## Sheet1
报告编码 | 医院_伤害 | 医院_伤害表现 | 医院_器械故障表现 | 医院_使用过程 | 医院_事件原因分析 | 医院_事件原因分析描述 | 企业_伤害表现 | 企业_器械故障表现 | 企业_使用过程 | 企业_事件原因分析
1141408142025000133 | 其他 | 无 | 故障6 | 使用中显示故障6，拆开释放压力传感器压力恢复。 | 产品原因（包括说明书等） | 使用频率高 | 无 | 故障6 | 使用中显示故障6，拆开释放压力传感器压力恢复。 | 分析故障发现的原因可能为：设备经频繁临床搬动与转运，受到跌宕震动，内部压力传感器排线插头松动，导致压力值信号传输异常，从而发出报警。
1376108032025000798 | 其他 | 无 | 离合器捏柄断裂 | 9月19日上午，护士巡查病房时，发现该设备离合器捏柄断裂，无法使用，立即报器械科维修 | 产品原因（包括说明书等） | 该设备离合器捏柄断裂 | 无 | 离合器捏柄断裂 | 9月19日上午，护士巡查病房时，发现该设备离合器捏柄断裂，无法使用，立即报器械科维修 | 由于该设备已使用9年多，属于超期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，导致捏柄材质老化开裂，而捏柄是固定注射器推杆尾端的装置部件之一，控制注射泵的注射器夹张开与闭合，当其损伤后无法调节离合器位置，导致该通道无法使用。
1294425602025000837 | 其他 |  | D020208_推进失效 | 麻醉医生在术前药物准备过程中发现注射泵报警离合未闭，多次重启和重新防止注射器均无法消除。停用该设备，使用备用注射泵。 | 产品原因（包括说明书等） | 设备推杆传感器故障。 |  | D020208_推进失效 | 麻醉医生在术前药物准备过程中发现注射泵报警离合未闭，多次重启和重新防止注射器均无法消除。停用该设备，使用备用注射泵。 | 根据设备使用情况，分析问题发生的原因为：生产过程中内部FPC线未固定牢固，在频繁的临床搬运过程中产生晃动，FPC线与周围电路板摩擦导致磨损；而FPC线是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，从而发生报警。
1141408142025000137 | 其他 | 无 | 三维器未顶紧 | 上泵显示三维器未顶紧 | 产品原因（包括说明书等） | 不确定 | 无 | 三维器未顶紧 | 上泵显示三维器未顶紧 | 分析问题发生的原因可能为生产过程中内部FPC线未固定牢固，在临床搬运过程中产生晃动，FPC线与周围电路板摩擦导致磨损；而FPC线是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，从而发生报警。
1294419292025000359 | 其他 |  | 开机出现故障报警 | 2025年8月28日09:00，医护人员检查发现该注射泵出现故障，送到设备科检修。 | 产品原因（包括说明书等） | 经检查，发现是针筒推杆模块连接排线故障。 |  | 开机出现故障报警 | 2025年8月28日09:00，医护人员检查发现该注射泵出现故障，送到设备科检修。 | 该设备已使用12年有余，处于超期使用状态，长期临床使用导致内部FPC线老化破损，无法正常传递检测信号，引发报警提示，设备无法运行。
1253717032025000671 | 其他 | 无 | 注射器夹持器坏 | 2025-08-26，科室人员检查设备时发现夹持器断裂，报设备科维修，维修人员现场检查夹持器断裂无法加持注射器推杆。没有给患者造成不良现象 | 无法确定 | 推杆夹持器断裂，原因不详 | 无 | 注射器夹持器坏 | 2025-08-26，科室人员检查设备时发现夹持器断裂，报设备科维修，维修人员现场检查夹持器断裂无法加持注射器推杆。没有给患者造成不良现象 | 长期临床使用频繁捏合捏柄，导致捏柄材质老化开裂，而捏柄是固定注射器推杆尾端的装置部件之一，控制注射泵的注射器夹张开与闭合，当其损伤后固定注射器。
1376104002025000355 | 其他 | 延误治疗 | 泵速不准 | 2025年8月27日，护士在使用注射泵向患者注射时发现，注射泵泵速不准，立即停止使用并更换设备，联系医学装备部处理 | 产品原因（包括说明书等） | 操作规范正确，出现泵速不准的情况，判定为产品自身原因 | 延误治疗 | 泵速不准 | 2025年8月27日，护士在使用注射泵向患者注射时发现，注射泵泵速不准，立即停止使用并更换设备，联系医学装备部处理 | 医院长期未进行注射器校准，设备内存储的注射器参数与实际注射器参数不一致，导致实际流速与设定流不一致。
1253707112025000466 | 其他 | M2101_非预期的治疗效果 | 警示灯报警 | 2025年8月31日，责任护士在巡视病房时发现3床注射泵警示灯闪烁提示离合未必，责任护士发现注射泵离合未松动，反复调整后，未见能正常使用，立即更换新的注射泵，现使用状况良好，如不及时更换注射泵，可能会造成严重影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 获悉不良事件信息后，根据事件描述确认该问题为注射泵离合问题，设备科进行了追溯，未发现明显异常，对问题产生的原因进行查找并制定控制措施。 | M2101_非预期的治疗效果 | 警示灯报警 | 2025年8月31日，责任护士在巡视病房时发现3床注射泵警示灯闪烁提示离合未必，责任护士发现注射泵离合未松动，反复调整后，未见能正常使用，立即更换新的注射泵，现使用状况良好，如不及时更换注射泵，可能会造成严重影响。 | 1、该事件院方上报为“严重伤害”，经调查为设备在使用过程中持续报警并停止工作，造成延缓治疗，但伤害程度未达到严重伤害的定义：危及生命、导致机体功能的永久性伤害或者机体结构的永久性损伤、以及需采取医疗措施才能避免上述永久性伤害或者损伤。因此我司建议将伤害程序修改为“其他”。 2、该设备已使用7年多，已超过产品设计使用期限，长期临床使用导致内部FPC线老化、损伤， 无法正常传递检测信号，引发报警提示，设备无法运行。
1141408142025000116 | 其他 | 无 | 开不了机 | 机器在开机检查时发现电源开不了，后送往设备科维修 | 产品原因（包括说明书等） | 使用频率高 | 无 | 开不了机 | 机器在开机检查时发现电源开不了，后送往设备科维修 | 分析故障发生的原因可能为：电源板上的元器件针脚焊接不牢，当设备受到剧烈的震动，出现虚焊的情况；电源板是设备的供电模块，为设备传递电量，当发生故障时，无法将交流电或电池电量传递给设备，导致设备无法正常开机。
1376108032025000667 | 其他 | 无 | 开机后自动停止 | 8月7日，护士准备为患儿注射药物时，开机后注射泵自动停机，无法使用，及时更换，并立即报器械科维修组维修 | 产品原因（包括说明书等） | 多考虑：1.产品本身存在缺陷？2.操作人员未按产品说明书对产品进行维护和保养？ | 无 | 开机后自动停止 | 8月7日，护士准备为患儿注射药物时，开机后注射泵自动停机，无法使用，及时更换，并立即报器械科维修组维修 | 由于该设备已使用7年多，处于超预期使用状态，长期临床使用导致内部FPC线老化、损伤， 无法正常传递检测信号，引发报警提示，设备无法运行。
1253717032025000629 | 其他 | 未使用于患者、无伤害。 | 机器无法开机 | 2025.8.21新生儿科装备专管员在对科室设备检查是否处于完好备用状态时发现该机器无法开机，立即联系器械科维修，未用于患者未造成不良影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 经器械科工程师检修发现电路板损坏，无维修价值申请报废处理。 | 未使用于患者、无伤害。 | 机器无法开机 | 2025.8.21新生儿科装备专管员在对科室设备检查是否处于完好备用状态时发现该机器无法开机，立即联系器械科维修，未用于患者未造成不良影响。 | 该设备已经使用超过13年，经长期临床使用，电源板老化故障，无法为设备提供电量，从而无法开机。
1386205042025000496 | 其他 | 该设备按正常操作流程安装注射器后，无法设备注射器。 | 该设备按正常操作流程安装注射器后，无法设备注射器。 | 开机自检通过，但该设备按正常操作流程安装注射器后，无法设备注射器。设备报注射器脱落故障 | 产品原因（包括说明书等） | 开机自检通过，但该设备按正常操作流程安装注射器后，无法设备注射器。设备报注射器脱落故障 | 该设备按正常操作流程安装注射器后，无法设备注射器。 | 该设备按正常操作流程安装注射器后，无法设备注射器。 | 开机自检通过，但该设备按正常操作流程安装注射器后，无法设备注射器。设备报注射器脱落故障 | 分析问题发生的原因可能为：生产时短电位器插头未固定牢固，经频繁地临床转运、搬动设备，设备受到震动跌宕，导致内部短电位器插头松动。
1253717032025000614 | 其他 | 无 | 注射泵拉杆脱落 | 2025年8月5日15：10呼吸内二科医护人员为患者泵入降压药物时，安装注射泵时，拉杆无故从仪器凹槽内脱落，导致无法正常安装注射器，立即为患者更换备用设备，因处理及时，未对患者造成不良影响，随后报修至器械科维修。 | 无法确定 | 仪器老化，拉杆凹槽松动 | 无 | 注射泵拉杆脱落 | 2025年8月5日15：10呼吸内二科医护人员为患者泵入降压药物时，安装注射泵时，拉杆无故从仪器凹槽内脱落，导致无法正常安装注射器，立即为患者更换备用设备，因处理及时，未对患者造成不良影响，随后报修至器械科维修。 | 该设备已使用超13年，长期临床使用，频繁捏合捏柄、调节离合器位置，导致推拉盒内部的螺丝松动，无法固定注射器末端以完成推注动作。
1253715062025000422 | 其他 | 无 | 机器报警“离合未闭” | 2025.8.19，护理人员在使用该机器为病人进行药物注射时发现启动后，机器一直报警显示“离合未闭”，经工程师检测，为内部线路磨损，待返厂维修 | 产品原因（包括说明书等） | 产品质量问题 | 无 | 机器报警“离合未闭” | 2025.8.19，护理人员在使用该机器为病人进行药物注射时发现启动后，机器一直报警显示“离合未闭”，经工程师检测，为内部线路磨损，待返厂维修 | 分析问题发生的原因可能为：生产过程中内部FPC线未固定牢固，在临床搬运过程中产生晃动，FPC线与周围电路板摩擦导致磨损；而FPC线是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，从而发生报警。
1253715022025000322 | 其他 | M210202_给药不足 | D0101_故障提示,D0102_意外停机 | 2025年7月22日，科室使用设备进行药物注射时，设备阻塞报警及系统故障6报警，科室工作人员立即更换同类型设备并联系设备科进行维修 | 产品原因（包括说明书等） | 疑似产品质量缺陷 | M210202_给药不足 | D0101_故障提示,D0102_意外停机 | 2025年7月22日，科室使用设备进行药物注射时，设备阻塞报警及系统故障6报警，科室工作人员立即更换同类型设备并联系设备科进行维修 | 根据故障现象与使用情况判断问题发生原因可能为：设备在临床使用过程中，频繁转运与搬动导致设备震动、跌宕，压力传感器插头出现松动。
1162101072025000507 | 其他 | 无法正常给药 | 双泵上层一路卡夹损坏 | 患者于2025.8.21在我院进行蛛网膜下腔出血时使用注射泵泵入降压药物时，发现卡夹无弹力，夹不住注射器，给予更换注射泵 | 无法确定 | 卡夹无弹力 | 无法正常给药 | 双泵上层一路卡夹损坏 | 患者于2025.8.21在我院进行蛛网膜下腔出血时使用注射泵泵入降压药物时，发现卡夹无弹力，夹不住注射器，给予更换注射泵 | 长期临床使用频繁捏合捏柄，导致捏柄材质老化开裂，而捏柄是固定注射器推杆尾端的装置部件之一，控制注射泵的注射器夹张开与闭合，当其损伤后无法固定注射器。
1162101072025000505 | 其他 | 无法正常注射药物 | 无法开机 | 2025-08-21，08:27，患者以“言语笨拙5天，加重1天”到我院住院，12:09行DSA术后返回病房，遵医嘱予替罗非班6ml/h注射泵输注抗血小板治疗，发现注射泵无法开机，立即更换注射泵，对患者未造成不良影响。 | 无法确定 | 注射泵系统故障 | 无法正常注射药物 | 无法开机 | 2025-08-21，08:27，患者以“言语笨拙5天，加重1天”到我院住院，12:09行DSA术后返回病房，遵医嘱予替罗非班6ml/h注射泵输注抗血小板治疗，发现注射泵无法开机，立即更换注射泵，对患者未造成不良影响。 | 长期临床使用，电源板针脚焊点氧化，当设备受到剧烈的震动，可能出现焊点松脱的情况；电源板是设备的供电模块，为设备传递电量，当发生故障时，无法将交流电或电池电量传递给设备，导致设备无法正常开机。
1253706002025001186 | 其他 | 无 | 注射泵时间无法正确调整 | 护士检查仪器过程中，发现该注射泵无法正确调整时间。 | 产品原因（包括说明书等） | 电路板供电电池亏电 | 无 | 注射泵时间无法正确调整 | 护士检查仪器过程中，发现该注射泵无法正确调整时间。 | 该设备使用5年多，长期使用导致主板系统电池电量不足，无法存储时间。
1376104002025000305 | 其他 | 未对患者造成伤害，有安全隐患 | 注射泵显示工作状态，但未工作，也不报警、输液倒退，突然停止工作。 | 27床患者史某，于2025年7月28日医生开具医嘱0.9%氯化钠注射液30毫升+氟尿嘧啶注射液1克微量泵泵入，泵素为2毫升每小时，持续24小时，大夜班早上7点护士处理该医嘱，常规需泵，打开电源开关，安装配好药业的注射器，调节流速，并按启动键，注射泵显示工作状态，但未工作，也不报警、输液倒退，突然停止工作。当班护士立即给予更换注射泵，通知外勤班将故障泵送设备科进行检查维修，向患者解释，并表示歉意。 | 产品原因（包括说明书等） | 操作规范正确，产品质量问题 | 未对患者造成伤害，有安全隐患 | 注射泵显示工作状态，但未工作，也不报警、输液倒退，突然停止工作。 | 27床患者史某，于2025年7月28日医生开具医嘱0.9%氯化钠注射液30毫升+氟尿嘧啶注射液1克微量泵泵入，泵素为2毫升每小时，持续24小时，大夜班早上7点护士处理该医嘱，常规需泵，打开电源开关，安装配好药业的注射器，调节流速，并按启动键，注射泵显示工作状态，但未工作，也不报警、输液倒退，突然停止工作。当班护士立即给予更换注射泵，通知外勤班将故障泵送设备科进行检查维修，向患者解释，并表示歉意。 | 根据故障现象与设备使用情况分析，故障发生的原因为：设备经长期临床使用后，丝杠积尘、药液残留凝固，导致电机转动但丝杠无法带动推动块顺畅运动；推动块卡滞后无法推动推杆输液，系统因机械阻力过载停止，且未触发压力报警（报警阈值未达）。
1162101072025000443 | 其他 | 无法用于输液 | 注射泵插头损坏 | 患者于2025.7.28在我院进行急性心梗治疗 7.28日使用注射泵用于治疗心肌缺血 注射泵插头损坏 重新更换注射泵。 | 无法确定 | 注射泵插头损坏 | 无法用于输液 | 注射泵插头损坏 | 患者于2025.7.28在我院进行急性心梗治疗 7.28日使用注射泵用于治疗心肌缺血 注射泵插头损坏 重新更换注射泵。 | 由于该设备已使用10年，处于超期使用状态，长期临床使用频繁插拔电源线，电源线插头处老化、接触不良，无法正常为设备传递电量，从而无法正常开机。
1274204002025000552 | 其他 | 无 | 微量泵不能使用自身的电池供电 | 2025年7月25日，护士使用注射泵对患者进行恒速静脉输注药液。设备开机自检时发现，微量泵不能使用自身的电池供电，用交流电正常工作。护士重新更换一台注射泵使用，并将该情况上报设备科维修。 | 无法确定 | 检查后发现，电池失效 | 无 | 微量泵不能使用自身的电池供电 | 2025年7月25日，护士使用注射泵对患者进行恒速静脉输注药液。设备开机自检时发现，微量泵不能使用自身的电池供电，用交流电正常工作。护士重新更换一台注射泵使用，并将该情况上报设备科维修。 | 由于该设备已使用12年，处于超期（5年）使用状态，长期临床使用频繁对电池进行充放电，电池老化、性能下降，无法满足设备转运时的供电需求。
1151527072025000238 | 其他 | 无 | D010301_操作失效 | 介入室准备为患者药物注射，使用注射泵开机后设备报警系统故障4，无法操作，与患者无关。 | 产品原因（包括说明书等） | 设备故障 | 无 | D010301_操作失效 | 介入室准备为患者药物注射，使用注射泵开机后设备报警系统故障4，无法操作，与患者无关。 | 该设备已使用6年，临床使用过程中频繁搬动设备，设备受到震动与跌宕，内部电线晃动导致线束插头松动。
1253711042025000392 | 其他 | 延长治疗时间，增加了病人痛苦。 | D0101_故障提示 | 2025年8月13日，科室在为患者使用该注射泵注射丙泊酚药物时，发生离合未必报警，立即为病人更换其他注射泵并报修设备工程师，工程师维修判断为离合器排线损坏，更换后故障消除。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵离合器排线损坏导致发生离合未必报警 | 延长治疗时间，增加了病人痛苦。 | D0101_故障提示 | 2025年8月13日，科室在为患者使用该注射泵注射丙泊酚药物时，发生离合未必报警，立即为病人更换其他注射泵并报修设备工程师，工程师维修判断为离合器排线损坏，更换后故障消除。 | 分析问题发生的原因可能为：生产过程中内部FPC线未固定牢固，在临床搬运过程中产生晃动，FPC线与周围电路板摩擦导致磨损；而FPC线是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，从而发生报警。
1264126152025000267 | 其他 | 无伤害 | 开机报警 | 患者使用前开机自检，机器报警不能使用，更换其他机器给患者使用，随后通知维修人员前来维修 | 无法确定 | 开机报警，显示电池电量低，怀疑电池老化 | 无伤害 | 开机报警 | 患者使用前开机自检，机器报警不能使用，更换其他机器给患者使用，随后通知维修人员前来维修 | 由于该设备已使用5年，长期临床使用导致电池老化、蓄电能力下降，无法满足电池模式下设备正常工作电量需求，所以开机后报警“电池电量低”。
1141409022025000015 | 其他 | 无 | 正常使用时，推拉杆手柄折断 | 正常使用时，推拉杆手柄折断 | 产品原因（包括说明书等） | 手柄不够坚固 | 无 | 正常使用时，推拉杆手柄折断 | 正常使用时，推拉杆手柄折断 | 由于该设备已12年，处于超期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，导致捏柄材质老化开裂，而捏柄是固定注射器推杆尾端的装置部件之一，控制注射泵的注射器夹张开与闭合，当其损伤后无法调节离合器位置。
1151503112025000031 | 其他 | 无 | D10100301_开启交/直流电故障 | 2025年08月20日 08：00 在内一护士长检查每日设备时发现机器无法开机得不良事件，上报维修，不涉及患者，无联合用械情况。 | 产品原因（包括说明书等） | 本院工程师在接到消息后，对注射泵进行排查，发现电源线N端（零线端）无反应，定为电源线故障导致。 | 无 | D10100301_开启交/直流电故障 | 2025年08月20日 08：00 在内一护士长检查每日设备时发现机器无法开机得不良事件，上报维修，不涉及患者，无联合用械情况。 | 由于该设备已使用5年，处于超期使用状态，长期临床使用、频繁拉扯弯折电源线，电源线老化、损伤，无法为设备正常供电。
1182304002025003843 | 其他 |  | 电源线无法连接，立即停止使用 | 准备注射时发现无法连接电源线，立即停止使用 | 产品原因（包括说明书等） | 多次用力插拔导致插座内针脚变形 |  | 电源线无法连接，立即停止使用 | 准备注射时发现无法连接电源线，立即停止使用 | 该设备已使用5年，此次故障的原因可能为：在插拔电源线插头过程中用力过猛、施加侧向应力，或电源插口处受到外力挤压，导致针脚歪斜，从而无法与电源线插头的对应触点形成有效、稳定的电气连接，造成设备无法正常供电。
1253715022025000323 | 严重伤害 | M210202_给药不足 | D0101_故障提示,D0102_意外停机 | 2025年7月23日科室护理人员使用设备为患者进行药物注射时，设备下面的通道报警系统故障6，工作人员立即更换同类型设备并联系设备科进行维修 | 产品原因（包括说明书等） | 疑似产品设计缺陷 | M210202_给药不足 | D0101_故障提示,D0102_意外停机 | 2025年7月23日科室护理人员使用设备为患者进行药物注射时，设备下面的通道报警系统故障6，工作人员立即更换同类型设备并联系设备科进行维修 | 1、院方上报为“严重伤害”，问题发生时设备发出系统报警，停止工作，有耽误治疗的风险，但已及时更换同类型注射泵，未对患者造成不良影响，未达到严重伤害的定义：危及生命、导致机体功能的永久性伤害或者机体结构的永久性损伤、以及需采取医疗措施才能避免上述永久性伤害或者损伤。因此我司认为其伤害程度应为“其他”。 2、该设备已使用4年有余，分析问题发生的原因可能为：设备在频繁转运、搬动过程中，受到震动、跌宕，导致压力传感器插头松动，从而出现连接不良。
1253711042025000337 | 其他 | 延长了治疗时间。 | D010501_准备启动失效 | 2025年7月9日，患者杨新林需使用注射泵治疗，当护理人员将注射器安装到设备上后，报警离合未必，设备无法运行。设备故障后立即为病人更换其他注射泵，并联系设备科维修人员到场维修，判断为离合排线断裂，更换离合排线后，开机测试正常。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵离合排线断裂导致设备报警：离合未闭 | 延长了治疗时间。 | D010501_准备启动失效 | 2025年7月9日，患者杨新林需使用注射泵治疗，当护理人员将注射器安装到设备上后，报警离合未必，设备无法运行。设备故障后立即为病人更换其他注射泵，并联系设备科维修人员到场维修，判断为离合排线断裂，更换离合排线后，开机测试正常。 | 分析问题发生的原因可能为：生产过程中内部FPC线未固定牢固，在频繁的临床搬运过程中产生晃动，FPC线与周围电路板摩擦导致磨损；而FPC线是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，从而发生报警。
1345248002025000891 | 其他 | 无法给药 | 启动故障，提示“离合未必” | 2025年8月4日，我院ICU医护人员遵医嘱准备为患者静脉注射药物治疗，启动注射泵后注射泵屏幕提示“离合未必”，设备不能执行其他任何操作，无法为患者完成注射给药治疗。随后报修设备科，经设备科与原厂工程师远程维修诊断，设备内部排线故障。 | 产品原因（包括说明书等） | 内部电路控制排线故障 | 无法给药 | 启动故障，提示“离合未必” | 2025年8月4日，我院ICU医护人员遵医嘱准备为患者静脉注射药物治疗，启动注射泵后注射泵屏幕提示“离合未必”，设备不能执行其他任何操作，无法为患者完成注射给药治疗。随后报修设备科，经设备科与原厂工程师远程维修诊断，设备内部排线故障。 | 根据设备使用情况，分析问题发生的原因为：生产过程中内部FPC线未固定牢固，在频繁的临床搬运过程中产生晃动，FPC线与周围电路板摩擦导致磨损；而FPC线是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，从而发生报警。
1386213012025000144 | 其他 | 未给患者造成伤害。 | 2025年7月21日 9时A班护士张英倩遵医嘱给20床患者50mlNS+利妥昔单抗注射液0.1g每小时50ml泵入，9时30分发现注射药物还是原来的50ml,立即查询原因，发现注射泵活塞柄一端破裂，立即更换另一台注射泵，随即将破损的注射泵送设备科维修。 | 2025年7月21日 9时A班护士张英倩遵医嘱给20床患者50mlNS+利妥昔单抗注射液0.1g每小时50ml泵入，9时30分发现注射药物还是原来的50ml,立即查询原因，发现注射泵活塞柄一端破裂，立即更换另一台注射泵，随即将破损的注射泵送设备科维修，并向患者及家属致歉。 | 操作原因,产品原因（包括说明书等） |  | 未给患者造成伤害。 | 2025年7月21日 9时A班护士张英倩遵医嘱给20床患者50mlNS+利妥昔单抗注射液0.1g每小时50ml泵入，9时30分发现注射药物还是原来的50ml,立即查询原因，发现注射泵活塞柄一端破裂，立即更换另一台注射泵，随即将破损的注射泵送设备科维修。 | 2025年7月21日 9时A班护士张英倩遵医嘱给20床患者50mlNS+利妥昔单抗注射液0.1g每小时50ml泵入，9时30分发现注射药物还是原来的50ml,立即查询原因，发现注射泵活塞柄一端破裂，立即更换另一台注射泵，随即将破损的注射泵送设备科维修，并向患者及家属致歉。 | 该设备已使用超过6年，处于超期（5年）使用状态，由于长期频繁使用，捏柄反复受到按压，导致磨损断裂，从而无法控制注射泵的注射器夹张开与闭合以固定注射器推杆的尾端，导致注射泵不能正常推注药物。
1406545002025001262 | 严重伤害 | 未泵入液体，延误治疗 | D0407_输注不足 | 患者血压高，给患者泵药降压，护士发现注射泵未正常工作，未泵液体 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵故障 | 未泵入液体，延误治疗 | D0407_输注不足 | 患者血压高，给患者泵药降压，护士发现注射泵未正常工作，未泵液体 | 1、院方上报为“严重伤害”，经调查是设备未及时泵入药物，有耽误患者治疗效果的风险，立即更换其他设备继续为患者使用，未达到严重伤害的定义：危及生命、导致机体功能的永久性伤害或者机体结构的永久性损伤、以及需采取医疗措施才能避免上述永久性伤害或者损伤。因此我司建议将伤害程序修改为“其他”。 2、根据设备使用情况，分析故障原因可能为：设备经长期临床使用，在频繁的转运过程中发生震动或磕碰造成长电位器插头松动，导致无法识别注射器规格，从而无法启动使用。
1386205042025000463 | 其他 | 因机器报警，无法正常运行 | 使用过程中显示系统故障6报警，机器无法正常使用, | 使用过程中，注射泵二道显示系统故障6报警，机器无法正常使用。 | 产品原因（包括说明书等） |  | 因机器报警，无法正常运行 | 使用过程中显示系统故障6报警，机器无法正常使用, | 使用过程中，注射泵二道显示系统故障6报警，机器无法正常使用。 | 根据故障情况分析压力传感器插头松动的原因可能为：压力传感器插头未固定牢固，在频繁的临床搬运过程中，设备受到跌宕震动，导致内部压力传感器插头松动，压力值信号传输异常，造成报警。
1162101072025000376 | 其他 | 双泵上层一路药物泵完不报警 | 主机损坏 | 患者于2025.6.27在我科进行蛛网膜下腔出血时使用注射泵泵入降压药物 药物使用完未给予报警 | 无法确定 | 主机故障 | 双泵上层一路药物泵完不报警 | 主机损坏 | 患者于2025.6.27在我科进行蛛网膜下腔出血时使用注射泵泵入降压药物 药物使用完未给予报警 | 长期临床使用导致喇叭内部电线焊接点氧化，当频繁转运搬动设备时，线束晃动导致焊点松动脱落，无法正常导电发声。
1294425602025000614 | 其他 | 无伤害表现 | D050210_显示故障 | 护士在手术室台前准备设备时发现注射泵开机黑屏，多次重启均无法使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵屏幕故障。 | 无伤害表现 | D050210_显示故障 | 护士在手术室台前准备设备时发现注射泵开机黑屏，多次重启均无法使用。 | 分析故障发生的原因可能为：该设备已使用4年，在临床转运搬动过程中，设备受到振动、跌宕，导致内部显示屏插头松动脱落，从而无法正常显示屏幕信息。
1294410002025000459 | 其他 | 使用前故障，未对患者造成伤害。 | 屏幕显示系统故障1，无法运行。 | 设备开机时注射泵屏幕显示系统故障1，无法运行。 | 产品原因（包括说明书等） | 初步怀疑产品长期使用老化导致故障。 | 使用前故障，未对患者造成伤害。 | 屏幕显示系统故障1，无法运行。 | 设备开机时注射泵屏幕显示系统故障1，无法运行。 | 1、安装并紧固主控板-电机驱动板线束插头，设备报警消除，恢复正常使用。 2、造成插头松动的原因可能为：产品在运输环节震动、跌落等外力以及在使用期间转运过程中发生碰撞，导致插头松动。
1376108082025000160 | 其他 | 无伤害 | 屏幕黑屏 | 2025-05-06，医务人员使用注射泵，不能正常开机，停止使用，上报维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 不能正常开机 | 无伤害 | 屏幕黑屏 | 2025-05-06，医务人员使用注射泵，不能正常开机，停止使用，上报维修。 | 由于该设备已使用近8年，处于超期使用状态，长期临床使用显示屏老化，发生故障，导致黑屏。
1294425602025000615 | 其他 | 无伤害 | D10031201_传感器故障 | 麻醉医生在准备药物注射时，发现设备无法识别注射器。经检测为压力传感器故障。停用该设备，使用备用注射泵。 | 产品原因（包括说明书等） | 经检测为压力传感器故障 | 无伤害 | D10031201_传感器故障 | 麻醉医生在准备药物注射时，发现设备无法识别注射器。经检测为压力传感器故障。停用该设备，使用备用注射泵。 | 设备已使用4年多，长期临床使用与转运导致压力传感器老化、故障，压力值无法检测从而引发系统报警。
1386213012025000172 | 其他 | 无 | 注射泵处于运行状态，但液体未输注。 | 2025年7月23日10:42医生给21床米双德开医嘱5%葡萄糖注射液+左西孟旦12.5mg以1.9ml \/h泵入，护士遵医嘱于11:00执行该医嘱，于11:30护士巡视病房时发现液体总量未变动，检查发现注射泵处于运行状态，但液体未输注，检查仪器故障原因，并更换注射泵继续输注药液，将有故障的泵送往设备科维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵故障 | 无 | 注射泵处于运行状态，但液体未输注。 | 2025年7月23日10:42医生给21床米双德开医嘱5%葡萄糖注射液+左西孟旦12.5mg以1.9ml \/h泵入，护士遵医嘱于11:00执行该医嘱，于11:30护士巡视病房时发现液体总量未变动，检查发现注射泵处于运行状态，但液体未输注，检查仪器故障原因，并更换注射泵继续输注药液，将有故障的泵送往设备科维修。 | 由于设备已使11年，处于超期使用状态，长期临床使用，在转运过程中设备受到震动或磕碰，造成长电位器插头松动，从而无法识别注射器规格。
1376104002025000261 | 其他 | 未对患者造成伤害，有安全隐患 | A通道故障 | 患者咯血入院使用双泵泵入止血药，08:00A泵使用垂体后叶素12单位加0.9%氯化钠共50毫升，8毫升/小时泵入。B泵使用酚妥拉明20毫克加0.9%氯化钠共50毫升，8毫升/小时泵入。10:00护士巡视液体时发现，A泵还剩50毫升，B泵剩余34毫升，立即为患者更换微量泵 | 产品原因（包括说明书等） | 操作规范正确，产品质量问题 | 未对患者造成伤害，有安全隐患 | A通道故障 | 患者咯血入院使用双泵泵入止血药，08:00A泵使用垂体后叶素12单位加0.9%氯化钠共50毫升，8毫升/小时泵入。B泵使用酚妥拉明20毫克加0.9%氯化钠共50毫升，8毫升/小时泵入。10:00护士巡视液体时发现，A泵还剩50毫升，B泵剩余34毫升，立即为患者更换微量泵 | 由于设备已使近7年，处于超期使用状态，长期使用转运过程中发生震动或磕碰造成长电位器插头脱落，导致无法识别注射器规格，无法启动使用。
1253711002025000319 | 其他 | M210202_给药不足 | 未推注完成报警 | 2025年7月23日，患者术后遵医嘱使用多参数监护仪进行电生理参数监护，同时使用注射泵泵注药物进行治疗。在使用注射泵为患者泵注药物进行治疗时，发生药物尚未泵注完成即报警故障，立即停止使用，更换另外的注射泵为患者完成药物泵注，未对患者造成不良伤害，通知设备科维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵传感器故障报错 | M210202_给药不足 | 未推注完成报警 | 2025年7月23日，患者术后遵医嘱使用多参数监护仪进行电生理参数监护，同时使用注射泵泵注药物进行治疗。在使用注射泵为患者泵注药物进行治疗时，发生药物尚未泵注完成即报警故障，立即停止使用，更换另外的注射泵为患者完成药物泵注，未对患者造成不良伤害，通知设备科维修。 | 因设备已使用超过10年，处于超期使用状态，长期临床使用导致内部长电位器插头松动，设备未检测到长电位器信号，认为已经注射完毕，发出报警信号。
1137404732025000100 | 其他 | 无 | 黑屏 | 2025-05-28患者需要精准注射，医生在给患者使用注射泵时，发现黑屏，立即使用备用注射泵进行后续注射工作，联系设备科说明情况 | 产品原因（包括说明书等） | 考虑是否接触不良 | 无 | 黑屏 | 2025-05-28患者需要精准注射，医生在给患者使用注射泵时，发现黑屏，立即使用备用注射泵进行后续注射工作，联系设备科说明情况 | 由于该设备已使用14年，远超过设备的使用期限，长期临床使用导致显示屏发生老化、故障，从而出现黑屏的现象。
1151510052025000518 | 其他 | 无 | D1022_电器件问题 | 科室例行检查急诊急救生命支持类设备状态，发现该设备开机上通道无报警音。 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 | 怀疑该注射泵上通道喇叭故障，无提示音。 | 无 | D1022_电器件问题 | 科室例行检查急诊急救生命支持类设备状态，发现该设备开机上通道无报警音。 | 设备长期使用导致喇叭连接线焊点处氧化，存在虚焊情况，设备在转运过程中出现震荡导致焊点脱落，因而无法正常发声。
1253711022025000267 | 其他 | 容易造成患者静脉注射药物无法静推至体内 | 注射泵报警无提示音 | 2025-07-16，设备科维修工程师对注射泵“注射器未顶紧”故障进行维修，维修完成后进行维修质控测试是否可以正常使用，在测试过程中注射器未顶紧故障维修完成。但在测试过程中发现注射泵出现故障报警指示灯亮但无蜂鸣音，检测后发现是注射器蜂鸣器故障。注射泵无报警提示音容易造成在患者进行静脉注射时，如出现无法静推或提前推注完成但无提示音时护士无法及时发现容易对患者造成伤害及出现患者投诉现象。维修人员发现后及时更换蜂鸣器，设备可以正常使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 蜂鸣器故障损坏 | 容易造成患者静脉注射药物无法静推至体内 | 注射泵报警无提示音 | 2025-07-16，设备科维修工程师对注射泵“注射器未顶紧”故障进行维修，维修完成后进行维修质控测试是否可以正常使用，在测试过程中注射器未顶紧故障维修完成。但在测试过程中发现注射泵出现故障报警指示灯亮但无蜂鸣音，检测后发现是注射器蜂鸣器故障。注射泵无报警提示音容易造成在患者进行静脉注射时，如出现无法静推或提前推注完成但无提示音时护士无法及时发现容易对患者造成伤害及出现患者投诉现象。维修人员发现后及时更换蜂鸣器，设备可以正常使用。 | 分析本次故障的原因为：喇叭内部电线焊接点氧化、虚焊，当频繁转运、搬动设备时，线束晃动导致焊点松动脱落，无法正常导电发声。
1253707092025000698 | 其他 | 无 | 系统故障报警 | 2025-07-21 15:00:00 麻醉医生开机开机片刻后发现注射泵系统故障报警，停用该设备，联系装备器械科工程师维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵系统故障报警，初步怀疑注射泵故障 | 无 | 系统故障报警 | 2025-07-21 15:00:00 麻醉医生开机开机片刻后发现注射泵系统故障报警，停用该设备，联系装备器械科工程师维修。 | 根据故障情况分析压力传感器插头松动的原因可能为：设备已使用4年有余，在长期、频繁的临床搬运过程中，设备受到跌宕震动，导致内部压力传感器插头松动，压力值信号传输异常，造成报警。
1253707092025000699 | 其他 | 无 | 固定架故障 | 2025-07-21 15:30:00 麻醉医生使用注射泵，固定注射器时发现固定不住，停用该设备，联系装备器械科工程师维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵注射器固定架故障，固定架质量不佳 | 无 | 固定架故障 | 2025-07-21 15:30:00 麻醉医生使用注射泵，固定注射器时发现固定不住，停用该设备，联系装备器械科工程师维修。 | 该注射泵已投入使用 4 年有余，其紧固夹作为设备附件，在长期使用过程中，因频繁拧动螺丝，导致紧固夹螺纹逐渐磨损。此外，不排除在日常操作中，医护人员扭动螺丝时因操作不当出现拧偏情况，进一步加剧了螺丝滑丝问题，最终造成紧固夹无法正常使用。
1376104002025000259 | 其他 | 延误治疗 | 泵速不准 | 2025年6月24日，护士在使用注射泵向患者注射时发现注射泵泵速不准，立即停止使用并更换设备，联系医学装备部处理 | 产品原因（包括说明书等） | 操作规范正确，出现泵速不准的情况，判定为产品自身原因 | 延误治疗 | 泵速不准 | 2025年6月24日，护士在使用注射泵向患者注射时发现注射泵泵速不准，立即停止使用并更换设备，联系医学装备部处理 | 医院长期未进行注射器校准，设备内存储的注射器参数与实际注射器参数不一致，导致实际流速与设定流速不一致。
1386204002025001347 | 其他 | 科室使用时报警离合未闭 | 报警离合未闭 | 科室使用时报警离合未闭，随即报修至医疗设施设备运维管理中心 | 无法确定 | 科室使用时报警离合未闭 | 科室使用时报警离合未闭 | 报警离合未闭 | 科室使用时报警离合未闭，随即报修至医疗设施设备运维管理中心 | 分析问题原因为生产过程中内部FPC线未固定牢固，在临床搬运过程中产生晃动，FPC线与周围电路板摩擦导致磨损；而FPC线是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，从而发生报警。
1253715062025000345 | 严重伤害 | M210202_给药不足 | 药物注射不尽就提示输入完成 | 2025.7.09,科室护理人员在为病人输液时使用注射泵进行药物注射时，机器预警注射已完成，但是护理人员发现药物剩余4ml左右，报设备科厂家 | 产品原因（包括说明书等） | 设备质量问题 | M210202_给药不足 | 药物注射不尽就提示输入完成 | 2025.7.09,科室护理人员在为病人输液时使用注射泵进行药物注射时，机器预警注射已完成，但是护理人员发现药物剩余4ml左右，报设备科厂家 | 1、院方上报为“严重伤害”，经调查为设备的实际流速相比设定流速偏慢，导致注射药物有残留，未对患者造成不良影响，未达到严重伤害的定义：危及生命、导致机体功能的永久性伤害或者机体结构的永久性损伤、以及需采取医疗措施才能避免上述永久性伤害或者损伤。因此我司建议将伤害程序修改为“其他”。 2、医院近期更换了新的厂家注射器品牌，在使用设备前未对该品牌注射器进行校准，设备内存储的参数与实际使用的注射器参数不一致，导致实际流速相比设定流速偏慢。
1253717032025000520 | 其他 | 无 | 注射泵调节按键失灵 | 2025年6月22日，肾内科医护人员遵医嘱为患者泵入药液时，操作过程中发现调节按键失灵，立即重新更换备用注射泵为患者泵入药物，因处理及时，未对患者造成不良影响，随后报修至器械科。 | 无法确定 | 调节按键失灵 | 无 | 注射泵调节按键失灵 | 2025年6月22日，肾内科医护人员遵医嘱为患者泵入药液时，操作过程中发现调节按键失灵，立即重新更换备用注射泵为患者泵入药物，因处理及时，未对患者造成不良影响，随后报修至器械科。 | 由于该设备已使用12年多，处于超期使用状态，长期临床使用导致按键老化，无法正常使用。
1162112062025000074 | 其他 | 注射泵异常影响患者治疗 | 注射泵速度调至2ml/h，1小时后速度自动调至1ml/h.影响患者治疗 | 患者诊断：Ⅰ型糖尿病并血糖控制不佳，高甘油三脂血症。 2025年7月9日，遵医嘱给予0.9%NS20ml加普通胰岛素20单位静脉泵入降糖，注射泵调至2ml/h，启动后1小时机器未报警，屏幕显示速度变为1ml/h，重新启动后仍出现上述情况，更换注射泵后正常。 | 产品原因（包括说明书等） | 机械故障导致注射泵自动调节速度 | 注射泵异常影响患者治疗 | 注射泵速度调至2ml/h，1小时后速度自动调至1ml/h.影响患者治疗 | 患者诊断：Ⅰ型糖尿病并血糖控制不佳，高甘油三脂血症。 2025年7月9日，遵医嘱给予0.9%NS20ml加普通胰岛素20单位静脉泵入降糖，注射泵调至2ml/h，启动后1小时机器未报警，屏幕显示速度变为1ml/h，重新启动后仍出现上述情况，更换注射泵后正常。 | 分析故障发生原因可能为：操作人员在设置预置量时，未清除累积量，当累积量即将等于预置量时，设备默认为注射完成，后以1ml/h流速注射防止血液回流，最终导致实际注射液量未达到预期值。
1162108002025000218 | 其他 | 无 | 系统故障1故障报警 | 使用测试前注射泵报系统故障1 | 产品原因（包括说明书等） | 由于齿轮卡住，导致系统报错 | 无 | 系统故障1故障报警 | 使用测试前注射泵报系统故障1 | 该问题的发生可能与临床转运过程中的操作不当有关。在转运过程中，设备受到较大幅度的晃动和震动，造成泵体位置发生轻微偏移，从而影响了齿轮之间的正常啮合状态，最终导致齿轮卡死，触发系统报警。
1253711002025000272 | 其他 | 无 | 报警无法消除 | 2025年6月30日，在对患者进行注射泵注射时，该注射泵持续报警无法消除，立即为患者更换设备进行治疗，未耽误患者治疗 | 产品原因（包括说明书等） | 设备报警系统故障 | 无 | 报警无法消除 | 2025年6月30日，在对患者进行注射泵注射时，该注射泵持续报警无法消除，立即为患者更换设备进行治疗，未耽误患者治疗 | 该设备已超期使用 10 年以上，长期超期使用导致主控板、电源板元器件严重老化。最初报警无法取消，是因老化元器件使设备功能异常触发报警，且控制模块失灵无法响应取消操作；后续彻底无法开机，则是老化元器件完全失效，电源板无法供电、主控板无法处理指令所致。
1253715062025000344 | 严重伤害 | M210202_给药不足 | 药物注射不尽就提示输入完成 | 2025.7.10，科室护理人员在为病人输液时使用注射泵进行药物注射时，机器预警注射已完成，但是护理人员发现药物剩余4ml左右，报设备科厂家 | 产品原因（包括说明书等） | 设备质量问题 | M210202_给药不足 | 药物注射不尽就提示输入完成 | 2025.7.10，科室护理人员在为病人输液时使用注射泵进行药物注射时，机器预警注射已完成，但是护理人员发现药物剩余4ml左右，报设备科厂家 | 1、院方上报为“严重伤害”，经调查是实际流速与设定流速不一致，导致注射药物有少许残留，未对患者造成不良影响，未达到严重伤害的定义：危及生命、导致机体功能的永久性伤害或者机体结构的永久性损伤、以及需采取医疗措施才能避免上述永久性伤害或者损伤。因此我司建议将伤害程序修改为“其他”。 2、更换注射器规格后，操作人员未重新校准，导致设备本身的注射参数不匹配，从而出现流速不准确的情况。
1253717032025000529 | 严重伤害 | 延长为新生儿输液时间、极易造成生命危险。 | 注射泵拉手柄松懈并脱落碎部件 | 2025.6.27新生儿科护士为新生儿更换液体时发现注射泵拉手柄松懈并脱落碎部件，无法正常使用，发现及时立即更换备用机为新生儿继续输液，虽未造成不良影响，但延长为新生儿输液时间、极易造成生命危险。 | 无法确定 | 原因不明无法确定 | 延长为新生儿输液时间、极易造成生命危险。 | 注射泵拉手柄松懈并脱落碎部件 | 2025.6.27新生儿科护士为新生儿更换液体时发现注射泵拉手柄松懈并脱落碎部件，无法正常使用，发现及时立即更换备用机为新生儿继续输液，虽未造成不良影响，但延长为新生儿输液时间、极易造成生命危险。 | 1、院方上报为“严重伤害”，经调查故障发生后立即更换另一正常通道使用，延长了注射时间，未对患者造成严重伤害。未达到严重伤害的定义：危及生命、导致机体功能的永久性伤害或者机体结构的永久性损伤、以及需采取医疗措施才能避免上述永久性伤害或者损伤，因此我司建议将伤害程序修改为“其他”。 2、该设备已使用近9年，长期临床使用压柄材质老化、断裂，无法正常固定注射器。
1253715062025000347 | 严重伤害 | M210202_给药不足 | 药物注射不尽就提示输入完成 | 2025.7.2，科室护理人员在为病人输液时使用注射泵进行药物注射时，机器预警注射已完成，但是护理人员发现药物剩余4ml左右，报设备科厂家 | 产品原因（包括说明书等） | 产品质量问题 | M210202_给药不足 | 药物注射不尽就提示输入完成 | 2025.7.2，科室护理人员在为病人输液时使用注射泵进行药物注射时，机器预警注射已完成，但是护理人员发现药物剩余4ml左右，报设备科厂家 | 1、院方上报为“严重伤害”，经调查是实际流速与设定流速不一致，导致注射药物有少许残留，未对患者造成不良影响，未达到严重伤害的定义：危及生命、导致机体功能的永久性伤害或者机体结构的永久性损伤、以及需采取医疗措施才能避免上述永久性伤害或者损伤。因此我司建议将伤害程序修改为“其他”。 2、更换注射器规格后，操作人员未重新校准，导致设备本身的注射参数不匹配，从而出现流速不准确的情况。
1253711022025000263 | 其他 | 未对患者造成伤害 | 故障：注射器未顶紧 | 2025-7-12，患者因心脏原因在心内二科病房进行静脉输液，在把针管放置在注射泵针管夹上，注射泵提示注射泵未顶紧无法使用，重新更换注射泵为患者使用，未对患者造成伤害。联系设备科工程师进行维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵针管夹传感器故障 | 未对患者造成伤害 | 故障：注射器未顶紧 | 2025-7-12，患者因心脏原因在心内二科病房进行静脉输液，在把针管放置在注射泵针管夹上，注射泵提示注射泵未顶紧无法使用，重新更换注射泵为患者使用，未对患者造成伤害。联系设备科工程师进行维修。 | 分析问题原因可能为：生产过程中内部FPC线未固定牢固，在临床搬运过程中产生晃动，FPC线与周围电路板摩擦导致磨损；而FPC线是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，从而发生报警。
1253706002025000880 | 其他 | 无 | 时间无法调准 | 护士设置注射泵时间时发现无法正确调准 | 产品原因（包括说明书等） | 分析主板电池亏电 | 无 | 时间无法调准 | 护士设置注射泵时间时发现无法正确调准 | 主板纽扣电池的使用寿命一般为3-5年，该设备已经使用7年多，超过使用寿命后电量会逐渐耗尽，导致系统日期和时间无法调整。
1355313002025000333 | 其他 | 未造成伤害。 | 注射剂量不准。 | 2025-06-21 15:10，在使用微量注射泵过程中发现注射剂量不准，立即停止使用，通知医学工程部工程师处理。 | 无法确定 | 设备年限增长，使用频率高，设备稳定性差。 | 未造成伤害。 | 注射剂量不准。 | 2025-06-21 15:10，在使用微量注射泵过程中发现注射剂量不准，立即停止使用，通知医学工程部工程师处理。 | 医院长期未进行注射器校准，设备内存储的注射器参数与实际注射器参数不一致，导致实际流速与设定流不一致。
1264126152025000230 | 其他 | 无伤害 | 阻塞报警 | 患者使用时，机器阻塞报警，通知维修人员前来维修 | 无法确定 | 阻塞报警，怀疑管有阻塞或检测电路故障 | 无伤害 | 阻塞报警 | 患者使用时，机器阻塞报警，通知维修人员前来维修 | 此次故障的原因为：医院使用注射泵时，注射器放置的位置不当引起管路打折，导致管内压力大，设备出现“阻塞”报警。
1274201022025000303 | 其他 | 无伤害 | 无法固定注射器 | 2025年5月23日护士在为患者做治疗时，发现该泵不能固定注射器 固定注射器的立杆损坏 联系维修，维修固定注射器的立杆 | 无法确定 | 固定注射器的立杆损坏 | 无伤害 | 无法固定注射器 | 2025年5月23日护士在为患者做治疗时，发现该泵不能固定注射器 固定注射器的立杆损坏 联系维修，维修固定注射器的立杆 | 该设备已使用超过11年，处于超期（5年）使用状态，长期临床使用，压柄导向柱材质老化、开裂，无法正常固定注射器。
1162108002025000189 | 其他 | 无 | 报错系统故障1有问题 | 测试使用过程中报错，报系统故障1有问题 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵机芯齿轮卡住 | 无 | 报错系统故障1有问题 | 测试使用过程中报错，报系统故障1有问题 | 该问题的发生可能与临床转运过程中的操作不当有关。在转运过程中，设备受到较大幅度的晃动和震动，造成泵体位置发生轻微偏移，从而影响了齿轮之间的正常啮合状态，最终导致齿轮卡死，触发系统报警。
1162101052025000178 | 其他 | 无 | 注射泵出现白屏 | 患者应消化道出血，使用生长抑素止血，需要应用注射泵泵入，已达到精准用药止血的目的，护士于6月18日应用注射泵输入0.9%盐水48毫升+生长抑素3毫克注射止血。输入半小时护士巡检发现注射泵出现白屏，无法显示数据立即给予更换，未对患者造成不良影响。 | 无法确定 |  | 无 | 注射泵出现白屏 | 患者应消化道出血，使用生长抑素止血，需要应用注射泵泵入，已达到精准用药止血的目的，护士于6月18日应用注射泵输入0.9%盐水48毫升+生长抑素3毫克注射止血。输入半小时护士巡检发现注射泵出现白屏，无法显示数据立即给予更换，未对患者造成不良影响。 | 分析屏幕排线松动的原因可能为：在临床使用期间，频繁搬动、转运设备，内部线缆受到震动、跌宕，导致屏幕连接线插头松动，显示屏白屏无法正常显示信息。
1386204042025000136 | 其他 | 对患者没有造成伤害 | 患者因脑梗死经过初步诊断治疗后，需进行溶栓治疗，于2025年06月03日11:00使用注射泵静脉缓慢给药，在使用过程中注射泵出现感应器不灵敏，立即更换注射泵为患者给药，未对患者造成影响，联系设备科进行维修。 | 患者因脑梗死经过初步诊断治疗后，需进行溶栓治疗，于2025年06月03日11:00使用注射泵静脉缓慢给药，在使用过程中注射泵出现感应器不灵敏，立即更换注射泵为患者给药，未对患者造成影响 | 产品原因（包括说明书等） |  | 对患者没有造成伤害 | 患者因脑梗死经过初步诊断治疗后，需进行溶栓治疗，于2025年06月03日11:00使用注射泵静脉缓慢给药，在使用过程中注射泵出现感应器不灵敏，立即更换注射泵为患者给药，未对患者造成影响，联系设备科进行维修。 | 患者因脑梗死经过初步诊断治疗后，需进行溶栓治疗，于2025年06月03日11:00使用注射泵静脉缓慢给药，在使用过程中注射泵出现感应器不灵敏，立即更换注射泵为患者给药，未对患者造成影响 | 由于该设备已使用近13年，在长期临床转运过程中受到震荡，导致长电位器插头松动，而作为行程传感器，当其功能异常时，不能准确识别注射器位置，导致电位器数值无变化，从而无法运行。
1376108032025000478 | 其他 | 延缓治疗 | 无交流电 | 23日上午，护士准备为患儿注射药物时，发现该设备插电开机无反应，立即停止使用，报器械科维修组维修 | 产品原因（包括说明书等） | 该设备插电开机无反应 | 延缓治疗 | 无交流电 | 23日上午，护士准备为患儿注射药物时，发现该设备插电开机无反应，立即停止使用，报器械科维修组维修 | 设备已使用7年，处于超期（5年）使用状态，长期临床使用导致电源板上元器件焊点氧化、脱焊，无法正常工作。
1284318002025000839 | 其他 | 无伤害。 | 使用时发现气泡报警 | 2025年2月20日，注射泵使用时发现气泡报警。报修。 | 产品原因（包括说明书等） | 使用时发现气泡报警 | 无伤害。 | 使用时发现气泡报警 | 2025年2月20日，注射泵使用时发现气泡报警。报修。 | 根据故障现象与设备使用情况分析故障原因可能为：设备在长期临床搬动和转运过程中，受到震动跌宕，气泡传感器插头松动，导致接触不良，引发报警。
1284318002025000875 | 其他 | 无伤害 | 注射泵系统故障 | 2025年6月13日，注射泵系统故障。报修。 | 产品原因（包括说明书等） | 设备故障。 | 无伤害 | 注射泵系统故障 | 2025年6月13日，注射泵系统故障。报修。 | 由于设备已使用13年，在频繁的搬动与转运过程中，设备收到震动与跌宕，长电位器（行程传感器）插头松动导致接触不良，为偶发故障。
1264126152025000189 | 其他 | 无伤害 | 注射器不推注 | 开机后，启动后显示正常，注射器不推注，更换其它机器给患者使用，随后送固资科维修 | 无法确定 | 怀疑推注电机故障 | 无伤害 | 注射器不推注 | 开机后，启动后显示正常，注射器不推注，更换其它机器给患者使用，随后送固资科维修 | 该设备已使用近6年，在临床使用过程中内部元件老化且发生过剧烈震动或磕碰，个别元件碎裂，掉落在齿轮上，导致齿轮卡死，无法运转并传递动力，注射器无法推注药物。
1253711042025000288 | 其他 | 使用过程中突发故障，中断了患者输注治疗 | D1016_电路故障 | 2025年6月23日，患者王宇晗因额骨骨裂入院治疗，科室工作人员使用该设备为其进行药物输注治疗时，设备突发无法通电使用情况，中断了患者治疗。科室工作人员立即更换设备为患者进行治疗，并报修工程师。设备突发故障，更换设备延长了患者治疗时间，存在一定的医疗风险。 | 产品原因（包括说明书等） | 经工程师现场维修判定，该设备电源线损坏，导致了设备无法通电使用。 | 使用过程中突发故障，中断了患者输注治疗 | D1016_电路故障 | 2025年6月23日，患者王宇晗因额骨骨裂入院治疗，科室工作人员使用该设备为其进行药物输注治疗时，设备突发无法通电使用情况，中断了患者治疗。科室工作人员立即更换设备为患者进行治疗，并报修工程师。设备突发故障，更换设备延长了患者治疗时间，存在一定的医疗风险。 | 分析电源线损伤的原因可能为：在临床使用过程中，电源线频繁受到拉扯、弯折、挤压，导致内部线缆损伤，无法为设备供电。
1253706002025000785 | 其他 | 无 | 异常报警 | 护士在准备过程中，该设备自检过程中异常报警。 | 产品原因（包括说明书等） | 分析电路板故障 | 无 | 异常报警 | 护士在准备过程中，该设备自检过程中异常报警。 | 该设备已使用8年，长期临床使用，电源板老化、故障，无法正常为电机供电，导致机器启动后主从道电机均不转动，无法泵入药物，从而触发报警。
127421802202100042 | 其他 | 无伤害 | 注射泵推注药液时，发现速度快于设定值。 | 患儿使用注射泵推注药液时，发现速度快于设定值。 | 产品原因（包括说明书等） | 人（医护）：知识/经验不足-经验不足 机：医疗设备器材-发生故障；医疗设备器材-未定期检修 | 无伤害 | 注射泵推注药液时，发现速度快于设定值。 | 患儿使用注射泵推注药液时，发现速度快于设定值。 | 医院长期未进行注射器手自动校准，设备内存储的注射器参数与实际注射器参数不一致，导致实际流速比设定流速快。
1274201022025000307 | 其他 | 无伤害 | 无法识别注射器 | 2025年5月23日护士在准备为患者治疗时时，发现不能识别注射器 联系维修，重新安装短电位器 | 无法确定 | 电位器故障？ | 无伤害 | 无法识别注射器 | 2025年5月23日护士在准备为患者治疗时时，发现不能识别注射器 联系维修，重新安装短电位器 | 1、因设备短电位器插头松动，导致无法通过注射器筒径识别注射器的规格，因而无法启动设备正常工作。 2、由于该设备已使用超过5年，处于超期使用状态，长期临床使用、频繁搬动设备，设备内部线缆震动，导致短电位器线插头松动。
1162101052025000144 | 其他 | 无 | 给予注射泵上药时仪器突发暂停工作 | 患者入ICU后病情及其危重，给于肾上腺用药维持血压，注射用药时仪器突发暂停工作，停止给药，医护人员紧急抢救并立即更换注射泵。 | 无法确定 | 注射泵电池故障 | 无 | 给予注射泵上药时仪器突发暂停工作 | 患者入ICU后病情及其危重，给于肾上腺用药维持血压，注射用药时仪器突发暂停工作，停止给药，医护人员紧急抢救并立即更换注射泵。 | 分析问题了可能的原因为生产过程中主控板与电源板之间连接线未固定牢固，机器在频繁转运过程中受到震动、跌宕，导致内部线缆松动、接触不良，从而发生设备突然断电的现象。
1253715062025000022 | 严重伤害 | M210201_给药过量,M210202_给药不足 | 不报警不闪灯 | 2024.12.27日，护理人员在巡视病房时发现注射泵不报警，不闪黄灯，不能及时发现输液泵完的时间，有潜在的风险，立即停止对设备使用，报设备科处理 | 产品原因（包括说明书等） | 机器故障 | M210201_给药过量,M210202_给药不足 | 不报警不闪灯 | 2024.12.27日，护理人员在巡视病房时发现注射泵不报警，不闪黄灯，不能及时发现输液泵完的时间，有潜在的风险，立即停止对设备使用，报设备科处理 | 院方上报为“严重伤害”，设备故障现象为无法发出报警信号，可能导致药物泵完无法接收到提示的风险，但未对患者造成不良影响，未达到严重伤害的定义：危及生命、导致机体功能的永久性伤害或者机体结构的永久性损伤、以及需采取医疗措施才能避免上述永久性伤害或者损伤。因此我司建议将伤害程序修改为“其他”。 1、问题发生时，医护人员及时发现并更换备用设备继续为患者注射，未对人体造成严重伤害。 2、长期临床使用导致喇叭内部电线焊接点氧化，当频繁转运搬动设备时，线束晃动导致焊点松动脱落，无法正常导电发声。 3、报警灯板线松动的原因可能为：设备在频繁转运过程中受到震动、跌宕，导致内部线缆松动、接触不良，从而发生不报警的现象。
1274204002025000359 | 严重伤害 | 未造成伤害后果 | 机器流速存在较大偏差 | 2025年5月15日，呼吸重症科护士使用注射泵为患者注射时发现实际上机后实际的注射药物量、药物注射事件与设置的不符，随后换注射泵注射，并报设备科维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 初步怀疑注射器识别错误，经过拆机后发现机器注射器识别杆断裂插入卡扣内，且页面识别传感器存在错位 | 未造成伤害后果 | 机器流速存在较大偏差 | 2025年5月15日，呼吸重症科护士使用注射泵为患者注射时发现实际上机后实际的注射药物量、药物注射事件与设置的不符，随后换注射泵注射，并报设备科维修。 | 院方上报为“严重伤害”，经调查，在发现设备流速不准后，科室立即更换其他设备继续为患者注射，对患者进行体征监测，未对患者造成严重不良影响，未达到严重伤害的定义：危及生命、导致机体功能的永久性伤害或者机体结构的永久性损伤、以及需采取医疗措施才能避免上述永久性伤害或者损伤。因此我司建议将伤害程序修改为“其他”。 1、发现注射药物异常后，立即更换其他设备为患者注射，未对人体造成严重伤害。 2、由于该设备已使用近12年，处于超期使用状态，长期使用导致压柄老化、损伤，无法正常识别注射器，从而导致流速异常。
1264102292024001637 | 其他 |  | 无 | 患者使用微量泵静脉泵入0.9%氯化钠注射液50ml+注射用生长抑素15mg组泵液，开始时间为2024-07-30 00:57,结束时间应为10:57，实际结束时间为10:20，中间相差半小时左右。 | 产品原因（包括说明书等） | 产品走速过快 |  | 无 | 患者使用微量泵静脉泵入0.9%氯化钠注射液50ml+注射用生长抑素15mg组泵液，开始时间为2024-07-30 00:57,结束时间应为10:57，实际结束时间为10:20，中间相差半小时左右。 | 由于医院长期未进行注射器校准，设备内存储的注射器参数与实际上泵的注射器参数不一致，设备无法正常控制注射器管路内的液体流速，导致实际流速与设定流速不一致。
1386205042025000350 | 其他 | 无 | 悬挂机壳后方装置螺杆滑丝。 | 使用时发下机壳后盖悬挂装置损毁。 | 产品原因（包括说明书等） | 螺杆老化、滑丝。 | 无 | 悬挂机壳后方装置螺杆滑丝。 | 使用时发下机壳后盖悬挂装置损毁。 | 临床使用时频繁拧动紧固夹螺杆固定设备，螺纹出现磨损，当频繁斜向用力时导致紧固夹螺杆脱丝，螺纹与轨道错位，从而无法正常拧动螺杆固定设备。
1151511032025000161 | 其他 |  | D101103_电池模式失效 | 2025-05-21，发现注射泵仅可在交流电情况下使用，切断交流电，设备自动关机，电池无法供电，及时联系第三方进行维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 性能、功能故障：可能是电池老化所致。 |  | D101103_电池模式失效 | 2025-05-21，发现注射泵仅可在交流电情况下使用，切断交流电，设备自动关机，电池无法供电，及时联系第三方进行维修。 | 在正常使用与维护情况下，电池使用寿命约为3年，而该设备电池已使用9年，电池频繁充放电导致老化、故障，无法蓄电。
1253717032025000401 | 其他 | 无 | D1022_电器件问题 | 2025年5月8号，科室检查设备时发现启动键不灵，报设备科维修。维修人员现场检查启动键时管时不管，判断微动开关坏。没有对患者造成不利影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 现场检查按键不灵是微动开关坏， | 无 | D1022_电器件问题 | 2025年5月8号，科室检查设备时发现启动键不灵，报设备科维修。维修人员现场检查启动键时管时不管，判断微动开关坏。没有对患者造成不利影响。 | 由于该设备已使用近9年，处于超期使用状态，长期临床使用导致按键老化，无法正常使用。
1253717032025000422 | 其他 | 无 | 注射泵拉杆无法启动，无法推注药液 | 2025年5月20日，呼吸内二科医护人员在为病人泵入血管活性药物时，屏幕显示运行，但推杆无法推动药液，启动快进键仍无法推动药液，立即更换备用注射泵，因处理及时，未对患者造成不良影响，报修至器械科维修。 | 无法确定 | 仪器老化，电路板损坏，启动推杆系统损坏。 | 无 | 注射泵拉杆无法启动，无法推注药液 | 2025年5月20日，呼吸内二科医护人员在为病人泵入血管活性药物时，屏幕显示运行，但推杆无法推动药液，启动快进键仍无法推动药液，立即更换备用注射泵，因处理及时，未对患者造成不良影响，报修至器械科维修。 | 该设备已使用近14年，长期临床使用，频繁推拉拉杆，拉杆老化、变形，导致无法正常推注。
1386205042025000285 | 其他 | 开机报系统故障。 | 开机报系统故障。压力传感器数值异常。 | 临床反应开机报系统故障。压力传感器数值异常。无法正常工作。报修。 | 产品原因（包括说明书等） | 开机报系统故障。压力传感器数值异常。 | 开机报系统故障。 | 开机报系统故障。压力传感器数值异常。 | 临床反应开机报系统故障。压力传感器数值异常。无法正常工作。报修。 | 分析故障发生的原因可能为：在临床搬动与转运过程中设备受到跌宕、震动，导致内部压力传感器插头松动，压力值信号传输异常，造成报警。
1162112062025000046 | 其他 | 不能及时泵入药物，影响治疗 | 注射泵速度调到2ml/h,10秒后速度自动变成1ml/h | 患者诊断：二型糖尿病、高血压 该患者于2025年5月18日入院，收治于内分泌科，遵医嘱使用注射泵泵入胰岛素治疗，将数值调至2ml/h,启动后10秒 机器报警，屏幕显示速度为1ml/h , 重启后仍出现上述情况，更换新的注射泵后使用正常。 | 产品原因（包括说明书等） | 可能由传感器故障导致。 | 不能及时泵入药物，影响治疗 | 注射泵速度调到2ml/h,10秒后速度自动变成1ml/h | 患者诊断：二型糖尿病、高血压 该患者于2025年5月18日入院，收治于内分泌科，遵医嘱使用注射泵泵入胰岛素治疗，将数值调至2ml/h,启动后10秒 机器报警，屏幕显示速度为1ml/h , 重启后仍出现上述情况，更换新的注射泵后使用正常。 | 分析故障发生原因可能为：操作人员在设置预置量时，未清除累积量，当累积量即将等于预置量时，正常报警“注射完成”，后以1ml/h流速注射防止血液回流，最终导致实际注射液量未达到预期值。
1274204002025000345 | 其他 | 无 | D1201_设备或部件脱离 | 2025年5月27日，护士使用注射泵对患者进行恒速静脉输注药液。设备开机自检时发现，固定注射器的卡扣及卡座断掉脱落，设备无法工作。微量泵不能正常工作。护士重新更换一台注射泵使用，并将该情况上报设备科维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 固定注射器的卡扣及卡座断掉脱落，设备无法工作 | 无 | D1201_设备或部件脱离 | 2025年5月27日，护士使用注射泵对患者进行恒速静脉输注药液。设备开机自检时发现，固定注射器的卡扣及卡座断掉脱落，设备无法工作。微量泵不能正常工作。护士重新更换一台注射泵使用，并将该情况上报设备科维修。 | 由于该设备已使用近12年，处于超期使用状态，前壳压柄合件因长期频繁推拉使用，导致老化、开裂，无法固定注射器。
1406501102025000066 | 严重伤害 | 不能及时有效改善患者心脏功能 | D0407_输注不足,D080102_报警故障,D080105_无报警声 | 患者主动脉瓣生物瓣膜置换术+心脏表面临时起搏器植入术术后，4道注射泵第一通道泵入血管活性药物多巴胺，以5ml/h泵入，约12:00左右护士巡视患者，发现泵入药物未进入，注射泵也未报警，更换至第三通道，可正常使用，向家属解释并安抚患者，返回护士站，上报护士长，联系设备科，联系微量泵厂家进行维修。 | 无法确定 | 无法确定 | 不能及时有效改善患者心脏功能 | D0407_输注不足,D080102_报警故障,D080105_无报警声 | 患者主动脉瓣生物瓣膜置换术+心脏表面临时起搏器植入术术后，4道注射泵第一通道泵入血管活性药物多巴胺，以5ml/h泵入，约12:00左右护士巡视患者，发现泵入药物未进入，注射泵也未报警，更换至第三通道，可正常使用，向家属解释并安抚患者，返回护士站，上报护士长，联系设备科，联系微量泵厂家进行维修。 | 1、院方上报为“严重伤害”，经调查，因设备电池故障导致药物无法注入，造成输液不及时，发现后立即更换通道，未对患者造成不良影响，未达到严重伤害的定义：危及生命、导致机体功能的永久性伤害或者机体结构的永久性损伤、以及需采取医疗措施才能避免上述永久性伤害或者损伤。因此我司建议将伤害程序修改为“其他”。 2、该设备为四通道，一二通道共用一块电池，三四通道共用另一块电池，电池正常使用状态下，低电量报警到电量耗尽不小于30分钟，因该设备已使用11年多，长期临床使用导致一通道电池蓄电性能严重下降，电量低至报警阈值时迅速耗尽，仅触发短暂报警后立即断电，从而无法驱动电机工作以进行注射，同时未能观察到报警信号。
1253701012025000152 | 其他 | 无 | 注射泵顶端卡扣损坏，继续使用可能会导致注射器推进不顺，容易造成液体计量不准. | 2025年05月02日10：20，我院手术室护士在对注射泵例行检查时，发现该注射泵顶端卡扣损坏，考虑到继续使用可能会导致注射器推进不顺，容易造成液体计量不准，遂立即上报设备科，设备科人员拆卸后发现，卡扣及内部齿轮均为注塑材质，本身误差较大，容易产生彼此之间的阻碍。因此立即维修更换卡扣配件，经设备科人员更换后故障解除，后上报医疗器械不良事件。 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 | 注射泵卡扣损坏，考虑为个别产品内部配件质量存在问题 | 无 | 注射泵顶端卡扣损坏，继续使用可能会导致注射器推进不顺，容易造成液体计量不准. | 2025年05月02日10：20，我院手术室护士在对注射泵例行检查时，发现该注射泵顶端卡扣损坏，考虑到继续使用可能会导致注射器推进不顺，容易造成液体计量不准，遂立即上报设备科，设备科人员拆卸后发现，卡扣及内部齿轮均为注塑材质，本身误差较大，容易产生彼此之间的阻碍。因此立即维修更换卡扣配件，经设备科人员更换后故障解除，后上报医疗器械不良事件。 | 由于该设备处于超期使用状态，长期临床使用，频繁移动拉杆、捏合捏柄，导致推拉盒、捏柄材质老化、损伤，无法精确控制拉杆移动，从而造成注射计量的偏差。
1274218022025000102 | 其他 |  | D1204_机械卡塞 | 2025年5月13日护士在使用注射泵时，发现固定注射器的卡子拉不动，不能连接注射器，立即更换一台注射泵给患者使用。 | 操作原因 | 检查发现固定注射器的卡塞内有污垢，分析是导致夹子卡死的原因。 |  | D1204_机械卡塞 | 2025年5月13日护士在使用注射泵时，发现固定注射器的卡子拉不动，不能连接注射器，立即更换一台注射泵给患者使用。 | 推拉盒左右夹为注射器尾端的固定结构，经长期临床使用，左右夹处因药液残留而出现卡塞，导致捏柄无法正常捏合，拉杆无法移动。
1376104002025000196 | 其他 | 延误治疗 | 泵速不准 | 2025年5月21日，护士在使用注射泵为患者注射药物时发现，注射泵泵速不准，立即停止使用并更换设备，联系医学装备部处理 | 产品原因（包括说明书等） | 操作规范正确，出现泵速不准的情况，判定为产品自身原因 | 延误治疗 | 泵速不准 | 2025年5月21日，护士在使用注射泵为患者注射药物时发现，注射泵泵速不准，立即停止使用并更换设备，联系医学装备部处理 | 医院长期未进行注射器校准，设备内存储的注射器参数与实际注射器参数不一致，导致实际流速与设定流不一致。
1406501102025000062 | 其他 | 影响患者使用 | 离合器故障异常停机 | 患者肠瘘，患者由于病情需泵入氯化钾泵8ml/h泵入，泵入过程中出现离合故障，上报护士长，与设备科反馈问题，通知设备工程师帮忙检修。 | 无法确定 | 无法确定 | 影响患者使用 | 离合器故障异常停机 | 患者肠瘘，患者由于病情需泵入氯化钾泵8ml/h泵入，泵入过程中出现离合故障，上报护士长，与设备科反馈问题，通知设备工程师帮忙检修。 | 该设备已在医院使用10年多，处于超期使用状态，长期频繁的临床使用，离合器老化、故障，电机动力无法传递至推杆，从而无法控制推杆移动。
1386204002025000866 | 其他 | 科室在使用过程中发现注射泵下通道报警离合未闭 | 报警离合未闭 | 科室在使用过程中发现注射泵下通道报警离合未闭 | 无法确定 | 科室在使用过程中发现注射泵下通道报警离合未闭 | 科室在使用过程中发现注射泵下通道报警离合未闭 | 报警离合未闭 | 科室在使用过程中发现注射泵下通道报警离合未闭 | 分析故障原因可能为：生产过程中内部FPC线未固定牢固，在临床搬运过程中产生晃动，FPC线与周围电路板摩擦导致磨损；而FPC线是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，从而发生报警。
1386204002025000865 | 其他 | 科室在使用时发现注射泵上通道报警系统6故障 | 报警系统6故障 | 科室在使用时发现注射泵上通道报警系统6故障 | 无法确定 | 科室在使用时发现注射泵上通道报警系统6故障 | 科室在使用时发现注射泵上通道报警系统6故障 | 报警系统6故障 | 科室在使用时发现注射泵上通道报警系统6故障 | 设备已使用4年，长期临床使用与转运导致压力传感器老化、故障，压力值无法检测从而引发系统报警。
1376104002025000197 | 其他 | 延误治疗 | 泵速不准 | 2025年5月27日，护士在使用注射泵给患者注射药物时发现泵速不准，立即停止使用并更换设备，联系医学装备部处理 | 产品原因（包括说明书等） | 操作规范正确，出现泵速不准的情况，判定为产品自身原因 | 延误治疗 | 泵速不准 | 2025年5月27日，护士在使用注射泵给患者注射药物时发现泵速不准，立即停止使用并更换设备，联系医学装备部处理 | 医院长期未进行注射器校准，设备内存储的注射器参数与实际注射器参数不一致，导致实际流速与设定流不一致。
1376110012025000094 | 其他 | 药物剂量不准确，影响治疗工作 | 注射泵自动停止工作 | 护士长巡视病房发现注射泵处于静止状态，立即询问其他护士并查看医嘱，发现注射泵泵本应该在工作状态，因未知原因自动停止，故重新启动，调整参数 | 无法确定 | 产品机械问题停止；护士操作不当； | 药物剂量不准确，影响治疗工作 | 注射泵自动停止工作 | 护士长巡视病房发现注射泵处于静止状态，立即询问其他护士并查看医嘱，发现注射泵泵本应该在工作状态，因未知原因自动停止，故重新启动，调整参数 | 由于临床使用人员操作失误，参数设置错误，非产品本身问题。
1253715022025000159 | 其他 | 无 | D010301_操作失效 | 2025年4月16日，心内三科护理人员准备使用威高注射泵进行输注时，发现设备上面的那个通道按键失灵，无法使用，立即联系设备科进行维修 | 产品原因（包括说明书等） | 疑似产品质量缺陷 | 无 | D010301_操作失效 | 2025年4月16日，心内三科护理人员准备使用威高注射泵进行输注时，发现设备上面的那个通道按键失灵，无法使用，立即联系设备科进行维修 | 1、因主控板与电源板之间的排线松动，电源板无法稳定提供按键电路所需电压，主控板检测不到按键触点的电平变化 ，导致按键失灵。 2、排线松动的原因可能为：该设备已使用超过4年，经长期的临床使用与转运，设备受到震动与跌宕，导致内部排线松动。
1162101042025000072 | 其他 | 无 | 注液泵注速度控制异常,泵入药液过快 | 患者以于2025-01-16以3ml/小时速度泵入，于9:30分巡视护士发现注射器仅剩15毫升液体，立即停止泵入。通知医生测量病人生命体征。患者自述头疼，生命体征平稳，将注射泵及时更换，送至器械科报修。 | 产品原因（包括说明书等） | 注液泵注速度控制异常,泵入药液过快 | 无 | 注液泵注速度控制异常,泵入药液过快 | 患者以于2025-01-16以3ml/小时速度泵入，于9:30分巡视护士发现注射器仅剩15毫升液体，立即停止泵入。通知医生测量病人生命体征。患者自述头疼，生命体征平稳，将注射泵及时更换，送至器械科报修。 | 该设备已在医院使用9年多，处于超期使用状态。长期的临床使用，压柄老化出现破损，无法正常固定注射器，导致传感器无法正确的识别注射器的规格和行程，泵可能错误计算推进距离，导致流速过快。
1274201102025000110 | 其他 |  | D150507_自然磨损 | 2025-04-11 无病人使用时，发现推泵不工作。开机测试设备，检测发现泵在工作，推杆不动，然后拆机检查发现推杆电机在工作，推杆不动，检查推杆，发现推杆螺母滑丝不工作，需要更换，更换后设备正常使用。 | 无法确定 | 无法确定 |  | D150507_自然磨损 | 2025-04-11 无病人使用时，发现推泵不工作。开机测试设备，检测发现泵在工作，推杆不动，然后拆机检查发现推杆电机在工作，推杆不动，检查推杆，发现推杆螺母滑丝不工作，需要更换，更换后设备正常使用。 | 因该设备已使用近5年，长期临床使用，螺母频繁咬合丝杆导致磨损，从而出现滑丝情况，无法控制丝杆运动，以进行药液推注。
1264126152025000147 | 其他 | 无伤害 | 开机无显示 | 患者使用前，开机自检，无任何反应，更换其他注射泵给患者使用，然后通知维修人员前来维修 | 无法确定 | 设备不显示，怀疑电源故障 | 无伤害 | 开机无显示 | 患者使用前，开机自检，无任何反应，更换其他注射泵给患者使用，然后通知维修人员前来维修 | 电源线损伤的原因可能为：长期临床使用频繁拉扯、弯折电源线，导致电源线内部线缆损伤，无法为设备供电。
1253707122025000447 | 其他 | 延误患者手术进程，存在潜在风险。 | 开机报错，提示“离合未闭” | 手术前准备注射泵使用时，装入注射器后发现注射泵报警，提示“离合未闭”，遂停止使用该通道。经判断为注射泵内部连线损坏，无法接触导通。 | 产品原因（包括说明书等） | 经判断为注射泵内部连线损坏，无法接触导通。 | 延误患者手术进程，存在潜在风险。 | 开机报错，提示“离合未闭” | 手术前准备注射泵使用时，装入注射器后发现注射泵报警，提示“离合未闭”，遂停止使用该通道。经判断为注射泵内部连线损坏，无法接触导通。 | 分析问题原因为生产过程中内部FPC线未固定牢固，在临床搬运过程中产生晃动，FPC线与周围电路板摩擦导致磨损；而FPC线是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，从而发生报警。
1376108082025000106 | 其他 | 无伤害 | 注射器夹子断裂 | 2025-05-07，医务人员给患者使用完微量注射泵后护士取输液器时夹子断裂，停止使用，更换新的使用。 | 产品原因（包括说明书等）,操作原因,无法确定 | 使用年限过长 护士力量多大 | 无伤害 | 注射器夹子断裂 | 2025-05-07，医务人员给患者使用完微量注射泵后护士取输液器时夹子断裂，停止使用，更换新的使用。 | 由于该设备已使用7年多，处于超期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，导致捏柄材质老化开裂，而捏柄是固定注射器推杆尾端的装置部件之一，控制注射泵的注射器夹张开与闭合，当其损伤后无法调节离合器位置，导致该通道无法运行。
1386204042025000109 | 其他 | 对患者没有造成伤害 | 患者因为慢性心力衰竭，需要给予注射泵辅助治疗，在使用过程中出现报警器不报警故障，更换另一注射泵人继续治疗，未对患者造成影响，联系设备科进行维修。 | 患者因为慢性心力衰竭，需要给予注射泵辅助治疗，在使用过程中出现报警器不报警故障，更换另一注射泵人继续治疗，未对患者造成影响。 | 产品原因（包括说明书等） |  | 对患者没有造成伤害 | 患者因为慢性心力衰竭，需要给予注射泵辅助治疗，在使用过程中出现报警器不报警故障，更换另一注射泵人继续治疗，未对患者造成影响，联系设备科进行维修。 | 患者因为慢性心力衰竭，需要给予注射泵辅助治疗，在使用过程中出现报警器不报警故障，更换另一注射泵人继续治疗，未对患者造成影响。 | 该设备已在该院使用近10年，长期临床使用导致喇叭内部电线焊接点氧化，当频繁转运搬动设备时，线束晃动导致焊点松动脱落，无法正常导电发声。
1386204042025000094 | 其他 | 对患者没有造成伤害 | 2025年3月24日10：10 患者因"心绞痛"经过初步诊断治疗后，遵医嘱使用注射泵静脉缓慢给药,护士巡视病房发现注射泵提示堵塞，但未有报警声音，立即更换备用注射泵给患者注射液体，未对患者造成影响，联系设备科进行维修。 | 2025年3月24日10：10 患者因"心绞痛"经过初步诊断治疗后，遵医嘱使用注射泵静脉缓慢给药,护士巡视病房发现注射泵提示堵塞，但未有报警声音，立即更换备用注射泵给患者注射液体，未对患者造成影响，联系设备科进行维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 威高注射泵的整体质量一般，各种问题频发 | 对患者没有造成伤害 | 2025年3月24日10：10 患者因"心绞痛"经过初步诊断治疗后，遵医嘱使用注射泵静脉缓慢给药,护士巡视病房发现注射泵提示堵塞，但未有报警声音，立即更换备用注射泵给患者注射液体，未对患者造成影响，联系设备科进行维修。 | 2025年3月24日10：10 患者因"心绞痛"经过初步诊断治疗后，遵医嘱使用注射泵静脉缓慢给药,护士巡视病房发现注射泵提示堵塞，但未有报警声音，立即更换备用注射泵给患者注射液体，未对患者造成影响，联系设备科进行维修。 | 该设备已在该院使用近10年，长期临床使用导致喇叭内部电线焊接点氧化，当频繁转运搬动设备时，线束晃动导致焊点松动脱落，无法正常导电发声。
1253711022025000146 | 其他 | 未造成伤害 | 注射泵报警：注射器未顶紧 | 2025-04-16，患者因溺水后丧失意识收入ICU，于13:00护士遵医嘱为患者进行青霉素皮试，13:20经观察皮试结果为阴性通知医生，医生下医嘱5%葡萄糖注射液+哌拉西林他唑巴坦钠4.5g泵入q8h。护士16:00为患者泵入药物时，注射泵报警：注射器未顶紧，经两名护士核实后发现注射器安装无问题，电话通知设备科维修，并立即对患者更换注射泵，未造成伤害 | 产品原因（包括说明书等） | 注射器推进传感器故障 | 未造成伤害 | 注射泵报警：注射器未顶紧 | 2025-04-16，患者因溺水后丧失意识收入ICU，于13:00护士遵医嘱为患者进行青霉素皮试，13:20经观察皮试结果为阴性通知医生，医生下医嘱5%葡萄糖注射液+哌拉西林他唑巴坦钠4.5g泵入q8h。护士16:00为患者泵入药物时，注射泵报警：注射器未顶紧，经两名护士核实后发现注射器安装无问题，电话通知设备科维修，并立即对患者更换注射泵，未造成伤害 | 分析问题原因可能为生产过程中内部FPC线未固定牢固，在临床搬运过程中产生晃动，FPC线与周围电路板摩擦导致磨损；而FPC线是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，从而发生报警。
1182312002025000056 | 其他 |  | 注射泵的传感器损坏 | 注射泵的传感器损坏 | 无法确定 | 设备使用频率过高，维修后正常使用 |  | 注射泵的传感器损坏 | 注射泵的传感器损坏 | 该设备已使用近12年，在临床搬动与转运过程中设备受到跌宕、震动，导致内部压力传感器插头松动，压力值信号传输异常，造成报警。
1253706002025000589 | 其他 | 无 | 无法充电 | 护士给注射泵充电时发现无法正常充电 | 产品原因（包括说明书等） | 电池故障 | 无 | 无法充电 | 护士给注射泵充电时发现无法正常充电 | 在正常使用与维护情况下，电池使用寿命约为3年，而该设备电池已使用5年多，电池频繁充放电导致老化、故障，无法蓄电。
1253717072025000354 | 其他 | 注射器内药物未往前推动 | 微量泵夹子松动 | 2025年3月25日病人需要泵入药物治疗，泵入1小时后护士巡视病房发现生长抑素在注射器内刻度没有变化，机子并未报警。急给予更换微量泵重新泵入。联系设备科维修，检查发现注射泵夹子松动，注射器内药物未往前推动，维修后好转。 | 产品原因（包括说明书等） | 微量泵夹子松动 | 注射器内药物未往前推动 | 微量泵夹子松动 | 2025年3月25日病人需要泵入药物治疗，泵入1小时后护士巡视病房发现生长抑素在注射器内刻度没有变化，机子并未报警。急给予更换微量泵重新泵入。联系设备科维修，检查发现注射泵夹子松动，注射器内药物未往前推动，维修后好转。 | 该设备已使用近5年，长期临床使用，频繁捏合捏柄、调节离合器位置，导致推拉盒内部的螺丝松动，无法固定注射器末端以完成推注动作。
1253701122025000179 | 其他 | 不能泵入药物 | 按运行键不能正常工作 | 于2025.4.7 09：00应用输液泵泵入药物，输液泵按键不能运行工作，给更换另一台泵微量泵后，药物正常应用。 未对患者造成不良影响 | 产品原因（包括说明书等） | 按运行键不能正常工作 | 不能泵入药物 | 按运行键不能正常工作 | 于2025.4.7 09：00应用输液泵泵入药物，输液泵按键不能运行工作，给更换另一台泵微量泵后，药物正常应用。 未对患者造成不良影响 | 分析设备故障的原因可能是：主控板上元器件存在虚焊情况，当设备在临床转运过程中受到剧烈震动、跌宕时，主控板上元器件焊接处松脱，按键按压时线路不通，从而出现按键失灵的情况。
1274218022025000089 | 其他 |  | D020208_推进失效,D041204_泵停止工作 | 2025年4月18日，护士准备使用注射泵时，发现其中一个通道不能正常运行，立即更换一台设备。 | 产品原因（包括说明书等） | 检查发现注射器夹子卡顿，分析是导致该通道不能运行的原因。 |  | D020208_推进失效,D041204_泵停止工作 | 2025年4月18日，护士准备使用注射泵时，发现其中一个通道不能正常运行，立即更换一台设备。 | 由于该设备已使用11年多，属于超期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，导致捏柄材质老化开裂，而捏柄是固定注射器推杆尾端的装置部件之一，控制注射泵的注射器夹张开与闭合，当其损伤后无法调节离合器位置，导致该通道无法运行，
1121212002025000040 | 其他 | 无 |  | 报错系统故障1，无法使用，此类设备几台发生过此故障 | 无法确定 | 报错系统故障1，无法使用，此类设备几台发生过此故障 | 无 |  | 报错系统故障1，无法使用，此类设备几台发生过此故障 | 经分析，该注射泵在特定软件版本下，可能因系统对极端低流速信号的解析逻辑未完全适配硬件参数，导致触发非必要的报警提示。
1386204042025000093 | 其他 | 对患者没有造成伤害 | 患者因“脑梗死”需进行溶栓治疗,于2025年04月07日11:00遵医使用注射泵静脉慢给药，在使用过程中注射泵出现感应器不灵敏，立即更换注射泵为患者给药，未对患者造成影响，联系设备科进行维修。 | 患者因“脑梗死”需进行溶栓治疗,于2025年04月07日11:00遵医使用注射泵静脉慢给药，在使用过程中注射泵出现感应器不灵敏，立即更换注射泵为患者给药，未对患者造成影响，联系设备科进行维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 威高的注射泵频繁出现类似的故障 | 对患者没有造成伤害 | 患者因“脑梗死”需进行溶栓治疗,于2025年04月07日11:00遵医使用注射泵静脉慢给药，在使用过程中注射泵出现感应器不灵敏，立即更换注射泵为患者给药，未对患者造成影响，联系设备科进行维修。 | 患者因“脑梗死”需进行溶栓治疗,于2025年04月07日11:00遵医使用注射泵静脉慢给药，在使用过程中注射泵出现感应器不灵敏，立即更换注射泵为患者给药，未对患者造成影响，联系设备科进行维修。 | 该设备已使用近10年，在临床搬动与转运过程中设备受到跌宕、震动，导致内部压力传感器插头松动，压力值信号传输异常，造成报警。
1253711042025000142 | 其他 | 药物注射结束后未进行报警提示，存在一定的医疗风险。 | D1207_机械故障 | 2025年3月22日，患者李士爱因胸痛急性冠脉综合症入院治疗，使用该设备进行药物注射结束后该设备未进行报警提示，未及时撤下设备，对药物注射患者存在一定的医疗隐患。发生这种情况后科室工作人员立即将设备撤下，并报修工程师。 | 产品原因（包括说明书等） | 经工程师现场维修判定，该设备喇叭故障导致了设备未报警提示发生。 | 药物注射结束后未进行报警提示，存在一定的医疗风险。 | D1207_机械故障 | 2025年3月22日，患者李士爱因胸痛急性冠脉综合症入院治疗，使用该设备进行药物注射结束后该设备未进行报警提示，未及时撤下设备，对药物注射患者存在一定的医疗隐患。发生这种情况后科室工作人员立即将设备撤下，并报修工程师。 | 设备喇叭内部线缆存在虚焊的情况，在转运、搬动设备过程中，线束晃动可能导致焊点松动脱落，无法正常导电发声。
1376104002025000171 | 其他 | 延误治疗 | 压板断裂导致泵速不准 | 2025年4月18日护士在使用注射泵为患者输液时发现泵速不准，立即停止使用并更换设备，上报医学装备部处理 | 产品原因（包括说明书等） | 操作规范正确，出现压板断裂导致泵速不准的情况，判定为产品自身原因 | 延误治疗 | 压板断裂导致泵速不准 | 2025年4月18日护士在使用注射泵为患者输液时发现泵速不准，立即停止使用并更换设备，上报医学装备部处理 | 该设备处于超期（5年）使用状态，长期临床使用压柄导向柱材质老化开裂，无法正常固定注射器，导致流速不准。
1406545002025000694 | 严重伤害 | 未及时按药量给药 | D080102_报警故障 | 给重症胰腺炎患者持续给予奥曲肽泵入，注射泵未按剂量给予泵入，设备未报警 | 产品原因（包括说明书等） | 质量问题 | 未及时按药量给药 | D080102_报警故障 | 给重症胰腺炎患者持续给予奥曲肽泵入，注射泵未按剂量给予泵入，设备未报警 | 1、院方上报为“严重伤害”，经调查，在发现设备流速不准后，科室立即更换其他设备继续为患者注射，对患者进行体征监测，未对患者造成严重不良影响，未达到严重伤害的定义：危及生命、导致机体功能的永久性伤害或者机体结构的永久性损伤、以及需采取医疗措施才能避免上述永久性伤害或者损伤。因此我司建议将伤害程序修改为“其他”。 2、该设备已超使用期限，且长期未进行注射器校准，设备内存储的注射器参数与实际上泵的注射器参数不一致，设备无法正常控制注射器管路内的液体流速，导致实际流速与设定流速不一致，误差不在允许范围内。
1253701122025000141 | 其他 | 无法注射药物 | 拉杆断裂 | 2025年3月25日08：52，科室给予患者注射泵注射药物过程中，设备拉杆断裂，未对患者造成影响。 | 无法确定,产品原因（包括说明书等） | 设备管理部工程师接报修后到达科室，对设备进行检查，需更换拉杆。 | 无法注射药物 | 拉杆断裂 | 2025年3月25日08：52，科室给予患者注射泵注射药物过程中，设备拉杆断裂，未对患者造成影响。 | 1、院方上报为“严重伤害”，经调查，设备空心轴套管破损，无法完成推注，立即更换其他设备继续为患者使用，未达到严重伤害的定义：危及生命、导致机体功能的永久性伤害或者机体结构的永久性损伤、以及需采取医疗措施才能避免上述永久性伤害或者损伤。因此我司建议将伤害程序修改为“其他”。 2、设备已经使用11年，长期临床使用导致空心轴组件老化开裂，拉杆无法推注。
1253704062025000363 | 其他 | 无 | 无法使用 | 患者心脏手术术后，遵医嘱给予患者多巴胺持续静脉泵入，微量泵无法使用，微量泵屏幕报系统故障，无法使用，给予患者更换微量泵，故障微量泵关机重启，也无法使用，送器械科维修。 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 | 微量泵屏幕报系统故障，不能使用，具体原因不明 | 无 | 无法使用 | 患者心脏手术术后，遵医嘱给予患者多巴胺持续静脉泵入，微量泵无法使用，微量泵屏幕报系统故障，无法使用，给予患者更换微量泵，故障微量泵关机重启，也无法使用，送器械科维修。 | 该设备使用近5年，临床频繁地搬动与转运，设备受到跌宕、震动，可能导致内部压力传感器排线松动，压力值信号传输异常，从而造成报警。
1253717062025000126 | 其他 | 无 | 报警，无法关机。 | 责任护士于2025年3月23日遵医嘱为患者做药物注射工作，正常开机使用，一段时间过后设备报警，黄灯闪烁。无法消除、且关机键无法关机。立即停用、更换，顺利完成药物注射工作，联系工程师维修。给患者家属做好解释工作，未造成进一步不良影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 设备故障。 | 无 | 报警，无法关机。 | 责任护士于2025年3月23日遵医嘱为患者做药物注射工作，正常开机使用，一段时间过后设备报警，黄灯闪烁。无法消除、且关机键无法关机。立即停用、更换，顺利完成药物注射工作，联系工程师维修。给患者家属做好解释工作，未造成进一步不良影响。 | 1、该设备已使用超过5年，长期临床搬运过程中产生晃动，FPC线与周围电路板摩擦导致磨损；而FPC线是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，从而发生报警。 2、经拆机检查，开关机键与主控板间缝隙内附着大量药液干粉，分析为临床使用过程中不慎将药液洒在设备上未及时清理，药液渗入干涸后，药液干粉附着在启动键和主控板间，导致开关机键失灵。
1376104002025000131 | 其他 | 延误治疗 | 泵速不准 | 2025年3月24日上午，护士在使用注射泵向患者精准注射药物时发现泵速不准，立即停止使用并更换设备，联系设备科处理 | 产品原因（包括说明书等） | 操作规范正确，出现泵速不准的情况，判定为产品自身原因 | 延误治疗 | 泵速不准 | 2025年3月24日上午，护士在使用注射泵向患者精准注射药物时发现泵速不准，立即停止使用并更换设备，联系设备科处理 | 由于医院长期未进行注射器校准，设备内存储的注射器参数与实际上泵的注射器参数不一致，设备无法正常控制注射器管路内的液体流速，导致实际流速与设定流速不一致。
1274204002025000217 | 其他 | 无 | D1201_设备或部件脱离 | 2025年4月3日，护士使用注射泵对患者进行恒速静脉输注药液。设备开机自检时发现，固定注射器的捏柄及推拉盒断掉脱落，设备无法正常工作。护士重新更换一台注射泵使用，并将该情况上报设备科维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 固定注射器的捏柄及推拉盒断掉脱落，设备无法工作 | 无 | D1201_设备或部件脱离 | 2025年4月3日，护士使用注射泵对患者进行恒速静脉输注药液。设备开机自检时发现，固定注射器的捏柄及推拉盒断掉脱落，设备无法正常工作。护士重新更换一台注射泵使用，并将该情况上报设备科维修。 | 设备已经使用近12年，处于超期使用状态，长期临床频繁捏合捏柄和推拉，导致捏柄与推拉盒老化、损伤，从而无法固定注射器。
1274204002025000218 | 其他 | 无 | D1201_设备或部件脱离 | 2025年4月3日，护士使用注射泵对患者进行恒速静脉输注药液。设备开机自检时发现，固定注射器的捏柄及推拉盒断掉脱落，设备无法正常工作。护士重新更换一台注射泵使用，并将该情况上报设备科维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 固定注射器的捏柄及推拉盒断掉脱落，设备无法工作 | 无 | D1201_设备或部件脱离 | 2025年4月3日，护士使用注射泵对患者进行恒速静脉输注药液。设备开机自检时发现，固定注射器的捏柄及推拉盒断掉脱落，设备无法正常工作。护士重新更换一台注射泵使用，并将该情况上报设备科维修。 | 设备已经使用近12年，处于超寿命期使用状态，长期临床使用导致捏柄、推拉盒老化、损伤，造成离合位置无法调节。
1406545002025000247 | 其他 | 无 | D040301_自动注入失效 | 给患者输注药物，注射泵显示运行正常，实际液体未输注 | 产品原因（包括说明书等） | 质量问题 | 无 | D040301_自动注入失效 | 给患者输注药物，注射泵显示运行正常，实际液体未输注 | 由于该设备已使用12年多，处于超期使用状态，长期临床使用压力传感器老化故障，当注射器延长管管路弯折造成阻塞时，设备无法准确监测压力值，从而未发出报警。
1151527032025000026 | 其他 | 未造成伤害 | D0101_故障提示 | 2025年3月25日，患者赵成树因慢性阻塞性肺部疾病 到达拉特旗人民医院 呼吸内科 入院治疗，医生为患者进行药物输注治疗，当班护士进行注射泵输液，设定完毕进行输注药物，输注过程中，注射泵报错，提示：遗忘。立即更换另一台注射泵继续为患者进行药物输注。同时通知医学工程科工程师到现场查看，工程师无法确定原因，与厂家工程师沟通，将设备进行返厂检测维修。 | 无法确定 | 坑是产品内部线路原因，返厂进行检查 | 未造成伤害 | D0101_故障提示 | 2025年3月25日，患者赵成树因慢性阻塞性肺部疾病 到达拉特旗人民医院 呼吸内科 入院治疗，医生为患者进行药物输注治疗，当班护士进行注射泵输液，设定完毕进行输注药物，输注过程中，注射泵报错，提示：遗忘。立即更换另一台注射泵继续为患者进行药物输注。同时通知医学工程科工程师到现场查看，工程师无法确定原因，与厂家工程师沟通，将设备进行返厂检测维修。 | 经分析为该设备的喇叭内部电线焊接点虚焊，在转运设备过程中，震动导致焊点松动脱落，无法正常导电发声。
1406528112025000040 | 其他 | 设备故障导致科室注射泵短缺，给工作人员带来不便 | 屏幕显示报错异常2 | 2025年4月7日呼吸科护士准备使用注射泵连接注射器时，注射泵报警显示报错异常2，无法正常使用，联系设备科工程师，设备科工程师到现场也无法判断故障原因，取回维修室待维修。 | 无法确定 | 无法确定 | 设备故障导致科室注射泵短缺，给工作人员带来不便 | 屏幕显示报错异常2 | 2025年4月7日呼吸科护士准备使用注射泵连接注射器时，注射泵报警显示报错异常2，无法正常使用，联系设备科工程师，设备科工程师到现场也无法判断故障原因，取回维修室待维修。 | 该设备已超使用期限，在长期临床使用过程中，频繁搬动与转运可能导致主控板与电源板连接线插头松动，信号传输失效，从而发出异常报警。
1406501102025000032 | 其他 | 影响患者使用 | D101203_充电失效 | 患者尘肺并肺部感染，携用物至床旁进行硝酸甘油5g微量泵注射时，发现微量泵显示充电故障，进行处理后仍无法使用，安抚患者，给予更换微量泵，返回护士站，上报护士长，联系设备科进行维修。 | 无法确定 | 无法确定 | 影响患者使用 | D101203_充电失效 | 患者尘肺并肺部感染，携用物至床旁进行硝酸甘油5g微量泵注射时，发现微量泵显示充电故障，进行处理后仍无法使用，安抚患者，给予更换微量泵，返回护士站，上报护士长，联系设备科进行维修。 | 因该设备已过使用寿命期，长期临床使用，电源板上元器件的焊接点发生氧化、脱焊，从而无法正常为设备供电。
1203201002025001181 | 严重伤害 | M2129_脱位 | D010302_按键故障 | 推拉干故障 | 产品原因（包括说明书等） | 推拉干损坏，无法使用 | M2129_脱位 | D010302_按键故障 | 推拉干故障 | 1、院方上报为“严重伤害”，经调查，因设备发生跌落导致部件损伤，无法按计划完成注射，未达到严重伤害的定义：危及生命、导致机体功能的永久性伤害或者机体结构的永久性损伤、以及需采取医疗措施才能避免上述永久性伤害或者损伤。因此我司建议将伤害程序修改为“其他”。 2、此故障的直接原因为科室人员在搬动设备时发生跌落，造成部件损坏。
1253718022025000112 | 其他 | 未造成伤害 | 注射泵2通道报警系统故障 | 患者姜开军因言语不利伴肢体活动不灵3小时，门诊以脑动脉瘤破裂伴蛛网膜下腔出血于2月17日12:32入院，遵医嘱给予乌拉地尔药物治疗，使用威高注射泵于2025年2月25日注射泵2通道报警，显示系统故障。 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 | 注射泵2通道报警，显示系统故障 | 未造成伤害 | 注射泵2通道报警系统故障 | 患者姜开军因言语不利伴肢体活动不灵3小时，门诊以脑动脉瘤破裂伴蛛网膜下腔出血于2月17日12:32入院，遵医嘱给予乌拉地尔药物治疗，使用威高注射泵于2025年2月25日注射泵2通道报警，显示系统故障。 | 经长期临床使用，喇叭内部电线焊接点氧化，当频繁转运搬动设备时，线束晃动导致焊点松动脱落，无法正常导电发声。
1131306582025000255 | 其他 | 增加隐患风险，造成药物浪费 | 注射泵报警显示输注完毕，但注射器液体还剩余较多 | 患者因消化道出血来我院。2025-02-25护士巡视病房过程中发现注射泵报警显示输注完毕，但注射器液体还剩余较多。 考虑设备故障，安抚患者并检修设备。 | 产品原因（包括说明书等） | 质量问题、传感器故障 | 增加隐患风险，造成药物浪费 | 注射泵报警显示输注完毕，但注射器液体还剩余较多 | 患者因消化道出血来我院。2025-02-25护士巡视病房过程中发现注射泵报警显示输注完毕，但注射器液体还剩余较多。 考虑设备故障，安抚患者并检修设备。 | 由于医院长期未进行注射器校准，设备内存储的注射器参数与实际上泵的注射器参数不一致，设备无法正常控制注射器管路内的液体流速，导致实际流速小于设定流速，误差不在允许范围内。
1162101082025000052 | 其他 | 不详 | D020214_回缩失效 | 离合失效 | 无法确定 | 离合失效 | 不详 | D020214_回缩失效 | 离合失效 | 分析问题原因为生产过程中内部FPC线未固定牢固，在临床搬运过程中产生晃动，FPC线与周围电路板摩擦导致磨损；而FPC线是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，从而发生报警。
1151527032025000021 | 其他 | 未造成伤害 | D0303_失连 | 2025年3月13日上午，达拉特旗人民医院心血管内科当班护士遵医嘱为患者使用注射泵进行输注液体，注射泵开机后报错，提示：A通道注射器未卡紧，立即与医学工程科工程师联系，并更换其他注射泵代替使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 经工程师检查发现注射泵通道内部排线断裂 | 未造成伤害 | D0303_失连 | 2025年3月13日上午，达拉特旗人民医院心血管内科当班护士遵医嘱为患者使用注射泵进行输注液体，注射泵开机后报错，提示：A通道注射器未卡紧，立即与医学工程科工程师联系，并更换其他注射泵代替使用。 | 分析问题原因为生产过程中内部FPC线未固定牢固，在临床搬运过程中产生晃动，FPC线与周围电路板摩擦导致磨损；而FPC线是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，从而发生报警。
1386204002025000484 | 其他 | 科室使用过程中系统故障6 报警，随机报修 | 系统故障6 报警 | 科室使用过程中系统故障6 报警，随机报修至医疗设施设备运维管理中心 | 无法确定 | 压力传感器故障 | 科室使用过程中系统故障6 报警，随机报修 | 系统故障6 报警 | 科室使用过程中系统故障6 报警，随机报修至医疗设施设备运维管理中心 | 设备已使用近4年，长期临床使用导致压力传感器老化、故障，压力值无法检测从而引发系统报警。
1386204002025000458 | 其他 | 无 | 泵夹破裂，无法夹住注射器。 | 设备开机正常，参数设置正常。夹注射器时注射器无法固定。 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 | 初步判断为卡夹变形或破裂。 | 无 | 泵夹破裂，无法夹住注射器。 | 设备开机正常，参数设置正常。夹注射器时注射器无法固定。 | 由于该设备已使用12年，处于超期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，导致捏柄材质老化开裂，而捏柄是固定注射器推杆尾端的装置部件之一，控制注射泵的注射器夹张开与闭合，当其损伤后无法固定注射器。
1386204002025000488 | 其他 | 科室使用过程中发现注射泵花屏，随机报修 | 注射泵花屏 | 科室使用过程中发现注射泵花屏，随机报修至医疗设施设备运维管理中心 | 无法确定 | 屏幕连接排线松动 | 科室使用过程中发现注射泵花屏，随机报修 | 注射泵花屏 | 科室使用过程中发现注射泵花屏，随机报修至医疗设施设备运维管理中心 | 1、经售后工程师拆机检查，发现显示屏与主控板连接的排线插头松动，无法正常传递图像信号。 2、排线插头松动的原因可能是由于临床频繁转运、搬动设备，设备震动跌宕，内部排线晃动导致插头松动。
1182301002025000078 | 其他 | 无 | D0101_故障提示,D020102_启动失效 | 2025年2月28日，科室准备使用注射泵前，开机后发信设备无法运行，设备报错“系统故障4”，科室马上给患者更换其他注射泵并立马上报医学装备部。 | 产品原因（包括说明书等） | 设备报错“系统故障4”，一般为内部电路板接线故障。 | 无 | D0101_故障提示,D020102_启动失效 | 2025年2月28日，科室准备使用注射泵前，开机后发信设备无法运行，设备报错“系统故障4”，科室马上给患者更换其他注射泵并立马上报医学装备部。 | 1.经拆机检查，设备内部主、从道连接线与主道主控板连接处插头松动，导致设备报警提示“系统故障4”。 2.由于临床使用过程中频繁搬动设备，设备震动跌宕，内部电线晃动导致线束插头松动。
1274201022025000044 | 其他 | 无伤害 | 2025年2月26日护士进行设备维护时发现，该注射泵按下启动键后，没有回应 | 2025年2月26日护士进行设备维护时发现，该注射泵按下启动键后，没有回应，联系维修 | 无法确定 | 2025年2月26日护士进行设备维护时发现，该注射泵按下启动键后，没有回应 | 无伤害 | 2025年2月26日护士进行设备维护时发现，该注射泵按下启动键后，没有回应 | 2025年2月26日护士进行设备维护时发现，该注射泵按下启动键后，没有回应，联系维修 | 由于该设备已使用超过12年，处于超期使用状态，长期临床使用导致按键老化，无法正常使用。
1376108032025000220 | 其他 | 无 | 捏柄损坏，无法使用 | 25日上午，护士准备为患儿注射药物时，发现该设备捏柄损坏，无法使用，立即报器械科维修组维修 | 产品原因（包括说明书等） | 立即报器械科维修组维修 | 无 | 捏柄损坏，无法使用 | 25日上午，护士准备为患儿注射药物时，发现该设备捏柄损坏，无法使用，立即报器械科维修组维修 | 由于该设备已使用8年多，属于超期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，导致捏柄材质老化开裂，而捏柄是固定注射器推杆尾端的装置部件之一，控制注射泵的注射器夹张开与闭合，当其损伤后无法调节离合器位置。
1203203102025000020 | 其他 |  | 注射器固定夹子损坏 | 注射器固定夹子损坏 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定,操作原因 | 注射器固定夹子损坏 |  | 注射器固定夹子损坏 | 注射器固定夹子损坏 | 由于该设备已使用12年，属于超期使用状态，长期临床使用、频繁捏合捏柄，导致捏柄材质老化开裂，而捏柄是固定注射器推杆尾端的装置部件之一，控制注射泵的注射器夹张开与闭合，当其损伤后无法调节离合器位置。
1203201002025000388 | 其他 | M0105_皮肤感觉异常 | D010301_操作失效 | 机器注射过程中出现推拉杆无法推进，注射器内液体无法输出，导致病人输液管路无液体进入，手部针管处出现皮肤异常反应。 | 无法确定 |  | M0105_皮肤感觉异常 | D010301_操作失效 | 机器注射过程中出现推拉杆无法推进，注射器内液体无法输出，导致病人输液管路无液体进入，手部针管处出现皮肤异常反应。 | 由于该设备已使用近7年，处于超期（5年）使用状态，长期临床使用推拉盒材质老化，频繁推拉活动导致推拉盒外壳破裂。
1274204002025000092 | 其他 | 无 | D1201_设备或部件脱离 | 2025年3月5日，护士使用注射泵对患者进行恒速静脉输注药液。设备开机自检时发现，固定注射器的捏柄及推拉盒断掉脱落，设备无法正常工作。护士重新更换一台注射泵使用，并将该情况上报设备科维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 固定注射器的捏柄及推拉盒断掉脱落，设备无法工作 | 无 | D1201_设备或部件脱离 | 2025年3月5日，护士使用注射泵对患者进行恒速静脉输注药液。设备开机自检时发现，固定注射器的捏柄及推拉盒断掉脱落，设备无法正常工作。护士重新更换一台注射泵使用，并将该情况上报设备科维修。 | 设备已经使用近12年，处于超寿命期使用状态。长期临床使用，频繁捏合捏柄、来回拉动推拉盒，导致捏柄与推拉盒老化、开裂，无法固定注射器，从而导致设备无法工作。
1243610012025000041 | 其他 | 无 | D010301_操作失效 | 2025年3月1日科室医护人员对该注射泵进行自检时发现仪器无法正常运行，拆开使用万用表测量输入有电压，输出无电压。判断电源板故障。更换一块电源板后开机测试正常使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 产品质量问题。 | 无 | D010301_操作失效 | 2025年3月1日科室医护人员对该注射泵进行自检时发现仪器无法正常运行，拆开使用万用表测量输入有电压，输出无电压。判断电源板故障。更换一块电源板后开机测试正常使用。 | 该设备已经使用超过13年，经长期临床使用，电源板老化故障，无法为设备提供电量，从而开机异常。
1253718032025000088 | 其他 | 无 | 设备无法开机 | 在2025年2月11日，呼吸科护士在使用设备时发现设备无法开机的异常情况，延误病人治疗。科室给医工部报修后，工程师经检测发现设备电源损坏，处理电源后设备可正常使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 设备电源损坏 | 无 | 设备无法开机 | 在2025年2月11日，呼吸科护士在使用设备时发现设备无法开机的异常情况，延误病人治疗。科室给医工部报修后，工程师经检测发现设备电源损坏，处理电源后设备可正常使用。 | 长期临床使用，电源板针脚焊点氧化，当设备受到剧烈的震动，可能出现虚焊的情况；电源板是设备的供电模块，为设备传递电量，当发生故障时，无法将交流电或电池电量传递给设备，导致设备无法正常开机。
1253717032025000126 | 其他 | 无 | 注射器夹持器坏 | 2025年2月20日，科室人员检查设备时发现夹持器断裂，没有给患者造成不良现象。报设备科维修.设备科工程师赵立领现场检查，发现推送杆夹持器断裂。 | 产品原因（包括说明书等） | 现场检查推送杆夹持器断裂， | 无 | 注射器夹持器坏 | 2025年2月20日，科室人员检查设备时发现夹持器断裂，没有给患者造成不良现象。报设备科维修.设备科工程师赵立领现场检查，发现推送杆夹持器断裂。 | 由于该设备已使用6年多，长期临床使用，频繁捏合捏柄，导致捏柄材质老化开裂，而捏柄是固定注射器推杆尾端的装置部件之一，控制注射泵的注射器夹张开与闭合，当其损伤后无法调节离合器位置。
1386204002025000308 | 其他 | 无 | 设备卡夹无法夹住。 | 设备开机正常，参数设置正常，夹注射器时卡夹无法夹住。 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 | 初步判断为卡夹夹簧失效。 | 无 | 设备卡夹无法夹住。 | 设备开机正常，参数设置正常，夹注射器时卡夹无法夹住。 | 由于该设备已使用6年多，处于超寿命期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，导致捏柄材质老化开裂，而捏柄是固定注射器推杆尾端的装置部件之一，控制注射泵的注射器夹张开与闭合，当其损伤后无法调节离合器位置。
1253715022025000059 | 其他 | 延误患者及时治疗 | D0101_故障提示 | 2025年2月21日，科室使用设备为患者进行药物注射时，设备报警系统故障6，值班护士立即使用同类型设备进行替换，撤下后联系设备科进行维修 | 产品原因（包括说明书等） | 疑似产品设计缺陷 | 延误患者及时治疗 | D0101_故障提示 | 2025年2月21日，科室使用设备为患者进行药物注射时，设备报警系统故障6，值班护士立即使用同类型设备进行替换，撤下后联系设备科进行维修 | 根据故障情况分析为压力传感器插头松动，可能为临床搬动与转运过程中设备受到跌宕震动，导致内部压力传感器排线松动，压力值信号传输异常，造成报警。
1203214322025000106 | 其他 | 无 | 注射泵控制板故障 | 注射泵控制板故障无法正常使用 | 无法确定 |  | 无 | 注射泵控制板故障 | 注射泵控制板故障无法正常使用 | 该设备已使用超过12年，长期临床使用导致主控板老化、故障，按下启动按键时，信号无法正常传递，从而运行异常。
1274217002025000011 | 其他 | 未造成伤害 | 注射泵使用过程中未报警，突然停止工作 | 注射泵使用过程中未报警，突然停止工作 | 产品原因（包括说明书等）,操作原因 | 1、设备本身故障，导致无法工作； 2、未规范设备正确操作流程； | 未造成伤害 | 注射泵使用过程中未报警，突然停止工作 | 注射泵使用过程中未报警，突然停止工作 | 1.设备故障原因可能为：设备经长期临床使用（已使用8年，属于超预期使用），在频繁转运过程中受到震动跌宕，导致内部长电位器插头松动。 2、长电位器是一种行程传感器，其插头松动会导致接触不良，设备无法推注药物，流量指示灯无法显示。
1406501102025000008 | 其他 | 无 | D0101_故障提示,D0409_设备内或器件内阻塞 | 患者耿新英，女，62岁，胰腺占位性病变，为患者上0.9%氯化钾.30ml+氯化钾3g 5ml/h泵入，预计23：00注射完毕，晚上0：00护士巡床，发现泵入氯化钾剩10ml未泵入，检查后发现微量泵故障，给予更换后，流速正常。上报护士长，与设备科反馈问题，通知设备工程师帮忙检修。 | 无法确定 | 无法确定 | 无 | D0101_故障提示,D0409_设备内或器件内阻塞 | 患者耿新英，女，62岁，胰腺占位性病变，为患者上0.9%氯化钾.30ml+氯化钾3g 5ml/h泵入，预计23：00注射完毕，晚上0：00护士巡床，发现泵入氯化钾剩10ml未泵入，检查后发现微量泵故障，给予更换后，流速正常。上报护士长，与设备科反馈问题，通知设备工程师帮忙检修。 | 由于医院长期未进行注射器校准，设备内存储的注射器参数与实际上泵的注射器参数存在偏差，设备无法正常控制注射器管路内液体流速，导致实际流速与设定流速不一致。
1386204042025000035 | 其他 | 对患者没有造成伤害 | 患者因为“心力衰竭”需要给与液体注射，在使用过程中发现液体没有按照正常设定量注入，采取更换别的注射泵，后续正常使用。 | 患者因为“心力衰竭”需要给与液体注射，在使用过程中发现液体没有按照正常设定量注入，采取更换别的注射泵，后续正常使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 产品原因 | 对患者没有造成伤害 | 患者因为“心力衰竭”需要给与液体注射，在使用过程中发现液体没有按照正常设定量注入，采取更换别的注射泵，后续正常使用。 | 患者因为“心力衰竭”需要给与液体注射，在使用过程中发现液体没有按照正常设定量注入，采取更换别的注射泵，后续正常使用。 | 该设备已超使用期限，且长期未进行注射器校准，设备内存储的注射器参数与实际注射器参数不一致，导致实际流速与设定流速不一致。
1253707092025000153 | 其他 | 无 | 故障报警6 | 2024.9.29日，护士准备用该泵进行输液治疗，使用前检查发现故障报警6，立即停用，联系医工科处理。 | 产品原因（包括说明书等） | 设备质量不佳 | 无 | 故障报警6 | 2024.9.29日，护士准备用该泵进行输液治疗，使用前检查发现故障报警6，立即停用，联系医工科处理。 | 根据故障情况分析压力传感器插头松动的原因可能为：临床搬动与转运过程中设备受到跌宕震动，导致内部压力传感器插头松动，压力值信号传输异常，造成报警。
1253707112025000054 | 其他 | M1953_阻塞 | D0101_故障提示 | 2024年1月27日，责任护士在巡视病房时发现8床病人的注射泵闪烁但没有警示声音，立即更换注射泵，没有造成不良影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 获悉不良事件信息后，根据事件描述确认该问题为注射泵问题，设备科进行了追溯，未发现明显异常，对问题产生的原因进行查找并制定控制措施。 | M1953_阻塞 | D0101_故障提示 | 2024年1月27日，责任护士在巡视病房时发现8床病人的注射泵闪烁但没有警示声音，立即更换注射泵，没有造成不良影响。 | 长期临床使用导致喇叭内部电线焊接点氧化，当频繁转运搬动设备时，线束晃动导致焊点松动脱落，无法正常导电发声。
1253707092025000160 | 其他 | 无 | 固定夹故障 | 2025年2月20日10点护士使用注射泵前检查设备发现注射泵固定夹故障，注射泵无法正常使用，立即停用该设备，报修。 | 产品原因（包括说明书等） | 产品质量不佳 | 无 | 固定夹故障 | 2025年2月20日10点护士使用注射泵前检查设备发现注射泵固定夹故障，注射泵无法正常使用，立即停用该设备，报修。 | 设备经长期临床使用，推拉盒材质老化、硬度降低，设备在转运过程中发生剧烈震动或磕碰，导致推拉盒外壳破裂，无法正常检测注射器尾部推杆是否安装到推拉盒上，从而无法使用。
1253715062025000050 | 严重伤害 | M210202_给药不足 | 注射泵不前进 | 2025.2.21上午，10床安学敏因胸闷气短，咳嗽，使用注射泵对其进行药物注射治疗，治疗结束后发现注射器药物未注射成功，但是已显示完成注射，未按时输注药液可能给患者造成严重伤害，立即更换注射泵，并联系设备科 | 产品原因（包括说明书等） | 产品质量问题 | M210202_给药不足 | 注射泵不前进 | 2025.2.21上午，10床安学敏因胸闷气短，咳嗽，使用注射泵对其进行药物注射治疗，治疗结束后发现注射器药物未注射成功，但是已显示完成注射，未按时输注药液可能给患者造成严重伤害，立即更换注射泵，并联系设备科 | 院方上报的是“严重伤害”，根据严重伤害的定义，我司认为应为“其他”： 1.问题发生时，药物未按预期完成注射，立即更换其他设备继续为患者注射，未对人体造成伤害。 2.根据设备使用情况分析故障原因为：设备在使用过程中发生过剧烈震动或磕碰，机器内部件碎裂，掉落在齿轮上，导致齿轮卡死，无法运转并传递动力，从而无法完成药物注射。
1406528112025000010 | 其他 | 设备故障导致科室注射泵短缺，给工作人员带来不便 | 推进卡钳断裂 | 于2025年2月8日儿科护士准备使用注射泵给患者注射药物时，注射泵推进卡钳断裂，立即报设备科工程师，设备科工程师到现场重新加固断裂部位后设备恢复正常。 | 无法确定 | 设备使用频繁，设备老化导致的断裂 | 设备故障导致科室注射泵短缺，给工作人员带来不便 | 推进卡钳断裂 | 于2025年2月8日儿科护士准备使用注射泵给患者注射药物时，注射泵推进卡钳断裂，立即报设备科工程师，设备科工程师到现场重新加固断裂部位后设备恢复正常。 | 由于该设备已使用11年，处于超期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，导致捏柄材质老化开裂，而捏柄是固定注射器推杆尾端的装置部件之一，控制注射泵的注射器夹张开与闭合，当其损伤后无法调节离合器位置。
1162101072025000018 | 其他 | 注射泵注射时自动停止，不泵药 | 注射泵注射时自动停止，不泵药 | 患者于2025.2.5在我院进行慢性阻塞性肺疾病伴急性加重治疗 ， 2.5日在使用注射泵泵入多索茶碱用药治疗改善通气时，注射泵在使用过程中不泵入药物，与家属解释后重新更换注射泵泵入药物。 | 无法确定 | 主板损坏 | 注射泵注射时自动停止，不泵药 | 注射泵注射时自动停止，不泵药 | 患者于2025.2.5在我院进行慢性阻塞性肺疾病伴急性加重治疗 ， 2.5日在使用注射泵泵入多索茶碱用药治疗改善通气时，注射泵在使用过程中不泵入药物，与家属解释后重新更换注射泵泵入药物。 | 该设备已超使用寿命期，长期临床使用导致主控板老化、故障，无法正常传递信号，从而停止泵药。。
1386204002025000162 | 其他 |  | 一个通道无法推注 | 工作人员启动设备，加在注射器后发现一通道无法退出，提示报警 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 |  |  | 一个通道无法推注 | 工作人员启动设备，加在注射器后发现一通道无法退出，提示报警 | 因该设备处于超期使用状态，长期临床转运过程中设备受到跌宕与震动，导致电位器插头松动，而作为行程传感器，当其功能异常时，不能准确识别注射器位置，导致无法推注。
1253712022025000023 | 严重伤害 | 情绪烦躁，延误病情 | 频繁报警 | 2025年02月11日在为患者泵注药品时注射泵频繁报警，影响患者休息，致使患者及其家属精神紧张，影响医护人员正常工作。更换注射泵，并送修检测。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵在泵注过程中频繁报警，注射泵故障。 | 情绪烦躁，延误病情 | 频繁报警 | 2025年02月11日在为患者泵注药品时注射泵频繁报警，影响患者休息，致使患者及其家属精神紧张，影响医护人员正常工作。更换注射泵，并送修检测。 | 院方上报的是“严重伤害”，根据严重伤害的定义，我司认为应为“其他”： 1、问题发生时，故障设备报警无法使用，并及时更换其他的设备为患者使用，未对人身造成伤害。 2、根据故障情况分析压力传感器插头松动的原因可能为：临床搬动与转运过程中设备受到跌宕震动，导致内部压力传感器插头松动，压力值信号传输异常，造成报警。
1233503222024000072 | 其他 |  | 注射泵拉杆传感器损坏 | 2024年7月24日在对病人准备输液时，发现注射泵无法启动，观察发现是拉杆无法检测到注射器尺寸。更换一台注射泵。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵拉杆传感器损坏 |  | 注射泵拉杆传感器损坏 | 2024年7月24日在对病人准备输液时，发现注射泵无法启动，观察发现是拉杆无法检测到注射器尺寸。更换一台注射泵。 | 该设备已使用10年多，处于超期使用状态，长期临床使用导致电位器松动、位移或者损伤，而作为行程传感器，当其功能异常时，无法准确识别注射器位置，导致电位器数值没变化。
1213303102025000019 | 其他 | 无 | D0101_故障提示 | 2025年1月20日，早上查房时医生根据CT结果：肺间质性肺炎，医嘱予甲强龙40mg+0.9%NS20ml静脉微泵应用抗炎治疗，护士启动微泵正常运行后离开病房，10分钟后患者家属发现微泵报警提示“系统故障6”仪器停止运行，立即通知护士，护士立即更换邻床备用注射泵继续用药，患者未诉明显不适，经评估未对患者产生明显伤害，故障仪器送设备科，联系厂方工程师后考虑仪器压力传感器问题，返厂维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 仪器压力传感器问题； | 无 | D0101_故障提示 | 2025年1月20日，早上查房时医生根据CT结果：肺间质性肺炎，医嘱予甲强龙40mg+0.9%NS20ml静脉微泵应用抗炎治疗，护士启动微泵正常运行后离开病房，10分钟后患者家属发现微泵报警提示“系统故障6”仪器停止运行，立即通知护士，护士立即更换邻床备用注射泵继续用药，患者未诉明显不适，经评估未对患者产生明显伤害，故障仪器送设备科，联系厂方工程师后考虑仪器压力传感器问题，返厂维修。 | 根据故障情况分析压力传感器插头松动的原因可能为：压力传感器插头未固定牢固，在频繁的临床搬运过程中，设备受到跌宕震动，导致内部压力传感器插头松动，压力值信号传输异常，造成报警。
1274204002025000015 | 其他 | 无 | D1201_设备或部件脱离 | 2025年1月07日，护士使用注射泵对患者进行恒速静脉输注药液。设备开机自检时发现，固定注射器的卡扣及卡座断掉脱落，设备无法工作。微量泵不能正常工作。护士重新更换一台注射泵使用，并将该情况上报设备科维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 固定注射器的卡扣及卡座断掉脱落，设备无法工作 | 无 | D1201_设备或部件脱离 | 2025年1月07日，护士使用注射泵对患者进行恒速静脉输注药液。设备开机自检时发现，固定注射器的卡扣及卡座断掉脱落，设备无法工作。微量泵不能正常工作。护士重新更换一台注射泵使用，并将该情况上报设备科维修。 | 由于该设备已使用11年，处于超寿命期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄、推拉拉杆，导致捏柄结构老化、断裂，而捏柄是固定注射器推杆尾端的装置部件之一，控制注射泵的注射器夹张开与闭合，当其损伤后无法调节离合器位置。
1406528112025000005 | 其他 | 设备故障导致科室注射泵短缺，给工作人员带来不便 | 电源按键失灵 | 于2025年1月14日ccu护士准备使用双通道注射泵时发现不通电，立即报设备科工程师，设备科工程师经检查发现电源按键失灵，取回维修室待维修。 | 无法确定 | 设备老化导致电源按键失灵 | 设备故障导致科室注射泵短缺，给工作人员带来不便 | 电源按键失灵 | 于2025年1月14日ccu护士准备使用双通道注射泵时发现不通电，立即报设备科工程师，设备科工程师经检查发现电源按键失灵，取回维修室待维修。 | 由于该设备已使用12年，处于超期使用状态，长期临床使用导致电源按键老化，无法正常使用。
1253706002025000098 | 其他 | 无 | 无法正常开机 | 无法正常开机 | 产品原因（包括说明书等） | 内部电路故障 | 无 | 无法正常开机 | 无法正常开机 | 该设备已使用6年多，处于超寿命期使用状态，长期临床使用，电源板老化故障，从而无法通电、开机。
1253717032025000052 | 其他 | 无 | 注射器夹持器坏 | 2025年1月21日，科室人员检查设备时发现夹持器断裂，报设备科维修，现场检查推送杆夹持器由于长时间使用断裂，没有给患者造成不良现象。 | 产品原因（包括说明书等） | 现场检查推送杆夹持器断裂， | 无 | 注射器夹持器坏 | 2025年1月21日，科室人员检查设备时发现夹持器断裂，报设备科维修，现场检查推送杆夹持器由于长时间使用断裂，没有给患者造成不良现象。 | 由于该设备已超5年使用期限，长期临床使用，频繁捏合捏柄，导致捏柄老化、开裂，从而无法调节离合器位置。
1386204002025000094 | 其他 | / | 报警注射器未顶紧 | 科室在使用时，设备报警注射器未顶紧，影响科室使用，随上报运维中心 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 | 可能为排线松动 | / | 报警注射器未顶紧 | 科室在使用时，设备报警注射器未顶紧，影响科室使用，随上报运维中心 | 分析可能是由于生产过程中内部FPC线未固定结实，临床转运频繁搬动设备，设备内部电线震动跌宕，导致FPC线插头松动，无法正常传递信号。
1253715062025000015 | 其他 | 无 | 注射泵使用过程中液体不报警 | 2024.12.13，3床于X使用注射泵泵入硝酸异山梨酯注射液调控血压，责任护士巡视病房时发现注射泵药液注射完毕后仪器未报警，导致未及时更换药液。 | 产品原因（包括说明书等） | 报警器单元损坏 | 无 | 注射泵使用过程中液体不报警 | 2024.12.13，3床于X使用注射泵泵入硝酸异山梨酯注射液调控血压，责任护士巡视病房时发现注射泵药液注射完毕后仪器未报警，导致未及时更换药液。 | 长期临床使用导致喇叭内部电线焊接点氧化，当频繁转运搬动设备时，线束晃动导致焊点松动脱落，无法正常导电发声。
1386204002025000042 | 其他 | 无 | 无法正常启动 | 工作人员为患者准备泵入液体，注射器安装至设备后，设备无法正常工作，不能正常泵出药物液体 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 |  | 无 | 无法正常启动 | 工作人员为患者准备泵入液体，注射器安装至设备后，设备无法正常工作，不能正常泵出药物液体 | 1、经检查是内部长电位器插头松动，作为行程传感器，当其功能异常时，不能准确识别注射器位置，设备未能正常识别注射器管路长度，导致无法启动。 2、长电位器松动的原因为：临床长期使用过程中，频繁搬动设备，设备受到震动跌宕，内部电线晃动导致长电位器插头松动。
1284318002024001920 | 其他 | 可能对病人造成伤害。 | 气泡报警 | 2024年8月14日，工作人员发现注射泵气泡报警，会对病人输液造成影响。停用，报修。 | 产品原因（包括说明书等） | 设备故障。 | 可能对病人造成伤害。 | 气泡报警 | 2024年8月14日，工作人员发现注射泵气泡报警，会对病人输液造成影响。停用，报修。 | 根据故障现象与设备使用情况分析，经长期临床搬动和转运过程中，设备震动跌宕，气泡传感器插头松动，导致接触不良，引发报警。
1162101072024000587 | 其他 | 无 | 注射泵无法关机 | 患者胰岛素注射完毕，关闭机器时无法关闭 | 无法确定 |  | 无 | 注射泵无法关机 | 患者胰岛素注射完毕，关闭机器时无法关闭 | 该设备已使用4年，临床操作过程中不慎将药液洒落，未及时清理，药液流入按键与主控板间隙内，长期累积导致按键与主控板接触不良，从而信号传递失效。
1233503222023000241 | 其他 | 一般 | 无警告的严重危害 | 患者2023年10月23日因病来院治疗，使用注射泵进行治疗，中途出现流速过快预警。护士立马更换一台进行治疗。 | 产品原因（包括说明书等） | 仪器故障 | 一般 | 无警告的严重危害 | 患者2023年10月23日因病来院治疗，使用注射泵进行治疗，中途出现流速过快预警。护士立马更换一台进行治疗。 | 长期未对该设备进行注射器校准，设备内存储的注射器参数与实际注射器参数不一致，导致实际流速与设定流速不一致。
1233503222024000070 | 其他 |  | 注射泵无法启动 | 2024年7月24日，在使用注射泵对病人准备输液时，发现注射泵无法启动，观察发现是拉杆无法检测到注射器尺寸。更换一台注射泵。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵拉杆传感器损坏 |  | 注射泵无法启动 | 2024年7月24日，在使用注射泵对病人准备输液时，发现注射泵无法启动，观察发现是拉杆无法检测到注射器尺寸。更换一台注射泵。 | 该设备已使用10年多，处于超期使用状态，长期临床使用导致电位器松动、位移或者损伤，而作为行程传感器，当其功能异常时，无法准确识别注射器位置，导致电位器数值没变化。
1233503222024000107 | 其他 |  | D010302_按键故障 | 患者2024年10月14日使用注射泵注射30ml用于治疗消化道疾病的药液，注射泵按下开始按键，界面没有显示进行注射，按了好几遍都无法工作，更换注射泵给药。经查为拉杆连接的注射器传感器脱落，拉杆的杆座断裂，将传感器接好，底座用胶水粘牢,测试使用正常。 | 产品原因（包括说明书等） | 拉杆连接的注射器传感器脱落，拉杆的杆座断裂 |  | D010302_按键故障 | 患者2024年10月14日使用注射泵注射30ml用于治疗消化道疾病的药液，注射泵按下开始按键，界面没有显示进行注射，按了好几遍都无法工作，更换注射泵给药。经查为拉杆连接的注射器传感器脱落，拉杆的杆座断裂，将传感器接好，底座用胶水粘牢,测试使用正常。 | 由于该设备已使用12年，处于超期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，导致捏柄材质老化开裂。
1284311072024000105 | 其他 | 在正常使用输液泵进行输液过程中输液泵突然发生无故报警 | 在正常使用输液泵进行输液过程中输液泵突然发生无故报警，提示未明确原因 | 2024年10月12日给患者在正常使用输液泵进行液体输注的过程中，输液泵突然发出无故报警，报警提示未明确具体原因。如低流量阻塞，压力超限的常见报警类型，经检查确认输液通畅，电池电力充足，无其他明显故障源，暂停输液操作进行故障排查，影响了患者的正常治疗流程 | 产品原因（包括说明书等） | 1：气泡传感器，压力传感器等可能因老化，污染或干扰而误触发报警 2：环境问题如温度湿度，存在电磁干扰影响操作正常进行 | 在正常使用输液泵进行输液过程中输液泵突然发生无故报警 | 在正常使用输液泵进行输液过程中输液泵突然发生无故报警，提示未明确原因 | 2024年10月12日给患者在正常使用输液泵进行液体输注的过程中，输液泵突然发出无故报警，报警提示未明确具体原因。如低流量阻塞，压力超限的常见报警类型，经检查确认输液通畅，电池电力充足，无其他明显故障源，暂停输液操作进行故障排查，影响了患者的正常治疗流程 | 由于该设备已使用7年，处于超期使用状态，经长期临床使用，气泡传感器老化导致无法正常工作，从而设备发出“气泡”报警。
1406545002024002103 | 其他 | 无 | D020105_自行重启 | 在病房使用时突然自行重启无法正常注药，护士及时发现更换注射泵 | 产品原因（包括说明书等） | 设备在运行两分钟后无故自行重启，科室更换新注射泵不影响治疗 | 无 | D020105_自行重启 | 在病房使用时突然自行重启无法正常注药，护士及时发现更换注射泵 | 因该设备已使用11年，长期临床使用，机器在频繁转运过程中收到震动、跌宕，导致内部线缆松动、接触不良，从而发生设备供电不稳的现象。
1213306072024000214 | 其他 | M210202_给药不足 | D041204_泵停止工作,D1702_应用程序问题 | 使用注射泵 输液，抽好药液将注射液安置在注射泵上设置好参数点击开始，无法启动，显示注射器错误。 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 |  | M210202_给药不足 | D041204_泵停止工作,D1702_应用程序问题 | 使用注射泵 输液，抽好药液将注射液安置在注射泵上设置好参数点击开始，无法启动，显示注射器错误。 | 1、FPC线的功能之一是负责传递检测信号，损坏后造成检测信号中断，发出注射器错误报警。报警后设备不能注射药物，无法正常使用。 2、结合市场反馈分析FPC线损坏的原因可能是生产过程中内部FPC线未固定牢固，在临床搬运过程中产生晃动，FPC线与周围电路板摩擦导致磨损。
1253718062025000004 | 其他 | 无 | 报警“注射器未顶紧” | 巡检过程中发现开机后报警“注射器未顶紧” | 产品原因（包括说明书等） | FPC线故障 | 无 | 报警“注射器未顶紧” | 巡检过程中发现开机后报警“注射器未顶紧” | 分析问题原因为生产过程中内部FPC线未固定牢固，在临床搬运过程中产生晃动，FPC线与周围电路板摩擦导致磨损；而FPC线是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，从而发生报警。
1274201022024000726 | 其他 | 无 | 指脉氧测量故障 | 2024年12月12日，护士在维护设备时发现，该设备测量指脉氧功能出现故障。联系维修 | 无法确定 | 指脉氧测量故障 | 无 | 指脉氧测量故障 | 2024年12月12日，护士在维护设备时发现，该设备测量指脉氧功能出现故障。联系维修 | 根据故障情况分析压力传感器插头松动的原因可能为：临床搬动与转运过程中设备受到跌宕震动，导致内部压力传感器插头松动，压力值信号传输异常，造成报警。
1274201022024000518 | 其他 | 无伤害 | 无法开机 | 2024-09-27护士在维护设备时发现，该设备无法开机。联系维修 | 无法确定 | 不详 | 无伤害 | 无法开机 | 2024-09-27护士在维护设备时发现，该设备无法开机。联系维修 | 该设备已使用超过12年，处于超期使用状态，长期临床使用导致电源板老化、故障，设备无法通电、开机。
1376104002024000649 | 其他 | 延误治疗 | 泵速不准 | 12月25日下午，护士在使用注射泵对病人进行精准注射时发现，注射泵泵速不准，立即停止使用并更换设备，联系设备科处理 | 产品原因（包括说明书等） | 操作规范正确，出现泵速不准的情况，判定为设备自身原因 | 延误治疗 | 泵速不准 | 12月25日下午，护士在使用注射泵对病人进行精准注射时发现，注射泵泵速不准，立即停止使用并更换设备，联系设备科处理 | 该设备已使用5年多，且长期未进行注射器校准，设备内存储的注射器参数与实际注射器参数不一致，导致实际流速与设定流速不一致。
1253714102024000404 | 严重伤害 | M210202_给药不足 | D1207_机械故障 | 患者于8月31日入ICU治疗，护士为患者设置3小时泵入药物治疗，3小时后泵入完成，护士发现注射器未推注到底，约1.5ML药物残留，提前停止泵入，且未报警。于是更换备用机，将剩余药物注射患者体内。使患者延长了注射时间，单位时间给药量降低。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵老化，杆卡涩失灵。 | M210202_给药不足 | D1207_机械故障 | 患者于8月31日入ICU治疗，护士为患者设置3小时泵入药物治疗，3小时后泵入完成，护士发现注射器未推注到底，约1.5ML药物残留，提前停止泵入，且未报警。于是更换备用机，将剩余药物注射患者体内。使患者延长了注射时间，单位时间给药量降低。 | 院方上报的是“严重伤害”，根据严重伤害的定义，我司认为应为“其他”： 1、设备问题为结束注射时有少量药液未注射完全，立即停用该设备，并使用其他设备完成输液，未对患者造成 伤害。 2、该设备已使用12年，长期临床使用，使套筒老化、变型，与O型密封圈固定件摩擦卡顿，注射器固定拉杆推拉不畅，导致有药物残留。
1345248002024000932 | 其他 |  | D100901_漏电流 | 早上开机发现设备无法正常开机。设备背部电源线接口处 只有零线火线接头 两根线，无第三根地线设计，存在严重的漏电隐患，会导致漏电或者电源板烧毁故障发生。 | 产品原因（包括说明书等） | 设备背部电源线接口处 只有零线火线接头 两根线，无第三根地线设计，存在严重的漏电隐患，会导致漏电或者电源板烧毁故障发生。 |  | D100901_漏电流 | 早上开机发现设备无法正常开机。设备背部电源线接口处 只有零线火线接头 两根线，无第三根地线设计，存在严重的漏电隐患，会导致漏电或者电源板烧毁故障发生。 | 1、电源板是设备的供电模块，为设备传递电量，当发生故障时，无法将交流电或电池电量传递给设备，导致设备无法正常开机。调查使用该批次电源板检验记录，未出现该不良问题；同时未接收到其他医院关于该批次产品不良问题的反馈，判断为个例问题。 2、针对客户反馈的我司设备电源线只有零线和火线两根线、无接地线的情况，原因为：根据国际电工委员会（IEC）安全防护的标准，我司注射泵设计为II 类设备（可见铭牌上的“回”形标识），在IEC 60601-1 标准中指出II 类设备是通过使用双重绝缘或加强绝缘技术来达到电击防护的目的。这意味着即使一层绝缘失效，另一层也能继续提供足够的保护，从而避免了对地线的依赖。因此我司设备无需连接到地线即可安全操作。
1376108032024000804 | 其他 | 延缓治疗 | 下通道报警阻塞，无法使用 | 24日上午，护士准备为患儿注射药物时，开机后发现该设备报警下通道阻塞，立即停止使用，报器械科维修组维修 | 产品原因（包括说明书等） | 多考虑该产品存在质量缺陷 | 延缓治疗 | 下通道报警阻塞，无法使用 | 24日上午，护士准备为患儿注射药物时，开机后发现该设备报警下通道阻塞，立即停止使用，报器械科维修组维修 | 根据检查情况判断故障原因为：临床使用期间，药液侵入设备、未及时清理，干粉附着在丝杆套筒外壁，与前壳内O型密封圈摩擦、堵塞，对压力传感器产生的压强值超过中级阻塞阈值，产生“阻塞”报警，无法正常进行推注工作。
1151510052024000668 | 其他 |  | D0409_设备内或器件内阻塞 | 为患者使用多巴酚丁胺微量泵入治疗时，微量泵按启动键后，注射器后退，机器显示堵塞。 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 | 怀疑卡子结构问题，导致看似注射器后退。重新校准进行检测。 |  | D0409_设备内或器件内阻塞 | 为患者使用多巴酚丁胺微量泵入治疗时，微量泵按启动键后，注射器后退，机器显示堵塞。 | 由于该设备已使用4年，设备内部的压力检测值可能因缺乏校准维护导致出现偏差，引发了“堵塞”报警。
1151510052024000635 | 其他 | 无 | D0101_故障提示 | 开机即报系统故障6 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 | 科室日常检查，发现该设备开机即报故障 | 无 | D0101_故障提示 | 开机即报系统故障6 | 该设备已使用4年，在临床搬动与转运过程中设备受到跌宕、震动，导致内部压力传感器插头松动，压力值信号传输异常，造成报警。
1406545002024002470 | 其他 | 无 | D040504_输送不准 | 科室报修，该设备在给病人使用时发现，运行状态下不走液。 | 无法确定 |  | 无 | D040504_输送不准 | 科室报修，该设备在给病人使用时发现，运行状态下不走液。 | 由于该设备已使用11年，处于超寿命期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，导致捏柄材质老化开裂，而捏柄是固定注射器推杆尾端的装置部件之一，控制注射泵的注射器夹张开与闭合，当其损伤后无法调节离合器位置。
1376108032024000856 | 其他 | 延缓治疗 | 无法充电 | 2024-12-31，护士准备使用该设备时 ，发现该设备无交流电，无法使用，立即报器械科维修组维修 | 产品原因（包括说明书等） | 无法充电 | 延缓治疗 | 无法充电 | 2024-12-31，护士准备使用该设备时 ，发现该设备无交流电，无法使用，立即报器械科维修组维修 | 该设备已使用5年，长期临床使用导致电源板老化、故障，而电源板是设备的供电模块，当发生故障时，无法为电池充电。
1376108032024000700 | 其他 | 延缓治疗 | 启动后无反应，不推药 | 2024-11-28，护士在准备为患儿注射药物时，发现该注射泵开机无反应，不推药，立即停止使用，报器械科维修 | 产品原因（包括说明书等） | 多考虑该产品存在质量缺陷 | 延缓治疗 | 启动后无反应，不推药 | 2024-11-28，护士在准备为患儿注射药物时，发现该注射泵开机无反应，不推药，立即停止使用，报器械科维修 | 该设备已使用超过7年，临床使用过程中不慎将药液洒落，未及时清理，药液流入按键与主控板间隙内，长期累积导致按键与主控板接触不良。
1376108032024000714 | 其他 | 无 | 开机后报警异常5 | 12月2日，护士准备为患儿注射药物时，打开设备，开机后报警异常5，无法使用，立即报器械科维修组维修 | 产品原因（包括说明书等） | 多考虑该产品存在质量缺陷 | 无 | 开机后报警异常5 | 12月2日，护士准备为患儿注射药物时，打开设备，开机后报警异常5，无法使用，立即报器械科维修组维修 | 1、“异常5”是一种检测设备内部压力值状态的预防性报警，当设备内压力传感器检测的压力值偏高或偏低时，会触发报警。 2、因设备已使用11年，在长期临床使用过程中，有残留的药液渗入机器内部，附着在压力传感器表面，导致传感器感应不灵敏，从而检测到的压力值异常，触发报警。
1376108032024000805 | 其他 | 延缓治疗 | 按键失灵无法开关机 | 24日，护士准备为患儿注射药物时，发现该设备开关机无反应。立即报器械科维修组维修 | 产品原因（包括说明书等） | 无法开关机 | 延缓治疗 | 按键失灵无法开关机 | 24日，护士准备为患儿注射药物时，发现该设备开关机无反应。立即报器械科维修组维修 | 该设备已使用超过7年，长期临床使用导致主控板老化、故障，按下开、关机按键时，信号无法正常传递。
1253717032024000805 | 其他 | 无 | 无法进行推注，使用时机器报警。 | 2024年11月18日，介入室护士使用注射泵给患者进行药物注射，开机使用时机器报警，无法进行推注药物，立即换备用机，由于处理及时未对患者造成不良影响，随即报修至器械科。 | 无法确定 | 原因不明，无法确定 | 无 | 无法进行推注，使用时机器报警。 | 2024年11月18日，介入室护士使用注射泵给患者进行药物注射，开机使用时机器报警，无法进行推注药物，立即换备用机，由于处理及时未对患者造成不良影响，随即报修至器械科。 | 由于该设备长期未进行注射器校准，设备内存储的注射器信息与实际上泵的注射器信息不符，导致设备无法准确识别上泵的注射器规格。
1253717032024000807 | 其他 | 无 | 机器运行时出现异常报警提示 | 2024年11月15日17时54分科室护士使用注射泵为病人注射药物时，设置好注射泵泵速后，机器运行良好。2024年11月18日14时10分机器出现报警异提示，值班护士立即对机器重新设置泵速后启动机器约30秒后又出现异常提示，值班护士立即停止使用该机器并启用备用机，由于过程处理及时未对患者造成不良影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 机械内部问题：长时间使用可能导致注射泵的齿轮、传动带等机械部件磨损，影响注射泵的使用。 传感器故障：压力传感器或流量传感器出现问题 | 无 | 机器运行时出现异常报警提示 | 2024年11月15日17时54分科室护士使用注射泵为病人注射药物时，设置好注射泵泵速后，机器运行良好。2024年11月18日14时10分机器出现报警异提示，值班护士立即对机器重新设置泵速后启动机器约30秒后又出现异常提示，值班护士立即停止使用该机器并启用备用机，由于过程处理及时未对患者造成不良影响。 | 该设备已使用9年，长期临床使用，在转运过程中设备受到跌宕震动，导致内部压力传感器插头松动，压力值信号传输异常，造成报警。
1253705122024000905 | 其他 | 尚未造成伤害 | 注射器插入电源不显示充电。 | 2024-12-13患者因脑梗死收入神经内科，遵医嘱给予病人替罗非班5ml/h持续静脉泵入，插入电源时发现不显示充电，设备故障，立即更换注射泵，通知设备科给予检查维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 设备故障 | 尚未造成伤害 | 注射器插入电源不显示充电。 | 2024-12-13患者因脑梗死收入神经内科，遵医嘱给予病人替罗非班5ml/h持续静脉泵入，插入电源时发现不显示充电，设备故障，立即更换注射泵，通知设备科给予检查维修。 | 因该设备已使用5年，长期临床使用，电源板上元器件的焊接点发生氧化、脱焊，从而无法正常为设备供电。
1253717032024000918 | 其他 | 无 | 使用注射泵泵入生长抑素，注射泵不能打开 | 2024年12月4日，消化内科在使用该设备为病人泵入生长抑素时，发现注射泵无法打开，立即更换备用注射泵，因更换及时，未对患者造成不良影响，随即报修至器械科。 | 无法确定 | 使用注射泵持续泵入生长抑素，发现注射泵无法打开，遂更换注射泵。 | 无 | 使用注射泵泵入生长抑素，注射泵不能打开 | 2024年12月4日，消化内科在使用该设备为病人泵入生长抑素时，发现注射泵无法打开，立即更换备用注射泵，因更换及时，未对患者造成不良影响，随即报修至器械科。 | 该设备已使用8年，处于超期使用状态，长期临床使用，电源板元器件老化、故障，从而导致设备无法通电、开机。
1386213012024000388 | 其他 | 26床，张学忠，男，57岁。主因呕血、黑粪1天入院。遵医嘱给予艾司奥美拉唑钠80mg泵入。N班护士巡视病房时发现液体在暂停，立即按压启动键时未显示，重新启动后仍处于暂停，立即重新更换注射泵，未对患者造成不良后果。 | 26床，张学忠，男，57岁。主因呕血、黑粪1天入院。遵医嘱给予艾司奥美拉唑钠80mg泵入。N班护士巡视病房时发现液体在暂停，立即按压启动键时未显示，重新启动后仍处于暂停，立即重新更换注射泵，未对患者造成不良后果。 | 26床，张学忠，男，57岁。主因呕血、黑粪1天入院。遵医嘱给予艾司奥美拉唑钠80mg泵入。N班护士巡视病房时发现液体在暂停，立即按压启动键时未显示，重新启动后仍处于暂停，立即重新更换注射泵，未对患者造成不良后果。 | 产品原因（包括说明书等） | 26床，张学忠，男，57岁。主因呕血、黑粪1天入院。遵医嘱给予艾司奥美拉唑钠80mg泵入。N班护士巡视病房时发现液体在暂停，立即按压启动键时未显示，重新启动后仍处于暂停，立即重新更换注射泵，未对患者造成不良后果。 | 26床，张学忠，男，57岁。主因呕血、黑粪1天入院。遵医嘱给予艾司奥美拉唑钠80mg泵入。N班护士巡视病房时发现液体在暂停，立即按压启动键时未显示，重新启动后仍处于暂停，立即重新更换注射泵，未对患者造成不良后果。 | 26床，张学忠，男，57岁。主因呕血、黑粪1天入院。遵医嘱给予艾司奥美拉唑钠80mg泵入。N班护士巡视病房时发现液体在暂停，立即按压启动键时未显示，重新启动后仍处于暂停，立即重新更换注射泵，未对患者造成不良后果。 | 26床，张学忠，男，57岁。主因呕血、黑粪1天入院。遵医嘱给予艾司奥美拉唑钠80mg泵入。N班护士巡视病房时发现液体在暂停，立即按压启动键时未显示，重新启动后仍处于暂停，立即重新更换注射泵，未对患者造成不良后果。 | 该设备处于超期（5年）使用状态，长期未进行注射器校准，设备内存储的注射器参数与实际上泵的注射器参数不一致，设备无法正常控制注射器管路内液体流速。
1253701122024000638 | 其他 | 影响病人治疗 | 按键不灵敏 | 2024年12月11日上午11：02,使用前科室发现注射泵按键不灵敏，科室工作人员发现后立即为患者更换设备进行治疗并向设备管理部报修，未对患者造成不良影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 按键损坏 | 影响病人治疗 | 按键不灵敏 | 2024年12月11日上午11：02,使用前科室发现注射泵按键不灵敏，科室工作人员发现后立即为患者更换设备进行治疗并向设备管理部报修，未对患者造成不良影响。 | 由于该设备已使用11年，长期临床使用导致按键老化，无法正常使用。
1253717032024000883 | 其他 | 无 | 注射器推进杆夹不住 | 2024年12月2号，科室每日对设备进行开机检查时，发现输液器夹不住，报设备科维修，拆机检查夹持器内部发现有一连接齿轮损坏，造成夹持无法关联。没有对患者造成不利影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 拆机检查夹持器内部发现有一连接齿轮损坏，造成夹持无法关联。 | 无 | 注射器推进杆夹不住 | 2024年12月2号，科室每日对设备进行开机检查时，发现输液器夹不住，报设备科维修，拆机检查夹持器内部发现有一连接齿轮损坏，造成夹持无法关联。没有对患者造成不利影响。 | 由于该设备已使用8年，处于超期使用状态，长期临床使用内部零件老化、磨损，齿轮损伤后无法完成扭矩传动，无法正常夹持注射器。
1253717032024000884 | 其他 | 无 | 注射器推进杆夹不住 | 2024年12月4号，科室检查设备时发现输液器夹不住，报设备科维修。拆机检查夹持器内部发现有一连接齿轮损坏，造成夹持无法关联。没有对患者造成不利影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 拆机检查夹持器内部发现有一连接齿轮损坏，造成夹持无法关联。 | 无 | 注射器推进杆夹不住 | 2024年12月4号，科室检查设备时发现输液器夹不住，报设备科维修。拆机检查夹持器内部发现有一连接齿轮损坏，造成夹持无法关联。没有对患者造成不利影响。 | 由于该设备已使用8年，处于超期使用状态，长期临床使用内部元件老化、磨损，无法完成扭矩传动，无法正常夹持注射器。
1162101072024000738 | 其他 | 时间过长，回血 | 泵入结束不及时报警 | 患者于2024年11月14日收治入院，予硝酸甘油扩冠治疗。11月14日发现硝酸甘油结束后注射泵没有报警。发现后立即给予封管并更换注射泵 | 无法确定 | 设备不灵敏 | 时间过长，回血 | 泵入结束不及时报警 | 患者于2024年11月14日收治入院，予硝酸甘油扩冠治疗。11月14日发现硝酸甘油结束后注射泵没有报警。发现后立即给予封管并更换注射泵 | 该设备已使用8年，长期临床使用导致喇叭内部电线焊接点氧化，当频繁转运搬动设备时，线束晃动导致焊点松动脱落，无法正常导电发声。
1386204002024001151 | 其他 | / | 报警系统故障1 | 科室使用该设备时，设备报警系统故障1，设备无法正常使用，随上报运维中心维修 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 | 可能为电机故障 | / | 报警系统故障1 | 科室使用该设备时，设备报警系统故障1，设备无法正常使用，随上报运维中心维修 | 1、经检查，故障发生的原因为电机模块的螺丝脱落，卡在电机上，电机运行过程中被螺丝卡住无法正常步进，导致电机故障。 2、螺丝脱落的原因分析为由于该设备已使用3年多，长期临床转运搬动设备，设备震动跌宕，内部螺丝随设备晃动发生松动现象，长期松动导致脱落。
1253715022024000562 | 其他 | 无 | D0101_故障提示 | 2024年12月22日，科室工作人员使用设备时，设备启动后报离合未闭，快进报排气完成。立即更换同类设备后联系设备科进行维修 | 产品原因（包括说明书等） | 疑似质量缺陷 | 无 | D0101_故障提示 | 2024年12月22日，科室工作人员使用设备时，设备启动后报离合未闭，快进报排气完成。立即更换同类设备后联系设备科进行维修 | 该设备已使用4年，长期临床使用，在转运过程中受到震荡，当内部FPC线未固定牢固时，FPC线与周围电路板摩擦导致磨损；而FPC线是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，从而发生报警。
1386204002024001111 | 其他 | 无 | 卡夹破裂。 | 设备开机正常，夹注射器时卡夹破裂。 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 | 初步判断为卡夹材质太脆导致易断裂。 | 无 | 卡夹破裂。 | 设备开机正常，夹注射器时卡夹破裂。 | 由于该设备已使用13年，处于超寿命期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，导致捏柄材质老化开裂，而捏柄是固定注射器推杆尾端的装置部件之一，控制注射泵的注射器夹张开与闭合，当其损伤后无法调节离合器位置。
1386204002024001088 | 其他 | / | 报警离合未顶紧 | 科室在使用时报警离合未顶紧无法使用，随上报运维中心维修 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 | 设备排线故障 | / | 报警离合未顶紧 | 科室在使用时报警离合未顶紧无法使用，随上报运维中心维修 | 该设备已使用3年，在临床频繁转运过程中受到震荡，当FPC线未固定牢固时，与周围电路板发生摩擦，而FPC线是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断。
1207403242024000807 | 其他 |  | 阻塞报警 | 设备使用过程中出现阻塞报警 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 阻塞报警 | 设备使用过程中出现阻塞报警 | 由于该设备已使用超过11年，设备内部的压力检测值可能因缺乏校准维护导致出现偏差，引发了“阻塞”报警。
1131301442024000618 | 其他 | 无 | D0308_适配问题 | 2024-11-06日患者因病情需要使用微量注射泵进行药物输入，配好的液体与微量泵上的轨道不兼容，注射器总是弹出推到上，无法固定使用。立即更换其他注射泵给患者继续使用。给临床护理工作的带来不便。上报不良事件。 | 无法确定 | 注射泵轨道上的卡扣可能松动导致注射器总弹出 | 无 | D0308_适配问题 | 2024-11-06日患者因病情需要使用微量注射泵进行药物输入，配好的液体与微量泵上的轨道不兼容，注射器总是弹出推到上，无法固定使用。立即更换其他注射泵给患者继续使用。给临床护理工作的带来不便。上报不良事件。 | 由于该设备已使用7年，长期临床使用、频繁捏合捏柄，导致捏柄材质老化开裂，而捏柄是固定注射器推杆尾端的装置部件之一，控制注射泵的注射器夹张开与闭合，当其损伤后无法调节离合器位置。
1207403242024000790 | 其他 |  | 无法开机 | 准备使用时发现设备无法开机 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 无法开机 | 准备使用时发现设备无法开机 | 该设备已使用超过11年，长期临床使用导致电源板老化、故障，设备无法通电、开机。
1141410012024000363 | 其他 | 无 |  | 2024年9月15日、上午9点患儿输注高营养液，1小时候发现高营养液体总量无变化，注射泵不能正常工作，不进液体，立即更换注射泵，并报告设备科，并进行维修 | 产品原因（包括说明书等） |  | 无 |  | 2024年9月15日、上午9点患儿输注高营养液，1小时候发现高营养液体总量无变化，注射泵不能正常工作，不进液体，立即更换注射泵，并报告设备科，并进行维修 | 营养液作为一种特殊的液体，与普通的盐水和葡萄糖等输液液体有所不同。尽管普通输液泵可以输送营养液，但它并不是最佳选择。普通输液泵所采用的压力传感器无法满足营养液输送时对流速的高精度要求，营养液中添加的复杂成分也会导致传感器的灵敏度下降，影响输送流量的准确性。
1274204002024000919 | 其他 | 未造成伤害 | 固定注射器的卡扣及卡座断掉脱落，设备无法工作 | 2024年11月22日科室护士使用该设备时发现固定注射器的卡扣及卡座断掉脱落，设备无法工作，通知设备科工程师维修 | 产品原因（包括说明书等） | 检查发现：除固定注射器的卡扣及卡座断掉脱落外，打开外壳后发现内部固定短电位器的拨叉也断裂了，需更换 | 未造成伤害 | 固定注射器的卡扣及卡座断掉脱落，设备无法工作 | 2024年11月22日科室护士使用该设备时发现固定注射器的卡扣及卡座断掉脱落，设备无法工作，通知设备科工程师维修 | 由于该设备已使用11年，处于超期（5年）使用状态，长期临床使用造成结构件的老化、损伤： （1）频繁捏合捏柄，导致捏柄材质老化开裂，而捏柄是固定注射器推杆尾端的装置部件之一，控制注射泵的注射器夹张开与闭合，当其损伤后无法调节离合器位置。 （2）短电位器拔插老化、断裂，导致短电位器插头松动，从而无法通过注射器筒径识别注射器的规格。
1406545002024002356 | 其他 | M210202_给药不足 | D010302_按键故障 | 使用过程中，调整剂量按键接触不良 | 产品原因（包括说明书等） | 按键失灵导致无法调整剂量 | M210202_给药不足 | D010302_按键故障 | 使用过程中，调整剂量按键接触不良 | 由于该设备已使用10年多，处于超期（5年）使用状态，长期临床使用频繁按压按键，按键老化与主控板接触不良，导致偶发按键无法正常使用现象。
1386204002024000827 | 其他 |  | 报警系统错误 | 科室在使用时报警系统故障 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 | 偶发故障或者其他原因 |  | 报警系统错误 | 科室在使用时报警系统故障 | 根据故障情况分析压力传感器插头松动的原因可能为：长期临床使用，在搬动与转运过程中设备受到跌宕震动，导致内部压力传感器插头松动，压力值信号传输异常，造成报警。
1274209002024000185 | 其他 | 无 | 注射泵注射时间不准确 | 2024年10月28日，患儿输注静脉营养组液体，输液总量为50ml，以5.9ml/小时输注，于23:50静脉输注完毕，8小时40分钟注射量，仅6小时输注完毕。 | 产品原因（包括说明书等） | 输注时间没有按照规定的时间来完成，可能造成患儿身体的不适，有可能存在的原因是该设备使用年限较长，没有及时检修。 | 无 | 注射泵注射时间不准确 | 2024年10月28日，患儿输注静脉营养组液体，输液总量为50ml，以5.9ml/小时输注，于23:50静脉输注完毕，8小时40分钟注射量，仅6小时输注完毕。 | 营养液作为一种特殊的液体，与普通的盐水和葡萄糖等输液液体有所不同。尽管普通输液泵可以输送营养液，但它并不是最佳选择。普通输液泵所采用的压力传感器无法满足营养液输送时对流速的高精度要求，营养液中添加的复杂成分也会导致传感器的灵敏度下降，影响输送流量的准确性。
1131301442024000629 | 其他 | 无 | 离合未闭故障 | 2024-11-06日患者因病情需要使用注射泵进行药物泵入，连接好注射泵后，开机提示离合未闭系统报故障，导致无法使用注射泵，立即更换其他注射泵继续使用，此设备移出工作区，报维修。 | 无法确定 | 考虑内部零件有损坏导致报警 | 无 | 离合未闭故障 | 2024-11-06日患者因病情需要使用注射泵进行药物泵入，连接好注射泵后，开机提示离合未闭系统报故障，导致无法使用注射泵，立即更换其他注射泵继续使用，此设备移出工作区，报维修。 | 由于该设备已超使用期限，长期临床使用与转运过程中的震荡，造成FPC线老化、松动，且会与周围电路板摩擦导致磨损；而FPC线是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，从而发生报警。
1203203102024000163 | 其他 | 长电位无变化 |  | 护士拉动长电位杆，屏幕无变化 | 产品原因（包括说明书等） |  | 长电位无变化 |  | 护士拉动长电位杆，屏幕无变化 | 该设备已使用10年多，处于超期使用状态，长期临床使用导致电位器松动、位移或者损伤，而作为行程传感器，当其功能异常时，无法准确识别注射器位置，导致电位器数值没变化。
1151511032024000428 | 其他 | 无 | D0101_故障提示 | 2024-10-24，注射泵B通道注射时，故障提示：注射器未顶紧，联系柯渡进行维修。未对患者造成伤害。 | 产品原因（包括说明书等） | 设备故障。 | 无 | D0101_故障提示 | 2024-10-24，注射泵B通道注射时，故障提示：注射器未顶紧，联系柯渡进行维修。未对患者造成伤害。 | 1、FPC线的功能之一是负责传递检测信号，损坏后造成检测信号中断，发出注射器未顶紧报警。报警后设备不能注射药物，无法正常使用。 2、该例FPC线损坏的原因可能是生产过程中内部FPC线未固定牢固，在临床搬运过程中产生晃动，FPC线与周围电路板摩擦导致磨损。
1253703002024001481 | 严重伤害 | 影响临床治疗过程。 | 该注射泵使用中无故持续报警。 | 2024年11月20日，脑病科护理人员对病人进行定量注射操作，注射过程中注射泵开始无故报警，且取消报警后一段时间再次报警，导致病人注射过程中断，随机停止使用该注射泵。 | 产品原因（包括说明书等） | 质量问题 | 影响临床治疗过程。 | 该注射泵使用中无故持续报警。 | 2024年11月20日，脑病科护理人员对病人进行定量注射操作，注射过程中注射泵开始无故报警，且取消报警后一段时间再次报警，导致病人注射过程中断，随机停止使用该注射泵。 | 院方上报的是“严重伤害”，根据严重伤害的定义，我司认为应为“其他”： 1、问题发生时，设备发出报警并停止注射，科室及时发现并更换其他设备继续为患者进行治疗，未对人体造成伤害。 2、FPC线插头松动的原因是生产过程中内部FPC线未固定牢固，或临床长期使用、频繁搬动设备，设备震动跌宕内部线束晃动，导致FPC线插头松动，信号传递异常引发报警。
1274204002024000953 | 严重伤害 | 可能造成用药量不准确，导致患者严重伤害。 | 设定的5小时打完，实际打了8小时 | 2024年11月27日科室护士反映该注射泵为病人注射时设定的5小时打完，实际打了8小时，通知设备科工程师处理 | 产品原因（包括说明书等） | 该注射泵需要进行校准 | 可能造成用药量不准确，导致患者严重伤害。 | 设定的5小时打完，实际打了8小时 | 2024年11月27日科室护士反映该注射泵为病人注射时设定的5小时打完，实际打了8小时，通知设备科工程师处理 | 院方上报的是“严重伤害”，根据严重伤害的定义，我司认为应为“其他”。 1、问题发生时，输液实际速度比设定速度慢，科室对患者进行监护，并立即停用设备，患者无明显不适症状，无需采取治疗措施。 2、医院长期未进行注射器校准，设备内存储的注射器参数与实际注射器参数不一致，导致实际流速与设定流速不一致。
1274201022024000673 | 其他 | 无 | 推杆柄损坏 | 2024年11月28日上午，护士在设备维护时发现该设备推杆柄损坏，联系更换 | 无法确定 | 配件老化 | 无 | 推杆柄损坏 | 2024年11月28日上午，护士在设备维护时发现该设备推杆柄损坏，联系更换 | 由于该设备已超5年使用寿命期，长期临床使用频繁捏合捏柄，导致捏柄材质老化开裂，而捏柄是固定注射器推杆尾端的装置部件之一，控制注射泵的注射器夹张开与闭合，当其损伤后无法调节离合器位置。
1376108032024000763 | 其他 | 无 | 捏柄断裂，无法使用 | 12月11日，护士准备为患儿注射药物时，发现注射泵捏柄断裂，无法使用，立即更换注射泵，并报器械科维修组维修 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵捏柄断裂 | 无 | 捏柄断裂，无法使用 | 12月11日，护士准备为患儿注射药物时，发现注射泵捏柄断裂，无法使用，立即更换注射泵，并报器械科维修组维修 | 由于该设备已超使用期限，长期临床使用频繁捏合捏柄，导致捏柄材质老化开裂，而捏柄是固定注射器推杆尾端的装置部件之一，控制注射泵的注射器夹张开与闭合，当其损伤后无法调节离合器位置。
1203203102024000167 | 其他 | 流速过快 |  | 使用过程中，护士发现液体流速过快 | 患者自身原因,操作原因 | 流速过快，主要有以下几种情况 1.电路板故障,如导线脱落、导线错位、程序故障; 2.电机故障,如减速齿轮箱故障、有刷电机转向器损坏; 3.使用因素,如输注泵位置摆放过高或过低,压头不紧重力因 素导致药液流速加快、患者体位或自身疾病因素、自控追加次 数频率过快。 | 流速过快 |  | 使用过程中，护士发现液体流速过快 | 患者输液位置的变化会影响输液系统的压力和阻力，从而间接影响流速，比如注射泵相对于患者的静脉通路的高度发生变化，重力会对液体流动产生影响，或者患者从卧位变为坐位时，可能会暂时性地影响到注射部位的压力，进而影响流速。当调整并稳定患者体位后，流速即可恢复正常。
1376108032024000789 | 其他 | 延缓治疗 | 夹钳断裂，无法使用 | 16日上午，护士准备为患儿注射药物时，发现注射泵夹钳断裂，无法使用，立即报器械科维修组维修 | 产品原因（包括说明书等） | 多考虑该产品存在质量问题 | 延缓治疗 | 夹钳断裂，无法使用 | 16日上午，护士准备为患儿注射药物时，发现注射泵夹钳断裂，无法使用，立即报器械科维修组维修 | 由于该设备已超使用期限，长期临床使用、频繁捏合捏柄，导致捏柄材质老化开裂，而捏柄是固定注射器推杆尾端的装置部件之一，控制注射泵的注射器夹张开与闭合，当其损伤后无法调节离合器位置。
1386204042024000237 | 其他 | 患者心力衰竭经过初步诊断治疗后，于2024年11月20日17:00遵医嘱使用注射泵静脉缓慢给药，护士打开注射泵发现感应器不灵敏,换另一注射泵为患者给药,未对患者造成影响，联系设备科进行维修。 | 注射泵发现感应器不灵敏 | 患者心力衰竭经过初步诊断治疗后，于2024年11月20日17:00遵医嘱使用注射泵静脉缓慢给药，护士打开注射泵发现感应器不灵敏,换另一注射泵为患者给药,未对患者造成影响，联系设备科进行维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 该设备频发性事件，系质量原因 | 患者心力衰竭经过初步诊断治疗后，于2024年11月20日17:00遵医嘱使用注射泵静脉缓慢给药，护士打开注射泵发现感应器不灵敏,换另一注射泵为患者给药,未对患者造成影响，联系设备科进行维修。 | 注射泵发现感应器不灵敏 | 患者心力衰竭经过初步诊断治疗后，于2024年11月20日17:00遵医嘱使用注射泵静脉缓慢给药，护士打开注射泵发现感应器不灵敏,换另一注射泵为患者给药,未对患者造成影响，联系设备科进行维修。 | 该设备已超使用期限，长期临床使用导致电位器松动、位移或者损伤，而作为行程传感器，当其功能异常时，不能准确识别注射器位置，导致电位器数值没变化，就会造成感应器感应不灵敏。
1386204042024000192 | 其他 |  | 患者心力衰竭经过初步诊断治疗后，于2024年10月08日11:00 遵医嘱使用注射泵静脉缓慢给药，护士打开注射泵发现感应器不灵敏，换另一注射泵为患者给药，未对患者造成影响，联系设备科进行维修。 | 患者心力衰竭经过初步诊断治疗后，于2024年10月08日11:00 遵医嘱使用注射泵静脉缓慢给药，护士打开注射泵发现感应器不灵敏，换另一注射泵为患者给药，未对患者造成影响，联系设备科进行维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 最近威高注射泵经常性出现类似问题。 |  | 患者心力衰竭经过初步诊断治疗后，于2024年10月08日11:00 遵医嘱使用注射泵静脉缓慢给药，护士打开注射泵发现感应器不灵敏，换另一注射泵为患者给药，未对患者造成影响，联系设备科进行维修。 | 患者心力衰竭经过初步诊断治疗后，于2024年10月08日11:00 遵医嘱使用注射泵静脉缓慢给药，护士打开注射泵发现感应器不灵敏，换另一注射泵为患者给药，未对患者造成影响，联系设备科进行维修。 | 由于该设备已超使用期限，在长期临床转运过程中受到震荡，导致电位器松动、位移或者损伤，而作为行程传感器，当其功能异常时，不能准确识别注射器位置，导致电位器数值没变化，就会造成感应器感应不灵敏。
1376108032024000751 | 其他 | 延缓治疗 | 拉杆断裂，无法使用 | 12月10日，护士发现该注射泵拉杆断裂，无法使用，立即报器械科维修组 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵拉杆断裂 | 延缓治疗 | 拉杆断裂，无法使用 | 12月10日，护士发现该注射泵拉杆断裂，无法使用，立即报器械科维修组 | 因该设备已使用12年，长期临床使用、频繁拉动推杆，丝杆套筒老化、断裂，从而无法拉动拉杆。
1386204002024000996 | 其他 | / | 报警压力值异常 | 设备在使用时，报警压力值异常，导致设备无法正常使用，科室随上报运维中心 | 产品原因（包括说明书等） | 传感器排线故障 | / | 报警压力值异常 | 设备在使用时，报警压力值异常，导致设备无法正常使用，科室随上报运维中心 | 由于该设备已超使用期限，长期临床使用，在转运过程中产生震荡，压力传感器连线与周围电路板摩擦导致磨损，压力值无法检测从而引发系统报警。
1386204002024000995 | 其他 | / | 电池亏损 | 科室在转用病人时，发现设备一断电，设备立马关机，影响病人输液，随更换设备，之后上报运维中心维修 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 | 设备电池亏损 | / | 电池亏损 | 科室在转用病人时，发现设备一断电，设备立马关机，影响病人输液，随更换设备，之后上报运维中心维修 | 该设备已超使用期限，注射泵配备的电池为可充电锂电池，该电池属于消耗品，随着使用年限的增加，电池性能会衰减。电池蓄电能力降低，不足以满足设备正常运行，导致关机。
1386204002024000994 | 其他 | / | 设备无报警音 | 科室在使用时发现设备无报警音，导致出现特殊情况，护士无法第一时间知晓，为保障患者安全，护士跟换另外一台泵完成输液，随后上报运维中心维修 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 | 喇叭故障 | / | 设备无报警音 | 科室在使用时发现设备无报警音，导致出现特殊情况，护士无法第一时间知晓，为保障患者安全，护士跟换另外一台泵完成输液，随后上报运维中心维修 | 该设备已超使用寿命期，长期临床使用导致喇叭内部电线焊接点氧化，当频繁转运搬动设备时，线束晃动导致焊点松动脱落，无法正常导电发声。
1253711042024000423 | 其他 | 设备故障，未累计患者 | D1201_设备或部件脱离 | 2024年10月20日，患者刘淑萍因多发脑挫伤入院治疗，科室工作人员使用该设备为患者药物注射治疗时，注射器无法安装到位，无法为患者进行注射，导致重症患者治疗中断。事件发生后，科室工作人员立即协调更换设备为患者进行治疗，未对患者造成伤害，但对于重症患者治疗中断存在一定的医疗风险。 | 产品原因（包括说明书等） | 经工程师维修判定，该设备针筒夹子断裂，导致无法安装使用故障发生。 | 设备故障，未累计患者 | D1201_设备或部件脱离 | 2024年10月20日，患者刘淑萍因多发脑挫伤入院治疗，科室工作人员使用该设备为患者药物注射治疗时，注射器无法安装到位，无法为患者进行注射，导致重症患者治疗中断。事件发生后，科室工作人员立即协调更换设备为患者进行治疗，未对患者造成伤害，但对于重症患者治疗中断存在一定的医疗风险。 | 该设备捏柄反复受到按压或者大力进行开合，导致损伤、开裂，从而无法控制注射泵的注射器夹张开与闭合以固定注射器推杆的尾端，导致注射泵不能正常推药。
1253715022024000485 | 其他 | 无 | D15050701_器械相互磨损 | 2024年11月26日，科室在治疗前准备阶段，发现设备固定夹无法拧紧，不能固定到输液架上，立即联系设备科进行维修 | 产品原因（包括说明书等） | 疑似质量缺陷 | 无 | D15050701_器械相互磨损 | 2024年11月26日，科室在治疗前准备阶段，发现设备固定夹无法拧紧，不能固定到输液架上，立即联系设备科进行维修 | 设备已使用4年，紧固夹为附件，长期拧动螺丝，紧固夹螺纹磨损，或在使用过程中扭动螺丝不小心拧偏，从而导致滑丝。
1253711042024000475 | 其他 | 设备故障，未累计患者 | 夹子损坏 | 2024年11月19日，患者金英明因十二指肠炎疾病住院进行治疗，科室使用该设备为患者进行药物注射时，发生注射泵设备无法完成推药情况，影响了患者治疗进程。事件发生后，科室人员立即更换设备为病人进行药物注射，延长了患者治疗时间，存在一定的医疗风险。 | 产品原因（包括说明书等） | 工程师维修判定，设备注射泵夹子损坏，导致无法完成推药。 | 设备故障，未累计患者 | 夹子损坏 | 2024年11月19日，患者金英明因十二指肠炎疾病住院进行治疗，科室使用该设备为患者进行药物注射时，发生注射泵设备无法完成推药情况，影响了患者治疗进程。事件发生后，科室人员立即更换设备为病人进行药物注射，延长了患者治疗时间，存在一定的医疗风险。 | 1、该设备捏柄反复受到按压或者大力进行开合，导致损伤、开裂，从而无法控制注射泵的注射器夹张开与闭合以固定注射器推杆的尾端，导致注射泵不能正常推药。 2、自2019年10月起，我司对捏柄的材质进行改进，使用尼龙+玻纤进行注塑，代替ABS+PC（内嵌金属预埋件）的材质，增加了捏柄强度，改进效果良好，此为个例现象。
1376108032024000701 | 其他 | 无 | 捏柄损坏 | 2024-11-28，护士在巡查注射泵设备时，发现注射泵捏柄损坏，无法使用，立即报器械科维修 | 产品原因（包括说明书等） | 多考虑该产品存在质量问题 | 无 | 捏柄损坏 | 2024-11-28，护士在巡查注射泵设备时，发现注射泵捏柄损坏，无法使用，立即报器械科维修 | 由于该设备已使用5年多，处于超寿命期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，导致捏柄材质老化开裂，而捏柄是固定注射器推杆尾端的装置部件之一，控制注射泵的注射器夹张开与闭合，当其损伤后无法调节离合器位置。
1203203102024000175 | 其他 | 拉杆短电位无变化 | D0101_故障提示 | 护士在为病人进行输液设置时，发现注射泵短电位拉杆拉动时，电位无变化 | 产品原因（包括说明书等） | 可能是仪器内部电位器存在问题 | 拉杆短电位无变化 | D0101_故障提示 | 护士在为病人进行输液设置时，发现注射泵短电位拉杆拉动时，电位无变化 | 长期临床使用频繁搬动设备，设备震动跌宕内部电线晃动，导致短电位器插头松动，无法正常识别上泵注射器规格。
1406501042024000253 | 其他 | 延误患者治疗 | D1201_设备或部件脱离 | 2024年11月25日上午十一时，内三科护士准备为患者使用注射泵时，发现仪器无法固定，无法再给患者在做治疗立即更换其他设备，通知设备科 | 无法确定 | 注射泵夹具损坏，无法固定在架子上 | 延误患者治疗 | D1201_设备或部件脱离 | 2024年11月25日上午十一时，内三科护士准备为患者使用注射泵时，发现仪器无法固定，无法再给患者在做治疗立即更换其他设备，通知设备科 | 由于该设备已使用10年，处于超寿命期（5年）使用状态，临床长期使用导致紧固夹老化损伤，无法固定设备。
1386204002024000964 | 其他 | / | 喇叭无报警音 | 科室在使用时，发现设备无报警声音，随联系上报运维中心维修 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 | 喇叭损坏 | / | 喇叭无报警音 | 科室在使用时，发现设备无报警声音，随联系上报运维中心维修 | 长期临床使用导致喇叭内部电线焊接点氧化，当频繁转运搬动设备时，线束晃动导致焊点松动脱落，无法正常导电发声。
1406501042024000256 | 其他 | 延误患者治疗 | D121205_设备或设备部件移动 | 2024年11月14日上午十一时，儿二科护士准备为患者使用注射泵时，发现仪器无法固定，无法再给患者在做治疗立即更换其他设备，通知设备科 | 无法确定 | 注射泵夹具损坏，无法固定在架子上 | 延误患者治疗 | D121205_设备或设备部件移动 | 2024年11月14日上午十一时，儿二科护士准备为患者使用注射泵时，发现仪器无法固定，无法再给患者在做治疗立即更换其他设备，通知设备科 | 由于该设备已使用10年，处于超寿命期（5年）使用状态，临床长期使用导致紧固夹老化损伤，无法固定设备。
1253718032024000559 | 其他 | 无 | 发现设备报警离合未闭的异常情况 | 2024年11月15日 ，呼吸科护士在给病人使用时发现设备报警离合未闭的异常情况，科室给医工部报修后，工程师发现设备传感器故障导致出现的异常情况，重新更换传感器后恢复正常。 | 产品原因（包括说明书等） | 设备传感器故障 | 无 | 发现设备报警离合未闭的异常情况 | 2024年11月15日 ，呼吸科护士在给病人使用时发现设备报警离合未闭的异常情况，科室给医工部报修后，工程师发现设备传感器故障导致出现的异常情况，重新更换传感器后恢复正常。 | 临床频繁使用可能导致传感器损坏，检测信号中断，从而发生报警，系个例配件损伤造成的离合未闭。
1386204002024000813 | 其他 |  | 报警系统错误 | 科室在使用是发现设备报警系统错误6，导致设备无法使用 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 | 接头接触不良 |  | 报警系统错误 | 科室在使用是发现设备报警系统错误6，导致设备无法使用 | 该设备已使用3年多，经长期临床使用，设备在搬动与转运过程中受到跌宕震动，导致内部压力传感器插头松动，压力值信号传输异常，造成报警。
1274201022024000459 | 其他 | 无伤害 | 泵速不准确 | 2024-08-28护士在维护设备时发现，泵速不准确，联系维修 | 无法确定 | 泵速不准确，设备故障 | 无伤害 | 泵速不准确 | 2024-08-28护士在维护设备时发现，泵速不准确，联系维修 | 由于医院长期未进行注射器校准，设备内存储的注射器参数与实际上泵的注射器参数不一致，设备无法正常控制注射器管路内液体流速，导致实际流速与设定流速存在偏差。
1294425602024000809 | 其他 |  | D050210_显示故障 | 护士使用该注射泵给患者治疗时，发现显示屏没有显示。科室更换备用注射泵。并将设备送修。 | 产品原因（包括说明书等） | 仪器故障 |  | D050210_显示故障 | 护士使用该注射泵给患者治疗时，发现显示屏没有显示。科室更换备用注射泵。并将设备送修。 | 1、经售后工程师拆机检查，发现显示屏与主控板连接的排线插头松动，无法正常传递图像信号。 2、排线插头松动的原因分析是由于临床频繁转运、搬动设备，设备震动跌宕，内部排线晃动导致插头松动。
1203212002024000819 | 其他 | 无 | 不能启动 | 东院区37病区，9月22日27床患者宋中胜血气分析显示二氧化碳浓度高，遵医嘱予生理盐水50ml+尼克刹米0.375g*3支以5ml/h泵入，护士接到医嘱后经核对后携注射泵至患者旁边泵药，注射泵安装完毕后，注射泵无法正常启动，立即予以更换注射泵，做好患者的解释工作。 | 产品原因（包括说明书等） | 机器故障。 | 无 | 不能启动 | 东院区37病区，9月22日27床患者宋中胜血气分析显示二氧化碳浓度高，遵医嘱予生理盐水50ml+尼克刹米0.375g*3支以5ml/h泵入，护士接到医嘱后经核对后携注射泵至患者旁边泵药，注射泵安装完毕后，注射泵无法正常启动，立即予以更换注射泵，做好患者的解释工作。 | 该设备已使用11年，处于超期使用状态，设备经长期使用，在频繁搬动过程中受到震动跌宕，造成内部电线晃动，导致电机插头松动。
1253715022024000398 | 其他 | 无 | D0101_故障提示 | 2024年10月9日科室使用注射泵对患者进行静脉输注时，安装完注射器后启动设备报警错误6，立即联系设备科进行维修 | 产品原因（包括说明书等） | 疑似产品质量缺陷 | 无 | D0101_故障提示 | 2024年10月9日科室使用注射泵对患者进行静脉输注时，安装完注射器后启动设备报警错误6，立即联系设备科进行维修 | 分析问题原因为生产过程中内部FPC线未固定牢固，在临床搬运过程中产生晃动，FPC线与周围电路板摩擦导致磨损；而FPC线是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，从而发生报警。
1386204002024000949 | 其他 | / | 报警系统故障 | 科室在使用时发现设备持续报警系统故障，随更换另外一台设备完成输液，之后联系维修 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 | 长时间未校准 | / | 报警系统故障 | 科室在使用时发现设备持续报警系统故障，随更换另外一台设备完成输液，之后联系维修 | 设备内部的压力检测值可能因缺乏校准维护导致出现偏差，引发了“阻塞”报警。
1253711042024000421 | 其他 | 设备使用过程中突发故障，无法正常使用，影响病人诊疗。 | D010301_操作失效 | 2024年10月15日，科室工作人员使用该设备为呼吸住院患者进行药物注射时，设备突发无法注射，撤下药物更换设备为患者进行注射延长了患者治疗时间，同时存在一定的医疗纠纷风险。 | 产品原因（包括说明书等） | 工程师维修判定，该设备推动杆夹子损坏导致设备故障的发生。 | 设备使用过程中突发故障，无法正常使用，影响病人诊疗。 | D010301_操作失效 | 2024年10月15日，科室工作人员使用该设备为呼吸住院患者进行药物注射时，设备突发无法注射，撤下药物更换设备为患者进行注射延长了患者治疗时间，同时存在一定的医疗纠纷风险。 | 该设备已使用一年半，随着捏柄反复受到按压或者大力进行开合，可能导致捏柄损伤、开裂，从而无法控制注射泵的注射器夹张开与闭合以固定注射器推杆的尾端，注射泵从而无法正常使用。
1151527032024000148 | 其他 | 未造成伤害 | D060602_调零失效 | 2024年11月13日，达拉特旗人民医院 急诊科工作人员 在注射泵开机时发现设备报错，报故障6，压力传感器无法调0，立即通知医学工程科维修工程师到现场检查，工程师拆机将压力传感器拆下重新复位后恢复正常。该事件未涉及患者。 | 无法确定 | 注射泵开机后下通道报故障6，压力传感器无法调0 | 未造成伤害 | D060602_调零失效 | 2024年11月13日，达拉特旗人民医院 急诊科工作人员 在注射泵开机时发现设备报错，报故障6，压力传感器无法调0，立即通知医学工程科维修工程师到现场检查，工程师拆机将压力传感器拆下重新复位后恢复正常。该事件未涉及患者。 | 根据故障情况分析是压力传感器插头松动，临床搬动与转运过程中设备受到跌宕震动，导致内部压力传感器插头松动，压力值信号传输异常，造成报警。
1253718062024000651 | 严重伤害 | 未造成伤害，但存在较大安全隐患。 | 报警蜂鸣器不响 | 巡检过程中发现连个通道报警蜂鸣器都不响。 | 产品原因（包括说明书等） | 蜂鸣器坏，蜂鸣器坏造成治疗过程中出现异常状况不能报警，可能危及生命，有较大安全隐患。 | 未造成伤害，但存在较大安全隐患。 | 报警蜂鸣器不响 | 巡检过程中发现连个通道报警蜂鸣器都不响。 | 我方对该报告伤害等级持不同意见，应为“其他”。 1、问题发生在设备巡检过程中，未给患者使用该故障设备，未对患者造成伤害。 2、临床长期使用设备过程中喇叭内部电线焊接点出现氧化，转运搬动设备过程中线束晃动导致焊点松动脱落，无法正常导电发声。
1274204002024000824 | 其他 | 无 | D1201_设备或部件脱离 | 2024年11月05日，护士使用注射泵对患者进行恒速静脉输注药液。设备开机自检时发现，捏柄断裂，微量泵不能正常工作。护士重新更换一台注射泵使用，并将该情况上报设备科维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 捏柄老化断裂 | 无 | D1201_设备或部件脱离 | 2024年11月05日，护士使用注射泵对患者进行恒速静脉输注药液。设备开机自检时发现，捏柄断裂，微量泵不能正常工作。护士重新更换一台注射泵使用，并将该情况上报设备科维修。 | 该设备已使用11年，处于超寿命期（5年）使用状态，由于长期临床使用，捏柄反复受到按压，导致磨损开断裂，从而无法控制注射器夹张开与闭合以固定注射器推杆的尾端，导致注射泵不能正常使用。
1274204002024000545 | 其他 | 无 | 设备开机后上端的注射器提示已完成。 | 2024年8月14日科室护士发现给设备开机后上端的注射器提示已完成，重新开关机及检查卡座等各项处理后仍不能解决，通知设备科维修 | 产品原因（包括说明书等） | 拆开机器检查发现上端注射器的检测传感器排线接触不良。 | 无 | 设备开机后上端的注射器提示已完成。 | 2024年8月14日科室护士发现给设备开机后上端的注射器提示已完成，重新开关机及检查卡座等各项处理后仍不能解决，通知设备科维修 | 1.经查，内部长电位器插头松动，设备无法正常识别注射器管路长度，导致未开始输液就提示“注射完成”。 2.长电位器松动的原因分析是由于临床长期使用过程中因为频繁搬动设备，设备震动跌宕，内部电线晃动导致长电位器插头松动。
1274204002024000544 | 其他 | 无 | 固定注射器的拉杆断掉，无法工作。 | 2024年8月13 日科室护士发现该设备固定注射器的拉杆断裂，注射器无法固定，设备无法使用，报设备科维修 | 产品原因（包括说明书等） | 固定拉杆老化，需更换 | 无 | 固定注射器的拉杆断掉，无法工作。 | 2024年8月13 日科室护士发现该设备固定注射器的拉杆断裂，注射器无法固定，设备无法使用，报设备科维修 | 该设备已使用9年，处于超寿命期（5年）使用状态，由于长期临床使用，捏柄反复受到按压，导致磨损开裂，从而无法控制注射泵的注射器夹张开与闭合以固定注射器推杆的尾端，导致注射泵不能正常使用。
1253717072024001135 | 其他 | 无 | 机器屏幕白屏 | 2024年10月19日，接科室报修注射泵在使用过程中白屏，无法设置数值，无法继续进行治疗，更换屏幕后，恢复正常。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵屏幕白屏，无法设置数值 | 无 | 机器屏幕白屏 | 2024年10月19日，接科室报修注射泵在使用过程中白屏，无法设置数值，无法继续进行治疗，更换屏幕后，恢复正常。 | 由于该设备已使用超过10年，处于超期使用状态（5年），长期临床使用导致显示屏发生老化、故障，从而出现白屏的现象。
1386204002024000750 | 其他 |  | D020203_定位失效 | 科室在正常使用过程中发现输液泵报警注射器未顶紧。 | 产品原因（包括说明书等） | 科室在正常使用过程中，设备出现报警，该设备科室人员操作规范，故分析为设备自身原因。 |  | D020203_定位失效 | 科室在正常使用过程中发现输液泵报警注射器未顶紧。 | 1、FPC线的功能之一是负责传递检测信号，损坏后造成检测信号中断，发出注射器未顶紧报警。报警后设备不能注射药物，无法正常使用。 2、结合市场反馈分析FPC线损坏的原因可能是生产过程中内部FPC线未固定牢固，在临床搬运过程中产生晃动，FPC线与周围电路板摩擦导致磨损。
1386204002024000759 | 其他 |  | 报警注射器未顶紧 | 科室在使用时，注射泵持续报警：注射器未顶紧，随联系运维中心维修 | 产品原因（包括说明书等） | 排线故障 |  | 报警注射器未顶紧 | 科室在使用时，注射泵持续报警：注射器未顶紧，随联系运维中心维修 | 1、FPC线的功能之一是负责传递检测信号，损坏后造成检测信号中断，发出注射器未顶紧报警。报警后设备不能注射药物，无法正常使用。 2、结合市场反馈分析FPC线损坏的原因可能是生产过程中内部FPC线未固定牢固，在临床搬运过程中产生晃动，FPC线与周围电路板摩擦导致磨损。
1253718032024000511 | 其他 | 无 | 流速过快 | 2024年10月18日 ，神经外科护士在给病人使用时发现设备流速过快的异常情况，延误科室使用，科室给医工部报修后，工程师发现设备需重新校准，重新校准后恢复正常。 | 产品原因（包括说明书等） | 设备需重新校准 | 无 | 流速过快 | 2024年10月18日 ，神经外科护士在给病人使用时发现设备流速过快的异常情况，延误科室使用，科室给医工部报修后，工程师发现设备需重新校准，重新校准后恢复正常。 | 由于医院长期未进行注射器校准，导致注射速度的偏差超出正常范围，重新校准可恢复正常。
1253716292024000487 | 其他 | 无 | 注射泵开机后阻塞报警，无法正常使用，重新安装注射器后仍无法正常使用。 | 10月21日，安装注射器后设备正常开机，启动设备后注射泵报警，无法正常工作。重新启动后任无法正常工作。护士立即更换设备并上报维修。 | 操作原因 | 检查设备后发现，注射泵通道存在残留药液导致注射通道黏连，无法正常使用。 | 无 | 注射泵开机后阻塞报警，无法正常使用，重新安装注射器后仍无法正常使用。 | 10月21日，安装注射器后设备正常开机，启动设备后注射泵报警，无法正常工作。重新启动后任无法正常工作。护士立即更换设备并上报维修。 | 根据检查情况判断故障原因为：临床使用期间，药液侵入设备、未及时清理，附着在通道造成黏连，对压力传感器产生的压强值超过阻塞阈值，产生“阻塞”报警，无法正常进行推注工作。
1386213012024000362 | 其他 | 患者11床 张桂英于2024年9月20号遵医嘱泵入艾司奥美拉唑80mg时应十小时泵完，实际九个半小时结束，泵入速度比原计划快半小时，未对患者造成伤害，嘱患者卧床休息，并向患者做出解释。 | 泵入速度过快。 | 患者11床 张桂英于2024年9月20号遵医嘱泵入艾司奥美拉唑80mg时应十小时泵完，实际九个半小时结束，泵入速度比原计划快半小时，未对患者造成伤害，嘱患者卧床休息，并向患者做出解释。 | 产品原因（包括说明书等） | 产品不合格 | 患者11床 张桂英于2024年9月20号遵医嘱泵入艾司奥美拉唑80mg时应十小时泵完，实际九个半小时结束，泵入速度比原计划快半小时，未对患者造成伤害，嘱患者卧床休息，并向患者做出解释。 | 泵入速度过快。 | 患者11床 张桂英于2024年9月20号遵医嘱泵入艾司奥美拉唑80mg时应十小时泵完，实际九个半小时结束，泵入速度比原计划快半小时，未对患者造成伤害，嘱患者卧床休息，并向患者做出解释。 | 由于医院长期未进行注射器校准，设备内存储的注射器参数与实际上泵的注射器参数不一致，设备无法正常控制注射器管路内液体流速，导致实际流速与设定流速存在偏差。
1406501052024000168 | 其他 |  | 注射泵蝴蝶夹断裂无法使用 | 护士在使用过程中发现注射泵蝴蝶夹断裂无法正常使用 | 产品原因（包括说明书等） | 产品老化 |  | 注射泵蝴蝶夹断裂无法使用 | 护士在使用过程中发现注射泵蝴蝶夹断裂无法正常使用 | 由于该设备超寿命期使用（5年寿命期，已使用10年），捏柄反复受到按压，导致老化、开裂，从而无法控制注射泵的注射器夹张开与闭合以固定注射器推杆的尾端，导致注射泵不能正常使用。
1213306072024000176 | 其他 |  | D0102_意外停机 | 正常使用微泵时，微泵使用过程中夹输液器末端处接触不良，导致机器停止运行 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | D0102_意外停机 | 正常使用微泵时，微泵使用过程中夹输液器末端处接触不良，导致机器停止运行 | 该设备已使用8年，处于超寿命期（5年）使用状态，捏柄反复受到按压，导致损伤、开裂，从而无法控制注射泵的注射器夹张开与闭合以固定注射器推杆的尾端，导致注射泵不能正常使用。
1376108032024000565 | 其他 | 无 | 报警离合未闭 | 10月9 日上午，护士准备为患儿注射液体时，打开注射泵，设备报警离合未闭，无法使用，立即报器械科维修组维修 | 产品原因（包括说明书等） | 多考虑该产品存在质量缺陷。 | 无 | 报警离合未闭 | 10月9 日上午，护士准备为患儿注射液体时，打开注射泵，设备报警离合未闭，无法使用，立即报器械科维修组维修 | 分析问题原因为生产过程中内部FPC线存在未固定牢固的情况，在临床搬运过程中产生晃动，FPC线与周围电路板摩擦导致磨损；而FPC线是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，从而发生报警。
1406545002024001646 | 其他 | 无 | D040304_容量精度问题 | 使用过程中注射速度不准确或不走液。 | 无法确定 |  | 无 | D040304_容量精度问题 | 使用过程中注射速度不准确或不走液。 | 由于医院长期未进行注射器校准，设备内存储的注射器参数与实际上泵的注射器参数不一致，设备无法正常控制注射器管路内液体流速，导致实际流速与设定流速存在较大偏差。
1131301442024000454 | 其他 | 无 | 堵塞 | 2024-09-25患者在使用注射泵过程中，注射泵发生堵塞报警并停止工作。经护士检查管路及药液后，重新开启设备仍无法解除堵塞报警，致使治疗中断。立即更换其他完好备用注射泵继续给患者使用。此设备移出工作区，报维修部门。 | 无法确定 | 报警系统失控 | 无 | 堵塞 | 2024-09-25患者在使用注射泵过程中，注射泵发生堵塞报警并停止工作。经护士检查管路及药液后，重新开启设备仍无法解除堵塞报警，致使治疗中断。立即更换其他完好备用注射泵继续给患者使用。此设备移出工作区，报维修部门。 | 因该设备已使用11年，长期临床使用导致压力传感器老化、故障，无法正常检测管路内压力值，导致设备运行时报警“阻塞”。
1162102032024000133 | 其他 | 影响患者注射药物 | D080102_报警故障 | 患者于9月9日以胸闷、气短2年，加重4天为主诉入院，入院诊断：慢性心功能不全急性加重。于9月9日遵医嘱为患者执行氯化钠注射液50毫升+新活素0.5毫克，2毫升/小时泵入。约1小时机器出现报警，注射未完成，机器报警，提示已注射完成。立即为患者更换注射泵继续泵入。 | 产品原因（包括说明书等） | 设备故障导致 | 影响患者注射药物 | D080102_报警故障 | 患者于9月9日以胸闷、气短2年，加重4天为主诉入院，入院诊断：慢性心功能不全急性加重。于9月9日遵医嘱为患者执行氯化钠注射液50毫升+新活素0.5毫克，2毫升/小时泵入。约1小时机器出现报警，注射未完成，机器报警，提示已注射完成。立即为患者更换注射泵继续泵入。 | 设备经长期临床使用，压力传感器发生故障，无法正常检测压力值，导致注射药液残余量大。
1162101072024000329 | 其他 | 无法正常给药 | 注射泵显示系统故障 无法正常给药 | 患者于2024.9.1在我院进行冠心病治疗， 9.2日使用注射泵用于给药 ，注射泵显示系统故障 ，无法正常给药，立即重新更换注射泵，此注射泵上报维修。 | 无法确定 | 系统故障 | 无法正常给药 | 注射泵显示系统故障 无法正常给药 | 患者于2024.9.1在我院进行冠心病治疗， 9.2日使用注射泵用于给药 ，注射泵显示系统故障 ，无法正常给药，立即重新更换注射泵，此注射泵上报维修。 | 根据故障情况分析压力传感器插头松动的原因可能为：临床搬动与转运过程中设备受到跌宕震动，导致内部压力传感器插头松动，压力值信号传输异常，造成报警。
1376108032024000493 | 其他 | 无 | 设备异常2报警 | 护士在11日上午时，打开设备时，发现该设备异常2报警，无法使用，立即报器械科维修组维修 | 产品原因（包括说明书等） | 多考虑：1.产品本身存在缺陷？2.操作人员未按产品说明书对产品进行维护和保养？ | 无 | 设备异常2报警 | 护士在11日上午时，打开设备时，发现该设备异常2报警，无法使用，立即报器械科维修组维修 | 由于该设备已使用11年，处于超寿命期使用状态，长期临床使用频繁搬动设备，设备震动、跌宕导致内部电线晃动，长电位器插头松动。
1253717032024000684 | 严重伤害 | 可能会耽误患者治疗。 | 开机后显示阻塞状态 | 2024年9月11日，急诊医学科在使用该设备时，发现该设备开机后显示阻塞状态，随即报修至器械科，因及时更换备用设备，未对患者造成不良影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 可能是设备系统原因，具体原因待查。 | 可能会耽误患者治疗。 | 开机后显示阻塞状态 | 2024年9月11日，急诊医学科在使用该设备时，发现该设备开机后显示阻塞状态，随即报修至器械科，因及时更换备用设备，未对患者造成不良影响。 | 我方对该报告伤害等级持不同意见，应为其他。 1、设备启动发出报警后，立即停止使用，更换其他设备继续为患者使用，未对人体造成伤害。 2、由于该设备已使用超过5年，处于超寿命期使用状态，设备内部的压力检测值可能因缺乏校准维护导致出现偏差，引发了“阻塞”报警。
1253717032024000685 | 严重伤害 | 可能会耽误患者治疗 | 仪器无法开机 | 2024年09月9日10：46呼吸内一科在为病人泵入药物时发现仪器无法开机，立即更换备用仪器为病人注射药液，报修至器械科，未对病人造成不良影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 仪器年份较久，电路板老化，导致仪器无法开机。 | 可能会耽误患者治疗 | 仪器无法开机 | 2024年09月9日10：46呼吸内一科在为病人泵入药物时发现仪器无法开机，立即更换备用仪器为病人注射药液，报修至器械科，未对病人造成不良影响。 | 我方对该报告伤害等级持不同意见，应为“其他”： 1、启动设备发现无法开机，立即停止使用，更换其他设备继续为患者使用，未对人体造成伤害。 2、由于该设备已使用7年，处于超寿命期使用状态，长期临床使用导致电源板老化、故障，无法正常为设备传递电量，从而无法开机。
1203203102024000122 | 其他 | 延误治疗 | 注射泵报警 显示异常 | 在病人手术过程中，注射泵显示屏显示“异常”二字，报警。 | 产品原因（包括说明书等） |  | 延误治疗 | 注射泵报警 显示异常 | 在病人手术过程中，注射泵显示屏显示“异常”二字，报警。 | 我方对该报告伤害等级持不同意见，应为其他。 1、设备发出报警后，立即停止使用，更换其他设备继续为患者使用，未对人体造成伤害。 2、因设备已使用10年，处于超寿命期使用状态，长期临床使用导致电位器插头脱落，无法有效检测注射行程，从而发出报警。
1253707122024001099 | 严重伤害 | 无伤害 | D080105_无报警声 | 患者因心衰需使用注射泵，护士进行输液巡视时被患者家属告知患者的微量泵报警灯闪烁，护士及时赶往病房发现液体输完但注射泵无报警声音，护士立即为患者更换液体及微量泵，同时联系维修人员。因注射泵需要为患者连续泵72小时，若不及时发现将导致未能及时为患者续接液体，影响患者治疗的连续性。 | 产品原因（包括说明书等） | 设备喇叭损坏 | 无伤害 | D080105_无报警声 | 患者因心衰需使用注射泵，护士进行输液巡视时被患者家属告知患者的微量泵报警灯闪烁，护士及时赶往病房发现液体输完但注射泵无报警声音，护士立即为患者更换液体及微量泵，同时联系维修人员。因注射泵需要为患者连续泵72小时，若不及时发现将导致未能及时为患者续接液体，影响患者治疗的连续性。 | 我司对该报告伤害等级持不同意见，应为其他。 1、问题发生时观察到报警灯光，但无报警声音，立即更换其他设备继续为患者使用，未对人体造成伤害。 2、设备喇叭内部电线焊接点虚焊，频繁转运搬动设备过程中，线束晃动导致焊点松动、脱落，无法正常导电发声。
1253717032024000694 | 其他 | 无 | 伸缩杆夹持器坏 | 2024年10月8号，科室护士长在日常检查设备时发现夹持器有裂纹，报设备科维修。设备科工程师赵立领现场检查推杆夹持器有裂纹，在推送注射器时会有一定的影响，由于发现及时，没有使用到患者，所以没有对患者造成不利影响。 | 无法确定 | 现场检查推杆夹持器有裂纹。在推送注射器时有影响 | 无 | 伸缩杆夹持器坏 | 2024年10月8号，科室护士长在日常检查设备时发现夹持器有裂纹，报设备科维修。设备科工程师赵立领现场检查推杆夹持器有裂纹，在推送注射器时会有一定的影响，由于发现及时，没有使用到患者，所以没有对患者造成不利影响。 | 由于该设备已使用8年，处于超寿命期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，导致捏柄材质老化开裂。
1253718062024000405 | 其他 | 无 | 设备无法开机 | 准备给患者使用注射泵时，发现注射泵无法开机，电源板问题，联系设备科维修 | 产品原因（包括说明书等） | 电源板问题 | 无 | 设备无法开机 | 准备给患者使用注射泵时，发现注射泵无法开机，电源板问题，联系设备科维修 | 由于该设备已使用超过6年，处于超寿命期使用状态，长期临床使用电源板老化故障，无法正常为设备传递电量，从而无法开机。
1253706002024001273 | 严重伤害 | 重症室病人治疗中注射泵异常报警，无法进行治疗，耽误病人治疗。 | 注射泵异常报警 | 2024年9月13日，护士给病人进行微量泵注射治疗，泵报异常报警，使其治疗中止，更换泵后继续治疗。 | 产品原因（包括说明书等） | 为了确定故障原因，返厂检修。 | 重症室病人治疗中注射泵异常报警，无法进行治疗，耽误病人治疗。 | 注射泵异常报警 | 2024年9月13日，护士给病人进行微量泵注射治疗，泵报异常报警，使其治疗中止，更换泵后继续治疗。 | 院方上报为“严重伤害”，根据严重伤害的定义，我司认为应为“其他”。 1、医务人员发现设备报警，立即停止使用，更换其他设备继续为患者使用，未对人体造成伤害。 2、分析报警原因为：操作不当导致注射器未安装到位，造成不能识别注射器规格，设备无法正常运行。
1386204002024000574 | 其他 |  | 设备报警注射器未顶紧 | 科室使用注射泵进行输液时，发现设备持续报警注射器未顶紧，随联系运维中心维修 | 产品原因（包括说明书等） | 注射器夹子坏 |  | 设备报警注射器未顶紧 | 科室使用注射泵进行输液时，发现设备持续报警注射器未顶紧，随联系运维中心维修 | 该设备已使用3年，捏柄反复受到按压，导致损伤、开裂，从而无法控制注射泵的注射器夹张开与闭合以固定注射器推杆的尾端，导致注射泵不能正常使用。
1386204002024000575 | 其他 |  | 设备报警注射器未顶紧 | 科室使用注射泵进行输液时，发现设备持续报警注射器未顶紧，随联系运维中心维修 | 产品原因（包括说明书等） | 注射器夹子坏 |  | 设备报警注射器未顶紧 | 科室使用注射泵进行输液时，发现设备持续报警注射器未顶紧，随联系运维中心维修 | 该设备已使用3年，捏柄反复受到按压，导致损伤、开裂，从而无法控制注射泵的注射器夹张开与闭合以固定注射器推杆的尾端，导致注射泵不能正常使用。
1294419652024000201 | 其他 |  | 设备报错：注射器没顶紧。 | 患儿因支气管炎，荨麻疹治疗，启动注射泵后，泵报错：“注射器没顶紧”，无法正常注射药物，检查后，注射器已贴紧卡座感应器，经设备股维修员确认，系机器内部故障。因本泵还在保修期内，返厂维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射器已贴紧卡座感应器 |  | 设备报错：注射器没顶紧。 | 患儿因支气管炎，荨麻疹治疗，启动注射泵后，泵报错：“注射器没顶紧”，无法正常注射药物，检查后，注射器已贴紧卡座感应器，经设备股维修员确认，系机器内部故障。因本泵还在保修期内，返厂维修。 | 1、FPC线的功能之一是负责传递检测信号，损坏后造成检测信号中断，发出注射器未顶紧报警。报警后设备不能注射药物，无法正常使用。 2、结合市场反馈分析FPC线损坏的原因可能是生产过程中内部FPC线未固定牢固，在临床搬运过程中产生晃动，FPC线与周围电路板摩擦导致磨损。
1253718032024000463 | 其他 |  | 设备流速突然加快 | 2024年9月17日，神经外科护士在给病人使用时发现设备流速突然加快的异常情况，延误科室使用，造成患者不满，科室给医工部报修后，工程师发现设备需重新校准，重新校准后可正常使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 需重新校准 |  | 设备流速突然加快 | 2024年9月17日，神经外科护士在给病人使用时发现设备流速突然加快的异常情况，延误科室使用，造成患者不满，科室给医工部报修后，工程师发现设备需重新校准，重新校准后可正常使用。 | 由于医院长期未进行注射器校准，设备内存储的注射器参数与实际上泵的注射器参数不一致，设备无法正常控制注射器管路内液体流速，导致实际流速大于设定流速。
1253707092024000950 | 其他 | 无 | 报错故障6 | 2024-09-26，成人急诊报修，注射泵报错故障6，无法使用，工程师前往现场维修，发现是压力传感器原因导致频繁报警。 | 产品原因（包括说明书等） | 压力传感器原因导致频繁报警。 | 无 | 报错故障6 | 2024-09-26，成人急诊报修，注射泵报错故障6，无法使用，工程师前往现场维修，发现是压力传感器原因导致频繁报警。 | 根据故障情况分析压力传感器插头松动的原因可能为：临床搬动与转运过程中设备受到跌宕、震动，导致内部压力传感器插头松动，压力值信号传输异常，造成报警。
1253718032024000386 | 其他 | 影响治疗 | 设备报警离合未闭 | 2024年8月7日，血液科护士在给病人使用时发现设备报警离合未闭的异常情况，科室给医工部报修后，工程师发现设备传感器故障导致出现的异常情况，重新更换传感器后恢复正常，未给病人造成影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 设备传感器故障 | 影响治疗 | 设备报警离合未闭 | 2024年8月7日，血液科护士在给病人使用时发现设备报警离合未闭的异常情况，科室给医工部报修后，工程师发现设备传感器故障导致出现的异常情况，重新更换传感器后恢复正常，未给病人造成影响。 | 该设备已使用6年，处于超寿命期使用状态，长期使用导致传感器损坏，检测信号中断，从而发生报警。
1253717032024000651 | 其他 | 没有对病人造成伤害 | 设备上通道无法启动 | 2024年9月14号，设备科工程师在周巡检工程中发现设备上通道不能正常启动，现场检查供电正常。推动推杆电位数值无变化，拆机发现连接线松动，紧固连接线电位数值变化正常，试机正常，没有对患者造成不利影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 现场检查供电正常。推动推杆电位数值无变化，拆机发现连接线松动，紧固连接线电位数值变化正常，试机正常 | 没有对病人造成伤害 | 设备上通道无法启动 | 2024年9月14号，设备科工程师在周巡检工程中发现设备上通道不能正常启动，现场检查供电正常。推动推杆电位数值无变化，拆机发现连接线松动，紧固连接线电位数值变化正常，试机正常，没有对患者造成不利影响。 | 该设备已使用8年，处于超寿命期（5年）使用状态，长期临床使用导致电机与电机驱动板连接线上电机端插头松动，无法正常传递电机工作信号，导致设备无法正常工作。
1243610012024000221 | 其他 | 无 | 注射器行程不均衡 | 9月1日设备科在巡查时科室反馈该注射泵使用时行程不均衡，难以保障注射泵的均匀的输注速度，将容易引发患者对药品的不良反应， 检查设备发现该产品电位器移位，立即矫正电位器重新安装，测试后正常使用 。 | 产品原因（包括说明书等） | 电位器移位 | 无 | 注射器行程不均衡 | 9月1日设备科在巡查时科室反馈该注射泵使用时行程不均衡，难以保障注射泵的均匀的输注速度，将容易引发患者对药品的不良反应， 检查设备发现该产品电位器移位，立即矫正电位器重新安装，测试后正常使用 。 | 该设备已使用6年，处于超寿命期（5年）使用状态，长期临床使用导致电位器松动、位移，而作为行程传感器，当其松动时，不能准确识别注射器位置，导致注射速度异常。
1171709082024000229 | 其他 |  | 注射泵使用中速度不准 | 正常使用 | 无法确定 | 注射泵更换注射器注射泵无法准确标定速度 |  | 注射泵使用中速度不准 | 正常使用 | 更换注射器规格后，操作人员未重新校准，导致设备本身的注射参数不匹配，从而出现流速不准确的情况。
1253717032024000607 | 其他 | 无 | 设备按键偶尔会出现失灵 | 2024年8月24号，科室护士长检查设备时发现按键不起作用，其他功能正常。报设备科维修。由于设备在日正常巡查过程中发现问题，没有对患者造成不利影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 检查设备发现上通道2按键有时起作用，有时没反应，怀疑微动开关问题。万用表测微动开关通断异常。更换微动开关 | 无 | 设备按键偶尔会出现失灵 | 2024年8月24号，科室护士长检查设备时发现按键不起作用，其他功能正常。报设备科维修。由于设备在日正常巡查过程中发现问题，没有对患者造成不利影响。 | 由于该设备已使用8年，处于超寿命期使用状态，长期临床使用频繁按压按键，导致按键与主控板接触的微动开关损伤，从而出现失灵的情况。
1253717032024000603 | 其他 | 无 | 使用过程中停止工作。 | 2024年8月23日，心内二科医护人员使用注射泵为患者治疗，使用过程中设备停止工作。立即更换设备，继续为患者治疗。告知设备科，检验发现电源线损坏，更换电源线正常。 | 产品原因（包括说明书等） | 电源线损坏，更换电源线。 | 无 | 使用过程中停止工作。 | 2024年8月23日，心内二科医护人员使用注射泵为患者治疗，使用过程中设备停止工作。立即更换设备，继续为患者治疗。告知设备科，检验发现电源线损坏，更换电源线正常。 | 由于该设备已使用10年，处于超寿命期使用状态，长期临床使用电源线老化、断裂，无法正常为设备供电。
1264115102024000144 | 其他 | 无 | 报警系统错误 | 病人上机前开机自检不通过，报警系统错误。 | 产品原因（包括说明书等） | 无 | 无 | 报警系统错误 | 病人上机前开机自检不通过，报警系统错误。 | 该设备已使用4年，长期临床转运、搬动设备，内部线缆受到振动、跌宕，导致主道主板和电源板连线的插头松动。
1386204002024000299 | 其他 | 科室在使用时发现报错系统故障 | 系统故障 | 科室在使用时发现报错系统故障 | 无法确定 | 系统故障 | 科室在使用时发现报错系统故障 | 系统故障 | 科室在使用时发现报错系统故障 | 设备已使用3年，长期临床使用，设备在频繁转运过程中，受到振动、跌宕，导致主、从道连接线插头松动脱落。
1151510052024000500 | 其他 |  | D0101_故障提示,D0409_设备内或器件内阻塞 | 8月21日，上午11时26分使用微量泵为患者泵入硝酸甘油进行治疗，连接电源后开机，放置注射器，设置好泵速后按启动键，微量泵报警，显示阻塞，患者套管针回血。 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 | 无法确定，怀疑可能为内部传感器故障，无法复位导致报警。 |  | D0101_故障提示,D0409_设备内或器件内阻塞 | 8月21日，上午11时26分使用微量泵为患者泵入硝酸甘油进行治疗，连接电源后开机，放置注射器，设置好泵速后按启动键，微量泵报警，显示阻塞，患者套管针回血。 | 经长期临床使用、频繁搬动设备，内部电线震动、跌宕，导致压力传感器插头松动，设备提示“阻塞”报警。
1162112062024000136 | 其他 | 药液未能及时泵入 | 注射泵速度调节为2ml/H,10秒后自动变成1ml/h | 诊断：Ⅱ型糖尿病 患者入院后，遵医嘱给予生理盐水＋普通胰岛素静脉泵入降糖，注射泵调节为2ml/H,10秒后自动变成1ml/h，重新启动后仍出现上述情况，给予更换注射泵，并报修。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵故障 | 药液未能及时泵入 | 注射泵速度调节为2ml/H,10秒后自动变成1ml/h | 诊断：Ⅱ型糖尿病 患者入院后，遵医嘱给予生理盐水＋普通胰岛素静脉泵入降糖，注射泵调节为2ml/H,10秒后自动变成1ml/h，重新启动后仍出现上述情况，给予更换注射泵，并报修。 | 分析流速不准的原因为医院长期未进行注射器校准，设备内存储的注射器参数与实际注射器参数不一致，导致实际流速与设定流速不一致。
1171709082024000238 | 其他 |  | 背后夹子掉了 | 正常使用 | 产品原因（包括说明书等） | 背后夹子掉了 |  | 背后夹子掉了 | 正常使用 | 由于该设备已使用12年，处于超寿命期（5年）使用状态，临床长期使用导致紧固夹损伤，无法固定设备。
1253717032024000648 | 其他 | 没有对病人造成伤害 | D10100301_开启交/直流电故障 | 2024年9月7号，设备科工程师张进政在巡检设备时发现无法开机，电源指示灯不亮，拿维修间进一步检查。没有对患者造成不利影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 对设备拍打有通电现象，拆机检查变压供电板有针脚虚焊。 | 没有对病人造成伤害 | D10100301_开启交/直流电故障 | 2024年9月7号，设备科工程师张进政在巡检设备时发现无法开机，电源指示灯不亮，拿维修间进一步检查。没有对患者造成不利影响。 | 因该设备已使用8年，处于超寿命期使用状态，长期临床使用，电源板针脚焊点氧化，出现虚焊的情况，从而无法为设备供电。
1264126152024000234 | 其他 | 无伤害 | 开机不通电 | 患者使用前无法开机，更换其他注射泵使用，然后通知维修人员前来维修 | 无法确定 | 无法开机，怀疑电源开关、电源线等故障 | 无伤害 | 开机不通电 | 患者使用前无法开机，更换其他注射泵使用，然后通知维修人员前来维修 | 长期临床使用频繁拉扯弯折电源线，电源线内部线缆损伤，无法为设备供电。
1151527072024000313 | 其他 | 未造成伤害 | D080105_无报警声 | 患者在我院新生儿科住院治疗，使用注射泵药物注射，注射完毕后无报警音。发现后立即联系厂家更换扬声器。此事件未对患儿造成伤害。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵扬声器故障 | 未造成伤害 | D080105_无报警声 | 患者在我院新生儿科住院治疗，使用注射泵药物注射，注射完毕后无报警音。发现后立即联系厂家更换扬声器。此事件未对患儿造成伤害。 | 设备喇叭内部线缆存在虚焊的情况，在转运、搬动设备过程中，线束晃动可能导致焊点松动脱落，无法正常导电发声。
1253717072024000867 | 其他 | 无 | 白屏故障 | 2024年7月26日，科室注射泵出现白屏故障，第三方维修人员将机器发回公司维修，经更换屏幕及板子后测试使用正常。未产生影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵出现白屏故障 | 无 | 白屏故障 | 2024年7月26日，科室注射泵出现白屏故障，第三方维修人员将机器发回公司维修，经更换屏幕及板子后测试使用正常。未产生影响。 | 由于该设备已使用近7年，超过5年使用寿命期，长期使用导致屏幕及主板老化，从而引发白屏现象。
1253705062024000602 | 其他 | 未造成伤害 | 注射泵推注速度过慢，设定时间到达后，实际推注量只有三分之二 | 于2024年8月12日，护士对该注射泵行日常维护保养，在使用空针推注过程中，发现该注射泵推注速度过慢，设定时间到达后，实际推注量只有三分之二，设备存在一定的安全隐患，遂立即联系设备科对其进行检修。在对其进行重新校准后，设备恢复正常。未造成不良影响。及时上报医院医疗器械管理部门，反映产品不良信息。 | 无法确定 | 无法确定事件原因 | 未造成伤害 | 注射泵推注速度过慢，设定时间到达后，实际推注量只有三分之二 | 于2024年8月12日，护士对该注射泵行日常维护保养，在使用空针推注过程中，发现该注射泵推注速度过慢，设定时间到达后，实际推注量只有三分之二，设备存在一定的安全隐患，遂立即联系设备科对其进行检修。在对其进行重新校准后，设备恢复正常。未造成不良影响。及时上报医院医疗器械管理部门，反映产品不良信息。 | 由于该设备长期未进行注射器校准，导致设备内存储的注射器信息与实际上泵的注射器信息不符，导致设备无法准确识别上泵的注射器规格。
1253711042024000371 | 其他 | 设备使用过程中突发故障，无法正常使用，影响病人诊疗。 | D020102_启动失效 | 2024年9月11日，科室工作人员使用该设备为患者进行药物注射时，发现该设备无法进行药物推进，更换设备继续为患者进行治疗，报修工程师。更换设备为患者进行治疗延长了患者治疗时间，存在一定的医疗风险。 | 产品原因（包括说明书等） | 工程师现场维修判定，该设备注射泵夹子损坏，导致药物无法完成推进。 | 设备使用过程中突发故障，无法正常使用，影响病人诊疗。 | D020102_启动失效 | 2024年9月11日，科室工作人员使用该设备为患者进行药物注射时，发现该设备无法进行药物推进，更换设备继续为患者进行治疗，报修工程师。更换设备为患者进行治疗延长了患者治疗时间，存在一定的医疗风险。 | 由于该设备超寿命期使用，捏柄反复受到按压，导致老化、开裂，从而无法控制注射泵的注射器夹张开与闭合以固定注射器推杆的尾端，导致注射泵不能正常使用。
1151510052024000461 | 其他 | M210202_给药不足 | D0102_意外停机,D1207_机械故障 | 于2024年08月04日10点20分遵医嘱给予0.9%氯化钠40毫升多巴胺20毫升以6ml/h持续微量泵入，液体泵入20毫升后，注射器报警显示异常并停止，屏幕上显示注射器未顶紧，经护理人员检查并未发现注射器有未顶紧现象，护理人员立即更换注射泵继续进行治疗。 | 产品原因（包括说明书等） | 初步判断，该泵夹注射器尾端有松动现象，可能时导致提示未顶紧。 | M210202_给药不足 | D0102_意外停机,D1207_机械故障 | 于2024年08月04日10点20分遵医嘱给予0.9%氯化钠40毫升多巴胺20毫升以6ml/h持续微量泵入，液体泵入20毫升后，注射器报警显示异常并停止，屏幕上显示注射器未顶紧，经护理人员检查并未发现注射器有未顶紧现象，护理人员立即更换注射泵继续进行治疗。 | 1、FPC线的功能之一是负责传递检测信号，损坏后造成检测信号中断，发出注射器未顶紧报警。报警后设备不能注射药物，无法正常使用。 2、结合市场反馈分析FPC线损坏的原因可能是生产过程中内部FPC线未固定牢固，在临床搬运过程中产生晃动，FPC线与周围电路板摩擦导致磨损。
1253714102024000257 | 严重伤害 | 影响治疗进程 | 针筒在推进过程中产生歪斜 | 病人因肺部感染进入ICU治疗。2024年3月26日，护士使用注射泵为病人泵入胰岛素治疗，注射过程中，发现针筒在推进过程中产生歪斜，导致注射时间不准，且有可能导致针筒脱落致使病人被针头二次损伤。于是联系器械科调用备用机并将故障机送修，中间停止注射约20分钟，延误病人治疗。 | 无法确定 | 可能是塑料老化。 | 影响治疗进程 | 针筒在推进过程中产生歪斜 | 病人因肺部感染进入ICU治疗。2024年3月26日，护士使用注射泵为病人泵入胰岛素治疗，注射过程中，发现针筒在推进过程中产生歪斜，导致注射时间不准，且有可能导致针筒脱落致使病人被针头二次损伤。于是联系器械科调用备用机并将故障机送修，中间停止注射约20分钟，延误病人治疗。 | 我方对该报告伤害等级持不同意见，应为其他。 1、发现注射器位置歪斜后，立即更换其他设备为患者注射，未对人体造成伤害。 2、由于该设备已使用超过10年，处于超预期使用状态，长期使用导致压杆老化、损伤，从而无法固定注射器。
1253717032024000622 | 严重伤害 | 造成肿瘤患者的病情不能及时得到治疗，存在严重伤害风险。 | 注射中断，未报警。 | 2024年8月10 ，肿瘤科医护人员为患者治疗时，注射泵停止工作，未报警提示。上报设备科，维修报警器。造成肿瘤患者的病情不能及时得到治疗，存在严重伤害风险。 | 产品原因（包括说明书等） | 报警器故障。 | 造成肿瘤患者的病情不能及时得到治疗，存在严重伤害风险。 | 注射中断，未报警。 | 2024年8月10 ，肿瘤科医护人员为患者治疗时，注射泵停止工作，未报警提示。上报设备科，维修报警器。造成肿瘤患者的病情不能及时得到治疗，存在严重伤害风险。 | 我方对该报告伤害等级持不同意见，应为其他。 1、问题发生时注射器停止工作，喇叭无声音，立即更换其他设备继续为患者使用，未对患者造成伤害。 2、喇叭故障原因是喇叭内部线缆接头存在虚焊现象，临床使用过程中焊点松动脱落，无法正常导电发声。
1253718062024000441 | 严重伤害 | 发现及时，未造成伤害，但存在较大安全隐患。 | 报警蜂鸣器不响 | 患者使用过程中，红色报警灯亮，报警蜂鸣器不响。 | 产品原因（包括说明书等） | 报警蜂鸣器坏，该品牌注射泵出现蜂鸣器故障多次，出现报警蜂鸣器不响存在较大安全隐患。 | 发现及时，未造成伤害，但存在较大安全隐患。 | 报警蜂鸣器不响 | 患者使用过程中，红色报警灯亮，报警蜂鸣器不响。 | 我方对该报告伤害等级持不同意见，应为其他。 1、问题发生时观察到报警灯光，但无报警声音，立即更换其他设备继续为患者使用，未对患者造成伤害。 2、该设备已使用6年，处于超寿命期（5年）使用状态，长期临床使用导致喇叭内部电线焊接点氧化，频繁转运搬动设备过程中线束晃动导致焊点松动脱落，无法正常导电发声。
1386204092024000908 | 其他 | 断裂 | D150101_断裂 | 给患者泵药时，仪器离合器手柄突然端裂，不能给患者及时治疗。 | 无法确定,产品原因（包括说明书等）,操作原因 |  | 断裂 | D150101_断裂 | 给患者泵药时，仪器离合器手柄突然端裂，不能给患者及时治疗。 | 由于该设备超寿命期（5年）使用，捏柄反复受到按压，导致老化、开裂，从而无法控制注射泵的注射器夹张开与闭合以固定注射器推杆的尾端，导致注射泵不能正常使用。
1274204002024000628 | 其他 | 无 | 微量泵报警无法使用 | 2024年9月4日肾病2病房护士在使用微量泵过程中开机后报警，经检查发现B通道拉杆处固定圆柱断裂无法使用，暂停使用该设备并交至设备科维修 | 产品原因（包括说明书等） | B通道拉杆处固定圆柱断裂 | 无 | 微量泵报警无法使用 | 2024年9月4日肾病2病房护士在使用微量泵过程中开机后报警，经检查发现B通道拉杆处固定圆柱断裂无法使用，暂停使用该设备并交至设备科维修 | 由于该设备超寿命期使用（5年寿命期，已使用11年），捏柄反复受到按压，导致老化、开裂，从而无法控制注射泵的注射器夹张开与闭合以固定注射器推杆的尾端，导致注射泵不能正常使用。
1376108032024000546 | 其他 | 无 | 捏柄断裂 | 24日上午，护士准备为患儿注射液体时，发现该设备捏柄断裂，无法使用，立即报器械科维修组维修 | 产品原因（包括说明书等） | 多考虑：1.产品本身存在缺陷？2.操作人员未按产品说明书对产品进行维护和保养？ | 无 | 捏柄断裂 | 24日上午，护士准备为患儿注射液体时，发现该设备捏柄断裂，无法使用，立即报器械科维修组维修 | 由于该设备超寿命期使用（5年寿命期，已使用11年），捏柄反复受到按压，导致老化、开裂，从而无法控制注射泵的注射器夹张开与闭合以固定注射器推杆的尾端，导致注射泵不能正常使用。
1376108032024000513 | 其他 | 无 | 捏柄断裂 | 2024-09-18，操作人员发现注射泵捏柄断裂，停止使用，立即给维修组报修 | 产品原因（包括说明书等） | 多考虑该产品存在质量问题 | 无 | 捏柄断裂 | 2024-09-18，操作人员发现注射泵捏柄断裂，停止使用，立即给维修组报修 | 由于该设备超寿命期使用（5年寿命期，已使用11年），捏柄反复受到按压，导致老化、开裂，从而无法控制注射泵的注射器夹张开与闭合以固定注射器推杆的尾端，导致注射泵不能正常使用。
1233502142024000127 | 其他 | M210202_给药不足 | D150101_断裂 | 患者因高血压于2024年2月8日来我院内科就诊，遵医嘱予5%GS50ml+硝普钠50mg以5ml/h泵入，护士安装注射器时发现，微注泵注射器拉杆断裂，注射器无法正常使用，造成给药不足，随即更换新的注射泵，未对患者造成不良影响。 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 | 注射泵的机械部件拉杆损坏。 | M210202_给药不足 | D150101_断裂 | 患者因高血压于2024年2月8日来我院内科就诊，遵医嘱予5%GS50ml+硝普钠50mg以5ml/h泵入，护士安装注射器时发现，微注泵注射器拉杆断裂，注射器无法正常使用，造成给药不足，随即更换新的注射泵，未对患者造成不良影响。 | 因该设备已处于超寿命期使用状态，设丝杆套筒已老化，当受到外力冲击时，结构件易损伤。
1171709082024000045 | 其他 |  | 注射泵乱码 | 患者治疗中使用 | 无法确定 | 连续使用时间过长，过热保护 |  | 注射泵乱码 | 患者治疗中使用 | 由于设备已使用13年，远超5年使用寿命期，长期使用造成设备老化，电机长时间运行磨损、发热，导致系统出现异常。
1171709082024000043 | 其他 |  | 注射泵死机 | 患者治疗中使用 | 无法确定 | 注射泵蓄电池耗尽死机 |  | 注射泵死机 | 患者治疗中使用 | 由于该设备已使用13年，处于超寿命期（5年）使用状态，长期临床使用，频繁对电池进行充放电，电池老化、性能下降，无法满足设备转运时的供电需求。
1162102002024000434 | 其他 | 无 | D010302_按键故障 | 2024年8月26日介入治疗科护士在使用前检查中发现注射泵按键失效，无法使用。报设备科维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 更换确认键后故障消失。 | 无 | D010302_按键故障 | 2024年8月26日介入治疗科护士在使用前检查中发现注射泵按键失效，无法使用。报设备科维修。 | 由于该设备已使用12年，处于超预期使用状态，长期临床使用导致按键老化，无法正常使用。
1162102002024000371 | 其他 | 无 | D150101_断裂 | 2024年8月12日麻醉科医师在使用前检查过程中发现夹杆断裂，无法识别注射器，无法使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 夹杆长期使用，老化碎裂。 | 无 | D150101_断裂 | 2024年8月12日麻醉科医师在使用前检查过程中发现夹杆断裂，无法识别注射器，无法使用。 | 由于该设备已使用超过10年，处于超预期使用状态，长期使用导致压杆老化、损伤，从而无法固定注射器。
1131301412024000694 | 其他 | 无 | 固定拉杆坏 | 20240724，检查器械时发现固定拉杆坏了 | 产品原因（包括说明书等） | 固定拉杆坏了 | 无 | 固定拉杆坏 | 20240724，检查器械时发现固定拉杆坏了 | 该设备已使用超过10年，处于超寿命期（5年）使用状态，长期使用，捏柄反复受到按压，导致老化、开裂，从而无法控制注射泵的注射器夹张开与闭合以固定注射器推杆的尾端，导致注射泵不能正常使用。
1386204002024000298 | 其他 | 科室在使用过程中发现无法连接在输液架上 | 机器后面的螺丝断裂 | 科室在使用过程中发现后面螺丝断裂无法连接输液架，随即报修 | 无法确定 | 螺丝断裂 | 科室在使用过程中发现无法连接在输液架上 | 机器后面的螺丝断裂 | 科室在使用过程中发现后面螺丝断裂无法连接输液架，随即报修 | 设备已使用4年，长期拧动螺丝，螺丝柱材质老化、磨损，当用力不均匀时易造成螺丝断裂。
1386204002024000314 | 其他 |  | D1204_机械卡塞 | 科室欲将该设备从输液架上取下，发现设备后的夹子扭不动，导致设备无法从输液架取下，随上报运维中心 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 | 夹子螺纹损坏 |  | D1204_机械卡塞 | 科室欲将该设备从输液架上取下，发现设备后的夹子扭不动，导致设备无法从输液架取下，随上报运维中心 | 设备已使用3年，长期拧动螺丝，螺丝柱材质磨损，或在使用过程中扭动螺丝不小心拧偏，从而导致滑丝。
1294419292024000310 | 其他 |  | 针筒推杆夹断 | 2024年7月31日16:00，医护人员发现注射泵出现故障，针筒推杆夹断了，送到设备科检修。（机器使用时间长，无法查找有效期） | 无法确定 | 针筒推杆夹断了。 |  | 针筒推杆夹断 | 2024年7月31日16:00，医护人员发现注射泵出现故障，针筒推杆夹断了，送到设备科检修。（机器使用时间长，无法查找有效期） | 该设备因超期使用（5年寿命期，已使用12年），捏柄反复受到按压，导致老化、开裂，从而无法控制注射泵的注射器夹张开与闭合以固定注射器推杆的尾端，导致注射泵不能正常使用。
1253701012024000210 | 其他 | 未造成伤害 | 注射泵顶端卡扣损坏，继续使用可能会导致注射器推进不顺，容易造成液体计量不准. | 2024年07月04日09：20我院手术室护士在日常检查注射泵时，发现该注射泵顶端卡扣损坏，考虑到继续使用可能会导致注射器推进不顺，容易造成液体计量不准，遂立即上报设备科；设备科人员拆卸后发现，卡扣及内部齿轮均为注塑材质，本身误差较大，容易产生彼此之间的阻碍。因此立即维修更换卡扣配件，经设备科人员更换后故障解除，后上报医疗器械不良事件。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵卡扣损坏，考虑为个别产品内部配件质量存在问题。 | 未造成伤害 | 注射泵顶端卡扣损坏，继续使用可能会导致注射器推进不顺，容易造成液体计量不准. | 2024年07月04日09：20我院手术室护士在日常检查注射泵时，发现该注射泵顶端卡扣损坏，考虑到继续使用可能会导致注射器推进不顺，容易造成液体计量不准，遂立即上报设备科；设备科人员拆卸后发现，卡扣及内部齿轮均为注塑材质，本身误差较大，容易产生彼此之间的阻碍。因此立即维修更换卡扣配件，经设备科人员更换后故障解除，后上报医疗器械不良事件。 | 由于该设备处于超寿命期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，导致捏柄材质老化开裂，而捏柄是固定注射器推杆尾端的装置部件之一，控制注射泵的注射器夹张开与闭合，当其损伤后无法调节离合器位置，导致无法正常注射药物。
1386204002024000310 | 其他 |  | D1204_机械卡塞 | 科室欲将该设备从输液架上取下，发现设备后的夹子扭不动，导致设备无法从输液架取下，随上报运维中心 | 产品原因（包括说明书等） | 夹子螺纹损坏 |  | D1204_机械卡塞 | 科室欲将该设备从输液架上取下，发现设备后的夹子扭不动，导致设备无法从输液架取下，随上报运维中心 | 设备已使用3年，紧固夹为附件，长期拧动螺丝，紧固夹螺纹磨损，或在使用过程中扭动螺丝不小心拧偏，从而导致滑丝。
1386204002024000312 | 其他 |  | D1204_机械卡塞 | 科室欲将该设备从输液架上取下，发现设备后的夹子扭不动，导致设备无法从输液架取下，随上报运维中心 | 产品原因（包括说明书等） | 夹子螺纹损坏 |  | D1204_机械卡塞 | 科室欲将该设备从输液架上取下，发现设备后的夹子扭不动，导致设备无法从输液架取下，随上报运维中心 | 设备已使用3年，长期拧动螺丝，螺丝柱材质磨损，或在使用过程中扭动螺丝不小心拧偏，从而导致滑丝。
1264126152024000141 | 其他 | 无伤害 | 输液泵开机启动后报警 | 患者使用前开机正常，启动后报警，更换其他机器使用，然后送固资科维修 | 无法确定 | 启动后报警，提示门没有关闭 | 无伤害 | 输液泵开机启动后报警 | 患者使用前开机正常，启动后报警，更换其他机器使用，然后送固资科维修 | 该故障现象是由于输液泵维护不当，门内存有异物，导致外门卡住，无法正常闭紧，发出报警。
1386204092024000587 | 其他 | 运动障碍 | 按键故障 | 卡子损坏 无法使用 | 产品原因（包括说明书等） |  | 运动障碍 | 按键故障 | 卡子损坏 无法使用 | 因该设备已使用6年，处于超寿命期使用状态，临床长期使用导致捏柄老化、断裂，无法固定注射器，导致传感器无法识别注射器的规格与位置，从而启动按键失效。
1386204002024000261 | 其他 |  | D1204_机械卡塞 | 科室欲将该设备从输液架上取下，发现设备后的夹子扭不动，导致设备无法从输液架取下，随上报运维中心 | 产品原因（包括说明书等） | 设备夹子设计质量问题 |  | D1204_机械卡塞 | 科室欲将该设备从输液架上取下，发现设备后的夹子扭不动，导致设备无法从输液架取下，随上报运维中心 | 设备已使用3年，紧固夹长期使用、频繁拧动，导致螺丝柱磨损，出现滑丝现象。
1151510052024000359 | 其他 |  | D0102_意外停机,D0407_输注不足 | 在正常为患者使用过程中，注射器内液体量剩余4ml时，该双道微量泵下通道显示系统故障6，重启设备依然无法继续使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 无法确定 |  | D0102_意外停机,D0407_输注不足 | 在正常为患者使用过程中，注射器内液体量剩余4ml时，该双道微量泵下通道显示系统故障6，重启设备依然无法继续使用。 | 根据故障情况分析压力传感器插头松动的原因可能为：临床搬动与转运过程中设备受到跌宕震动，导致内部压力传感器插头松动，压力值信号传输异常，造成报警。
1386204002024000167 | 其他 | 无 | 设备拉杆卡夹断裂，无法调节长短。 | 设备开机后夹输液器时发现拉杆卡夹断裂，无法调节拉杆长短。 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 | 初步判断为拉杆卡夹材质太脆。 | 无 | 设备拉杆卡夹断裂，无法调节长短。 | 设备开机后夹输液器时发现拉杆卡夹断裂，无法调节拉杆长短。 | 该设备处于超寿命期（5年）使用状态，由于长期频繁使用，捏柄反复受到按压，导致磨损开裂，从而无法控制注射泵的注射器夹张开与闭合以固定注射器推杆的尾端，导致注射泵不能正常使用。
1181807992024000070 | 其他 |  | 刘树清因二级呼吸衰竭于2024年4月11日使用注射泵，泵注射镇静药时发现系统故障报警 | 刘树清因二级呼吸衰竭于2024年4月11日使用注射泵，泵注射镇静药时发现系统故障报警 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 刘树清因二级呼吸衰竭于2024年4月11日使用注射泵，泵注射镇静药时发现系统故障报警 | 刘树清因二级呼吸衰竭于2024年4月11日使用注射泵，泵注射镇静药时发现系统故障报警 | 由于该设备已使用近5年，长期临床使用搬动设备，设备震动跌宕，内部电线晃动，导致压力传感器插头松动，无法正常检测管路内压力值，导致设备提示“系统故障”报警。
1162102002024000266 | 其他 |  | D150101_断裂 | 202406.24临床使用该注射泵，使用前将注射泵杆拉出时杆断裂。更换其他注射泵，报修。 | 无法确定 | 注射器杆断裂应是自身结构变脆弱所致，具体原因不明，未发现液体泄漏导致的腐蚀痕迹 |  | D150101_断裂 | 202406.24临床使用该注射泵，使用前将注射泵杆拉出时杆断裂。更换其他注射泵，报修。 | 因该设备已使用11年，处于超寿命期使用状态，设备部件已老化，当受到外力冲击时，结构件易损伤。
1274218022024000189 | 其他 | 无 | 低电压 | 向方晶，住院号：00565257，女，41岁。患者于2024年7月25日9:00入院，于7月26日12:10行左肱骨近端骨折术后内固定物取出术。8月1日14:00 N2级责任护士徐颁正在巡视病房时，发现该患者注射泵正在报警，提示低电压。立即报告护士长 | 操作原因 | 维修工程师检查检查注射泵工作情况，发现充电线接头处松动，接触不良 | 无 | 低电压 | 向方晶，住院号：00565257，女，41岁。患者于2024年7月25日9:00入院，于7月26日12:10行左肱骨近端骨折术后内固定物取出术。8月1日14:00 N2级责任护士徐颁正在巡视病房时，发现该患者注射泵正在报警，提示低电压。立即报告护士长 | 由于该设备已使用10年，处于超寿命期使用状态。长期临床使用频繁插拔电源线，电源线插头松动，导致在使用过程中接触不良，无法正常为设备供电。
1162101072024000270 | 其他 | 无法正常给药 | 注射泵下层故障 | 患者于2024.8.7在我院进行冠心病治疗 使用注射泵进行给药 注射泵显示故障 立即重新更换注射泵为患者进行给药 | 无法确定 | 接触不良 | 无法正常给药 | 注射泵下层故障 | 患者于2024.8.7在我院进行冠心病治疗 使用注射泵进行给药 注射泵显示故障 立即重新更换注射泵为患者进行给药 | 长期临床使用，频繁搬动设备，设备震动跌宕，内部电线晃动导致连接线松动。
1203203102024000099 | 其他 | 无 | 交流电接上不亮 | 使用人员正常自检，发现注射泵打不开 | 产品原因（包括说明书等） | 怀疑电源线问题，测量电源线正常，怀疑电源板有问题 | 无 | 交流电接上不亮 | 使用人员正常自检，发现注射泵打不开 | 因该设备已使用10年多，处于远超寿命期使用状态，长期临床使用导致电源板老化、故障，设备无法通电、开机。
1274204002024000513 | 其他 | 无 | 设备固定注射器的卡扣断掉，无法正常使用 | 设备固定注射器的卡扣断掉，无法正常使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 检查后发现，设备固定注射器的卡扣老化导致断裂 | 无 | 设备固定注射器的卡扣断掉，无法正常使用 | 设备固定注射器的卡扣断掉，无法正常使用。 | 由于该设备超寿命期使用（5年寿命期，已使用近9年），捏柄反复受到按压，导致老化、开裂，从而无法控制注射泵的注射器夹张开与闭合以固定注射器推杆的尾端，导致注射泵不能正常使用。
1386205042024000430 | 其他 | 临床开机预检时，设备报系统故障6，临床无法使用。 | 临床开机预检时，设备报系统故障6 | 临床开机预检时，设备报系统故障6，导致临床科室无法进行输液使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 设备报系统故障6代码，经进一步检测，代码6为压力传感器故障，随告知临床终止使用，待维修。 | 临床开机预检时，设备报系统故障6，临床无法使用。 | 临床开机预检时，设备报系统故障6 | 临床开机预检时，设备报系统故障6，导致临床科室无法进行输液使用。 | 分析故障原因为压力传感器与连接线连接处焊接不良，在使用过程中由于转运、搬动设备，线束晃动导致焊点松动脱落，传感器无法正常监测实时压力值，提示“系统故障6”。
1253707112024000600 | 其他 | 未对患者造成伤害 | 报警红灯闪烁 | 2024年6月27日责任护士巡视病房时发现患者注射泵输注完毕后，未有报警声音提示，给予更换新的注射泵，未对患者造成伤害 | 产品原因（包括说明书等） | 获悉不良事件信息后，根据事件描述确认该问题为注射泵报警设置问题，公司根据提供的生产日期对产品的生产记录、检验 记录进行了追溯，未发现明显异常，其他医院使用该批次产品也未出现异常，属个例问题。公司也组织了相关人员对问题产生的原因进行查找并制定控制措施。 | 未对患者造成伤害 | 报警红灯闪烁 | 2024年6月27日责任护士巡视病房时发现患者注射泵输注完毕后，未有报警声音提示，给予更换新的注射泵，未对患者造成伤害 | 该设备已使用5年多，处于超寿命期使用状态，长期临床使用导致喇叭内部电线焊接点氧化，当频繁转运搬动设备时，线束晃动导致焊点松动脱落，无法正常导电发声。
1172212302024000330 | 其他 |  | 开始注射后，显示离合未闭合 | 开始注射后，显示离合未闭合 | 无法确定 |  |  | 开始注射后，显示离合未闭合 | 开始注射后，显示离合未闭合 | FPC线松动的原因分析是由于长期临床使用、频繁搬动设备，设备震动跌宕，内部电线晃动导致FPC线松动,而FPC线功能为传递离合检测信号，插头松动造成检测信号中断，从而发生报警。
1376108032024000350 | 其他 | 无 | 拉杆损坏 | 护士在7月2日早上，为患儿准备注射药物时，打开设备，发现拉杆无法拉动，设备损坏，立即停止使用该设备，更换另外的设备为患儿注射，并报维修组维修 | 产品原因（包括说明书等） | 多考虑该产品存在质量问题 | 无 | 拉杆损坏 | 护士在7月2日早上，为患儿准备注射药物时，打开设备，发现拉杆无法拉动，设备损坏，立即停止使用该设备，更换另外的设备为患儿注射，并报维修组维修 | 由于该设备已使用7年，处于超预期使用状态，丝杆套筒老化、缝隙处翘起与泵体接触卡住，导致拉杆无法正常移动。
1376108032024000329 | 其他 | 无 | 注射器异常，无法识别20ml注射器 | 2024-06-20，医护人员准备给患者使用注射泵，注射器异常，无法识别20ml注射器，停止使用，更换新的使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 多考虑该产品存在质量缺陷。 | 无 | 注射器异常，无法识别20ml注射器 | 2024-06-20，医护人员准备给患者使用注射泵，注射器异常，无法识别20ml注射器，停止使用，更换新的使用。 | 由于该设备长期未进行注射器校准，设备内存储的注射器信息与实际上泵的注射器信息不符，导致设备无法准确识别上泵的注射器规格。
1376108032024000337 | 其他 | 无 | 捏柄损坏 | 护士于6月25日，下午4点巡查时，发现该设备捏柄损坏，停止使用，立即上报器械科维修组，对该设备进行维修 | 产品原因（包括说明书等） | 多考虑该产品存在质量问题 | 无 | 捏柄损坏 | 护士于6月25日，下午4点巡查时，发现该设备捏柄损坏，停止使用，立即上报器械科维修组，对该设备进行维修 | 该设备因超期使用（5年寿命期，已使用12年），捏柄反复受到按压，导致老化、开裂，从而无法控制注射泵的注射器夹张开与闭合以固定注射器推杆的尾端，导致注射泵不能正常使用。
1162101072024000152 | 其他 | 药物堵塞，导致药物未按时泵入 | 患者24小时循环泵药，结束后注射泵无报警提醒声 | 遵医嘱给予患者阿加曲班6毫升/小时静脉泵入，由于速度过慢，血管堵塞，机器未报警，导致药液未按量按时泵入。 | 无法确定 |  | 药物堵塞，导致药物未按时泵入 | 患者24小时循环泵药，结束后注射泵无报警提醒声 | 遵医嘱给予患者阿加曲班6毫升/小时静脉泵入，由于速度过慢，血管堵塞，机器未报警，导致药液未按量按时泵入。 | 喇叭故障的原因分析是喇叭内部电线焊接不良，在使用过程中由于转运搬动设备，线束晃动导致焊点松动脱落，无法正常导电发声。
1376108032024000373 | 其他 | 无 | 电源接触不良 | 7月12日上午，护士准备为患儿注射液体时，打开设备，设备接触不良，电源指示灯时亮时不亮，立即停止使用，报器械科维修组 | 产品原因（包括说明书等） | 多考虑：1.产品本身存在缺陷？2.操作人员未按产品说明书对产品进行维护和保养？ | 无 | 电源接触不良 | 7月12日上午，护士准备为患儿注射液体时，打开设备，设备接触不良，电源指示灯时亮时不亮，立即停止使用，报器械科维修组 | 设备已使用8年，处于超寿命期（5年）使用状态，长期临床使用导致电源模块上焊点老化、脱焊，无法正常工作。
1162107002024000818 | 严重伤害 | 无伤害事件发生 | 药液未泵完，提前报警 | 患者在我院普外一科病房住院治疗期间使用注射泵，药液未泵完提前报警，送修，未对患者造成伤害 | 无法确定 | 药液未泵完，提前报警 | 无伤害事件发生 | 药液未泵完，提前报警 | 患者在我院普外一科病房住院治疗期间使用注射泵，药液未泵完提前报警，送修，未对患者造成伤害 | 院方上报的是“严重伤害”，根据严重伤害的定义，我司认为应为“其他”： 1、问题发生时，设备提前报警注射完成，医护人员立即更换其他设备继续注射，未对患者造成伤害； 2、设备已经投入使用4年多，FPC线与内部线路摩擦老化、破损，而FPC线功能为传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，从而发生报警。
1376108032024000400 | 其他 | 无 | 捏柄损坏 | 7月23日上午，护士准备为患儿注射液体时，发现设备捏柄损坏，无法使用，立即报器械科维修组维修 | 产品原因（包括说明书等） | 多考虑该产品存在质量问题。 | 无 | 捏柄损坏 | 7月23日上午，护士准备为患儿注射液体时，发现设备捏柄损坏，无法使用，立即报器械科维修组维修 | 该设备已使用超过5年寿命期，捏柄反复受到按压，导致老化、开裂，从而无法控制注射泵的注射器夹张开与闭合以固定注射器推杆的尾端，导致注射泵不能正常使用。
1172212302024000111 | 其他 | 无伤害 | 无故报警 | 机器无故报警 | 产品原因（包括说明书等） |  | 无伤害 | 无故报警 | 机器无故报警 | 因设置的注射速度超出相应规格注射器的最大流速，导致设备无法正确识别，发出“速度错误”报警。
1264126152024000206 | 其他 | 无伤害 | 开机无显示 | 患者使用前，开机无显示，更换其它注射泵使用，随即通知维修人员前来维修。 | 无法确定 | 开机无显示，电源线或电源线路故障 | 无伤害 | 开机无显示 | 患者使用前，开机无显示，更换其它注射泵使用，随即通知维修人员前来维修。 | 保险丝熔断的原因可能为： 1、连接线路中有短路现象，可能是操作不当有注射的药液滴入机器内部，导致线路短路。 2、医院电压不稳定，瞬间电流过大导致保险丝熔断。
1253717032024000461 | 其他 | 无 | 注射器显示错误2 | 2024年5月26日9点，呼吸内一科为病人更换药物时仪器报警显示注射器错误2，更换备用仪器为病人进行治疗，未对病人造成伤害，电话联系器械科进行维修处理。 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 | 仪器老化，推助器松动 | 无 | 注射器显示错误2 | 2024年5月26日9点，呼吸内一科为病人更换药物时仪器报警显示注射器错误2，更换备用仪器为病人进行治疗，未对病人造成伤害，电话联系器械科进行维修处理。 | 该设备为超寿命期使用，导致FPC线与内部线路摩擦老化、破损，而FPC线功能为传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，从而发生报警。
1253712022024000342 | 其他 | 病号情绪烦躁 | 注射泵使用时频繁报警 | 2024年06月21日在为患者泵注药品时注射泵频繁报警，影响患者休息，影响医护人员正常工作。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵在泵注过程中频繁报警，注射泵故障。 | 病号情绪烦躁 | 注射泵使用时频繁报警 | 2024年06月21日在为患者泵注药品时注射泵频繁报警，影响患者休息，影响医护人员正常工作。 | 因设置的注射速度超出相应规格注射器的最大流速，导致设备无法正确识别，发出“速度错误”报警。
1294419292024000243 | 其他 |  | 针筒推杆故障 | 2024年5月25日10:00，医护人员发现注射泵出现故障，送到设备科检修。 | 产品原因（包括说明书等） | 经检查，发现是针筒推杆故障。 |  | 针筒推杆故障 | 2024年5月25日10:00，医护人员发现注射泵出现故障，送到设备科检修。 | 因该设备已使用7年，长期临床使用、频繁拉动推杆，推杆空心轴磨损严重，导致损伤、无法使用。
1345223102024000084 | 其他 |  | 使用时注射泵无法开机 | 使用时注射泵无法开机 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 使用时注射泵无法开机 | 使用时注射泵无法开机 | 该设备2015年投入使用，已使用近10年，设备电源板老化、故障，导致设备无法开机。
1335110362024000189 | 其他 | 未造成伤害 | D080105_无报警声 | 2024.2.5日10.46分，在设备科春节前巡查时，发现该设备一个通道无报警音。告知科室如果需要使用该设备，要注意巡查药物是否泵注完毕，下午带备用喇叭更换，于15.23分更换后正常。 | 产品原因（包括说明书等） | 喇叭损坏 | 未造成伤害 | D080105_无报警声 | 2024.2.5日10.46分，在设备科春节前巡查时，发现该设备一个通道无报警音。告知科室如果需要使用该设备，要注意巡查药物是否泵注完毕，下午带备用喇叭更换，于15.23分更换后正常。 | 该设备喇叭内部电线焊接不良，在使用过程中由于转运搬动设备，线束晃动导致焊点松动脱落，无法正常导电发声。
1253711012024000164 | 其他 | 无 | 推进杆夹子断裂 | 2024年6月3日患者高明珍因过敏性皮炎入院治疗，在使用注射泵输入药物时，安装注射器时设备推进杆夹子断裂，无法使用，护士更换注射泵进行注射，报设备科维修，未对患者造成不良影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 推进杆架子断裂 | 无 | 推进杆夹子断裂 | 2024年6月3日患者高明珍因过敏性皮炎入院治疗，在使用注射泵输入药物时，安装注射器时设备推进杆夹子断裂，无法使用，护士更换注射泵进行注射，报设备科维修，未对患者造成不良影响。 | 该设备因超期使用（5年寿命期，已使用11年），捏柄反复受到按压，导致老化、开裂，从而无法控制注射泵的注射器夹张开与闭合以固定注射器推杆的尾端，导致注射泵不能正常使用。
1253716292024000298 | 其他 | 无 | 设备开机有声音但小屏幕黑屏，无法正常使用 | 6月29日，护士设备巡检时发现，注射泵开机有提示音，但是屏幕黑屏，随上报维修。未给患者使用，未造成伤害。 | 操作原因 | 经检修发现，屏幕后排线松动。调查原因是发现为昨日设备清洁保养时意外摔落导致。 | 无 | 设备开机有声音但小屏幕黑屏，无法正常使用 | 6月29日，护士设备巡检时发现，注射泵开机有提示音，但是屏幕黑屏，随上报维修。未给患者使用，未造成伤害。 | 因设备发生意外摔落，导致内部线缆大幅度晃动，线缆插头出现松动。
1253707122024000446 | 其他 | 无 | 设备无法开机 | 2024-5-14工作人员在使用此机器前发现设备无法开机，立即通知设备科维修 | 产品原因（包括说明书等） | 电源板损坏 | 无 | 设备无法开机 | 2024-5-14工作人员在使用此机器前发现设备无法开机，立即通知设备科维修 | 电源板是设备的供电模块，为设备传递电量，当发生故障时，无法将交流电或电池电量传递给设备，导致设备无法正常开机。
1253717072024000528 | 其他 | 无 | 注射泵时间错误，时间无法存储，无法调节时间 | 2024年4月22日，科室注射泵时间错误，时间无法存储，无法调节时间，设备无法使用，送设备科维修后恢复正常。 | 产品原因（包括说明书等） | 时间错误 | 无 | 注射泵时间错误，时间无法存储，无法调节时间 | 2024年4月22日，科室注射泵时间错误，时间无法存储，无法调节时间，设备无法使用，送设备科维修后恢复正常。 | 该设备使用3年多，长期使用导致主板系统电池电量不足，无法存储时间。
1253717032024000380 | 其他 | 无 | 设备报错“离合未闭” | 2024年4月22日，消化内科在使用该设备时，发现该设备报错“离合未闭”，随即报修至器械科，因有备用设备，未对患者造成不良影响。 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 | 原因不明，无法确定。 | 无 | 设备报错“离合未闭” | 2024年4月22日，消化内科在使用该设备时，发现该设备报错“离合未闭”，随即报修至器械科，因有备用设备，未对患者造成不良影响。 | 分析问题原因为生产过程中内部FPC线未固定牢固，在临床搬运过程中产生晃动，FPC线与周围电路板摩擦导致磨损；而FPC线是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，从而发生报警。
1151527082024000018 | 其他 | 无 | D0101_故障提示 | 护士安装注射器，设定好流速后启动机器开始输注药物时，机器触发系统故障1报警，多次重新安装后仍不能消除报警，遂更换其他注射泵使用，并向医学工程部报修。该时间未涉及患者。 | 产品原因（包括说明书等） | 机器存在性能或功能故障，该故障为常见故障 | 无 | D0101_故障提示 | 护士安装注射器，设定好流速后启动机器开始输注药物时，机器触发系统故障1报警，多次重新安装后仍不能消除报警，遂更换其他注射泵使用，并向医学工程部报修。该时间未涉及患者。 | 该设备已使用3年，长期临床使用，电源板老化、故障，无法正常为电机供电，导致机器启动后主从道电机均不转动，无法泵入药物，从而触发报警。
1162102032024000079 | 其他 | 无法给患者用输液泵输液 | 推注杆不动 | 患者于2024.5.22日由神经内一科转入，转入院诊断：脑动脉瘤。2024.5.22遵医嘱给予替罗非班注射夜微量泵入，正确安装，使用时输液泵显示正常工作，但注射器推杆没有移动。联系维修科室维修。更换新的注射泵使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 推注杆不动导致 | 无法给患者用输液泵输液 | 推注杆不动 | 患者于2024.5.22日由神经内一科转入，转入院诊断：脑动脉瘤。2024.5.22遵医嘱给予替罗非班注射夜微量泵入，正确安装，使用时输液泵显示正常工作，但注射器推杆没有移动。联系维修科室维修。更换新的注射泵使用。 | 该设备已使用四年，长期高频率使用该设备，造成丝母磨损严重，从而影响拉杆的移动。
1253711022024000263 | 其他 | 未对患者造成影响 | 设备运行期间报警离合未闭，导致输液未完成 | 2024年6月14日接重症监护室报修其使用的双通道注射泵报警不能完成泵注。后经现场检查发现该注射泵在使用过程中报警“离合未闭”，重新开机后设备报警仍未消除，不能完成泵注工作。经与厂家联系后怀疑该注射泵注射器尾夹传感器故障，返厂维修。更换其他注射泵为患者使用未对患者造成影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵注射器尾夹传感器故障 | 未对患者造成影响 | 设备运行期间报警离合未闭，导致输液未完成 | 2024年6月14日接重症监护室报修其使用的双通道注射泵报警不能完成泵注。后经现场检查发现该注射泵在使用过程中报警“离合未闭”，重新开机后设备报警仍未消除，不能完成泵注工作。经与厂家联系后怀疑该注射泵注射器尾夹传感器故障，返厂维修。更换其他注射泵为患者使用未对患者造成影响。 | 分析问题原因为生产过程中内部FPC线未固定牢固，在临床搬运过程中产生晃动，FPC线与周围电路板摩擦导致磨损；而FPC线是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，从而发生报警。
1253704062024000548 | 其他 | 无 | 压柄出现故障 | 患者心脏手术，从icu转入，遵医嘱给予患者人脑利钠钛泵入。微量泵正常开机，连接药物，开始泵入药物，微量泵报警，显示连接不紧，护士冯兴恺更换新微量泵，使药物顺利泵入。 | 产品原因（包括说明书等） |  | 无 | 压柄出现故障 | 患者心脏手术，从icu转入，遵医嘱给予患者人脑利钠钛泵入。微量泵正常开机，连接药物，开始泵入药物，微量泵报警，显示连接不紧，护士冯兴恺更换新微量泵，使药物顺利泵入。 | 长期临床使用压柄材质老化、断裂，无法正常固定注射器。
1253715062024000178 | 其他 | 无 | 注射泵，泵完液体未报警 | 患者在泵完液体未报警提示，造成为患者延时换针，有少量回血，发现后立即使用生理盐水，并走针，未造成严重事故。 | 产品原因（包括说明书等） | 怀疑是产品老化 | 无 | 注射泵，泵完液体未报警 | 患者在泵完液体未报警提示，造成为患者延时换针，有少量回血，发现后立即使用生理盐水，并走针，未造成严重事故。 | 该设备喇叭内部电线焊接不良，在使用过程中由于转运搬动设备，线束晃动导致焊点松动脱落，无法正常导电发声。
1253718062024000263 | 其他 |  | 设备运行时报错，注射器未顶紧。 | 设备巡检时，开机，安放注射器，设置参数，开始运行后设备报错，注射器未顶紧。 | 产品原因（包括说明书等） | 排线故障 |  | 设备运行时报错，注射器未顶紧。 | 设备巡检时，开机，安放注射器，设置参数，开始运行后设备报错，注射器未顶紧。 | 由于该设备已使用7年，处于超寿命期（5年）使用状态，长期临床使用导致FPC线老化发生故障，造成检测信号中断，从而引发报警。
1253715022024000116 | 其他 | 无 | D0101_故障提示 | 科室使用设备进行静脉注射时，下侧报注射器未顶紧，立即更换同类型设备 | 产品原因（包括说明书等） | 疑似排线或传感器故障 | 无 | D0101_故障提示 | 科室使用设备进行静脉注射时，下侧报注射器未顶紧，立即更换同类型设备 | 1、FPC线的功能之一是负责传递检测信号，损坏后造成检测信号中断，发出注射器未顶紧报警。报警后设备不能注射药物，无法正常使用。 2、结合市场反馈分析FPC线损坏的原因可能是生产过程中内部FPC线未固定牢固，在临床搬运过程中产生晃动，FPC线与周围电路板摩擦导致磨损。
1253717032024000379 | 其他 | 无 | 开机异常，电源极问题 | 2024年4月19日，骨关节外科在使用该设备时，发现该设备开机异常，随即报修至器械科，因有备用设备，未对患者造成不良影响。 | 无法确定,产品原因（包括说明书等） | 原因不明，无法确定 | 无 | 开机异常，电源极问题 | 2024年4月19日，骨关节外科在使用该设备时，发现该设备开机异常，随即报修至器械科，因有备用设备，未对患者造成不良影响。 | 由于设备已在医院使用7年，处于超寿命期（5年）使用状态，电源键及电源板因长期使用，老化故障。
1253718032024000245 | 其他 |  | 设备无法注射 | 2024年5月16日，呼吸科护士在给病人使用时发现设备无法注射的异常情况，科室给医工部报修后，工程师发现设备内部线路接触不良导致出现异常情况，重新连接内部线路后恢复正常，未给病人造成影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 内部线路接触不良 |  | 设备无法注射 | 2024年5月16日，呼吸科护士在给病人使用时发现设备无法注射的异常情况，科室给医工部报修后，工程师发现设备内部线路接触不良导致出现异常情况，重新连接内部线路后恢复正常，未给病人造成影响。 | 分析线缆连接不良的原因可能是：长期临床使用、转运过程中磕碰震荡，导致主控板与电机驱动板连接线插头松动，引发此报警。
1253717032024000432 | 其他 | 没有对病人造成伤害 | D101203_充电失效 | 2024-06-05，设备在使用中，电池电量耗尽后，发现无法正常进行对电池充电，经过检修发现设备电池存在故障，由于使用时间过长，电池已超使用周期，对电池进行更换后恢复正常使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 设备电池存在故障 | 没有对病人造成伤害 | D101203_充电失效 | 2024-06-05，设备在使用中，电池电量耗尽后，发现无法正常进行对电池充电，经过检修发现设备电池存在故障，由于使用时间过长，电池已超使用周期，对电池进行更换后恢复正常使用。 | 由于该设备已使用7年，处于超寿命期（5年）使用状态，长期临床使用频繁对电池进行充放电运行，导致电池老化故障，无法充电。
1253714102024000183 | 其他 | 无 | 机器无法开机 | 护士准备为病人泵入止痛药时，发现机器无法开机，于是更换备用机继续治疗。 | 无法确定,产品原因（包括说明书等） | 产品质量问题 | 无 | 机器无法开机 | 护士准备为病人泵入止痛药时，发现机器无法开机，于是更换备用机继续治疗。 | 设备故障原因分析为：该设备已使用12年，处于超寿命期（5年）使用状态，长期临床使用导致电源板插头处焊点老化、脱焊，无法正常工作。
1243610012024000097 | 其他 | 未造成影响 | 推拉杆卡盒坏 | 2024年3月28日医护人员试机时发现注射泵无法使用，立即到达科室咨询操作老师机器故障，检查推拉杆发现卡盒坏 ，随后更换推拉卡盒，检查机器其他功能均已正常。 | 产品原因（包括说明书等） | 考虑为器械使用时间过长，推拉杆发现卡盒损坏导致无法正常使用。 | 未造成影响 | 推拉杆卡盒坏 | 2024年3月28日医护人员试机时发现注射泵无法使用，立即到达科室咨询操作老师机器故障，检查推拉杆发现卡盒坏 ，随后更换推拉卡盒，检查机器其他功能均已正常。 | 由于该设备已使用10年，处于超寿命期（5年）使用状态，长期临床使用推拉盒材质老化硬度降低，转运、搬动设备时磕碰设备，导致推拉盒外壳破裂。
1162112062024000076 | 严重伤害 | 延误患者治疗时间，给重症患者带来危险。 | 注射泵断电后停止运行 | 患者因心衰来我院治疗，2024年7月2日，10时遵医嘱给予抗心衰药物在医生应用单道微量注射泵为患者治疗过程中，拔掉电源时，注射泵停止运行，重启后依旧无法开机，医生立即停用该微量注射泵，更换另一台微量注射泵继续为患者治疗，此次不良事件延误患者治疗时间。（经与医院工作人员核实确认，该微量注射泵有效期信息无法确定，故未填写确切的有效期信息。） | 产品原因（包括说明书等） | 微量注射泵使用过程中突然停机，怀疑产品 质量问题。 | 延误患者治疗时间，给重症患者带来危险。 | 注射泵断电后停止运行 | 患者因心衰来我院治疗，2024年7月2日，10时遵医嘱给予抗心衰药物在医生应用单道微量注射泵为患者治疗过程中，拔掉电源时，注射泵停止运行，重启后依旧无法开机，医生立即停用该微量注射泵，更换另一台微量注射泵继续为患者治疗，此次不良事件延误患者治疗时间。（经与医院工作人员核实确认，该微量注射泵有效期信息无法确定，故未填写确切的有效期信息。） | 院方上报的是“严重伤害”，根据严重伤害的定义，我司认为应为“其他”： 1、发现设备无法开机，科室立即停用并移交维修科，更换其他设备继续为患者注射，未对人体产生伤害。 2、因设备处于超寿命期（5年）使用状态，长期临床使用频繁对电池进行充放电，电池老化、故障，无法满足设备的供电需求。
1376104002024000184 | 其他 | 无 | 按键故障 | 护士在使用注射泵时，发现按键不能使用，随即停止并更换 | 无法确定 | 产品质量问题 | 无 | 按键故障 | 护士在使用注射泵时，发现按键不能使用，随即停止并更换 | 因该设备已使用超过5年的寿命期，长期临床使用频繁按压按键，按键老化与主控板接触不良，导致按键无法正常使用。
1376104002024000173 | 其他 | 无 | 不能识别注射器 | 2024.4.16护士通过准备给患者进行药物注射过程中，发现注射器不能识别，随即停止使用并更换 | 产品原因（包括说明书等） | 经查，注射器夹子故障 | 无 | 不能识别注射器 | 2024.4.16护士通过准备给患者进行药物注射过程中，发现注射器不能识别，随即停止使用并更换 | 捏柄反复受到按压而开裂，无法控制注射泵的注射器夹张开与闭合，以固定注射器推杆的尾端，导致无法识别注射器。
1376104002024000174 | 其他 | 无 | 不能识别注射器 | 2024-04-17护士在使用过程中，发现不能识别注射器，随即停止使用并更换 | 产品原因（包括说明书等） | 产品质量原因 | 无 | 不能识别注射器 | 2024-04-17护士在使用过程中，发现不能识别注射器，随即停止使用并更换 | 由于该设备长期未进行注射器校准，导致设备内存储的注射器信息与实际上泵的注射器信息不符，导致设备无法准确识别上泵的注射器规格。
1386204092024000367 | 其他 | 无 | 通道一无法打开。 | 设备开机后安装完成，开启一通道时无法开启。 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 | 初步判断为控制板故障。 | 无 | 通道一无法打开。 | 设备开机后安装完成，开启一通道时无法开启。 | 该设备已在医院使用超10年，处于超寿命期使用状态，长期使用主板老化，引发检测电路信号传递不通，导致报警并停止工作。
1253705122024000385 | 严重伤害 | 患者感染性休克，血压较低，情况危急，如未能及时泵入维持血压的药物，有可能延误抢救，对患者造成严重后果 | 该患者泵入药物时，注射泵信号灯闪烁，无法泵入药物 | 2024-05-20患者邢奇存61岁因感染性休克收入院，入住重症医学科，患者血压为51/32，情况危急，遵医嘱使用注射泵注射升压药时，维持血压，注射泵信号灯闪烁，不能正常推送药液，及时更换新注射泵为患者泵入升压药物，如未能及时解决为患者推送药物的问题，有可能会延误抢救，对患者造成严重后果，现已联系设备科进行检查维修，设备老化 | 产品原因（包括说明书等） | 设备老化 | 患者感染性休克，血压较低，情况危急，如未能及时泵入维持血压的药物，有可能延误抢救，对患者造成严重后果 | 该患者泵入药物时，注射泵信号灯闪烁，无法泵入药物 | 2024-05-20患者邢奇存61岁因感染性休克收入院，入住重症医学科，患者血压为51/32，情况危急，遵医嘱使用注射泵注射升压药时，维持血压，注射泵信号灯闪烁，不能正常推送药液，及时更换新注射泵为患者泵入升压药物，如未能及时解决为患者推送药物的问题，有可能会延误抢救，对患者造成严重后果，现已联系设备科进行检查维修，设备老化 | 院方上报的是“严重伤害”，根据严重伤害的定义，我司认为应为“其他”： 1、问题发生时，设备无法启动，发出报警信号，医护人员立即更换其他设备，未对患者造成伤害； 2、该设备因超期使用（5年寿命期，已使用6年），捏柄反复受到按压，导致老化、开裂，从而无法控制注射泵的注射器夹张开与闭合以固定注射器推杆的尾端，导致注射泵不能正常使用。
1203214322024000158 | 其他 | 无 | 注射泵主板故障 | 注射泵报修维修组主板故障无法正常使用 | 无法确定 |  | 无 | 注射泵主板故障 | 注射泵报修维修组主板故障无法正常使用 | 该设备已使用超过10年，处于超寿命期使用状态，长期使用主控板老化，引发检测电路信号传递不通，导致报警。
1376108062024000085 | 其他 | 无 | 注射泵短路 | 2024年3月26日，注射泵使用中因液体滴漏，进入电源部分，导致电源线冒花火损坏。立即停止使用该泵，更换新设备使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 初步分析电源部分因液体导致短路 | 无 | 注射泵短路 | 2024年3月26日，注射泵使用中因液体滴漏，进入电源部分，导致电源线冒花火损坏。立即停止使用该泵，更换新设备使用。 | 该设备已使用7年，处于超寿命期（5年）使用状态，经长期临床使用，部分结构件出现老化、配合不紧密，注射器与泵管路连接处出现漏液而未及时发现，药液渗入机器内部，导致电源模块出现短路，产生火花、损坏。
1386204092024000366 | 其他 | 无 | 设备拉杆破裂，无法固定注射器。 | 固定注射器时固定拉杆破裂，无法固定输液器。 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 | 初步判断为拉杆材质脆度太高导致破裂。 | 无 | 设备拉杆破裂，无法固定注射器。 | 固定注射器时固定拉杆破裂，无法固定输液器。 | 该设备已使用超过10年，处于超寿命期（5年）使用状态，长期使用，捏柄反复受到按压，导致老化、开裂，从而无法控制注射泵的注射器夹张开与闭合以固定注射器推杆的尾端，导致注射泵不能正常使用。
1386204092024000365 | 其他 | 无 | 设备开机后无声音。 | 设备开机后自检无声音，若使用时设备堵塞或其他故障报警无声音将严重影响患者安全。 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 | 初步判断为设备喇叭故障。 | 无 | 设备开机后无声音。 | 设备开机后自检无声音，若使用时设备堵塞或其他故障报警无声音将严重影响患者安全。 | 该设备已使用超过10年，处于超寿命期（5年）使用状态，长期使用导致喇叭老化、故障，从而不能正常发出报警声。
1203214322024000138 | 其他 | 无 | 注射泵传感器损坏 | 注射泵使用过程中发现传感器损坏无法正常使用 | 无法确定 |  | 无 | 注射泵传感器损坏 | 注射泵使用过程中发现传感器损坏无法正常使用 | 该设备已使用超过10年，处于超寿命期（5年）使用状态，长期临床使用与转运导致压力传感器老化、故障，压力值无法检测从而引发系统报警。
1386204092024000361 | 其他 | 无 | 设备固定卡夹螺杆无法固定。 | 将设备固定在输液杆时卡夹无法固定。 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 | 初步判断为卡夹固定螺丝杆故障。 | 无 | 设备固定卡夹螺杆无法固定。 | 将设备固定在输液杆时卡夹无法固定。 | 该设备已使用9年，处于超寿命期（5年）使用状态，长期临床使用频繁扭动紧固夹旋钮，螺丝表面螺纹钝化导致滑丝，无法正常固定设备。
1253706002024000434 | 其他 | 无 | 安装注射器后，传感器无法检测到注射器。 | 安装注射器后，传感器无法检测到注射器。 | 产品原因（包括说明书等） | 安装注射器后，传感器无法检测到注射器。 | 无 | 安装注射器后，传感器无法检测到注射器。 | 安装注射器后，传感器无法检测到注射器。 | 根据返厂检测情况分析，设备报警提示“注射器未顶紧”是由于操作者未将注射器尾杆正确安装在推拉盒上，导致设备报警提示“注射器未顶紧”，属于临床操作问题。
1376104002024000158 | 其他 | 注射泵使用过程中，报警系统故障 | 注射泵使用过程中，报警系统故障 | 2024年，2月10日，护士在使用注射泵为患者输入药物过程中，注射泵报警系统故障，无法正常使用，护士为患者重新更换注射泵，未对患者造成任何迎影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵硬件故障 | 注射泵使用过程中，报警系统故障 | 注射泵使用过程中，报警系统故障 | 2024年，2月10日，护士在使用注射泵为患者输入药物过程中，注射泵报警系统故障，无法正常使用，护士为患者重新更换注射泵，未对患者造成任何迎影响。 | 设备已使用近5年，长期临床使用与转运导致压力传感器老化、故障，压力值无法检测从而引发系统报警。
1274204002024000208 | 其他 |  | 注射泵的固定支架损坏，无法固定在输液架上 | 注射泵的固定支架损坏，无法固定在输液架上 | 产品原因（包括说明书等） | 检查后发现，固定支架的旋转固定部分与输液架的接触面积太小导致的 |  | 注射泵的固定支架损坏，无法固定在输液架上 | 注射泵的固定支架损坏，无法固定在输液架上 | 该设备已使用超过10年，处于超寿命期（5年）使用状态，长期临床使用频繁扭动紧固夹旋钮，螺丝表面螺纹钝化导致滑丝，无法正常固定设备。
1376108032024000203 | 其他 | 无 | 捏柄断裂 | 2024-04-22，医护人员给患者使用注射泵时捏柄断裂，停止使用，更换新的使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 多考虑该产品存在质量问题。 | 无 | 捏柄断裂 | 2024-04-22，医护人员给患者使用注射泵时捏柄断裂，停止使用，更换新的使用。 | 该设备已使用超过10年，处于超寿命期（5年）使用状态，由于长期频繁使用，捏柄反复受到按压，导致磨损开裂，从而无法控制注射泵的注射器夹张开与闭合以固定注射器推杆的尾端，导致注射泵不能正常使用。
1253704062024000280 | 其他 | 不能固定泵药用注射器，仪器无法使用，影响病人治疗 | 微量泵固定的支架拉杆脱落 | 2024.3.25 19床下肢深静脉血栓形成患者，使用微量泵经置入的溶栓导管持续泵入溶栓药物治疗疾病，于14:00左右在给予更换泵药注射器药物时，微量泵的拉杆支架突然掉落，无法固定新更换的泵药注射器，仪器不能使用，为保证患者的治疗需要，遂更换仪器继续泵药，未影响患者的治疗。发生故障的微量泵送至器械科维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 1、仪器使用频率高，固定的拉杆支架损耗磨损；2、仪器使用时限长，仪器部件部分老化；3、护士操作时动作粗暴，抽拉支架拉杆时用力过猛。 | 不能固定泵药用注射器，仪器无法使用，影响病人治疗 | 微量泵固定的支架拉杆脱落 | 2024.3.25 19床下肢深静脉血栓形成患者，使用微量泵经置入的溶栓导管持续泵入溶栓药物治疗疾病，于14:00左右在给予更换泵药注射器药物时，微量泵的拉杆支架突然掉落，无法固定新更换的泵药注射器，仪器不能使用，为保证患者的治疗需要，遂更换仪器继续泵药，未影响患者的治疗。发生故障的微量泵送至器械科维修。 | 该设备已使用超过10年，处于超寿命期（5年）使用状态，长期临床使用压柄导向柱材质老化开裂，无法正常固定注射器。
1253711042024000116 | 其他 | 设备使用过程中突发故障，无法正常使用，影响病人诊疗活动进行。 | D0102_意外停机 | 2024年3月13日，科室使用该设备为病人进行药物注射时，设备突然停止工作，影响病人诊疗活动进行，科室人员立即更换设备为病人进行注射，并报修工程师。 | 产品原因（包括说明书等） | 经工程师维修鉴定，该设备电池老化，导致设备停机情况发生。 | 设备使用过程中突发故障，无法正常使用，影响病人诊疗活动进行。 | D0102_意外停机 | 2024年3月13日，科室使用该设备为病人进行药物注射时，设备突然停止工作，影响病人诊疗活动进行，科室人员立即更换设备为病人进行注射，并报修工程师。 | 由于该设备已使用9年，处于超寿命期（5年）使用状态，长期临床使用频繁对电池进行充放电，电池老化、故障，导致电池模式下设备停止运行。
1243610012024000071 | 其他 | 未造成影响 | 设备报系统故障 | 2024年4月27日医护人员检查注射泵时设备报系统故障，无法使用，经排查发现主板系统电池没电导致的故障，更换系统电池后试机使用正常。未对患者造成影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 考虑为器械使用时间过长，主板系统电池电量不足导致的故障，更换系统电池后试机使用正常。 | 未造成影响 | 设备报系统故障 | 2024年4月27日医护人员检查注射泵时设备报系统故障，无法使用，经排查发现主板系统电池没电导致的故障，更换系统电池后试机使用正常。未对患者造成影响。 | 因该设备已使用8年，处于超寿命期（5年）使用状态，长期使用导致主板系统电池电量不足，开机自检发出系统报警。
1213304092024000053 | 其他 | 及时发现未对病人造成伤害 | 注射完毕未警报提示 | 使用注射泵为病人注射药物，注射完毕未提示 | 产品原因（包括说明书等） |  | 及时发现未对病人造成伤害 | 注射完毕未警报提示 | 使用注射泵为病人注射药物，注射完毕未提示 | 调查同批次产品未集中出现类似故障，属于偶发现象，分析故障原因可能为设备在长期临床转运过程中，受到磕碰等外力作用，导致喇叭连接线焊点脱落。
1253718032024000170 | 其他 |  | 设备无故关机 | 2024年4月8日 ，血液科护士在给病人使用时发现设备无故关机的异常情况，科室给医工部报修后，工程师发现电池老化，更换电池并重新调试后，设备可正常使用，未给科室造成影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 电池老化 |  | 设备无故关机 | 2024年4月8日 ，血液科护士在给病人使用时发现设备无故关机的异常情况，科室给医工部报修后，工程师发现电池老化，更换电池并重新调试后，设备可正常使用，未给科室造成影响。 | 由于该设备已使用7年，处于超寿命期（5年）使用状态，长期临床使用频繁对电池进行充放电，电池老化、性能下降，无法满足设备转运时的供电需求。
1253718032024000169 | 其他 |  | 设备不接交流电无法开机的异常情况 | 2024年4月2日，冠心病一科护士在给病人使用时发现设备不接交流电无法开机的异常情况，科室给医工部报修后，工程师发现设备电池老旧损坏，更换电池后恢复正常，未给病人造成影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 设备电池老旧损坏 |  | 设备不接交流电无法开机的异常情况 | 2024年4月2日，冠心病一科护士在给病人使用时发现设备不接交流电无法开机的异常情况，科室给医工部报修后，工程师发现设备电池老旧损坏，更换电池后恢复正常，未给病人造成影响。 | 因设备处于超寿命期（5年）使用状态，长期临床使用频繁对电池进行充放电，电池老化、故障，无法满足设备的供电需求。
1182304002024001003 | 其他 | 无 | 推拉杆故障 | 静推沐舒坦药物时，推拉杆故障，无法推拉 | 产品原因（包括说明书等） |  | 无 | 推拉杆故障 | 静推沐舒坦药物时，推拉杆故障，无法推拉 | 因设备已使用10年，处于超寿命期使用状态，由于长期频繁使用，捏柄反复受到按压，导致磨损开裂，从而无法控制注射泵的注射器夹张开与闭合以固定注射器推杆的尾端，导致注射泵不能正常使用。
1162108002024000127 | 其他 | 无 | 注射泵卡不住注射器 | 使用前检查设备发现设备故障，注射泵卡不住注射器，不可用。 | 产品原因（包括说明书等） | 推药座故障导致卡不住注射器 | 无 | 注射泵卡不住注射器 | 使用前检查设备发现设备故障，注射泵卡不住注射器，不可用。 | 该设备已使用近5年，由于长期频繁使用，捏柄反复受到按压，导致磨损开裂，从而无法控制注射泵的注射器夹张开与闭合，以固定注射器推杆的尾端，导致注射泵不能正常使用。
1386213012024000182 | 其他 | 22床，何颖，男，38岁，遵医嘱给予NS50ml+生长抑素3mgQ12h泵人，剩余液体30ml时，显示停止，报警灯闪烁，重新启动时还是报警，立即更换注射泵，未对患者造成不良后果。 | 22床，何颖，男，38岁，遵医嘱给予NS50ml+生长抑素3mgQ12h泵人，剩余液体30ml时，显示停止，报警灯闪烁，重新启动时还是报警，立即更换注射泵，未对患者造成不良后果。 | 22床，何颖，男，38岁，遵医嘱给予NS50ml+生长抑素3mgQ12h泵人，剩余液体30ml时，显示停止，报警灯闪烁，重新启动时还是报警，立即更换注射泵，未对患者造成不良后果。 | 无法确定 | 22床，何颖，男，38岁，遵医嘱给予NS50ml+生长抑素3mgQ12h泵人，剩余液体30ml时，显示停止，报警灯闪烁，重新启动时还是报警，立即更换注射泵，未对患者造成不良后果。 | 22床，何颖，男，38岁，遵医嘱给予NS50ml+生长抑素3mgQ12h泵人，剩余液体30ml时，显示停止，报警灯闪烁，重新启动时还是报警，立即更换注射泵，未对患者造成不良后果。 | 22床，何颖，男，38岁，遵医嘱给予NS50ml+生长抑素3mgQ12h泵人，剩余液体30ml时，显示停止，报警灯闪烁，重新启动时还是报警，立即更换注射泵，未对患者造成不良后果。 | 22床，何颖，男，38岁，遵医嘱给予NS50ml+生长抑素3mgQ12h泵人，剩余液体30ml时，显示停止，报警灯闪烁，重新启动时还是报警，立即更换注射泵，未对患者造成不良后果。 | 因该设备处于超寿命期（5年）使用状态，长期未进行注射器校准，设备内存储的注射器参数与实际上泵的注射器参数不一致，设备无法正常控制注射器管路内液体流速，导致实际流速小于设定流速。
1376108032024000191 | 其他 | 无 | 无法开机 | 2024-04-16，医护人员给患者使用注射泵时无法开机，停止使用，更换新的使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 到考虑1.该产品存在质量缺陷2.操作者未按说明书对产品进行维护和保养。 | 无 | 无法开机 | 2024-04-16，医护人员给患者使用注射泵时无法开机，停止使用，更换新的使用。 | 该设备已使用超过10年，处于超寿命期（5年）使用状态，长期临床使用导致电源板电源模块老化、故障，设备无法通电、开机。
1376108032024000148 | 其他 | 无 | 外壳损坏 | 2024-04-09，医护人员为患者使用注射泵时发现外壳损坏，停止使用，更换新的。 | 产品原因（包括说明书等） | 多考虑该产品存在质量问题。 | 无 | 外壳损坏 | 2024-04-09，医护人员为患者使用注射泵时发现外壳损坏，停止使用，更换新的。 | 该设备处于超寿命期（5年）使用状态，长期临床使用压柄导向柱材质老化开裂，无法正常固定注射器。
1376108032024000141 | 其他 | 无 | 捏柄损坏 | 2024-04-07，医务人员准备使用注射泵注射药物时，发现捏柄损坏，停止使用，及时更换。 | 产品原因（包括说明书等） | 多考虑：1.产品本身存在缺陷？2.操作人员未按产品说明书对产品进行维护和保养？ | 无 | 捏柄损坏 | 2024-04-07，医务人员准备使用注射泵注射药物时，发现捏柄损坏，停止使用，及时更换。 | 该设备处于超寿命期（5年）使用状态，由于长期频繁使用，捏柄反复受到按压，导致磨损开裂，从而无法控制注射泵的注射器夹张开与闭合以固定注射器推杆的尾端，导致注射泵不能正常使用。
1376108032024000128 | 其他 | 无 | 注射器夹钳拉杆断裂 | 2024-04-01，医护人员准备给患者使用注射泵时发现注射器夹钳拉杆断裂，无法使用，停止使用，更换新的 | 产品原因（包括说明书等） | 注射器夹钳拉杆断裂 | 无 | 注射器夹钳拉杆断裂 | 2024-04-01，医护人员准备给患者使用注射泵时发现注射器夹钳拉杆断裂，无法使用，停止使用，更换新的 | 该设备处于超寿命期（5年）使用状态，设备前壳压柄因长期使用磨损、受力，导致开裂。
1376108032024000105 | 其他 | 无 | 捏柄损坏 | 2024-03-18医护人员给患者使用注射泵时发现捏柄损坏，停止使用，更换新的。 | 产品原因（包括说明书等） | 捏柄损坏 | 无 | 捏柄损坏 | 2024-03-18医护人员给患者使用注射泵时发现捏柄损坏，停止使用，更换新的。 | 该设备已使用近5年，由于长期频繁使用，捏柄反复受到按压，导致磨损开裂，从而无法控制注射泵的注射器夹张开与闭合以固定注射器推杆的尾端，导致注射泵不能正常使用。
1253717032024000171 | 其他 | 无 | 屏幕显示异常 | 患者于2024.2.5日07:52分休息状态下突发心悸、胸闷不适，无胸痛，无恶心、呕吐，即刻行床旁心电图示：窦性心律，V3-V6导联ST段明显压低。请心内科会诊看过病人，翻阅病例后会诊意见如下：心内科诊断：急性冠脉综合征，于2024.2.5遵医嘱给予硝酸甘油5mg泵入，携用物至病人床前，连接好后发现屏幕显示异常，遂更换注射泵，报修至器械科。 | 无法确定,产品原因（包括说明书等） | 原因不明，无法确定 | 无 | 屏幕显示异常 | 患者于2024.2.5日07:52分休息状态下突发心悸、胸闷不适，无胸痛，无恶心、呕吐，即刻行床旁心电图示：窦性心律，V3-V6导联ST段明显压低。请心内科会诊看过病人，翻阅病例后会诊意见如下：心内科诊断：急性冠脉综合征，于2024.2.5遵医嘱给予硝酸甘油5mg泵入，携用物至病人床前，连接好后发现屏幕显示异常，遂更换注射泵，报修至器械科。 | 该设备已使用近3年，长期临床使用、频繁搬动设备，设备内部线缆震动，导致显示屏与主控板连接排线松动。
1253718062024000258 | 严重伤害 | 注射量不准，存在重大安全风险。 | 注射量不准，偏少。 | 注射泵使用过程中，管床护士发现实际注射量少于设定注射量。 | 产品原因（包括说明书等） | 经工程师检查，走校准程序进行校准后恢复正常。 | 注射量不准，存在重大安全风险。 | 注射量不准，偏少。 | 注射泵使用过程中，管床护士发现实际注射量少于设定注射量。 | 院方上报为“严重伤害”，根据严重伤害的定义，我司认为应为“其他”。 1、医务人员及时发现注射速度异常，立即停止使用，更换其他设备继续注射，未对使用者造成伤害。 2、该设备处于超预期寿命使用状态，分析问题原因为使用的注射器未进行校准，注射器参数与机器保存参数不一致，导致药液推进量不准确。
1253718062024000175 | 其他 |  | 报警“注射器未顶紧” | 设备使用时装好注射器按开始键，设备报警“注射器未顶紧” | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 报警“注射器未顶紧” | 设备使用时装好注射器按开始键，设备报警“注射器未顶紧” | 1、FPC线的功能之一是负责传递检测信号，损坏后造成检测信号中断，发出注射器未顶紧报警。报警后设备不能注射药物，无法正常使用。 2、结合市场反馈分析FPC线损坏的原因可能是生产过程中内部FPC线未固定牢固，在临床搬运过程中产生晃动，FPC线与周围电路板摩擦导致磨损。
1253718062024000187 | 其他 |  | 报警“注射器未顶紧” | 给患者使用注射泵时，装好注射器，按启动键，设备报警“注射器未顶紧” | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 报警“注射器未顶紧” | 给患者使用注射泵时，装好注射器，按启动键，设备报警“注射器未顶紧” | 1、FPC线的功能之一是负责传递检测信号，损坏后造成检测信号中断，发出注射器未顶紧报警。报警后设备不能注射药物，无法正常使用。 2、结合市场反馈分析FPC线损坏的原因可能是生产过程中内部FPC线未固定牢固，在临床搬运过程中产生晃动，FPC线与周围电路板摩擦导致磨损。
1253718062024000186 | 其他 |  | 报警“错误2” | 给患者使用注射泵时，按启动键后设备报警“错误2”，设备无法使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 排线损坏 |  | 报警“错误2” | 给患者使用注射泵时，按启动键后设备报警“错误2”，设备无法使用。 | 由于该设备已使用7年，处于超寿命期（5年）使用状态，长期临床使用导致FPC线老化发生故障，造成检测信号中断，从而引发报警。
1253718062024000262 | 严重伤害 | 报警蜂鸣器不响存在较大安全隐患 | 报警蜂鸣器不响 | 设备巡检过程中，发现设备报警蜂鸣器不响。 | 产品原因（包括说明书等） | 报警蜂鸣器坏 | 报警蜂鸣器不响存在较大安全隐患 | 报警蜂鸣器不响 | 设备巡检过程中，发现设备报警蜂鸣器不响。 | 院方上报的是“严重伤害”，根据严重伤害的定义，我司认为应为“其他”： 1、该设备超期使用（5年寿命期）后喇叭老化、故障，无法正常发出报警声； 2、问题为设备巡检时发现，未对人体造成伤害。
1253718062024000241 | 严重伤害 | 报警蜂鸣器不响存在严重安全风险。 | 报警蜂鸣器不响 | 设备使用过程中，红色报警指示灯亮，但报警蜂鸣器不响。护士到病区输液及时发现问题及时更换了注射泵。 | 产品原因（包括说明书等） | 蜂鸣器坏。治疗过程中出现问题设备需要声光报警，以便医务人员及时发现及时处理，尤其在普通病房，蜂鸣器不响医务人员不能及时发现有可能给患者造成严重伤害。威高注射泵蜂鸣器不响问题出现频率较高。 | 报警蜂鸣器不响存在严重安全风险。 | 报警蜂鸣器不响 | 设备使用过程中，红色报警指示灯亮，但报警蜂鸣器不响。护士到病区输液及时发现问题及时更换了注射泵。 | 院方上报的是“严重伤害”，根据严重伤害的定义，我司认为应为“其他”： 1、该设备因超期使用（5年寿命期）导致喇叭老化、故障，从而不能正常发出报警声； 2、问题为设备巡检时发现，未对人体造成伤害。
1406528112024000057 | 其他 | 设备故障导致科室注射泵短缺，给工作人员带来不便 | 后壳脱落 | 2024年3月13日，该科室护士在操作该注射泵时，发现后壳掉落。随后将该设备送往设备科，设备科接受后展开检修活动。 | 无法确定 | 2024年3月13日，该科室护士在操作该注射泵时，发现后壳掉落。随后将该设备送往设备科，设备科接受后展开检修活动。分析：全部螺丝脱落，螺丝松动导致。 | 设备故障导致科室注射泵短缺，给工作人员带来不便 | 后壳脱落 | 2024年3月13日，该科室护士在操作该注射泵时，发现后壳掉落。随后将该设备送往设备科，设备科接受后展开检修活动。 | 因该设备已使用超过5年，处于超寿命期使用状态，长期临床搬运使用导致后壳螺丝松动、掉落，无法正常固定后壳。
1151527032024000028 | 其他 | 未造成伤害 | D10100301_开启交/直流电故障 | 2024年3月20日，达拉特旗人民医院 急诊科 工作人员在注射泵开机后发现有报警提示，显示交流电故障，发现后与厂家沟通后，进行返厂维修。该事件未涉及患者。 | 产品原因（包括说明书等） | 经工程师现场检查发现设备电源板故障 | 未造成伤害 | D10100301_开启交/直流电故障 | 2024年3月20日，达拉特旗人民医院 急诊科 工作人员在注射泵开机后发现有报警提示，显示交流电故障，发现后与厂家沟通后，进行返厂维修。该事件未涉及患者。 | 根据检查情况判断设备故障原因可能为药液洒在设备上未及时清理，部分药液渗入设备的主控板中导致元器件短路，造成了故障报警。
1162107002024000201 | 其他 | 无伤害事件发生 | 设备按键失灵，无反应 | 工作人员对设备进行开机检查，发现设备按键失灵，为了不影响正常使用已和工程师联系进行报修，未造成不良影响 | 无法确定 |  | 无伤害事件发生 | 设备按键失灵，无反应 | 工作人员对设备进行开机检查，发现设备按键失灵，为了不影响正常使用已和工程师联系进行报修，未造成不良影响 | 因该设备已使用超过5年的寿命期，长期临床使用频繁按压按键，按键老化与主控板接触不良，导致按键无法正常使用。
1203203102024000036 | 其他 | 无 | 长位丝杆卡住 | 使用人员开机检查发现长位丝杆卡住 | 产品原因（包括说明书等） | 检查发现长位丝杆外壳断裂，影响丝杆走动 | 无 | 长位丝杆卡住 | 使用人员开机检查发现长位丝杆卡住 | 因该设备的使用年限已远超5年的寿命期，长期临床使用丝杆套筒老化开裂，缝隙处翘起与泵体接触卡住，导致拉杆无法正常移动。
1162112062024000026 | 其他 | 影响治疗 | 机器报警 | 该患于2024年2月26日，因需降糖，遵医嘱给予患者泵入降糖药，泵速无法调节，更换输液泵后，正常。 | 产品原因（包括说明书等） | 机器故障 | 影响治疗 | 机器报警 | 该患于2024年2月26日，因需降糖，遵医嘱给予患者泵入降糖药，泵速无法调节，更换输液泵后，正常。 | 因设置的注射速度超出相应规格注射器的最大流速，未对注射泵重新校准，导致设备无法正确识别，发出“速度错误”报警。
1376104002024000102 | 其他 | 无 | 异常报警 | 护士在给患者使用注射泵的时候，注射泵异常报警，无法使用。 | 无法确定 | 经检测，判断为注射泵内置导联线脱落导致注射泵异常报警。 | 无 | 异常报警 | 护士在给患者使用注射泵的时候，注射泵异常报警，无法使用。 | 该设备已使用4年多，由于临床长期使用、搬动设备，机器震动跌宕，内部电线晃动，导致线束插头松动，从而设备发出系统故障报警。
1294410002024000172 | 其他 |  | 需要使用此注射泵推注某一药物时，开机时发现注射器屏幕一直报警提示注射器未顶紧。 | 医生新开出医嘱，需要用到注射泵，在双人核对药物的前提下，护士梁宝欣加完药物后，去柜子取出此注射泵 ，开机准备使用后，不一会就一直报警提示注射器未顶紧（但已正确顶紧注射泵），再关机重启都是一样，无法使用，立刻停止使用，更换另一注射泵注射泵。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵的顶紧相关传感器未起反应，无法获取注射泵的泵体注射深度信息。 |  | 需要使用此注射泵推注某一药物时，开机时发现注射器屏幕一直报警提示注射器未顶紧。 | 医生新开出医嘱，需要用到注射泵，在双人核对药物的前提下，护士梁宝欣加完药物后，去柜子取出此注射泵 ，开机准备使用后，不一会就一直报警提示注射器未顶紧（但已正确顶紧注射泵），再关机重启都是一样，无法使用，立刻停止使用，更换另一注射泵注射泵。 | 1、FPC线的功能之一是负责传递检测信号，损坏后造成检测信号中断，发出注射器未顶紧报警。报警后设备不能注射药物，无法正常使用。 2、结合市场反馈分析FPC线损坏的原因可能是生产过程中内部FPC线未固定牢固，在临床搬运过程中产生晃动，FPC线与周围电路板摩擦导致磨损。
1376104002024000106 | 其他 | 无 | 速度过快 | 护士在给患者使用输液泵时发现泵流速过快。 | 无法确定 | 经检测，内部传感器故障导致流速过快。 | 无 | 速度过快 | 护士在给患者使用输液泵时发现泵流速过快。 | 因该设备已使用超过5年，处于超寿命期使用状态，长期临床使用及转运过程中设备经过跌宕震动，导致长电位器（长电位器是一种行程传感器）插头松动，无法正常检测推注行程，造成实际流速与设定流速不符。
1253717002024000146 | 其他 | 无 | 推头断裂 | 2024年2月16日，在给患者使用注射泵时，注射泵推头断裂导致无法使用，立即更换新的注射泵，未对患者造成伤害 | 产品原因（包括说明书等） | 1、材质问题2、机器使用年限过长 | 无 | 推头断裂 | 2024年2月16日，在给患者使用注射泵时，注射泵推头断裂导致无法使用，立即更换新的注射泵，未对患者造成伤害 | 因该设备已处于超寿命期使用状态，设备部件已老化，当受到外力冲击时，结构件易损伤。
1253717002024000144 | 其他 | 无 | 拉杆断裂 | 2024年2月15日患儿静脉用药时，微量泵拉杆断裂，更换新的微量泵为患儿进行输液并联系设备科进行维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 材质问题 | 无 | 拉杆断裂 | 2024年2月15日患儿静脉用药时，微量泵拉杆断裂，更换新的微量泵为患儿进行输液并联系设备科进行维修。 | 因该设备已处于超寿命期使用状态，设备部件已老化，当受到外力冲击时，结构件易损伤。
1264115002024000346 | 其他 |  | 不显示运行状态 | 给患者使用微量泵时发现下侧泵管运行中，不显示运行状态 | 无法确定 | 给患者使用微量泵时发现下侧泵管运行中，不显示运行状态 |  | 不显示运行状态 | 给患者使用微量泵时发现下侧泵管运行中，不显示运行状态 | 因该设备已使用6年，处于超寿命期使用状态，长期临床使用导致内部运行指示灯组件老化、发生故障，从而无法显示运行状态。
1376108032024000089 | 其他 | 无 | 不推药，离合器打不开 | 2024-03-08，医护人员给患者使用注射泵时不推药，离合器打不开，停止使用，更换新的使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 多考虑该产品存在质量问题 | 无 | 不推药，离合器打不开 | 2024-03-08，医护人员给患者使用注射泵时不推药，离合器打不开，停止使用，更换新的使用。 | 由于该设备已超五年使用寿命期，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，导致捏柄材质老化开裂，而捏柄是固定注射器推杆尾端的装置部件之一，控制注射泵的注射器夹张开与闭合，当其损伤后无法调节离合器位置，导致无法正常注射药物。
1264115002024000347 | 其他 |  | 使用过程中，发现微量泵的固定器部分这段，无法固定 | 患者遵医嘱需要泵入药液，使用过程中，发现微量泵的固定器部分这段，无法固定 | 无法确定 | 微量泵的固定器部分这段，无法固定 |  | 使用过程中，发现微量泵的固定器部分这段，无法固定 | 患者遵医嘱需要泵入药液，使用过程中，发现微量泵的固定器部分这段，无法固定 | 由于该设备已超5年使用寿命期，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，导致捏柄材质老化开裂，而捏柄是固定注射器推杆尾端的装置部件之一，控制注射泵的注射器夹张开与闭合，当其损伤后无法调节离合器位置。
1406501052024000012 | 其他 |  | 阻塞报警 | 科室护士正常使用时机器发出阻塞报警 | 产品原因（包括说明书等） | 机器内部故障 |  | 阻塞报警 | 科室护士正常使用时机器发出阻塞报警 | 由于该设备已使用超过5年，处于超预期使用状态，设备内部的压力检测值可能因缺乏校准维护导致出现偏差，引发了“堵塞”报警。
1253717072024000226 | 其他 | 无 | 折射泵夹杆断裂 | 2024年2月26日，科室报修折射泵夹杆断裂，无法使用，设备科现场检查确认，注射泵无法使用，夹杆断裂，给予更换后，恢复使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵夹杆断裂 | 无 | 折射泵夹杆断裂 | 2024年2月26日，科室报修折射泵夹杆断裂，无法使用，设备科现场检查确认，注射泵无法使用，夹杆断裂，给予更换后，恢复使用。 | 由于该设备已使用超过5年，处于超预期使用状态，长期使用导致压杆老化、损伤，从而无法固定注射器。
1253707092024000136 | 其他 | 无 | 提示泵药异常 | 2024-01-27在给患者使用注射泵进行泵药时，机器一直显示泵药异常，给予更换输液泵，通知设备科进行维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 产品质量问题 | 无 | 提示泵药异常 | 2024-01-27在给患者使用注射泵进行泵药时，机器一直显示泵药异常，给予更换输液泵，通知设备科进行维修。 | 根据检查情况判断故障原因为：临床使用期间，药液侵入设备、未及时清理，干粉附着在丝杆套筒外壁，与前壳内O型密封圈摩擦、堵塞，对压力传感器产生的压强值超过中级阻塞阈值，产生“阻塞”报警，无法正常进行推注工作。
1253707122024000229 | 其他 | 无 | 设备报警“”“管路阻塞” | 3.12号工作人员在使用注射泵时设备报警“”“管路阻塞，检查管路无阻塞，随撤机停用，报告设备科维修” | 产品原因（包括说明书等） | 压力传感器损坏 | 无 | 设备报警“”“管路阻塞” | 3.12号工作人员在使用注射泵时设备报警“”“管路阻塞，检查管路无阻塞，随撤机停用，报告设备科维修” | 由于该设备已使用5年多，处于超预期使用状态，长期临床使用造成压力传感器老化、故障，无法识别管路内压力值，导致设备报警提示“阻塞”。
1223401032024000714 | 严重伤害 | 背部固定卡子断裂，设备掉落，输液皮条及电源线受到拉拽部分脱出，病人和护士收到惊吓。 | 背部固定卡子断裂，设备掉落，输液皮条及电源线受到拉拽部分脱出，有严重进气风险。 | 4月9日，我院消化科14床病人龙某金治疗期间，所使用的注射泵背部固定卡子断裂，设备掉落，输液皮条及电源线受到拉拽部分脱出，有严重进气风险，病人和护士收到严重惊吓，要求对设备进行外观及性能检测。 | 产品原因（包括说明书等） | 设备零部件脆化，耐久度不足。 | 背部固定卡子断裂，设备掉落，输液皮条及电源线受到拉拽部分脱出，病人和护士收到惊吓。 | 背部固定卡子断裂，设备掉落，输液皮条及电源线受到拉拽部分脱出，有严重进气风险。 | 4月9日，我院消化科14床病人龙某金治疗期间，所使用的注射泵背部固定卡子断裂，设备掉落，输液皮条及电源线受到拉拽部分脱出，有严重进气风险，病人和护士收到严重惊吓，要求对设备进行外观及性能检测。 | 院方上报为“严重伤害”，根据严重伤害的定义，我司认为应为“其他”： 1、因该设备已使用超过5年，处于超寿命期使用状态，故障发生时注射泵从支架上脱落，科室立即更换其他设备继续注射，未对人体造成伤害。 2、长期临床使用，频繁旋转紧固夹，导致紧固夹损伤、断裂，设备无法稳定固定在支架上。
1376108012024000081 | 严重伤害 | 无 | D040505_流速不准 | 2023-12-11，医务人员准备使用注射泵时，发现流速过快，停止使用，及时更换。此事件的发生因医务人员发现及时，未发生伤害事件。考虑此产品经过维护和保养后，再次使用时，如出现同类故障，有可能给患者造成严重伤害。 | 产品原因（包括说明书等） | 多考虑：1.产品本身存在缺陷？2.操作人员未按产品说明书对产品进行维护和保养？ | 无 | D040505_流速不准 | 2023-12-11，医务人员准备使用注射泵时，发现流速过快，停止使用，及时更换。此事件的发生因医务人员发现及时，未发生伤害事件。考虑此产品经过维护和保养后，再次使用时，如出现同类故障，有可能给患者造成严重伤害。 | 院方上报为“严重伤害”，根据严重伤害的定义，我司认为应为“其他”。 1、医务人员及时发现注射速度异常，立即停止使用，更换其他设备继续注射，未对人体造成伤害。 2、由于医院长期未进行注射器校准，导致注射速度的偏差超出正常范围，重新校准可恢复正常。
1274204002024000127 | 其他 |  | 注射泵无法启动 | 器械使用时间 2024-02-18 使用目的 定时定量注射药物 使用依据 注射泵通过控制 使用情况 较频繁 出现的不良事件情况 进行注射药物时，按启动键无反应。 对受害者影响 有 无 采取的治疗措施 停止使用设备，交医院设备科检修 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵限位杆处断裂，导致内部识别注射器大小传感器部分松动，设备无法识别到注射器，且无报警。 |  | 注射泵无法启动 | 器械使用时间 2024-02-18 使用目的 定时定量注射药物 使用依据 注射泵通过控制 使用情况 较频繁 出现的不良事件情况 进行注射药物时，按启动键无反应。 对受害者影响 有无 采取的治疗措施 停止使用设备，交医院设备科检修 | 因该设备已使用10年，处于超寿命期使用状态，临床长期使用导致捏柄老化、断裂，无法固定注射器，导致传感器无法识别注射器的规格与位置，从而启动失效。
1274204002024000132 | 其他 |  | 输液泵无法正常使用，启动自动完成 | 器械使用时间 2024-02-20 使用目的 进行定时定量输液 使用依据 输液泵可以定时定量进行输液 使用情况 频繁 出现的不良事件情况 2024.2.20日，在准备使用输液泵输液时，点击启动后自动报警“完成”，导致无法正常完成输液，问题出现后立刻关停设备，交设备科处理 对受害者影响 有 无 采取的治疗措施 停用设备，交设备科处理，换用备用设备 | 产品原因（包括说明书等） | 经检修，内部一处线缆插头位置松动，导致机器无法工作。 |  | 输液泵无法正常使用，启动自动完成 | 器械使用时间 2024-02-20 使用目的 进行定时定量输液 使用依据 输液泵可以定时定量进行输液 使用情况 频繁 出现的不良事件情况 2024.2.20日，在准备使用输液泵输液时，点击启动后自动报警“完成”，导致无法正常完成输液，问题出现后立刻关停设备，交设备科处理 对受害者影响 有无 采取的治疗措施 停用设备，交设备科处理，换用备用设备 | 因该设备已使用10年，处于超寿命期使用状态，长期临床使用导致内部长电位器插头松动，设备未检测到长电位器信号，认为已经注射完毕，发出报警信号。
1274206002024000049 | 其他 | 无 |  | 普外一2024年3月11日遵医嘱予以奥曲肽静脉泵入，连接电源显示低电压，一直报警，无法正常使用，更换另一台微量泵泵入药物，并联系医学装备部维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 工程师认为主板和电源板连接不合理。 | 无 |  | 普外一2024年3月11日遵医嘱予以奥曲肽静脉泵入，连接电源显示低电压，一直报警，无法正常使用，更换另一台微量泵泵入药物，并联系医学装备部维修。 | 由于该设备已使用10年，处于超寿命期使用状态，故障原因可能为设备老化与长期临床使用，可能导致电源板电源模块焊接引脚松动，使电源板无法正常供电，从而发出低电压报警。
1253717032024000181 | 其他 | 无 | 科室人员检查设备时发现夹持杆断裂，没有给患者造成不良现象。报设备科维修. | 2024-03-08，科室人员检查设备时发现夹持杆断裂，没有给患者造成不良现象。报设备科维修. | 产品原因（包括说明书等） | 科室人员检查设备时发现夹持杆断裂，没有给患者造成不良现象。报设备科维修. | 无 | 科室人员检查设备时发现夹持杆断裂，没有给患者造成不良现象。报设备科维修. | 2024-03-08，科室人员检查设备时发现夹持杆断裂，没有给患者造成不良现象。报设备科维修. | 由于该设备已使用超过5年，处于超预期使用状态。长期临床使用，频繁旋转紧固夹，导致紧固夹损伤，不能将设备稳定固定在支架上。
1274201022024000130 | 其他 | 无伤害 | 无法使用 | 2024-03-18设备维护时发现，夹子损坏，联系维修，已经维修好 | 产品原因（包括说明书等） | 配件故障 | 无伤害 | 无法使用 | 2024-03-18设备维护时发现，夹子损坏，联系维修，已经维修好 | 由于该设备已超5年使用寿命期，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，导致捏柄材质老化开裂，而捏柄是固定注射器推杆尾端的装置部件之一，控制注射泵的注射器夹张开与闭合，当其损伤后无法调节离合器位置。
1376104002024000100 | 其他 | 无 | 异常报警 | 护士在给患者接入注射泵时，注射泵异常报警。 | 无法确定 | 经检测，判断为注射泵内部导联线脱落导致注射泵异常报警。 | 无 | 异常报警 | 护士在给患者接入注射泵时，注射泵异常报警。 | 根据故障情况分析压力传感器插头松动的原因可能为：临床搬动与转运过程中设备受到跌宕震动，导致内部压力传感器插头松动，压力值信号传输异常，造成报警。
1253701122024000158 | 其他 | 未造成伤害 | 针管夹断裂 | 2024年3月5日，注射泵在使用过程中针管夹断裂，导致无法正常注射药物，科室工作人员已为患儿更换注射泵使用并向设备管理部报修，未对患儿造成影响。 | 无法确定 | 设备管理部工程师接报修后，到达科室检查设备，分析故障原因为注射泵针管夹老化导致断裂。 | 未造成伤害 | 针管夹断裂 | 2024年3月5日，注射泵在使用过程中针管夹断裂，导致无法正常注射药物，科室工作人员已为患儿更换注射泵使用并向设备管理部报修，未对患儿造成影响。 | 因该设备已使用超过5年，处于超寿命期使用状态，长期临床使用压杆老化、开裂，无法正常固定注射器。
1253717032024000233 | 严重伤害 | 滴注量不准，易造成给药不精准，影响疗效，延误患者病情治疗。 | 设备速率存在误差 | 2024-03-25，设备科工作人员在对设备进行季度保养检修时发现设备速率存在误差，不能正常对病人进行注射液体。 | 产品原因（包括说明书等） | 设备速率存在误差 | 滴注量不准，易造成给药不精准，影响疗效，延误患者病情治疗。 | 设备速率存在误差 | 2024-03-25，设备科工作人员在对设备进行季度保养检修时发现设备速率存在误差，不能正常对病人进行注射液体。 | 院方上报为“严重伤害”，根据严重伤害的定义，我司认为应为“其他”。 1、该不良事件是设备科对设备进行保养检修时发现，对设备重新校准后恢复正常，未对使用者造成伤害。 2、由于医院长期未进行注射器校准，且处于超寿命期使用状态，导致注射速度的偏差超出正常范围，重新校准可恢复正常。
1386204092023000995 | 其他 | 无 | 频繁报警，流速不准。 | 使用前检查时设备频繁报警，流速不准。 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 | 初步判断为系统故障。 | 无 | 频繁报警，流速不准。 | 使用前检查时设备频繁报警，流速不准。 | 因设置的注射速度超出相应规格注射器的最大流速，导致设备无法正确识别，发出“速度错误”报警。
1386204092023000994 | 其他 | 无 | 卡夹无法紧闭。 | 设备使用前检查时发现卡夹无法紧闭。 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 | 初步判断为卡夹内弹簧失活或掉落。 | 无 | 卡夹无法紧闭。 | 设备使用前检查时发现卡夹无法紧闭。 | 由于该设备已使用超过5年，处于超预期使用状态，长期使用导致捏柄弹簧失活，从而无法固定离合器位置。
1386204092023001001 | 其他 | 无 | 设备开机后频繁报警。 | 设备开机后频繁报警，立即停止使用并换用正常的注射泵。 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 | 初步判断为自检不过。 | 无 | 设备开机后频繁报警。 | 设备开机后频繁报警，立即停止使用并换用正常的注射泵。 | 由于该设备已使用超过5年，处于超预期使用状态，设备内部的压力检测值可能因缺乏校准维护导致出现偏差，引发了“堵塞”报警。
1386204092024000143 | 其他 | 使用过程中显示泵的压力过高，无法正常使用 | 泵的压力过高 | 护理老师在给患者输液，需要用到输液泵，在使用过程中无法正常使用，故障报修 | 无法确定 | 使用过程中显示泵的压力过高，无法正常使用 | 使用过程中显示泵的压力过高，无法正常使用 | 泵的压力过高 | 护理老师在给患者输液，需要用到输液泵，在使用过程中无法正常使用，故障报修 | 由于该设备已使用超过5年，处于超预期使用状态，设备内部的压力检测值可能因缺乏校准维护导致出现偏差，引发了“堵塞”报警。
1386204092023000996 | 其他 | 无 | 显示屏无数字显示。 | 设备开机后电源正常，显示器有亮的痕迹，无显示。 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 | 初步判断为显示器故障。 | 无 | 显示屏无数字显示。 | 设备开机后电源正常，显示器有亮的痕迹，无显示。 | 由于该设备已使用超过5年，处于超预期使用状态，长期临床使用、频繁搬动设备，设备内部线缆震动，导致显示器连接线松动。
1386204092024000134 | 其他 | 使用过程中发现夹持输液器的夹子无法旋转，不能正常 使用 | 持输液器的夹子无法旋转 | 护理老师在给患者输液，需要用到输液泵，在使用过程中持输液器的夹子无法旋转，无法正常使用，故障报修 | 无法确定 | 持输液器的夹子无法旋转 | 使用过程中发现夹持输液器的夹子无法旋转，不能正常 使用 | 持输液器的夹子无法旋转 | 护理老师在给患者输液，需要用到输液泵，在使用过程中持输液器的夹子无法旋转，无法正常使用，故障报修 | 由于该设备已使用超过5年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁扭动紧固夹旋钮，螺丝表面螺纹钝化导致滑丝，无法正常固定设备。
1162107002024000131 | 其他 | 无伤害事件发生 | 设备手柄损坏 | 工作人员对设备进行日常检查时发现设备手柄损坏，无法正常使用，随即和工程师联系进行报修，未造成不良影响 | 无法确定 | 无法确定事件原因 | 无伤害事件发生 | 设备手柄损坏 | 工作人员对设备进行日常检查时发现设备手柄损坏，无法正常使用，随即和工程师联系进行报修，未造成不良影响 | 由于该设备已超五年使用寿命期，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，导致捏柄材质老化开裂，而捏柄是固定注射器推杆尾端的装置部件之一，控制注射泵的注射器夹张开与闭合，当其损伤后无法调节离合器位置。
1253717032024000128 | 其他 | 无 | 设备不通电 | 2024-02-18，科室工作人员在使用前对设备检查时候发现设备不通电，无法正常开机使用，通知设备科到场进行检修。 | 产品原因（包括说明书等） | 设备电源线有折断，导致无法正常通电开机 | 无 | 设备不通电 | 2024-02-18，科室工作人员在使用前对设备检查时候发现设备不通电，无法正常开机使用，通知设备科到场进行检修。 | 由于该设备已使用超过5年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁拉扯弯折电源线，导致电源线外表皮破损，内部电线断裂，无法正常为设备传递交流电。
1141408142024000034 | 其他 | 无 |  | 使用时显示阻塞报警，机器内部程序出现错误。 | 产品原因（包括说明书等） |  | 无 |  | 使用时显示阻塞报警，机器内部程序出现错误。 | 因顾客使用不当造成注射泵内部浸液，下通道主板发生短路，下通道故障导致设备发出堵塞报警。
1294410002024000084 | 其他 | 微泵推注抗癫痫药物暂停，但未形成癫痫发作。 | 微泵推药的拉杆故障，药物暂停。 | 患者行经导管颅内动脉瘤支架辅助栓寨术, 脑血管造影术后，常规进行尼莫同微泵注药防止血管痉挛，在使用注射泵仪时，报警器报警，护理工作人员进行检查，发现推药的拉杆故障，致药物暂停即予更换另一微泵继续使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 经检查是微泵推药的拉杆故障，导致推注暂停。 | 微泵推注抗癫痫药物暂停，但未形成癫痫发作。 | 微泵推药的拉杆故障，药物暂停。 | 患者行经导管颅内动脉瘤支架辅助栓寨术, 脑血管造影术后，常规进行尼莫同微泵注药防止血管痉挛，在使用注射泵仪时，报警器报警，护理工作人员进行检查，发现推药的拉杆故障，致药物暂停即予更换另一微泵继续使用。 | 1、FPC线的功能之一是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，发生离合故障报警。报警后设备不能注射药物，无法正常使用。 2、FPC线损坏的原因分析是生产过程中内部FPC线未固定结实产生晃动，FPC线与周围电路板摩擦导致磨损。
1203203102024000015 | 其他 |  | 注射器固定架断裂 | 注射器固定架断裂 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 注射器固定架断裂 | 注射器固定架断裂 | 由于该设备已使用超过5年，处于超预期使用状态。长期临床使用，频繁旋转紧固夹，导致紧固夹损伤，不能将设备稳定固定在支架上。
1253718032024000039 | 其他 |  | 使用时出现速度不准确情况 | 2024年1月12日，在肾脏内科大夫在给病人使用时出现速度不准确情况，科室给医工部报修后，工程师发现设备系统出现紊乱，重新更换系统模式并校准后可正常使用，未给病人造成影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 设备系统出现紊乱 |  | 使用时出现速度不准确情况 | 2024年1月12日，在肾脏内科大夫在给病人使用时出现速度不准确情况，科室给医工部报修后，工程师发现设备系统出现紊乱，重新更换系统模式并校准后可正常使用，未给病人造成影响。 | 由于该设备长期未进行注射器校准，设备内存储的注射器参数与实际注射器参数不一致，导致实际流速与设定流速的误差超出允许范围。
1274201022024000040 | 其他 | 无 | 注射泵推杆的卡扣故障 | 注射泵推杆的卡扣故障 | 无法确定 |  | 无 | 注射泵推杆的卡扣故障 | 注射泵推杆的卡扣故障 | 由于该设备已超五年使用寿命期，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，导致捏柄材质老化开裂，而捏柄是固定注射器推杆尾端的装置部件之一，控制注射泵的注射器夹张开与闭合，当其损伤后无法调节离合器位置。
1253701012024000052 | 其他 | 未造成伤害 | 注射泵顶端卡扣损坏。 | 2024年02月02日08：20我院手术室护士在日常检查注射泵时，发现该注射泵顶端卡扣损坏，考虑到可能会导致注射器推进不顺，容易造成液体计量不准，遂立即上报设备科，设备科人员拆卸后发现，卡扣及内部齿轮均为注塑材质，本身误差较大，容易产生彼此之间的阻碍。因此立即维修更换卡扣配件，经设备科人员更换后故障解除，后上报医疗器械不良事件。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵卡扣损坏，考虑为产品质量存在问题。 | 未造成伤害 | 注射泵顶端卡扣损坏。 | 2024年02月02日08：20我院手术室护士在日常检查注射泵时，发现该注射泵顶端卡扣损坏，考虑到可能会导致注射器推进不顺，容易造成液体计量不准，遂立即上报设备科，设备科人员拆卸后发现，卡扣及内部齿轮均为注塑材质，本身误差较大，容易产生彼此之间的阻碍。因此立即维修更换卡扣配件，经设备科人员更换后故障解除，后上报医疗器械不良事件。 | 由于该设备已超五年使用寿命期，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，导致捏柄材质老化开裂，而捏柄是固定注射器推杆尾端的装置部件之一，控制注射泵的注射器夹张开与闭合，当其损伤后无法调节离合器位置。
1406501052024000014 | 其他 | 未造成任何人员伤害 | 注射泵夹子断裂 | 护士使用时发现注射泵夹子出现裂口，无法继续使用 | 产品原因（包括说明书等） | 塑料材质夹子长期使用变脆断裂 | 未造成任何人员伤害 | 注射泵夹子断裂 | 护士使用时发现注射泵夹子出现裂口，无法继续使用 | 由于该设备已超五年使用寿命期，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，导致捏柄材质老化开裂，而捏柄是固定注射器推杆尾端的装置部件之一，控制注射泵的注射器夹张开与闭合，当其损伤后无法调节离合器位置。
1386204092024000142 | 其他 | 科室老师开机后发现屏幕不亮 | 屏幕不亮 | 科室老师开机后发现屏幕不亮，遂立即报修 | 无法确定 | 科室老师开机后发现屏幕不亮 | 科室老师开机后发现屏幕不亮 | 屏幕不亮 | 科室老师开机后发现屏幕不亮，遂立即报修 | 由于该设备已使用超过5年，处于超预期使用状态，长期临床使用导致触发开关老化、损坏，无法触发开机。
1386204092024000133 | 其他 | 使用过程中报警暂停，无法继续使用 | 报警暂停，开始按钮无反应 | 护理老师在给患者输液，需要用到输液泵，在使用过程中无法正常使用，故障报修 | 无法确定 | 报警暂停，开始按钮无反应 | 使用过程中报警暂停，无法继续使用 | 报警暂停，开始按钮无反应 | 护理老师在给患者输液，需要用到输液泵，在使用过程中无法正常使用，故障报修 | 1、因设备短电位器插头松动，导致无法通过注射器筒径识别注射器的规格，因而无法启动设备正常工作。 2、由于该设备已使用超过5年，处于超预期使用状态，长期临床使用、频繁搬动设备，设备内部线缆震动，导致短电位器线插头松动。
1253715022024000046 | 其他 | 延误患者治疗 | 按键失灵 | 2024年2月19日上午，神经外一科护士在准备使用注射泵时，按动按键无反应，科室立即停止设备使用，使用其他备用设备。立即报修设备科。 | 产品原因（包括说明书等） | 按键故障，怀疑元件质量问题。 | 延误患者治疗 | 按键失灵 | 2024年2月19日上午，神经外一科护士在准备使用注射泵时，按动按键无反应，科室立即停止设备使用，使用其他备用设备。立即报修设备科。 | 因顾客使用不当造成注射泵内部浸液，主控板发生短路，按键信号无法传输。
1386204092024000095 | 其他 |  | D1204_机械卡塞 | 护士用注射泵给病人输液时发现注射泵显示离合故障，无法给病人完成输液，随更换另外一台设备完成病人输液，随后上报运维中心 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 | 设备离合故障 |  | D1204_机械卡塞 | 护士用注射泵给病人输液时发现注射泵显示离合故障，无法给病人完成输液，随更换另外一台设备完成病人输液，随后上报运维中心 | 该设备长期使用，导致FPC线与内部线路摩擦老化、破损，而FPC线是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，从而发生报警。
1253706002024000187 | 严重伤害 | 重症室病人治疗中注射泵离合故障，无法进行治疗，耽误病人治疗。 | 重症室病人治疗中注射泵离合故障，无法进行治疗，耽误病人治疗。 | 重症室病人治疗中注射泵离合故障，无法进行治疗，耽误病人治疗。 | 产品原因（包括说明书等） | 重症室病人治疗中注射泵离合故障，无法进行治疗，耽误病人治疗。 | 重症室病人治疗中注射泵离合故障，无法进行治疗，耽误病人治疗。 | 重症室病人治疗中注射泵离合故障，无法进行治疗，耽误病人治疗。 | 重症室病人治疗中注射泵离合故障，无法进行治疗，耽误病人治疗。 | 院方上报的是“严重伤害”，根据严重伤害的定义，我司认为应为“其他”。 1、问题发生时，设备发出离合故障报警，设备会自动停止运行，并发出声、光、字三种提示信息，提醒操作人员进行干预，未对人体造成伤害。 2、该设备长期使用，导致FPC线与内部线路摩擦老化、破损，而FPC线是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，从而发生报警。
1253717032024000118 | 严重伤害 | 无 | 设备离合未闭，不能正常使用 | 2024年1月31日，肿瘤科在使用该设备时，发现该设备离合未闭，不能正常使用，随即报修至器械科，因有备用设备，未对患者造成不良影响。 | 无法确定 | 原因不明，无法确定 | 无 | 设备离合未闭，不能正常使用 | 2024年1月31日，肿瘤科在使用该设备时，发现该设备离合未闭，不能正常使用，随即报修至器械科，因有备用设备，未对患者造成不良影响。 | 院方上报的是“严重伤害”，根据严重伤害的定义，我司认为应为“其他”。 1、问题发生时，设备发出离合未闭故障报警，设备会自动停止运行，并发出声、光、字三种提示信息，提醒操作人员进行干预，未对人体造成伤害。 2、该设备长期使用，导致FPC线与内部线路摩擦老化、破损，而FPC线功能为传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，从而发生报警。
1253715022024000021 | 其他 |  | D1207_机械故障 | 2024年1月2日科室工作人员使用设备对患者进行静脉输注时，设备报堵塞，立即更换同类型设备被联系设备科进行维修 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | D1207_机械故障 | 2024年1月2日科室工作人员使用设备对患者进行静脉输注时，设备报堵塞，立即更换同类型设备被联系设备科进行维修 | 1.经售后工程师拆机检查，内部压力传感器插头松动，设备无法检测管路内压力值，导致设备提示“阻塞”报警。 2.压力传感器插头松动的原因，分析是由于临床使用时频繁搬动设备，设备震动跌宕内部电线晃动，导致压力传感器插头松动。
1253717032024000052 | 其他 | 无 | 药液没有输完设备就报完成输液 | 2024-01-25，科室人员使用设备时发现设备报完成但还剩有药液，报设备科维修。 | 无法确定 | 检查发现20ML注射器剩1.5ML,首先进行注射器校准 | 无 | 药液没有输完设备就报完成输液 | 2024-01-25，科室人员使用设备时发现设备报完成但还剩有药液，报设备科维修。 | 由于医院长期未进行注射器校准，设备内存储的注射器参数与实际上泵的注射器参数不一致，设备无法正常控制管路内液体流速，导致实际流速小于设定流速，输液完成后管路内液体残余量大。
1406501052024000008 | 其他 | 影响病人治疗 | 注射泵夹子断裂 | 使用时夹子断裂 | 产品原因（包括说明书等） | 夹子采用塑料材质容易断裂 | 影响病人治疗 | 注射泵夹子断裂 | 使用时夹子断裂 | 由于该设备已使用11年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，捏柄材质老化断裂，无法正常固定上泵的注射器。
1274204002024000028 | 其他 |  | 注射泵的固定支架损坏，注射泵无法固定在输液架上 | 注射泵的固定支架损坏，注射泵无法固定在输液架上 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵的固定支架老化损害，导致注射泵无法固定在输液架上 |  | 注射泵的固定支架损坏，注射泵无法固定在输液架上 | 注射泵的固定支架损坏，注射泵无法固定在输液架上 | 由于该设备已使用8年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁扭动螺丝，螺丝表面螺纹钝化导致滑丝，无法正常固定设备。
1253717032024000062 | 严重伤害 | 使用过程中出现注射错误，无法保证患者是否精准给药，影响患者病情诊治。 | 注射器错误 | 2024年1月16日，呼吸内一科使用主设备为患者治疗时，设备报警注射器错误，无法使用。立即更换设备继续为患者治疗。使用过程中出现注射错误，无法保证患者是否精准给药，影响患者病情诊治。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射器传感器故障。 | 使用过程中出现注射错误，无法保证患者是否精准给药，影响患者病情诊治。 | 注射器错误 | 2024年1月16日，呼吸内一科使用主设备为患者治疗时，设备报警注射器错误，无法使用。立即更换设备继续为患者治疗。使用过程中出现注射错误，无法保证患者是否精准给药，影响患者病情诊治。 | 院方上报的是“严重伤害”，根据严重伤害的定义，我公司认为应为“其他”。 经拆机检查发现传递该信号的FPC连接线故障导致造成检测信号中断，引发报警。由于该设备已使用6年，处于超预期使用状态，长期临床使用FPC线老化发生故障。
1253715022024000020 | 严重伤害 | M1953_阻塞 | D0101_故障提示 | 2024年1月18日使用注射泵对患者进行静脉输注时，设备报错系统故障，科室替换同类设备并联系设备科进行维修 | 产品原因（包括说明书等） | 排线连接问题 | M1953_阻塞 | D0101_故障提示 | 2024年1月18日使用注射泵对患者进行静脉输注时，设备报错系统故障，科室替换同类设备并联系设备科进行维修 | 院方上报的是“严重伤害”，根据严重伤害的定义，我公司认为应为“其他”。 1.检查内部压力值参数，发现注射泵检测到的压力值持续为0，即无法检测到压力，因此触发报警。 2.拆机发现压力传感器线插头松动，导致信号无法正常传递，使得压力值持续为0，无法检测到压力。 3.插头松动的原因可能是设备转运过程中受到外力碰撞，导致插头松动。
1131301412024000081 | 其他 | 无 | 无法充电 | 20240124，日常保养时发现无法充电，无法使用，报修 | 产品原因（包括说明书等） | 日常保养时发现无法充电，无法使用 | 无 | 无法充电 | 20240124，日常保养时发现无法充电，无法使用，报修 | 1.经售后工程师检查，设备内部电源线模块连接线插头松动，无法正常为设备传递电量。 2.连接线插头松动的原因分析是由于临床使用时，频繁搬动设备，设备震动跌宕，内部电线晃动导致连接线插头松动。
1376108082024000013 | 其他 | 无伤害 | D0101_故障提示 | 2024-01-09，医务人员准备使用注射泵时，提示离合未关闭，停止使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 多考虑：1.产品本身存在缺陷？2.操作人员未按产品说明书对产品进行维护和保养？ | 无伤害 | D0101_故障提示 | 2024-01-09，医务人员准备使用注射泵时，提示离合未关闭，停止使用。 | 1.经售后工程师拆机检查，发现设备内部FPC线损坏。FPC线的功能之一是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，发生报警。报警后设备不能注射药物，无法正常使用。 2.FPC线损坏的原因分析是生产过程中内部FPC线未固定结实产生晃动，FPC线与周围电路板摩擦导致磨损。
1203212002024000015 | 其他 | 无 | 堵塞报警 | 东院区31病区30床患者进行药物治疗时，机器一直出现堵塞报警，无法消除。 | 产品原因（包括说明书等） | 机器故障。 | 无 | 堵塞报警 | 东院区31病区30床患者进行药物治疗时，机器一直出现堵塞报警，无法消除。 | 1.售后工程师拆机检查，发现设备内部压力传感器发生故障。 2.由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用压力传感器老化发生故障，无法正常检测管路内压力值，导致设备运行时报警“阻塞”。
1376108082024000012 | 其他 | 无伤害 | D0101_故障提示 | 2024-01-09，医务人员准备使用注射泵，在调试过程中提示离合未关闭，停止使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 多考虑：1.产品本身存在缺陷？2.操作人员未按产品说明书对产品进行维护和保养？ | 无伤害 | D0101_故障提示 | 2024-01-09，医务人员准备使用注射泵，在调试过程中提示离合未关闭，停止使用。 | 1.经售后工程师拆机检查，发现设备内部FPC线松动。FPC线的功能之一是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，发生报警。报警后设备不能注射药物，无法正常使用。 2.FPC线松动的原因分析是由于长期临床使用频繁搬动设备，设备震动跌宕，内部电线晃动导致FPC线松动。
1406501052024000009 | 其他 | 影响病人治疗 | 注射泵夹子断裂 | 护士使用过程中夹子断裂，无法继续正常使用 | 产品原因（包括说明书等） | 夹子为塑料材质容易断裂 | 影响病人治疗 | 注射泵夹子断裂 | 护士使用过程中夹子断裂，无法继续正常使用 | 由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，捏柄材质老化开裂。
1406501052024000011 | 其他 |  | 注射泵夹子断裂 | 护士在使用时发现夹子出现裂口，无法继续使用，影响病人治疗 | 产品原因（包括说明书等） | 夹子长期使用塑料老化出现裂纹 |  | 注射泵夹子断裂 | 护士在使用时发现夹子出现裂口，无法继续使用，影响病人治疗 | 由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，捏柄材质老化开裂。
1406501052024000010 | 其他 |  | 夹子断裂 | 护士在使用时上注射器时夹子断裂 | 产品原因（包括说明书等） | 夹子塑料材质长期使用变脆容易断裂 |  | 夹子断裂 | 护士在使用时上注射器时夹子断裂 | 由于该设备已使用11年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，捏柄材质老化开裂。
1253717032024000008 | 其他 | 无 | 自动同步机停止，无报错 | 2024年1月2日，在心内一使用该设备泵入药物替罗非班注射液时，该器械自动停止并关机，检查电源连接完好，再次开机使用，仍自动停止，立即报修至器械科，立即为患者更换备用设备，未对患者造成影响。 | 无法确定 | 原因不明，无法确定 | 无 | 自动同步机停止，无报错 | 2024年1月2日，在心内一使用该设备泵入药物替罗非班注射液时，该器械自动停止并关机，检查电源连接完好，再次开机使用，仍自动停止，立即报修至器械科，立即为患者更换备用设备，未对患者造成影响。 | 由于该设备已使用11年，处于超预期使用状态，长期临床使用长电位器老化发生故障，无法正常监测设备的运行状态，导致设备报警提示“异常2”
1253701122024000017 | 其他 | 无法注射药物 | 无法注射药物 | 2024年1月2日，注射泵在使用时无法注射药物，未对患者造成影响。 | 无法确定 | 设备管理部工程师接报修后到达科室检查设备，分析故障原因为注射泵传感器损坏。 | 无法注射药物 | 无法注射药物 | 2024年1月2日，注射泵在使用时无法注射药物，未对患者造成影响。 | 由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用压力传感器老化发生故障，无法识别管路内压力值，导致设备报警提示“阻塞”。
1386204042024000002 | 其他 |  | 在给患者注射氯化钾的时候，注射泵导管堵塞，但没有报警。 | 在给患者注射氯化钾的时候，注射泵导管堵塞，但没有报警。 | 产品原因（包括说明书等） | 预计是程序出现错误 |  | 在给患者注射氯化钾的时候，注射泵导管堵塞，但没有报警。 | 在给患者注射氯化钾的时候，注射泵导管堵塞，但没有报警。 | 1.售后工程师检查，设备内部压力传感器故障。 2.由于该设备已使用12年，处于超预期使用状态，长期临床使用压力传感器老化故障，无法准确检测压力值，导致管路内压力值过大时设备未报警。
1253717032023000927 | 其他 | 无 | 注射泵推杆无法推动 | 2023年12月20日，心内二在使用该设备时，发现该设备推杆无法推动，随即报修至器械科，因有备用设备，未对患者造成影响。 | 无法确定,产品原因（包括说明书等） | 原因不明，无法确定 | 无 | 注射泵推杆无法推动 | 2023年12月20日，心内二在使用该设备时，发现该设备推杆无法推动，随即报修至器械科，因有备用设备，未对患者造成影响。 | 1.拆机检查发现短电位器插头松动，无法检测上泵注射器规格，引发报警。 2.由于该设备已在医院使用9年，处于超预期使用状态，长期临床转运频繁搬动设备，设备震动跌宕，导致内部短电位器插头松动。
1253717072024000019 | 其他 | 无 | 注射泵堵塞报警 | 2023年12月26日科室报修注射泵堵塞报警，设备科现场确定传感器排线断裂，焊接后，正常使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵堵塞报警 | 无 | 注射泵堵塞报警 | 2023年12月26日科室报修注射泵堵塞报警，设备科现场确定传感器排线断裂，焊接后，正常使用。 | 1.经售后工程师拆机检查，发现内部压力传感器连接线于插头接口处断裂。 2.由于该设备已使用6年，处于超预期使用状态，长期临床使用导致压力传感器连接线与插头接口处连接线断裂，无法正常传递压力值信号，设备无法正常监测管路内压力，提示“阻塞”报警。
1284318002024000020 | 严重伤害 | 无 |  | 在使用过程中，突然起火， | 产品原因（包括说明书等） |  | 无 |  | 在使用过程中，突然起火， | 院方上报的是“严重伤害”，根据严重伤害的定义，我公司认为应为“其他”。 由于使用时不慎将药液洒落在电源线接口处，通电使用后，药液流入电源线接口缝隙中造成电路短路。
1253717032023000921 | 其他 | 无 | 设备无法开机 | 2023年12月14日，呼吸内一在使用该设备时，发现该设备无法开机，随即报修至设备科，因有备用设备，未对患者造成影响。 | 无法确定 | 原因不明，无法确定 | 无 | 设备无法开机 | 2023年12月14日，呼吸内一在使用该设备时，发现该设备无法开机，随即报修至设备科，因有备用设备，未对患者造成影响。 | 1.经售后工程师检查，设备内部电源板发生故障。 2.由于该设备已使用7年，处于超预期使用状态，长期临床使用电源板老化故障，无法正常为设备传递电量，导致设备无法正常开机。
1162102002023000610 | 其他 | M210202_给药不足 | D040504_输送不准 | 2023年12月4日，医护人员使用注射泵为患者输液过程中，发现注射泵的实际输液速度与设定输液速度不符。立即停用该设备，换用其他设备为患者继续输液。故障设备上报设备科维修，经检查发现推杆出现破损，更换推杆后故障消失。 | 产品原因（包括说明书等） | 医护人员使用注射泵为患者输液过程中，发现注射泵的实际输液速度与设定输液速度不符。 | M210202_给药不足 | D040504_输送不准 | 2023年12月4日，医护人员使用注射泵为患者输液过程中，发现注射泵的实际输液速度与设定输液速度不符。立即停用该设备，换用其他设备为患者继续输液。故障设备上报设备科维修，经检查发现推杆出现破损，更换推杆后故障消失。 | 由于该设备已使用10年， 处于超预期使用状态，用于控制流速的泵体外部的空心轴套筒开裂，阻碍设备正常推注注射器管路内液体，导致实际流速小于设定流速。
1376108032023000559 | 其他 | 护士给患儿使用注射泵输液体时，注射泵插头处突然冒火花，并将电源线烧糊，护士立即断电，将注射泵放到安全处，报修器械科 | 注射泵插头处突然冒火花 | 2023-12-13，护士给患儿使用注射泵输液体时，注射泵插头处突然冒火花，并将电源线烧糊，护士立即断电，报修器械科 | 产品原因（包括说明书等） | 多考虑1.该产品存在质量缺陷2.操作者未按说明书对产品进行维护和保养。 | 护士给患儿使用注射泵输液体时，注射泵插头处突然冒火花，并将电源线烧糊，护士立即断电，将注射泵放到安全处，报修器械科 | 注射泵插头处突然冒火花 | 2023-12-13，护士给患儿使用注射泵输液体时，注射泵插头处突然冒火花，并将电源线烧糊，护士立即断电，报修器械科 | 初步分析是由于医院在使用时，不慎将药液洒落在插头处，通电情况下插座处短路发生故障。
1294425602023000917 | 其他 |  | D10031201_传感器故障 | 11月15日科室使用该注射泵为冠心病患者注射药物，发现下泵无法推进注射。科室重新换机给患者进行治疗。 | 产品原因（包括说明书等） | 感应器无法感应 |  | D10031201_传感器故障 | 11月15日科室使用该注射泵为冠心病患者注射药物，发现下泵无法推进注射。科室重新换机给患者进行治疗。 | 1.经售后工程师拆机检查，发现内部压力传感器插头松动，无法正常监测管路内压力值，设备报警提示“阻塞”。 2.压力传感器插头松动的原因分析是由于临床使用时频繁搬动设备，设备震动跌宕内部电线晃动，导致压力传感器插头松动。
1253715022023000438 | 其他 | 延误患者及时治疗 | 报警 | 2023年9月29日科室使用注射泵对患者进行药物输注时，设备报警，科室护理人员立即更换同类型设备并联系设备科进行维修 | 产品原因（包括说明书等） |  | 延误患者及时治疗 | 报警 | 2023年9月29日科室使用注射泵对患者进行药物输注时，设备报警，科室护理人员立即更换同类型设备并联系设备科进行维修 | 1.经售后工程师拆机检查，发现内部压力传感器插头松动，无法正常监测管路内压力值，设备报警提示“阻塞”。 2.压力传感器插头松动的原因分析是由于临床使用时频繁搬动设备，设备震动跌宕内部电线晃动，导致压力传感器插头松动。
1376108032023000472 | 其他 | 无 | 拉杆处断裂 | 2023-12-02，医务人员准备使用输液泵时，发现拉杆出断裂，停止使用，及时更换。 | 产品原因（包括说明书等） | 多考虑：1.产品本身存在缺陷？2.操作人员未按产品说明书对产品进行维护和保养？ | 无 | 拉杆处断裂 | 2023-12-02，医务人员准备使用输液泵时，发现拉杆出断裂，停止使用，及时更换。 | 由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用前壳压柄导向柱材质老化开裂，导致无法正常固定注射器。
1253718062023000432 | 其他 |  | 设备开机报错“故障6” | 准备使用注射泵，通电开机，报错“故障6” | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 设备开机报错“故障6” | 准备使用注射泵，通电开机，报错“故障6” | 1.经售后工程师拆机检查，发现内部压力传感器插头松动，无法正常检测管路内压力值，导致报警。 2.压力传感器插头松动的原因，分析是由于临床转运频繁搬动设备，设备震动跌宕，内部电线晃动导致压力传感器插头松动。
1376108032023000524 | 其他 | 无 | 报故障2，无法使用 | 2023-12-07，医务人员准备使用注射泵时，发现报故障2，无法使用，停止使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 多考虑：1.产品本身存在缺陷？2.操作人员未按产品说明书对产品进行维护和保养？ | 无 | 报故障2，无法使用 | 2023-12-07，医务人员准备使用注射泵时，发现报故障2，无法使用，停止使用。 | 1.经售后工程师拆机检查，内部长电位器插头松动，导致设备报警。 2.长电位器插头松动的原因，分析是由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁搬动设备，设备震动跌宕内部电线晃动，导致长电位器插头松动。
1376108032023000525 | 其他 | 无 | 注射器识别错误 | 2023-12-07，医务人员准备使用注射泵时，发现注射器识别错误，停止使用，及时更换。 | 产品原因（包括说明书等） | 多考虑：1.产品本身存在缺陷？2.操作人员未按产品说明书对产品进行维护和保养？ | 无 | 注射器识别错误 | 2023-12-07，医务人员准备使用注射泵时，发现注射器识别错误，停止使用，及时更换。 | 由于该设备长期未进行注射器校准，导致设备内存储的注射器信息与实际上泵的注射器信息不符，导致设备无法准确识别上泵的注射器规格。
1162107002023001553 | 其他 | 无伤害事件发生 | 注射泵拉杆外壳损坏 | 工作人员对设备进行日常巡检发设备拉杆外壳损坏 | 无法确定 |  | 无伤害事件发生 | 注射泵拉杆外壳损坏 | 工作人员对设备进行日常巡检发设备拉杆外壳损坏 | 由于该设备已使用8年，处于超预期使用状态，长期临床使用压柄导向柱材质老化开裂，无法正常固定注射器。
1141401062023000272 | 其他 | 无 | D2402_设备使用前已损坏 | 2023年10月27日上午，在使用设备前进行检查时发现注射泵的注射器固定夹歪了，经测试后确认已失去固定功能，报设备科维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 因设备使用年限较久导致的设备老化，固定夹内侧的固定槽破损，已送往设备科检修。 | 无 | D2402_设备使用前已损坏 | 2023年10月27日上午，在使用设备前进行检查时发现注射泵的注射器固定夹歪了，经测试后确认已失去固定功能，报设备科维修。 | 由于该设备已使用9年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，导致捏柄材质老化开裂，无法正常固定注射器。
1406545002023001924 | 其他 | M210202_给药不足 | D0102_意外停机 | 使用过程中出现意外停机 | 产品原因（包括说明书等） | 使用过程中传动电机固定支架松动，造成蜗杆打滑 | M210202_给药不足 | D0102_意外停机 | 使用过程中出现意外停机 | 由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁搬动设备，设备震动跌宕，内部电机固定支架松动，导致电机运行发生故障，设备无法正常工作。
1162107002023001274 | 其他 | 无伤害事件发生 | 注射器固定杆损坏 | 工作人员对设备进行日常巡检，发现设备注射器固定杆损坏 | 无法确定 |  | 无伤害事件发生 | 注射器固定杆损坏 | 工作人员对设备进行日常巡检，发现设备注射器固定杆损坏 | 由于该设备已使用7年，处于超预期使用状态，长期临床使用前壳压柄导向柱材质老化开裂，导致无法正常固定注射器。
1253718012023000599 | 其他 |  | 输液器固定器损坏，导致无法使用。 | 在使用过程中，固定器损害，无法固定，导致无法使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 在使用过程中，固定器损害，无法固定，导致无法使用。 |  | 输液器固定器损坏，导致无法使用。 | 在使用过程中，固定器损害，无法固定，导致无法使用。 | 由于该设备已使用7年，处于超预期使用状态，长期临床使用压柄材质老化断裂，无法正常固定注射器。
1376108032023000635 | 其他 | 无 | 捏柄损坏 | 2023-12-15，医护人员给患者使用时发现捏柄损坏，停止使用，更换新的使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 多考虑该产品长期使用损耗所致。 | 无 | 捏柄损坏 | 2023-12-15，医护人员给患者使用时发现捏柄损坏，停止使用，更换新的使用。 | 经过疲劳测试，我们发现使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次捏合后，可能会出现开裂现象。然后我们在ABS中增加适量玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。
1162107002023001566 | 其他 | 无伤害事件发生 | 注射不开机 | 工作人员对设备进行日常检查，发现设备无法开机 | 无法确定 |  | 无伤害事件发生 | 注射不开机 | 工作人员对设备进行日常检查，发现设备无法开机 | 由于该设备已使用7年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁拉扯弯折电源线，电源线内部电线开裂无法正常为设备传递电量，导致设备无法正常开机。
1162107002023001434 | 其他 | 无伤害事件发生 | 注射泵开始报错系统错误2 | 对设备进行日常检查，发现注射泵开始报错系统错误2 | 无法确定 |  | 无伤害事件发生 | 注射泵开始报错系统错误2 | 对设备进行日常检查，发现注射泵开始报错系统错误2 | 1.经过拆机检查发现用于检测运行过程的传感器长电位器连接线插头松动，导致检测信号无法正常传递，引发报警。 2.长电位器连接线插头松动的原因，分析是由于临床使用频繁搬动设备，设备震动跌宕内部电线晃动，导致长电位器连接线插头松动。
1162107002023001384 | 其他 | 无伤害事件发生 | 注射泵不充电 | 工程师对设备日常检查的时候发现，设备不充电 | 无法确定 |  | 无伤害事件发生 | 注射泵不充电 | 工程师对设备日常检查的时候发现，设备不充电 | 1.经售后工程师检查，故障发生的原因为电池连接线插头松动，并非医院描述的“连接充电的板件开焊”。 2.电池连接线插头松动的原因，分析是由于该设备已使用7年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁搬动设备，设备震动跌宕内部电线晃动，导致电池连接线插头松动，无法充电。
1162107002023001693 | 其他 | 无伤害事件发生 | 设备电源线损坏 | 工作人员对设备进行日常检查发现设备电源线损坏，随即和工程师联系进行报修，未对患者造成不良影响 | 无法确定 |  | 无伤害事件发生 | 设备电源线损坏 | 工作人员对设备进行日常检查发现设备电源线损坏，随即和工程师联系进行报修，未对患者造成不良影响 | 由于该设备已使用8年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁拉扯弯折电源线，导致电源线外表皮破损，内部电线断裂，无法正常为设备传递交流电。
1253718062023000619 | 其他 |  | 运行后设备报错“注射器错误2” | 给患者使用注射泵，安放注射器后，显示与实际注射器一致，启动注射，设备报错“注射器错误2”，注射泵无法使用。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 运行后设备报错“注射器错误2” | 给患者使用注射泵，安放注射器后，显示与实际注射器一致，启动注射，设备报错“注射器错误2”，注射泵无法使用。 | 1.经拆机检查发现故障发生的原因是，传递该信号的FPC连接线故障，造成检测信号中断，从而引发报警。 2.FPC线故障的原因，分析是由于该设备已使用7年，处于超预期使用状态，长期临床使用FPC线老化发生故障。
1376108032023000504 | 其他 | 无 | 电源接口故障 | 2023-12-07，医务人员准备使用注射泵时，发现电源接口故障，无法开机，停止使用，及时更换。 | 产品原因（包括说明书等） | 多考虑：1.产品本身存在缺陷？2.操作人员未按产品说明书对产品进行维护和保养？ | 无 | 电源接口故障 | 2023-12-07，医务人员准备使用注射泵时，发现电源接口故障，无法开机，停止使用，及时更换。 | 由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁插拔电源线，电源线端口处磨损接触不良，电源线无法正常为设备传递电量，导致设备无法正常开机。
1376108032023000704 | 其他 | 无 | 捏柄断裂 | 2023-12-28，医务人员给患者使用注射泵时发现捏柄断裂，停止使用，更换新的使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 多考虑该产品长期使用损坏而致。 | 无 | 捏柄断裂 | 2023-12-28，医务人员给患者使用注射泵时发现捏柄断裂，停止使用，更换新的使用。 | 由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，导致捏柄材质老化断裂。
1253701012023000317 | 其他 | 无 | 注射泵顶端卡扣无法完全闭合。 | 2023年12月08日08：20我院手术室护士在日常检查注射泵时，发现该注射泵顶端卡扣无法完全闭合，考虑到可能会导致注射器推进不顺，容易造成液体计量不准，遂立即上报设备科，设备科人员拆卸后发现，卡扣及内部齿轮均为注塑材质，本身误差较大，容易产生彼此之间的阻碍。因此立即维修更换卡扣配件，经设备科人员更换后故障解除，后上报医疗器械不良事件。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵卡扣无法完全闭合，设备科人员拆卸后发现，卡扣及内部齿轮均为注塑材质，本身误差较大，容易产生彼此之间的阻碍，属质量问题。 | 无 | 注射泵顶端卡扣无法完全闭合。 | 2023年12月08日08：20我院手术室护士在日常检查注射泵时，发现该注射泵顶端卡扣无法完全闭合，考虑到可能会导致注射器推进不顺，容易造成液体计量不准，遂立即上报设备科，设备科人员拆卸后发现，卡扣及内部齿轮均为注塑材质，本身误差较大，容易产生彼此之间的阻碍。因此立即维修更换卡扣配件，经设备科人员更换后故障解除，后上报医疗器械不良事件。 | 1.经检查，推拉盒内齿轮位置未发生偏移，无误差现象。捏合捏柄带动齿轮转动，所以产生阻碍为正常现象。 2.经过分析和实验，我们发现使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次捏合后，可能会出现开裂现象。在ABS中增加适量玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。推测ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
1253711042023000467 | 其他 | 设备准备使用前发现设备故障，无法使用。 | D0307_不完全连接 | 2023年11月01日，科室工作人员使用该设备准备为病人治疗时，设备突发故障报警，无法正常使用，立即更换设备为病人进行治疗。 | 产品原因（包括说明书等） | 工程师维修鉴定，设备内部传输线损坏导致设备故障报警，无法使用。 | 设备准备使用前发现设备故障，无法使用。 | D0307_不完全连接 | 2023年11月01日，科室工作人员使用该设备准备为病人治疗时，设备突发故障报警，无法正常使用，立即更换设备为病人进行治疗。 | 1.经售后工程师拆机检查，发现设备内部FPC线损坏。FPC线的功能之一是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，发生报警。报警后设备不能注射药物，无法正常使用。 2.FPC线损坏的原因分析是生产过程中内部FPC线未固定结实产生晃动，FPC线与周围电路板摩擦导致磨损。
1376104002023000722 | 其他 | 无 | 异常报警 | 2023年9月12日9点整，护士为病人用注射泵输入药物时，注射泵内内明明有药，报警显示无药输注完毕；立即关机，更换注射泵，重新为病人输注药物，未对病人造成影响 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵故障 | 无 | 异常报警 | 2023年9月12日9点整，护士为病人用注射泵输入药物时，注射泵内内明明有药，报警显示无药输注完毕；立即关机，更换注射泵，重新为病人输注药物，未对病人造成影响 | 由于医院长期未进行注射器校准，设备内存储的注射器参数与实际上泵的注射器参数不一致，设备无法正常控制注射器管路内的液体流速，导致实际流速小于设定流速，误差不在允许范围内。
1264102292023002020 | 其他 | 无 | 治疗泵管夹脱落。 | 在治疗过程中发生泵管夹脱落。 | 产品原因（包括说明书等） | 在治疗过程中发生泵管夹脱落。设备泵管夹与工作强度不匹配。 | 无 | 治疗泵管夹脱落。 | 在治疗过程中发生泵管夹脱落。 | 由于该设备已使用8年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，导致捏柄材质老化断裂。
1253718062023000692 | 其他 |  | 设备报警“注射器未顶紧” | 开机安放好注射器，设置好参数，启动，设备报警“注射器未顶紧”。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 设备报警“注射器未顶紧” | 开机安放好注射器，设置好参数，启动，设备报警“注射器未顶紧”。 | 1.经售后工程师拆机检查，发现设备内部FPC线插头松动。FPC线的功能之一是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，发生报警。报警后设备不能注射药物，无法正常使用。 2.FPC线插头松动的原因，分析是由于长期临床使用频繁搬动设备，设备震动跌宕，内部电线晃动导致FPC线插头松动。
1253717032023000916 | 其他 | 无 | 注射速度异常 | 2023年10月25日，在心内一科使用该注射泵注射药物过程中发现注射速度与实际速度不符，立即更换输液泵，联系设备科进行维修，未对患者造成影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 原因不明，无法确定 | 无 | 注射速度异常 | 2023年10月25日，在心内一科使用该注射泵注射药物过程中发现注射速度与实际速度不符，立即更换输液泵，联系设备科进行维修，未对患者造成影响。 | 由于医院长期未进行注射器校准，设备内存储的注射器参数与实际上泵的注射器参数不一致，设备无法正常控制注射器管路内液体的流速，导致流速误差不在允许范围内。
1274201022023000748 | 其他 | 无 | 接通电源后，无反应 | 接通电源无反应 | 无法确定 |  | 无 | 接通电源后，无反应 | 接通电源无反应 | 由于该设备已使用11年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁拉扯弯折电源线，电源线内部电线断裂，无法正常为设备传递电量，导致设备无法正常开机。
1294425602023001148 | 其他 |  | D1201_设备或部件脱离 | 12月16日给患者进行术后注射治疗，发现注射泵夹子坏，无法固定注射器。科室更换备用泵进行治疗，通知厂家进行更换夹子。 | 产品原因（包括说明书等） | 夹子损坏 |  | D1201_设备或部件脱离 | 12月16日给患者进行术后注射治疗，发现注射泵夹子坏，无法固定注射器。科室更换备用泵进行治疗，通知厂家进行更换夹子。 | 由于该设备已使用11年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，捏柄材质老化开裂。
1264126152023000321 | 其他 | 无伤害 | 开机显示正常，启动后报警 | 给患者使用前，开机检测，显示正常，启动后无液体输出，报警，更换其他输液泵使用，随后通知维修人员维修 | 无法确定 | 开机有电，启动无液体怀疑泵电机故障或控制电路故障 | 无伤害 | 开机显示正常，启动后报警 | 给患者使用前，开机检测，显示正常，启动后无液体输出，报警，更换其他输液泵使用，随后通知维修人员维修 | 1.经售后工程师拆机检查，发现设备内部FPC线损坏。FPC线的功能之一是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，发生报警。报警后设备不能注射药物，无法正常使用。 2.FPC线损坏的原因分析是生产过程中内部FPC线未固定结实产生晃动，FPC线与周围电路板摩擦导致磨损。
1213306072023000220 | 其他 |  | D0101_故障提示 | 液体注射完注射泵不会报警 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | D0101_故障提示 | 液体注射完注射泵不会报警 | 由于医院长期未进行校准，设备内存储的注射器参数与实际注射器参数不一致，设备无法正常控制输液器管路内液体流速，实际流速大于设定的流速，导致管路内液体已注射完成，设备误认为该流速下未输液完成，继续注射，所以未报“注射完成”。
1376108032023000705 | 其他 | 无 | 报警，无法正常注射 | 2023-12-28，医护人员准备给患者使用时报警，无法正常注射，停止使用，更换新的使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 多考虑1.该产品存在质量缺陷2.操作者未按说明书对产品进行维护和保养。 | 无 | 报警，无法正常注射 | 2023-12-28，医护人员准备给患者使用时报警，无法正常注射，停止使用，更换新的使用。 | 1.经售后工程师拆机检查，发现内部的压力传感器插头松动，压力传感器无法正常监测注射器管路内的压力值，提示“阻塞”报警。 2.压力传感器插头松动的原因，分析是由于临床使用时频繁搬动设备，设备震动跌宕内部电线晃动，导致压力传感器插头松动。
1376104002023000723 | 其他 | 无 | 报警显示系统故障 | 12月12日早上08：40护士在为患者输注药物时，打开微量泵开关，调试好的输注液体的泵速，按完开始按键，微量泵报警系统故障，立即更换微量泵，未对患者造成影响 | 产品原因（包括说明书等） | 微量泵内部系统故障 | 无 | 报警显示系统故障 | 12月12日早上08：40护士在为患者输注药物时，打开微量泵开关，调试好的输注液体的泵速，按完开始按键，微量泵报警系统故障，立即更换微量泵，未对患者造成影响 | 1.经售后工程师拆机检查，发现内部的压力传感器插头松动，压力传感器无法正常监测注射器管路内的压力值，提示“系统故障6”报警。 2.压力传感器插头松动的原因，分析是由于临床使用时频繁搬动设备，设备震动跌宕内部电线晃动，导致压力传感器插头松动。
1253718062023000518 | 其他 |  | 放好注射器启动，设备报警注射器未顶紧。 | 给患者使用注射泵时，放好注射器启动，设备报警注射器未顶紧。设备无法使用。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 放好注射器启动，设备报警注射器未顶紧。 | 给患者使用注射泵时，放好注射器启动，设备报警注射器未顶紧。设备无法使用。 | 1.经拆机检查，发现内部传递检测信号的线束FPC线插头松动，导致信号传递异常，引发报警。 2.FPC线插头松动的原因分析是由于临床使用时，频繁搬动设备，设备震动跌宕内部线束晃动，导致FPC线插头松动。
1376108032023000462 | 其他 | 无 | 报警电压低 | 2023-11-27，护士准备给病人使用时，发现注射泵一直报警电压低，立即停止使用，上报器械科维修组 | 产品原因（包括说明书等） | 多考虑：1.产品本身存在缺陷？2.操作人员未按产品说明书对产品进行维护和保养？ | 无 | 报警电压低 | 2023-11-27，护士准备给病人使用时，发现注射泵一直报警电压低，立即停止使用，上报器械科维修组 | 由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用电源线老化内部电线断裂，无法正常为设备传递电量。
1376108032023000439 | 其他 | 无 | 报警离合未闭 | 2023-12-05，护士准备使用注射泵给患者使用时，开机报警离合未闭停止使用，上报器械科医修组，更换新的使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 多考虑1.该产品存在质量缺陷2.操作者未按说明书对产品进行维护和保养 | 无 | 报警离合未闭 | 2023-12-05，护士准备使用注射泵给患者使用时，开机报警离合未闭停止使用，上报器械科医修组，更换新的使用。 | 售后工程师拆机检查，发现内部FPC线破损。分析是由于该设备已使用5年，处于超预期使用状态，长期临床使用FPC线老化破损，无法正常为设备传递信号，导致设备报警提示“离合未闭”。
1386205042023000347 | 其他 |  | 使用过程中报错 | 使用过程中报错 | 无法确定 |  |  | 使用过程中报错 | 使用过程中报错 | 由于操作者未将注射器尾杆正确安装在推拉盒上，导致设备报警提示“注射器未顶紧”，属于正常现象。
1253707122023001086 | 严重伤害 | 影响判断药物使用量 | 输液结束未报警 | 患儿入院诊断为创伤性脑梗塞，遵医嘱给予尼莫同组液体微泵注入2mL/h，患儿一组液体即将泵入结束时，责任护士给予标注大约结束时间方便及时给予更换。之后时间内机器一直未有结束报警，责护查看发现注射器已空，管路少量气体，及时给与更换注射泵，安抚家长，更换后未再发现此类情况。上报器械科给予查看。 | 产品原因（包括说明书等） |  | 影响判断药物使用量 | 输液结束未报警 | 患儿入院诊断为创伤性脑梗塞，遵医嘱给予尼莫同组液体微泵注入2mL/h，患儿一组液体即将泵入结束时，责任护士给予标注大约结束时间方便及时给予更换。之后时间内机器一直未有结束报警，责护查看发现注射器已空，管路少量气体，及时给与更换注射泵，安抚家长，更换后未再发现此类情况。上报器械科给予查看。 | 院方上报的是“严重伤害”，根据严重伤害的定义，我公司认为应为“其他”。 1.经售后工程师检查，内部长电位器插头松动，设备无法正常识别注射器管路长度，导致完成输液但未提示“注射完成”。 2.长电位器松动的原因分析是由于临床长期使用过程中因为频繁搬动设备，设备震动跌宕，内部电线晃动导致长电位器插头松动。
1253717032023000878 | 其他 | 无 | 科室工作人员在使用前对设备检查时候发现设备夹柄卡顿，使用不顺畅 | 2023年12月1日，科室工作人员在使用前对设备检查时候发现设备夹柄卡顿，使用不顺畅，更换新的主设备对病人进行注射治疗，并通知设备科到场检修故障设备，检修后发现设备夹柄处有异物堵塞，设备科对异物堵塞处进行清除处理后，又对所有机械部分进行润滑处理，待设备一切正常后，交付科室使用 | 产品原因（包括说明书等） | 科室工作人员在使用前对设备检查时候发现设备夹柄卡顿，使用不顺畅，更换新的主设备对病人进行注射治疗 | 无 | 科室工作人员在使用前对设备检查时候发现设备夹柄卡顿，使用不顺畅 | 2023年12月1日，科室工作人员在使用前对设备检查时候发现设备夹柄卡顿，使用不顺畅，更换新的主设备对病人进行注射治疗，并通知设备科到场检修故障设备，检修后发现设备夹柄处有异物堵塞，设备科对异物堵塞处进行清除处理后，又对所有机械部分进行润滑处理，待设备一切正常后，交付科室使用 | 由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，临床使用时不慎将药液洒落在捏柄根部处，未及时清理，长期风干形成药液干粉附着在捏柄根部，导致捏柄捏合时发生卡顿现象。
1253718012023000762 | 其他 |  | 系统故障，运行时报警 | 在使用过程中，科室发现注射泵发出系统故障，报给维修部，维修部及时对其做了修复 | 产品原因（包括说明书等） | 在使用过程中，科室发现注射泵发出系统故障，报给维修部，维修部及时对其做了修复 |  | 系统故障，运行时报警 | 在使用过程中，科室发现注射泵发出系统故障，报给维修部，维修部及时对其做了修复 | 由于该设备已使用5年，处于超预期使用状态，长期临床使用搬动设备，设备震动跌宕，内部电线晃动，导致压力传感器插头松动，无法正常检测管路内压力值，导致设备提示“系统故障6”报警。
1253717032023000815 | 其他 | 无 | 科室工作人员在使用前对设备检查时候发现设备无法开机 | 2023-11-11科室工作人员在使用前对设备检查时候发现设备无法开机，通知设备科到场进行检修 | 产品原因（包括说明书等） | 科室工作人员在使用前对设备检查时候发现设备无法开机，设备科到场检修发现设备电路板连接线短路 | 无 | 科室工作人员在使用前对设备检查时候发现设备无法开机 | 2023-11-11科室工作人员在使用前对设备检查时候发现设备无法开机，通知设备科到场进行检修 | 由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用电源板连接线插头老化脱焊（并非医院描述的短路），无法正常为设备传递电量，导致设备无法正常开机。
1203203102023000286 | 其他 |  | 前面板破损 | 前面板破损 | 操作原因 |  |  | 前面板破损 | 前面板破损 | 由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用前壳材质老化，受外力作用导致破损。
1274204002023000898 | 其他 | 无 | 设备固定注射器的卡扣断掉，无法正常使用。 | 设备固定注射器的卡扣断掉，无法正常使用。 | 无法确定 |  | 无 | 设备固定注射器的卡扣断掉，无法正常使用。 | 设备固定注射器的卡扣断掉，无法正常使用。 | 由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用压柄导向柱材质老化，导致出现开裂现象。
1376108032023000531 | 其他 | 无 | 捏柄损坏，无法使用 | 2023-12-08，医护人员准备给患者使用时发现捏柄损坏，无法使用，停止使用，更换新的使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 多考虑使用期间损耗所致 | 无 | 捏柄损坏，无法使用 | 2023-12-08，医护人员准备给患者使用时发现捏柄损坏，无法使用，停止使用，更换新的使用。 | 由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，导致捏柄材质老化开裂。
1253717002023000518 | 严重伤害 | 滴注过快，短时间造成给药过载，增大患者身体负荷 | 泵速过快 | 2023年12月4号18点10分更换尼莫地平注射液50ml，以5ml/h微量泵持续泵入，于12月5号凌晨1点40分结束，50ml注射液以5ml/h本应10小时泵完，7.5个小时就结束了 ，滴注过快，短时间造成给药过载，增大患者身体负荷，影响大，特上报不良事件并通知设备科。 | 产品原因（包括说明书等） | 机器问题？ | 滴注过快，短时间造成给药过载，增大患者身体负荷 | 泵速过快 | 2023年12月4号18点10分更换尼莫地平注射液50ml，以5ml/h微量泵持续泵入，于12月5号凌晨1点40分结束，50ml注射液以5ml/h本应10小时泵完，7.5个小时就结束了 ，滴注过快，短时间造成给药过载，增大患者身体负荷，影响大，特上报不良事件并通知设备科。 | 院方上报的是“严重伤害”，根据严重伤害的定义，我公司认为应为“其他”。 由于医院长期未进行注射器校准，设备内存储的注射器参数与实际上泵的注射器参数不一致，设备无法正常控制注射器管路内液体流速，导致实际流速大于设定流速。
1253701122023000611 | 严重伤害 | 无法注射药物 | 拉杆断裂 | 2023年12月13日，科室给予患者注射泵注射药物过程中，设备拉杆断裂，未对患者造成影响。 | 无法确定 | 设备管理部工程师接报修后到达科室，对设备进行检查，需更换拉杆。 | 无法注射药物 | 拉杆断裂 | 2023年12月13日，科室给予患者注射泵注射药物过程中，设备拉杆断裂，未对患者造成影响。 | 院方上报的是“严重伤害”，根据严重伤害的定义，我公司认为应为“其他”。 由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用前壳上的压柄导向柱材质老化开裂，无法正常固定注射泵。
1253701122023000614 | 严重伤害 | 无法注射药物 | 推进旋杆卡住 | 2023年12月13日，科室工作人员在使用注射泵为患者进行药物注射时发现旋杆卡住，未对患者造成影响。 | 无法确定 | 设备管理部工程师接报修后，到达科室清理旋杆。 | 无法注射药物 | 推进旋杆卡住 | 2023年12月13日，科室工作人员在使用注射泵为患者进行药物注射时发现旋杆卡住，未对患者造成影响。 | 院方上报的是“严重伤害”，根据严重伤害的定义，我公司认为应为“其他”。 由于该设备已使用11年，处于超预期使用状态，临床使用不慎将药液洒在空心轴套管上未及时清理，风干后药液干粉附着在空心轴套筒表面，导致推注时发生卡顿现象。
1376108032023000567 | 其他 | 无 | 捏柄损坏 | 2023-12-12，护士在使用注射泵时发现捏柄损坏，设备无法使用，及时更换。 | 产品原因（包括说明书等） | 多考虑：1.产品本身存在缺陷？2.操作人员未按产品说明书对产品进行维护和保养？ | 无 | 捏柄损坏 | 2023-12-12，护士在使用注射泵时发现捏柄损坏，设备无法使用，及时更换。 | 经过分析和实验，我们发现使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次捏合后，可能会出现开裂现象。在ABS中增加适量玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。推测ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
1253718032023000407 | 其他 |  | 设备报警不出声音 | 2023年10月8日，胃肠二护士在给病人使用时发现设备报警不出声音的异常情况，科室给医工部报修后，工程师发现报警喇叭坏，更换喇叭后，设备可正常使用，未给科室造成影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 报警喇叭坏 |  | 设备报警不出声音 | 2023年10月8日，胃肠二护士在给病人使用时发现设备报警不出声音的异常情况，科室给医工部报修后，工程师发现报警喇叭坏，更换喇叭后，设备可正常使用，未给科室造成影响。 | 1.售后工程师拆机检查发现喇叭本身不发声，判断是喇叭不良。 2.喇叭不良的原因分析是喇叭内部电线焊接不良，在使用过程中由于转运搬动设备，线束晃动导致焊点松动脱落，无法正常导电发声。
1376108032023000656 | 其他 | 无 | 无法识别注射器 | 2023-12-20，医护人员准备给患者使用注射泵时无法识别注射器，停止使用，更换新的使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 多考虑该产品存在质量问题 | 无 | 无法识别注射器 | 2023-12-20，医护人员准备给患者使用注射泵时无法识别注射器，停止使用，更换新的使用。 | 由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁搬动设备，设备震动跌宕内部电线晃动，导致短电位器插头松动，无法正常识别上泵注射器规格。
1376108032023000644 | 其他 | 无 | 捏柄断裂 | 2023-12-19，医护人员准备给患者使用注射泵时发现捏柄断裂，停止使用，更换新的使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 多考虑该产品存在质量问题 | 无 | 捏柄断裂 | 2023-12-19，医护人员准备给患者使用注射泵时发现捏柄断裂，停止使用，更换新的使用。 | 经过分析和实验，我们发现使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次捏合后，可能会出现开裂现象。在ABS中增加适量玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。推测ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
1376108032023000637 | 其他 | 无 | 无法开机 | 2023-12-18，医护人员准备给患者使用注射泵时，无法开机，停止使用，更换新的使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 多考虑1.该产品存在质量缺陷2.操作者未按说明书对产品进行维护和保养。 | 无 | 无法开机 | 2023-12-18，医护人员准备给患者使用注射泵时，无法开机，停止使用，更换新的使用。 | 1.经售后工程师检查，电源板连接线插头松动，无法为设备传递电量，导致设备无法正常开机。 2.由于该设备已使用5年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁搬动设备，设备震动跌宕内部电线晃动，导致电源板连接线插头松动。
1376108032023000605 | 其他 | 无 | 报警阻塞，无法使用 | 2023-12-14，医务人员调试注射泵时，发现报警阻塞，无法使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 多考虑：1.产品本身存在缺陷？2.操作人员未按产品说明书对产品进行维护和保养？ | 无 | 报警阻塞，无法使用 | 2023-12-14，医务人员调试注射泵时，发现报警阻塞，无法使用。 | 1.售后工程师拆机检查，发现内部压力传感器插头松动，无法正常监测管路内压力值，导致提示“阻塞”报警。 2.由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁搬动设备，设备震动跌宕内部电线晃动，导致压力传感器插头松动。
1376108032023000621 | 其他 | 无 | 报警离合未闭 | 2023-12-15，医务人员调试注射泵时，开机后报警离合未闭，停止使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 多考虑：1.产品本身存在缺陷？2.操作人员未按产品说明书对产品进行维护和保养？ | 无 | 报警离合未闭 | 2023-12-15，医务人员调试注射泵时，开机后报警离合未闭，停止使用。 | 1.经售后工程师拆机检查，发现内部FPC线破损，导致设备报警“离合未闭”。 2.FPC线破损的原因分析是由于该设备已使用5年，处于超预期使用状态，长期临床使用导致FPC线老化破损。
1376108032023000626 | 其他 | 无 | 电池无法充电 | 2023-12-15，医务人员调试注射泵时，发现电池无法充电，停止使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 多考虑：1.产品本身存在缺陷？2.操作人员未按产品说明书对产品进行维护和保养？ | 无 | 电池无法充电 | 2023-12-15，医务人员调试注射泵时，发现电池无法充电，停止使用。 | 由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁对电池进行充放电运行，导致电池老化故障，无法充电。
1162102002023000712 | 其他 | 无患者 | D150101_断裂 | 在工程师日常巡检中发现，该注射泵的注入量不准，经检查发现是注射器夹杆断裂导致，经与厂家工程是沟通发现是设备老化导致，重新更换后设备可正常使用 | 产品原因（包括说明书等） | 在工程师日常巡检中发现，该设备注入量不准，经检查发现注射器夹杆断裂，经与厂家工程是沟通发现是设备老化导致 | 无患者 | D150101_断裂 | 在工程师日常巡检中发现，该注射泵的注入量不准，经检查发现是注射器夹杆断裂导致，经与厂家工程是沟通发现是设备老化导致，重新更换后设备可正常使用 | 由于该设备已使用11年，处于超预期使用状态，长期临床使用压柄导向柱材质老化断裂，无法正常支撑压柄固定上泵的注射器。
1376108012023000317 | 严重伤害 | 无 | D040505_流速不准 | 2023-12-11，使用注射泵进行患者给药，检查发现存在流速过快的问题，立即停止使用，并报医学装备部工程师进行重新校准。此事件的发生因医务人员发现及时，未发生伤害事件。考虑此产品经过维护和保养后，再次使用时，如出现同类故障，有可能给患者造成严重伤害。 | 产品原因（包括说明书等）,操作原因 | 多考虑：1.产品本身存在缺陷？2.操作人员未按产品说明书对产品进行维护和保养？ | 无 | D040505_流速不准 | 2023-12-11，使用注射泵进行患者给药，检查发现存在流速过快的问题，立即停止使用，并报医学装备部工程师进行重新校准。此事件的发生因医务人员发现及时，未发生伤害事件。考虑此产品经过维护和保养后，再次使用时，如出现同类故障，有可能给患者造成严重伤害。 | 院方上报的是“严重伤害”，根据严重伤害的定义，我公司认为应为“其他”。 由于医院长期未进行注射器校准，设备内存储的注射器参数与实际上泵的注射器参数不一致，设备无法正常控制注射器管路内液体流速，导致实际流速大于设定流速。
1294419292023000397 | 其他 |  | 泵不走 | 2023年11月15日，医护人员发现注射泵出现故障，送到设备科检修。 | 无法确定 | 经检查，发现是内部电路排线断。 |  | 泵不走 | 2023年11月15日，医护人员发现注射泵出现故障，送到设备科检修。 | 1.经售后工程师拆机检查，发现设备内部FPC线损坏。FPC线的功能之一是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，发生报警。报警后设备不能注射药物，无法正常使用。 2.FPC线损坏的原因分析可能是由于生产过程中内部FPC线未固定结实晃动，FPC线与周围电路板摩擦导致磨损。
1223401032023006453 | 其他 |  | 注射泵不开机 | 注射泵不开机 | 无法确定 |  |  | 注射泵不开机 | 注射泵不开机 | 由于该设备已使用5年，处于超预期使用状态，长期临床使用电源板老化发生故障，无法为设备传递电量，导致设备无法正常开机运行。
1253715022023000426 | 其他 | 延误患者及时治疗 | 报错误6 | 2023年11月6日科室使用设备为患者进行药物注射时，设备报警错误6，科室立即更换同类设备，并联系设备科进行维修 | 产品原因（包括说明书等） |  | 延误患者及时治疗 | 报错误6 | 2023年11月6日科室使用设备为患者进行药物注射时，设备报警错误6，科室立即更换同类设备，并联系设备科进行维修 | 设备科工程师拆机检查，发现压力传感器松动（并非医院描述的电机排线），造成接触不良引发报警。分析可能是由于长期临床搬动设备，内部电线震动导致压力传感器插头松动。
1253717072023001259 | 其他 | 无 | 注射泵开机故障 | 2023年11月7日，科室上报注射泵无法使用，开机故障，经现场确定为电池供电故障，拆机检查发现电源电池供电故障、供电线断裂，维修正常使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 电源电池供电故障、供电线断裂 | 无 | 注射泵开机故障 | 2023年11月7日，科室上报注射泵无法使用，开机故障，经现场确定为电池供电故障，拆机检查发现电源电池供电故障、供电线断裂，维修正常使用。 | 由于该设备已使用6年，处于超预期使用状态，长期临床使用电池连接线老化开裂，导致电池接触不良，无法正常为设备提供电量。
1253718062023000285 | 其他 |  | 开机后报错“系统故障1” | 准备给患者使用注射泵时，通电开机，报错“系统故障1” | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 开机后报错“系统故障1” | 准备给患者使用注射泵时，通电开机，报错“系统故障1” | 1.经检查，故障发生的原因为电机模块的螺丝脱落，卡在电机上，电机运行过程中被螺丝卡住无法正常步进，导致电机烧坏。 2.螺丝脱落的原因分析为由于该设备已使用6年，处于超预期使用状态，长期临床转运搬动设备，设备震动跌宕，内部螺丝随设备晃动发生松动现象，长期松动导致脱落。
1376104002023000552 | 其他 | 无 | 异常报警 | 2023-10-30，护士在给患者接入注射泵的过程中，注射泵开机异常报警无法推送液体，停止使用，及时更换。 | 无法确定 | 经检测，判断为注射泵内置导联线脱落松动导致注射泵异常报警。 | 无 | 异常报警 | 2023-10-30，护士在给患者接入注射泵的过程中，注射泵开机异常报警无法推送液体，停止使用，及时更换。 | 经售后工程师拆机检查，内部压力传感器插头松动。分析是由于临床使用频繁搬动设备，设备震动跌宕，内部电线晃动导致压力传感器插头松动。
1376104002023000554 | 其他 | 无 | 无法开机 | 2023-10-29，护士在给患者接入注射泵进行药物推送的过程中，发现注射泵无法正常开机，停止使用，及时更换。 | 无法确定 | 经检测，判断为注射泵电路板故障，导致注射泵无法开机。 | 无 | 无法开机 | 2023-10-29，护士在给患者接入注射泵进行药物推送的过程中，发现注射泵无法正常开机，停止使用，及时更换。 | 1.经售后工程师拆机检查，实际故障原因为内部电源模块插头松动，导致无法正常为设备提供电量。并非医院描述的电路板故障。 2.插头松动的原因，分析是由于长期临床使用，频繁搬动设备，设备震动跌宕，内部电线晃动导致电源模块插头松动。
1376104002023000553 | 其他 | 无 | 无法推送液体 | 2023-10-29，护士在给患者接入注射泵进行药物推送的过程中，发现注射泵无法推送药液，停止使用，及时更换。 | 无法确定 | 经检测，判断为注射泵内部连接线脱落，导致注射泵无法推送药液。 | 无 | 无法推送液体 | 2023-10-29，护士在给患者接入注射泵进行药物推送的过程中，发现注射泵无法推送药液，停止使用，及时更换。 | 由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁搬动设备，设备震动跌宕，内部电线晃动，长电位器插头松动，无法正常传递信号，导致设备启动后无法正常运行。
1151510102023000504 | 其他 | 无 | D15050701_器械相互磨损 | 2023.11.2 使用前检查设备时发现微量泵的推进杆老化开裂，存在推进计量不准确的风险。 | 产品原因（包括说明书等） | 微量泵的推进杆老化开裂，建议改进生产材料。 | 无 | D15050701_器械相互磨损 | 2023.11.2 使用前检查设备时发现微量泵的推进杆老化开裂，存在推进计量不准确的风险。 | 由于该设备已使用11年，处于超预期使用状态，长期临床使用空心轴套管材质老化开裂。
1137404732023000189 | 其他 | 无 | 使用过程中突然黑屏 | 2023.10.28 患者需要精准注射，医生在给患者使用注射泵时，发现突然黑屏，立即使用备用注射泵进行后续注射工作，联系设备科说明情况 | 产品原因（包括说明书等） | 考虑是否接触不良了 | 无 | 使用过程中突然黑屏 | 2023.10.28 患者需要精准注射，医生在给患者使用注射泵时，发现突然黑屏，立即使用备用注射泵进行后续注射工作，联系设备科说明情况 | 由于该设备已使用12年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁搬动设备，设备震动跌宕，内部电线晃动导致显示屏插头脱落，无法正常传递影像信息。
1294419682023000050 | 其他 | 注射泵不能正常使用 | 柱塞推杆的抓手部位胶片断开 | 2023年10月20日内一护士为患者进行静脉推注，使用注射泵时，柱塞推杆的抓手部位胶片断开，更换了同一型呈同一厂家的设备，结果正常使用。出现同一问题有3台注射泵，报设备维修组，工程师在柱塞推杆的抓手部位加上螺丝钉，一样可以使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 柱塞推杆的抓手部位胶片断开 | 注射泵不能正常使用 | 柱塞推杆的抓手部位胶片断开 | 2023年10月20日内一护士为患者进行静脉推注，使用注射泵时，柱塞推杆的抓手部位胶片断开，更换了同一型呈同一厂家的设备，结果正常使用。出现同一问题有3台注射泵，报设备维修组，工程师在柱塞推杆的抓手部位加上螺丝钉，一样可以使用。 | 由于设备在医院使用5年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，导致捏柄材质老化开裂。
1253718032023000289 | 其他 |  | 机器开不开机 | 2023年7月18日，急诊内科护士在使用注射泵时发现机器开不开机，更换其他设备使用。报修后工程师发现机器电源板故障，维修电路板，更换电路板元件，设备修复。 | 产品原因（包括说明书等） | 机器电源板故障 |  | 机器开不开机 | 2023年7月18日，急诊内科护士在使用注射泵时发现机器开不开机，更换其他设备使用。报修后工程师发现机器电源板故障，维修电路板，更换电路板元件，设备修复。 | 由于该设备已使用6年，处于超预期使用状态，长期临床使用电源板上元器件老化故障，导致电路板无法传递电量。
1406545002023001550 | 其他 | 无 | D0101_故障提示 | 临床正常使用，仪器报故障显示注射器错误，无法使用。 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 | 打开仪器传感器接头松动 | 无 | D0101_故障提示 | 临床正常使用，仪器报故障显示注射器错误，无法使用。 | 由于该设备已使用8年，处于超预期使用状态，长期临床使用，频繁搬动设备，设备震动跌宕内部电线晃动，导致短电位器插头松动，无法正常识别注射器。
1274204002023000768 | 其他 |  | 注射泵时间显示不对 | 注射泵时间显示不对 | 产品原因（包括说明书等） | 检查后发现，转班电池没电导致，时间显示不对 |  | 注射泵时间显示不对 | 注射泵时间显示不对 | 由于该设备已使用5年，处于超预期使用状态，长期临床使用主控板上纽扣电池电量耗尽，无法正常为主控板供电，导致系统上的时间与实际时间不一致。
1253711042023000435 | 其他 | 设备使用过程中突发故障，无法正常为病人使用，影响了病人注射治疗。 | D1201_设备或部件脱离 | 2023年9月8日，科室工作人员使用该设备为病人进行注射准备时，该设备注射夹子断裂，无法正常使用，科室工作人员立即更换其他设备为病人进行治疗，并报修维修工程师。 | 产品原因（包括说明书等） | 经维修工程师维修判定，该设备因使用频率高，设备磨损老化导致注射夹子断裂。 | 设备使用过程中突发故障，无法正常为病人使用，影响了病人注射治疗。 | D1201_设备或部件脱离 | 2023年9月8日，科室工作人员使用该设备为病人进行注射准备时，该设备注射夹子断裂，无法正常使用，科室工作人员立即更换其他设备为病人进行治疗，并报修维修工程师。 | 由于该设备已使用6年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，导致捏柄材质老化开裂。
1406545002023001765 | 其他 | 无 | D010301_操作失效 | 检查发现机器启动后能识别针管，点击运行后，不运行也未报错停机。 | 无法确定 |  | 无 | D010301_操作失效 | 检查发现机器启动后能识别针管，点击运行后，不运行也未报错停机。 | 由于该设备已使用11年，处于超预期使用状态，长期临床使用短电位器老化发生故障，导致无法识别安装的注射器规格。
1274218022023000217 | 其他 | 无 | 注射泵电机故障 | 2023年9月16日值班护士发现注射泵故障无法使用，立即向设备科报修，经检修后设备恢复正常 | 产品原因（包括说明书等） |  | 无 | 注射泵电机故障 | 2023年9月16日值班护士发现注射泵故障无法使用，立即向设备科报修，经检修后设备恢复正常 | 由于该设备已使用11年，处于超预期使用状态，长期临床使用电机老化发生故障，导致设备无法正常运行。
1294419292023000337 | 其他 |  | 报警声音缺失 | 2023年10月11日16:20，医护人员发现注射泵没有报警声音，送到设备科检修。 | 无法确定 | 经检查，发现是喇叭损坏。 |  | 报警声音缺失 | 2023年10月11日16:20，医护人员发现注射泵没有报警声音，送到设备科检修。 | 1.拆机检查发现喇叭本身不发声，判断是喇叭不良。 2.喇叭不良的原因分析是喇叭内部电线焊接不良，在使用过程中由于转运搬动设备，线束晃动导致焊点松动脱落，无法正常导电发声。
1162107002023000893 | 其他 | 无伤害事件发生 | 电源线损坏 | 工作人员对设备进行日常巡检过程中发现设备电源线损坏。 | 无法确定 | 配件老化 | 无伤害事件发生 | 电源线损坏 | 工作人员对设备进行日常巡检过程中发现设备电源线损坏。 | 由于该设备已使用8年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁拉扯弯折电源线 ，导致电源线外表皮破损内部电线外露磨损断裂，无法正常为设备传递电量。
1294419442023000192 | 其他 |  | D010501_准备启动失效 | 2023年10月9日11：50在为术后患者使用注射泵注射药物时，发现该注射泵不能通电开不了机，不能正常使用，更换另一台注射泵进行注射，运行正常。 | 产品原因（包括说明书等） | 怀疑电源板烧坏所致。 |  | D010501_准备启动失效 | 2023年10月9日11：50在为术后患者使用注射泵注射药物时，发现该注射泵不能通电开不了机，不能正常使用，更换另一台注射泵进行注射，运行正常。 | 由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态。长期临床使用，频繁搬动设备，设备震动跌宕内部电线晃动，导致电源板插头松动，无法正常为设备传递电量。
1253717032023000780 | 其他 |  | 科室工作人员在使用前对设备检查时候发现设备注射器夹持器柄断 | 2023-11-04科室工作人员在使用前对设备检查时候发现设备注射器夹持器柄断，通知设备科到场检修 | 产品原因（包括说明书等） | 注射器夹持器柄断，通知设备科到场检修 |  | 科室工作人员在使用前对设备检查时候发现设备注射器夹持器柄断 | 2023-11-04科室工作人员在使用前对设备检查时候发现设备注射器夹持器柄断，通知设备科到场检修 | 由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，导致捏柄材质老化开裂。
1386204092023000863 | 其他 |  | 蓄电池不充电 | 医护人员在进行设备检查时发现无法对蓄电池进行充电，随后通知设备科进行维修。 | 无法确定 |  |  | 蓄电池不充电 | 医护人员在进行设备检查时发现无法对蓄电池进行充电，随后通知设备科进行维修。 | 由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁对电池进行充放电工作，电池老化，无法正常对电池进行充放电。
1162103022023000333 | 其他 | 无 | 捏手损坏 | 2023年10月27日，预使用输液泵进行输液，发现输液泵捏手损坏，设备无法使用，未对患者造成伤害。 | 产品原因（包括说明书等） | 产品原因 | 无 | 捏手损坏 | 2023年10月27日，预使用输液泵进行输液，发现输液泵捏手损坏，设备无法使用，未对患者造成伤害。 | 由于该设备已使用11年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，导致捏柄材质老化开裂。
1253706042023000531 | 其他 | 无 | 注射泵固定夹固定不住 | 2023年11月22的上午，科室医生在准备使用时发现注射泵的固定夹固定不住，申报设备科维修，未产生伤害，经设备科维修检查发现是固定夹损坏，后经设备科更换注射泵的固定夹后，已正常使用。 | 无法确定 | 注射泵的固定夹固定不住 | 无 | 注射泵固定夹固定不住 | 2023年11月22的上午，科室医生在准备使用时发现注射泵的固定夹固定不住，申报设备科维修，未产生伤害，经设备科维修检查发现是固定夹损坏，后经设备科更换注射泵的固定夹后，已正常使用。 | 由于该设备已使用9年，处于超预期使用状态，长期临床使用压柄材质老化开裂，无法正常固定注射器。
1335110362023000355 | 其他 | 未造成伤害 | D0101_故障提示,D0305_松动连接 | 10.7日下午15.48，准备使用该注射泵为患者输注药物，发现2通道提示注射器未顶紧，多次调试均失败，15.50更换注射泵，输注正常。后联系设备科检修。 | 产品原因（包括说明书等） | 传感器故障 | 未造成伤害 | D0101_故障提示,D0305_松动连接 | 10.7日下午15.48，准备使用该注射泵为患者输注药物，发现2通道提示注射器未顶紧，多次调试均失败，15.50更换注射泵，输注正常。后联系设备科检修。 | 1.经拆机检查，发现注射器检测板线束发生破损，导致信号传递异常，引发报警。 2.初步分析可能是由于生产时未将注射器检测板线束固定到位，导致在临床使用时线束与内部结构件摩擦，导致表皮破损，内部电线断裂。
1335110022023000495 | 其他 | 未造成伤害 | D080105_无报警声 | 2023-10-23上午10.32，病人急性胰腺炎入院，要使用注射泵泵药，11.43护士巡查发现药物已泵注完毕，但未听到设备报警。未给患者造成伤害，设备于14.16分交于设备科检修，更换喇叭后正常。未对患者造成明显伤害。 | 产品原因（包括说明书等） | 喇叭损坏，报警时无声音 | 未造成伤害 | D080105_无报警声 | 2023-10-23上午10.32，病人急性胰腺炎入院，要使用注射泵泵药，11.43护士巡查发现药物已泵注完毕，但未听到设备报警。未给患者造成伤害，设备于14.16分交于设备科检修，更换喇叭后正常。未对患者造成明显伤害。 | 1.拆机检查发现喇叭本身不发声，判断是喇叭不良。 2.喇叭不良的原因分析是喇叭内部电线焊接不良，在使用过程中由于转运搬动设备，线束晃动导致焊点松动脱落，无法正常导电发声。
1162105002023000182 | 其他 | 无 | D040505_流速不准 | 2023年开6月7日，护士使用该设备为患者治疗，巡视发现注射量不准确。 处理：给患者更换注射泵。未对患者造成其他影响；上报事件信息。 | 产品原因（包括说明书等） | 开机，护士觉得注射量不够准确，给患者更换注射泵，报修 | 无 | D040505_流速不准 | 2023年开6月7日，护士使用该设备为患者治疗，巡视发现注射量不准确。 处理：给患者更换注射泵。未对患者造成其他影响；上报事件信息。 | 由于医院长期未进行注射器校准，设备内存储的注射器参数与实际上泵的注射器参数不一致，设备无法正常控制注射器管路内液体流速，导致实际流速小于设定流速。
1274201022023000639 | 其他 |  | 下层泵出现故障 | 下层泵出现故障 联系维修 | 无法确定 |  |  | 下层泵出现故障 | 下层泵出现故障 联系维修 | 由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，捏柄材质老化开裂，无法正常安装注射器。
1253711022023000423 | 其他 | 未对患者造成影响 | 注射泵上通道无蜂鸣音报警 | 2023年10月31日接重症监护室报修其使用的注射泵上通道无声音报警提示，经查看该注射泵上通道在注射器液体注射接近完成时及泵注完成后均无声音报警但报警指示灯闪烁，判断为微型喇叭坏。该次不良事件暂未对患者造成影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 产品微型喇叭损坏 | 未对患者造成影响 | 注射泵上通道无蜂鸣音报警 | 2023年10月31日接重症监护室报修其使用的注射泵上通道无声音报警提示，经查看该注射泵上通道在注射器液体注射接近完成时及泵注完成后均无声音报警但报警指示灯闪烁，判断为微型喇叭坏。该次不良事件暂未对患者造成影响。 | 1.拆机检查发现喇叭本身不发声，判断是喇叭不良。 2.喇叭不良的原因分析是喇叭内部电线焊接不良，在使用过程中由于转运搬动设备，线束晃动导致焊点松动脱落，无法正常导电发声。
1162102002023000542 | 其他 | 无 | D150101_断裂 | 2023年11月20日，医护人员使用注射泵为患者治疗前进行准备过程中，安装注射器时发现无法识别注射器规格，经工程师检查发现注射器拉杆支架断裂，导致注射器位置不正确，立即更换其它设备完成操作，并上报设备科维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 医护人员使用注射泵为患者治疗前进行准备过程中，安装注射器时发现无法识别注射器规格，经检查发现注射器拉杆支架断裂，导致注射器位置不正确 | 无 | D150101_断裂 | 2023年11月20日，医护人员使用注射泵为患者治疗前进行准备过程中，安装注射器时发现无法识别注射器规格，经工程师检查发现注射器拉杆支架断裂，导致注射器位置不正确，立即更换其它设备完成操作，并上报设备科维修。 | 由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用，导致位于前壳的压柄导向柱材质老化开裂，无法正常识别注射器规格。
1253709092023000619 | 其他 |  | 固定器故障 | 患者于10.17入院与10.21在常规泵入药物中固定器故障，无法正常使用。 | 无法确定 |  |  | 固定器故障 | 患者于10.17入院与10.21在常规泵入药物中固定器故障，无法正常使用。 | 经过分析和实验，我们发现使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次捏合后，可能会出现开裂现象。在ABS中增加适量玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。推测ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
1294425602023000921 | 其他 | 无 | D1201_设备或部件脱离 | 2023-11-20护士使用该注射泵给患者治疗时，发现注射泵无法固定， 科室更换备用注射泵进行治疗 | 产品原因（包括说明书等） | 仪器故障 | 无 | D1201_设备或部件脱离 | 2023-11-20护士使用该注射泵给患者治疗时，发现注射泵无法固定， 科室更换备用注射泵进行治疗 | 售后工程师检查设备，发现紧固夹螺丝滑丝。分析可能是由于临床使用过程中，螺丝位置歪斜时用力扭动螺丝，导致螺丝滑丝，无法正常固定设备。
1141408142023000249 | 其他 |  | 按键失灵 | 设备按键失灵 | 产品原因（包括说明书等） | 无法确定 |  | 按键失灵 | 设备按键失灵 | 1.经售后工程师拆机检查，按键与主控板间隙内附着大量药液干粉，导致按键接触不良。 2.分析可能是临床使用过程中不慎有药液洒落，未及时清理药液流入按键与主控板间隙内，长期累积导致按键与主控板接触不良。
1253706002023001561 | 严重伤害 | 提示注射器识别失败 | 提示注射器识别失败 | 提示注射器识别失败 | 产品原因（包括说明书等） |  | 提示注射器识别失败 | 提示注射器识别失败 | 提示注射器识别失败 | 院方上报的是“严重伤害”，根据严重伤害的定义，我公司认为应为“其他”。 由于该设备已使用6年，处于超预期使用状态，长期临床使用推拉盒材质老化破损，无法正常识别注射器尾杆，导致设备无法正常识别上泵的注射器规格。
1345230002023000269 | 其他 |  | 显示错误 | 2023年9月28日，用该注射泵为病人注射液体，还有液体时该泵显示残留己到（其实该注射液还有一半），多次联系工程师无果，已经影响到病人的治疗！ | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 显示错误 | 2023年9月28日，用该注射泵为病人注射液体，还有液体时该泵显示残留己到（其实该注射液还有一半），多次联系工程师无果，已经影响到病人的治疗！ | 由于该设备已使用5年，处于超预期使用状态，长期临床使用内部FPC线老化破损， 无法正常传递检测信号，导致信号传递异常，引发报警提示。
1233503222023000100 | 其他 |  | 显示屏无法运行 | 2023年8月20日患者因胆石症在仙游县总医院住院治疗，于2023年8月20日我科护士为病人使用输液泵为病人控制输液速度时，在上电时显示屏无法运行，立即停用更换另一输液泵，未对病人产生影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 仪器故障 |  | 显示屏无法运行 | 2023年8月20日患者因胆石症在仙游县总医院住院治疗，于2023年8月20日我科护士为病人使用输液泵为病人控制输液速度时，在上电时显示屏无法运行，立即停用更换另一输液泵，未对病人产生影响。 | 1.经售后工程师拆机检查，发现内部显示屏连接线插头松动，导致显示屏无法正常工作。 2.显示屏连接线插头松动初步分析是由于临床使用频繁搬动设备，设备震动跌宕，内部电线晃动导致导致插头松动。
1233503222023000101 | 其他 |  | 在上电时显示屏没有信号 | 2023年8月15日患者因肠梗阻在仙游县总医院住院治疗，于2023年8月15日我科护士为病人使用微量泵泵入药物时，在上电时显示屏没有信号，经关机重新开机仍没有信号，立即停用更换另一台微量泵，未对病人产生影响. | 产品原因（包括说明书等） | 仪器故障 |  | 在上电时显示屏没有信号 | 2023年8月15日患者因肠梗阻在仙游县总医院住院治疗，于2023年8月15日我科护士为病人使用微量泵泵入药物时，在上电时显示屏没有信号，经关机重新开机仍没有信号，立即停用更换另一台微量泵，未对病人产生影响. | 1.经售后工程师拆机检查，发现内部显示屏连接线插头松动，导致显示屏无法正常工作。 2.显示屏连接线插头松动初步分析是由于临床使用频繁搬动设备，设备震动跌宕，内部电线晃动导致导致插头松动。
1162107002023000406 | 其他 | 注射泵开关失灵。频繁报警。不能正常工作，更换一台输液泵后正常使用。无不良后果。 | 注射泵开关失灵。频繁报警。不能正常工作，更换一台输液泵后正常使用。无不良后果。 | 注射泵开关失灵。频繁报警。不能正常工作，更换一台输液泵后正常使用。无不良后果。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵开关失灵。频繁报警。不能正常工作，更换一台输液泵后正常使用。无不良后果。 | 注射泵开关失灵。频繁报警。不能正常工作，更换一台输液泵后正常使用。无不良后果。 | 注射泵开关失灵。频繁报警。不能正常工作，更换一台输液泵后正常使用。无不良后果。 | 注射泵开关失灵。频繁报警。不能正常工作，更换一台输液泵后正常使用。无不良后果。 | 1.经售后工程师检查，开关机键与主控板缝隙内存在大量药液干粉，导致开关机键失灵，无法正常取消报警信息。 2.缝隙内存在药液干粉的原因，分析是由于临床使用不慎将药液洒落未及时清理，药液流入缝隙内长期风干形成药液干粉。
1162112062023000069 | 其他 | 注射泵停止工作 | 断电时停止工作 | 在使用注射泵泵入药物时，注射泵断电停止，立即更换注射泵 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵断电停止泵入 | 注射泵停止工作 | 断电时停止工作 | 在使用注射泵泵入药物时，注射泵断电停止，立即更换注射泵 | 由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁对电池进行充放电，电池老化无法储存电量，导致电池模式下设备停止运行。
1274204002023000686 | 其他 |  | 注射器计时器不准。 | 注射器计时器不准。 | 操作原因 | 拆开机器后发现固定注射器的柱子断裂后内部的传感器位置移动。 |  | 注射器计时器不准。 | 注射器计时器不准。 | 1.由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用前壳材质老化，压柄导向柱开裂，无法正常固定注射器。 2.实际流速小于设定流速的原因是由于临床转运频繁搬动设备，设备震动跌宕内部电线晃动，导致长电位器插头脱落，无法正常控制液体流速。
1162102002023000337 | 其他 | 延误治疗 | D010501_准备启动失效 | 2023.9.8正常开机后，注射器安上后调好参数按启动键，设备部运行，注射器不推进，发现此情况后，立即通知设备部工程师，并停用该设备，更换其他设备。 | 产品原因（包括说明书等） | 设备质量原因 | 延误治疗 | D010501_准备启动失效 | 2023.9.8正常开机后，注射器安上后调好参数按启动键，设备部运行，注射器不推进，发现此情况后，立即通知设备部工程师，并停用该设备，更换其他设备。 | 1.经返厂拆机检查，发现设备内部FPC线松动。FPC线的功能之一是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，发生报警。报警后设备不能注射药物，无法正常使用。 2.FPC线松动的原因分析是由于长期临床使用频繁搬动设备，设备震动跌宕，内部电线晃动导致FPC线松动。
1162107002023000321 | 其他 | 延缓患者治疗时间 | 可能电脑程序出错 | 护士在使用注射泵时出现阻塞不进液现象，关闭仪器检查未发现问题。重新开机，仪器正常工作。 | 产品原因（包括说明书等） | 可能电脑程序出错 | 延缓患者治疗时间 | 可能电脑程序出错 | 护士在使用注射泵时出现阻塞不进液现象，关闭仪器检查未发现问题。重新开机，仪器正常工作。 | 1.售后工程师模拟临床试验5次，并对设备进行检查，未发现设备出现“阻塞”报警。 2.分析可能是临床使用时，患者不慎将注射器延长管压在身体下，导致管路液体流通不畅，管内压力大，设备报警提示“阻塞”。调整好管路后重新注射，设备正常运行。
1162107002023000503 | 其他 | 无伤害事件发生 | 设备不能推液，无法正常使用 | 工作人员对设备进行日常检查发设备不能推液，随即和工程师联系进行报修 | 无法确定 |  | 无伤害事件发生 | 设备不能推液，无法正常使用 | 工作人员对设备进行日常检查发设备不能推液，随即和工程师联系进行报修 | 由于该设备已使用7年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，捏柄材质老化开裂。
1284318002023001982 | 其他 | 无 |  | 在使用过程中，按键接触不良，自动误触 | 产品原因（包括说明书等） | 按键故障 | 无 |  | 在使用过程中，按键接触不良，自动误触 | 1.经售后工程师拆机检查，按键与主控板间隙内附着大量药液干粉，导致主控板与“暂停键”接触按钮无法正常弹起。。 2.分析由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，临床使用过程中不慎有药液洒落，未及时清理药液，流入按键与主控板间隙内，长期风干累积导致主控板与按键缝隙填满药液干粉，主控板按钮无法正常弹起。
1253717042023000273 | 其他 | 无 | 注射器推进杆卡塞 | 2023年10月9日，于成武县人民医院肿瘤血液内科，医务人员发现该设备2通道，注射器推进杆卡塞，不能正常使用，立即停用该设备，更换备用机使用，未对患者造成伤害。 | 产品原因（包括说明书等） | 发现该设备2通道，注射器推进杆卡塞，产品质量缺陷 | 无 | 注射器推进杆卡塞 | 2023年10月9日，于成武县人民医院肿瘤血液内科，医务人员发现该设备2通道，注射器推进杆卡塞，不能正常使用，立即停用该设备，更换备用机使用，未对患者造成伤害。 | 由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用套筒材质老化变型，无法顺畅插入O型密封圈内，导致输液时出现卡顿现象。
1253711022023000388 | 其他 | 未对患者造成影响 | 设备上部分通道报警器失音 | 2023年9月25日-9月27日连续接心内二科报修其使用的注射泵上通道报警器失音，设备注射接近完成和设备注射完成以及输液堵塞均无报警声音，后为患者更换直射泵，后经检查发现设备自带的微型扩音器损坏，后更换上述三台注射泵的扩音器，设备正常使用。该事件未对患者造成影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 设备微型扩音器故障 | 未对患者造成影响 | 设备上部分通道报警器失音 | 2023年9月25日-9月27日连续接心内二科报修其使用的注射泵上通道报警器失音，设备注射接近完成和设备注射完成以及输液堵塞均无报警声音，后为患者更换直射泵，后经检查发现设备自带的微型扩音器损坏，后更换上述三台注射泵的扩音器，设备正常使用。该事件未对患者造成影响。 | 1.经售后工程师拆机检查，两台设备（3102021112064\3102021112041）是由于喇叭插头松动造成的无声音提示，一台设备（3102021112097）是由于喇叭不良造成无声音提示。 2.喇叭插头松动的原因分析是由于，临床频繁转运搬动设备，设备震动跌宕，内部电线晃动造成喇叭插头松动。 3..喇叭不良的原因分析是喇叭内部电线焊接不良，临床使用过程中焊点松动脱落，无法正常导电发声。
1345230002023000268 | 其他 |  | 显示错误 | 2023年10月10日，用该注射泵为病人注射液体，扣上针筒后显示无注射针筒，无法注射液体，多次联系厂家售后，厂家均以工程师忙未给修复。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 显示错误 | 2023年10月10日，用该注射泵为病人注射液体，扣上针筒后显示无注射针筒，无法注射液体，多次联系厂家售后，厂家均以工程师忙未给修复。 | 由于该设备已使用5年，处于超预期使用状态，长期临床使用短电位器内部电线老化故障，设备无法正常识别注射器规格，导致无法正常运行。
1162107002023000499 | 其他 | 无伤害事件发生 | 设备不充电，交流电不显示 | 同上 | 无法确定 |  | 无伤害事件发生 | 设备不充电，交流电不显示 | 同上 | 由于该设备已使用7年，处于超预期使用状态，长期临床使用电源板线路老化，发生故障，无法正常为设备传递电量。
1151527072023000264 | 其他 | 可能导致报警不能及时发现 | D080105_无报警声 | 患者急性冠脉综合征入院，使用注射泵药物注射，注射完毕后无报警音，导致注射完毕未能及时发现。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵扬声器故障 | 可能导致报警不能及时发现 | D080105_无报警声 | 患者急性冠脉综合征入院，使用注射泵药物注射，注射完毕后无报警音，导致注射完毕未能及时发现。 | 1.拆机检查发现喇叭本身不发声，判断是喇叭不良。 2.喇叭不良的原因分析是喇叭内部电线焊接不良，在使用过程中由于转运搬动设备，线束晃动导致焊点松动脱落，无法正常导电发声。
1162102002023000348 | 其他 | 无 | 插电源后交流电不指示，报交流电未插上故障，但已接交流电源，只能电池供电 | 2023.9.5设备正常开机，插电源后交流电不指示，报交流电未插上故障，但已接交流电源，只能电池供电，未应用于患者，发生此情况后，立即停用该设备，并通知设备部工程师维修，更换其他设备。 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 |  | 无 | 插电源后交流电不指示，报交流电未插上故障，但已接交流电源，只能电池供电 | 2023.9.5设备正常开机，插电源后交流电不指示，报交流电未插上故障，但已接交流电源，只能电池供电，未应用于患者，发生此情况后，立即停用该设备，并通知设备部工程师维修，更换其他设备。 | 由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁拉扯弯折电源线，电源线内部电线老化断裂，无法正常为设备传递电量。
1131301412023000724 | 其他 | 无 | 不能充电 | 2023,09,14，乳腺中心所使用注射泵在日常保养时发现不能充电，没有应用于患者，对患者无伤害。检查原因并及时报修。 | 产品原因（包括说明书等） | 机器老化，充电线故障。 | 无 | 不能充电 | 2023,09,14，乳腺中心所使用注射泵在日常保养时发现不能充电，没有应用于患者，对患者无伤害。检查原因并及时报修。 | 由于该设备已使用11年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁拉扯弯折电源线，电源线内部电线老化断裂，无法正常为设备传输电量。
1294419292023000302 | 其他 |  | 针筒推杆夹断裂 | 2023年9月28日08:10，医护人员发现注射泵出现故障，送到设备科进行检修。 | 无法确定 | 注射泵出现故障，针筒推杆夹断裂。 |  | 针筒推杆夹断裂 | 2023年9月28日08:10，医护人员发现注射泵出现故障，送到设备科进行检修。 | 经过分析和实验，我们发现使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次捏合后，可能会出现开裂现象。在ABS中增加适量玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。推测ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
1223401032023005620 | 其他 | 无 | 注射泵无法正常使用 | 卡扣断裂 | 无法确定 |  | 无 | 注射泵无法正常使用 | 卡扣断裂 | 由于该设备已使用5年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，捏柄材质老化开裂。
1162101072023000281 | 其他 | 影响患者用药 | 注射泵电源接触不良 | 患者孙连国 于2023年9月6日入院，于9.8日使用注射泵用药，注射2个小时后注射泵报警显示电源未连接，积极更换注射泵 | 无法确定 | 电源线损坏 | 影响患者用药 | 注射泵电源接触不良 | 患者孙连国 于2023年9月6日入院，于9.8日使用注射泵用药，注射2个小时后注射泵报警显示电源未连接，积极更换注射泵 | 由于该设备已使用7年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁拉扯弯折电源线，电源线外表皮破损，内部电线接触不良，导致在使用过程中报警提示“未接交流电”。
1274204002023000568 | 其他 |  | 启动报已完成 | 使用目的 注射药物 使用依据 医嘱 使用情况 无法使用 出现的不良事件情况 启动报已完成，无法使用。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 启动报已完成 | 使用目的 注射药物 使用依据 医嘱 使用情况 无法使用 出现的不良事件情况 启动报已完成，无法使用。 | 1.经售后工程师检查，设备内长电位器插头松动导致信号中断，设备未检测到长电位器信号，认为已经注射完毕，发出报警信号。 2.由于该设备已使用9年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁搬动设备，设备震动跌宕内部电线晃动，导致长电位器插头松动。
1253717032023000699 | 其他 | 无 | 科室工作人员在使用前对设备检查时候发现设备启动按钮不起作用 | 2023年10月10日，科室工作人员在使用前对设备检查时候发现设备启动按钮不起作用，通知设备科到场进行检修，发现设备按键开关损坏，对设备进行更换新的按键开关后，设备恢复正常使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 科室工作人员在使用前对设备检查时候发现设备启动按钮不起作用 | 无 | 科室工作人员在使用前对设备检查时候发现设备启动按钮不起作用 | 2023年10月10日，科室工作人员在使用前对设备检查时候发现设备启动按钮不起作用，通知设备科到场进行检修，发现设备按键开关损坏，对设备进行更换新的按键开关后，设备恢复正常使用。 | 由于该设备已使用11年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁按压“启动键”，启动键老化失灵，无法正常使用。
1253717032023000702 | 其他 | 无 | 开机异常 | 2023年10月9日，急诊科在使用该设备时，发现该设备开机异常，随即报修至设备科，因有备用设备，未对患者造成影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 原因不明，无法确定。 | 无 | 开机异常 | 2023年10月9日，急诊科在使用该设备时，发现该设备开机异常，随即报修至设备科，因有备用设备，未对患者造成影响。 | 由于该设备已使用11年，处于超预期使用状态，长期临床使用电源板老化失灵，无法正常为设备传递电量，导致设备无法正常开机。
1274209002023000149 | 其他 | 未对患者造成伤害 | 实际输注速度比设置速度快 | 10月12日，工作人员胡欣使用注射泵未患儿注射能量，设置速度未5.2ml/h，实际输注速度1小时45ml | 产品原因（包括说明书等） | 10月12日，工作人员胡欣使用注射泵未患儿注射能量，设置速度未5.2ml/h，实际输注速度1小时45ml | 未对患者造成伤害 | 实际输注速度比设置速度快 | 10月12日，工作人员胡欣使用注射泵未患儿注射能量，设置速度未5.2ml/h，实际输注速度1小时45ml | 由于医院长期未进行注射器校准，设备内存储的注射器参数与实际上泵的注射器参数不一致，设备无法正常控制注射器管路内液体流速，导致实际流速大于设定流速。
1294410002023000757 | 严重伤害 | 微泵激素药物中断，耽误病人治疗。 | 微泵突然断电，微泵报警。 | 2023年8月29日17:00微泵激素药物进行冲击疗法，突然微泵报警，药物暂时中断泵注，患者家属提出疑问。 | 产品原因（包括说明书等） | 经检查是电源插头螺丝松脱导致插头松动报警。 | 微泵激素药物中断，耽误病人治疗。 | 微泵突然断电，微泵报警。 | 2023年8月29日17:00微泵激素药物进行冲击疗法，突然微泵报警，药物暂时中断泵注，患者家属提出疑问。 | 院方上报的是“严重伤害”，根据严重伤害的定义，我公司认为应为“其他”。 1.由于压力传感器插头松动，无法正常监测管路内压力值，所以设备报警提示“阻塞”。 2.压力传感器插头松动的原因分析为：临床转运频繁搬动设备，设备震动跌宕，内部电线晃动导致压力传感器插头松动。
1162112062023000060 | 其他 | 无明显伤害 | 报警 | 患者入院后，遵医嘱给予患者静脉泵入降糖药，机器不正常报警，更换注射泵后正常泵入 | 产品原因（包括说明书等） | 机器故障 | 无明显伤害 | 报警 | 患者入院后，遵医嘱给予患者静脉泵入降糖药，机器不正常报警，更换注射泵后正常泵入 | 经售后工程师检查，设备喇叭无法发出声音。分析是由于设备已使用9年，处于超预期使用状态，长期临床使用喇叭老化，无法正常发声。
1253709052023000275 | 其他 | 无 | D150101_断裂 | 2023年8月18日10：00送修一台注射泵，经观察发现注射杆断裂。经过维修10：30恢复正常使用。 | 无法确定 | 注射杆断裂 | 无 | D150101_断裂 | 2023年8月18日10：00送修一台注射泵，经观察发现注射杆断裂。经过维修10：30恢复正常使用。 | 由于该设备已使用11年，处于超预期使用状态，长期临床使用前壳上的压柄导向柱材质老化开裂。
1376104002023000496 | 其他 | 无 | 异常报警 | 2023-09-27，护士在给患者使用输液泵的过程中，输液泵异常报警无法正常工作，停止使用，及时更换。 | 无法确定 | 经检测，注射泵内部导联线脱落，导致注射泵异常报警。 | 无 | 异常报警 | 2023-09-27，护士在给患者使用输液泵的过程中，输液泵异常报警无法正常工作，停止使用，及时更换。 | 1.经拆机检查，设备内部主、从道连接线与主道主控板连接处插头松动，导致设备报警提示“系统故障4”。 2.由于临床使用过程中频繁搬动设备，设备震动跌宕，内部电线晃动导致的线束插头松动。
1264102322023000497 | 其他 | 无 | 治疗泵管夹脱落 | 微量泵使用过程中泵管夹脱落 | 产品原因（包括说明书等） | 微量泵使用过程中泵管夹脱落，产品存在安全隐患。 | 无 | 治疗泵管夹脱落 | 微量泵使用过程中泵管夹脱落 | 由于该设备已使用9年，处于超预期使用状态，长期临床使用压柄材质老化根部开裂，无法正常将压柄固定在前壳压柄导向柱上，导致压柄脱落。
1386204092023000587 | 其他 | 无 | 输液开始时报警“完成”。 | 夹上输液器，调好滴速后按开始报警显示“完成”。 | 产品原因（包括说明书等） | 初步判断为系统故障。 | 无 | 输液开始时报警“完成”。 | 夹上输液器，调好滴速后按开始报警显示“完成”。 | 1.经售后工程师拆机检查发现，短电位器插头松动，无法正常检测上泵的注射器直径，导致设备无法识别注射器规格，启动后报“输液完成”。 2.短电位器插头松动的原因分析是由于长期临床使用频繁搬动设备，设备震动跌宕内部电线晃动，导致短电位器插头松动。
1253715022023000305 | 其他 | 延误患者治疗 | 固定座螺丝松动 | 2023年9月8日，神经内三科护士准备使用注射泵时发现固定座螺丝松动，立即停止设备使用，科室立即报修设备科。 | 产品原因（包括说明书等） | 怀疑产品设计问题，应采用防滑螺丝，固定座脱落 设备掉落容易造成安全事故。 | 延误患者治疗 | 固定座螺丝松动 | 2023年9月8日，神经内三科护士准备使用注射泵时发现固定座螺丝松动，立即停止设备使用，科室立即报修设备科。 | 由于医院长期临床使用频繁搬动设备，设备震动跌宕，导致紧固夹底座上的螺丝松动，无法正常固定设备。
1253718062023000207 | 其他 |  | 设备报警 故障2 | 设备使用过程中报警故障2 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 设备报警 故障2 | 设备使用过程中报警故障2 | 1.拆机检查发现运行传感器长电位器插头松动，导致运行信号传递异常，引发报警。 2.由于该设备已在医院使用6年，处于超预期寿命使用状态，长期使用频繁搬动设备，设备震动跌宕，内部电线晃动导致长电位器插头松动。
1253717032023000627 | 其他 | 无 | 科室工作人员在使用前对设备检查时候发现设备没有电 | 2023年9月8日，科室工作人员在使用前对注射泵检查时候发现设备没有电，通知设备科工程师到场进行检修，发现设备电池损坏，设备科工程师对设备进行更换电池维修后，设备恢复正常使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 科室工作人员在使用前对设备检查时候发现设备没有电，通知设备科工程师到场进行检修，发现设备电池损坏 | 无 | 科室工作人员在使用前对设备检查时候发现设备没有电 | 2023年9月8日，科室工作人员在使用前对注射泵检查时候发现设备没有电，通知设备科工程师到场进行检修，发现设备电池损坏，设备科工程师对设备进行更换电池维修后，设备恢复正常使用。 | 1.经售后工程师拆机检查，设备内电池老化无法正常储存电量，导致设备无法在电池供电模式下正常启动。 2.由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期频繁对电池进行充放电，电池性能老化无法正常储存电量。
1253718062023000203 | 其他 |  | 注射器推杆推拉困难 | 注射器推杆变形，推拉困难，无法使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 产品设计缺陷造成推杆部位易磕碰。 |  | 注射器推杆推拉困难 | 注射器推杆变形，推拉困难，无法使用。 | 由于该设备已使用6年，处于超预期使用状态，长期临床使用前壳上压柄导向柱材质老化变形，无法正常顺畅拉动伸缩压柄，导致安装注射器时困难。
1162112062023000065 | 其他 | 用药不及时 | 报警 | 遵医嘱给予患者静脉泵入药物，注射泵报警，显示堵塞，排查原因后，解除报警，药物正常泵入 | 产品原因（包括说明书等） | 管理堵塞，电源线脱落，电池负压 | 用药不及时 | 报警 | 遵医嘱给予患者静脉泵入药物，注射泵报警，显示堵塞，排查原因后，解除报警，药物正常泵入 | 1.“阻塞”的原因为使用时，延长管管路弯折，导致管路内压力值变大，设备提示“阻塞”报警。 2.“低电压”的原因是由于该设备已使用9年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁对电池进行充放电，电池蓄电能力降低，无法满足正常工作需求。当电源线脱落不慎脱落，由交流电供电变为电池供电，电池电量无法满足设备需求时，设备报警“低电压”。
1406528012023000066 | 其他 | 科室在使用时发现注射泵报系统故障，经检查后发现注射泵内部螺丝脱落导致电机烧坏 | 科室在使用时发现注射泵报系统故障，经检查后发现注射泵内部螺丝脱落导致电机烧坏 | 科室在使用时发现注射泵报系统故障，经检查后发现注射泵内部螺丝脱落导致电机烧坏 | 产品原因（包括说明书等） |  | 科室在使用时发现注射泵报系统故障，经检查后发现注射泵内部螺丝脱落导致电机烧坏 | 科室在使用时发现注射泵报系统故障，经检查后发现注射泵内部螺丝脱落导致电机烧坏 | 科室在使用时发现注射泵报系统故障，经检查后发现注射泵内部螺丝脱落导致电机烧坏 | 1.经检查，故障发生的原因为电机模块的螺丝脱落，卡在电机上，电机运行过程中被螺丝卡住无法正常步进，导致电机烧坏。 2.螺丝脱落的原因分析为由于该设备已使用6年，处于超预期使用状态，长期临床转运搬动设备，设备震动跌宕，内部螺丝随设备晃动发生松动现象，长期松动导致脱落。
1294419292023000276 | 其他 |  | 针筒推杆夹断裂 | 2023年9月13日10:53，我院医护人员发现注射泵2号通道针筒推杆夹断裂，通知设备科进行检修。 | 无法确定 | 注射泵2号通道针筒推杆夹断裂。 |  | 针筒推杆夹断裂 | 2023年9月13日10:53，我院医护人员发现注射泵2号通道针筒推杆夹断裂，通知设备科进行检修。 | 1.针对捏柄开裂的问题，技术人员使用出现开裂现象的同类捏柄（其材质为ABS硬塑料，内嵌金属预埋件）进行疲劳实验，在经过数万次捏合后部分会出现开裂现象。 2.将捏柄的注塑材质改为尼龙+玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。 3.结论：ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质注塑的捏柄强度不够，造成捏柄开裂。
1253717072023000985 | 其他 | 无 | 长电合器排线松动 | 2023年9月8日，科室报修一台注射泵报警异常，检查发现注射泵长电合器排线松动，给予重新固定排线后正常使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 长电合器排线松动 | 无 | 长电合器排线松动 | 2023年9月8日，科室报修一台注射泵报警异常，检查发现注射泵长电合器排线松动，给予重新固定排线后正常使用。 | 1.经拆机检查，发现长电位器和主板连线的插头松动，并非医院描述的“长电合器排线松动”。 2.由于设备已在医院使用10年，处于超预期使用状态。长期临床使用频繁搬动设备，设备震动跌宕，内部电线晃动导致长电位器插头松动。
1386204092023000588 | 其他 | 无 | 阻塞报警。 | 固定好注射器按开始键后设备阻塞报警。 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 | 初步判断为输液器故障或系统故障。 | 无 | 阻塞报警。 | 固定好注射器按开始键后设备阻塞报警。 | 1.经售后工程师检查，设备内压力传感器插头松动，导致设备无法正常监测管路内压力值，设备提示“阻塞”报警。 2.压力传感器松动的原因分析为：由于该设备已使用11年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁搬动设备，设备震动跌宕，内部线路晃动导致压力传感器插头松动。
1406528112023000201 | 其他 | 设备故障导致科室注射泵短缺，给工作人员带来不便 | 夹子手柄断裂 | 9月19日 CCU 护士准备使用注射泵时发现手柄断裂，立即报设备科，设备科工程师取回维修室已解决了故障，设备恢复正常 | 无法确定 | 产品使用年限过长，外壳老化导致手柄断裂 | 设备故障导致科室注射泵短缺，给工作人员带来不便 | 夹子手柄断裂 | 9月19日 CCU 护士准备使用注射泵时发现手柄断裂，立即报设备科，设备科工程师取回维修室已解决了故障，设备恢复正常 | 由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，捏柄材质老化开裂，无法正常固定注射器。
1182308052023000046 | 其他 |  | 未达到设置注射量 | 2023年5月23日，遵医嘱给患者静注氨茶碱+地塞米松注射液，每小时5ml，一小时后护士发现未达到所调注射量，立即更换仪器。 | 无法确定 |  |  | 未达到设置注射量 | 2023年5月23日，遵医嘱给患者静注氨茶碱+地塞米松注射液，每小时5ml，一小时后护士发现未达到所调注射量，立即更换仪器。 | 由于医院长期未进行注射器校准，设备内存储的注射器参数与实际上泵的注射器参数不一致，设备无法正常控制注射器管路内液体流速，导致实际流速小于设定流速。
1253706002023001171 | 其他 |  | 注射器无法正常识别 | 注射器放入输液泵中，无法被设备识别。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 注射器无法正常识别 | 注射器放入输液泵中，无法被设备识别。 | 由于该设备已使用5年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁搬动设备，设备震动跌宕推拉盒内部推钮位置发生偏移，无法正常检测注射器长度，导致设备无法识别注射器规格。
1182308052023000040 | 其他 |  | 未达到所调注射量 | 2023年1月20日遵医嘱给患者静脉注射氨茶碱+地塞米松注射液，每小时5ml，一小时后观察发现未注入设置量，立即更换注射泵。 | 无法确定 |  |  | 未达到所调注射量 | 2023年1月20日遵医嘱给患者静脉注射氨茶碱+地塞米松注射液，每小时5ml，一小时后观察发现未注入设置量，立即更换注射泵。 | 由于医院长期未进行注射器校准，设备内存储的注射器参数与实际上泵的注射器参数不一致，设备无法正常控制注射器管路内液体流速，导致实际流速小于设定流速。
1223401032023004349 | 其他 |  | 机器电源接触不良 | 机器电源接触不良 | 无法确定 |  |  | 机器电源接触不良 | 机器电源接触不良 | 由于该设备已使用5年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁插拔电源线，电源线端口处磨损松动，无法正常与设备端口连接，导致电源线接触不良。
1386204092023000586 | 其他 | 无 | 设备卡夹破裂。 | 夹注射器时泵夹断裂。 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 | 根据科室反馈及现场询问，初步判断为泵夹材质较脆导致破裂。 | 无 | 设备卡夹破裂。 | 夹注射器时泵夹断裂。 | 由于该设备已使用8年，处于超预期使用状态，长期临床使用捏柄材质老化，按压捏柄时捏柄受力开裂。
1386204092023000510 | 其他 | 未造成伤害 | 注射泵无法正常启动 | 护士遵医嘱静脉推注西地兰，在准备使用该设备时，发现该设备无法正常启动 | 产品原因（包括说明书等） | 产品电源部分故障 | 未造成伤害 | 注射泵无法正常启动 | 护士遵医嘱静脉推注西地兰，在准备使用该设备时，发现该设备无法正常启动 | 由于该设备已使用11年，处于超预期使用状态，长期临床转动搬动设备，设备震动跌宕，内部短电位器螺丝松动导致短电位器值不准，无法正常识别上泵的注射器。
1386204092023000503 | 其他 | 未造成伤害 | 推进器推进困难 | 护士遵医嘱静脉推注甲强龙，注射时固定注射器的推拉杆固定不良，药液推进困难 | 产品原因（包括说明书等） | 产品固定注射器的推拉杆固定不良， | 未造成伤害 | 推进器推进困难 | 护士遵医嘱静脉推注甲强龙，注射时固定注射器的推拉杆固定不良，药液推进困难 | 由于该设备已使用12年，处于超预期使用状态，长期临床使用推拉盒材质老化硬度降低，转运搬动设备时磕碰设备，导致推拉盒外壳破裂。
1172224012023000046 | 其他 | 无 |  | 正常使用 | 无法确定 | 患者多设备使用率过高 | 无 |  | 正常使用 | 由于该设备已使用8年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，捏柄材质老化导致开裂。
1253709052023000274 | 其他 | 无 | D150101_断裂 | 2023年8月18日10：00送修一台注射泵，经观察发现注射杆断裂。经过维修10：30恢复正常使用。 | 无法确定 | 注射杆断裂 | 无 | D150101_断裂 | 2023年8月18日10：00送修一台注射泵，经观察发现注射杆断裂。经过维修10：30恢复正常使用。 | 由于该设备已使用11年，处于超预期使用状态，长期临床使用前壳上的压柄导向柱材质老化开裂。
1253701012023000198 | 其他 |  | 注射泵显示系统故障4，无法正常工作。 | 2023.08.08 10:21我院麻醉师在调试使用注射泵时，注射泵显示系统故障4，无法正常工作，遂立即更换设备，报修设备科，工作人员进行现场查看，发现内部线路接触不良，后给予重新连接，设备正常使用，未对患者造成伤害，后上报医疗器械不良事件。 | 产品原因（包括说明书等）,操作原因 | 设备科工作人员现场查看，发现系机器内部线路接触不良导致故障。 |  | 注射泵显示系统故障4，无法正常工作。 | 2023.08.08 10:21我院麻醉师在调试使用注射泵时，注射泵显示系统故障4，无法正常工作，遂立即更换设备，报修设备科，工作人员进行现场查看，发现内部线路接触不良，后给予重新连接，设备正常使用，未对患者造成伤害，后上报医疗器械不良事件。 | 1.拆机检查发现主、从道连接线插头从插座上脱落，导致接触不良，无法正常运行。 2.分析可能是临床搬动转运过程中，设备受到外力磕碰震动跌宕，导致插头脱落。
1137404572023000125 | 其他 | 无 | 机器报警 | 2023年4月30日，神内二病区护士在给病人进行注射治疗前开机检查设备，发现设备报警，更换备用机后上报医工科，医工科工程师到场检查发现设备参数与注射器品牌不符，由于设备频繁使用，不同品牌注射器需要更换参数，更换正确参数后设备报警解除，恢复正常使用 | 无法确定,操作原因 | 设备参数与注射器品牌不符 | 无 | 机器报警 | 2023年4月30日，神内二病区护士在给病人进行注射治疗前开机检查设备，发现设备报警，更换备用机后上报医工科，医工科工程师到场检查发现设备参数与注射器品牌不符，由于设备频繁使用，不同品牌注射器需要更换参数，更换正确参数后设备报警解除，恢复正常使用 | 经售后工程师与医院沟通，故障发生时使用的注射器品牌与设备设定的品牌不一致，导致设备无法正常识别注射器规格，导致启动后报警提示“注射器脱落”。
1151527032023000062 | 其他 | 未造成伤害 | D0305_松动连接 | 2023年8月19日，达拉特旗人民医院 心血管内科 工作人员准备使用注射泵时，开机后发现显示屏空白 | 无法确定 | 镜检查发现设备的排线松动 | 未造成伤害 | D0305_松动连接 | 2023年8月19日，达拉特旗人民医院 心血管内科 工作人员准备使用注射泵时，开机后发现显示屏空白 | 1.经售后工程师拆机检查，发现显示屏与主控板连接的排线插头松动，无法正常传递图像信号。 2.排线插头松动的原因分析是由于临床频繁转运搬动设备，设备震动跌宕，内部排线晃动导致插头松动。
1162102032023000131 | 其他 | 影响注射 | 注射泵治疗结束后，该设备报警系统未发出响声。 | 患者于8月8日以呼吸困难、胸闷、气短反复发作一年，加重3天入院，8月10日遵医嘱给予新活素0.5毫克➕盐水50毫升静脉4ml/l微量泵泵入，于下午16点30分泵入完成，报警系统未发出响声。 | 产品原因（包括说明书等） | 机器故障 | 影响注射 | 注射泵治疗结束后，该设备报警系统未发出响声。 | 患者于8月8日以呼吸困难、胸闷、气短反复发作一年，加重3天入院，8月10日遵医嘱给予新活素0.5毫克➕盐水50毫升静脉4ml/l微量泵泵入，于下午16点30分泵入完成，报警系统未发出响声。 | 1.拆机检查发现喇叭本身不发声，判断是喇叭不良。 2.喇叭不良的原因分析是喇叭内部电线焊接不良，在使用过程中由于转运搬动设备，线束晃动导致焊点松动脱落，无法正常导电发声。
1292917122023000325 | 其他 | 无 | D0101_故障提示 | 2023-08-13质控设备是发现注射泵显示故障报错“系统故障6”，经询问厂家工程师与查找维修手册，故障指示压力传感器故障。停用，上报厂家更换配件。 | 产品原因（包括说明书等） | 压力传感器故障 | 无 | D0101_故障提示 | 2023-08-13质控设备是发现注射泵显示故障报错“系统故障6”，经询问厂家工程师与查找维修手册，故障指示压力传感器故障。停用，上报厂家更换配件。 | 1.拆机检查发现为压力传感器上线束与传感器接头处焊点松动。 2.分析是压力传感器与连接线连接处焊接不良，在使用过程中由于转运搬动设备，线束晃动导致焊点松动脱落，导致传感器无法正常监测实时压力值，提示“系统故障6”。
1406501052023000248 | 其他 | 未造成任何人员伤害 | D040505_流速不准 | 正常使用过程中输液速率不准确 | 产品原因（包括说明书等） | 长期使用导致机器输液速率不准确 | 未造成任何人员伤害 | D040505_流速不准 | 正常使用过程中输液速率不准确 | 由于医院长期未进行注射器校准，设备内存储的注射器参数与实际上泵的注射器参数不一致，设备无法正常控制注射器管路内液体流速，导致实际流速大于设定流速。
1223401032023003590 | 其他 |  | 电源接触不良 | 电源接触不良 | 无法确定 |  |  | 电源接触不良 | 电源接触不良 | 由于该设备已使用5年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁插拔电源线，电源线端口处磨损，导致与设备接触不良。
1213304092023000143 | 其他 | 及时发现未造成伤害 | 机器报错离合未闭 | 护士把注射器装在微泵上开始使用，机器报错“离合未闭”，机器故障，超过使用年限，报废。 | 产品原因（包括说明书等） | 机器报错“离合未闭” | 及时发现未造成伤害 | 机器报错离合未闭 | 护士把注射器装在微泵上开始使用，机器报错“离合未闭”，机器故障，超过使用年限，报废。 | 1.经售后工程师拆机检查发现，内部离合信号传递线束FPC线破损，导致离合信号传递受阻，引发报警。 2.由于该设备已使用9年，处于超预期使用状态，长期临床使用导致FPC线老化破损，无法正常进行信号传递。
1274201022023000439 | 其他 | 无伤害 | 夹注射器的螺丝钉坏了 | 夹注射器的螺丝钉坏了 | 无法确定 |  | 无伤害 | 夹注射器的螺丝钉坏了 | 夹注射器的螺丝钉坏了 | 由于该设备已使用9年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁用力扭动紧固夹螺丝，导致紧固夹螺丝松动，无法正常固定注射泵。
1162102022023000080 | 其他 | M210202_给药不足 | D040504_输送不准 | 患者因“劳累性胸闷气短2年余，加重伴喘息3小时”2023年8月19日11时06分入院，诊断：冠状动脉粥样硬化性心脏病、急性非ST段抬高型心肌梗死、PCI术后、心功能III级、高血压病、II型糖尿病。8月20日患者呼吸略促，口唇中度紫绀，测:T36.4°C,P72次/分，R20次/分，BP92/51毫米汞柱，遵医嘱应用利尿合剂。9:05给与生理盐水30ml+呋塞米200mg,另一路生理盐水44ml+盐酸多巴胺60mg均以6小时泵入。每小时巡视病房，注射泵匀速泵入，无警报提示。14:55输液泵报警，查看药物泵入情况，呋塞米组泵入结束，多巴胺余5ml未结束，报告医生，停止多巴胺组泵入。向患者做好解释工作，余液废弃。 | 无法确定 | 1.注射泵接近有效期，利用率高，磨损严重，导致功能失调减慢。2.科室报修过此台注射泵，修后未与新机器进行速度比对，未做标注。3.两组药用50ml同时泵入差5ml不容易被发现。 | M210202_给药不足 | D040504_输送不准 | 患者因“劳累性胸闷气短2年余，加重伴喘息3小时”2023年8月19日11时06分入院，诊断：冠状动脉粥样硬化性心脏病、急性非ST段抬高型心肌梗死、PCI术后、心功能III级、高血压病、II型糖尿病。8月20日患者呼吸略促，口唇中度紫绀，测:T36.4°C,P72次/分，R20次/分，BP92/51毫米汞柱，遵医嘱应用利尿合剂。9:05给与生理盐水30ml+呋塞米200mg,另一路生理盐水44ml+盐酸多巴胺60mg均以6小时泵入。每小时巡视病房，注射泵匀速泵入，无警报提示。14:55输液泵报警，查看药物泵入情况，呋塞米组泵入结束，多巴胺余5ml未结束，报告医生，停止多巴胺组泵入。向患者做好解释工作，余液废弃。 | 由于该设备已使用5年，处于超预期使用状态，长期临床使用泵体有磨损情况，导致使用一段时间出现实际流速比设定流速小的情况。
1162101072023000218 | 其他 | 患者无法接受治疗 | 设备停止运行，中止治疗 | 给患者予胰岛素注射液泵入，以降低患者血糖，泵入过程中机器突然关机 | 无法确定 |  | 患者无法接受治疗 | 设备停止运行，中止治疗 | 给患者予胰岛素注射液泵入，以降低患者血糖，泵入过程中机器突然关机 | 由于该设备已使用5年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁对电池进行充放电使用，电池老化无法储存满足正常工作需求的电量，导致设备使用一段时间后关机。
1406528012023000062 | 其他 | 科室在使用时发现注射器夹断裂，影响科室正常使用，维修后正常。 | 科室在使用时发现注射器夹断裂，影响科室正常使用，维修后正常。 | 科室在使用时发现注射器夹断裂，影响科室正常使用，维修后正常。 | 产品原因（包括说明书等） |  | 科室在使用时发现注射器夹断裂，影响科室正常使用，维修后正常。 | 科室在使用时发现注射器夹断裂，影响科室正常使用，维修后正常。 | 科室在使用时发现注射器夹断裂，影响科室正常使用，维修后正常。 | 经过分析和实验，我们发现使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次捏合后，可能会出现开裂现象。在ABS中增加适量玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。推测ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
1284318002023001110 | 其他 | 无 | 使用过程中电池鼓包 | 使用过程中电池鼓包， | 产品原因（包括说明书等） | 故障为电池原因 | 无 | 使用过程中电池鼓包 | 使用过程中电池鼓包， | 由于该设备已使用5年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁对电池进行充放电使用，导致电池老化，出现鼓包现象且蓄电能力下降。
1207403242023000278 | 其他 | 未造成实际伤害 | 机器报警 | 机器报警 | 无法确定 | 传感器故障 | 未造成实际伤害 | 机器报警 | 机器报警 | 1.经过拆机检查，发现压力传感器出现故障，造成误报警。 2.由于此台注射泵已在医院使用超过9年，处于超预期使用状态，压力传感器因老化而发生故障。
1253717032023000552 | 其他 |  | 科室工作人员在使用前对设备检查时候发现设备注射完后有液体未注射完 | 2023-08-08科室工作人员在使用前对设备检查时候发现设备注射完后有液体未注射完，通知设备科工程师到场进行检修 | 产品原因（包括说明书等） | 科室工作人员在使用前对设备检查时候发现设备注射完后有液体未注射完，通知设备科工程师到场进行检修 |  | 科室工作人员在使用前对设备检查时候发现设备注射完后有液体未注射完 | 2023-08-08科室工作人员在使用前对设备检查时候发现设备注射完后有液体未注射完，通知设备科工程师到场进行检修 | 由于医院长期未进行注射器校准，设备内存储的注射器参数与实际上泵的注射器参数不一致，设备无法正常控制注射器管路内液体流速，导致实际流速小于设定流速，注射完成后残余量大。
1277403632023000129 | 其他 |  | 无法开机 | 正常使用，无法开机 | 无法确定 |  |  | 无法开机 | 正常使用，无法开机 | 1.经售后工程师检查，该设备电源线外表皮破损，故分析为内部电线在失去外表皮的保护后断裂，无法正常为设备传递电量。 2.设备电源线外表皮破损的原因，分析为医院临床使用时频繁拉扯弯折电源线，导致电源线外表皮受张力作用破裂。
1277403632023000133 | 其他 |  | 流速不准 | 正常使用，正常设置参数，发现药液流速不准 | 无法确定 |  |  | 流速不准 | 正常使用，正常设置参数，发现药液流速不准 | 由于医院长期未进行注射器校准，设备内存储的注射器参数与实际上泵的注射器参数不一致，设备无法正常控制注射器管路内液体流速，导致实际流速大于设定流速。
1277403632023000130 | 其他 |  | 按键不灵 | 按按键，无反应 | 无法确定 |  |  | 按键不灵 | 按按键，无反应 | 1.经售后工程师拆机检查，按键与主控板间隙内附着大量药液干粉，导致按键接触不良。 2.分析可能是临床使用过程中不慎有药液洒落，未及时清理药液流入按键与主控板间隙内，长期累积导致按键与主控板接触不良。
1277403632023000131 | 其他 |  | 噪音大 | 开机噪音大 | 无法确定 |  |  | 噪音大 | 开机噪音大 | 1.经拆机检查发现是主控板-电机驱动板线束插头松动导致报警。 2.造成插头松动的原因可能是由于产品在运输环节震动、跌落等外力以及在使用期间转运过程中发生碰撞，导致插头松动。
1277403632023000132 | 其他 |  | 夹子断裂 | 准备夹注射器时，夹子断裂导致无法使用 | 无法确定 |  |  | 夹子断裂 | 准备夹注射器时，夹子断裂导致无法使用 | 经过分析和实验，我们发现使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次捏合后，可能会出现开裂现象。在ABS中增加适量玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。推测ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
1294425602023000506 | 其他 |  | D121205_设备或设备部件移动 | 护士使用该注射泵给患者治疗时，发现注射泵无法固定， 科室更换备用注射泵进行治疗。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | D121205_设备或设备部件移动 | 护士使用该注射泵给患者治疗时，发现注射泵无法固定， 科室更换备用注射泵进行治疗。 | 分析可能是由于长期临床转运过程中，设备震动跌宕，导致紧固夹螺丝松动，无法正常固定设备。
1253711042023000294 | 其他 | 设备故障，未累计患者 | D1201_设备或部件脱离 | 2023年7月11日，科室工作人员在使用该注射泵为病人进行药物注射时，设备异常无法正常运行，为保证病人治疗，科室工作人员第一时间更换设备为病人进行药物注，同时电话报修工程师。 | 产品原因（包括说明书等） | 工程师维修鉴定，该设备注射夹子配件断裂损坏，导致药物注射无法进行。 | 设备故障，未累计患者 | D1201_设备或部件脱离 | 2023年7月11日，科室工作人员在使用该注射泵为病人进行药物注射时，设备异常无法正常运行，为保证病人治疗，科室工作人员第一时间更换设备为病人进行药物注，同时电话报修工程师。 | 经过分析和实验，我们发现使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次捏合后，可能会出现开裂现象。在ABS中增加适量玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。推测ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
1253717032023000508 | 严重伤害 | 可能因给药不足，达不到预期治疗目的 | 科室工作人员在使用时发现注射器内还有剩余液体，设备就报警完成注射 | 2023年7月26日，科室工作人员在使用时发现注射器内还有剩余液体，设备就报警完成注射，通知设备科工程师到场检修 | 产品原因（包括说明书等） | 有剩余液体，设备就报警完成注射 | 可能因给药不足，达不到预期治疗目的 | 科室工作人员在使用时发现注射器内还有剩余液体，设备就报警完成注射 | 2023年7月26日，科室工作人员在使用时发现注射器内还有剩余液体，设备就报警完成注射，通知设备科工程师到场检修 | 院方上报的是“严重伤害”，根据严重伤害的定义，我公司认为应为“其他”。 由于医院长期未进行注射器校准，设备内存储的注射器参数与实际上泵的注射器参数不一致，设备无法正常控制注射器管路内液体流速，导致实际流速小于设定流速。
1406528112023000119 | 其他 | 设备故障导致科室注射泵短缺，给工作人员带来不便 | 系统参数设置错误 | 于2023年7月5日，心内科护士报修，注射泵参数出现错误，工程师到现场发现护士没调好参数导致的报错。现场培训设置参数，设备故障已排除，设备恢复正常。 | 操作原因 | 操作不当引起的参数出现错误 | 设备故障导致科室注射泵短缺，给工作人员带来不便 | 系统参数设置错误 | 于2023年7月5日，心内科护士报修，注射泵参数出现错误，工程师到现场发现护士没调好参数导致的报错。现场培训设置参数，设备故障已排除，设备恢复正常。 | 经售后工程师现场沟通，操作人员设置好参数后未将累积量清除，累积量显示数值与预置量相同，设备默认已完成输液，报“输液完成”提示。此现象为正常现象。
1253715022023000226 | 其他 | 延误患者及时治疗 | 报警 | 2023年5月23日科室使用设备对患者进行药物输注时，机器堵塞报警，科室护理人员立即更换同种设备并联系深刻进行维修 | 产品原因（包括说明书等） |  | 延误患者及时治疗 | 报警 | 2023年5月23日科室使用设备对患者进行药物输注时，机器堵塞报警，科室护理人员立即更换同种设备并联系深刻进行维修 | 1.经售后工程师拆机检查，发现设备内部压力传感器插头松动，无法正常监测压力值，设备报警提示“阻塞”。 2.造成压力传感器插头松动的原因分析为：由于医院长期临床转运搬动设备，设备震动跌宕，导致内部压力传感器插头松动。
1253717032023000423 | 其他 | 无 | 设备不能正常开机 | 2023年6月25日骨伤科护理人员在给病人使用注射泵时发现设备不能正常开机，通知设备科进行检修，并更换其他设备对病人进行注射治疗 | 产品原因（包括说明书等） | 设备科进行检修后发现电路板有虚焊处，造成电路短路无法正常开机 | 无 | 设备不能正常开机 | 2023年6月25日骨伤科护理人员在给病人使用注射泵时发现设备不能正常开机，通知设备科进行检修，并更换其他设备对病人进行注射治疗 | 1.经售后工程师拆机检查，发现电源板插头处焊点脱焊，无法正常为设备进行供电工作。 2.电源板插头处焊点脱焊的原因分析为：由于该设备已使用6年，处于超预期使用状态，长期临床使用电源板插头处焊点老化脱焊，无法正常工作。
1406501052023000161 | 其他 | 未造成任何人员伤害 | D150101_断裂 | 使用过程中夹子断裂 | 产品原因（包括说明书等） | 长期使用夹子老化变脆使用过程中断裂 | 未造成任何人员伤害 | D150101_断裂 | 使用过程中夹子断裂 | 由于该设备已使用8年，处于超预期使用状态，长期临床使用捏柄材质老化，导致使用时捏柄发生断裂。
1162101082023000125 | 其他 | 未造成伤害。 | 滴速过快 | 使用初期测试阶段，发现该设备实际滴速与设定滴速相比存在过快情况。 | 无法确定 | 不详 | 未造成伤害。 | 滴速过快 | 使用初期测试阶段，发现该设备实际滴速与设定滴速相比存在过快情况。 | 由于医院长期未进行注射器校准，设备内存储的注射器参数与实际上泵的注射器参数不一致，设备无法正常控制注射器管路内液体流速，导致实际流速大于设定流速。
1376104002023000406 | 其他 | 无 | 异常报警 | 2023-07-28，护士在给患者使用注射泵的过程中，注射泵异常报警导致无法输送液体，停止使用，及时更换。 | 无法确定 | 经检测，发现为注射泵内置主板导联线脱落导致注射泵异常报警。 | 无 | 异常报警 | 2023-07-28，护士在给患者使用注射泵的过程中，注射泵异常报警导致无法输送液体，停止使用，及时更换。 | 1.经过检查，发现设备压力值偏低。拆机检查发现压力传感器插头松动，导致压力值信号无法传输，造成误报警，并非医院描述的“内置主板导联线脱落”。 2.初步分析压力传感器插头松动的原因是：长期临床搬动和转运过程中设备跌宕震动，导致内部压力传感器插头松动。
1376104002023000408 | 其他 | 无 | 无法推送液体 | 2023-07-29，护士在给患者使用注射泵的过程中，注射泵无法推送药液，停止使用，及时更换。 | 无法确定 | 经检测，判断为注射泵内置电机故障，导致无法推送液体。 | 无 | 无法推送液体 | 2023-07-29，护士在给患者使用注射泵的过程中，注射泵无法推送药液，停止使用，及时更换。 | 1.经拆机检查发现是主控板-电机驱动板连接线插头松动导致报警，内置电机实际未发生故障。 2.造成插头松动的原因是由于产品在运输环节震动、跌落等外力以及在使用期间转运过程中发生碰撞，导致插头松动。
1376104002023000414 | 其他 | 无 | 异常报警 | 2023-07-27，护士在给患者使用注射泵的时候，注射泵异常报警，停止使用，及时更换。 | 无法确定 | 经检测，判断为注射泵内置电机故障。 | 无 | 异常报警 | 2023-07-27，护士在给患者使用注射泵的时候，注射泵异常报警，停止使用，及时更换。 | 1.经拆机检查发现是电机故障导致报警。 2.电机故障的原因分析为：由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用电机老化引发电路故障，无法正常转动，设备检测到电机故障无法正常运行。
1294405312023000159 | 其他 |  | D0101_故障提示,D010501_准备启动失效,D020203_定位失效 | 2023年7月18号、医护人员在检查中发现注射泵在对30毫升以下注射器未能正确识别、导致无法正常使用、未使用患者身上、未造成不良影响、立即停止使用、联系厂家、反馈电位器问题。安排寄回检修。 | 产品原因（包括说明书等） | 产品问题 |  | D0101_故障提示,D010501_准备启动失效,D020203_定位失效 | 2023年7月18号、医护人员在检查中发现注射泵在对30毫升以下注射器未能正确识别、导致无法正常使用、未使用患者身上、未造成不良影响、立即停止使用、联系厂家、反馈电位器问题。安排寄回检修。 | 1.拆机检查发现短电位器插头松动，无法正常检测上泵注射器规格。 2.插头松动的原因分析为：由于医院临床转运频繁搬动设备，设备震动跌宕，内部电线晃动导致短电位器插头松动。
1294405312023000158 | 其他 |  | D0101_故障提示,D010501_准备启动失效,D020203_定位失效 | 2023年7月18号、医护人员在检查中发现注射泵在对30毫升以下注射器未能正确识别、导致无法正常使用、未使用患者身上、未造成不良影响、立即停止使用、联系厂家、反馈电位器问题。安排寄回检修。 | 产品原因（包括说明书等） | 产品故障问题 |  | D0101_故障提示,D010501_准备启动失效,D020203_定位失效 | 2023年7月18号、医护人员在检查中发现注射泵在对30毫升以下注射器未能正确识别、导致无法正常使用、未使用患者身上、未造成不良影响、立即停止使用、联系厂家、反馈电位器问题。安排寄回检修。 | 1.拆机检查发现短电位器插头松动，无法正常检测上泵注射器规格。 2.插头松动的原因分析为：由于医院临床转运频繁搬动设备，设备震动跌宕，内部电线晃动导致短电位器插头松动。
1253704062023000343 | 其他 | 无 | 机器无法开机 | 2023年3月30日，在准备使用机器时，开机发现机器不能开机，无法使用。立即停止使用，报器械管理部门检测维修，启用备用设备，未对病人造成不良影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 设备故障 | 无 | 机器无法开机 | 2023年3月30日，在准备使用机器时，开机发现机器不能开机，无法使用。立即停止使用，报器械管理部门检测维修，启用备用设备，未对病人造成不良影响。 | 1.经售后工程师拆机检查，设备内部电源板插头松动，无法正常为设备传递电量，导致设备无法正常开机。 2.电源板插头松动的原因分析为：由于临床转运频繁搬动设备，设备震动跌宕，内部电线晃动导致电源板插头松动。
1386204092023000337 | 其他 | 注射泵无法正常工作，持续报警 | 注射泵无法正常工作，持续报警 | 通过注射泵给患者给药 | 无法确定 | 通过注射泵给患者给药的过程中，机器持续报警，无法正常使用 | 注射泵无法正常工作，持续报警 | 注射泵无法正常工作，持续报警 | 通过注射泵给患者给药 | 1.拆机检查发现短电位器插头松动，无法检测上泵注射器规格，引发报警。 2.由于该设备已在医院使用11年，处于超预期使用状态，长期临床转运频繁搬动设备，设备震动跌宕，导致内部短电位器插头松动。
1203203102023000099 | 其他 |  | 上联报错异常2 | 上联报错异常2 | 产品原因（包括说明书等） | 上联报错异常2 |  | 上联报错异常2 | 上联报错异常2 | 1.拆机检查发现长电位器异常，导致运行信号传递异常，引发报警。 2.由于该设备已在医院使用10年，处于超预期使用状态，长期临床频繁使用，长电位器老化，导致无法正常传递运行信号。
1386204092023000336 | 其他 | 注射泵没法正常工作，一直报警 | 注射泵没法正常工作，一直报警 | 通过注射泵给患者注射药物 | 无法确定 | 科室在使用过程中，注射泵无法正常工作，一直报警 | 注射泵没法正常工作，一直报警 | 注射泵没法正常工作，一直报警 | 通过注射泵给患者注射药物 | 1.拆机检查发现长电位器插头松动，导致运行信号传递异常，引发报警。 2.由于该设备已在医院使用10年，处于超预期使用状态，长期临床转运频繁搬动设备，设备震动跌宕，导致内部长电位器插头松动。
1162107002023000176 | 其他 |  | 注射泵开不开机 | 开机自检 | 无法确定 | 排线松动 |  | 注射泵开不开机 | 开机自检 | 1.经售后工程师拆机检查，设备内部FPC线插头松动。FPC线的功能之一是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，发生报警。报警后设备不能注射药物，无法正常使用。 2.FPC线插头松动的原因分析为：临床转运频繁搬动设备，设备内部电线震动跌宕，导致FPC线插头松动，无法正常传递信号。
1162107002023000143 | 其他 | 注射泵无法正常工作 | 注射泵无法正常工作 | 推液装置内部电机出现故障 | 无法确定 | 推液装置内部电机出现故障 | 注射泵无法正常工作 | 注射泵无法正常工作 | 推液装置内部电机出现故障 | 1.经拆机检查发现是电机插头松动导致报警。 2.造成插头松动的原因可能是由于产品在运输环节震动、跌落等外力以及在使用期间转运过程中发生碰撞，导致插头松动。
1294425602023000382 | 其他 | 无 | D10031201_传感器故障 | 2023-06-15，科室使用该注射泵时，开机发现机器报传感器故障，无法工作。 | 产品原因（包括说明书等） | 设备故障 | 无 | D10031201_传感器故障 | 2023-06-15，科室使用该注射泵时，开机发现机器报传感器故障，无法工作。 | 1.售后工程师拆机检查，发现压力传感器插头松动，造成接触不良报警“系统故障6”。 2.压力传感器插头松动的原因分析为：临床转运搬动设备中发生磕碰，内部电线震动导致压力传感器插头松动。
1294425602023000383 | 其他 | 无 | D1204_机械卡塞 | 6月26日科室使用该注射泵治疗时，出现推注不了液体的现象，经检查发现为电机卡死。科室更换备用注射泵进行治疗，通知厂家维修故障注射泵。 | 产品原因（包括说明书等） | 电机卡死 | 无 | D1204_机械卡塞 | 6月26日科室使用该注射泵治疗时，出现推注不了液体的现象，经检查发现为电机卡死。科室更换备用注射泵进行治疗，通知厂家维修故障注射泵。 | 1.经售后工程师拆机检查发现，内部电机线束插头松动，电机无法正常运转，并非医院描述的“电机卡死”。 2.电机线束松动的原因分析为，由于临床转运频繁搬动设备，设备震动跌宕，内部电线晃动，导致电机线束插头松动。
1162107002023000155 | 其他 | 受到外力致使设备内部组件损坏 | 受到外力致使设备内部组件损坏 | 事件陈述：患者不慎将其打翻在地 | 无法确定,患者自身原因 | 受到外力致使设备内部组件损坏 | 受到外力致使设备内部组件损坏 | 受到外力致使设备内部组件损坏 | 事件陈述：患者不慎将其打翻在地 | 由于推拉盒为塑料纤维材质，患者将其从桌子上打翻到地上，受外力撞击推拉盒外壳劈裂，无法正常固定注射器。
1162107002023000144 | 其他 | 注射泵无法正常工作 | 推液装置内部电机出现故障 | 推液装置内部电机出现故障 | 无法确定 | 推液装置内部电机出现故障 | 注射泵无法正常工作 | 推液装置内部电机出现故障 | 推液装置内部电机出现故障 | 1.拆机检查发现为电机故障，设备启动后电机无法正常工作。 2.电机故障的原因分析为：由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用电机老化无法正常实现运转工作。
1253711042023000299 | 其他 | 设备故障，未累计患者 | D1201_设备或部件脱离 | 2023年7月12日科室工作人员为咳嗽病人进行药物注射时，注射泵注射器夹子出现断裂现象，无法继续完成注射。科室工作人员立即更换设备为病人进行进行治疗，未对病人造成影响。并通知工程师进行维修。工程师维修鉴定，注射泵夹子疲劳性断裂，更换后故障排除，投入使用 | 产品原因（包括说明书等） | 工程师维修判定，该设备注射器夹子因使用频率高，疲劳性断裂，导致故障发生。更换夹子后，设备运行正常。 | 设备故障，未累计患者 | D1201_设备或部件脱离 | 2023年7月12日科室工作人员为咳嗽病人进行药物注射时，注射泵注射器夹子出现断裂现象，无法继续完成注射。科室工作人员立即更换设备为病人进行进行治疗，未对病人造成影响。并通知工程师进行维修。工程师维修鉴定，注射泵夹子疲劳性断裂，更换后故障排除，投入使用 | 由于该设备已使用5年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，导致捏柄老化断裂。
1253717032023000406 | 严重伤害 | 可能因给药不准给患者身体带来负荷 | 注射泵报错阻塞 | 2023-06-25消化内科在使用时一直报错阻塞，立即停止使用。 | 无法确定 | 阻塞 | 可能因给药不准给患者身体带来负荷 | 注射泵报错阻塞 | 2023-06-25消化内科在使用时一直报错阻塞，立即停止使用。 | 院方上报的是“严重伤害”，根据严重伤害的定义，我公司认为应为“其他”。 1.经售后工程师拆机检查发现，压力传感器插头松动，设备无法正常监测压力值。 2.由于该设备已使用5年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁搬动设备，内部电线震动跌宕，导致压力传感器插头松动，设备提示“阻塞”报警。
1141407112023000094 | 其他 | 无 | 注射泵注射器固定夹的夹子为硬塑料特别容易断裂影响使用 | 注射泵注射器固定夹的夹子为硬塑料容易断裂影响使用 | 产品原因（包括说明书等） | 注射器固定夹断裂 | 无 | 注射泵注射器固定夹的夹子为硬塑料特别容易断裂影响使用 | 注射泵注射器固定夹的夹子为硬塑料容易断裂影响使用 | 经售后工程师与医院沟通，操作者使用时习惯用力将捏柄捏到根部，捏柄下端长期受向上的捏力作用开裂，无法正常固定注射器。
1294410002023000409 | 其他 |  | 注射泵无电源 | 5月4日，准备给5床患者静脉推注葡萄糖酸钙时，发现推注泵无电源，更换另一插座也不行。更换注射泵病人推注，并将故障设备送修。 | 产品原因（包括说明书等） | 经检查是注射泵电源板故障，导致开不了机。 |  | 注射泵无电源 | 5月4日，准备给5床患者静脉推注葡萄糖酸钙时，发现推注泵无电源，更换另一插座也不行。更换注射泵病人推注，并将故障设备送修。 | 电源板是设备的供电模块，为设备传递电量，当发生故障时，无法将交流电或电池电量传递给设备，导致设备无法正常开机。
1294425572023000198 | 其他 |  | 报警显示“离合未闭” | 于2023年3月30日12:20患者在予0.9%氯化钠注射液加新活素0.5mg静脉注射，以抗心衰治疗，使用微量泵（双泵）准确控制输入速度，控速4ml/h，在使用过程中，微泵出现报警，提示“离合未闭”，经检查注射器在卡槽内，固定柄无异常，未能准确的控制药物入量，无法正常使用，影响患者药物治疗效果。 | 无法确定 | 疑似设备故障 |  | 报警显示“离合未闭” | 于2023年3月30日12:20患者在予0.9%氯化钠注射液加新活素0.5mg静脉注射，以抗心衰治疗，使用微量泵（双泵）准确控制输入速度，控速4ml/h，在使用过程中，微泵出现报警，提示“离合未闭”，经检查注射器在卡槽内，固定柄无异常，未能准确的控制药物入量，无法正常使用，影响患者药物治疗效果。 | 1.经售后工程师拆机检查，设备内部FPC线插头松动。FPC线的功能之一是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，发生报警。报警后设备不能注射药物，无法正常使用。 2.FPC线插头松动的原因分析为：临床转运频繁搬动设备，设备内部电线震动跌宕，导致FPC线插头松动，无法正常传递信号。
1274201022023000268 | 其他 | 无伤害 | 无法启动 | 无法启动 | 无法确定 |  | 无伤害 | 无法启动 | 无法启动 | 由于该设备已使用9年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁按压按键，“启动键”老化失灵，无法正常使用。
1376104002023000339 | 其他 | 无 | 无法推完液体 | 2023-06-29，护士在给病人使用注射泵推送药液的过程中发现药液无法正常推完，停止使用，及时更换。 | 无法确定 | 经检测，发现注射泵内置电机故障，从而导致无法正常推完药液。 | 无 | 无法推完液体 | 2023-06-29，护士在给病人使用注射泵推送药液的过程中发现药液无法正常推完，停止使用，及时更换。 | 1.经售后工程师拆机检查，发现电机连接线插头松动，导致电机无法正常运行。 2.电机连接线插头松动的原因分析为：由于该设备已使用9年，处于超预期使用状态，长期转运搬动设备，内部电线震动跌宕导致电机连接线插头松动。
1376104002023000340 | 其他 | 无 | 无法推完液体 | 2023-06-28，护士在给患者使用注射泵时，发现注射泵无法推送完液体，停止使用，及时更换。 | 无法确定 | 经检测，发现内置线头有松动情况，从而无法正常输完液体。 | 无 | 无法推完液体 | 2023-06-28，护士在给患者使用注射泵时，发现注射泵无法推送完液体，停止使用，及时更换。 | 由于医院长期未进行注射器校准，设备内存储的注射器参数与实际上泵的注射器参数不一致，设备无法正常控制注射器管路内液体流速，导致实际流速小于设定流速。
1376104002023000341 | 其他 | 无 | 异常报警 | 2023-06-27，护士在给患者使用注射泵帮助患者康复的过程中，注射泵异常报警导致无法使用。 | 无法确定 | 经检测，初步判断为注射泵内置线头松动导致异常报警。 | 无 | 异常报警 | 2023-06-27，护士在给患者使用注射泵帮助患者康复的过程中，注射泵异常报警导致无法使用。 | 1.售后工程师拆机检查，发现压力传感器插头松动，造成接触不良报警“系统故障6”。 2.压力传感器插头松动的原因分析为：临床转运搬动设备中发生磕碰，内部电线震动导致压力传感器插头松动。
1253717032023000405 | 其他 | 无 | 注射泵报错离合未闭 | 神内一在2023.6.25开机自检时发现机器报错，立即停止使用 | 无法确定 | 机器报错 | 无 | 注射泵报错离合未闭 | 神内一在2023.6.25开机自检时发现机器报错，立即停止使用 | 1.经售后工程师拆机检查，发现设备内部FPC线故障。FPC线的功能之一是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，发生报警。报警后设备不能注射药物，无法正常使用。 2.FPC线故障的原因分析为：由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用FPC线老化故障，无法正常传递信号。
1162109002023000056 | 其他 | 运行中未泵入药物 | 未泵入药物，在使用过程中仪器无报警记录，要不进行泵动，反复操作也无效 | 运行中未泵入药物 | 产品原因（包括说明书等） | 可能与产品或操作有关 | 运行中未泵入药物 | 未泵入药物，在使用过程中仪器无报警记录，要不进行泵动，反复操作也无效 | 运行中未泵入药物 | 经售后工程师拆机检查，启动键与主控板间缝隙内附着大量药液干粉，分析为临床使用过程中不慎将药液洒在设备上未及时清理，药液渗入干涸后，药液干粉附着在启动键和主控板间，导致启动键失灵。
1294419442023000078 | 其他 |  | D010301_操作失效 | 2023年4月4日18：00给病人微泵泵入药物时远行键显示不运行，即予更换注射泵给病人用药。 | 产品原因（包括说明书等） | 怀疑微泵内部零件损坏。 |  | D010301_操作失效 | 2023年4月4日18：00给病人微泵泵入药物时远行键显示不运行，即予更换注射泵给病人用药。 | 经售后工程师拆机检查，发现电机发生故障，分析原因是由于该设备已使用9年，处于超预期使用状态，长期临床使用电机老化发生故障，无法正常运行。
1131301442023000428 | 其他 | 未对患者造成伤害 | 离合故障 | 2023年5月11日，打算使用注射泵为患者辅助静脉输注，控制其特殊药物的注射速度，注射泵（规格型号：WGS-1020；出厂编号：3102010905078）自检时发生报警，提示离合故障。使用另一台同厂家同规格的注射泵，无报警。使用的时候未涉及患者，因此未对患者造成伤害。离合故障容易使注射泵不能准确的检测流量，无法控制注射速度，流速过快或过慢会影响药效，耽误治疗。事后联系报修，上报此不良事件。 | 产品原因（包括说明书等） | 产品质量问题 | 未对患者造成伤害 | 离合故障 | 2023年5月11日，打算使用注射泵为患者辅助静脉输注，控制其特殊药物的注射速度，注射泵（规格型号：WGS-1020；出厂编号：3102010905078）自检时发生报警，提示离合故障。使用另一台同厂家同规格的注射泵，无报警。使用的时候未涉及患者，因此未对患者造成伤害。离合故障容易使注射泵不能准确的检测流量，无法控制注射速度，流速过快或过慢会影响药效，耽误治疗。事后联系报修，上报此不良事件。 | 1.经售后工程师拆机检查，发现设备内部FPC线损坏。FPC线的功能之一是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，发生报警。报警后设备不能注射药物，无法正常使用。 2.FPC线损坏的原因分析可能是由于生产过程中内部FPC线未固定结实晃动，FPC线与周围电路板摩擦导致磨损。
1253714102023000150 | 严重伤害 | 可能导致伤害 | 推注速度快 | 2023年4月15日为病人进行静脉推注，设置四小时，实际推注时间约3.5小时，随即送修 | 无法确定 |  | 可能导致伤害 | 推注速度快 | 2023年4月15日为病人进行静脉推注，设置四小时，实际推注时间约3.5小时，随即送修 | 院方上报的是“严重伤害”，根据严重伤害的定义，我公司认为应为“其他”。 由于医院长期未进行注射器校准，设备内存储的注射器参数与实际上泵的注射器参数不一致，设备无法正常控制注射器管路内液体流速，导致实际流速大于设定流速。
1274201022023000275 | 其他 | 2023年6月9号上午九点半使用的微量泵，匀速泵入患者体内，患者心率快需要持续泵入药品，剂量未能准确泵入病人体内，没有达到降低患者心率的理想效果 ，立即更换微量泵，并持续关注心率变化。 | 泵速不准 | 2023年6月9号上午九点半使用的微量泵，匀速泵入患者体内，患者心率快需要持续泵入药品，剂量未能准确泵入病人体内，没有达到降低患者心率的理想效果 ，立即更换微量泵，并持续关注心率变化。 | 无法确定 |  | 2023年6月9号上午九点半使用的微量泵，匀速泵入患者体内，患者心率快需要持续泵入药品，剂量未能准确泵入病人体内，没有达到降低患者心率的理想效果 ，立即更换微量泵，并持续关注心率变化。 | 泵速不准 | 2023年6月9号上午九点半使用的微量泵，匀速泵入患者体内，患者心率快需要持续泵入药品，剂量未能准确泵入病人体内，没有达到降低患者心率的理想效果 ，立即更换微量泵，并持续关注心率变化。 | 由于医院长期未进行注射器校准，设备内存储的注射器参数与实际上泵的注射器参数不一致，设备无法正常控制注射器管路内液体流速，导致实际流速小于设定流速。
1274201032023000276 | 其他 |  | 显示屏损坏，电池无法充电 | 显示屏损坏，电池无法充电 | 产品原因（包括说明书等） | 显示屏损坏，电池无法充电 |  | 显示屏损坏，电池无法充电 | 显示屏损坏，电池无法充电 | 1.从道显示屏花屏是由于设备已使用6年，处于超预期使用状态，长期临床使用显示屏老化失灵，导致显示屏花屏。 2.经售后工程师调查，连接电源线无法正常充电的原因是：临床使用时不慎将液体洒落在电源线接口处，设备通电后短路导致电源接口无法正常使用。
1406501052023000151 | 其他 | 未造成任何人员伤害 | D150101_断裂 | 长期使用注射泵一通道夹子断裂 | 产品原因（包括说明书等） | 部件老化断裂 | 未造成任何人员伤害 | D150101_断裂 | 长期使用注射泵一通道夹子断裂 | 由于该设备已使用5年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，导致捏柄老化开裂，无法正常固定上泵的注射器。
1253718032023000202 | 严重伤害 | 没有在规定的时间内输注完药液，病人不满 | 发现流速不准确 | 2023年5月4号，血液科护士在科室给病人使用注射泵的时候，发现流速不准确,没有在规定的时间内输注完药液，病人不满，报修医工部，工程师维修发现尾夹传感器损坏，更换后设备正常 | 产品原因（包括说明书等） | 尾夹传感器损坏 | 没有在规定的时间内输注完药液，病人不满 | 发现流速不准确 | 2023年5月4号，血液科护士在科室给病人使用注射泵的时候，发现流速不准确,没有在规定的时间内输注完药液，病人不满，报修医工部，工程师维修发现尾夹传感器损坏，更换后设备正常 | 院方上报的是“严重伤害”，根据严重伤害的定义，我公司认为应为“其他”。 1.经售后工程师检查，实际故障件为电机驱动板，并非医院描述的尾夹传感器。电机驱动板通过控制电机运行来控制液体流速，当其发生故障时，无法正常控制电机步进，导致流速不在正常范围内。 2.电机驱动板故障的原因分析为由于该设备已使用10年，处于超预期寿命使用状态，长期临床使用使得电机驱动板老化，发生故障。
1274204002023000271 | 其他 | 注射器固定把手卡死 | 注射器无法识别，设备无法使用 | 注射器固定把手卡死，注射器无法识别，设备无法使用 | 患者自身原因 | 病人误摔设备，导致注射器固定把手卡死，注射器无法识别，设备无法正常使用 | 注射器固定把手卡死 | 注射器无法识别，设备无法使用 | 注射器固定把手卡死，注射器无法识别，设备无法使用 | 由于病人误摔设备，导致设备压柄处错位回弹异常，无法正常识别注射器规格，设备无法正常运行。
1141408142023000017 | 其他 | 无伤害 | 注射器夹损坏 | 于2023.6.7，接到ICU电话，反应一台注射泵夹不住注射器，接到电话后前往科室。经检测，发现注射器夹损坏，建议更换。 | 无法确定 | 使用频率高 | 无伤害 | 注射器夹损坏 | 于2023.6.7，接到ICU电话，反应一台注射泵夹不住注射器，接到电话后前往科室。经检测，发现注射器夹损坏，建议更换。 | 由于该设备已使用5年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，导致捏柄材质老化开裂，无法正常固定注射器。
1274204002023000310 | 其他 |  | 工作时电机无反应。 | 工作时电机无反应。 | 无法确定 | 拆开后发现电机的供电电源线有一根断掉。 |  | 工作时电机无反应。 | 工作时电机无反应。 | 1.经售后工程师检查，电机与电机驱动板连接线上电机端插头松动，无法正常传递电机工作信号，导致设备无法正常工作，并非医院描述的“断掉”，且未进行重新焊接工作。 2.插头松动的原因分析是由于设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床转运搬动设备，设备内部电线震动跌宕导致插头松动。
1274204002023000312 | 其他 |  | 机器开机按启动键无反应。 | 机器开机按启动键无反应。 | 产品原因（包括说明书等） | 拆机检查发现一组排线松动。 |  | 机器开机按启动键无反应。 | 机器开机按启动键无反应。 | 经售后工程师拆机检查，按键与主控板缝隙内附着药液干粉，“启动键”与主控板接触不良，导致按“启动键”设备无反应。并非医院描述的“排线松动”，也未对排线进行处理。 按键与主控板缝隙内附着药液干粉的原因，分析可能是由于临床使用时不慎将液体洒落，未及时清理，导致液体流入缝隙内，风干形成药液干粉附着在缝隙内。
1406501052023000135 | 其他 | 未造成任何人员伤害 | 一通道夹子断裂 | 正常使用一通道夹子断裂 | 产品原因（包括说明书等） | 塑料老化一通道夹子断裂 | 未造成任何人员伤害 | 一通道夹子断裂 | 正常使用一通道夹子断裂 | 由于该设备已使用9年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，导致捏柄材质老化开裂，无法正常固定上泵的注射器。
1162103082023000172 | 其他 | 使用时，发现不能正常泵药，对患者有生命危险。 | D010301_操作失效 | 使用时，发现发现不能正常泵药，对患者有生命危险。经我院维修人员维修，发现无法修复，给予报废。 | 无法确定 |  | 使用时，发现不能正常泵药，对患者有生命危险。 | D010301_操作失效 | 使用时，发现发现不能正常泵药，对患者有生命危险。经我院维修人员维修，发现无法修复，给予报废。 | 由于该设备已使用9年，处于超预期使用状态，长期临床使用电源板老化，无法正常为设备提供电量，设备无法正常开机。
1253706122023000273 | 其他 | 无 | 不识别避光注射器 | 2023年05月25日，患者因听神经疾患来院治疗，给患者泵入药物时发现注射泵不识别避光注射器，立即更换，未给患者造成伤害。 | 产品原因（包括说明书等） | 产品质量原因 | 无 | 不识别避光注射器 | 2023年05月25日，患者因听神经疾患来院治疗，给患者泵入药物时发现注射泵不识别避光注射器，立即更换，未给患者造成伤害。 | 由于医院长期未进行注射器校准，设备内存储的注射器参数与实际上泵的注射器参数不一致，导致设备无法正常识别注射器规格。
1277403632023000028 | 其他 |  | 设备发烫 | 正常使用，发现设备发烫 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 设备发烫 | 正常使用，发现设备发烫 | 经售后工程师检查，设备未发生任何故障，分析为设备长时间使用，电机运行过程中发热，外壳散热导致触摸有高于体表温度的现象，该现象为正常情况。
1253718062023000125 | 其他 |  | 开机后显示屏幕自动输入“3” | 正常开机后自动输入“3” | 产品原因（包括说明书等） | 按键或按键板问题 |  | 开机后显示屏幕自动输入“3” | 正常开机后自动输入“3” | 经售后工程师拆机检查，按键“3”内有大量药液干粉，分析是由于临床使用时不慎将液体洒落未及时清理，液体量多且搁置时间长，长期风干，药液干粉附着在按键“3”附近，导致自动输入“3”。
1277403632023000027 | 其他 |  | 不通电 | 正常使用，设备无反应 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 不通电 | 正常使用，设备无反应 | 1.经售后工程师检查，开机键键与主控板间缝隙内附着药液干粉，导致开机键接触不良，无法正常使用。 2.缝隙附着药液干粉的原因分析为临床使用过程中，不慎将药液洒落，液体附着在开机键附近，长期风干形成药液干粉影响开关机键正常运行。
1253718062023000140 | 其他 |  | 设备使用过程中出现报警，指示灯闪烁，但蜂鸣器不响。 | 设备使用过程中出现报警，指示灯闪烁，但蜂鸣器不响。 | 产品原因（包括说明书等） | 蜂鸣器故障，报警蜂鸣器不响在威高注射泵中出现不止一次，虽未造成严重伤害，但存在较大安全隐患。 |  | 设备使用过程中出现报警，指示灯闪烁，但蜂鸣器不响。 | 设备使用过程中出现报警，指示灯闪烁，但蜂鸣器不响。 | 由于该设备已使用5年，处于超预期使用状态，长期临床使用，喇叭老化无法正常发声。
1277403632023000026 | 其他 |  | 流速不准 | 正常使用，发现流速与设定不符 | 无法确定,产品原因（包括说明书等） | 设备故障 |  | 流速不准 | 正常使用，发现流速与设定不符 | 由于医院长期未进行注射器校准，设备内存储的注射器参数与实际上泵的注射器参数不一致，设备无法正常控制管内液体流速，导致流速不在误差允许范围内。
1253718062023000139 | 其他 |  | 设备使用过程中报警“管路堵塞”，实际管路未堵塞 | 设备使用过程中报警“管路堵塞”，经检查管路未堵塞。 | 产品原因（包括说明书等） | 压力传感器故障 |  | 设备使用过程中报警“管路堵塞”，实际管路未堵塞 | 设备使用过程中报警“管路堵塞”，经检查管路未堵塞。 | 1.经售后共工程师拆机检查，压力传感器插头松动，导致无法正常监测压力值。 2.压力传感器插头松动的原因是因为临床长期使用，转运搬动过程中设备内部电线震动跌宕，导致压力传感器插头松动。
1294419062023000086 | 其他 | 无 | 使用注射泵时发现机器显示系统故障。 | 5月17日09:57患者因病情变化按医嘱使用药物治疗，将注射药物液体放置机器时，发现机器显示系统故障，未能正常运作,通知维修部人员进行检修，予立刻更换注射泵，报告医生、护士长。 | 产品原因（包括说明书等） | 产品出现的质量问题，建议厂家对产品进行不断完善和质量改进。 | 无 | 使用注射泵时发现机器显示系统故障。 | 5月17日09:57患者因病情变化按医嘱使用药物治疗，将注射药物液体放置机器时，发现机器显示系统故障，未能正常运作,通知维修部人员进行检修，予立刻更换注射泵，报告医生、护士长。 | 1.经售后工程师拆机检查发现是主控板-电机驱动板线束插头松动导致报警。 2.造成插头松动的原因是由于临床使用过程中转运搬动设备， 设备内部电线震动跌宕，导致插头松动。
1253718032023000150 | 其他 |  | 设备出现注射开始时显示注射接近完成的情况 | 2023年4月29日，神经外科护士在正常使用注射泵过程中，设备出现注射开始时显示注射接近完成的情况，护士立即更换另一台注射泵使用，未造成不良影响。经工程师检测发现系统软件设置故障，经校准注射杆长度，调整设置参数后，设备恢复正常使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 系统软件设置故障 |  | 设备出现注射开始时显示注射接近完成的情况 | 2023年4月29日，神经外科护士在正常使用注射泵过程中，设备出现注射开始时显示注射接近完成的情况，护士立即更换另一台注射泵使用，未造成不良影响。经工程师检测发现系统软件设置故障，经校准注射杆长度，调整设置参数后，设备恢复正常使用。 | 1.售后工程师模拟临床操作，使用20ml注射器，设定预置量为4ml，流速60ml/h，启动后报“注射接近完成”。 2.设备设定的注射接近完成时间为3min，上述模拟实验设定完成时间为4min，实际设备计算预计完成时间小于3分钟，所以启动报“注射接近完成” 3.实际流速大于设定流速的原因分析是由于医院长期未进行注射器校准， 导致设备内存储的注射器参数与实际注射器参数不一致，设备无法正常控制管路内液体流速。
1406545002023000702 | 其他 | 无 | D150101_断裂 | 接通电源， 安装注射器， 进行参数设定， 设备运行， 设备的推拉杆比较脆弱， 很容易发生断裂。 | 产品原因（包括说明书等） | 设备的推拉杆比较脆弱 很容易发生断裂 | 无 | D150101_断裂 | 接通电源， 安装注射器， 进行参数设定， 设备运行， 设备的推拉杆比较脆弱， 很容易发生断裂。 | 由于该设备已使用5年，处于超预期使用状态，长期临床使用，压柄导向柱材质老化开裂。
1406545002023000641 | 其他 | 无伤害 | 单道注射轨道卡死 | 在准备使用过程中，单道卡死。 | 无法确定 | 在准备使用过程中，单道卡死。 | 无伤害 | 单道注射轨道卡死 | 在准备使用过程中，单道卡死。 | 由于该设备已使用7年，处于超预期使用，长期临床使用洒落药液未及时清理干粉附着在丝杆套筒外壁，与前壳内O型密封圈摩擦不顺滑，对压力传感器产生的压强值超过中级阻塞阈值，报“阻塞”报警，无法正常进行推注工作。
1376104002023000177 | 其他 | 无 | 异常报警4 | 2023-04-28，护士在给患者接入注射泵时，开机后发现注射泵异常报警4。 | 无法确定 | 注射泵内置主板故障。 | 无 | 异常报警4 | 2023-04-28，护士在给患者接入注射泵时，开机后发现注射泵异常报警4。 | 拆机检查发现主、从道连接线插头从插座上脱落。分析可能是临床搬动转运过程中，设备受到外力磕碰震动跌宕，导致插头脱落。
1253711002023000215 | 其他 | 延误病人治疗 | 使用过程中出现报警音，关机关不上。 | 4.24日，护士在为病人使用注射泵进行药物注射时，在药物注射还剩20ML的时候，设备报警灯闪烁，设备自动停止注射。为病人及时更换其他注射泵，延误病人治疗，未造成其他伤害。 | 产品原因（包括说明书等） | 根据报警信息咨询厂家工程师，判断设备蓄电池达到使用寿命，电池故障造成设备停机。 | 延误病人治疗 | 使用过程中出现报警音，关机关不上。 | 4.24日，护士在为病人使用注射泵进行药物注射时，在药物注射还剩20ML的时候，设备报警灯闪烁，设备自动停止注射。为病人及时更换其他注射泵，延误病人治疗，未造成其他伤害。 | 1.由于该设备已使用6年，处于超预期使用状态，长期临床使用电池老化，蓄电能力降低，无法为设备提供正常工作的电量。 2.“电池电量耗尽”是设备使用电池模式供电时，电池电量不足以满足设备正常运行电量需求时的提示，当该报警发生时设备停止运行，此时操作者应进行电源线连接操作。
1253718062023000151 | 其他 |  | 屏幕白屏 | 设备开机后，屏幕白屏，无法使用。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 屏幕白屏 | 设备开机后，屏幕白屏，无法使用。 | 由于该设备已使用5年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁搬动设备，设备内部电线震动跌宕导致屏幕连接线插头松动，显示屏白屏无法正常显示信息。
1253717042023000096 | 其他 | 无 | 固定架断裂 | 2023年4月28日，于成武县人民医院ICU，医务人员在使用该设备时，发现该设备2通道注射器固定夹断裂损坏，立即停用该设备，更换备用机使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 产品质量缺陷 | 无 | 固定架断裂 | 2023年4月28日，于成武县人民医院ICU，医务人员在使用该设备时，发现该设备2通道注射器固定夹断裂损坏，立即停用该设备，更换备用机使用。 | 由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，捏柄材质老化开裂。
1253717032023000251 | 其他 | 注射泵报警，注射器未顶紧，无法工作，无法推注液体 | 设备报警无法使用 | 2023年4月25号消化内科一台注射泵使用时报警，无法工作，立即停止使用 | 产品原因（包括说明书等） | 设备故障 | 注射泵报警，注射器未顶紧，无法工作，无法推注液体 | 设备报警无法使用 | 2023年4月25号消化内科一台注射泵使用时报警，无法工作，立即停止使用 | 1.经售后工程师拆机检查，发现设备内部FPC线破损。FPC线的功能之一是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，发生报警。报警后设备不能注射药物，无法正常使用。 2.FPC线损坏的原因分析可能是由于生产过程中内部FPC线未固定到位，导致临床转运过程中FPC线晃动，与周围电路板摩擦破损。
1137404572023000080 | 其他 | 无 | 拉杆断裂 | 2023年4月30日，心内一病区护士在给病人进行注射治疗前，开机检查发现注射泵拉杆断裂，给病人更换备用注射泵后上报设备科，设备科工程师到场检查拆机更换拉杆后，设备可恢复正常使用 | 无法确定 |  | 无 | 拉杆断裂 | 2023年4月30日，心内一病区护士在给病人进行注射治疗前，开机检查发现注射泵拉杆断裂，给病人更换备用注射泵后上报设备科，设备科工程师到场检查拆机更换拉杆后，设备可恢复正常使用 | 由于该设备已使用10年 ，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，捏柄材质老化开裂。
1274201022023000160 | 其他 | 无伤害 | 无法识别20ml注射器 | 无法识别20ml注射器 | 无法确定 |  | 无伤害 | 无法识别20ml注射器 | 无法识别20ml注射器 | 1.经售后工程师检查，设备短电位器插头松动，导致无法正常通过注射器筒径识别注射器的规格。 2.由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁搬动设备，设备内部电线震动，导致短电位器插头松动。
1253717072023000307 | 其他 | 无 | 通电开机，按键无反应 | 2023年4月6日，接科室报修一台注射泵，通电开机后，按键无反应，工程师感到现场后，设备电源正常，调节按键无反应，拆机更换新的按键后，设备正常工作。 | 产品原因（包括说明书等） | 按键无反应 | 无 | 通电开机，按键无反应 | 2023年4月6日，接科室报修一台注射泵，通电开机后，按键无反应，工程师感到现场后，设备电源正常，调节按键无反应，拆机更换新的按键后，设备正常工作。 | 1.经售后工程师拆机检查，发现“确认键”按键无法正常回弹，与主控板接触不良，导致按“确认键”无反应。 2.初步分析可能是由于临床按键时用力过大，长期频繁用力过度按压按键，导致“确认键”无法正常回弹。
1253707112023000099 | 其他 | 未对患者造成伤害 | 注射泵现异常报警现象，无法消除。 | 2023.4.11 患者因阑尾炎在全麻下行腹腔镜下阑尾切除术，术中使用注射泵，注射泵模式4出现异常报警现象，无法消除，给予更换另一台注射泵使用，未对患者造成伤害。 | 产品原因（包括说明书等） | 产品故障 | 未对患者造成伤害 | 注射泵现异常报警现象，无法消除。 | 2023.4.11 患者因阑尾炎在全麻下行腹腔镜下阑尾切除术，术中使用注射泵，注射泵模式4出现异常报警现象，无法消除，给予更换另一台注射泵使用，未对患者造成伤害。 | 1.售后工程师拆机检查发现，设备内部压力传感器插头松动，设备无法正常监测压力值，导致提示“阻塞”报警。 2.初步分析可能是由于长期临床转运过程中搬动设备，设备震动跌宕，内部电线晃动，导致压力传感器插头松动。
1162107002023000054 | 其他 |  | 注射泵开始报错系统错误2 | 开机自检 | 无法确定 |  |  | 注射泵开始报错系统错误2 | 开机自检 | 1.经售后工程师拆机检查，设备内部FPC线插头松动。FPC线的功能之一是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，发生报警。报警后设备不能注射药物，无法正常使用。 2.由于该设备已使用5年，处于超预期使用状态，长期临床搬动设备，内部电线震动导致FPC线插头松动。
1223401032023001338 | 其他 | 无 |  | 卡子坏的了 | 无法确定 |  | 无 |  | 卡子坏的了 | 由于该设备已使用8年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，捏柄老化开裂，无法正常固定注射器。
1274201032023000108 | 其他 | 未造成伤害 | 注射器卡子断裂，设备无法使用 | 注射器卡子断裂 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 | 怀疑材质老化 | 未造成伤害 | 注射器卡子断裂，设备无法使用 | 注射器卡子断裂 | 由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用压柄导向柱老化开裂，无法正常固定压柄，压柄脱落。
1274201022023000152 | 其他 | 无伤害 | 架子坏了 | 注射器的夹子坏了 | 无法确定 |  | 无伤害 | 架子坏了 | 注射器的夹子坏了 | 由于该设备已使用11年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，捏柄材质老化开裂，无法正常固定注射器。
1203203102023000026 | 其他 |  | 报警异常5 | 上联报警异常5 | 产品原因（包括说明书等） | 上联电位值偏离 |  | 报警异常5 | 上联报警异常5 | 由于设备已在医院使用10年，属于超预期使用状态。长期使用压力传感器位置发生偏移，导致无法准确识别压力值。
1253718032023000061 | 其他 |  | 出现阻塞报警，无法为病人进行正常输液治疗 | 2023年2月19日，在血液内科，护士在正常使用过程中，出现阻塞报警，无法为病人进行正常输液治疗，护士立即更换另外一台注射泵，未造成不良影响，并上报医工部，经工程师检测后确认因基准压力值超出正常范围导致，调节基准压力值后恢复使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 因基准压力值超出正常范围导致 |  | 出现阻塞报警，无法为病人进行正常输液治疗 | 2023年2月19日，在血液内科，护士在正常使用过程中，出现阻塞报警，无法为病人进行正常输液治疗，护士立即更换另外一台注射泵，未造成不良影响，并上报医工部，经工程师检测后确认因基准压力值超出正常范围导致，调节基准压力值后恢复使用。 | 1.经售后工程师拆机检查发现，内部压力传感器插头松动，无法正常检测实际压力值，导致设备报“阻塞”，停止运行。 2.压力传感器插头松动的原因分析可能是由于临床经常转运搬动设备，内部线路震动导致压力传感器插头松动。
1203203102023000013 | 其他 | 使用过程中，设备电源接口处起火，治疗中断 | 使用过程中，设备电源接口处起火 | 使用过程中，设备电源接口处起火 | 产品原因（包括说明书等） |  | 使用过程中，设备电源接口处起火，治疗中断 | 使用过程中，设备电源接口处起火 | 使用过程中，设备电源接口处起火 | 由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁插拔电源线，电源线端口处表皮磨损电线外漏，使用时液体洒落导致设备短路，发出火花。
1223401032023001203 | 其他 | 无 |  | 播电报警 | 无法确定 |  | 无 |  | 播电报警 | 由于该设备已使用5年，处于超预期使用状态，长期临床转运使用电池，电池老化蓄电能力下降，无法正常满足转运需求。
1162107002023000041 | 其他 |  | 注射泵开机报错系统错误 | 设备开机时发现系统报错 | 无法确定 |  |  | 注射泵开机报错系统错误 | 设备开机时发现系统报错 | 1.经售后工程师拆机检查，发现设备内部FPC线插头松动。FPC线的功能之一是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，发生报警。报警后设备不能注射药物，无法正常使用。 2.FPC线松动的原因分析可能是设备在医院已使用5年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁搬动设备，内部电线震动导致FPC插头松动。
1406501042023000047 | 其他 | 延误患者诊断 | D150101_断裂 | 2023年2月20日上午十二时，外三护士准备为患者输液时需用输液泵，发现仪器输液推杆断裂，无法正常输液，立即更换其他设备，通知设备科 | 无法确定 | 仪器故障 | 延误患者诊断 | D150101_断裂 | 2023年2月20日上午十二时，外三护士准备为患者输液时需用输液泵，发现仪器输液推杆断裂，无法正常输液，立即更换其他设备，通知设备科 | 由于该设备已使用8年 ，处于超预期使用状态，临床长期频繁捏合捏柄，导致捏柄材质老化开裂。
1253711042023000125 | 其他 | 设备故障，未累计患者 | D0101_故障提示 | 2023年3月22日，科室工作人员使用该设备为病人进行药物注射，使用过程中设备突发故障报警，无法正常使用。科室人员立即为病人更换设备并报修设备工程师。经工程师现场判定设备传感器故障，更换后传感器后设备运行正常。 | 产品原因（包括说明书等） | 设备使用过程中设备突发故障报警，无法正常使用。经工程师现场判定设备传感器发生故障，导致设备出现报警停机，更换后传感器后设备运行正常。 | 设备故障，未累计患者 | D0101_故障提示 | 2023年3月22日，科室工作人员使用该设备为病人进行药物注射，使用过程中设备突发故障报警，无法正常使用。科室人员立即为病人更换设备并报修设备工程师。经工程师现场判定设备传感器故障，更换后传感器后设备运行正常。 | 1.经售后工程师拆机检查，发现设备内部FPC线老化损坏。FPC线的功能之一是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，发生报警。报警后设备不能注射药物，无法正常使用。 2.由于该设备已使用6年，处于超预期使用状态，长期临床使用FPC线老化无法正常传递信号，导致设备报“离合未闭”提示。
1253711042023000121 | 其他 | M1953_阻塞 | D0101_故障提示 | 2023年3月10日，科室工作人员遵医嘱应用注射泵为患者给予持续泵入溶栓药物时，药物未注射完成，注射泵报警显示堵塞，工作人员进行调整后仍无法正常使用，立即更换设备，并及时报修维修工程师，未对病人造成影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 使用该设备注射泵报警显示堵塞，经工程师现场对设备进行检修，经排查发现该设备传感器接触异常，导致该设备故障发生。经清洁校准后故障排除，设备运行正常。 | M1953_阻塞 | D0101_故障提示 | 2023年3月10日，科室工作人员遵医嘱应用注射泵为患者给予持续泵入溶栓药物时，药物未注射完成，注射泵报警显示堵塞，工作人员进行调整后仍无法正常使用，立即更换设备，并及时报修维修工程师，未对病人造成影响。 | 由于该设备已在医院使用5年，长期临床和转运使用时搬动设备，设备内部电线震动，压力传感器插头松动，出现“阻塞”报警。
1406528112023000056 | 其他 | 耽误治疗时间 | 注射泵推杆夹子断裂 | 于2023年3月28日儿科护士准备使用注射泵时，注射泵推杆夹子断裂。上报给设备科，设备科维修后设备恢复正常 | 无法确定 | 设备老化导致推杆夹子断裂 | 耽误治疗时间 | 注射泵推杆夹子断裂 | 于2023年3月28日儿科护士准备使用注射泵时，注射泵推杆夹子断裂。上报给设备科，设备科维修后设备恢复正常 | 由于该设备已使用9年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁按压捏柄，导致捏柄材质老化开裂。
1253710032023000162 | 其他 | 延缓治疗 | 故障报警 | 2022.03.24 16:08收到科室送修注射泵一台，科室反映，该设备开机后无法正常工作。 | 无法确定 |  | 延缓治疗 | 故障报警 | 2022.03.24 16:08收到科室送修注射泵一台，科室反映，该设备开机后无法正常工作。 | 由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用电池老化蓄电能力下降，无法满足电池模式下设备正常工作电量需求，所以开机后设备报“电池电量耗尽”。
1253717032023000188 | 其他 | 无 | 设备不通电 | 设备在检修时发现不通电 | 产品原因（包括说明书等） | 设备在检修时发现不通电，考虑电源部分问题 | 无 | 设备不通电 | 设备在检修时发现不通电 | 由于该设备已使用9年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁拉扯弯折电源线，电源线内部电线老化断裂无法为设备正常供电，所以连接电源线设备无法正常开机。
126411510202300001 | 其他 |  | A通道报阻塞报警，无法使用。 | 患者治疗过程刚上机时机器出现报警，报警提示：阻塞。撤掉机器更换其他注射泵继续治疗。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | A通道报阻塞报警，无法使用。 | 患者治疗过程刚上机时机器出现报警，报警提示：阻塞。撤掉机器更换其他注射泵继续治疗。 | 1.经售后工程师拆机检查，发现压力传感器插头松动，无法正常监测压力，导致设备提示“阻塞”报警。 2.插头松动的原因分析可能为医院临床转动，频繁搬动设备，设备震动跌宕导致线路插头松动。
1253707112023000063 | 其他 | 未对患者造成伤害 | 微量泵注射完毕后只有提示音响起，提示灯未亮。 | 2023.03.09 使用注射泵时，微量泵注射完毕后只有提示音响起，未有提示灯亮起，通知护士长后给予更换新的微量泵，更换后提示灯正常亮起。 | 产品原因（包括说明书等） | 产品提示灯出现故障。 | 未对患者造成伤害 | 微量泵注射完毕后只有提示音响起，提示灯未亮。 | 2023.03.09 使用注射泵时，微量泵注射完毕后只有提示音响起，未有提示灯亮起，通知护士长后给予更换新的微量泵，更换后提示灯正常亮起。 | 1.售后工程师拆机检查，设备报警灯板插头松动，实际报警灯未出现故障。 2.插头松动的原因分析可能是长期临床转运搬动设备，内部电线震动导致报警灯板插头松动。
1151527072023000005 | 其他 |  | 离合未必，不能使用。 | 为患者药物注射，注射泵报警无法使用 | 操作原因 |  |  | 离合未必，不能使用。 | 为患者药物注射，注射泵报警无法使用 | 1.经售后工程师拆机检查，发现设备内部FPC线损坏。FPC线的功能之一是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，发生报警。报警后设备不能注射药物，无法正常使用。 2.FPC线损坏的原因分析可能是由于生产过程中内部FPC线未固定结实晃动，FPC线与周围电路板摩擦导致磨损。
1253711022023000104 | 其他 | 未对患者造成影响 | 设备开机报警“系统故障4” | 2023年2月28日接科室报修，设备开机报警不能使用。后经工程师检查设备开机后报警：“系统故障4”，经与厂家工程师联系，返厂维修。科室及时更换其他注射泵为患者泵注药品，未对患者造成影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 设备主板故障 | 未对患者造成影响 | 设备开机报警“系统故障4” | 2023年2月28日接科室报修，设备开机报警不能使用。后经工程师检查设备开机后报警：“系统故障4”，经与厂家工程师联系，返厂维修。科室及时更换其他注射泵为患者泵注药品，未对患者造成影响。 | 设备返厂后售后工程师拆机检查，发现主、从道连接线从道主控板端插头松动。分析可能是由于临床转运搬动设备时，内部线路震动导致插头松动。
1151527082023000004 | 其他 | 暂无 | 离合未必，不能使用。 | 使用过程中，出现离合未闭报警，一个通道无法使用，经检查为内部检测排线折断，需更换排线，更换后机器正常 | 产品原因（包括说明书等） | 机器设计原因 | 暂无 | 离合未必，不能使用。 | 使用过程中，出现离合未闭报警，一个通道无法使用，经检查为内部检测排线折断，需更换排线，更换后机器正常 | 1.经售后工程师拆机检查，发现设备内部FPC线损坏。FPC线的功能之一是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，发生报警。报警后设备不能注射药物，无法正常使用。 2.FPC线损坏的原因分析可能是由于生产过程中内部FPC线未固定结实晃动，FPC线与周围电路板摩擦导致磨损。
1253705122023000088 | 其他 | 病人注射药物时，通道故障，设备故障无法使用 | 通道故障报警 | 病人注射药物时，设备故障无法使用 | 产品原因（包括说明书等） | 传感器故障 | 病人注射药物时，通道故障，设备故障无法使用 | 通道故障报警 | 病人注射药物时，设备故障无法使用 | 1.售后工程师拆机检查发现主、从道连接线主控板处插头松动，内部传感器未发现故障。 2.插头松动的原因分析可能是由于长期转运搬动设备，内部电线晃动导致插头松动。
1253717032023000162 | 其他 | 无 | 按键有时失灵 | 按键有时失灵 | 产品原因（包括说明书等） | 按键有时失灵 | 无 | 按键有时失灵 | 按键有时失灵 | 由于该设备已使用9年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁按压按键，按键老化与主控板接触不良，导致偶发按键无法正常使用现象。
1253707012023000110 | 其他 | 无 | 注射泵出现报警，显示屏显示“系统故障6” | 患者于2023.3.23，11:25用注射泵输注葡萄糖酸钙纠正低钙，使用过程中注射泵出现报警，显示屏显示“系统故障6”，立即更换注射泵继续治疗，及时向患者做好解释工作，取得患者理解。器械科工程师前来检查仪器，确定报警为压力传感器故障导致，装上注射器进行测试，显示压力正常且无报警，为一次偶发故障。 | 产品原因（包括说明书等） | 压力传感器偶发故障 | 无 | 注射泵出现报警，显示屏显示“系统故障6” | 患者于2023.3.23，11:25用注射泵输注葡萄糖酸钙纠正低钙，使用过程中注射泵出现报警，显示屏显示“系统故障6”，立即更换注射泵继续治疗，及时向患者做好解释工作，取得患者理解。器械科工程师前来检查仪器，确定报警为压力传感器故障导致，装上注射器进行测试，显示压力正常且无报警，为一次偶发故障。 | 设备科拆机检查，压力传感器松动，造成接触不良偶发报警。分析可能是由于长期临床搬动设备，内部电线震动导致压力传感器插头松动。
1253717072023000202 | 其他 | 无 | 注射泵尾夹断裂 | 2023年2月28日，街道科室报修一台注射泵尾夹断裂。工程师赶到现场，对其更换一只新夹子，设备恢复正常。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵尾夹断裂 | 无 | 注射泵尾夹断裂 | 2023年2月28日，街道科室报修一台注射泵尾夹断裂。工程师赶到现场，对其更换一只新夹子，设备恢复正常。 | 由于该设备已使用9年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，导致捏柄老化开裂。
1253715022023000043 | 其他 | 无 | 固定夹拧不动 | 2023年2月21日科室准备使用设备进行治疗时，发现固定夹拧不动无法固定在输液架上，先放置到桌子上使用，使用完后联系设备科进行维修 | 产品原因（包括说明书等） |  | 无 | 固定夹拧不动 | 2023年2月21日科室准备使用设备进行治疗时，发现固定夹拧不动无法固定在输液架上，先放置到桌子上使用，使用完后联系设备科进行维修 | 分析可能是临床使用时，长期用力过度拧动紧固夹螺丝，导致脱丝无法正常固定设备。
1151510052023000078 | 其他 |  | D0101_故障提示 | 科室检查双道注射泵时，发现下通道无法使用，开机报故障6。 | 无法确定 |  |  | D0101_故障提示 | 科室检查双道注射泵时，发现下通道无法使用，开机报故障6。 | 设备返厂后售后工程师拆机检查，发现压力传感器插头松动。分析可能是由于临床转运搬动设备时，内部线路震动导致插头松动。
1335110362023000046 | 其他 | 延误治疗 | 设备报警提示时喇叭无声音 | 3月7日9：35，33床患者巴登因消化道出血，开始使用注射泵注射止血药物。11:00，护士巡视病房时发现注射泵报警灯灯光闪烁，设备停止运行，但没有报警提示音。该护士立即查看报警信息，为管路堵塞报警，检查并整理管路后重新运行该设备，继续为患者泵入药物，同时密切关注该设备情况。告知设备科，11:30设备科来检查设备。经测试为喇叭故障导致无声音，3月8日09:38厂家更换喇叭，设备恢复正常。 | 产品原因（包括说明书等） | 产品质量原因，喇叭损坏 | 延误治疗 | 设备报警提示时喇叭无声音 | 3月7日9：35，33床患者巴登因消化道出血，开始使用注射泵注射止血药物。11:00，护士巡视病房时发现注射泵报警灯灯光闪烁，设备停止运行，但没有报警提示音。该护士立即查看报警信息，为管路堵塞报警，检查并整理管路后重新运行该设备，继续为患者泵入药物，同时密切关注该设备情况。告知设备科，11:30设备科来检查设备。经测试为喇叭故障导致无声音，3月8日09:38厂家更换喇叭，设备恢复正常。 | 当注射泵内部传感器感知到的压力值超过标准值时，会发生“阻塞”报警。经分析是由于传感器位置发生偏移导致造成感知的压力值发生偏差，造成报警，拆机检查发现喇叭本身不发声，判断是喇叭不良。
1253715022023000041 | 其他 | 延误患者及时治疗 | 报错 | 2023年1月29日科室使用设备进行静脉注射药物时，设备报错6，科室护士更换同类设备并联系设备科进行维修 | 产品原因（包括说明书等） |  | 延误患者及时治疗 | 报错 | 2023年1月29日科室使用设备进行静脉注射药物时，设备报错6，科室护士更换同类设备并联系设备科进行维修 | 设备返厂后售后工程师拆机检查，发现主压力传感器插头松动。分析可能是由于临床转运搬动设备时，内部线路震动导致插头松动。
1294403412023000089 | 其他 | 无伤害 | 设备固定卡夹坏，不能从输液杆取出 | 设备使用完毕后不能从输液架中取出 | 产品原因（包括说明书等） | 产品卡夹质量差，塑料强度不足导致损坏 | 无伤害 | 设备固定卡夹坏，不能从输液杆取出 | 设备使用完毕后不能从输液架中取出 | 经过分析和实验，我们发现使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次捏合后，可能会出现开裂现象。在ABS中增加适量玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。推测ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
1376104002023000119 | 其他 | 无 | 异常4 | 2023-03-24，护士给患者使用注射泵时，报警“异常4”，停止使用，及时更换。 | 无法确定 | 主板故障 | 无 | 异常4 | 2023-03-24，护士给患者使用注射泵时，报警“异常4”，停止使用，及时更换。 | 1.售后工程师拆机检查，为主、从道连接线主控板处插头松动，无法正常传递主从道信号，导致设备报警。 2.由于该设备已使用9年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁搬动设备，内部电线震动导致主、从道连接线插头松动。
1294410002023000161 | 其他 | 影响患者体位管理，影响脑灌注压的调节。 | 微泵螺旋固定杆卡死在床栏，导致床头不能摇高。 | 患者血压持续偏高，医嘱予微泵硝普钠降压，上微泵机后螺旋固定杆卡死在床栏，导致床头不能摇高。影响患者体位管理，影响脑灌注压的调节。致电维修组，使用工具才把固定杆取下。 | 产品原因（包括说明书等） | 微泵机螺旋固定杆卡死在床栏上，旋转动弹不了。 | 影响患者体位管理，影响脑灌注压的调节。 | 微泵螺旋固定杆卡死在床栏，导致床头不能摇高。 | 患者血压持续偏高，医嘱予微泵硝普钠降压，上微泵机后螺旋固定杆卡死在床栏，导致床头不能摇高。影响患者体位管理，影响脑灌注压的调节。致电维修组，使用工具才把固定杆取下。 | 分析是由于医院拧动紧固夹螺丝固定设备时，使用力气大导致紧固夹螺丝脱丝，螺纹与轨道错位，导致无法正常拧动螺丝移动设备。
1253711002023000142 | 其他 | 未对患者造成任何伤害 | 不识别针管，压柄断裂 | 2023年3月15日，工作人员发现用来精确注射治疗药物的 注射泵，不识别针管，压柄断裂，无法正常工作。重启，故障依旧。马上更换同类型的设备，继续治疗。未对患者造成任何伤害。立即通知设备科工程师处理。 | 产品原因（包括说明书等） | 经检查发现，压柄断裂，外壳破裂，需要更换。 | 未对患者造成任何伤害 | 不识别针管，压柄断裂 | 2023年3月15日，工作人员发现用来精确注射治疗药物的 注射泵，不识别针管，压柄断裂，无法正常工作。重启，故障依旧。马上更换同类型的设备，继续治疗。未对患者造成任何伤害。立即通知设备科工程师处理。 | 由于该设备已使用7年，处于超预期使用状态，长期临床使用压柄及压柄导向柱老化开裂，导致设备无法正常识别注射器规格。
1274209002023000039 | 严重伤害 | 输注速度过快，导致短时间内大量药物进入血液循环，可能导致严重伤害。 | 比设置速度快10倍 | 2023年3月16日，患儿使用注射泵输注小儿氨基酸组液体，总量50ml，24小时静脉注射量，12小时就完成，实际输注速度比设置速度快10倍 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵输注精准度低 | 输注速度过快，导致短时间内大量药物进入血液循环，可能导致严重伤害。 | 比设置速度快10倍 | 2023年3月16日，患儿使用注射泵输注小儿氨基酸组液体，总量50ml，24小时静脉注射量，12小时就完成，实际输注速度比设置速度快10倍 | 院方上报的是“严重伤害”，根据严重伤害的定义，我公司认为应为“其他”。 售后工程师拆机检查发现长电位器插头松动，且压力校准界面“L0”数值不在正常范围内，初步分析由于医院转运搬动设备导致长电位器插头松动，无法准确识别上泵注射器规格，导致实际流速大于设定流速。
1253715022023000042 | 严重伤害 | 延误患者及时治疗 | 不走泵 | 2023年2月9日科室使用设备时，发现设备不走泵，立即更换同类设备并立即联系设备科进行维修 | 产品原因（包括说明书等） |  | 延误患者及时治疗 | 不走泵 | 2023年2月9日科室使用设备时，发现设备不走泵，立即更换同类设备并立即联系设备科进行维修 | 院方上报的是“严重伤害”，根据严重伤害的定义，我公司认为应为“其他”。 1.经售后工程师拆机检查，发现设备内部FPC线损坏。FPC线的功能之一是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，发生报警。报警后设备不能注射药物，无法正常使用。 2.FPC线损坏的原因分析是生产过程中内部FPC线未固定结实产生晃动，FPC线与周围电路板摩擦导致磨损。
1376104002023000116 | 严重伤害 | 疼痛 | 流速过快 | 2023-03-20，护士给患者使用注射泵，十分钟后，患者感觉注射部位疼痛，且并无减弱趋势。 | 无法确定 | 注射泵驱动模块异常，导致实际流速大于设置流速。 | 疼痛 | 流速过快 | 2023-03-20，护士给患者使用注射泵，十分钟后，患者感觉注射部位疼痛，且并无减弱趋势。 | 由于科室更换注射器品牌，未对更换后品牌注射器进行校准，设备内存储的注射器参数与现用品牌注射器参数不一致，无法正常控制注射器内液体流速，导致实际流速超出误差允许范围。
1274201022023000067 | 其他 | 无伤害 |  | 科室日常检查时发现药物推注速度异常 | 无法确定 |  | 无伤害 |  | 科室日常检查时发现药物推注速度异常 | 由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用泵体老化，无法正常控制注射器内液体流速，导致实际流速大于设定流速。
1274201022023000066 | 其他 | 无伤害 | 夹子断了 | 日常检测，发现夹子断了 | 无法确定 |  | 无伤害 | 夹子断了 | 日常检测，发现夹子断了 | 初步分析可能是由于该设备已使用8年，处于超预期使用状态，临床长期使用紧固夹导致固定螺丝松动未及时拧紧，致使紧固夹在使用过程中脱落丢失。
1253707022023000108 | 严重伤害 | 泵速自行调节与实际不否，容易减弱溶栓效果 | 设定泵速后，试剂注射量与设定量不相符 | 遵医嘱对患者使用爱立通静脉溶栓治疗，调节泵速未43.7ml/h，约10分钟后发现微量泵显示泵入6.8ml，但注射器内液体剩余21ml，与设定量注入不相符，随即暂停微量泵泵入。 | 无法确定 |  | 泵速自行调节与实际不否，容易减弱溶栓效果 | 设定泵速后，试剂注射量与设定量不相符 | 遵医嘱对患者使用爱立通静脉溶栓治疗，调节泵速未43.7ml/h，约10分钟后发现微量泵显示泵入6.8ml，但注射器内液体剩余21ml，与设定量注入不相符，随即暂停微量泵泵入。 | 院方上报的是“严重伤害”，根据严重伤害的定义，我公司认为应为“其他”。 由于长期未对注射器进行校准，设备内存储的注射器参数与实际上泵的注射器参数不一致，设备无法正常控制管内液体流速，导致流速过快，误差不在允许范围内。
1172212302023000054 | 其他 | 无 | D0101_故障提示 | 注射泵的注射器夹不能正常开合，注射器夹闭不良，同时注射泵显示离合未闭，查找不到原因 | 产品原因（包括说明书等） | 产品使用较频繁，耐用度不良 | 无 | D0101_故障提示 | 注射泵的注射器夹不能正常开合，注射器夹闭不良，同时注射泵显示离合未闭，查找不到原因 | 1.经售后工程师检查，造成报警的原因为上次维修更换的FPC线接触不良，导致设备偶发报警提示。 2.FPC线接触不良分析可能是在原材料检验过程中，内部电线接触不良，未及时检测出，故障FPC线流入生产或售后换件环节，导致出现更换FPC线后测试时正常运行，使用时偶发无法传递信号报“离合未闭”提示。 2.捏柄卡顿的原因是由于售后工程师上次拆机维修时，摆齿轮安装不到位，在临床搬动过程中震动导致摆齿轮错位，造成捏柄卡顿，无法正常开合。
1253711002023000032 | 其他 | 无 | 不能使用 | 2023.1.30在使用该泵，护士进行开机检查，发现该泵无法使用，为患者更换新的注射泵并通知设备进行维修，未对患者造成影响 | 产品原因（包括说明书等） | 无法开机 | 无 | 不能使用 | 2023.1.30在使用该泵，护士进行开机检查，发现该泵无法使用，为患者更换新的注射泵并通知设备进行维修，未对患者造成影响 | 由于该设备已使用6年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁按压“开关机键”，导致按键老化失灵，无法正常控制设备开关机。
1253717042023000020 | 其他 | 无 | D0101_故障提示 | 2023年2月11日，于成武县人民医院中心院区ICU，医务人员在使用设备时，发现该设备一通道报错“异常4”，二通道无响应，立即停用该设备，更换备用机使用，未对患者造成伤害。 | 产品原因（包括说明书等） | 产品质量缺陷 | 无 | D0101_故障提示 | 2023年2月11日，于成武县人民医院中心院区ICU，医务人员在使用设备时，发现该设备一通道报错“异常4”，二通道无响应，立即停用该设备，更换备用机使用，未对患者造成伤害。 | 由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用，主、从道连接线老化，无法正常传递主从道信息，导致设备报警“异常4”提示。
1172212302023000033 | 其他 | 无 | 注射药无法推进 | 给患者泵药时药物无法推进，频繁报警 | 产品原因（包括说明书等） | 泵损坏 | 无 | 注射药无法推进 | 给患者泵药时药物无法推进，频繁报警 | 1.经售后工程师拆机检查，发现设备内部FPC线损坏。FPC线的功能之一是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，发生报警。报警后设备不能注射药物，无法正常使用。 2.FPC线损坏的原因分析可能是由于生产过程中内部FPC线未固定结实晃动，FPC线与周围电路板摩擦导致磨损。
1253711042023000030 | 其他 | 设备故障，未累计患者 | D1201_设备或部件脱离 | 2023年1月28日，病人因心衰住院，需进行注射药物治疗。科室使用该注射泵注射药物时，注射泵夹子断裂，工作人员第一时间更换注射泵设备，并通知设备维修工程师进行维修。未对病人造成不良影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 2023年1月28日，病人因心衰住院，需进行注射药物治疗。科室使用该注射泵注射药物时，注射泵夹子断裂，工作人员第一时间更换注射泵设备，并通知设备维修工程师进行维修。未对病人造成不良影响。 | 设备故障，未累计患者 | D1201_设备或部件脱离 | 2023年1月28日，病人因心衰住院，需进行注射药物治疗。科室使用该注射泵注射药物时，注射泵夹子断裂，工作人员第一时间更换注射泵设备，并通知设备维修工程师进行维修。未对病人造成不良影响。 | 由于该设备已使用9年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，导致捏柄老化开裂。
1274204002023000044 | 其他 |  | 注射泵前外壳损坏，无法使用 | 注射泵前外壳损坏，无法使用 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵前外壳损坏，无法使用 |  | 注射泵前外壳损坏，无法使用 | 注射泵前外壳损坏，无法使用 | 由于该设备已使用9年，处于超预期使用状态，长期临床频繁使用，导致前壳压柄导向柱老化开裂，无法正常使用。
116210308202200343 | 其他 | 使用时，发现连接街头有损坏，无法正常工作，对患者有生命危险。 | 使用时，发现连接街头有损坏，无法正常工作。 | 使用时，发现连接街头有损坏，无法正常工作，对患者有生命危险。本医院维修人员维修后能正常工作。 | 无法确定 |  | 使用时，发现连接街头有损坏，无法正常工作，对患者有生命危险。 | 使用时，发现连接街头有损坏，无法正常工作。 | 使用时，发现连接街头有损坏，无法正常工作，对患者有生命危险。本医院维修人员维修后能正常工作。 | 由于该设备已使用9年，处于超预期使用状态，电池老化无法正常供电，临床频繁插拔电源线导致电源线与设备连接端口电线断裂，无法无法正常为设备供电，导致设备无法正常工作。
1253711012023000044 | 其他 | 无 | 推杆控制器断裂 | 2023年2月7日患者姜开基因心梗住ICU，使用注射泵定量注射时，注射泵推杆控制器断裂，推杆无法打开，护士更换输液泵输液，联系设备科维修，未对患者造成不良影响 | 产品原因（包括说明书等） | 受力部分为塑料件，且受力点薄弱，长期使用导致断裂 | 无 | 推杆控制器断裂 | 2023年2月7日患者姜开基因心梗住ICU，使用注射泵定量注射时，注射泵推杆控制器断裂，推杆无法打开，护士更换输液泵输液，联系设备科维修，未对患者造成不良影响 | 由于该设备已使用9年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，导致捏柄材质老化开裂，无法正常固定注射器。
1406528012023000013 | 其他 | 卡扣容易断裂，影响使用。 | 卡扣容易断裂，影响使用。 | 卡扣容易断裂，影响使用。 | 产品原因（包括说明书等） |  | 卡扣容易断裂，影响使用。 | 卡扣容易断裂，影响使用。 | 卡扣容易断裂，影响使用。 | 1.经过疲劳测试，我们发现使用ABS+PC（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次捏合后，可能会出现开裂现象。 2.将注塑材料改用尼龙+玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。分析是ABS+PC（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
125371806202200587 | 其他 |  | 开机注射泵报“注射器错误2” | 准备给患者使用注射泵，开机设备保“注射器错误2” | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵排线坏 |  | 开机注射泵报“注射器错误2” | 准备给患者使用注射泵，开机设备保“注射器错误2” | 1.经拆机检查发现故障发生的原因是，传递该信号的FPC连接线磨损，造成检测信号中断，从而引发报警。 2.造成传感器连接线损坏的原因分析是由于设备已使用5年，处于超预期使用状态，FPC线磨损老化导致设备无法正常使用。
125371803202200573 | 其他 |  | 注射泵报警 | 2022.12.7.，设备在肾脏病科病房使用过程中，注射泵报警，立即更换另一注射泵使用未造成不良影响。经工程师检测发现注射泵座垫损坏导致无法使用，更换新的注射泵座垫后恢复使用 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵座垫损坏导致无法使用 |  | 注射泵报警 | 2022.12.7.，设备在肾脏病科病房使用过程中，注射泵报警，立即更换另一注射泵使用未造成不良影响。经工程师检测发现注射泵座垫损坏导致无法使用，更换新的注射泵座垫后恢复使用 | 1.推拉盒破损开裂，安装注射器后无法正常检测是否安装到位，导致设备发出“注射器未顶紧”报警提示。 2.由于该设备已使用5年，处于超预期使用状态，长期临床使用，药液附着腐蚀推拉盒材质，导致推拉盒老化开裂，
1376104002023000014 | 其他 | 无 | 报异常2 | 2023-01-26，护士给患者使用注射泵时，接上注射器后发现不能正常工作，并且报异常，停止使用，及时更换。 | 无法确定 | 机器内部传感器故障 | 无 | 报异常2 | 2023-01-26，护士给患者使用注射泵时，接上注射器后发现不能正常工作，并且报异常，停止使用，及时更换。 | 1.拆机检查发现长电位器异常，导致运行信号传递异常，引发报警。 2.由于该设备已在医院使用9年，处于超预期使用状态，长期临床频繁使用，长电位器老化，导致无法正常传递运行信号。
140654500202201568 | 其他 | 药品在没有打完的情况下，机器显示输液完成 | 注射泵感应器故障 | 科室在给病人测量时使用WGS-1011注射泵的过程中发现该设备在放在50ml注射器的时，药品还剩余15ml时机器显示注射完成 | 产品原因（包括说明书等） | 注射器识别板故障，以及感应器需要更换。 | 药品在没有打完的情况下，机器显示输液完成 | 注射泵感应器故障 | 科室在给病人测量时使用WGS-1011注射泵的过程中发现该设备在放在50ml注射器的时，药品还剩余15ml时机器显示注射完成 | 1.售后工程师检查，设备压力值过高，拆机检查为压力传感器老化故障。 2.由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用压力传感器老化，无法正常检测压力值，导致设备输液残余量大。
1253718012022000480 | 其他 |  | 注射泵显示注射器脱落 | 责任护士巡视病房时发现7床病人正在使用的注射泵报警示：注射器脱落，仔细观察后发现注射器并无脱落，关机重启并重新安置注射器后，依旧报警，尚未对患者造成伤害。 | 产品原因（包括说明书等） | 使用年限过长导致把柄过松 |  | 注射泵显示注射器脱落 | 责任护士巡视病房时发现7床病人正在使用的注射泵报警示：注射器脱落，仔细观察后发现注射器并无脱落，关机重启并重新安置注射器后，依旧报警，尚未对患者造成伤害。 | 1.经售后工程师检查，压柄卡簧脱落，导致压柄弹簧脱落，无法固定注射器。 2.压柄卡簧脱落的原因分析可能是压柄受到外力撞击，或未按操作提示使用导致压柄弹簧脱落。
1253717032023000009 | 其他 | 无 | 通道2故障报警，显示异常5 | 通道2故障报警，显示异常5，拆开外壳测量压力值后设备恢复正常。 | 产品原因（包括说明书等） | 通道2故障报警，显示异常5 | 无 | 通道2故障报警，显示异常5 | 通道2故障报警，显示异常5，拆开外壳测量压力值后设备恢复正常。 | 售后工程师拆机检查，压力传感器附着污物。分析为由于设备已在医院使用8年，属于超预期使用状态。长期使用压力传感器有污物进入未及时清理导致设备触发报警。
125371803202200427 | 其他 |  | 使用该泵时，发现按开机键无反应 | 2022.10.8，在肾内科病房，护士使用注射泵时，发现按开机键无反应，无法开机，更换另一注射泵使用，未造成不良影响，上报医工部，工程师联系厂家，等待厂家维修 | 无法确定 | 工程师联系厂家 |  | 使用该泵时，发现按开机键无反应 | 2022.10.8，在肾内科病房，护士使用注射泵时，发现按开机键无反应，无法开机，更换另一注射泵使用，未造成不良影响，上报医工部，工程师联系厂家，等待厂家维修 | 经售后工程师拆机检查，开机键与主控板间缝隙内附着大量药液干粉，分析为临床使用过程中不慎将药液洒在设备上未及时清理，药液渗入干涸后，药液干粉附着在开机键和主控板间，导致开机键失灵。
140654500202201617 | 其他 | 无 | 无法使用 | 临床正常使用 | 产品原因（包括说明书等） | 拉杆断裂，拉杆与机壳一体，要换需换整个机壳 | 无 | 无法使用 | 临床正常使用 | 由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态。长期临床使用，前壳压柄导向柱老化开裂，无法正产固定注射器。
125371806202200426 | 其他 |  | 按键失灵 | 准备给患者使用注射泵，通电开机，调节参数，发现无法调节。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 按键失灵 | 准备给患者使用注射泵，通电开机，调节参数，发现无法调节。 | 售后工程师拆机检查发现，确认键按键与主控板缝隙有大量药液干粉，分析为临床使用过程中洒落药液未及时清理，药液渗入缝隙内，干涸后干粉堆积在缝隙内，造成确认键失灵。
1406528112022000172 | 其他 | 设备故障导致科室注射泵短缺，影响治疗进度 | 注射器夹断裂 | 于2022年12月26日CCU护士向设备科报修，注射泵注射器夹子断裂，设备科工程师到现场无法维修，取回维修室等待维修 | 无法确定 | 设备老化导致的注射器夹断裂 | 设备故障导致科室注射泵短缺，影响治疗进度 | 注射器夹断裂 | 于2022年12月26日CCU护士向设备科报修，注射泵注射器夹子断裂，设备科工程师到现场无法维修，取回维修室等待维修 | 由于该设备已使用9年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，导致捏柄材质老化开裂。
125371803202200381 | 其他 |  | 预对病人使用该注射泵时，发现尾夹断裂 | 2022.9.9，在神经外科病房，护士预对病人使用该注射泵时，发现尾夹断裂，立即更换另一注射泵使用，未造成不良影响。工程师联系厂家，返厂更换配件后，故障排除，可正常使用 | 产品原因（包括说明书等） | 尾夹断裂 |  | 预对病人使用该注射泵时，发现尾夹断裂 | 2022.9.9，在神经外科病房，护士预对病人使用该注射泵时，发现尾夹断裂，立即更换另一注射泵使用，未造成不良影响。工程师联系厂家，返厂更换配件后，故障排除，可正常使用 | 经过分析和实验，我们发现使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次捏合后，可能会出现开裂现象。在ABS中增加适量玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。推测ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
126410229202201496 | 严重伤害 | 重新穿刺 |  | 遵医嘱给与葡萄糖酸钙静挂，半小时后查房，发现机器未动，液体仍余40ml未输注，立即给与更换机器，重新穿刺给与泵入。 | 产品原因（包括说明书等） | 拉杆使用频率高，生锈卡顿 | 重新穿刺 |  | 遵医嘱给与葡萄糖酸钙静挂，半小时后查房，发现机器未动，液体仍余40ml未输注，立即给与更换机器，重新穿刺给与泵入。 | 院方上报的是“严重伤害”，根据严重伤害的定义，我公司认为应为“其他”。 由于该设备已使用7年，处于超预期使用，长期临床使用洒落药液未及时清理干粉附着在丝杆套筒外壁，与前壳内O型密封圈摩擦不顺滑，对压力传感器产生的压强值超过中级阻塞阈值，报“阻塞”报警，无法正常进行推注工作。同时，超预期寿命使用设备使得内部件喇叭老化，无法正常发出报警提示音。
140654500202201528 | 其他 | 药品不能打完 | 药品在没有打完的情况下，机器显示输液完成 | 科室在给病人测量时使用 WGS-1011注射泵的过程中发现该设备在放在50ml注射器的时，药品还剩余15ml时机器显示注射完成，导致无法进行准确的输液，可能会影响病人的治疗效果 | 产品原因（包括说明书等） | 先对其进行了故障的初步判断，观察到该设备只有在“简易模式”的情况下，输出的药量是正常的，经过查阅资料，是注射器识别板故障，以及感应器需要更换。 | 药品不能打完 | 药品在没有打完的情况下，机器显示输液完成 | 科室在给病人测量时使用 WGS-1011注射泵的过程中发现该设备在放在50ml注射器的时，药品还剩余15ml时机器显示注射完成，导致无法进行准确的输液，可能会影响病人的治疗效果 | 由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用长电位器老化失灵，无法正常控制打液量，导致残余量大，设备未检测出来。
113130658202200949 | 其他 | 延误治疗增加隐患 | 电源线与主机连接处放电打火 | :2022年6月23日，该注射泵为我科患者刘金山行气管内滴药过程中，报警提示电压低，我科护士岳美前去查看注射泵情况，该泵电源线与主机连接处放电打火。造成该事件的原因可能为该注射泵电源线与主机连接不牢固。立即将该注射泵切断电源，停止使用，并更换注射泵继续为患者行气管内滴药。该事件未对患者造成不良影响，但将我科护士岳美右手大拇指电灼伤（范围约0.2×0.2cm），予以冷水冲洗，见局部皮肤充血，表皮未缺损。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵质量问题 | 延误治疗增加隐患 | 电源线与主机连接处放电打火 | :2022年6月23日，该注射泵为我科患者刘金山行气管内滴药过程中，报警提示电压低，我科护士岳美前去查看注射泵情况，该泵电源线与主机连接处放电打火。造成该事件的原因可能为该注射泵电源线与主机连接不牢固。立即将该注射泵切断电源，停止使用，并更换注射泵继续为患者行气管内滴药。该事件未对患者造成不良影响，但将我科护士岳美右手大拇指电灼伤（范围约0.2×0.2cm），予以冷水冲洗，见局部皮肤充血，表皮未缺损。 | 1.由于该设备已使用11年，处于超预期使用。长期临床使用频繁插拔电源线，电源线与设备连接处磨损破裂，内部件裸露，导致在使用过程中接触不良，无法正常为设备供电，报“电压低”。 2.打火可能是由于操作人员在拔电源线时，未先将连接插头端拔下，触碰裸露电线，造成短路现象。
124361001202200227 | 其他 | 无 | 使用过程中突然断电 | 2022-12-10 16：35在经微量输液泵给患者用药过程中突然断电，首先排查病房是否断电，经排查未断电。于是更换微量泵电源线，微量泵可正常使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 机器长时间使用，出现电源线老化。 | 无 | 使用过程中突然断电 | 2022-12-10 16：35在经微量输液泵给患者用药过程中突然断电，首先排查病房是否断电，经排查未断电。于是更换微量泵电源线，微量泵可正常使用。 | 由于该设备已使用8年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁拉扯弯折电源线，电源线内部电线断裂，无法为设备供电。
125371803202200539 | 严重伤害 | 延长病人用药时间 | 注射泵报警 | 设备在肾脏病房使用过程中，注射泵报警，无法使用，延长病人用药时间，病人不满，护士安慰病人同时上报医工部，经工程师检测发现夹座损坏导致无法使用，更换新的注射器夹座后恢复使用 | 产品原因（包括说明书等） | 发现夹座损坏 | 延长病人用药时间 | 注射泵报警 | 设备在肾脏病房使用过程中，注射泵报警，无法使用，延长病人用药时间，病人不满，护士安慰病人同时上报医工部，经工程师检测发现夹座损坏导致无法使用，更换新的注射器夹座后恢复使用 | 院方上报的是“严重伤害”，根据严重伤害的定义，我公司认为应为“其他”。 分析是受外力磕碰，推拉盒破损，无法正常检测注射器尾部推杆是否安装到推拉盒上，导致设备报警。
125371104202200435 | 其他 | 设备故障，未累计患者 | D0101_故障提示 | 2022年11月12日，科室护理人员应用注射泵给予患者持续泵入溶栓药物时，药物未输注完成，注射泵报警显示离合未闭，给予及时调整仍未好转，给予更换仪器，及时维修。未对病人造成不良影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 2022年11月12日，科室护理人员应用注射泵给予患者持续泵入溶栓药物时，药物未输注完成，注射泵报警显示离合未闭，给予及时调整仍未好转，给予更换仪器，及时维修。未对病人造成不良影响。 | 设备故障，未累计患者 | D0101_故障提示 | 2022年11月12日，科室护理人员应用注射泵给予患者持续泵入溶栓药物时，药物未输注完成，注射泵报警显示离合未闭，给予及时调整仍未好转，给予更换仪器，及时维修。未对病人造成不良影响。 | 售后工程师拆机检查发现内部FPC线磨损，分析可能是由于生产过程中内部FPC线未固定结实晃动，FPC线与周围电路板摩擦导致磨损。
140654500202201546 | 其他 | 无 | 无法使用 | 临床正常使用 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵压注射器压杆断裂，无法使用，注射器不再推药 | 无 | 无法使用 | 临床正常使用 | 由于设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用压柄导向柱材质老化开裂，无法正常使用。
112120613202200044 | 其他 | 设定速度与实际泵入速度不一致 |  | 器械使用时间：2022-12-2 使用目的：控制液体滴速 使用依据：遵医嘱 使用情况：设定速度与实际泵入速度不一致 出现的不良事件情况：实际泵入速度<设定速度 对受害者影响：无明显影响 采取的治疗措施：即刻更换注射泵 器械联合使用情况：CVC神静脉导管 | 产品原因（包括说明书等） |  | 设定速度与实际泵入速度不一致 |  | 器械使用时间：2022-12-2 使用目的：控制液体滴速 使用依据：遵医嘱 使用情况：设定速度与实际泵入速度不一致 出现的不良事件情况：实际泵入速度<设定速度 对受害者影响：无明显影响 采取的治疗措施：即刻更换注射泵 器械联合使用情况：CVC神静脉导管 | 由于医院长期未进行注射器校准，设备内存储的注射器参数与实际注射器参数不一致，设备无法正常控制管路内液体流速，导致实际流速小于设定流速。
129441929202200488 | 其他 |  | 输完液没有出现报警提示 | 2022年12月16日，我院医护人员发现该输液泵注射完药液，没有出现报警提示送到设备科进行检修。 | 无法确定,产品原因（包括说明书等） | 经检查，发现是注射泵1通道喇叭损坏。 |  | 输完液没有出现报警提示 | 2022年12月16日，我院医护人员发现该输液泵注射完药液，没有出现报警提示送到设备科进行检修。 | 1.经售后工程师拆机检查发现，主道喇叭插头松动。 2.初步分析可能是由于临床频繁搬动转运，设备震动跌宕，导致主道喇叭插头松动，无法正常发声。
116210700202200824 | 其他 | 注射泵无法正常工作 |  | 推液装置内部电机出现故障 | 产品原因（包括说明书等） |  | 注射泵无法正常工作 |  | 推液装置内部电机出现故障 | 1.经售后工程师拆机检查发现，为电机故障造成的。 2.由于该设备已使用5年，处于超预期使用状态，长期临床使用电机老化失灵，无法正常工作，设备提示“系统故障1”。
116210500202200153 | 其他 |  | D080102_报警故障 | 2022年4月6日使用该注射泵，操作过程中设备出现报警故障，影响正常使用。 处理：立即更换备用注射泵后使用正常，未造成其他影响；及时报修故障设备。 | 无法确定 | 事件发生可能与产品有关，不排除其他因素影响。 |  | D080102_报警故障 | 2022年4月6日使用该注射泵，操作过程中设备出现报警故障，影响正常使用。 处理：立即更换备用注射泵后使用正常，未造成其他影响；及时报修故障设备。 | 1.经售后工程师拆机检查，发现内部压力传感器插头松动，导致设备提示“系统故障6”。 2.初步分析可能是由于设备使用过程中，频繁转运搬动导致设备震动跌宕，导致压力传感器插头震动过程中脱落。
128430600202200118 | 其他 |  | 调节好滴速后按开启无反应 | 护士为患者输液治疗时，调节好滴速后按开启无反应 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 调节好滴速后按开启无反应 | 护士为患者输液治疗时，调节好滴速后按开启无反应 | 1.经售后工程师拆机检查，按键与主控板间隙内附着大量药液干粉，导致按键接触不良。 2.分析可能是临床使用过程中不慎有药液洒落，未及时清理药液流入按键与主控板间隙内，长期累积导致按键与主控板接触不良。
128430600202200122 | 其他 |  | 注射泵背后架子松脱，无法固定 | 患者在输注药物治疗时，注射泵背后的夹子突然松脱，无法固定 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 注射泵背后架子松脱，无法固定 | 患者在输注药物治疗时，注射泵背后的夹子突然松脱，无法固定 | 分析可能由以下两个原因造成： 1.医院在使用过程中扭动螺丝不小心拧偏，导致滑丝。 2.长期拧动螺丝，螺丝柱材质磨损导致滑丝。
125371806202200491 | 其他 |  | 针栓固定夹坏 | 准备给患者使用注射泵，捏固定夹拉动推杆固定注射器时，固定夹脱落。 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 | 固定夹脱落是由于固定固定夹的螺丝孔断裂，该种情况实有数设计缺陷造成搬运过程中固定夹磕碰，造成损坏。 |  | 针栓固定夹坏 | 准备给患者使用注射泵，捏固定夹拉动推杆固定注射器时，固定夹脱落。 | 由于该设备已使用6年，处于超预期使用状态，长期临床使用，前壳压柄导向柱材质老化开裂，无法正常固定压柄位置。
128431800202201142 | 其他 | 无 |  | 注射泵不工作，电源故障报警 | 产品原因（包括说明书等） | 电源故障 | 无 |  | 注射泵不工作，电源故障报警 | 1.经售后工程师拆机检查，故障原因为内部电池插头松动，造成设备报警“电池电量耗尽”。 2.电池插头松动的原因，初步分析可能是由于临床频繁搬动转运，设备震动跌宕，内部电池插头松动接触不良，无法正常为设备供电，导致报警。
115152708202200035 | 其他 | 由于及时发现，未造成伤害 | 药物注射速度快于设定值 | 护士遵医嘱给予0.9%氯化钠30ml+15%氯化钾3g以5ml/h持续泵入，2小时后护士发现注射泵运行中，显示为正常泵速，但注射器内药物剩余量显示氯化钾组药物已泵入20ml，实际泵速高于调节泵速。 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 | 可能为机器的自身问题导致 | 由于及时发现，未造成伤害 | 药物注射速度快于设定值 | 护士遵医嘱给予0.9%氯化钠30ml+15%氯化钾3g以5ml/h持续泵入，2小时后护士发现注射泵运行中，显示为正常泵速，但注射器内药物剩余量显示氯化钾组药物已泵入20ml，实际泵速高于调节泵速。 | 由于医院长期未进行注射器校准，设备内存储的注射器参数与实际注射器参数不一致，设备无法正常控制管内流速，导致实际流速大于设定流速。
128431800202201146 | 其他 | 无 |  | 开机，报警系统错误 | 产品原因（包括说明书等） | 开机，报警系统错误，机器故障，自检通不过， | 无 |  | 开机，报警系统错误 | 1.拆机检查发现主、从道连接线插头从插座上脱落。 2.分析可能是临床搬动转运过程中，设备受到外力磕碰震动跌宕，导致插头脱落。
128430600202200120 | 其他 |  | 注射泵用来夹住注射器的夹子断裂 | 护士为患者治疗时，注射泵用来夹住注射器的夹子断裂，立即更换其他仪器继续治疗。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 注射泵用来夹住注射器的夹子断裂 | 护士为患者治疗时，注射泵用来夹住注射器的夹子断裂，立即更换其他仪器继续治疗。 | 经过分析和实验，我们发现使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次捏合后，可能会出现开裂现象。在ABS中增加适量玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。推测ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
137610400202200652 | 严重伤害 | 药物流速过大，患者有异常感觉。 | 药物推进速度过大。 | 护士给患者使用注射泵注射药剂，一段时间后，患者感觉疼痛。 | 产品原因（包括说明书等） | 电机控制系统出现异常，导致流速过快。 | 药物流速过大，患者有异常感觉。 | 药物推进速度过大。 | 护士给患者使用注射泵注射药剂，一段时间后，患者感觉疼痛。 | 院方上报的是“严重伤害”，根据严重伤害的定义，我公司认为应为“其他”。 由于该设备已使用超过5年，处于超预期寿命使用状态，长期临床使用电机老化，无法正常通过计数控制流速，导致流速不在误差允许范围内。
125371703202200240 | 其他 | 无 | 在使用过程中，注射器固定夹手柄断裂 | 在使用过程中，注射器固定夹手柄断裂，分析应该是时间太久，部件老化造成，更换新的固定夹手柄后，机器恢复正常使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 在使用过程中，注射器固定夹手柄断裂，分析应该是时间太久，部件老化造成 | 无 | 在使用过程中，注射器固定夹手柄断裂 | 在使用过程中，注射器固定夹手柄断裂，分析应该是时间太久，部件老化造成，更换新的固定夹手柄后，机器恢复正常使用。 | 由于该设备已使用6年，处于超预期使用状态。长期临床捏合捏柄，导致捏柄老化开裂。
139630102202200101 | 其他 | 延误治疗时间 | 输液拉杆损坏，不能正常推液 | 临床科室将注射泵送至计量室进行检定时，工程师发现注射泵拉杆损坏，不能对设备进行检定其流速是否精准等。 | 产品原因（包括说明书等）,操作原因 |  | 延误治疗时间 | 输液拉杆损坏，不能正常推液 | 临床科室将注射泵送至计量室进行检定时，工程师发现注射泵拉杆损坏，不能对设备进行检定其流速是否精准等。 | 由于设备已使用11年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，导致捏柄老化开裂。
127420400202200418 | 其他 | 治疗中断 | 使用中不能识别注射器规格 | 正常使用，报错中断 | 产品原因（包括说明书等） | 使用中无法识别注射器规格，注射器压杆故障 | 治疗中断 | 使用中不能识别注射器规格 | 正常使用，报错中断 | 1.经拆机检查，发现内部传递检测信号的FPC线发生破损，导致信号传递异常，引发报警。 2.由于该设备已使用9年，处于超预期使用状态，长期临床转运对设备震动跌宕，导致FPC线与设备内结构摩擦破损。
116211206202200058 | 其他 | 影响药物泵入 | 故障报警 | 7月29日，遵医嘱给予胰岛素泵入，2ml1/h，半小时机器报警，屏幕显示1ml/h，更换注射泵后正常 | 无法确定 | 机械故障 | 影响药物泵入 | 故障报警 | 7月29日，遵医嘱给予胰岛素泵入，2ml1/h，半小时机器报警，屏幕显示1ml/h，更换注射泵后正常 | 1.售后工程师模拟医院临床操作十次，未出现医院描述情况。 2.初步分析可能是由于操作人员在设置预置量时，未清除累积量，导致实际注射液量未达到预期值。设备显示累积量与预置量一致，正常报警“输液完成”，后以1ml/h流速注射防止血液回流。
125371101202200217 | 其他 | 无 | 病人使用注射泵时有一路无法工作 | 2022年8月17日，患者刘文广在我院使用注射泵过程中，其中一路无法输液，护士更换输液泵，报设备科维修，未对患者造成伤害。 | 产品原因（包括说明书等） | 电机故障 | 无 | 病人使用注射泵时有一路无法工作 | 2022年8月17日，患者刘文广在我院使用注射泵过程中，其中一路无法输液，护士更换输液泵，报设备科维修，未对患者造成伤害。 | 1.经拆机检查发现是主控板-电机驱动板连接线插头松动，实际电机未发生故障。 2.由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，在临床转运环节震动、跌宕导致设备内部线路晃动松动。
125371803202200341 | 其他 |  | 设备报错，无法使用 | 2022.8.22，在血液科病房，护士正常使用注射器时，发现设备报错，无法使用。经工程师检测，注射泵尾夹固定螺丝断裂，致使尾夹传感器移位无法检测注射器。注射泵尾夹脱落，设备报错。更换尾夹、固定螺丝后故障修复。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵尾夹固定螺丝断裂，致使尾夹传感器移位无法检测注射器。注射泵尾夹脱落 |  | 设备报错，无法使用 | 2022.8.22，在血液科病房，护士正常使用注射器时，发现设备报错，无法使用。经工程师检测，注射泵尾夹固定螺丝断裂，致使尾夹传感器移位无法检测注射器。注射泵尾夹脱落，设备报错。更换尾夹、固定螺丝后故障修复。 | 经检查，此设备推拉盒由硬塑料注塑而成，长期使用可能出现疲劳损坏开裂，固定螺丝松动，导致无法固定识别注射器尾部，设备报“注射器未顶紧”。
122340103202201941 | 其他 |  | 注射泵无法开机 | 使用过程中注射泵无法开机，影响使用。 | 无法确定 |  |  | 注射泵无法开机 | 使用过程中注射泵无法开机，影响使用。 | 售后工程师拆机检查，设备主控板与开机键缝隙内有大量药液干粉附着，开机键接触不良，按压不灵敏，导致按开机键设备无反应，无法正常开机。
125371502202200269 | 其他 | 延误患者及时治疗 | 固定夹座滑丝 | 2022年8月13日16时，神经内三科医护人员在使用双道微量注射泵时，发现固定夹座滑丝拧不下来，立即停止使用设备，并保修设备科。 | 产品原因（包括说明书等） | 怀疑产品材质不好，不耐用 容易滑丝。 | 延误患者及时治疗 | 固定夹座滑丝 | 2022年8月13日16时，神经内三科医护人员在使用双道微量注射泵时，发现固定夹座滑丝拧不下来，立即停止使用设备，并保修设备科。 | 分析可能由以下两个原因造成： 1.医院在使用过程中扭动螺丝不小心拧偏，导致滑丝。 2.长期拧动螺丝，螺丝柱材质磨损导致滑丝。
126411500202200455 | 其他 |  | 机器信号不能传输 | 设备到院后，设备科和科室开箱验收，交呼吸重症室使用。 | 无法确定 | 经检查，连接主机的信号控制板故障 |  | 机器信号不能传输 | 设备到院后，设备科和科室开箱验收，交呼吸重症室使用。 | 1.拆机检查发现主、从道间通信线插头从插座上脱落。 2.该设备已使用6年，处于超预期使用状态。长期临床转运，搬动设备，设备振动跌宕，导致内部主、从道间通信线插头松动脱落。
125370112202200386 | 其他 | 无 | 电源键不能正常使用，微量泵不能开机 | 患者因“1.CRP术后 2.急性左心衰竭 急性呼吸衰竭 3.冠状动脉粥样硬化心脏病 急性心肌梗死， 陈旧性心肌梗死 心律失常 心源性休克”于2022-09-28 11:00 转入重症医学科，于09-30，10:00应用注射泵泵入醒脑静，促醒，按开机键无反应，考虑开机键故障。 | 产品原因（包括说明书等）,操作原因 | 按注射泵开机键无反应，导致无法正常开机使用，可能为长时间应用，开机键接触不良。 | 无 | 电源键不能正常使用，微量泵不能开机 | 患者因“1.CRP术后 2.急性左心衰竭 急性呼吸衰竭 3.冠状动脉粥样硬化心脏病 急性心肌梗死， 陈旧性心肌梗死 心律失常 心源性休克”于2022-09-28 11:00 转入重症医学科，于09-30，10:00应用注射泵泵入醒脑静，促醒，按开机键无反应，考虑开机键故障。 | 由于该设备已使用9年，处于超预期使用状态，长期临床使用导致开机键老化，无法正常使用。
127420900202200116 | 严重伤害 | 其他 | 注射泵输注速度比实际设置速度慢 | 2022年10月29日，患者使用注射泵注时，12小时注射量应为38.4ml，实际仅输入12ml。 | 无法确定 | 注射泵经常出现此问题，原因不确定，计量不准确 | 其他 | 注射泵输注速度比实际设置速度慢 | 2022年10月29日，患者使用注射泵注时，12小时注射量应为38.4ml，实际仅输入12ml。 | 院方上报的是“严重伤害”，根据严重伤害的定义，我公司认为应为“其他”。 由于该设备已使用7年，处于超预期使用状态。设备频繁使用磨损老化，校准后储存的注射器参数无法保证一定期限内与实际上泵注射器参数一致，所以出现偶发流速不在控制范围内现象。
116210700202200549 | 其他 | 发现该设备无法正常工作 | 电池老化、不能充电 | 事件陈述：护士为患者用药使用注射泵时，发现该设备无法正常工作 | 无法确定 | 电池老化、不能充电 | 发现该设备无法正常工作 | 电池老化、不能充电 | 事件陈述：护士为患者用药使用注射泵时，发现该设备无法正常工作 | 注射泵配备的电池为可充电锂电池，该电池属于消耗品，随着使用年限的增加，电池性能会衰减，建议使用三年更换电池。由于该设备已使用4年，临床频繁使用对电池进行充放电，导致电池老化，无正常蓄电能力。
125370712202200686 | 其他 | 影响临床对患者的药物使用量的判断 | 注射泵显示屏不显示 | 我院于2021年购入的威高注射泵，使用时间较短，注射泵的下通道出现显示屏不显示故障，耽误临床使用，影响临床对患者用药量的判断。 | 产品原因（包括说明书等） | 产品质量问题 | 影响临床对患者的药物使用量的判断 | 注射泵显示屏不显示 | 我院于2021年购入的威高注射泵，使用时间较短，注射泵的下通道出现显示屏不显示故障，耽误临床使用，影响临床对患者用药量的判断。 | 拆机检查发现从道内部显示屏插头脱落，初步分析可能是由于医院在临床转运搬动过程中，设备振动跌宕导致内部显示屏插头松动脱落，导致无法正常显示屏幕信息。
125371803202200376 | 其他 |  | 注射完毕没有提示音 | 2022.9.8，在肾脏内科病房，护士正常使用注射泵时，在设定以速度模式注射后，注射泵正常工作。但没有注射完毕提示音。未造成不良影响。工程师检测后考虑为喇叭损坏，损坏机器返厂维修，更换注射泵使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 考虑为喇叭损坏 |  | 注射完毕没有提示音 | 2022.9.8，在肾脏内科病房，护士正常使用注射泵时，在设定以速度模式注射后，注射泵正常工作。但没有注射完毕提示音。未造成不良影响。工程师检测后考虑为喇叭损坏，损坏机器返厂维修，更换注射泵使用。 | 1.拆机检查发现喇叭本身不发声，判断是喇叭不良。 2.可能是喇叭质量差异导致，调查同批次产品没有出现类似故障，属于偶发现象。
116210203202200152 | 其他 | 影响患者输液 | 一直鸣响，屏幕显示礼盒未关闭 | 2022.11.14日，在用注射泵给患者输液时，发现该设备一直鸣响，屏幕显示离合未关闭。遂更换设备，故障设备送修。 | 产品原因（包括说明书等） | 设备故障导致 | 影响患者输液 | 一直鸣响，屏幕显示礼盒未关闭 | 2022.11.14日，在用注射泵给患者输液时，发现该设备一直鸣响，屏幕显示离合未关闭。遂更换设备，故障设备送修。 | 售后工程师拆机检查发现内部FPC线磨损，分析可能是由于生产过程中内部FPC线未固定结实晃动，临床转运搬动过程中，设备振动跌宕，FPC线与周围电路板摩擦导致磨损。
140654500202200589 | 其他 |  | 注射器固定夹被撞断 | 正常使用 | 产品原因（包括说明书等） | 威高的注射泵偏重，护士提拿不方便，注射器固定夹的部分结构与前壳一体铸造，且位置突出，容易被碰撞，撞断了就需要更换整个前壳，换前壳也很麻烦，原厂工程师更换前壳至少两个小时 |  | 注射器固定夹被撞断 | 正常使用 | 1.由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用搬动磕碰，导致压柄导向柱开裂。 2.压柄导向柱为固定注射器器身件，注射器需固定在设备外表面，所以压柄导向柱会较设备本体突出。 3.由于主要电路板及推拉盒均与前壳连接，所以售后工程师更换前壳需对推拉盒等零部件进行重新安装，用时较长。
120320310202200265 | 其他 |  | 前面板破损报异常 | 前面板破损报异常 | 操作原因 | 前面板破损报异常 |  | 前面板破损报异常 | 前面板破损报异常 | 由于该设备已使用11年，处于超预期使用状态，长期临床使用压柄老化开裂，无法正常固定注射器，导致注射器脱落设备包“注射器脱落”报警提示。
140654500202200590 | 其他 |  | 注射器固定夹被撞断 | 正常使用 | 产品原因（包括说明书等） | 威高的注射泵偏重，护士提拿不方便，注射器固定夹的部分结构与前壳一体铸造，且位置突出，容易被碰撞，撞断了就需要更换整个前壳，换前壳也很麻烦，原厂工程师更换前壳至少两个小时 |  | 注射器固定夹被撞断 | 正常使用 | 1.由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用搬动磕碰，导致压柄导向柱开裂。 2.压柄导向柱为固定注射器器身件，注射器需固定在设备外表面，所以压柄导向柱会较设备本体突出。 3.由于主要电路板及推拉盒均与前壳连接，所以售后工程师更换前壳需对推拉盒等零部件进行重新安装，用时较长。
138620409202200321 | 其他 |  | 泵夹子故障 | 操作人员开机后，在固定注射器时，发现固定夹故障 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 |  |  | 泵夹子故障 | 操作人员开机后，在固定注射器时，发现固定夹故障 | 由于该设备已使用6年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，导致捏柄老化开裂，无法正常固定注射器。
116210700202200566 | 其他 | 注射泵无法正常工作 |  | 注射泵无法正常工作 | 无法确定 |  | 注射泵无法正常工作 |  | 注射泵无法正常工作 | 由于该设备已使用5年，处于超预期使用状态，长期临床转运搬动， 设备振动跌宕内部电源板插头松动接触不良，导致偶发无法为设备供电现象。
129442560202200683 | 其他 | 冲断治疗，耽误患者治疗时间。 | 夹子断裂，不能固定注射器。 | 护士使用该注射泵给患者治疗时，发现注射管有移动现象，维修工程师检查发现夹子断裂，不能正常固定注射管。 | 产品原因（包括说明书等） | 夹子故障。 | 冲断治疗，耽误患者治疗时间。 | 夹子断裂，不能固定注射器。 | 护士使用该注射泵给患者治疗时，发现注射管有移动现象，维修工程师检查发现夹子断裂，不能正常固定注射管。 | 经过分析和实验，我们发现使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次捏合后，可能会出现开裂现象。在ABS中增加适量玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。推测ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
122340103202204790 | 其他 |  | 设备一通道一直显示离合未闭 | 设备一通道一直显示离合未闭 | 无法确定 |  |  | 设备一通道一直显示离合未闭 | 设备一通道一直显示离合未闭 | 1.售后工程师拆机检查发现，内部FPC线脱落。 2.初步分析可能是由于临床转运搬动，设备振动跌宕导致内部FPC线振动脱落，引发报警提示。
115151103202200187 | 其他 |  | 注射泵没有压力，不能正常泵入药物，还有药物回吸。 | 2022-10-27，使用时发现注射泵没有压力，不能正常泵入药物，还有药物回吸，及时报设备科维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 设备故障 |  | 注射泵没有压力，不能正常泵入药物，还有药物回吸。 | 2022-10-27，使用时发现注射泵没有压力，不能正常泵入药物，还有药物回吸，及时报设备科维修。 | 售后工程师拆机检查发现，设备内部FPC线插头脱落。分析可能是由于临床长期转运搬动，设备振动跌宕内部FPC线振动插头松动，设备在运行过程中插头脱落，导致报警提示。
138620409202200328 | 其他 | 无 | D1207_机械故障 | 在使用过程中，操作人员发现泵夹子固定不住，处于滑丝状态 未能收集到有效期 | 无法确定 | 因经常使用，致使螺纹磨损，导致泵夹子滑丝 | 无 | D1207_机械故障 | 在使用过程中，操作人员发现泵夹子固定不住，处于滑丝状态 未能收集到有效期 | 分析可能是由于临床长期使用频繁用力扭动紧固夹螺丝 ，导致螺丝滑丝，无法正常固定设备。
140654500202201350 | 其他 |  | 该机针筒推进器固定夹易损坏缺失，导致针筒活塞柄无法固定。 | 按照说明书正常设置使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 经检查，该机针筒活塞柄固定夹经长期反复使用会导致塑料部件破裂。 |  | 该机针筒推进器固定夹易损坏缺失，导致针筒活塞柄无法固定。 | 按照说明书正常设置使用。 | 由于该设备已使用9年，处于超预期使用状态，长期临床使用捏合捏柄，捏柄老化开裂。
140654500202200591 | 其他 |  | 固定夹断裂 | 正常使用 | 产品原因（包括说明书等） | 威高的注射泵偏重，护士提拿不方便，注射器固定夹的部分结构与前壳一体铸造，且位置突出，容易被碰撞，撞断了就需要更换整个前壳，换前壳也很麻烦，原厂工程师更换前壳至少两个小时 |  | 固定夹断裂 | 正常使用 | 1.由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用搬动磕碰，导致压柄导向柱开裂。 2.压柄导向柱为固定注射器器身件，注射器需固定在设备外表面，所以压柄导向柱会较设备本体突出。 3.由于主要电路板及推拉盒均与前壳连接，所以售后工程师更换前壳需对推拉盒等零部件进行重新安装，用时较长。
129440531202200250 | 其他 |  | D0101_故障提示,D010501_准备启动失效,D0507_设备无输出 | 2022年11月16号、开机准备中、发现显示屏无法亮起、立即停止使用、未造成不良影响、上报设备科。 注：名牌未备注使用年限及日期 | 产品原因（包括说明书等） | 初步分析显示器故障 |  | D0101_故障提示,D010501_准备启动失效,D0507_设备无输出 | 2022年11月16号、开机准备中、发现显示屏无法亮起、立即停止使用、未造成不良影响、上报设备科。 注：名牌未备注使用年限及日期 | 由于该设备已使用11年，处于超预期使用状态，长期临床使用显示屏内部线路老化失灵，无法正常显示屏幕信息。
125370406202200290 | 其他 | 无 |  | 2022年8月31日，在对注射泵进行维护时，检测发现机器推杆损坏，不能正常使用。立即停止使用，检测维修。启用备用机器，未造成不良影响。 | 无法确定 | 设备故障 | 无 |  | 2022年8月31日，在对注射泵进行维护时，检测发现机器推杆损坏，不能正常使用。立即停止使用，检测维修。启用备用机器，未造成不良影响。 | 由于该设备已使用9年，处于超预期使用状态，长期临床使用丝杆套筒老化开裂，无法正常使用。
122340103202203457 | 其他 | 无 | 输液泵无法正常使用 | 在给病人使用时发现无法开关泵门 | 无法确定 |  | 无 | 输液泵无法正常使用 | 在给病人使用时发现无法开关泵门 | 经售后工程师检查，设备门连杆处有大量药液干粉附着未及时清理，无法正常开合，导致设备门无法正常开关门。
119310400202200263 | 其他 |  | 使用时显示系统故障6 | 使用时显示系统故障6 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 使用时显示系统故障6 | 使用时显示系统故障6 | 1.经售后工程师拆机检查，发现内部压力传感器插头松动，导致设备提示“系统故障6”。 2.初步分析可能是由于设备使用过程中，频繁转运搬动导致设备震动跌宕，导致压力传感器插头震动过程中脱落。
116210200202200246 | 其他 | 无 | D010301_操作失效 | 2022年9月27日，开机后自检正常，安上注射器后设定好参数开始运行，不工作，报警显示离合器未关闭，发现上述情况后，操作人员停止使用该设备，更换其他设备，并立即上报医学装备部维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 机器故障 | 无 | D010301_操作失效 | 2022年9月27日，开机后自检正常，安上注射器后设定好参数开始运行，不工作，报警显示离合器未关闭，发现上述情况后，操作人员停止使用该设备，更换其他设备，并立即上报医学装备部维修。 | 1. 经拆机检查，发现是负责传递离合检测信号的FPC线松动，造成检测信号中断，发生报警。 2.FPC线松动的原因初步分析可能是由于设备频繁转运搬动，内部线路震动跌宕，导致FPC线松动。
127420400202200523 | 其他 |  | 注射泵报警电池电量低，无法使用 | 注射泵报警电池电量低，无法使用 | 产品原因（包括说明书等） | 拆开机器检查后发现，电源板引脚脱焊，导致电源板无输出，机器用的是蓄电池，待电池电量用完后，机器报警电量过低 |  | 注射泵报警电池电量低，无法使用 | 注射泵报警电池电量低，无法使用 | 由于该设备已使用9年，处于超预期使用，长期临床使用导致电源板引脚脱焊，无法正常对设备进行供电。
116211206202200076 | 其他 | 速度有影响 | 注射泵速度无法调节 | 患者2型糖尿病酮症酸中毒，遵医嘱给予胰岛素静脉泵入，注射泵调节为2毫升每小时，启动后30分钟机器报警，屏幕显示1毫升每小时。重启后仍出现上述情况，更换注射泵后正常 | 无法确定 | 机器故障 | 速度有影响 | 注射泵速度无法调节 | 患者2型糖尿病酮症酸中毒，遵医嘱给予胰岛素静脉泵入，注射泵调节为2毫升每小时，启动后30分钟机器报警，屏幕显示1毫升每小时。重启后仍出现上述情况，更换注射泵后正常 | 1.由于使用前未进行累积量清除，当累积量与预置量一致时，设备报警“输液完成”，设备以1ml/h的KVO模式运行为正常现象。 2.KVO模式为设备保证输液完成后静脉通常启用的保护模式。
140654500202201396 | 其他 |  | 注射器推头夹具断裂 | 给病人就行推注 | 产品原因（包括说明书等） | 注射器夹具塑料材质断裂 |  | 注射器推头夹具断裂 | 给病人就行推注 | 由于该设备已使用6年，处于超预期使用状态。长期临床使用，频繁捏合捏柄，导致捏柄材质老化开裂。
120320310202200124 | 其他 |  | 上联无法正常打药 | 上联无法正常打药 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 上联无法正常打药 | 上联无法正常打药 | 由于该设备已使用9年，处于超预期使用状态。长期临床使用，频繁捏合捏柄，导致捏柄材质老化开裂。
120320310202200143 | 其他 |  | 长拉杆断裂 | 长拉杆断裂 | 产品原因（包括说明书等） | 长拉杆断裂 |  | 长拉杆断裂 | 长拉杆断裂 | 由于该设备已使用9年，处于超预期使用状态。临床使用过程中，药液洒落在丝杆套筒外壁未及时清理，长期附着导致丝杆套筒材料腐蚀老化开裂。
116210200202200358 | 其他 | 无 | D1305_异常声响 | 2022年9月29日，护士按说明书使用注射泵，使用过程中机器报警，异响报警，设备不工作，停用，更换其他设备，报工程师维修，经查为内置电池损坏，且原厂无配件供应，设备报废。 | 产品原因（包括说明书等） | 内置电池损坏 | 无 | D1305_异常声响 | 2022年9月29日，护士按说明书使用注射泵，使用过程中机器报警，异响报警，设备不工作，停用，更换其他设备，报工程师维修，经查为内置电池损坏，且原厂无配件供应，设备报废。 | 由于该设备已使用9年，处于超预期使用状态。长期临床使用，设备内电池老化，无法正常储存电量，所以在电池供电模式下报警“电池电量耗尽”。
113130658202201211 | 严重伤害 | 病人出现不适症状 | 速率过快 | 患者24床 于海珠 女 39岁，于1*：00给予5%葡萄糖500ml+硫酸镁10g使用输液泵以70ml/小时的速度给予静脉输注，开始属室护士调试好速度后并观察2-3分钟，输液泵输注速度正常，在20：10患者主诉心慌，发憋，护士发现墨菲式滴管速度较快，立即给予调节输液泵速度降至60ml/小时，发现墨菲式滴管内液体直线速度，立即给予停止，更换输液泵，密切观察患者额病情变化，患者症状逐渐好转。 | 产品原因（包括说明书等） | 质量问题 | 病人出现不适症状 | 速率过快 | 患者24床 于海珠 女 39岁，于1*：00给予5%葡萄糖500ml+硫酸镁10g使用输液泵以70ml/小时的速度给予静脉输注，开始属室护士调试好速度后并观察2-3分钟，输液泵输注速度正常，在20：10患者主诉心慌，发憋，护士发现墨菲式滴管速度较快，立即给予调节输液泵速度降至60ml/小时，发现墨菲式滴管内液体直线速度，立即给予停止，更换输液泵，密切观察患者额病情变化，患者症状逐渐好转。 | 院方上报的是“严重伤害”，根据严重伤害的定义，我公司认为应为“其他”。 初步分析流速不准的原因是操作人员在夹管时未完全将输液器管径夹入止液夹内，液体正常流速一段时间后，输液器管弹出止液夹，液体不受止液夹控制，由于重力自由下落，导致实际流速大于设定流速。
113130143202200531 | 其他 | 给病人注射药物时无法使用，延长患者等待时间 | 注射泵拉杆不能移动 | 当天15:21分，因需给病人完成取除下腔静脉滤器，手术过程中需要注射药物，辅助病人稳定情绪，准备工作完成使用注射泵注射药物时发现拉杆无法移动，重启设备故障也无法解决，紧急更换其他备用设备，完成治疗，并上报设备处维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 拉杆器械故障 | 给病人注射药物时无法使用，延长患者等待时间 | 注射泵拉杆不能移动 | 当天15:21分，因需给病人完成取除下腔静脉滤器，手术过程中需要注射药物，辅助病人稳定情绪，准备工作完成使用注射泵注射药物时发现拉杆无法移动，重启设备故障也无法解决，紧急更换其他备用设备，完成治疗，并上报设备处维修。 | 由于该设备已使用6年，处于超预期使用状态，临床使用时不慎药液洒落附着在丝杆套筒外壁未及时清理，导致材质长期腐蚀，老化开裂。
125371707202200973 | 其他 | 无 | 开机报警，无法正常注射 | 2022年9月17日接科室报修一台微量注射泵，工程师赶到科室发现推进夹损坏，无法正常夹住注射器，更滑推进夹后可以正常使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 推进夹损坏 | 无 | 开机报警，无法正常注射 | 2022年9月17日接科室报修一台微量注射泵，工程师赶到科室发现推进夹损坏，无法正常夹住注射器，更滑推进夹后可以正常使用。 | 由于该设备已使用超过5年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，导致捏柄老化开裂，无法正常固定注射器。
125370701202200459 | 其他 | 无 | 注射泵显示屏出现"系统错误4，电压低，未接交流电"提醒 | 患者于2022.10.08到我院急诊科就诊，于当天下午17:00给予应用微量注射泵控制生长抑素泵速时，注射泵显示屏出现"系统错误4，电压低，未接交流电"提醒，立即停用该设备，并予以更换其他注射泵，未对患者造成影响，已向患者及家属做好解释工作，取得患者理解。后联系器械科工程师到场查看，初步判断故障原因为注射泵系统自身故障、线路连接的问题，拆开机器将排线重新接插后，警告消除，现工程师正在进行维修后的测试，还未恢复使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 初步判断故障原因为注射泵系统自身故障、线路连接的问题 | 无 | 注射泵显示屏出现“系统错误4，电压低，未接交流电”提醒 | 患者于2022.10.08到我院急诊科就诊，于当天下午17:00给予应用微量注射泵控制生长抑素泵速时，注射泵显示屏出现“系统错误4，电压低，未接交流电”提醒，立即停用该设备，并予以更换其他注射泵，未对患者造成影响，已向患者及家属做好解释工作，取得患者理解。后联系器械科工程师到场查看，初步判断故障原因为注射泵系统自身故障、线路连接的问题，拆开机器将排线重新接插后，警告消除，现工程师正在进行维修后的测试，还未恢复使用。 | 1.“未接交流电”为电池模式开机下正常提示。 2.由于医院上次电池模式使用后未进行充电，电池电量低，本次电池模式下开机提示“电压低”为正常提示。 3.售后工程师拆机检查发现内部主、从道连接线插头松动。造成连接线松动的原因分析可能是由于长期进行转运搬动，设备震动跌宕，导致内部线路插头脱落。
120320310202200126 | 其他 | 无 | 长杆断裂 | 工作人员使用过程中发现长杆无法固定注射器 | 产品原因（包括说明书等） | 塑料长杆已经断裂 | 无 | 长杆断裂 | 工作人员使用过程中发现长杆无法固定注射器 | 由于该设备已使用9年，处于超预期使用状态。长期使用，临床药液洒落丝杆套筒外壁未及时清理，长期附着腐蚀丝杆套筒，导致丝杆套筒开裂，无法正常使用。
125370604202200247 | 其他 | 无 | 注射器固定夹损坏 | 2022-10-6，科室在使用该设备夹注射器时发现夹子根部断裂，无法夹住注射器，更换设备后保修设备科，工程师到场后发现注射器根部断裂，更换夹子后恢复正常使用，未产生伤害。 | 无法确定 | 夹子根部断裂 | 无 | 注射器固定夹损坏 | 2022-10-6，科室在使用该设备夹注射器时发现夹子根部断裂，无法夹住注射器，更换设备后保修设备科，工程师到场后发现注射器根部断裂，更换夹子后恢复正常使用，未产生伤害。 | 经过疲劳测试，我们发现使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次捏合后，可能会出现开裂现象。然后我们在ABS中增加适量玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。
125370712202200533 | 其他 | 无 | D1305_异常声响 | 当天科室开机使用，操作人员发现设备喇叭异响，影响使用，随联系维修人员。 | 产品原因（包括说明书等） | 电位执行器故障 | 无 | D1305_异常声响 | 当天科室开机使用，操作人员发现设备喇叭异响，影响使用，随联系维修人员。 | 1.经拆机检查发现，造成报警声音异常的原因是喇叭异常。 2.分析由于该设备已使用6年，处于超预期使用状态，长期频繁使用造成喇叭老化，无法正常发出报警声音。
125371703202200247 | 严重伤害 | 易造成过量给药或过少给药的严重伤害风险。 | 注射量不准 | 精准注射，有时数值不准确，重新校准后正常。 | 产品原因（包括说明书等） | 有时数值不准确 | 易造成过量给药或过少给药的严重伤害风险。 | 注射量不准 | 精准注射，有时数值不准确，重新校准后正常。 | 由于医院长期未进行注射器校准，导致设备内存储的注射器信息与实际注射器信息不一致，造成流速超过误差允许的流速范围。 经过分析，该不良事件不属于严重伤害，应为其它。
115152708202200022 | 其他 | 由于及时发现，未造成伤害 | 系统故障1 | 25日下午医护人员在患者进行注射泵输注一段时间后，发现注射泵报系统故障一，上报医学工程部，十分钟后医工赶到现场，检查参数设置、管路情况均正常，后参考说明书，发现系偶发性系统故障，只需重启注射泵，后遵照说明书重启机器，开机后系统自检也未发现问题，此时可以正常使用。之后病人继续使用，但在使用一段时间后陆续又出现相同报警，后联系厂家工程师，依然建议重启解决。多次尝试，注射泵依然不定时出现相同报警，后返厂检测、维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 说明书提示系统故障1、2、3、4为偶发性系统故障，重新开机即可 | 由于及时发现，未造成伤害 | 系统故障1 | 25日下午医护人员在患者进行注射泵输注一段时间后，发现注射泵报系统故障一，上报医学工程部，十分钟后医工赶到现场，检查参数设置、管路情况均正常，后参考说明书，发现系偶发性系统故障，只需重启注射泵，后遵照说明书重启机器，开机后系统自检也未发现问题，此时可以正常使用。之后病人继续使用，但在使用一段时间后陆续又出现相同报警，后联系厂家工程师，依然建议重启解决。多次尝试，注射泵依然不定时出现相同报警，后返厂检测、维修。 | 经售后工程师拆机检查，故障原因为电机与电机驱动板连接线电机驱动板端松动，接触不良造成偶发报警。 线束松动的原因分析可能是临床转运过程中，设备震动跌宕导致线束松动。
125371703202200239 | 其他 | 无 | 设备开机后一直报警，消毒液渗入主板内，按键出现短路 | 设备开机后一直报警，消毒液渗入主板内，按键出现短路，对设备进行拆卸，主板清理，按键进行重新焊接，设备恢复正常使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 设备开机后一直报警，消毒液渗入主板内，按键出现短路 | 无 | 设备开机后一直报警，消毒液渗入主板内，按键出现短路 | 设备开机后一直报警，消毒液渗入主板内，按键出现短路，对设备进行拆卸，主板清理，按键进行重新焊接，设备恢复正常使用。 | 由于操作人员将消毒液洒落在设备表面，渗入主控板内，按键处电路短路，按键无法正常使用。
125371410202200192 | 其他 | 无 | 不运转 | 2022年5月20日，内科ICU送修一台注射泵，据该科室反映，当日该科室进行日常设备维护保养时发现该设备不运转，随即送修，未对病人造成不良影响。 | 无法确定 | 前壳拉杆轴断裂 | 无 | 不运转 | 2022年5月20日，内科ICU送修一台注射泵，据该科室反映，当日该科室进行日常设备维护保养时发现该设备不运转，随即送修，未对病人造成不良影响。 | 由于该设备已使用11年，处于超预期使用状态。长期使用以及药液洒落未及时擦拭，导致前壳压柄导向柱老化开裂，无法正常抽拉压柄。
125371703202200260 | 其他 | 无 | 无报警声 | 声音听不到，报警无声音 | 产品原因（包括说明书等） | 喇叭坏 | 无 | 无报警声 | 声音听不到，报警无声音 | 由于该设备已使用6年，处于超预期使用状态，长期临床使用，喇叭老化无法发生声音。
124360412202200783 | 其他 | 暂无 | 前壳推柄断裂 | 于2021-10-20日科室在使用注射泵前发现注射泵故障，前壳推柄断裂，联系工程进行维修，工程师更换前壳组件，推柄，转轴，泵体组件后，设备运行正常。 | 产品原因（包括说明书等） | 设备老旧 | 暂无 | 前壳推柄断裂 | 于2021-10-20日科室在使用注射泵前发现注射泵故障，前壳推柄断裂，联系工程进行维修，工程师更换前壳组件，推柄，转轴，泵体组件后，设备运行正常。 | 由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用，偶发药液洒落在压柄表面导致压柄材质腐蚀老化开裂。
125371817202200217 | 其他 |  | 系统时间与北京时间不相符 | 2022年8月4日上午8:00，神经内四科护士在进行设备维护保养时发现，注射泵系统时间与北京时间不相符，进行系统时间调节时发现无法调节存储，立即停止使用并报设备科维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 系统时间与北京时间不相符 |  | 系统时间与北京时间不相符 | 2022年8月4日上午8:00，神经内四科护士在进行设备维护保养时发现，注射泵系统时间与北京时间不相符，进行系统时间调节时发现无法调节存储，立即停止使用并报设备科维修。 | 设备时间由主板上的纽扣电池控制，由于纽扣电池电量用完，导致设备时间自动恢复成出厂设置时间，且无法保存更新。
125371703202200229 | 其他 | 无 | 注射器夹持开关坏 | 在使用过程中发现注射器夹持开关坏 | 产品原因（包括说明书等） | 在使用过程中发现注射器夹持开关坏 | 无 | 注射器夹持开关坏 | 在使用过程中发现注射器夹持开关坏 | 1.经过疲劳测试，我们发现使用ABS+PC（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次捏合后，可能会出现开裂现象。 2.将注塑材料改用尼龙+玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。分析是ABS+PC（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
138620409202200223 | 严重伤害 | 未能准确提高病人血压 | 注射泵推注计量与设定量不符 | 患者因记性心梗死来我院心内科住院治疗秘银血压低给予多巴胺药物推进注射升压治疗，注射一段时间护士发现病人血压仍偏低，检查注射情况发现实际输注量与设定输注量不符，立即更换注射泵进行推注 | 产品原因（包括说明书等） | 产品推注药液计量不准确 | 未能准确提高病人血压 | 注射泵推注计量与设定量不符 | 患者因记性心梗死来我院心内科住院治疗秘银血压低给予多巴胺药物推进注射升压治疗，注射一段时间护士发现病人血压仍偏低，检查注射情况发现实际输注量与设定输注量不符，立即更换注射泵进行推注 | 由于该设备长期未进行注射器校准，导致设备内存储的注射器信息与实际上泵的注射器信息不符，使得输注时设定流速与实际流速不一致。 经过分析，该不良事件不属于严重伤害，应为其它。
116210900202200050 | 其他 | 无报警因音，不充电 |  | 在使用过程中无报警因音，不充电 | 无法确定,产品原因（包括说明书等） |  | 无报警因音，不充电 |  | 在使用过程中无报警因音，不充电 | 1.经售后工程师拆机检查，发现喇叭线束插头脱落，造成报警无提示音。造成喇叭插头脱落分析可能是长期使用，在搬动和转运过程中，设备震动跌倒内部线束松动，插头脱落，造成无法正常发出提示音。 2.电池的使用寿命为3年，随着使用年限的增加，电池性能会衰减。该产品已使用四年，临床频繁充放电导致电池蓄电能力降低，充电速度慢。
116210900202200067 | 其他 |  | 工作中显示异常2 | 工作中显示异常2 | 无法确定,产品原因（包括说明书等） |  |  | 工作中显示异常2 | 工作中显示异常2 | 1.经拆机检查发现，设备运行模块有关长电位器（行程传感器）插头松动导致。 2.由于设备在医院使用9年以上，可能是设备转运过程中受到外力碰撞，导致插头松动。
125371101202200176 | 其他 | 无 | 注射泵卡死无法正常注射 | 2022年7月20日患者刘培学因脑挫伤入院治疗在使用注射泵时发生堵塞，注射泵不正常推药，护士发现后立即更换注射泵，未对患者造成不良影响 | 产品原因（包括说明书等） | 内部螺杆卡死 | 无 | 注射泵卡死无法正常注射 | 2022年7月20日患者刘培学因脑挫伤入院治疗在使用注射泵时发生堵塞，注射泵不正常推药，护士发现后立即更换注射泵，未对患者造成不良影响 | 经售后工程师现场查看，内部螺杆无卡死现象，丝杆套筒外壁附着大量药液干粉，导致在注射过程中与前壳内O型密封圈摩擦不顺滑，对压力传感器产生的压强值超过中级阻塞阈值，报“阻塞”报警，停止注射工作。
137610400202200345 | 其他 | 无 | 流速过快 | 2022年8月23日，上午10时，护士给患者使用注射泵时，一段时间后，护士发现药剂注射过快，停止使用，及时更换。 | 无法确定 | 电机控制系统不稳定。 | 无 | 流速过快 | 2022年8月23日，上午10时，护士给患者使用注射泵时，一段时间后，护士发现药剂注射过快，停止使用，及时更换。 | 1.售后工程师用医院使用注射器进行校准后，模拟临床操作进行测试5次，流速均在误差允许范围内。 2.分析流速不准的原因为医院长期未进行注射器校准，设备内存储的注射器参数与实际注射器参数不一致，导致实际流速大于设定流速。
125371806202200326 | 其他 |  | 报警“离合未必” | 注射泵开机后报错“离合未必”，无法使用。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 报警“离合未必” | 注射泵开机后报错“离合未必”，无法使用。 | 1.经售后工城市拆机检查发现，内部离合信号传递线束FPC线破损，导致离合信号传递受阻，引发报警。 2.由于该设备已使用5年，处于超预期使用状态，长期临床使用导致FPC线老化破损，无法正常进行信号传递。
125371410202200172 | 其他 | 无 | 前壳断裂 | 2022年7月5日，内科ICU送修注射泵一台，据该科室反映，当日该科室进行日常设备维护保养时发现该设备无法正常启动，随即送修，未对病人造成不良影响。 | 无法确定 | 检修发现前壳拉杆处断裂 | 无 | 前壳断裂 | 2022年7月5日，内科ICU送修注射泵一台，据该科室反映，当日该科室进行日常设备维护保养时发现该设备无法正常启动，随即送修，未对病人造成不良影响。 | 由于该设备已使用11年，处于超预期使用状态。长期临床使用，药液洒落腐蚀压柄导向套导致老化开裂。
125371806202200327 | 其他 |  | 报警“离合未必” | 设备使用时报警“离合未必” | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 报警“离合未必” | 设备使用时报警“离合未必” | 1.经售后工城市拆机检查发现，内部离合信号传递线束FPC线插头松动，导致离合信号传递受阻，引发报警。 2.初步分析可能是由于长期临床使用和转运过程中，频繁搬动，设备跌宕震动，导致内部线路插头松动。
122340103202201716 | 其他 |  | 设备电源线断裂 | 设备电源线断裂 | 无法确定 |  |  | 设备电源线断裂 | 设备电源线断裂 | 分析可能是长期临床使用，电源线频繁弯折拉扯，且该位置为电源线插入设备端口操作人员施力点，插入端口时会对该位置进行按压摩擦，导致外表皮破损。
124361001202200068 | 其他 | 无 | 药物泵入过程中，出现不明原因报警 | 患者于心力衰竭于2022年8月8日入院治疗，8月9日9:00使用注射泵治疗时，注射泵出现反复不明原因报警。于是立即更换其他注射泵并上报设备科。 | 无法确定,产品原因（包括说明书等） | 仪器故障。 | 无 | 药物泵入过程中，出现不明原因报警 | 患者于心力衰竭于2022年8月8日入院治疗，8月9日9:00使用注射泵治疗时，注射泵出现反复不明原因报警。于是立即更换其他注射泵并上报设备科。 | 1.经过检测，注射泵泵体压力值异常，导致报警。 2.压力值异常是由于该设备已使用7年，处于超预期使用状态，长期临床使用导致压力传感器老化检测压力值不准。
120321432202200312 | 其他 | 无 | 输液泵开机报警 | 输液泵开机时出现报警异常 | 无法确定 | 输液泵长期使用配件老化 | 无 | 输液泵开机报警 | 输液泵开机时出现报警异常 | 1.经过拆机检查，发现压力传感器出现故障，造成误报警。 2.由于此台注射泵已在医院使用超过10年，处于超预期使用状态，压力传感器因老化而发生故障。
125371410202200173 | 其他 | 无 | 机身前壳断裂 | 2022年8月10日，内十送修注射泵一台，据该科室反映，当日该科室进行日常设备维护保养时发现该设备无法正常启动，随即送修，未对病人造成不良影响。 | 无法确定 | 拆修后发现该设备前壳拉杆处有断裂且已多次粘接，重新粘接已无法达到使用强度要求 | 无 | 机身前壳断裂 | 2022年8月10日，内十送修注射泵一台，据该科室反映，当日该科室进行日常设备维护保养时发现该设备无法正常启动，随即送修，未对病人造成不良影响。 | 由于该设备已使用9年，处于超预期使用状态。长期临床使用，药液洒落腐蚀压柄导向套导致老化开裂。
115152707202200088 | 其他 |  | 上通道报警无声音。 | 为患者药物注射，注射完毕无报警音。 | 产品原因（包括说明书等） | 设备扬声器故障。 |  | 上通道报警无声音。 | 为患者药物注射，注射完毕无报警音。 | 售后工程师拆机检查，喇叭插头松动。造成插头松动的原因分析可能是临床使用过程中，频繁搬动转运，设备跌宕震动，内部喇叭插头松动，导致无报警提示音。
125371806202200342 | 其他 |  | 开机后屏幕花屏 | 设备开机后发现屏幕花屏，无法使用。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 开机后屏幕花屏 | 设备开机后发现屏幕花屏，无法使用。 | 1.拆机检查发现连接屏幕的排线出现部分断裂，导致电路不通畅，屏幕不能正常显示。 2.由于该设备已使用6年，处于超预期使用状态，排线超出设计使用寿命，老化损坏。
116210900202200054 | 其他 |  | 夹子损坏 | 使用过程中注射器无法固定 | 无法确定,产品原因（包括说明书等） |  |  | 夹子损坏 | 使用过程中注射器无法固定 | 由于该设备已使用6年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，导致捏柄老化开裂，无法正常使用。
116210900202200052 | 其他 |  | 夹子损坏 | 使用过程中无法固定注射器 | 无法确定,产品原因（包括说明书等） |  |  | 夹子损坏 | 使用过程中无法固定注射器 | 由于该设备已使用6年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁捏合捏柄，导致捏柄老化开裂，无法正常使用。
116210900202200053 | 其他 |  | 夹子损坏 | 使用过程中注射器无法固定 | 无法确定,产品原因（包括说明书等） |  |  | 夹子损坏 | 使用过程中注射器无法固定 | 1.通过实验，使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次疲劳寿命测试，可能会出现开裂现象。在ABS中增加适量玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。 2.考虑设备已在医院使用3年多，推测应该是原先使用的ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
140654500202201071 | 其他 |  | 报错注射器识别错误2 | 病房病人进行输液，注射器推头识别器有逻辑错误 | 产品原因（包括说明书等） | 经检查，注射器推头识别器有逻辑错误，安装注射器时，设备回报错，不安装注射器反而可正常使用，识别逻辑颠倒错误了 |  | 报错注射器识别错误2 | 病房病人进行输液，注射器推头识别器有逻辑错误 | 1.经拆机检查发现故障发生的原因是，传递该信号的FPC连接线磨损，造成检测信号中断，从而引发报警。 2.由于该设备已使用5年，处于超预期使用状态，长期临床搬动和转运过程中设备颠簸震荡，导致FPC线与内部线路摩擦破损。
128430600202200043 | 严重伤害 | 可能导致机体永久性损伤 | 注射泵给药速度错误，设置为3ml/h，实际输入速度为50ml/h | 注射泵给药速度错误，设置为3ml/h，实际输入速度为50ml/h，停止使用，报维修中心检修。 | 无法确定 |  | 可能导致机体永久性损伤 | 注射泵给药速度错误，设置为3ml/h，实际输入速度为50ml/h | 注射泵给药速度错误，设置为3ml/h，实际输入速度为50ml/h，停止使用，报维修中心检修。 | 设备返厂后，售后工程师用医院使用注射器（平安）对设备重新校准后，进行5次流速为3ml/h的测试，精度全都在误差允许范围内。确认故障原因是临床长期未进行注射器校准，设备内存储的参数与实际注射器参数不符，导致实际流速与设定流速不一致。 经过分析，该不良事件不属于严重伤害，应为其它。
125370112202200278 | 其他 | 无 | 注射泵返回键反应慢 | 2022年7月6日，患者因塌方掩埋昏迷入院抢救治疗。2022年7月21日 14：21患者脉搏血氧饱和度在96%左右，泵入多巴胺升压治疗，注射泵使用过程中发现注射泵返回键反应慢，立即更换注射泵为患者泵入药物 ，未对患者治疗过程造成影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 2022年7月21日，使用注射泵为患者注射药物，发现注射泵返回键反应慢。 | 无 | 注射泵返回键反应慢 | 2022年7月6日，患者因塌方掩埋昏迷入院抢救治疗。2022年7月21日 14：21患者脉搏血氧饱和度在96%左右，泵入多巴胺升压治疗，注射泵使用过程中发现注射泵返回键反应慢，立即更换注射泵为患者泵入药物 ，未对患者治疗过程造成影响。 | 拆机检查，按键与主控板间隙附着药液干粉，影响按键与主控板接触，导致按键不灵敏。 由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用有药液进入按键与主控板间隙，未清理导致药液风干堆积在间隙内。
116210700202200114 | 其他 |  | 设备主板损坏需返厂维修 | 上通道显示屏 因白屏无法设置 | 无法确定 |  |  | 设备主板损坏需返厂维修 | 上通道显示屏 因白屏无法设置 | 初步分析可能是临床长期搬动和转运工程中，设备震动跌宕导致内部显示屏插头松动，接触不良导致显示屏白屏。
125371817202200135 | 其他 |  | 屏幕损坏 | 2022年6月13日上午9:00，科室护士电话报修其注射泵故障无法使用，设备科过人员立即赶往现场，检查发现设备屏幕损坏，立即停止使用并进行维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 屏幕损坏 |  | 屏幕损坏 | 2022年6月13日上午9:00，科室护士电话报修其注射泵故障无法使用，设备科过人员立即赶往现场，检查发现设备屏幕损坏，立即停止使用并进行维修。 | 因为屏幕采用焊接方式与主控板连接，分析是个别焊点存在虚焊情况，长期使用后导致虚焊处信号传递不通，从而引发白屏现象。
125370709202200211 | 其他 | 存在火灾风险 | 电源线短路 | 6月23号下午2点，护士去病房巡视时发现31床正在使用中的微量泵电源线烧焦，电源线已被烧坏，并可闻到焦灼味道，护士发现后立即关闭电源和输液泵，并上报护士长 | 产品原因（包括说明书等） | 产品电源线老化或设计不耐重复使用 | 存在火灾风险 | 电源线短路 | 6月23号下午2点，护士去病房巡视时发现31床正在使用中的微量泵电源线烧焦，电源线已被烧坏，并可闻到焦灼味道，护士发现后立即关闭电源和输液泵，并上报护士长 | 经检查，电源线内部无电线故障且无线路老化现象，初步分析可能是由于临床使用时将液体洒在电源线端口处，导致电源线短路。
125371808202200383 | 严重伤害 | 更换药物时间比预期提前2小时，可能造成患者凝血功能问题 | 患者使用注射泵持续8小时泵入抗凝溶栓药物，更换药物时间比预期提前2小时。 | 患者使用注射泵持续8小时泵入抗凝溶栓药物，更换药物时间比预期提前2小时。 | 产品原因（包括说明书等）,操作原因,无法确定 | 患者使用注射泵持续8小时泵入抗凝溶栓药物，更换药物时间比预期提前2小时。 | 更换药物时间比预期提前2小时，可能造成患者凝血功能问题 | 患者使用注射泵持续8小时泵入抗凝溶栓药物，更换药物时间比预期提前2小时。 | 患者使用注射泵持续8小时泵入抗凝溶栓药物，更换药物时间比预期提前2小时。 | 由于该设备长期未进行注射器校准，设备内存储的注射器参数与实际注射器参数不一致，导致实际流速超过设定流速的误差允许范围。 经过分析，该不良事件不属于严重伤害，应为其它。
129441000202200563 | 严重伤害 | 血压升高，患者自述头痛 | 注射泵微泵药物时卡机。 | 注射泵微泵尼膜同注射液药物过程中卡机1小时后发现推泵轴卡住无法将药液送出，未能及时报警。 手动处理：确定血管是否通畅，无堵塞后予多次推动泵轴重新固定注射器观察后无再发生此事故。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵微泵注射液药物过程中推泵轴卡住，未能及时报警。 | 血压升高，患者自述头痛 | 注射泵微泵药物时卡机。 | 注射泵微泵尼膜同注射液药物过程中卡机1小时后发现推泵轴卡住无法将药液送出，未能及时报警。 手动处理：确定血管是否通畅，无堵塞后予多次推动泵轴重新固定注射器观察后无再发生此事故。 | 1、由于设备未进行维修处理，医院继续使用半个月未再出现“卡住”现在，初步分析“卡住”原因可能是在输液过程中患者不小心压住或者弯折注射器延长管，导致设备注射药液受阻； 2、设备未及时报“阻塞”报警的原因为：院方将设备阻塞等级设置为“中”，报警阈值为61kPa-100kPa，而患者接受的是微量注射，注射速度十分缓慢且管路未完全堵住，设备正常运行液体对管路的压力增速缓慢，压力值达到报警阈值所需时间较长，所以设备未能及时报警。 经过分析，该不良事件不属于严重伤害，应为其它。
129291712202200161 | 严重伤害 | 可能造成单位时间内输入过量药物引起患者内出血 | D040505_流速不准 | 6月19日09:24接检验科危急值示：D-二聚体：4684.01ng/ml，遵医嘱予0.9%氯化钠注射液24ml+低分子肝素钙注射液（赛博利）2500u以1ml/h持续微泵泵注24小时。10:13左右护士配好药接上注射泵，选择好注射器规格，调好速度，启动注射泵工作。18:00查房时发现注射器里药物本应该剩约16ml的液体，只剩约5ml；予告知护士长、主管医生，予停止泵注低分子肝素钙注射液组，测患者生命体征正常；继续密切观察患者生命体征、病情变化。设备停用，登记上报设备科。 | 产品原因（包括说明书等） | 近半年内有进行注射泵维护校准，注射泵前两天也使用正常，6月19日才出现此不良现象。可能要进行系统的工装校准。 | 可能造成单位时间内输入过量药物引起患者内出血 | D040505_流速不准 | 6月19日09:24接检验科危急值示：D-二聚体：4684.01ng/ml，遵医嘱予0.9%氯化钠注射液24ml+低分子肝素钙注射液（赛博利）2500u以1ml/h持续微泵泵注24小时。10:13左右护士配好药接上注射泵，选择好注射器规格，调好速度，启动注射泵工作。18:00查房时发现注射器里药物本应该剩约16ml的液体，只剩约5ml；予告知护士长、主管医生，予停止泵注低分子肝素钙注射液组，测患者生命体征正常；继续密切观察患者生命体征、病情变化。设备停用，登记上报设备科。 | 初步分析为操作人员在使用过程中，注射器品牌选择错误，上泵的注射器品牌与设备设定的注射器品牌不一致，注射器实际参数与设备存储的注射器参数不一致，导致实际流速大于设定流速。 经过分析，该不良事件不属于严重伤害，应为其它。
115151010202200258 | 其他 |  | 微量泵未报警 | 2022年7月4日23:30-7月5日03:30患儿薛祎然在使用微量注射泵持续小剂量泵入胰岛素降糖治疗过程中发现血糖下降不明显，查找原因后发现留置针堵塞，微量泵未报警，立即为患儿重新建立静脉通路，重新配置胰岛素组液体，调高液体量及泵入速度，更换注射泵继续泵入胰岛素降糖治疗。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 微量泵未报警 | 2022年7月4日23:30-7月5日03:30患儿薛祎然在使用微量注射泵持续小剂量泵入胰岛素降糖治疗过程中发现血糖下降不明显，查找原因后发现留置针堵塞，微量泵未报警，立即为患儿重新建立静脉通路，重新配置胰岛素组液体，调高液体量及泵入速度，更换注射泵继续泵入胰岛素降糖治疗。 | 1.设备阻塞等级为“中”，在管路压力值达到61kPa-100kPa，设备报“阻塞”报警。 2.故障发生时设备设定流速较低，且管路未被全部堵住，设备正常运行液体对管路的压力增速缓慢，压力值达到报警阈值的时间较长，所以“阻塞”报警延迟。
113740457202200120 | 其他 | 无 | 拉杆损坏 | 2022年7月26日，科室在给病人进行注射治疗前，开机检查发现注射泵拉杆损坏，给病人更换备用机后上报设备科处理，设备科工程师判断需要返厂更换拉杆，返厂更换二道拉杆后，设备恢复正常使用 | 无法确定 | 设备科工程师判断需要返厂更换拉杆 | 无 | 拉杆损坏 | 2022年7月26日，科室在给病人进行注射治疗前，开机检查发现注射泵拉杆损坏，给病人更换备用机后上报设备科处理，设备科工程师判断需要返厂更换拉杆，返厂更换二道拉杆后，设备恢复正常使用 | 由于该设备已使用5年，处于超预期使用状态。长期临床使用，频繁捏合捏柄，导致捏柄老化开裂。
115151010202200242 | 其他 |  | 屏幕出现错误6 | 2022.6.7上午9.30时左右，收到消化内科送来的一台注射泵，表述开机运行后显示错误6导致无法正常工作，经我科工程师检查后，确认需要维修，联系厂家并把机器返厂维修。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 屏幕出现错误6 | 2022.6.7上午9.30时左右，收到消化内科送来的一台注射泵，表述开机运行后显示错误6导致无法正常工作，经我科工程师检查后，确认需要维修，联系厂家并把机器返厂维修。 | 1.经过检查，发现设备压力值偏低。拆机检查发现压力传感器插头松动，导致压力值信号无法传输，造成误报警。 2.初步分析压力传感器插头松动的原因是：长期临床搬动和转运过程中设备跌宕震动，导致内部压力传感器插头松动。
118230805202200012 | 其他 |  | 无报警音 | 2022年6月23日，在给患者使用注射泵输液完后，机器本身未做报警提示，在护士巡视时及时发现，立即更换输液泵。 | 无法确定 |  |  | 无报警音 | 2022年6月23日，在给患者使用注射泵输液完后，机器本身未做报警提示，在护士巡视时及时发现，立即更换输液泵。 | 1.经拆机检查发现，内部件喇叭插头松动，无法正常提示报警音。 2.初步分析喇叭插头松动的原因是：长期临床搬动和转运过程中，设备震动跌宕，导致内部喇叭插头松动。
116210500202200027 | 其他 |  | D01_操作运行异常 | 2022年6月6日使用该注射泵用于输液，操作过程中出现运行卡顿异常情况，影响正常使用。 处理：立即更换产品后使用正常，未造成其他影响；报告故障信息。 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 | 事件发生考虑与组件损坏有关，不排除其他因素导致可能。 |  | D01_操作运行异常 | 2022年6月6日使用该注射泵用于输液，操作过程中出现运行卡顿异常情况，影响正常使用。 处理：立即更换产品后使用正常，未造成其他影响；报告故障信息。 | 1.经过检查，发现设备压力值偏低，处于持续为0的状态。拆机检查发现压力传感器插头松动，导致压力值信号无法传输，造成误报警。 2.初步分析压力传感器插头松动的原因分析是：设备已在医院使用10年，超出预期使用寿命，长期临床搬动和转运过程中设备跌宕震动，导致内部压力传感器插头松动。
116210700202200113 | 其他 | 电池老化不能充电 |  | 电池老化、不能充电 | 无法确定 |  | 电池老化不能充电 |  | 电池老化、不能充电 | 电池的使用寿命为3年，该设备在医院已使用超过4年，临床长期频繁对电池进行充电使用，加快电池的老化速度。
127420400202200313 | 其他 |  | 机器显示电池电量低，无法开机工作 | 机器显示电池电量低，无法开机工作 | 产品原因（包括说明书等） | 测量后发现电源线损坏，导致一直使用电池工作，在电池电量耗尽后又无法为其充电，至其出现电池电量低，导致机器无法工作 |  | 机器显示电池电量低，无法开机工作 | 机器显示电池电量低，无法开机工作 | 由于该设备已使用9年，处于超预期使用状态。临床使用时频繁拉扯弯折电源线，导致电源线内部电线接触不良，无法正常使用。
129291712202200123 | 其他 | 无 | 输液速度不准确 | 2022年5月10日在肿瘤一区患者刘秀甜因血压低,医嘱NS36ml+多巴胺140mg以5ml/h持续泵入，16：13左右护士配好药接上注射泵，选择好注射器规格，调好速度，启动注射泵工作。17：13巡查时原本应该剩45ml的液体只，剩38ml。护士发现后马上告知护士长和医生，进行检查患者。测血压101/60mmHg，无其他不适，遵医属予暂停使用，继续观察血压值。登记上报设备科。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵是三个月前厂家校准维护过的。先用洪达注射器对设备重新校准后，进行流速测试，精度还是有一定的误差。 | 无 | 输液速度不准确 | 2022年5月10日在肿瘤一区患者刘秀甜因血压低,医嘱NS36ml+多巴胺140mg以5ml/h持续泵入，16：13左右护士配好药接上注射泵，选择好注射器规格，调好速度，启动注射泵工作。17：13巡查时原本应该剩45ml的液体只，剩38ml。护士发现后马上告知护士长和医生，进行检查患者。测血压101/60mmHg，无其他不适，遵医属予暂停使用，继续观察血压值。登记上报设备科。 | 由于医院使用及转运过程中设备经过跌宕震动，长电位器插头松动，无法正常检测推注行程，造成实际流速与设定流速不符。
128431800202200241 | 其他 | 无 |  | 显示注射错误 | 产品原因（包括说明书等） |  | 无 |  | 显示注射错误 | 为保证注射精度以及注射安全，设备对不同规格注射器设定不同的可允许注射速度范围。若设定注射速度不在上泵注射器规格允许范围内，设备启动安全保护措施，报“速度错误”并且不进行注射工作。
133511037202200063 | 其他 | 无 | 微量输液泵在使用过程中断电，同时导致电源跳闸 | 2022.5.30病人在正常治疗过程中，注射泵突然断电并导致电源跳闸，立即停止使用该泵并更换其他注射泵进行治疗，并立即上报医学装备部。未对患者造成明显伤害。 | 产品原因（包括说明书等） | 为线路老化导致的断电无法使用，从而导致电源跳闸 | 无 | 微量输液泵在使用过程中断电，同时导致电源跳闸 | 2022.5.30病人在正常治疗过程中，注射泵突然断电并导致电源跳闸，立即停止使用该泵并更换其他注射泵进行治疗，并立即上报医学装备部。未对患者造成明显伤害。 | 由于该设备已使用9年，处于超预期使用状态，长期使用主控板老化，接入电源后发生短路现象。
133511037202200062 | 其他 | 无 | 输液泵在使用过程中，线路短路导致电源跳匝 | 2022.5.18，病人在注射泵泵入药液途中，注射泵突然死机无法正常使用，同时线路短路导致电源跳闸，立即停止使用该注射泵并更换注射泵治疗，未造成不良后果，同时上报医学装备部。有效期不详 | 产品原因（包括说明书等） | 该注射泵发生故障问题为线路老化导致的无法使用，从而导致电源跳闸 | 无 | 输液泵在使用过程中，线路短路导致电源跳匝 | 2022.5.18，病人在注射泵泵入药液途中，注射泵突然死机无法正常使用，同时线路短路导致电源跳闸，立即停止使用该注射泵并更换注射泵治疗，未造成不良后果，同时上报医学装备部。有效期不详 | 由于设备电源线端口处有液体，造成设备短路。
127420400202200274 | 其他 |  | 运行中仪器报警：异常2 | 运行中仪器报警：异常2 | 产品原因（包括说明书等） | 控制电路检测到异常信号 |  | 运行中仪器报警：异常2 | 运行中仪器报警：异常2 | 由于设备已在医院使用7年，属于超预期使用状态。长期临床转运，设备震动跌宕导致内部压力传感器线束松动，触发“异常5”报警。
125370712202200315 | 其他 |  | D0101_故障提示 | 应用微量泵泵入药物时，发现器械显示系统故障1，无法正常泵入药物。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | D0101_故障提示 | 应用微量泵泵入药物时，发现器械显示系统故障1，无法正常泵入药物。 | 1.经拆机检查发现是主控板-电机驱动板线束插头松动导致报警。 2.造成插头松动的原因是由于产品在运输环节震动、跌落等外力以及在使用期间转运过程中发生碰撞，导致插头松动。
125371104202200184 | 其他 | 不良事件发生但未累及患者 | D0102_意外停机 | 2022年4月20日，患者在手术过程中，使用注射泵突然停机，报警系统故障04，无法继续使用。护理人员立即更换其他注射泵，手术正常进行，未对患者造成不良影响。手术完成后将故障设备送至维修组维修，工程师维修后判断为内部数据排线松动导致，重新连接并紧固后开机设备运行正常。 | 产品原因（包括说明书等） | 使用注射泵突然停机，报警系统故障04，无法继续使用，工程师维修后判断为内部数据排线松动导致，重新连接并紧固后开机设备运行正常。 | 不良事件发生但未累及患者 | D0102_意外停机 | 2022年4月20日，患者在手术过程中，使用注射泵突然停机，报警系统故障04，无法继续使用。护理人员立即更换其他注射泵，手术正常进行，未对患者造成不良影响。手术完成后将故障设备送至维修组维修，工程师维修后判断为内部数据排线松动导致，重新连接并紧固后开机设备运行正常。 | 1.拆机检查发现主、从道间连接线插头从插座上脱落。 2.分析是设备受到外力磕碰，导致插头脱落。
121330607202200047 | 其他 |  | D0102_意外停机 | 正常使用过程中，微泵中途停止注射 | 产品原因（包括说明书等） | 可能设备存在故障 |  | D0102_意外停机 | 正常使用过程中，微泵中途停止注射 | 经售后工程师现场查看，丝杆套筒外壁附着大量药液干粉，导致在注射过程中与前壳内O型密封圈摩擦不顺滑，对压力传感器产生的压强值超过中级阻塞阈值，报“阻塞”报警，停止注射工作。
137610400202200260 | 其他 | 无 | 报“系统故障” | 6月27日上午8:30左右，护士给患者用上注射泵之后的半个小时，注射泵报“系统故障”，停止使用，及时更换。 | 无法确定 | 系统故障，暂时不清楚原因 | 无 | 报“系统故障” | 6月27日上午8:30左右，护士给患者用上注射泵之后的半个小时，注射泵报“系统故障”，停止使用，及时更换。 | 1.经拆机检查发现是主控板-电机驱动板连接线插头松动导致报警。 2.造成插头松动的原因是由于产品在运输环节震动、跌落等外力以及在使用期间转运过程中发生碰撞，导致插头松动。
140652801202200049 | 其他 |  | D010501_准备启动失效 | 科室在使用前发现注射泵无法识别注射器，经设备科检查后联系厂家 | 产品原因（包括说明书等） | 传感器故障 |  | D010501_准备启动失效 | 科室在使用前发现注射泵无法识别注射器，经设备科检查后联系厂家 | 分析原因是由于该台机器在医院长期使用，转运过程中发生震动或磕碰造成短电位器螺丝松动，导致无法识别注射器规格，无法正常启动。
125371700202200299 | 其他 | 无 | 螺丝突然滑脱 | 2022年6.13日8时左右在给患者使用微量泵泵药时，微量泵固定螺丝突然滑脱，立即更换微量泵，做好患者的安抚工作，未给患者造成伤害。 | 产品原因（包括说明书等） | 机器老化？ | 无 | 螺丝突然滑脱 | 2022年6.13日8时左右在给患者使用微量泵泵药时，微量泵固定螺丝突然滑脱，立即更换微量泵，做好患者的安抚工作，未给患者造成伤害。 | 由于该设备已使用11年，处于超预期使用状态，临床频繁扭动紧固夹螺丝，导致螺纹钝化滑丝。
125371410202200134 | 其他 | 无 | 该设备报异常2 | 2022年6月19日，介入室送修注射泵一台，据该科室反映，当日该科室进行日常设备维护保养时发现该设备报异常2，随即送修，未对病人造成不良影响。 | 无法确定 |  | 无 | 该设备报异常2 | 2022年6月19日，介入室送修注射泵一台，据该科室反映，当日该科室进行日常设备维护保养时发现该设备报异常2，随即送修，未对病人造成不良影响。 | 1.经拆机检查发现，与设备运行模块有关的长电位器（行程传感器）插头松动导致。 2.由于设备在医院使用7年，可能是设备转运过程中受到外力碰撞，导致长电位器插头松动。
125370112202200191 | 其他 | 无 | 微量泵复位键无效 | 患者因“间断胸闷、喘憋3月余，再发并加重10天”于2022-05-26 12:36入院诊断为1.扩张性心肌病 慢性心功能不全 心功能Ⅳ级2.心律失常 完全性左束支传导阻滞、频发室性早搏3.肺炎4.肺动脉高压 。于05-26 13.25应用威高注射泵给予泵入左西孟旦改善心功能，设置泵速时，复位键按压无效，不能调整泵速，考虑复位键损坏，立即给予更换其他注射泵后，调整好泵速，泵入药物，未对患者造成不良影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 应用威高注射泵给予泵入左西孟旦改善心功能，设置泵速时，复位键按压无效，不能调整泵速，考虑复位键损坏。 | 无 | 微量泵复位键无效 | 患者因“间断胸闷、喘憋3月余，再发并加重10天”于2022-05-26 12:36入院诊断为1.扩张性心肌病 慢性心功能不全 心功能Ⅳ级2.心律失常 完全性左束支传导阻滞、频发室性早搏3.肺炎4.肺动脉高压 。于05-26 13.25应用威高注射泵给予泵入左西孟旦改善心功能，设置泵速时，复位键按压无效，不能调整泵速，考虑复位键损坏，立即给予更换其他注射泵后，调整好泵速，泵入药物，未对患者造成不良影响。 | 由于该设备已使用9年处于超预期使用状态，长期临床频繁按键，导致“清除键”老化失灵，按压无效。
125371704202200076 | 其他 | 无 | 交流电指示灯不亮 报错“电压低” 一通道按压夹子损坏 | 2022年3月17日于重症监护室，医务人员在操作该设备时发现该设备接交流电后，交流指示灯不亮并报错“电压低”，一通道按压夹子损坏。及时报修，立即更换备用机，无患者造成伤害。 | 产品原因（包括说明书等） | 产品质量缺陷 | 无 | 交流电指示灯不亮 报错“电压低” 一通道按压夹子损坏 | 2022年3月17日于重症监护室，医务人员在操作该设备时发现该设备接交流电后，交流指示灯不亮并报错“电压低”，一通道按压夹子损坏。及时报修，立即更换备用机，无患者造成伤害。 | 由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用电源板老化，无法正常进行供电。捏柄由于频繁捏合，老化开裂。
140652811202200104 | 其他 | 设备故障导致科室注射泵短缺，给工作人员带来不便 | 内部拉杆底盘碎裂 | 于2022年5月25日下午，重症医学科护士向设备科报修注射泵拉杆无法使用。设备科工程师取回维修室拆机发现，内部拉杆底盘碎裂。已无法维修。 | 无法确定 | 设备老化导致设备零件碎裂 | 设备故障导致科室注射泵短缺，给工作人员带来不便 | 内部拉杆底盘碎裂 | 于2022年5月25日下午，重症医学科护士向设备科报修注射泵拉杆无法使用。设备科工程师取回维修室拆机发现，内部拉杆底盘碎裂。已无法维修。 | 由于该设备已使用8年，处于超预期使用状态，长期临床使用导致前壳压柄导向柱处老化开裂。
114140106202100200 | 其他 | 无 | D040505_流速不准 | 2021-04-05 在对患者任振科进行注射液体治疗时，发现所使用注射泵滴速不准，立即更换注射泵，并上报器械科 | 产品原因（包括说明书等） |  | 无 | D040505_流速不准 | 2021-04-05 在对患者任振科进行注射液体治疗时，发现所使用注射泵滴速不准，立即更换注射泵，并上报器械科 | 经售后工程师与操作人员沟通，该设备长期未进行注射器校准，设备内存储的参数与实际注射器参数不符，导致流速小于设定流速。
125370101202200081 | 其他 |  | 注射泵显示器不显示，无法正常工作。 | 2022.05.05 10:21我院麻醉师在调试使用注射泵时，注射泵显示器不显示，无法正常工作，随即立即更换设备。报修设备科工作人员，现场查看，发现电源线接触不良，后给予更换电源线开机，设备正常使用，未造成不良影响。后上报医疗器械不良事件。 | 产品原因（包括说明书等） | 经设备科工作人员现场查看，发现系电源线接触不良导致故障。 |  | 注射泵显示器不显示，无法正常工作。 | 2022.05.05 10:21我院麻醉师在调试使用注射泵时，注射泵显示器不显示，无法正常工作，随即立即更换设备。报修设备科工作人员，现场查看，发现电源线接触不良，后给予更换电源线开机，设备正常使用，未造成不良影响。后上报医疗器械不良事件。 | 经检查，电源线外观未见破损，分析是由于临床使用频繁拉扯弯折，内部电线断裂导致电源线接触不良。
115151010202200143 | 其他 |  | 输液速度 | 患者因“冠心病”入院，于2022年5月4日09:03遵医嘱给予患者0.9%氯化钠30毫升加注射用硝酸异山梨酯10毫克以30微克每分钟的速度注射泵静脉泵入，患者诉：无不适，告知患者及家属注射泵使用过程中的注意事项，患者及家属表示理解，10:00巡视患者，硝酸异山梨酯组液静脉泵入完毕，查看注射泵设置速度无误，累积量为6毫升，患者及家属表示未私自调节注射泵参数，询问患者，诉：无不适，测量体温：36度、脉搏：60次/分钟、呼吸：20次/分钟、血压：120/80毫米汞柱，告知医生，嘱观察，患者家属表示理解，未追究。10：03护士将注射泵撤回治疗室测试，11：03注射泵泵入完毕，累积量仍为6毫升，注射泵报修。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 输液速度 | 患者因“冠心病”入院，于2022年5月4日09:03遵医嘱给予患者0.9%氯化钠30毫升加注射用硝酸异山梨酯10毫克以30微克每分钟的速度注射泵静脉泵入，患者诉：无不适，告知患者及家属注射泵使用过程中的注意事项，患者及家属表示理解，10:00巡视患者，硝酸异山梨酯组液静脉泵入完毕，查看注射泵设置速度无误，累积量为6毫升，患者及家属表示未私自调节注射泵参数，询问患者，诉：无不适，测量体温：36度、脉搏：60次/分钟、呼吸：20次/分钟、血压：120/80毫米汞柱，告知医生，嘱观察，患者家属表示理解，未追究。10：03护士将注射泵撤回治疗室测试，11：03注射泵泵入完毕，累积量仍为6毫升，注射泵报修。 | 由于各品牌注射器参数不一致，设备设定的洁瑞牌注射器参数与洪达牌注射器参数不一致，导致流速不准。
125370512202200242 | 其他 | 设备完成调试后无反应，无法使用 | 在使用时，对注射泵进行数据调节，完成后按确认键无反应 | 在使用时，对注射泵进行数据调节，完成后按确认键无反应 | 无法确定 | 在使用时，对注射泵进行数据调节，完成后按确认键无反应 | 设备完成调试后无反应，无法使用 | 在使用时，对注射泵进行数据调节，完成后按确认键无反应 | 在使用时，对注射泵进行数据调节，完成后按确认键无反应 | 经售后工程师拆机检查发现，设备主控板进液，药液干粉附着在“确认键”处导致接触不良，无反应。
125371703202200136 | 其他 | 无 | 屏幕无显示。 | 2022年5月5日，呼吸内一科医护人员使用注射泵为患者治疗时，开机后屏幕无显示。更换设备继续为患者治疗。 | 产品原因（包括说明书等） | 电路板块故障。 | 无 | 屏幕无显示。 | 2022年5月5日，呼吸内一科医护人员使用注射泵为患者治疗时，开机后屏幕无显示。更换设备继续为患者治疗。 | 设备返厂，经拆机检查发现电路板老化，无法正常为设备供电，导致屏幕不显示。由于该设备已使用6年，处于超预期使用状态，长期频繁使用导致电路板老化。
140650105202200101 | 其他 | 未造成任何人员伤害 | 注射泵通电不工作 | 正常使用后注射泵不工作 | 产品原因（包括说明书等） | 内部电路板损坏 | 未造成任何人员伤害 | 注射泵通电不工作 | 正常使用后注射泵不工作 | 由于电路板插头松动，无法正常为设备供电，导致开机屏幕不显示。造成插头松动的原因，分析可能是由于该设备已使用9年，处于超预期使用状态，长期临床使用和转运过程中，设备进行震动磕碰，造成电路板插头松动。
129291712202200071 | 严重伤害 | 可能造成单位时间内输入过量药物引起患者严重伤害 | 设置注射时间与实际注射完成时间不符 | 2022年4月29日14:00护士按医嘱给患者严志全泵注0.9%氯化钠+氨茶碱组液以5ml/h泵入，本要10小时才注射完毕的液体，1小时就泵入完毕。护士发现后马上告知护士长和医生，进行患者检查。患者生命体征平稳，无其他不适，遵医嘱给予继续观察。停用机器，上报设备科进行设备检修。 | 产品原因（包括说明书等） | 护士正常操作，可能是产品的内部微处理器或者控制板块有问题。 | 可能造成单位时间内输入过量药物引起患者严重伤害 | 设置注射时间与实际注射完成时间不符 | 2022年4月29日14:00护士按医嘱给患者严志全泵注0.9%氯化钠+氨茶碱组液以5ml/h泵入，本要10小时才注射完毕的液体，1小时就泵入完毕。护士发现后马上告知护士长和医生，进行患者检查。患者生命体征平稳，无其他不适，遵医嘱给予继续观察。停用机器，上报设备科进行设备检修。 | 该设备于2022年5月12日返厂后，售后工程师用洪达注射器对设备重新校准后，进行5次预置量为60ml，流速为5ml/h的测试，精度全都在误差允许范围内。确认故障原因是临床长期未进行注射器校准，设备内存储的参数与实际注射器参数不符，导致实际流速与设定流速不一致。 经过分析，该不良事件不属于严重伤害，应为其它。
138621301202200031 | 其他 | 注射泵泵入时报警，导致患者无法及时治疗 | 注射泵泵入时报警，设备报错代码异常2 | 2022.04.21患者在泵入血管活性药物20分钟左右时，设备突然出现报警，报错代码异常2，执行护士立即检查，并重启注射泵，还是报错。排除人为操作不当，立即上报相关科室，未给患者造成伤害。 | 产品原因（包括说明书等） | 可能由于注射泵使用时间较长，导致拉杆电位器故障 | 注射泵泵入时报警，导致患者无法及时治疗 | 注射泵泵入时报警，设备报错代码异常2 | 2022.04.21患者在泵入血管活性药物20分钟左右时，设备突然出现报警，报错代码异常2，执行护士立即检查，并重启注射泵，还是报错。排除人为操作不当，立即上报相关科室，未给患者造成伤害。 | 1.经拆机检查发现，设备运行模块有关长电位器（行程传感器）插头松动导致异常报警。 2.由于设备在医院使用8年以上，可能是设备转运过程中受到外力碰撞，导致插头松动。
125370909202200203 | 其他 |  | 不能有效固定在输液架上 | 患者需要使用注射泵，螺丝松动，不能稳定固定在输液架上。 | 无法确定 |  |  | 不能有效固定在输液架上 | 患者需要使用注射泵，螺丝松动，不能稳定固定在输液架上。 | 由于该设备已使用12年，处于超预期使用状态。长期临床使用，频繁旋转紧固夹，导致紧固夹滑丝，不能将设备稳定固定在输液架上。
125371700202200222 | 严重伤害 | 可能对患者造成永久性伤害 | 泵速过快 | 于2022年4月20日10:00发现7床曹婷之女注射泵上的营养液短时间内泵入过多，为患者测血糖正常，更换注射泵后用生理盐水测试此注射泵速度比设定时间快，通知设备科维修，设备科工作人员建议报废。 | 产品原因（包括说明书等） | 机器老化？ | 可能对患者造成永久性伤害 | 泵速过快 | 于2022年4月20日10:00发现7床曹婷之女注射泵上的营养液短时间内泵入过多，为患者测血糖正常，更换注射泵后用生理盐水测试此注射泵速度比设定时间快，通知设备科维修，设备科工作人员建议报废。 | 经过调查该不良事件未对患者造成伤害，不属于严重伤害，应为其他。 该设备已使用10年，处于超寿命期使用状态，且医院长期未进行校准维护，设备内储存的注射器参数与实际注射器参数不一致，导致实际流速大于设定流速。
120321432202200107 | 其他 | 无 | 注射泵上道识别器损坏 | 注射泵开机时发现识别器无法正常使用 | 无法确定 | 注射泵长期使用识别器损坏 | 无 | 注射泵上道识别器损坏 | 注射泵开机时发现识别器无法正常使用 | 由于设备在医院已使用9年，属于超预期使用状态。长期临床使用，频繁旋转收缩压柄，导致压柄老化断裂。
125370509202200094 | 其他 |  | 丝杆无法正常推动注射器 | 重症监护室使用注射泵时，注射泵通道一无法注射，更换新注射泵，并报修，维修科经检查发现是由于丝杆无法正常使用造成的，已返厂维修 | 产品原因（包括说明书等） | 丝杆不明原因损坏 |  | 丝杆无法正常推动注射器 | 重症监护室使用注射泵时，注射泵通道一无法注射，更换新注射泵，并报修，维修科经检查发现是由于丝杆无法正常使用造成的，已返厂维修 | 由于该设备已使用5年，处于超预期使用状态，长期临床使用以及不慎液体附着腐蚀，导致丝杆套筒老化开裂，无法正常使用。
125371410202200074 | 其他 | 无 | 不进液 | 2022年3月15日，外科ICU送修一注射泵台，据该科室反映，当日该科室进行日常设备维护保养时发现该设备开机不进液，随即送修，未对病人造成不良影响。 | 无法确定 |  | 无 | 不进液 | 2022年3月15日，外科ICU送修一注射泵台，据该科室反映，当日该科室进行日常设备维护保养时发现该设备开机不进液，随即送修，未对病人造成不良影响。 | 经拆机检查发现，推拉盒内压钮弹簧位置发生偏移，无法准确感应注射器是否安装到位，导致启动无法正常推注液体。造成压钮弹簧位置发生偏移由于该设备已使用8年，处于超预期使用状态，长期临床转运过程中磕碰，导致位置发生偏移。
125371502202200099 | 其他 | 延误患者及时治疗 | 设备报警E06 | 2022年3月31日使用设备为患者进行静脉输注药物时，设备有一通道报警E06，立即替换设备并联系设备科进行维修 | 产品原因（包括说明书等） |  | 延误患者及时治疗 | 设备报警E06 | 2022年3月31日使用设备为患者进行静脉输注药物时，设备有一通道报警E06，立即替换设备并联系设备科进行维修 | 经拆机检查，发现压力传感器插头松动。初步分析可能是由于临床转运过程中，设备磕碰跌宕，压力传感器插头松动，设备检测的压力值不在正常范围内，触发“系统故障6”报警。
125371703202200037 | 其他 | 无 | 无法推注液体。 | 2022年2月15日，新生儿科医护人员使用注射泵为患者注射液体，连接注射器后发现设备无法推注液体。更换设备后报修。 | 产品原因（包括说明书等） | 系统故障。 | 无 | 无法推注液体。 | 2022年2月15日，新生儿科医护人员使用注射泵为患者注射液体，连接注射器后发现设备无法推注液体。更换设备后报修。 | 1.经拆机检查发现，设备运行模块有关长电位器（行程传感器）插头松动导致接触不良，偶发故障。 2.由于设备已使用6年，在转运过程中受到外力碰撞，导致插头松动接触不良。
140654500202200624 | 其他 | 无 | 固定杆断裂 | 注射泵固定杆断裂 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵固定杆断裂无法使用，检修后发现该泵无法单独更换固定杆需要将前壳一同更换 | 无 | 固定杆断裂 | 注射泵固定杆断裂 | 由于该设备已使用8年，处于超预期使用状态，经售后工程师与医院沟通，操作人员长期临床使用，经常未拉倒最远端旋转压柄，导致压柄导向柱频繁受到左右的压力开裂。
125370612202200099 | 其他 | 无 | 注射泵使用时显示正常工作状态，不泵入药液。 | 患者于2022年3月31日右下肢深静脉血栓形成入院。4月7日上午9时微量泵泵入生理盐水20毫升加尿激酶20万单位以2.5毫升/小时的速度泵入，显示正常工作状态，半小时后护士查看发现泵入液体注射器刻度与开始泵入时一致，并未泵入液体，且显示正常工作状态，中途未有人操作仪器，立即更换注射泵，患者有点情绪，工作人员安抚，无伤害。 | 产品原因（包括说明书等） | 产品质量原因 | 无 | 注射泵使用时显示正常工作状态，不泵入药液。 | 患者于2022年3月31日右下肢深静脉血栓形成入院。4月7日上午9时微量泵泵入生理盐水20毫升加尿激酶20万单位以2.5毫升/小时的速度泵入，显示正常工作状态，半小时后护士查看发现泵入液体注射器刻度与开始泵入时一致，并未泵入液体，且显示正常工作状态，中途未有人操作仪器，立即更换注射泵，患者有点情绪，工作人员安抚，无伤害。 | 经拆机检查，发现为丝母磨损，导致无法控制丝杆运动，无法正常推注液体。由于该设备已使用5年，处于超预期使用状态，长期临床使用，丝母频繁咬合丝杆导致磨损。
125370500202200149 | 其他 |  | 注射泵无提示音 | 2022.3.3，为治疗患者使用注射泵进行药物注射，在正常使用中无异常，在注射结束时无声音报警，导致护士未能及时发现注射完成。 | 产品原因（包括说明书等） | 上报设备科，工程师经检修，发现机器内喇叭损坏 |  | 注射泵无提示音 | 2022.3.3，为治疗患者使用注射泵进行药物注射，在正常使用中无异常，在注射结束时无声音报警，导致护士未能及时发现注射完成。 | 经拆机发现喇叭连接线焊点脱落，导致信号无法传递，所以喇叭不能正常发声。喇叭连接线焊点脱落的原因可能是由于长期临床转运过程中，设备受到磕碰等外力作用，导致焊点松动脱落。
125371703202200107 | 其他 | 无 | 注射器固定夹损坏。 | 2022年4月11日，神经外科医护人员使用注射泵为患者注射液体，放置输液器时发现固定夹损坏，无法使用。立即更换设备继续为患者治疗。 | 产品原因（包括说明书等） | 原因不明。 | 无 | 注射器固定夹损坏。 | 2022年4月11日，神经外科医护人员使用注射泵为患者注射液体，放置输液器时发现固定夹损坏，无法使用。立即更换设备继续为患者治疗。 | 由于该设备已使用5年，处于超预期使用状态，临床长期频繁捏合捏柄，导致捏柄老化开裂。
125371802202200076 | 其他 |  | 注射泵按键及报警无声音. | 2022-03-09 09：00责任护士为患者更换连接管时，发现注射泵无报警及按键声音，立即给予更换注射泵并悬挂故障牌，通知器械科前来维修，未给患者造成不良后果. | 产品原因（包括说明书等） | 可能器械质量问题 |  | 注射泵按键及报警无声音. | 2022-03-09 09：00责任护士为患者更换连接管时，发现注射泵无报警及按键声音，立即给予更换注射泵并悬挂故障牌，通知器械科前来维修，未给患者造成不良后果. | 经拆机检查发现，喇叭插头脱落。造成插头脱落的原因分析可能是由于临床转运过程中，设备磕碰震动导致插头松动脱落。
137610400202200093 | 其他 | 无 | 异常2 | 2022年3月29日，在给患者进行静脉注射药物时，注射泵 报异常2代码，立刻予以更换，并上报医疗设备管理科。 | 产品原因（包括说明书等） | 多考虑：1.产品本身存在缺陷？2.操作人员未按产品说明书对产品进行维护和保养？ | 无 | 异常2 | 2022年3月29日，在给患者进行静脉注射药物时，注射泵 报异常2代码，立刻予以更换，并上报医疗设备管理科。 | 经拆机检查发现为长电位器线束松动，造成松动的原因可能是在临床使用和转运过程中，设备震动磕碰，导致内部长电位器线束松动。
125370711202200090 | 其他 | 给病人静推西地兰时，微量泵出现故障，经多次调试，还是不能正常运行，立即从内一科借用微量泵使用，未给对病人造成伤害。 | 微量泵出现故障，经多次调试，还是不能正常运行 | 2022.4.6日，给患者静推西地兰时，微量泵出现故障，经多次调试，还是不能正常运行，立即从其他科室借用微量泵使用，未给对病人造成伤害。 | 产品原因（包括说明书等） | 产品质量问题 | 给病人静推西地兰时，微量泵出现故障，经多次调试，还是不能正常运行，立即从内一科借用微量泵使用，未给对病人造成伤害。 | 微量泵出现故障，经多次调试，还是不能正常运行 | 2022.4.6日，给患者静推西地兰时，微量泵出现故障，经多次调试，还是不能正常运行，立即从其他科室借用微量泵使用，未给对病人造成伤害。 | 1. 经拆机检查，发现是负责传递离合检测信号的FPC线松动，造成检测信号中断，发生报警。 2.FPC线松动的原因分析可能是临床转运过程中设备磕碰震荡导致的。
125371802202200080 | 其他 |  | 开机后显示系统故障4. | 2022-03-09 08:40 责任护士准备好泵入药物为患者连接注射泵时，注射泵开机显示系统故障4，立即给予更换注射泵并悬挂故障牌，通知器械科前来维修，未给患者造成不良后果. | 产品原因（包括说明书等） | 可能与机器有关 |  | 开机后显示系统故障4. | 2022-03-09 08:40 责任护士准备好泵入药物为患者连接注射泵时，注射泵开机显示系统故障4，立即给予更换注射泵并悬挂故障牌，通知器械科前来维修，未给患者造成不良后果. | 1.拆机检查发现主、从道间通信线插头从插座上脱落。 2.分析可能是由于临床转运过程中，设备受外力磕碰，导致主、从道连接线插头松动脱落。
125371703202200109 | 其他 | 无 | 注射杆损坏。 | 2022年4月11日，急诊科使用注射泵为患者治疗时发现注射泵无法使用。更换设备继续为患者治疗。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射杆故障。 | 无 | 注射杆损坏。 | 2022年4月11日，急诊科使用注射泵为患者治疗时发现注射泵无法使用。更换设备继续为患者治疗。 | 由于该设备已使用超过十年，处于超预期使用状态。长期临床使用，丝杆套筒老化导致开裂。
125371502202200066 | 其他 | 输注泵药物不足导致药物疗效不够反应，引起患者未及时治疗。 | 注射器未顶紧报警。 | 2022年3月27日15点，神经内三科护士在使用注射泵进行药物常规输注时，发现注射到还剩10ml左右时就报警无法再次输注，立即停止设备使用，对患者造成延误治疗，科室立刻报修设备科。 | 产品原因（包括说明书等） | 怀疑产品质量缺陷，输注到一定位置就报警停止，推杆容易损坏，无法识别正确位置。 | 输注泵药物不足导致药物疗效不够反应，引起患者未及时治疗。 | 注射器未顶紧报警。 | 2022年3月27日15点，神经内三科护士在使用注射泵进行药物常规输注时，发现注射到还剩10ml左右时就报警无法再次输注，立即停止设备使用，对患者造成延误治疗，科室立刻报修设备科。 | 1.经拆机检查，发现内部传递检测信号的FPC线线束插头处松动，导致信号传递异常，引发报警。 2.造成插头松动的原因分析是由于产品在使用期间转运过程中发生碰撞，导致插头松动。
116211206202200014 | 其他 | 停止运行 | 断电后不能正常运行 | 患者去卫生间时，拔电源后，注射泵不能正常运行，立即更换注射泵后正常使用 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵存在质量问题 | 停止运行 | 断电后不能正常运行 | 患者去卫生间时，拔电源后，注射泵不能正常运行，立即更换注射泵后正常使用 | 注射泵配备的电池为可充电锂电池，该电池属于消耗品，随着使用年限的增加，电池性能会衰减。由于设备已经使用8年，处于超预期使用状态，电池蓄电能力降低，所以在未接交流电情况下，电池电量不足以满足设备正常运行，导致关机。
125370112202200056 | 其他 | 药物无法泵入 | 微量泵不工作 | 患者因1.右外囊-颞叶区脑出血 2.继发性脑室出血 3.呼吸衰竭 4.高血压病 5.慢性阻塞性肺疾病于2022-03-01有脑外科转入重症医学科，根据医嘱给予泵入醒脑静药物，于2022-03-10，09：00设置50ml/h给予泵入，于09:10发现药物未减少，考虑微量泵入不工作，随即更换微量泵后，药物正常泵入，未对患者造成不良影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 2022-03-10，09：00设置50ml/h给予泵入，于09:10发现药物未减少，可能是微量泵本身存在损坏，造成其不能正常泵出药物。 | 药物无法泵入 | 微量泵不工作 | 患者因1.右外囊-颞叶区脑出血 2.继发性脑室出血 3.呼吸衰竭 4.高血压病 5.慢性阻塞性肺疾病于2022-03-01有脑外科转入重症医学科，根据医嘱给予泵入醒脑静药物，于2022-03-10，09：00设置50ml/h给予泵入，于09:10发现药物未减少，考虑微量泵入不工作，随即更换微量泵后，药物正常泵入，未对患者造成不良影响。 | 由于使用的注射器未进行校准，注射器参数与机器保存参数不一致，导致不识别注射器规格型号，无法启动运行。
115152707202200011 | 其他 |  | 卡注射器卡子断裂无法使用 | 我院新生儿科为患儿药物注射，使用微量注射泵，使用时注射器卡子断裂无法使用，只能更换注射泵。 | 产品原因（包括说明书等）,操作原因 | 正常操作，卡子易断裂。 |  | 卡注射器卡子断裂无法使用 | 我院新生儿科为患儿药物注射，使用微量注射泵，使用时注射器卡子断裂无法使用，只能更换注射泵。 | 经过分析和实验，我们发现使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次捏合后，可能会出现开裂现象。在ABS中增加适量玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。推测ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
125370604202200032 | 其他 | 无 | 注射泵注射器固定卡口夹损坏 | 2022.2.24，设备科在进行设备保养维护时，发现注射泵夹子损坏，立即给予更换注射泵夹子后恢复正常。未用到患者身上因此未产生不良伤害。 | 无法确定 | 夹子为塑料材质，且需经常按压，导致夹子根部开裂。 | 无 | 注射泵注射器固定卡口夹损坏 | 2022.2.24，设备科在进行设备保养维护时，发现注射泵夹子损坏，立即给予更换注射泵夹子后恢复正常。未用到患者身上因此未产生不良伤害。 | 由于该设备已使用7年，处于超预期使用状态，长期临床使用，导致捏柄老化开裂。
127420400202200030 | 其他 |  | 开机显示完成 | 刚开机显示完成 | 产品原因（包括说明书等） | 机内数据线脱落 |  | 开机显示完成 | 刚开机显示完成 | 注射泵配备的电池为可充电锂电池，该电池属于消耗品，随着使用年限的增加，电池性能会衰减。由于设备已使用8年，处于超预期使用状态，电池蓄电能力降低，所以未连接交流电时会出现电量不足自动关机。
116211206202200009 | 其他 | 注射泵速度调至3ml/h,10秒后自动调至1ml/h | 速度无法调节 | 2月19日患者冠心病，心绞痛，高血压，房颤，遵医嘱给予药物泵入，注射泵调至3ml/h,启动后10秒机器报警，屏幕显示速度为1ml/h，重新启动仍出现上述情况，更换注射泵后正常 | 无法确定 | 机械故障 | 注射泵速度调至3ml/h,10秒后自动调至1ml/h | 速度无法调节 | 2月19日患者冠心病，心绞痛，高血压，房颤，遵医嘱给予药物泵入，注射泵调至3ml/h,启动后10秒机器报警，屏幕显示速度为1ml/h，重新启动仍出现上述情况，更换注射泵后正常 | 经售后工程师与医院沟通，由于操作人员使用前未清零累积量，导致设备启动前累积量与预置量相同，设备报“输液完成”，以KVO流速运行属于正常现象。
125370604202200033 | 其他 | 无 | 注射泵推杆损坏 | 2022.2.21设备科在进行维护保养时，发现注射泵推动杆无动作，未产生伤害，经设备科检修发现推动杆损坏，立即给予返厂维修，更换推动杆后恢复正常使用。未使用至患者身上未造成不良伤害。 | 无法确定 | 推动杆老化损坏 | 无 | 注射泵推杆损坏 | 2022.2.21设备科在进行维护保养时，发现注射泵推动杆无动作，未产生伤害，经设备科检修发现推动杆损坏，立即给予返厂维修，更换推动杆后恢复正常使用。未使用至患者身上未造成不良伤害。 | 由于设备已使用超过8年，处于超预期使用状态。长期频繁使用捏柄，导致该部件损坏。
125371100202200080 | 其他 | 无 | 注射器夹持部位断裂 | 2022年2月21日在使用注射泵为患者输注药物时，发生注射器夹持部位断裂故障，立即停止使用，更换另外的注射泵为患者完成输注，未对患者造成伤害，通知设备科维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射器夹持部位断裂 | 无 | 注射器夹持部位断裂 | 2022年2月21日在使用注射泵为患者输注药物时，发生注射器夹持部位断裂故障，立即停止使用，更换另外的注射泵为患者完成输注，未对患者造成伤害，通知设备科维修。 | 由于设备已使用超过6年，处于超预期使用状态。长期频繁使用捏柄，导致该部件磨损断裂。
125370604202200029 | 其他 | 无 | 注射泵注射器固定卡口夹损坏 | 2022年2月18日，内二科在维护注射泵时，发现注射器卡口损坏，立即更换注射泵，并上报设备科，经设备科检查发现注射器固定卡扣老化断裂，更换卡扣后恢复正常使用。未造成不良伤害。 | 无法确定 | 2022年2月18日，科室在维护注射泵时，发现注射器卡口损坏，未对患者造成伤害，经设备科检查发现注射器固定卡扣老化断裂，更换卡扣后恢复正常使用。 | 无 | 注射泵注射器固定卡口夹损坏 | 2022年2月18日，内二科在维护注射泵时，发现注射器卡口损坏，立即更换注射泵，并上报设备科，经设备科检查发现注射器固定卡扣老化断裂，更换卡扣后恢复正常使用。未造成不良伤害。 | 由于设备已使用超过7年，处于超预期使用状态。长期频繁使用捏柄，导致该部件磨损断裂。
125371806202200067 | 其他 |  | 注射器针栓固定手柄断裂 | 给患者使用注射泵时，调节针栓手柄时手柄断裂。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵存在设计缺陷，容易造成针栓固定手柄磕碰。 |  | 注射器针栓固定手柄断裂 | 给患者使用注射泵时，调节针栓手柄时手柄断裂。 | 由于该设备已使用6年，处于超预期使用状态。长期临床使用，频繁按压捏柄，导致捏柄老化断裂。
125370910202200060 | 其他 | 无 | 使用时，夹上注射器，设置注射速率时，按确认键无反应 | 使用时，夹上注射器，设置注射速率时，按确认键无反应 | 产品原因（包括说明书等） | 多次按确认键，触点碳化，接触不良 | 无 | 使用时，夹上注射器，设置注射速率时，按确认键无反应 | 使用时，夹上注射器，设置注射速率时，按确认键无反应 | 经拆机检查发现，设备主控板进液，药液干粉附着在“确认键”处导致接触不良，无反应。
125371410202200033 | 其他 | 无 | 设备开机后无法启动 | 2022年3月1日，内十送修一台注射泵，据该科室反映，当日该科室进行日常设备维护保养时发现该设备开机后无法启动，随即送修，未对病人造成不良影响。 | 无法确定 |  | 无 | 设备开机后无法启动 | 2022年3月1日，内十送修一台注射泵，据该科室反映，当日该科室进行日常设备维护保养时发现该设备开机后无法启动，随即送修，未对病人造成不良影响。 | 由于设备在医院已使用8年，属于超预期寿命使用状态。前壳压柄结构因长期频繁使用，老化开裂。
116210200202200040 | 其他 | 无 | D010301_操作失效 | 2021年12月3日，该机器开机正常，安装完注射器，设置完参数后，按启动键，设备无反应，不工作。更换其他设备。 | 产品原因（包括说明书等） | 可能为产品故障 | 无 | D010301_操作失效 | 2021年12月3日，该机器开机正常，安装完注射器，设置完参数后，按启动键，设备无反应，不工作。更换其他设备。 | 经拆机检查发现，设备主控板进液，药液干粉附着在“启动键”处导致接触不良，无反应。
129440531202200014 | 严重伤害 | 影响使用 | D010301_操作失效,D020203_定位失效 | 2022年2月15日，我院内一区的一台威高注射泵，护士在准备使用时发现设备一直报警，无法启动工作，科室及时通知设备科处理。 | 产品原因（包括说明书等） | 经设备科人员检查，发现设备一直报警（注射器未顶紧），无法消除，此设备安装未满一年，年前刚返厂维修，现又故障，产品质量与售后太差！！！ | 影响使用 | D010301_操作失效,D020203_定位失效 | 2022年2月15日，我院内一区的一台威高注射泵，护士在准备使用时发现设备一直报警，无法启动工作，科室及时通知设备科处理。 | 1.经返厂拆机检查，发现内部传递检测信号的FPC线线束插头处松动，导致信号传递异常，引发报警。 2.造成插头松动的原因分析是由于产品在售后工程师维修后寄回医院运输环节震动等外力以及在使用期间转运过程中发生碰撞，导致插头松动。 经过分析，我公司认为该不良事件不属于严重伤害，应为其他。
125371703202200036 | 其他 | 无 | 无法注射液体。 | 2022年2月15日，新生儿科医护人员使用注射泵为患者注射液体，连接注射器后发现无法推注液体。更换设备继续为患者治疗。 | 产品原因（包括说明书等） | 系统故障。 | 无 | 无法注射液体。 | 2022年2月15日，新生儿科医护人员使用注射泵为患者注射液体，连接注射器后发现无法推注液体。更换设备继续为患者治疗。 | 1.经拆机检查发现，设备运行模块有关长电位器（行程传感器）插头松动导致。 2.由于设备已使用10年，在转运过程中受到外力碰撞，导致插头松动。
125371803202200020 | 其他 |  | 电池报警 | 2022.1.17在神经外科使用注射泵时发现报警，科室及时更换备用输液泵，未对病人造成不良影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 电池损坏 |  | 电池报警 | 2022.1.17在神经外科使用注射泵时发现报警，科室及时更换备用输液泵，未对病人造成不良影响。 | 由于医院上次电池模式使用后未进行充电，导致设备电池储存电量低，医院在电池模式下使用设备，设备报“电压低”为正常现象。
138620409202200011 | 其他 | 无 | 阻塞报警 | 护理人员在使用过程中，发现注射泵报阻塞报警 | 无法确定 | 初步推断为输液管打折受压，或血块阻塞静脉通路，进血端血管压力过大 | 无 | 阻塞报警 | 护理人员在使用过程中，发现注射泵报阻塞报警 | 经售后工程师与医院沟通，设备阻塞等级为“低级”，报警时医院检查为血块阻塞通路，导致管路内压力超过设定的阈值，设备提示“阻塞”报警提醒操作人员干预，属于正常现象。
140654500202200282 | 其他 |  | D1016_电路故障,D1022_电器件问题 | 使用连接交流电源时，仪器后端电源接口处闪爆 | 产品原因（包括说明书等） | 检查检测仪器，发现仪器电源板故障，短路 |  | D1016_电路故障,D1022_电器件问题 | 使用连接交流电源时，仪器后端电源接口处闪爆 | 经售后人员与医院沟通，医院使用设备时，电源线设备接口端处有药液附着未及时清理，导致电源线连接交流电后，线路短路，无法正常开机。
115151010202200035 | 其他 |  | 注射泵显示注射完成，但注射器内仍有药物 | 为患者使用该注射泵治疗，治疗完毕机器显示注射完毕但注射器内仍残留2ml液体，联系设备科维修。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 注射泵显示注射完成，但注射器内仍有药物 | 为患者使用该注射泵治疗，治疗完毕机器显示注射完毕但注射器内仍残留2ml液体，联系设备科维修。 | 经售后工程师与医院沟通，医院长期未进行设备维护，导致设备内储存的注射器参数与实际参数不符，造成流速不准。
125371703202200045 | 其他 |  | 设备速率不准 | 在使用过程中，发现速率不准，进行校准后正常使用 | 产品原因（包括说明书等） | 速率不准 |  | 设备速率不准 | 在使用过程中，发现速率不准，进行校准后正常使用 | 经售后工程师与医院沟通，医院长期未进行设备维护，导致设备内储存的注射器参数与实际参数不符，造成流速不准。
125370701202200049 | 其他 | 无 | 微量注射泵开机报警，提示信息“系统故障4” | 患者于2022年02月12日因急性心力衰竭到我院急诊科就诊，02月19日08:40应用注射泵为患者定速泵入药液，开机后注射泵报警，屏幕显示系统故障4，重启机器后报警未消除，立即予更换注射泵继续为患者输注药液，未对患者造成影响，及时向患者及家属做好解释工作，取得理解，联系器械科工程师前来检修，目前机器处于待修状态。 | 产品原因（包括说明书等） | 通过咨询厂家工程师，得知“系统故障4”表示注射泵通信故障 | 无 | 微量注射泵开机报警，提示信息“系统故障4” | 患者于2022年02月12日因急性心力衰竭到我院急诊科就诊，02月19日08:40应用注射泵为患者定速泵入药液，开机后注射泵报警，屏幕显示系统故障4，重启机器后报警未消除，立即予更换注射泵继续为患者输注药液，未对患者造成影响，及时向患者及家属做好解释工作，取得理解，联系器械科工程师前来检修，目前机器处于待修状态。 | 1.拆机检查发现主、从道间通信线插头从插座上脱落。 2.分析可能是由于临床转运过程中，设备受外力磕碰，导致主、从道连接线插头松动脱落。
117221230202200043 | 其他 | 无伤害 | 机器异常报警 | 机器异常报警，重启否仍报警 | 产品原因（包括说明书等） |  | 无伤害 | 机器异常报警 | 机器异常报警，重启否仍报警 | 由于该设备已使用7年，处于超预期使用状态，临床长期使用，电池老化蓄电能降低，开机电量低，导致报“电压低”
140650110202200015 | 其他 | 无法正常使用，影响患者治疗疗效 | 设备异常停机报警 | 值班护士发现设备经常无故停机并报警，报警内容：注射器未夹紧，更换注射器后故障依旧，随即更换备用设备并报修，对病人未造成影响 | 产品原因（包括说明书等） | 注射器传感器排线故障导致无法正确识别注射器 | 无法正常使用，影响患者治疗疗效 | 设备异常停机报警 | 值班护士发现设备经常无故停机并报警，报警内容：注射器未夹紧，更换注射器后故障依旧，随即更换备用设备并报修，对病人未造成影响 | 1.经拆机检查，发现内部传递检测信号的FPC线线束插头处松动，导致信号传递异常，引发报警。 2.造成插头松动的原因分析是由于产品在运输环节震动、跌落等外力以及在使用期间转运过程中发生碰撞，导致插头松动。
140650110202200017 | 其他 | 无法正常使用 | 按键板失灵无法开机 | 护士在使用设备时发现设备无法开机后通知工程师维修 | 无法确定 | 薄膜按键板失灵导致无法开机 | 无法正常使用 | 按键板失灵无法开机 | 护士在使用设备时发现设备无法开机后通知工程师维修 | 由于该设备已使用8年，处于超预期使用状态，临床长期使用，频繁进行按键操作，主控板上开机键按键机械性老化，导致按键帽与按键间缝隙变大接触不良，导致开机键不灵敏。
140652801202200005 | 其他 | M1953_阻塞 | D020207_推进困难 | 科室在使用时，发现注射器夹断裂，无法固定注射器影响科室正常使用。 | 产品原因（包括说明书等） |  | M1953_阻塞 | D020207_推进困难 | 科室在使用时，发现注射器夹断裂，无法固定注射器影响科室正常使用。 | 经过分析和实验，我们发现使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次捏合后，可能会出现开裂现象。在ABS中增加适量玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。推测ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
140652811202200016 | 其他 | 设备无法使用导致耽误治疗 | 拉杆断裂 | 于2022年1月21日，儿科护士报修，说注射泵拉杆断裂，设备科工程师把注射泵取回维修室，正在维修。 | 无法确定 | 设备使用年限过长，使用频繁导致设备故障。 | 设备无法使用导致耽误治疗 | 拉杆断裂 | 于2022年1月21日，儿科护士报修，说注射泵拉杆断裂，设备科工程师把注射泵取回维修室，正在维修。 | 由于该设备已使用7年，处于超预期使用状态，长期临床频繁使用，捏柄反复受到按压，导致磨损开裂。
140652811202200004 | 其他 | 注射泵固定不好，可能导致砸到病人身上 | 输液架固定夹滑丝 | 于2022年1月4日，CCU护士准备使用注射泵给患者注射药物时，发现注射泵在输液架上的位置松动，可能会导致注射泵掉下来砸到病人身上。所以立即停止使用，向设备科报修。设备科工程师发现输液架固定夹滑丝。通过维修，注射泵能固定好了，排除了安全隐患。 | 无法确定 | 设备使用频繁导致固定夹滑丝。 | 注射泵固定不好，可能导致砸到病人身上 | 输液架固定夹滑丝 | 于2022年1月4日，CCU护士准备使用注射泵给患者注射药物时，发现注射泵在输液架上的位置松动，可能会导致注射泵掉下来砸到病人身上。所以立即停止使用，向设备科报修。设备科工程师发现输液架固定夹滑丝。通过维修，注射泵能固定好了，排除了安全隐患。 | 由于设备已使用七年，处于超预期寿命使用状态，频繁使用导致螺孔内的螺纹磨损，不能与螺杆起到咬合的效果。
125371802202200013 | 其他 |  | 输液夹子关闭后机器不报警 | 2022-1-13为患者使用注射泵降压治疗，患者做检查时关闭延长管输液夹子，但机器忘记关闭，机器处于正常运作状态，2小时后才报警。药液未减少。 | 产品原因（包括说明书等） | 堵塞报警功能失灵 |  | 输液夹子关闭后机器不报警 | 2022-1-13为患者使用注射泵降压治疗，患者做检查时关闭延长管输液夹子，但机器忘记关闭，机器处于正常运作状态，2小时后才报警。药液未减少。 | 1.售后工程师与医院沟通，设备阻塞等级为“中”，在管路压力值达到61kPa-100kPa，设备报“阻塞”报警。 2.故障发生时设备设定流速较低，关闭延长管输液夹后，设备正常运行液体对管路的压力增速缓慢，压力值达到报警阈值的时间较长，所以“阻塞”报警延迟。
125371803202200013 | 其他 |  | 使用时报错传感器故障 | 2021年12月28日在血液病房使用注射泵时报故障，无法使用。及时更换备用泵，未对病人造成不良影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 传感器损坏 |  | 使用时报错传感器故障 | 2021年12月28日在血液病房使用注射泵时报故障，无法使用。及时更换备用泵，未对病人造成不良影响。 | 由于该设备已使用8年，处于超预期使用状态，长期临床频繁使用，导致压力传感器线路老化，造成误报警。
125370512202200032 | 其他 | 影响病人注射 | 2022.1.20注射泵在使用时出现暂停后发生报警 | 2022.1.20注射泵在使用时出现暂停后发生报警 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 | 2022.1.20注射泵在使用时出现暂停，后发生报警 | 影响病人注射 | 2022.1.20注射泵在使用时出现暂停后发生报警 | 2022.1.20注射泵在使用时出现暂停后发生报警 | 经售后工程师与医院沟通，分析可能是由于注射器延长线弯折引起的报警，更换注射器设备正常运行，此报警为正常现象。
125371801202100571 | 其他 |  | 无法识别输液器 | 在使用过程中发现无法识别输液器，报修设备科 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵感应问题或者与注射器不相匹配 |  | 无法识别输液器 | 在使用过程中发现无法识别输液器，报修设备科 | 经售后工程师与医院进行沟通，医院使用的注射器品牌为新华，医院在使用该品牌注射器前未对该品牌注射器进行校准，导致设备内存储的参数与实际使用的注射器参数不一致，设备无法识别注射器。
125371802202100348 | 其他 |  | 系统故障4 | 2021-12-7遵医嘱给予患者静脉泵入降压药时，注射泵接通电源后，显示系统故障4，立即更换注射泵，继续为患者治疗。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵系统故障 |  | 系统故障4 | 2021-12-7遵医嘱给予患者静脉泵入降压药时，注射泵接通电源后，显示系统故障4，立即更换注射泵，继续为患者治疗。 | 1.拆机检查发现主、从道间连接线插头从插座上脱落。 2.怀疑是设备受到外力磕碰，导致插头脱落。
125371806202100509 | 其他 |  | 报警指示灯闪烁但蜂鸣器不响。 | 在进行设备巡检过程中，发现报警灯闪烁，但蜂鸣器不响。 | 产品原因（包括说明书等） | 蜂鸣器坏 |  | 报警指示灯闪烁但蜂鸣器不响。 | 在进行设备巡检过程中，发现报警灯闪烁，但蜂鸣器不响。 | 经拆机发现，设备内进液导致主控板线路短路，设备无法正常开机。
125371806202100545 | 其他 |  | 一通道确认键失灵。 | 准备给患者使用该设备时，开机设定参数无法确认。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 一通道确认键失灵。 | 准备给患者使用该设备时，开机设定参数无法确认。 | 经拆机发现，该设备进液，导致“确认键”按键失灵。
125371803202100521 | 其他 |  | 注射泵报警 | 2021年12月8日，在我院血液科，护士正常使用注射泵时，尾夹传感器报警。送修医工部，反复检测后发现传感器损坏，更换尾夹传感器后可正常使用。没有对病人造成不良后果。 | 产品原因（包括说明书等） | 传感器损坏 |  | 注射泵报警 | 2021年12月8日，在我院血液科，护士正常使用注射泵时，尾夹传感器报警。送修医工部，反复检测后发现传感器损坏，更换尾夹传感器后可正常使用。没有对病人造成不良后果。 | 售后工程师与设备科沟通后得知该设备曾经不慎摔过。导致推拉盒断裂。
120321432202200005 | 其他 | 无 | 输液泵按键损坏无法正常启动 | 输液泵报修维修组无法正常使用按键损坏 | 无法确定 | 注射泵长期使用按键损坏 | 无 | 输液泵按键损坏无法正常启动 | 输液泵报修维修组无法正常使用按键损坏 | 由于该设备已使用9年，处于超预期使用状态。临床使用按键频率高，“1键”和“确认键”按键老化与主控板有空隙，导致按键不灵敏。
125371703202100284 | 其他 | 无 | 无法开机 | 2021年12月18日，呼吸一科预使用注射泵时发现注射泵无法开机，随即报修。 | 无法确定 | 主板老化 | 无 | 无法开机 | 2021年12月18日，呼吸一科预使用注射泵时发现注射泵无法开机，随即报修。 | 由于设备已在科室使用5年，处于超预期使用状态，设备老化导致电源板电源模块焊接引脚松动，使电源接触不良无法开机。
117221230202200006 | 其他 | 无伤害 | 机器异常报警 | 机器异常报警 | 产品原因（包括说明书等） |  | 无伤害 | 机器异常报警 | 机器异常报警 | 由于该设备已使用6年，处于超预期使用状态，长期临床搬动和转运过程中，设备震荡导致FPC线摩擦导致破损。
138620409202100815 | 其他 | 无 | 电池低电压报警 | 在使用过程中出现低电压报警 该设备无法查询有效期 | 无法确定 | 电池故障致电池充电无效 | 无 | 电池低电压报警 | 在使用过程中出现低电压报警 该设备无法查询有效期 | 由于该设备已使用5年，处于超预期使用状态，设备老化导致电源板电源模块焊接引脚松动，使电池无法充电。
138620409202100814 | 其他 | 无 | 电池低电压报警 | 在使用过程中出现电池低电压报警 该设备无法查询有效期 | 无法确定 | 电池充电无效，需更换电池 | 无 | 电池低电压报警 | 在使用过程中出现电池低电压报警 该设备无法查询有效期 | 由于该设备已使用5年，处于超预期使用状态，设备老化导致电源板电源模块焊接引脚松动，使电池无法充电。
138620409202100813 | 其他 | 无 | 输液泵在使用过程中提示堵塞报警 | 科室在使用过程中出现堵塞报警 该设备无法查询有效期 | 无法确定 | 因为输液器调节阀未开，或者管路打折，针头或输液管堵塞 | 无 | 输液泵在使用过程中提示堵塞报警 | 科室在使用过程中出现堵塞报警 该设备无法查询有效期 | 由于该设备已使用10年，处于超预期使用状态，长期使用导致设备内部压力值出现偏差，引发报警。
140654500202101113 | 其他 | 无法给药 | 1通道推杆夹断 | 为了给病人精准用药，护士依据大夫医嘱，为病人使用注射泵精准给药，在安装注射器时发现1通道推杆夹无法打开，为不影响患者用药，护士及时更换备用注射泵，并将故障问题上报医疗器械中心 | 产品原因（包括说明书等） | 推杆夹使用频率高，又是高分子材料制品，故常会出现断裂故障 | 无法给药 | 1通道推杆夹断 | 为了给病人精准用药，护士依据大夫医嘱，为病人使用注射泵精准给药，在安装注射器时发现1通道推杆夹无法打开，为不影响患者用药，护士及时更换备用注射泵，并将故障问题上报医疗器械中心 | 由于设备已在医院使用6年，属于超预期使用状态。设备长期使用，频繁开合左右夹导致摆齿轮开裂，导致部件回弹无法到位，使注射器推杆尾部的注射器夹不能正常打开。
121330607202100131 | 其他 | 无法正常注射 | D27_产品质量问题 | 微泵正常通电后，无法启动，拔掉电源，单靠电池未启动，接上电源仍无反应 | 产品原因（包括说明书等） | 微量注射泵机器出现故障，可能内部元件损坏 | 无法正常注射 | D27_产品质量问题 | 微泵正常通电后，无法启动，拔掉电源，单靠电池未启动，接上电源仍无反应 | 由于该设备已使用5年，处于超预期使用状态，电池性能下降蓄电能力降低，医院未定期进行充电保养导致电池电量低，电池模式下无法正常开机。长期的临床使用，频繁对电源线进行弯折拉扯，导致电源线内部电线断裂接触不良，所以交流电供电模式下无法正常开机。
115151010202100393 | 其他 |  | 注射器推杆老化 | 设备在使用过程中逐渐发现注射器推杆有明显的老化现象，产生较为明显的裂痕。 | 产品原因（包括说明书等） | 工程师分析设备推杆出现严重裂痕属于材质问题，有比较明显的碎裂，且同样故障现象有多起。 |  | 注射器推杆老化 | 设备在使用过程中逐渐发现注射器推杆有明显的老化现象，产生较为明显的裂痕。 | 由于设备已使用9年，处于超预期使用状态，空心轴外表面经常与药液接触，长期受到药液污染影响，加速套管老化开裂。
115151010202100392 | 其他 |  | 注射器压板头老化碎裂 | 设备在使用过程中逐渐发现注射器压板头有明显的老化现象，产生较为明显的裂痕。 | 产品原因（包括说明书等） | 经工程师分析设备属于设备材质问题，经比对同期购买的其他品牌的输注泵并未发现如此严重材质的老化现象，目前该类设备已经影响正常使用。 |  | 注射器压板头老化碎裂 | 设备在使用过程中逐渐发现注射器压板头有明显的老化现象，产生较为明显的裂痕。 | 由于该设备已使用9年，处于超预期使用状态，长期临床频繁使用，导致压柄处老化开裂。 经过分析和实验，我们发现使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的压柄，在经过数万次试验后，可能会出现开裂现象。在ABS中增加适量玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。推测ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成压柄开裂。
129442560202101028 | 其他 |  | 传送杆断裂 | 护士使用该注射泵为患者输液时发现注射管松动，检查后看到传送杆断裂，不能注射。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 传送杆断裂 | 护士使用该注射泵为患者输液时发现注射管松动，检查后看到传送杆断裂，不能注射。 | 由于设备在医院已使用9年，属于超预期寿命使用状态。前壳压柄结构因长期频繁使用，老化开裂。
116210608202100134 | 其他 |  | D0407_输注不足 | 使用中，发现输注速度不对，检查泵运行情况，询问操作员，发现为操作失误。 | 无法确定 |  |  | D0407_输注不足 | 使用中，发现输注速度不对，检查泵运行情况，询问操作员，发现为操作失误。 | 经售后工程师与医护人员沟通，由于医护人员使用注射器品牌与设备设定的注射器品牌不一致，导致使用时设备参数与使用注射器不一致，导致流速不准。
137610400202100591 | 其他 | 无 | 注射器夹子损坏 | 2021年11月8日，使用前检查发现设备损坏，联系工程师维修。 | 无法确定 | 设备故障 | 无 | 注射器夹子损坏 | 2021年11月8日，使用前检查发现设备损坏，联系工程师维修。 | 由于该设备已使用超过7年，处于超预期使用状态，长期频繁使用加速老化，导致捏柄损坏。
129291712202100616 | 其他 |  | 注射泵显示离合未闭 | 于2021年12月10日10：00分周喜加患者需用注射泵控制替加环素药物的流速，操作微量泵时发生微量泵屏幕显示“离合未闭”，（操作过程未有不妥）立即暂停该微量泵操作，及时更换其他微量泵使用，并告知设备科处理，未给患者造成影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 屏幕显示“离合未闭” |  | 注射泵显示离合未闭 | 于2021年12月10日10：00分周喜加患者需用注射泵控制替加环素药物的流速，操作微量泵时发生微量泵屏幕显示“离合未闭”，（操作过程未有不妥）立即暂停该微量泵操作，及时更换其他微量泵使用，并告知设备科处理，未给患者造成影响。 | 经返厂拆机检查，发现设备内部FPC线损坏。FPC线的功能之一是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，发生报警。报警后设备不能注射药物，无法正常使用。
116210200202100284 | 其他 | 无 | D0101_故障提示 | 2021年11月16日患者使用注射泵过程中，机器报警，显示2号报警，为传感器报警，更换其他设备。 | 产品原因（包括说明书等） | 传感器过脏导致 | 无 | D0101_故障提示 | 2021年11月16日患者使用注射泵过程中，机器报警，显示2号报警，为传感器报警，更换其他设备。 | 1.经拆机检查发现是主控板-电源板线束插头松动导致报警。 2.造成插头松动的原因可能是在使用期间转运过程中发生碰撞，导致插头松动。
116210200202100281 | 其他 | 无 | D101203_充电失效 | 2021年9月17日，在输液泵使用过程中机器报警，电池无电，电池线断充不了电，更换其他设备。 | 产品原因（包括说明书等） | 电池线断充不了电 | 无 | D101203_充电失效 | 2021年9月17日，在输液泵使用过程中机器报警，电池无电，电池线断充不了电，更换其他设备。 | 由于该设备已使用9年，处于超预期使用状态，长期临床使用频繁拉扯、弯折电源线，导致电源线断裂，无法充电。
128431800202100746 | 其他 | 胸闷 | 泵入实际速度快于设置速度 | 患者静脉泵入硝酸异山梨酯时，当班护士设置泵入速度为4ml/小时，泵入15分钟后，患者诉胸闷等不适。护士查看患者，监测P 80次/分、SPO299%、BP115/72mmHg，查看静脉泵发现硝酸异山梨酯已泵入5ml。立即停止静脉泵 | 产品原因（包括说明书等） |  | 胸闷 | 泵入实际速度快于设置速度 | 患者静脉泵入硝酸异山梨酯时，当班护士设置泵入速度为4ml/小时，泵入15分钟后，患者诉胸闷等不适。护士查看患者，监测P 80次/分、SPO299%、BP115/72mmHg，查看静脉泵发现硝酸异山梨酯已泵入5ml。立即停止静脉泵 | 由于该设备已使用3年，医院长期未进行注射器校准，注射器参数与设备内保存参数不一致，导致流速过快。
116210200202100325 | 其他 | 无 | D0305_松动连接 | 2021年12月7日，设备正常开机后，固定不住注射器，无法进行下一步工作。更换其他设备，通知工程师维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 可能为产品质量问题 | 无 | D0305_松动连接 | 2021年12月7日，设备正常开机后，固定不住注射器，无法进行下一步工作。更换其他设备，通知工程师维修。 | 由于设备在医院已使用8年，属于超预期寿命使用状态。前壳压柄结构因长期频繁使用，老化开裂。
116210200202100322 | 其他 | 无 | D0305_松动连接 | 2021年12月15日，术前检查时，发现注射泵无法夹紧注射器，更换另一台注射泵后正常使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 可能为产品质量问题 | 无 | D0305_松动连接 | 2021年12月15日，术前检查时，发现注射泵无法夹紧注射器，更换另一台注射泵后正常使用。 | 经拆机发现捏柄处进药液干粉导致捏柄张开不顺畅，影响注射器的安装，使注射泵不能正常使用。
125371500202100518 | 其他 |  | D040304_容量精度问题 | 注射时间不准 | 产品原因（包括说明书等） | 注射时间不准，需校正 |  | D040304_容量精度问题 | 注射时间不准 | 经调查，由于设备已使用3年，医院未定期进行注射器校准，导致设备内保存注射器参数与注射器实际参数有偏差，导致流速过快。
116210608202100108 | 其他 |  | D040505_流速不准 | 使用中发现A通道注射速度偏快 | 无法确定 |  |  | D040505_流速不准 | 使用中发现A通道注射速度偏快 | 由于该设备使用超过5年，处于超预期使用。医院长时间未进行注射器校准，使用注射器参数与设定存储的注射器参数不一致，导致流速快。
123350300202101738 | 其他 | 推注泵的无法卡住注射器 | 无法正常使用 | 推杆无法使用,推注泵无法卡住注射器。 | 无法确定 | 产品设计上的问题，推杆部分出现多次类似的状况，而无法使用。 | 推注泵的无法卡住注射器 | 无法正常使用 | 推杆无法使用,推注泵无法卡住注射器。 | 由于该设备已使用5年，处于超预期使用状态，长期临床使用，捏柄老化，导致无法固定注射器。
113130658202101285 | 其他 | 无 | 泵入重酒石酸去甲肾上腺素注射液完毕，无报警音。 | 2021-10-14患者资料-姓名: 梁涛利泵入重酒石酸去甲肾上腺素注射液完毕，无报警音，床旁护士及时发现，应用其他注射泵给予更换药物继续泵入，未造成不良后果。 | 产品原因（包括说明书等） | 质量问题，注射完毕无报警，系统故障 | 无 | 泵入重酒石酸去甲肾上腺素注射液完毕，无报警音。 | 2021-10-14患者资料-姓名: 梁涛利泵入重酒石酸去甲肾上腺素注射液完毕，无报警音，床旁护士及时发现，应用其他注射泵给予更换药物继续泵入，未造成不良后果。 | 1.工程师拆机检查发现喇叭连接线插座松动。 2.造成插座松动的原因可能是由于在使用期间转运过程中发生碰撞，导致插座松动。
125371410202100289 | 其他 | 无 | 无法开机 | 2021年9月25日，内科ICU送修注射泵一台，据该科室反映，当日该科室进行日常设备维护保养时发现该设备无法通电，随即送修，未对病人造成不良影响。 | 无法确定 |  | 无 | 无法开机 | 2021年9月25日，内科ICU送修注射泵一台，据该科室反映，当日该科室进行日常设备维护保养时发现该设备无法通电，随即送修，未对病人造成不良影响。 | 经返厂拆机检查，设备电源板焊盘脱落，导致设备无法正常通电。由于该设备已使用近10年，处于超预期使用状态，临床操作及转运过程中，设备震动、磕碰，导致电源板焊盘脱落。
124361000202100134 | 其他 | 双通道中的一号无法启动 | 不能全部使用 | 该设备使用时发现一号通道无法启动，报修。未造成不良影响。 | 产品原因（包括说明书等） |  | 双通道中的一号无法启动 | 不能全部使用 | 该设备使用时发现一号通道无法启动，报修。未造成不良影响。 | 由于该设备已使用超过9年，处于超预期使用状态，临床长期频繁使用导致捏柄老化断裂。
125371703202100250 | 其他 | 无 | 不充电 | 2021年11月5日，急诊室打电话报修一台注射泵无法充电。工程师检查后发现需要更换配件随即返厂处理。 | 无法确定 | 不明 | 无 | 不充电 | 2021年11月5日，急诊室打电话报修一台注射泵无法充电。工程师检查后发现需要更换配件随即返厂处理。 | 由于该设备已使用近9年，处于超预期使用状态，长期临床使用和转运过程中，设备震动、磕碰，导致内部电源板与电源模块焊接脱落，导致设备无法正常充电。
125371100202100573 | 其他 | 未对患者造成任何伤害 | 工作中突然断电，停止工作 | 2021年10月27日工作人员发现用来精确注射药物的注射泵工作中突然断电，停止工作。重启，故障依旧。马上更换同类型的设备，继续治疗。立即通知设备科工程师处理。未对患者造成任何伤害。 | 产品原因（包括说明书等） | AC线打火断裂所致。 | 未对患者造成任何伤害 | 工作中突然断电，停止工作 | 2021年10月27日工作人员发现用来精确注射药物的注射泵工作中突然断电，停止工作。重启，故障依旧。马上更换同类型的设备，继续治疗。立即通知设备科工程师处理。未对患者造成任何伤害。 | 由于该设备已使用超过7年，处于超预期使用状态。长期临床使用，电源线频繁卷曲折叠造成内部电线接触不良，无法为设备供电，设备无法正常使用。
129291712202100553 | 其他 |  | 注射泵拉杆已损坏 | 于2021年12月1日09:35分，遵嘱予0.9%氯化钠50ml+注射用美罗培南1g以25ml/h静脉泵入，在使用过程中发现拉杆已损坏， 立即更换注射泵使用，上报护士长和设备管理人员，未给患者造成影响。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 注射泵拉杆已损坏 | 于2021年12月1日09:35分，遵嘱予0.9%氯化钠50ml+注射用美罗培南1g以25ml/h静脉泵入，在使用过程中发现拉杆已损坏， 立即更换注射泵使用，上报护士长和设备管理人员，未给患者造成影响。 | 经疲劳实验发现，使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次捏合后，可能会出现开裂现象。在ABS中增加适量玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。分析可能是ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
126411510202100142 | 其他 |  | 任护士遵医嘱用药0.9%氯化钠注射液44ml+呋塞米60㎎微量泵泵入6ml/h，11:45患者家属诉该泵药物已用完，随发现微量泵故障，未按照设定的泵速泵入，本应该8小时泵完的药物，在3个小时内泵完。 | 2021.11.17.09：00责任护士遵医嘱用药0.9%氯化钠注射液44ml+呋塞米60㎎微量泵泵入6ml/h，11:45患者家属诉该泵药物已用完，随发现微量泵故障，未按照设定的泵速泵入，本应该8小时泵完的药物，在3个小时内泵完。 | 操作原因 | 责任护士未及时关注微量泵每小时泵入的情况，导致微量泵故障时未及时发现。 分级护理制度落实不到位，交接班制度落实不到位。 缺乏安全风险防范意识。 |  | 任护士遵医嘱用药0.9%氯化钠注射液44ml+呋塞米60㎎微量泵泵入6ml/h，11:45患者家属诉该泵药物已用完，随发现微量泵故障，未按照设定的泵速泵入，本应该8小时泵完的药物，在3个小时内泵完。 | 2021.11.17.09：00责任护士遵医嘱用药0.9%氯化钠注射液44ml+呋塞米60㎎微量泵泵入6ml/h，11:45患者家属诉该泵药物已用完，随发现微量泵故障，未按照设定的泵速泵入，本应该8小时泵完的药物，在3个小时内泵完。 | 由于该设备已使用超过3年，未定期进行注射器校准，注射器参数与设备内保存参数不一致，导致流速过快。
116210200202100291 | 其他 | 无 | 无法正确识别注射器 | 该设备是一种小型的输液装置，用于向患者体内输送小剂量的药物液体。2021.5.5，在使用设备时发生输液泵无法正确识别不同毫升数的输液器。报送设备科维修。 | 无法确定 | 输液泵无法正确识别不同毫升数的输液器 | 无 | 无法正确识别注射器 | 该设备是一种小型的输液装置，用于向患者体内输送小剂量的药物液体。2021.5.5，在使用设备时发生输液泵无法正确识别不同毫升数的输液器。报送设备科维修。 | 由于该设备已使用超过8年，处于超预期使用状态。长期临床使用，注射器检测板老化，导致无法准确识别注射器规格。
129442560202100889 | 其他 |  | 报警“阻塞”，不能注射 | 护士使用该设备给患者注射液体时，大约十五分钟左右，患者报告无液体注射。检查发现屏幕显示阻塞报警，重启亦无效。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵显示阻塞报警，重启亦无效。 |  | 报警“阻塞”，不能注射 | 护士使用该设备给患者注射液体时，大约十五分钟左右，患者报告无液体注射。检查发现屏幕显示阻塞报警，重启亦无效。 | 1.经拆机检查发现，压力传感器插头松动导致报警。 2.1.“阻塞”报警是输液泵检测输液管路内是否发生阻塞的一种提示性报警，当设备内部的压力传感器感知到输液管路上压力过大时，会触发此报警。此时设备会自动停止运行，并发出报警信息提醒操作人员进行人工干预。 3.造成压力传感器插头松动的原因可能是由于使用期间转运过程中发生碰撞，导致插头松动，造成误报警。
129291712202100614 | 其他 |  | 注射泵拉杆未能安装注射器 | 于2021年12月10日10：00内一科患者22床徐金芝遵医嘱需经微量注射泵药物控制输注速度，安装注射器时，发现注射泵拉杆已坏，未能有效安装，立即更换注射泵，并上报设备科进行维护处理，未给患者造成不良影响。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 注射泵拉杆未能安装注射器 | 于2021年12月10日10：00内一科患者22床徐金芝遵医嘱需经微量注射泵药物控制输注速度，安装注射器时，发现注射泵拉杆已坏，未能有效安装，立即更换注射泵，并上报设备科进行维护处理，未给患者造成不良影响。 | 经过分析和实验，我们发现使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次捏合后，可能会出现开裂现象。在ABS中增加适量玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。推测ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
129442560202100925 | 其他 |  | 电源灯亮，但不能注射液体 | 护士使用该注射泵给患者注射液体时，刚注射半分钟左右就停止注射，检查发现电源灯还是亮着，但不能注射，重启亦无效。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 电源灯亮，但不能注射液体 | 护士使用该注射泵给患者注射液体时，刚注射半分钟左右就停止注射，检查发现电源灯还是亮着，但不能注射，重启亦无效。 | 1.经售后工程师拆机检查，发现设备内部FPC线损坏。由于设备已使用11年，处于超预期使用状态，长期临床使用，FPC线老化损坏。 2.FPC线的功能之一是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，发生报警。报警后设备不能注射药物，无法正常使用。
125371410202100315 | 其他 | 无 | 推拉盒损坏 | 2021年111月15日，PICU送修注射泵一台，据该科室反映，当日该科室进行日常设备维护保养时发现该设备推拉盒损坏，随即送修，未对病人造成不良影响。 | 无法确定 |  | 无 | 推拉盒损坏 | 2021年111月15日，PICU送修注射泵一台，据该科室反映，当日该科室进行日常设备维护保养时发现该设备推拉盒损坏，随即送修，未对病人造成不良影响。 | 由于设备已使用超过7年，处于超预期使用状态。长期频繁使用捏柄，导致该部件磨损断裂。
125371410202100318 | 其他 | 无 | 开机显示低电压报警 | 2021年12月7日，外科ICU送修注射泵一台，据该科室反映，当日该科室进行日常设备维护保养时发现该设备开机后显示低电压报警，随即送修，未对病人造成不良影响。 | 无法确定 |  | 无 | 开机显示低电压报警 | 2021年12月7日，外科ICU送修注射泵一台，据该科室反映，当日该科室进行日常设备维护保养时发现该设备开机后显示低电压报警，随即送修，未对病人造成不良影响。 | 由于设备已在科室使用10年，处于超预期使用状态，长期临床使用和转运过程中颠簸，震动导致电源模块引脚松动，导致开机报警“电压低”。
129291712202100512 | 严重伤害 | 可能因为短时间内输入过量药品引起患者严重损害。 | 输液速度不准确 | 2021年11月21日在新市医院肿瘤一科因患者肖芳疼痛厉害,医嘱NS50ml+舒芬太尼200单位以5ml/h持续泵入，10：13左右护士配好药接上注射泵，调好速度，原本是20：13才能注射完毕的药，在13：27左右就注射完毕。立马检查患者，生命体征平稳，无其他不适，遵医属予继续观察。 | 产品原因（包括说明书等） | 质量问题 | 可能因为短时间内输入过量药品引起患者严重损害。 | 输液速度不准确 | 2021年11月21日在新市医院肿瘤一科因患者肖芳疼痛厉害,医嘱NS50ml+舒芬太尼200单位以5ml/h持续泵入，10：13左右护士配好药接上注射泵，调好速度，原本是20：13才能注射完毕的药，在13：27左右就注射完毕。立马检查患者，生命体征平稳，无其他不适，遵医属予继续观察。 | 我公司认为该不良事件不属于严重伤害，应为其他。 由于该设备临床使用超过2年，未定期进行注射器校准，注射器参数与设备内保存参数不一致，导致流速过快。
113130141202100601 | 其他 | 未对患者身体造成伤害 | 注射泵开机自检失败 | 2021年11月2日为患者使用注射泵前检查注射泵发现注射泵开机后自检失败，无法使用，立即更换注射泵，更换后注射顺利，联系设备处对问题注射泵进行检修，上报不良事件。 | 产品原因（包括说明书等） | 为患者使用注射泵前检查注射泵发现注射泵开机后自检失败，无法使用 | 未对患者身体造成伤害 | 注射泵开机自检失败 | 2021年11月2日为患者使用注射泵前检查注射泵发现注射泵开机后自检失败，无法使用，立即更换注射泵，更换后注射顺利，联系设备处对问题注射泵进行检修，上报不良事件。 | 分析可能是推拉盒受到外力撞击，或操作人员安装注射器时未捏住捏柄后移动推拉盒导致内部铜的离合滑丝。
116210607202100217 | 其他 | 设备无法正常给患者使用 | 设备电源线断裂 | 给患者使用时发现设备电源线断裂 | 产品原因（包括说明书等） | 初步诊断电源线老化 | 设备无法正常给患者使用 | 设备电源线断裂 | 给患者使用时发现设备电源线断裂 | 由于该设备已使用近8年，处于超预期使用状态，长期临床使用，电源线频繁弯折，电源线表皮受张力作用导致破裂。
125371410202100290 | 其他 | 无 | 前壳损坏 | 2021年10月27日，内科ICU送修注射泵一台，据该科室反映，当日该科室进行日常设备维护保养时发现该设备前壳拉杆处泵体断裂，随即送修，未对病人造成不良影响。 | 无法确定 |  | 无 | 前壳损坏 | 2021年10月27日，内科ICU送修注射泵一台，据该科室反映，当日该科室进行日常设备维护保养时发现该设备前壳拉杆处泵体断裂，随即送修，未对病人造成不良影响。 | 由于该设备已使用近10年，处于超预期使用状态，前壳压柄处因长期频繁使用，老化开裂。
126410229202101236 | 其他 | 无 | 注射泵无法固定。 | 固定输液泵时发现无法固定。 | 产品原因（包括说明书等） | 固定支架螺丝滑丝。 | 无 | 注射泵无法固定。 | 固定输液泵时发现无法固定。 | 由于该设备已在医院使用9年，处于超预期使用状态，临床使用固定设备时频繁大力扭动螺丝造成滑丝，导致固定支架无法固定设备。
116210607202100205 | 其他 | 设备无法正常使用 | 开机后设备不工作 | 给患者使用时发现设备开机后无法正常工作 | 产品原因（包括说明书等） | 电源故障或者开关故障 | 设备无法正常使用 | 开机后设备不工作 | 给患者使用时发现设备开机后无法正常工作 | 注射泵配备的电池为可充电锂电池，该电池属于消耗品，随着使用年限的增加，电池性能会衰减。由于设备已经处于超预期使用状态，电池蓄电能力降低，所以未连接交流电时会出现“电池电量耗尽”报警，关机无法正常使用现象。
137610400202100578 | 其他 | 无 | 注射器夹子损坏 | 2021年11月8日，使用前检查发现注射器夹子损坏，随后联系工程师维修。 | 无法确定 | 多考虑：1.产品本身存在缺陷；2.操作人员未按产品说明书对产品进行维护和保养。 | 无 | 注射器夹子损坏 | 2021年11月8日，使用前检查发现注射器夹子损坏，随后联系工程师维修。 | 由于该设备已使用超过7年，处于超预期使用状态，长期频繁使用加速老化，导致捏柄损坏。
137610212202100076 | 其他 | 对患者未造成伤害 | 报警失灵 | 患者以冠心病 | 产品原因（包括说明书等） | 静推泵报警失灵 | 对患者未造成伤害 | 报警失灵 | 患者以冠心病 | 初步分析是因为使用的注射器未进行校准，注射器参数与机器保存参数不一致，导致药液未推注完成即触发报警，停止运行。
126411500202100289 | 其他 |  | 开机后，不走液体，无法使用。 | 该机到货后，经器械科专人验收、试机合格后，交由NMICU使用。 | 无法确定 | 经拆机检测，确认机内液体液位传感器损坏。 |  | 开机后，不走液体，无法使用。 | 该机到货后，经器械科专人验收、试机合格后，交由NMICU使用。 | 由于设备在医院已使用8年，属于超预期使用状态。前壳压柄结构因长期频繁使用，老化开裂。
128431800202100490 | 其他 |  | 前壳损坏 | 前壳损坏 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 前壳损坏 | 前壳损坏 | 由于该设备已使用6年，处于超预期使用状态。在长期临床使用和转运过程中受到碰撞导致压柄导向柱处断裂，造成注射器规格的错误识别。
125371104202100502 | 其他 | 不良事件发生但未累及患者 | D0603_不精确 | 2021年11月9日，为病人于光明使用威高微量注射泵注射药物，发现泵速不准，偏低。科室护理人员立即为病人更换其他注射泵，并报修设备科维修组。经维修人员现场维修为推拉盒固定夹子损坏导致注射针管固定不牢导致。 | 产品原因（包括说明书等） | 为病人于光明使用威高微量注射泵注射药物，发现泵速不准，偏低。经维修人员现场维修为推拉盒固定夹子损坏导致注射针管固定不牢导致。 | 不良事件发生但未累及患者 | D0603_不精确 | 2021年11月9日，为病人于光明使用威高微量注射泵注射药物，发现泵速不准，偏低。科室护理人员立即为病人更换其他注射泵，并报修设备科维修组。经维修人员现场维修为推拉盒固定夹子损坏导致注射针管固定不牢导致。 | 由于该设备已使用超过9年，处于超预期使用状态，长期频繁使用加速老化，导致捏柄损坏。
129441965202100242 | 严重伤害 | 在应急状态下可能导致严重伤害。 | 丝杆镊柄损坏 | 2021年11月22日下午15时40分工程师到科室保养、检修注射泵，安装注射器时发现丝杆镊柄损坏，无法打开，立即反馈科室护长，暂停使用设备，采购配件更换。 | 产品原因（包括说明书等） | 丝杆镊柄损坏。 | 在应急状态下可能导致严重伤害。 | 丝杆镊柄损坏 | 2021年11月22日下午15时40分工程师到科室保养、检修注射泵，安装注射器时发现丝杆镊柄损坏，无法打开，立即反馈科室护长，暂停使用设备，采购配件更换。 | 我公司认为该不良事件不属于严重伤害，应为其他。 1.通过实验，使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次疲劳寿命测试，可能会出现开裂现象。在ABS中增加适量玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。 2.考虑设备已在医院使用3年多，推测应该是原先使用的ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
124361001202100226 | 其他 | 无 | 开机，注射泵报堵塞。 | 该设备开机后，注射泵报堵塞。报器械科维修。未造成不良影响。 | 无法确定 | 开机，注射泵报堵塞，联系厂家工程师，拆开机，重新调整参数。恢复正常。 | 无 | 开机，注射泵报堵塞。 | 该设备开机后，注射泵报堵塞。报器械科维修。未造成不良影响。 | 由于此台注射泵已在医院使用9年，处于超预期使用状态，长时间使用压力参数发生了变化，而导致内部感知的压力值超出了机器校准的压力值，出现阻塞报警。
116210607202100204 | 其他 | 设备无法正常给患者使用 | 开机后一直报警 | 给患者使用时发现开机后一直报警 | 产品原因（包括说明书等） | 报警灯故障或线路故障 | 设备无法正常给患者使用 | 开机后一直报警 | 给患者使用时发现开机后一直报警 | 由于该设备已在医院使用近8年，处于超预期使用状态。长期临床使用，电池蓄电能力降低，导致单独使用电池供电开机使用时，报“电压低”报警。
116210607202100218 | 其他 | 设备无法正常给患者使用 | 设备工作中有异响 | 给患者使用时发现设备工作有异响 | 产品原因（包括说明书等） | 初步诊断滑道故障或内部零件松动 | 设备无法正常给患者使用 | 设备工作中有异响 | 给患者使用时发现设备工作有异响 | 由于该设备已使用今9年，处于超预期使用状态，在临床使用转运过程中，造成震动、磕碰，导致固定电机驱动板的螺丝松动脱落。
124361000202100120 | 严重伤害 | M210202_给药不足 | D0409_设备内或器件内阻塞 | 开机，给病人定时输液，护士反映有时无法输液。报器械科维修。 | 产品原因（包括说明书等） |  | M210202_给药不足 | D0409_设备内或器件内阻塞 | 开机，给病人定时输液，护士反映有时无法输液。报器械科维修。 | 我公司认为该不良事件不属于“严重伤害”，应为“其他”。 分析原因是由于该设备在医院长期使用，转运过程中发生震动或磕碰造成短电位器螺丝松动，导致无法识别注射器而出现的输液中止。
115151010202100315 | 其他 |  | 注射泵显示注射完成，但注射器内仍有药物 | 注射泵显示注射完成，但注射器内仍有药物，更换注射泵联系设备科维修。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 注射泵显示注射完成，但注射器内仍有药物 | 注射泵显示注射完成，但注射器内仍有药物，更换注射泵联系设备科维修。 | 由于设备长期使用未进行定期维护保养，设备本身校准的注射器参数发生偏移，导致残余量大。
140650105202100311 | 其他 | 未造成任何人员伤害 | 内部部件脱落 | 使用过程中摔下导致零件脱落 | 产品原因（包括说明书等） | 内部零件掉落 | 未造成任何人员伤害 | 内部部件脱落 | 使用过程中摔下导致零件脱落 | 由于设备在医院已使用8年，处于超预期使用状态。长期临床使用转运过程中震动，摔落，导致固定短电位器螺丝松动脱落。
140650105202100309 | 其他 | 未造成任何人员伤害 | 压柄卡死 | 正常使用压柄卡死无法拧动 | 产品原因（包括说明书等） | 长期使用压柄老化卡死 | 未造成任何人员伤害 | 压柄卡死 | 正常使用压柄卡死无法拧动 | 由于产品已在医院使用7年，处于超预期寿命使用状态，长期频繁使用加速老化，导致捏柄损坏。
140650105202100294 | 其他 | 未造成任何人员伤害 | 连杆外壳脱落 | 使用过程中连杆外壳脱落。 | 产品原因（包括说明书等） | 长期使用导致部件老化脱落。 | 未造成任何人员伤害 | 连杆外壳脱落 | 使用过程中连杆外壳脱落。 | 由于设备已使用9年，属于超预期使用状态，频繁使用导致推拉盒后壳螺孔内的螺纹磨损，不能与螺杆起到咬合的效果，导致推拉盒后壳脱落。
116210200202100227 | 其他 | 无 | D101103_电池模式失效 | 该设备主要用于给患者做药剂定量注射，保证药剂给药速度，达到预定治疗效果。该泵含有断电续航功能，在转运患者时，也能进行药物注射。2021年11月2日，在医务人员使用该设备给患者转运注射时，发现电池电量低报警，发现问题后，立即更换备用设备，治疗工作恢复进行，未造成不良影响。 | 无法确定 | 电池续航能力低 | 无 | D101103_电池模式失效 | 该设备主要用于给患者做药剂定量注射，保证药剂给药速度，达到预定治疗效果。该泵含有断电续航功能，在转运患者时，也能进行药物注射。2021年11月2日，在医务人员使用该设备给患者转运注射时，发现电池电量低报警，发现问题后，立即更换备用设备，治疗工作恢复进行，未造成不良影响。 | 注射泵配备的电池为可充电锂电池，需在使用前充足电量供设备使用。电池属于消耗品，随着使用年限的增加，电池性能会衰减。由于设备已使用8年，处于超预期使用状态，电池蓄电能力有所降低。
116210200202100209 | 其他 | 无 | 不插交流电，无法续航 | 该设备主要用于给患者进行定量微量注射，保持输液速率和患者体内药物浓度，达到预期治疗效果。该设备带有蓄电池续航功能。2021年11月5日，医务人员在对设备进行性能检查时，发现该注射泵蓄电池无蓄电能力，达不到预定功能。发现问题后、立即停止使用，报送维修 | 无法确定 | 设备使用时间长，蓄电池无蓄电能力 | 无 | 不插交流电，无法续航 | 该设备主要用于给患者进行定量微量注射，保持输液速率和患者体内药物浓度，达到预期治疗效果。该设备带有蓄电池续航功能。2021年11月5日，医务人员在对设备进行性能检查时，发现该注射泵蓄电池无蓄电能力，达不到预定功能。发现问题后、立即停止使用，报送维修 | 注射泵配备的电池为可充电锂电池，该电池属于消耗品，随着使用年限的增加，电池性能会衰减。由于设备已使用8年，处于超预期使用状态，电池蓄电能力会降低。
125370712202100630 | 其他 | 不能正常泵入药液 | 微量泵异常报警 | 正常开机，泵入液体，使用过程中机器异常报警，提升管路堵塞，确认管路通畅，机器依旧异常报警。 | 产品原因（包括说明书等） |  | 不能正常泵入药液 | 微量泵异常报警 | 正常开机，泵入液体，使用过程中机器异常报警，提升管路堵塞，确认管路通畅，机器依旧异常报警。 | 由于设备已在医院使用8年，属于超预期使用状态。长期临床使用转运过程中发生震动，磕碰造成压力传感器和主板接触的插头出现松动引发报警。
125371101202100285 | 其他 | 无 | 设备不能开机 | 2021年9月28日患者姜淑英因休克入院，在使用注射泵准备输药时，发现设备不开机，护士发现后更换输液泵输液，并及时报修，未对患者造成不良影响 | 产品原因（包括说明书等） | 设备故障不开机 | 无 | 设备不能开机 | 2021年9月28日患者姜淑英因休克入院，在使用注射泵准备输药时，发现设备不开机，护士发现后更换输液泵输液，并及时报修，未对患者造成不良影响 | 1.设备内部电池为消耗品，长期使用造成电池蓄电能力衰减，无法正常蓄电。 2.由于设备已在科室使用8年，处于超预期使用状态，电源线在长期使用中弯折磨损导致断裂，无法正常供电。
140650105202100298 | 其他 | 未造成任何人员伤害 | 夹子卡涩 | 正常使用，夹子卡涩不能回弹。 | 产品原因（包括说明书等） | 使用过程中夹子中渗透液体。 | 未造成任何人员伤害 | 夹子卡涩 | 正常使用，夹子卡涩不能回弹。 | 由于该设备在医院使用9年，处于超预期使用。长期使用未定期对设备进行清洁维护，粘着性液体进入附着在元器件上，导致左右夹卡涩，不能回弹。
129291712202100422 | 其他 |  | 药液泵入不完全 | 于2021年11月02日20:00给患者泵注氯化钾注射液剩最后1ml注射泵显示泵注完毕，无法再泵注完，关机重启也是一样，造成患者不满意的影响，影响医生用药剂量，请设备科查看仪器，不能使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 机器内部问题 |  | 药液泵入不完全 | 于2021年11月02日20:00给患者泵注氯化钾注射液剩最后1ml注射泵显示泵注完毕，无法再泵注完，关机重启也是一样，造成患者不满意的影响，影响医生用药剂量，请设备科查看仪器，不能使用。 | 由于医院使用的注射器品牌与设备设置的注射器品牌不一致，医院使用该品牌注射器前未对其进行校准，导致设备内记录的校准参数与该品牌注射器不适配，影响精度
129291712202100418 | 严重伤害 | 可能造成患者因短时间内注入过量药液而发生严重伤害 | 注射速度超快 | 2021年11月3日在新市医院肿瘤一科因患者肖巍化验钾离子2.4mmol/l,医嘱NS50ml+氯化钾30ml以13ml/h泵入，12：00左右护士配好药后用60ml注射器抽取50ml泵入，15：40左右注射完毕，再接上了剩余的30ml在16：20左右时突然“砰”了一声，把剩余的液体全部推入了血管。立马检查患者，生命体征平稳，无其他不适，遵医属予继续观察。 | 产品原因（包括说明书等） | 机器内部问题 | 可能造成患者因短时间内注入过量药液而发生严重伤害 | 注射速度超快 | 2021年11月3日在新市医院肿瘤一科因患者肖巍化验钾离子2.4mmol/l,医嘱NS50ml+氯化钾30ml以13ml/h泵入，12：00左右护士配好药后用60ml注射器抽取50ml泵入，15：40左右注射完毕，再接上了剩余的30ml在16：20左右时突然“砰”了一声，把剩余的液体全部推入了血管。立马检查患者，生命体征平稳，无其他不适，遵医属予继续观察。 | 经调查该不良事件不符合“严重伤害”的定义，应为“其它” 经过检查发现注射泵设置注射器品牌与实际使用的注射器品牌不匹配，使用注射泵前未对该品牌注射器进行校准，导致注射泵内部没有记录该品牌注射器的相关参数，引发精度不准，造成流速过快。
130452233202100295 | 其他 | 无 | 设备报阻塞 | 2021-10-11 17:50左右消化内科二病区：予患者使用WGS-1011注射泵泵注药物，护士在调节注射泵速度后按确定键后，设备报阻塞。立即更换其它注射泵完成治疗。故障注射泵上报柯渡维修，柯渡工程师测试注射泵，发现注射泵间隔没多久就报错，将注射泵拆开，将压力传感器取下重新安装一遍测试，多测试几遍未发现再报警。 | 产品原因（包括说明书等） | 产品质量问题。 | 无 | 设备报阻塞 | 2021-10-11 17:50左右消化内科二病区：予患者使用WGS-1011注射泵泵注药物，护士在调节注射泵速度后按确定键后，设备报阻塞。立即更换其它注射泵完成治疗。故障注射泵上报柯渡维修，柯渡工程师测试注射泵，发现注射泵间隔没多久就报错，将注射泵拆开，将压力传感器取下重新安装一遍测试，多测试几遍未发现再报警。 | 由于设备在医院已使9年，属于超预期使用状态。在临床使用运输过程中震荡导致压力传感器插头松动，影响传感器识别，造成误报警。
116211206202100070 | 其他 |  | 注射泵速度调至2ml/h,10秒后自动调至1ml/h | 8月20日1-3辛德全男78岁，2型糖尿病，遵医嘱给予0.9%ns20ml加普通胰岛素20单位静脉泵入，速度2ml/h，启动后10秒机器报警，屏幕显示速度为1ml/h，重新启动后仍出现上述情况，更换注射泵后正常 | 产品原因（包括说明书等） | 机械故障 |  | 注射泵速度调至2ml/h,10秒后自动调至1ml/h | 8月20日1-3辛德全男78岁，2型糖尿病，遵医嘱给予0.9%ns20ml加普通胰岛素20单位静脉泵入，速度2ml/h，启动后10秒机器报警，屏幕显示速度为1ml/h，重新启动后仍出现上述情况，更换注射泵后正常 | 由于设备已在医院使用9年，处于超预期寿命使用状态，长期使用造成短电位器固定螺丝松动，导致注射器识别错误。
116211206202100087 | 其他 | 不能按预定速度注射药物 | 机器断电后自动暂停 | 于2021年8月25日，给患者静脉泵入时，患者给注射泵断电，去卫生间，断电后机器报警并自动暂停，立即给予更换注射泵 | 无法确定 |  | 不能按预定速度注射药物 | 机器断电后自动暂停 | 于2021年8月25日，给患者静脉泵入时，患者给注射泵断电，去卫生间，断电后机器报警并自动暂停，立即给予更换注射泵 | 注射泵配备的电池为可充电锂电池，该电池属于消耗品，随着使用年限的增加，电池性能会衰减。由于设备已使用8年，处于超预期使用状态，电池本身属于消耗品，所以目前电池电量属于枯竭状态，使得开机报警电压低。由于电池电量耗尽引发的报警属于正常报警。
115152707202100092 | 其他 |  | 系统故障报警 | 心内一区护士准备为患者使用注射泵，配药后注射泵开机，设备系统故障报警不能使用，立即使用备用注射泵。 | 产品原因（包括说明书等） | 设备故障 |  | 系统故障报警 | 心内一区护士准备为患者使用注射泵，配药后注射泵开机，设备系统故障报警不能使用，立即使用备用注射泵。 | 1.经拆机检查发现是主控板-电机驱动板线束插头松动导致报警。 2.造成插头松动的原因可能是由于产品在运输环节震动、跌落等外力以及在使用期间转运过程中发生碰撞，导致插头松动。
137610400202100510 | 其他 | 无 | B通道无法工作 | 2021年9月12日，护士使用时发现B通道无法使用。 | 无法确定 | 多考虑：1.产品本身存在缺陷；2.操作人员未按产品说明书对产品进行维护和保养。 | 无 | B通道无法工作 | 2021年9月12日，护士使用时发现B通道无法使用。 | 由于设备已在医院使用8年，属于超预期使用状态。长期使用传感器有污物进入未及时清理导致设备触发报警。
124361000202100095 | 其他 | 通道1感应不到，无法识别注射器 | 不能正常使用 | 护士使用该产品给病人输液时，发现通道1无法识别注射器。报器械科维修，未造成不良影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 产品使用寿命太长 | 通道1感应不到，无法识别注射器 | 不能正常使用 | 护士使用该产品给病人输液时，发现通道1无法识别注射器。报器械科维修，未造成不良影响。 | 由于设备已使用9年，处于超预期寿命使用状态，长期使用转运过程中发生震动或磕碰造成短电位器螺丝松动，导致无法识别注射器规格，无法启动使用。
127420600202100058 | 其他 | 无 |  | 普外Ⅰ患者为术后第一天，遵医嘱予善宁组以2ml/h持续泵入，注射器已连接好，开启按钮发现仪器故障，无法使用。 | 产品原因（包括说明书等）,操作原因 | 责任护士未查看仪器的使用状态是否处于完好备用。 | 无 |  | 普外Ⅰ患者为术后第一天，遵医嘱予善宁组以2ml/h持续泵入，注射器已连接好，开启按钮发现仪器故障，无法使用。 | 1.由于此台设备已在医院使用8年，处于超预期使用状态。 2.设备对于注射器的识别功能与校准参数和系统内部参数都有关，当校准参数与系统参数出现较大偏差时，会出现注射器识别错误。
116740397202100059 | 其他 | 头痛 | 滴速过快 | 2021年7月1日患者因双侧全髋置换术后左侧假体松动在我院手术治疗，术后恢复良好，7月10日患者因冠心病给予使用注射泵输液治疗，按流程操作注射泵，输液30分钟后患者自诉有头痛症状，检查发现该注射泵自行输液加速，重新设置后仍未能控制滴速，考虑该注射泵故障，立即更换其他注射泵治疗，再未发生此现象。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵故障，报警器失灵，怀疑产品质量问题。 | 头痛 | 滴速过快 | 2021年7月1日患者因双侧全髋置换术后左侧假体松动在我院手术治疗，术后恢复良好，7月10日患者因冠心病给予使用注射泵输液治疗，按流程操作注射泵，输液30分钟后患者自诉有头痛症状，检查发现该注射泵自行输液加速，重新设置后仍未能控制滴速，考虑该注射泵故障，立即更换其他注射泵治疗，再未发生此现象。 | 由于设备已在医院使用5年，属于超预期使用状态。长期使用未进行校准，注射器参数与机器保存参数不一致，引发注射速度不符现象。
125371803202100380 | 其他 |  | 注射泵推拉盒断裂，无法使用 | 2021年9月14日，肾脏病房预使用该注射泵，发现该泵推拉盒断裂，无法使用,立即更换另一注射泵使用，未造成不良影响。上报医工部，工程师联系厂家，更换配件后，机器可正常使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 该泵推拉盒断裂 |  | 注射泵推拉盒断裂，无法使用 | 2021年9月14日，肾脏病房预使用该注射泵，发现该泵推拉盒断裂，无法使用,立即更换另一注射泵使用，未造成不良影响。上报医工部，工程师联系厂家，更换配件后，机器可正常使用。 | 因使用不当，设备跌落导致推拉盒受到强烈外力导致断裂。
127420102202100348 | 其他 | 无 |  | 注射泵尾部夹柄全部破裂,需更换 | 无法确定 |  | 无 |  | 注射泵尾部夹柄全部破裂,需更换 | 由于产品已在医院使用7年，处于超预期寿命使用状态，长期频繁使用加速老化，导致捏柄损坏。
127420102202100347 | 其他 | 无 |  | 手柄断裂孙能正常使用 | 无法确定 |  | 无 |  | 手柄断裂孙能正常使用 | 由于产品已在医院使用7年，处于超预期寿命使用状态，长期频繁使用加速老化，导致捏柄损坏。
127420102202100346 | 其他 | 无 |  | 手柄断裂,机器无法正常使用 | 无法确定 |  | 无 |  | 手柄断裂,机器无法正常使用 | 由于产品已在医院使用7年，处于超预期寿命使用状态，长期频繁使用加速老化，导致捏柄损坏。
113130300202100244 | 其他 | 无 | 拉杆故障 | 2021-09-26医学工程处人员在设备巡检过程中发现该产品拉杆卡顿，使用不流畅，分析是使用过于频繁设备材质无法达到使用强度，内部可能 存在断裂，购置相关配件重新安装。 | 产品原因（包括说明书等） | 使用过于频繁设备材质无法达到使用强度，内部可能 存在断裂 | 无 | 拉杆故障 | 2021-09-26医学工程处人员在设备巡检过程中发现该产品拉杆卡顿，使用不流畅，分析是使用过于频繁设备材质无法达到使用强度，内部可能 存在断裂，购置相关配件重新安装。 | 由于设备在医院已使用6年，属于超预期使用状态。前壳压柄结构因长期频繁使用，老化开裂。
125371410202100262 | 其他 | 无 | 第二通道注射器夹损坏 | 2021年8月14日，内科送修注射泵一台，据该科室反映，当日该科室进行日常设备维护保养时发现该设备二通道注射器夹无法正常使用，随即送修，未对病人造成不良影响。 | 无法确定 |  | 无 | 第二通道注射器夹损坏 | 2021年8月14日，内科送修注射泵一台，据该科室反映，当日该科室进行日常设备维护保养时发现该设备二通道注射器夹无法正常使用，随即送修，未对病人造成不良影响。 | 由于设备在医院已使用9年，属于超预期使用状态。前壳压柄结构因长期频繁使用，老化开裂。
124361001202100175 | 其他 | 无 | 双道注射泵压柄坏。 | 使用前发现仪器压柄断裂。无法使用。更换压柄恢复正常。未造成不良影响。 | 无法确定 | 使用时，发现仪器压柄坏 | 无 | 双道注射泵压柄坏。 | 使用前发现仪器压柄断裂。无法使用。更换压柄恢复正常。未造成不良影响。 | 由于该设备已在医院使用8年，处于超预期使用状态，设备前壳压柄因长期使用磨损，导致断裂。
125371703202100206 | 其他 | 无 | 报警错误。 | 2021年8月7日，新生儿科医护人员使用注射泵为患者注射液体。使用过程中报警，无法继续使用。工作人员更换注射泵继续为患者注射。 | 产品原因（包括说明书等） | 原因待查。 | 无 | 报警错误。 | 2021年8月7日，新生儿科医护人员使用注射泵为患者注射液体。使用过程中报警，无法继续使用。工作人员更换注射泵继续为患者注射。 | 由于设备已在医院使用8年，属于超预期使用（附产品使用年限要求），注射接近完成报警是当注射器即将排空或累积量即将等于预置量时，LCD显示“注射接近完成”并发出报警声，同时报警指示灯闪烁，提醒用户注射即将完成。这是一种正常提示报警。
125371410202100252 | 严重伤害 | 拖慢治疗进度，如果使用过程中断裂，可能造成伤害。 | 设备前面板夹具槽断裂，多次粘接无法正常使用 | 2021年6月5日，内科送修一台注射泵，据该科室反映，当日该科室给病人进行微量泵注射时发现该设备前面板夹具固定槽断裂，随即更换注射泵并将故障机送修。 | 无法确定 |  | 拖慢治疗进度，如果使用过程中断裂，可能造成伤害。 | 设备前面板夹具槽断裂，多次粘接无法正常使用 | 2021年6月5日，内科送修一台注射泵，据该科室反映，当日该科室给病人进行微量泵注射时发现该设备前面板夹具固定槽断裂，随即更换注射泵并将故障机送修。 | 我公司认为该不良事件不属于“严重伤害”，应为“其他”。 由于此台注射泵已在医院使用9年，处于超预期寿命使用状态，长时间使用产品老化断裂。
116210700202100322 | 严重伤害 | 不明原因报警 | 不明原因报警 | 2021年8月3日，内科患者王峰使用注射泵治疗输液时，突然仪器报警不能正常工作。关闭仪器重启后使用下通道给药仪器工作正常。 | 无法确定 | 不明原因报警 | 不明原因报警 | 不明原因报警 | 2021年8月3日，内科患者王峰使用注射泵治疗输液时，突然仪器报警不能正常工作。关闭仪器重启后使用下通道给药仪器工作正常。 | 由于设备已在医院使用9年，处于超预期寿命使用状态，长期使用造成内部检测模块的线路松动，引发检测电路信号传递不通，导致报警。 我公司认为该不良事件不符合“严重伤害”的定义，应为“其它”。
125371703202100213 | 严重伤害 | 可能会耽误患者治疗 | 使用过程中不明原因停止工作。 | 2021年8月16日，心内二科医护人员使用注射泵为患者注射液体时，无原因停止工作。巡检人员发现后更换设备继续为患者治疗。 | 产品原因（包括说明书等） | 原因待查。 | 可能会耽误患者治疗 | 使用过程中不明原因停止工作。 | 2021年8月16日，心内二科医护人员使用注射泵为患者注射液体时，无原因停止工作。巡检人员发现后更换设备继续为患者治疗。 | 院方报告为“严重伤害”，我公司认为应为“其他” 由于设备已使用8年，属于超预期使用状态，长时间使用电路板老化而发生故障。
125371410202100210 | 其他 | 无 | 无法充电 | 2021年7月22日科室送修注射泵一台，据科室反映，科室例行设备日常维护保养时发现该设备通电后不充电，影响正常使用。未对患者造成不良影响。 | 无法确定 |  | 无 | 无法充电 | 2021年7月22日科室送修注射泵一台，据科室反映，科室例行设备日常维护保养时发现该设备通电后不充电，影响正常使用。未对患者造成不良影响。 | 由于设备已在科室使用8年，处于超预期使用状态，电源板因长时间使用，设备老化导致电源板电源模块焊接引脚松动，使电源接触不良无法开机。
125371410202100208 | 其他 | 无 | 把手断裂 | 2021年7月10日科室送修注射泵一台，据科室反映，当天科室例行设备日常维护保养时发现该设备损坏，无法正常使用。未对患者造成不良影响。 | 无法确定 |  | 无 | 把手断裂 | 2021年7月10日科室送修注射泵一台，据科室反映，当天科室例行设备日常维护保养时发现该设备损坏，无法正常使用。未对患者造成不良影响。 | 由于设备已使用8年，属于超预期使用状态。长期频繁使用捏柄，导致该部件磨损断裂。
124361000202100082 | 严重伤害 | A通道夹住不能显示正确注射器容量 | 不能正常使用 | 使用过程中发现该注射泵A通道夹住不能显示正确注射器容量，报器械科维修。 | 产品原因（包括说明书等） |  | A通道夹住不能显示正确注射器容量 | 不能正常使用 | 使用过程中发现该注射泵A通道夹住不能显示正确注射器容量，报器械科维修。 | 分析原因是由于该台机器在医院长期使用，转运过程中发生震动或磕碰造成短电位器螺丝松动，导致无法识别注射器规格，无法启动使用。
139630102202100096 | 其他 | 药物滴入速度不准确，影响患者治疗效果 | 滴入速度不准确 | 医院计量部门进行计量器具检定时，发现注射泵滴入速度不准确。适成药物过量或用药不足，影响患者治疗。 | 产品原因（包括说明书等） |  | 药物滴入速度不准确，影响患者治疗效果 | 滴入速度不准确 | 医院计量部门进行计量器具检定时，发现注射泵滴入速度不准确。适成药物过量或用药不足，影响患者治疗。 | 由于设备已在医院使用8年，属于超预期使用状态。设备使用前，未对使用的注射器进行校准，导致注射泵内部没有记录该款注射器的相关参数，引发注射速度不符现象。
139630102202100097 | 其他 | 存在药物过量或药物不足风险，影响患者疗效 |  | 医院计量部门在对医院计量器具检定时，发现注射泵存在滴速不准确。存在滴入药品过量或剂量不足问题。影响患者治疗效果或导致患者用药量风险 | 产品原因（包括说明书等） |  | 存在药物过量或药物不足风险，影响患者疗效 |  | 医院计量部门在对医院计量器具检定时，发现注射泵存在滴速不准确。存在滴入药品过量或剂量不足问题。影响患者治疗效果或导致患者用药量风险 | 由于设备已在医院使用8年，属于超预期使用状态。设备使用前，未对使用的注射器进行校准，导致注射泵内部没有记录该款注射器的相关参数，引发注射速度不符现象。
125371502202100124 | 其他 | 延误患者及时治疗 | 设备报警，报警信息为“”离合未闭“” | 2021年9月4日，神经外一科护士在使用威高注射泵对患者进行药物注射时，发现设备一直报警，报警信息为“”离合未闭“”，立即停止设备使用，科室立即报修设备科 | 产品原因（包括说明书等） | 怀疑产品存在质量问题，使用未超过1年。配件传感器故障 | 延误患者及时治疗 | 设备报警，报警信息为“”离合未闭“” | 2021年9月4日，神经外一科护士在使用威高注射泵对患者进行药物注射时，发现设备一直报警，报警信息为“”离合未闭“”，立即停止设备使用，科室立即报修设备科 | 经售后工程师拆机检查，发现设备内部FPC线损坏。FPC线的功能之一是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，发生报警。报警后设备不能注射药物，无法正常使用。
140654500202100271 | 其他 |  | 设备开机时报压力传感器故障错误 | 按照说明书正常使用 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 设备开机时报压力传感器故障错误 | 按照说明书正常使用 | 1.经拆机检查，发现压力传感器连线的插头松动。 2.由于设备已在医院使用8年，属于超预期使用状态。设备在科室长时间使用或移动，可能因振动或碰撞导致连接线插头松动。
116210107202100216 | 其他 | 因器械故障患者未达到治疗目的 | 注射器内有残余 | 患者使用该机器治疗时，出现注射器有残余。 | 无法确定 |  | 因器械故障患者未达到治疗目的 | 注射器内有残余 | 患者使用该机器治疗时，出现注射器有残余。 | 推测是转运过程中受到外力影响，导致插头松动，造成信号接触不良，从而引发报警。
140650110202100394 | 其他 |  | 1通道经常无故报警并停止工作 | 护士在使用中发现放置好注射器后，按下开始按钮，设备工作一段时间后1通道经常会无故报警（报警代码接近或者完毕），重启并更换注射器后故障依旧，随即停用并更换备用设备，通知设备科工程师维修，并未对患者造成伤害。 | 产品原因（包括说明书等） | 1通道电源板接头氧化导致接触不良 |  | 1通道经常无故报警并停止工作 | 护士在使用中发现放置好注射器后，按下开始按钮，设备工作一段时间后1通道经常会无故报警（报警代码接近或者完毕），重启并更换注射器后故障依旧，随即停用并更换备用设备，通知设备科工程师维修，并未对患者造成伤害。 | 由于该设备在医院已使用6年，属于超预期使用。长时间使用，在转运过程中设备摇晃导致插头松动长电位器线插头松动导致信号中断，设备未检测到长电位器信号，认为已经注射完毕，发出报警信号。
125371502202100130 | 其他 | 延误患者治疗，有可能对患者造成人身损害 | 设备连接输液架的固定夹无法拧动 | 2021年5月12日10时，重症医学科护理人员在使用注射泵过程中，在固定注射泵时，发现固定夹无法拧动并进行固定，重症医学科立即更换注射泵并联系设备科进行维修，未对患者产生损伤 | 产品原因（包括说明书等） | 怀疑产品质量情况，固定夹使用的金属材质易磨损，无法长期使用 | 延误患者治疗，有可能对患者造成人身损害 | 设备连接输液架的固定夹无法拧动 | 2021年5月12日10时，重症医学科护理人员在使用注射泵过程中，在固定注射泵时，发现固定夹无法拧动并进行固定，重症医学科立即更换注射泵并联系设备科进行维修，未对患者产生损伤 | 经售后工程师拆机检查，发现设备内部FPC线损坏。FPC线的功能之一是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，发生报警。报警后设备不能注射药物，无法正常使用。
140654500202100549 | 其他 |  | 开机后，点击运行，第一道立即报错 | 正常使用 | 产品原因（包括说明书等） | 注射器位置传感器接头松动，接触不良导致，应有固定措施，如打胶 |  | 开机后，点击运行，第一道立即报错 | 正常使用 | 1.经拆机检查，发现长电位器和主板连线的插头松动。 2.由于设备已在医院使用8年，属于超预期使用状态。设备在科室长时间使用或移动，可能因振动或碰撞导致连接线插头松动。
138620409202100328 | 其他 | 无 | 卡夹破裂 | 再给患儿使用前检测时拉动卡夹时破裂。 | 产品原因（包括说明书等） | 卡夹材质太软导致破裂。 | 无 | 卡夹破裂 | 再给患儿使用前检测时拉动卡夹时破裂。 | 分析可能是由于频繁使用，导致加速磨损，受力过大而损坏。
135531300202100049 | 其他 | 未对患者造成伤害 | D020208_推进失效 | 2021年8月11日，护士使用该注射泵对患者进行治疗时发现设备无法正常启动运行，遂暂停使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 可能是内部传感器失效，无法感知注射泵推杆。 | 未对患者造成伤害 | D020208_推进失效 | 2021年8月11日，护士使用该注射泵对患者进行治疗时发现设备无法正常启动运行，遂暂停使用。 | 1. 经拆机检查，发现是负责传递离合检测信号的FPC线损坏，损坏后造成检测信号中断，发生报警。 2.因为FPC线成扁平状，且会随着注射泵推杆的推拉在注射泵内部来回移动。所以分析其损坏的原因可能是由于线束整体厚度偏薄，在移动过程中位置发生了偏移，从而与其他器件发生刮擦，导致磨损。
116210107202100140 | 其他 | 因器械故障患者未能治疗 | 机器不能正常开机 | 患者在需用些设备注射用药时，机器无法正常启动开机。 | 无法确定 |  | 因器械故障患者未能治疗 | 机器不能正常开机 | 患者在需用些设备注射用药时，机器无法正常启动开机。 | 注射泵配备的电池为可充电锂电池，该电池属于消耗品，随着使用年限的增加，电池性能会衰减。由于设备已使用6年，处于超预期使用状态，电池蓄电能力降低，所以未连接交流电时会出现电量不足自动关机。
138620409202100327 | 其他 | 无 | D150101_断裂 | 使用前检查时发现注射泵夹头破裂。 | 产品原因（包括说明书等） | 初步判断为材质硬度不够，导致卡夹破裂。 | 无 | D150101_断裂 | 使用前检查时发现注射泵夹头破裂。 | 由于设备已在医院使用超过5年，属于超预期使用状态。长期频繁使用捏柄，导致该部件磨损断裂。
140654500202100416 | 其他 |  | 注射器卡扣断裂 | 注射器卡扣断裂，仪器无法正常使用，予以更换 | 无法确定 |  |  | 注射器卡扣断裂 | 注射器卡扣断裂，仪器无法正常使用，予以更换 | 由于产品已在医院使用7年，处于超预期寿命使用状态，捏柄长期频繁使用，老化故障。
140654500202100430 | 其他 |  | 注射器推片断裂 | 临床正常使用，注射器推片断裂，无法更换，粘接 | 无法确定 |  |  | 注射器推片断裂 | 临床正常使用，注射器推片断裂，无法更换，粘接 | 由于该设备在医院使用7年，处于超预期寿命使用状态，捏柄长期频繁使用，老化故障。
138620409202100329 | 其他 | 无 | 卡夹破裂 | 给患者使用该设备时发现卡注射器时卡夹破裂。 | 产品原因（包括说明书等） | 卡夹材质太软导致卡夹破裂。 | 无 | 卡夹破裂 | 给患者使用该设备时发现卡注射器时卡夹破裂。 | 由于设备已在医院使用近5年。长期频繁使用捏柄，导致该部件磨损断裂。
138620409202100330 | 其他 | 无 | 卡夹破裂 | 在给患者使用该产品时，发现夹注射器时卡夹破裂。 | 产品原因（包括说明书等） | 材质不合格。 | 无 | 卡夹破裂 | 在给患者使用该产品时，发现夹注射器时卡夹破裂。 | 由于设备已在医院使用9年，属于超预期使用状态。长期频繁使用捏柄，导致该部件磨损断裂。
135530202202100090 | 其他 | 未造成人员损伤 | 使用中设备报阻塞报警，无法正常输液 | 使用中未造成人员伤害 | 产品原因（包括说明书等） | 经医学装备部维修人员维修判断，为推杆炸裂，造成输液推注无法完成 | 未造成人员损伤 | 使用中设备报阻塞报警，无法正常输液 | 使用中未造成人员伤害 | 该设备已在医院使用5年，属于超预期使用状态，长期频繁使用导致空心轴开裂。
140650105202100261 | 其他 |  | 推杆夹断裂。 | 在安装注射器时，推杆夹断裂。 | 产品原因（包括说明书等） | 该推杆夹为塑料制品，长期使用，老化断裂。 |  | 推杆夹断裂。 | 在安装注射器时，推杆夹断裂。 | 由于设备已在医院使用9年，属于超预期使用状态。长期频繁使用捏柄，导致该部件磨损断裂。
134523000202100076 | 其他 |  | 泵坏 | 2021年07月13日护士为病人进行微量泵泵入液体治疗时，正确使用微量泵，1小时后巡视病房，发现微量泵液体虽持续输注，但液体量并无变化，管床护士及时发现并更换其他微量泵，未造成不良后果。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 泵坏 | 2021年07月13日护士为病人进行微量泵泵入液体治疗时，正确使用微量泵，1小时后巡视病房，发现微量泵液体虽持续输注，但液体量并无变化，管床护士及时发现并更换其他微量泵，未造成不良后果。 | 当注射泵内部传感器感知到的压力值超过标准值时，会发生“阻塞”报警。经分析是由于传感器位置发生偏移导致造成感知的压力值发生偏差，造成报警，拆机检查发现喇叭本身不发声，判断是喇叭不良。
113130805202100070 | 其他 |  | D050210_显示故障 | 患者因血压高于2021年8月10日在内分泌住院，遵医嘱给降压扩血管药物硝普钠静脉注射，在使用注射泵时，使用硝普钠静脉注射时，发现面板不显示参数，立即更换注射泵，未造成伤害。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | D050210_显示故障 | 患者因血压高于2021年8月10日在内分泌住院，遵医嘱给降压扩血管药物硝普钠静脉注射，在使用注射泵时，使用硝普钠静脉注射时，发现面板不显示参数，立即更换注射泵，未造成伤害。 | 由于使用的注射器未进行校准，注射器参数与机器保存参数不一致，导致不识别注射器规格型号，无法启动运行。
140650110202100363 | 其他 | 影响医护人员使用 | 仪器异常报警 | 护士在使用中发现设备频繁阻塞报警，在更换注射器和药液后故障依旧，通知设备科工程师维护 | 无法确定 | 离合器阻力变大 | 影响医护人员使用 | 仪器异常报警 | 护士在使用中发现设备频繁阻塞报警，在更换注射器和药液后故障依旧，通知设备科工程师维护 | 由于此台注射泵已在医院使用9年，处于超预期使用状态，长时间使用压力参数发生了变化，而导致内部感知的压力值超出了机器校准的压力值，出现阻塞报警。
138620404202100029 | 其他 | 病人心情不佳 | 滴速不准确 | 使用时，发现滴速不准 | 无法确定 | 滴速不准 | 病人心情不佳 | 滴速不准确 | 使用时，发现滴速不准 | 由于该设备已在医院使用8年，处于超预期使用状态。设备使用前，未对使用的注射器进行校准，导致注射泵内部没有记录该款注射器的相关参数，引发注射速度不符现象。
125371703202100166 | 其他 | 无 | 报警故障2 | 2021年7月12日，神经外科医护人员使用注射泵为患者注射液体时，注射泵报警故障2.立即停止使用并更换仪器继续为患者注射。 | 产品原因（包括说明书等） | 系统故障。 | 无 | 报警故障2 | 2021年7月12日，神经外科医护人员使用注射泵为患者注射液体时，注射泵报警故障2.立即停止使用并更换仪器继续为患者注射。 | 该设备已在医院使用7年，处于超预期使用状态，长期使用主板老化，引发检测电路信号传递不通，导致报警。
124361000202100047 | 其他 | 安装注射器后机器不断报警 | 不能正常使用 | 1，科室报修注射泵报警异常 2，带回维修间开机测试一通道报警异常5，常按9号键查看设置发现压力值102.5，拆开设备后盖调整里面的电位器，把指数调到5.5后，不再报警 3，重新安装好后加注射器测试无问题后送回科室 | 产品原因（包括说明书等） |  | 安装注射器后机器不断报警 | 不能正常使用 | 1，科室报修注射泵报警异常 2，带回维修间开机测试一通道报警异常5，常按9号键查看设置发现压力值102.5，拆开设备后盖调整里面的电位器，把指数调到5.5后，不再报警 3，重新安装好后加注射器测试无问题后送回科室 | 由于设备已在医院使用6年，属于超预期使用状态。长期使用导致设备内部压力值出现偏差，引发报警。
115150311202100022 | 其他 |  | D041204_泵停止工作,D1204_机械卡塞 | 给患者做治疗时，注射泵停止工作，出现报警 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵停止工作，报警器响。经查看，为机械卡塞造成注射泵停止工作 |  | D041204_泵停止工作,D1204_机械卡塞 | 给患者做治疗时，注射泵停止工作，出现报警 | 根据器械故障表现推测有可能是因为使用前操作人员未进行快速排气排导致触发报警。
111231500202103279 | 其他 |  | 在使用过程中启动键和确认键无法使用 | 在使用过程中启动键和确认键无法使用 | 无法确定 |  |  | 在使用过程中启动键和确认键无法使用 | 在使用过程中启动键和确认键无法使用 | 因使用不当使注射泵进液，导致按键失灵无法使用。
140652801202100074 | 其他 | M210202_给药不足 | D240302_部件缺失 | 使用时发现计量不准 | 产品原因（包括说明书等） |  | M210202_给药不足 | D240302_部件缺失 | 使用时发现计量不准 | 经过检查发现注射泵对使用的注射器规格不匹配，判断可能是未使用该款注射器对注射泵进行校准，导致注射泵内部没有记录该款注射器的相关参数，引发精度不准。
125371705202100178 | 其他 | 无 | 注射器拉杆有裂纹 | 2021年七月13日，接到科室报修电话称有一台注射泵电源线接头处插线轴折断一个，在更换电源线插头时发现注射器拉杆上有裂纹。去科室检查同型号的注射泵发现几乎都有裂纹。 | 产品原因（包括说明书等） |  | 无 | 注射器拉杆有裂纹 | 2021年七月13日，接到科室报修电话称有一台注射泵电源线接头处插线轴折断一个，在更换电源线插头时发现注射器拉杆上有裂纹。去科室检查同型号的注射泵发现几乎都有裂纹。 | 该设备已在医院使用8年，属于超预期使用状态（使用期限见附件说明书内容），长期产品老化导致交流插座插头折断以及空心轴开裂。
116211206202100038 | 其他 |  | 注射泵速度调至2ml/h10秒后速度自动调至1ml/h | 患者Ⅰ型糖尿病酮症酸中毒，遵医嘱给予0.9NS30ml+普通胰岛素30υ静脉注射降糖，注射泵调至2ml/h，启动后10秒机器报警屏幕显示速度变为1ml/h重启后仍出现上诉情况，更换注射泵后正常。 | 产品原因（包括说明书等） | 机械故障 |  | 注射泵速度调至2ml/h10秒后速度自动调至1ml/h | 患者Ⅰ型糖尿病酮症酸中毒，遵医嘱给予0.9NS30ml+普通胰岛素30υ静脉注射降糖，注射泵调至2ml/h，启动后10秒机器报警屏幕显示速度变为1ml/h重启后仍出现上诉情况，更换注射泵后正常。 | 由于设备已经处于超预期使用状态，电池蓄电能力降低，所以未连接交流电时出现电池耗尽报警，同时停止工作，设置参数不保存。
125371104202100190 | 其他 | 不良事件发生但未累及患者 | D050811_不能获得读值 | 2021年6月28日，病人蔡增芬因右下肢静脉血栓入院，2021年7月9日遵医嘱为病号应用注射泵注射药物，药物注射完毕后，设备无注射完成报警提示，发现后及时为患者撤下，并送维修组维修，未对患者造成不良影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 可能为注射泵报警器坏或是注射完毕限位开关失灵 | 不良事件发生但未累及患者 | D050811_不能获得读值 | 2021年6月28日，病人蔡增芬因右下肢静脉血栓入院，2021年7月9日遵医嘱为病号应用注射泵注射药物，药物注射完毕后，设备无注射完成报警提示，发现后及时为患者撤下，并送维修组维修，未对患者造成不良影响。 | 1.拆机检查发现喇叭本身不发声，判断是喇叭不良。 2.可能是喇叭质量差异导致，调查同批次产品没有出现类似故障，属于偶发现象。
133510921202100050 | 其他 | 延误病人治疗，影响病情观察 | 运行暂停 | 2021年6月28日为患者更换注射泵药液时，注射泵无法运行，无法运行至最后一步，运行至倒数第二步骤时停止，后立即更换注射泵，继续完成对患者的治疗。 | 产品原因（包括说明书等） |  | 延误病人治疗，影响病情观察 | 运行暂停 | 2021年6月28日为患者更换注射泵药液时，注射泵无法运行，无法运行至最后一步，运行至倒数第二步骤时停止，后立即更换注射泵，继续完成对患者的治疗。 | 1.由于此台设备已在医院使用7年，处于超预期使用状态。 2.设备对于注射器的识别功能与校准参数和系统内部参数都有关，当校准参数与系统参数出现较大偏差时，会出现注射器识别错误。
125371801202100206 | 其他 |  | 注射泵报错误 | 科室上传报修计划，安装注射器选择后报警（注射器错误），无法使用，给以检修发现为注射器安装问题，发现后重新安装注射器，注射泵症状消失。 | 操作原因 | 注射器安装问题 |  | 注射泵报错误 | 科室上传报修计划，安装注射器选择后报警（注射器错误），无法使用，给以检修发现为注射器安装问题，发现后重新安装注射器，注射泵症状消失。 | 由于操作不当导致注射器未安装到位造成不能识别注射器规格，设备无法启动运行。
125371104202100187 | 其他 | 不良事件发生但未累及患者 | D1204_机械卡塞 | 患者于虎国因脑出血入院，2021年7月10号，进行术后输液治疗，在使用威高注射泵时，发生阻塞报警，立即为患者更换注射泵并报修维修人员。因发现及时，未对患者造成不良影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 经维修人员现场维修发现注射泵拉杆损坏 | 不良事件发生但未累及患者 | D1204_机械卡塞 | 患者于虎国因脑出血入院，2021年7月10号，进行术后输液治疗，在使用威高注射泵时，发生阻塞报警，立即为患者更换注射泵并报修维修人员。因发现及时，未对患者造成不良影响。 | 由于设备已使用9年，属于超预期使用状态，可能是长期频繁使用导致捏柄老化。
125370701202100092 | 其他 | 无 | 微量注射泵开机报警，提示信息“系统故障4” | 患者于2021年07月01日因不思饮食1月，发现血压低半小时到我院急诊科就诊，07月04日11:20遵医嘱给予去甲肾组微量泵入，在治疗室准备时，发现微量注射泵开机后报警，屏幕提示信息“系统故障4”，立即给予更换微量注射泵继续完成治疗，未对患者造成影响，器械科工程师将机器内部排线重新插拔之后，恢复正常，目前机器可正常使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 器械科工程师将机器内部排线重新插拔之后，恢复正常，目前机器可正常使用，怀疑排线过短接触不良导致。 | 无 | 微量注射泵开机报警，提示信息“系统故障4” | 患者于2021年07月01日因不思饮食1月，发现血压低半小时到我院急诊科就诊，07月04日11:20遵医嘱给予去甲肾组微量泵入，在治疗室准备时，发现微量注射泵开机后报警，屏幕提示信息“系统故障4”，立即给予更换微量注射泵继续完成治疗，未对患者造成影响，器械科工程师将机器内部排线重新插拔之后，恢复正常，目前机器可正常使用。 | 1.拆机检查发现主、从道间通信线插头从插座上脱落。 2.可能是设备受到外力磕碰，导致插头脱落。
137610400202100052 | 其他 | 无 | 不开机 | 护士在交接班时发现该设备不能开机，随即联系设备科工程师进行维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 设备故障 | 无 | 不开机 | 护士在交接班时发现该设备不能开机，随即联系设备科工程师进行维修。 | 由于设备已在医院使用7年，属于超预期寿命使用状态，在长期使用未进行清洁有异物，导致按键失灵。
120740324202100077 | 其他 | 开不了机，无法正常使用 | 开不了机，无法正常使用 | 准备使用时发现注射泵无法开机 | 无法确定 | 电源板故障？ | 开不了机，无法正常使用 | 开不了机，无法正常使用 | 准备使用时发现注射泵无法开机 | 由于仪器已使用7年，处于超预期使用状态。设备老化导致电源板电源模块焊接引脚松动，使电源接触不良无法开机。
128431800202100075 | 其他 | 无 |  | 不能识别注射器 | 产品原因（包括说明书等） |  | 无 |  | 不能识别注射器 | 1.经过疲劳测试，我们发现使用ABS+PC（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次捏合后，可能会出现开裂现象。 2.将注塑材料改用尼龙+玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。分析是ABS+PC（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
121330607202100031 | 其他 | M1916_漏液 | D040301_自动注入失效,D040504_输送不准,D1201_设备或部件脱离 | 护士给患者进行正常的静脉注射，使用半小时，半小时后，护士巡视病房时发现微泵没有进行正常的静脉注射，也未出现报警情况 | 产品原因（包括说明书等） | 微泵夹注射器尾部处破裂，是弹簧复位，传感器接受信号后，停止输注 | M1916_漏液 | D040301_自动注入失效,D040504_输送不准,D1201_设备或部件脱离 | 护士给患者进行正常的静脉注射，使用半小时，半小时后，护士巡视病房时发现微泵没有进行正常的静脉注射，也未出现报警情况 | 经过分析和实验，我们发现使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次捏合后，可能会出现开裂现象。在ABS中增加适量玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。推测ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
116210700202100097 | 严重伤害 | 无 | 药液无法推送到底 | 对病人注射药液 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵注射器夹头松动 | 无 | 药液无法推送到底 | 对病人注射药液 | 院方报告为“严重伤害”，我公司认为应为“其他” 由于设备已使用9年，属于超预期使用状态，且该科室厂家机器过多，新来实习护士不能全部掌握所有机器正确使用方法和对机器提示内容的正确处置。
116210200202100064 | 其他 | 影响治疗，浪费药物。 | D080102_报警故障 | 设备使用过程中发生机器报警，报警显示为传感器报警，立即停用，更换其他设备。 | 产品原因（包括说明书等） | 经检查是传感器脏，及时清理。 | 影响治疗，浪费药物。 | D080102_报警故障 | 设备使用过程中发生机器报警，报警显示为传感器报警，立即停用，更换其他设备。 | 由于设备已在医院使用8年，属于超预期使用状态。长期使用传感器有污物进入未及时清理导致设备触发报警。
140652801202100062 | 其他 | M210202_给药不足 | D0101_故障提示 | 使用时注射器夹断裂 | 产品原因（包括说明书等） |  | M210202_给药不足 | D0101_故障提示 | 使用时注射器夹断裂 | 初步分析此故障与产品结构无关，可能是使用过程中频繁受力，导致该部件断裂。
128431800202100146 | 其他 | 无 |  | 显示屏花屏 | 产品原因（包括说明书等） |  | 无 |  | 显示屏花屏 | 因为屏幕采用焊接方式与主控板连接，分析可能是个别焊点存在虚焊情况，长期使用后导致虚焊处信号传递不通，从而引发白屏现象。
140652801202100053 | 其他 | 注射器夹断裂，无法固定注射器，影响病人治疗 | 注射器夹断裂，无法固定注射器 | 注射器夹断裂，无法固定注射器 | 产品原因（包括说明书等） | 注射器夹断裂，无法固定注射器 | 注射器夹断裂，无法固定注射器，影响病人治疗 | 注射器夹断裂，无法固定注射器 | 注射器夹断裂，无法固定注射器 | 1.针对捏柄开裂的问题，技术人员使用出现开裂现象的同类捏柄（其材质为ABS硬塑料，内嵌金属预埋件）进行疲劳实验，在经过数万次捏合后部分会出现开裂现象。 2.将捏柄的注塑材质改为尼龙+玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。 3.结论：ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质注塑的捏柄强度不够，造成捏柄开裂。
115151010202100058 | 其他 |  | 一通道注射器推杆夹断裂 | 日常调配使用前安装注射器，注射泵一通道注射器推杆夹断裂，取回设备进行维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 工程师取回设备后，发现一通道注射器推杆夹断裂 ，现只能单独使用第二通道进行注射作业，由于该配件塑料材质较薄，在跌落情况下比较容易折断，建议加固或做好相关防护设计，已联系厂家购买相关配件。 |  | 一通道注射器推杆夹断裂 | 日常调配使用前安装注射器，注射泵一通道注射器推杆夹断裂，取回设备进行维修。 | 1.由于设备已使用8年，属于超预期使用状态。 2.通过实验，使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次疲劳寿命测试，可能会出现开裂现象。在ABS中增加适量玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。推测应该是原先使用的ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
125371806202100193 | 其他 |  | 使用过程中报系统故障（双道都报） | 使用过程中注射泵两个通道都报系统故障，关机重启后使用几分钟后报系统故障 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 使用过程中报系统故障（双道都报） | 使用过程中注射泵两个通道都报系统故障，关机重启后使用几分钟后报系统故障 | 初步分析可能是主、从道间通信线插头松动导致此报警。
129441200202100679 | 其他 |  | 针筒固定夹断裂 | 2021年4月6日，护士对患者使用注射泵治疗时，发现注射泵针筒固定夹断裂，立即更换注射泵，未对患者造成不良影响，对故障的注射泵予报修处理 | 无法确定 | 针筒固定夹断裂 |  | 针筒固定夹断裂 | 2021年4月6日，护士对患者使用注射泵治疗时，发现注射泵针筒固定夹断裂，立即更换注射泵，未对患者造成不良影响，对故障的注射泵予报修处理 | 1.通过实验，使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次疲劳寿命测试，可能会出现开裂现象。在ABS中增加适量玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。 2.考虑设备已在医院使用3年多，推测应该是原先使用的ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
138620409202100035 | 其他 | 无 | 夹锁破裂 | 使用时发现泵夹断裂。 | 产品原因（包括说明书等） | 泵夹为塑料材质，长期受力导致其断裂。 | 无 | 夹锁破裂 | 使用时发现泵夹断裂。 | 1.通过实验，使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次疲劳寿命测试，可能会出现开裂现象。在ABS中增加适量玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。 2.考虑设备已在医院使用3年多，推测应该是原先使用的ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
116210700202100118 | 其他 | 无 | 无法完成注射 | 对患者注射药液 | 产品原因（包括说明书等） | 注射器滑道阻塞 | 无 | 无法完成注射 | 对患者注射药液 | 根据器械故障表现推测有可能是因为注射泵由于长期使用后维护保养不足，导致内部压力检测参数出现偏差，所以发生了误报警。
120740324202100134 | 其他 |  | D0102_意外停机 | 该注射泵无法开机 | 无法确定 |  |  | D0102_意外停机 | 该注射泵无法开机 | 1.经过拆机检查发现电源板焊盘脱焊。 2.产品处于超预期使用，设备老化导致电源板电源模块焊接引脚松动，使电源接触不良无法开机。
113131113202100052 | 其他 |  | 更换药物后，无法正常泵入给药，机器报警 | 为患者更换药物后设备无法正常泵入药液，设备频繁报警，检查操作流程无任何失误 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 更换药物后，无法正常泵入给药，机器报警 | 为患者更换药物后设备无法正常泵入药液，设备频繁报警，检查操作流程无任何失误 | 由于设备已在医院使用8年，属于超预期使用状态。因缺乏必要的维护保养，设备本身校准的注射器参数发生偏移，导致流速过快。
129441929202100052 | 其他 |  | 推头夹断了 | 2021年6月9日，我院儿科医护人员发现该注射泵的夹子断了，送到设备科进行维修。已更换推头夹，故障消除，设备恢复正常。 | 无法确定 | 注射泵推头的夹子断了 |  | 推头夹断了 | 2021年6月9日，我院儿科医护人员发现该注射泵的夹子断了，送到设备科进行维修。已更换推头夹，故障消除，设备恢复正常。 | 由于设备已在医院使用超过5年，属于超预期使用状态。长期频繁使用捏柄，导致该部件磨损断裂。
125371707202100350 | 其他 | 无 | 注射泵尾夹断裂 | 2021年5月24日，NICU报修注射泵尾夹断裂，影响科室使用，更换尾夹后，正常使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵尾夹断裂 | 无 | 注射泵尾夹断裂 | 2021年5月24日，NICU报修注射泵尾夹断裂，影响科室使用，更换尾夹后，正常使用。 | 1.通过实验，使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次疲劳寿命测试，可能会出现开裂现象。在ABS中增加适量玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。 2.考虑设备已在医院使用3年多，推测应该是原先使用的ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
137610809202100053 | 其他 | 无 | 注射泵夹损坏 | 2021年5月19日，医务人员准备给患者使用注射泵注射药物时，发现注射泵夹损坏，及时更换。 | 产品原因（包括说明书等） | 多考虑产品质量问题 | 无 | 注射泵夹损坏 | 2021年5月19日，医务人员准备给患者使用注射泵注射药物时，发现注射泵夹损坏，及时更换。 | 经拆机发现捏柄处进药业干粉导致捏柄张开不顺畅，影响注射器的安装，使注射泵不能正常使用。
116211000202100238 | 其他 | M210202_给药不足 | D040301_自动注入失效 | 患者因呼吸困难于2021年5月21日入住我院内五科病房，因血压较低使用注射泵泵注多巴胺，护士发现注射泵泵入液体不畅，及时更换。顺利输入。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵送于相关部门后发现传感器故障致使液体不能顺利泵入体内，影响治疗效果。 | M210202_给药不足 | D040301_自动注入失效 | 患者因呼吸困难于2021年5月21日入住我院内五科病房，因血压较低使用注射泵泵注多巴胺，护士发现注射泵泵入液体不畅，及时更换。顺利输入。 | 1.拆机检查发现运行传感器插头松动，导致运行信号传递异常，引发报警。 2.由于该设备已在医院使用8年，属于超预期寿命使用状态，长期使用导致内部插头松动。
128431800202100074 | 其他 | 无 |  | 卡子坏 | 产品原因（包括说明书等） |  | 无 |  | 卡子坏 | 由于设备已超预期寿命使用，频繁使用导致螺孔内的螺纹磨损，不能与螺杆起到咬合的效果。（附说明书中关于使用期限的描述）
116210607202100009 | 其他 | 设备无法正常给患者使用 | 设备进药卡顿无法正常使用 | 给患者使用时发现设备进药卡顿 | 产品原因（包括说明书等） | 初步分析零件故障 | 设备无法正常给患者使用 | 设备进药卡顿无法正常使用 | 给患者使用时发现设备进药卡顿 | 由于产品已在医院使用7年，处于超预期使用状态，有可能是长期使用导致长电位器插头松动。 2.长电位器是一种行程传感器，与注射泵实际能否向前运行推注药物有关。其插头松动会导致接触不良，设备无法推注药物。
138620409202100096 | 严重伤害 | M210202_给药不足 | 流速不准 | 操作人员设置参数后，规定时间内液体未注射完毕 | 产品原因（包括说明书等） | 可能为产品本身机械零件问题或软件bug | M210202_给药不足 | 流速不准 | 操作人员设置参数后，规定时间内液体未注射完毕 | 我公司认为该不良事件不属于严重伤害，应为其他。 医院使用时注射泵选择注射器品牌为洁瑞，而实际未使用洁瑞注射器输液，造成输液流速误差较大导致注射不准。
120740324202100076 | 其他 | 推拉杆损坏 | 推拉杆损坏，无法使用 | 安装注射器时，推拉杆损坏，无法完成注射 | 无法确定 | 操作不当？ | 推拉杆损坏 | 推拉杆损坏，无法使用 | 安装注射器时，推拉杆损坏，无法完成注射 | 由于设备已使用8年，属于超预期使用状态，可能是长期频繁使用导致捏柄老化。
129440531202100026 | 其他 | 未对患者造成伤害 | D150101_断裂 | 2021年3月25号、检查注射泵时注射器卡口突然断裂、导致无法使用；无使用到患者身上、无造成不良影响。 注：此设备没注明使用年限。 | 产品原因（包括说明书等） | 初步判断材质问题 | 未对患者造成伤害 | D150101_断裂 | 2021年3月25号、检查注射泵时注射器卡口突然断裂、导致无法使用；无使用到患者身上、无造成不良影响。 注：此设备没注明使用年限。 | 由于设备已使用9年，属于超预期使用状态，可能是长期频繁使用导致捏柄老化。
125371806202100045 | 其他 |  | 一通道报“系统故障” | 准备使用该设备时，通电开机，一通道报“系统故障”，该通道无法使用。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 一通道报“系统故障” | 准备使用该设备时，通电开机，一通道报“系统故障”，该通道无法使用。 | 1.阻塞报警是一种预防性报警。在注射过程中，注射泵会持续监测注射管路中的压力，当压力过高时，会触发阻塞报警，以便提醒操作人员进行干预，以保障患者的安全。 2.经过检测，注射泵泵体压力值异常，导致报警。
115152707202100004 | 其他 |  | 系统故障4，无法调节计量 | 患者入院后遵医嘱使用微量注射泵泵入硝酸甘油，调配安装完毕后微量泵无法调节计量，无法正常工作，立即更换注射泵。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵故障。 |  | 系统故障4，无法调节计量 | 患者入院后遵医嘱使用微量注射泵泵入硝酸甘油，调配安装完毕后微量泵无法调节计量，无法正常工作，立即更换注射泵。 | 1.拆机检查发现主、从道间通信线插头从插座上脱落。 2.怀疑是设备受到外力磕碰，导致插头脱落。
125371806202100037 | 其他 |  | 二通道注射器压杆固定部位断裂 | 准备给患者使用注射泵，安放注射器时发现注射器压杆固定部位断裂。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 二通道注射器压杆固定部位断裂 | 准备给患者使用注射泵，安放注射器时发现注射器压杆固定部位断裂。 | 经检查发现此台注射泵压柄导向柱限位个数为1个，为变更前的产品，此处压柄部位由硬塑料注塑而成，长期使用可能出现疲劳损坏。
140652801202100031 | 其他 | 科室在使用时设备报离合未闭 | 科室在使用时设备报离合未闭 | 科室在使用时设备报离合未闭 | 产品原因（包括说明书等） | 科室在使用时设备报离合未闭 | 科室在使用时设备报离合未闭 | 科室在使用时设备报离合未闭 | 科室在使用时设备报离合未闭 | 经售后工程师拆机检查，发现设备内部FPC线损坏。FPC线的功能之一是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，发生报警。报警后设备不能注射药物，无法正常使用。
140652801202100030 | 其他 | 科室在使用时发现注射器夹断裂 | 科室在使用时发现注射器夹断裂 | 科室在使用时发现注射器夹断裂 | 产品原因（包括说明书等） | 科室在使用时发现注射器夹断裂 | 科室在使用时发现注射器夹断裂 | 科室在使用时发现注射器夹断裂 | 科室在使用时发现注射器夹断裂 | 经过分析和实验，我们发现使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次捏合后，可能会出现开裂现象。在ABS中增加适量玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。分析可能是ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
140654500202100010 | 其他 | 导致无法进行准确的输液，可能会影响病人的治疗效果 | 注射泵配合50ml注射器给病人输注药品的过程中，发现药品还剩余15ml时机器显示注射完成。 | 2021年1月15日，科室（综合内科二病区）在使用 WGS-1011注射泵配合50ml注射器给病人输注药品的过程中，发现药品还剩余15ml时机器显示注射完成，导致无法对病人进行准确的输液，该故障可能会影响病人的治疗效果。接到科室报修后，首先对注射泵进行了故障的初步判断，观察到该设备只有在“简易模式”的情况下，输出的药量是正常的，经查阅资料，发现是注射器识别板故障。更换识别板和感应器后设备正常。 | 产品原因（包括说明书等） | 设备只有在“简易模式”的情况下，输出的药量是正常的，经查阅资料，发现是注射器识别板故障。 | 导致无法进行准确的输液，可能会影响病人的治疗效果 | 注射泵配合50ml注射器给病人输注药品的过程中，发现药品还剩余15ml时机器显示注射完成。 | 2021年1月15日，科室（综合内科二病区）在使用 WGS-1011注射泵配合50ml注射器给病人输注药品的过程中，发现药品还剩余15ml时机器显示注射完成，导致无法对病人进行准确的输液，该故障可能会影响病人的治疗效果。接到科室报修后，首先对注射泵进行了故障的初步判断，观察到该设备只有在“简易模式”的情况下，输出的药量是正常的，经查阅资料，发现是注射器识别板故障。更换识别板和感应器后设备正常。 | 由于设备已使用7年，属于超预期使用状态。因缺乏必要的维护保养，注射器检测传感器识别数据偏移，导致残余量大。
125371100202100005 | 其他 | 无法有效控制注射器的置入 | 放置注射器的控制手柄断裂 | 2021年2月7日，病号孙晨星因肾积水入院治疗，治疗过程中，使用注射泵给病号推药。护士使用时发现放置注射器的控制手柄断裂，故更换一注射泵。故障机送设备科检修。 | 产品原因（包括说明书等） | 手柄周围塑料部件因老化原因断裂。 | 无法有效控制注射器的置入 | 放置注射器的控制手柄断裂 | 2021年2月7日，病号孙晨星因肾积水入院治疗，治疗过程中，使用注射泵给病号推药。护士使用时发现放置注射器的控制手柄断裂，故更换一注射泵。故障机送设备科检修。 | 1.通过实验，使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次疲劳寿命测试，可能会出现开裂现象。在ABS中增加适量玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。 2.考虑设备已在医院使用3年多，推测应该是原先使用的ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
138620409202100087 | 其他 | 无 | 电池板报警 | 在正常的操作下，使用中发生电池报警。 | 产品原因（包括说明书等）,操作原因 | 电池模块损坏 | 无 | 电池板报警 | 在正常的操作下，使用中发生电池报警。 | 1.该设备已在医院使用7年，处于超预期使用状态，由于电池本身属于消耗品，所以目前电池电量属于枯竭状态，使得开机报警电压低。 2.电源板因长时间使用，电路老化造成电路中断。
125371410202100082 | 其他 | 无 | 推拉盒损坏 | 2021年2月22日，內十二病区送修注射泵一台，据该科室反映，当日该科室进行日常设备维护保养时发现该设备推拉盒损坏，随即送修，未对病人造成不良影响。 | 无法确定 |  | 无 | 推拉盒损坏 | 2021年2月22日，內十二病区送修注射泵一台，据该科室反映，当日该科室进行日常设备维护保养时发现该设备推拉盒损坏，随即送修，未对病人造成不良影响。 | 由于设备已在医院使用8年，属于超预期寿命使用状态，注射泵推拉盒处长期反复受到按压，导致磨损开裂。
127420400202100089 | 其他 |  | 开机报低电压 | 开机报低电压，无法工作 | 无法确定 | 接到报修后亲自开机观察，无交流显示。交流部分出故障，机器一直用的是直流电源，电池快耗尽，所以显示电压低，机器无法工作。 |  | 开机报低电压 | 开机报低电压，无法工作 | 由于设备已在科室使用7年，处于超预期使用状态，电源板因长时间使用，电路老化造成电路中断。
125371703202100046 | 其他 | 无 | 固定装置架损坏无法固定 | 内二科护士在给病人进行输液准备时，把注射管放好用夹子固定时，发现固定夹子损坏无法使用，立即更换新的注射泵给病人进行注射，联系设备科人员前来维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 产品质量问题 | 无 | 固定装置架损坏无法固定 | 内二科护士在给病人进行输液准备时，把注射管放好用夹子固定时，发现固定夹子损坏无法使用，立即更换新的注射泵给病人进行注射，联系设备科人员前来维修。 | 由于设备在医院已使用7年，属于超预期寿命使用状态。前壳压柄结构因长期频繁使用，老化开裂。
138620409202100067 | 其他 | 无 | 流量不准 | 使用时发现流量不准，注射量有偏差。 | 操作原因,产品原因（包括说明书等） | 由于操作时将液体流入设备内，导致电路板有故障 | 无 | 流量不准 | 使用时发现流量不准，注射量有偏差。 | 由于设备已在医院使用8年，属于超预期使用状态。因缺乏必要的维护保养，设备本身校准的注射器参数发生偏移，导致流速过快。
125371806202100088 | 其他 |  | 注射泵出现报警后报警指示灯亮，但蜂鸣器不响。 | 注射泵使用过程中，出现报警，报警指示灯亮，但蜂鸣器不响。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 注射泵出现报警后报警指示灯亮，但蜂鸣器不响。 | 注射泵使用过程中，出现报警，报警指示灯亮，但蜂鸣器不响。 | 由于喇叭连接线焊点脱落，导致信号无法传递，所以喇叭不能正常发声。喇叭连接线焊点脱落的原因可能是由于上次拆机时，外力触碰到喇叭焊点，导致焊点松动。设备转运过程中受到磕碰，使原本松动的焊点直接脱落。
125371410202100012 | 其他 | 无 | 不开机 | 2021年2月1日，外科ICU送修注射泵一台，据该科室反映，当日该科室进行日常设备维护保养时发现该设备不开机，随即送修，未对病人造成不良影响。 | 无法确定 | 电源板板基虚焊造成的接触不良 | 无 | 不开机 | 2021年2月1日，外科ICU送修注射泵一台，据该科室反映，当日该科室进行日常设备维护保养时发现该设备不开机，随即送修，未对病人造成不良影响。 | 由于仪器已使用7年，处于超预期使用状态。设备老化导致电源板电源模块焊接引脚松动，使电源接触不良无法开机。
125371703202100029 | 其他 | 无 | 无法固定注射器。 | 2021年1月28日，心内二科医护人员检查机器状态时发现一台注射泵固定夹断裂，无法固定注射器，立项向器械科报修。 | 产品原因（包括说明书等）,操作原因 | 注射器固定夹断裂。 | 无 | 无法固定注射器。 | 2021年1月28日，心内二科医护人员检查机器状态时发现一台注射泵固定夹断裂，无法固定注射器，立项向器械科报修。 | 由于该设备已在医院使用8年，处于超预期寿命使用状态。前壳压柄结构因长期频繁使用，老化开裂。
125371806202100051 | 其他 |  | 一通道报警“系统故障4” | 设备开机后一通道报警“系统故障4”，设备无法使用。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 一通道报警“系统故障4” | 设备开机后一通道报警“系统故障4”，设备无法使用。 | 1.拆机检查发现主、从道间通信线插头从插座上脱落。 2.可能是设备受到外力磕碰，导致插头脱落。
128431800202100013 | 其他 | 无 |  | 卡子坏 | 产品原因（包括说明书等） | 卡子坏 | 无 |  | 卡子坏 | 经过实验，使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次捏合后，可能会出现开裂现象。在ABS中增加适量玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。因此怀疑ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
125371703202100033 | 其他 | 无 | 无法固定注射器。 | 2021年2月26日，呼吸内一科医护人员检查机器状态时发现注射泵注射夹断裂，无法固定注射器。医护人员向器械科报修。工程师将注射泵返厂更换配件。 | 产品原因（包括说明书等） | 机器注射夹断裂导致无法固定注射器。 | 无 | 无法固定注射器。 | 2021年2月26日，呼吸内一科医护人员检查机器状态时发现注射泵注射夹断裂，无法固定注射器。医护人员向器械科报修。工程师将注射泵返厂更换配件。 | 经过分析和实验，我们发现使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次捏合后，可能会出现开裂现象。在ABS中增加适量玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。推测ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
129441200202100160 | 其他 |  | 固定夹断裂 | 2021.1.5在设备间拿出一台注射泵准备为患者使用，发现输液固定夹断裂，立即更换另一台注射泵，未对输液造成不良影响，故障设备送厂家维修。 | 无法确定 | 固定夹老化、易损 |  | 固定夹断裂 | 2021.1.5在设备间拿出一台注射泵准备为患者使用，发现输液固定夹断裂，立即更换另一台注射泵，未对输液造成不良影响，故障设备送厂家维修。 | 经过分析和实验，我们发现使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次捏合后，可能会出现开裂现象。在ABS中增加适量玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。推测ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
114140200202100024 | 其他 | 未造成伤害 | D010301_操作失效 | 2021-02-01，为患者使用注射泵输入液体时，发现输液泵在设置泵速后不能正常泵入药液，关机重新启动注射泵也不能正常工作，立即为患者更换注射泵。 | 无法确定 | 检查发现注射泵注射器卡子松动，设备无法识别注射器。 | 未造成伤害 | D010301_操作失效 | 2021-02-01，为患者使用注射泵输入液体时，发现输液泵在设置泵速后不能正常泵入药液，关机重新启动注射泵也不能正常工作，立即为患者更换注射泵。 | 由于设备已在医院使用7年，属于超预期寿命使用状态，前壳压柄结构因长期频繁使用，老化断裂。
125371706202100043 | 其他 |  | 报错异常2 | 责任护士于2021年2月8日为患者做定量注射前准备，开机检查注射泵过程中发现，上通道显示异常2，立即停用、更换，上报设备科维修，未耽误患者治疗时间，未造成不良影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 设备故障 |  | 报错异常2 | 责任护士于2021年2月8日为患者做定量注射前准备，开机检查注射泵过程中发现，上通道显示异常2，立即停用、更换，上报设备科维修，未耽误患者治疗时间，未造成不良影响。 | 1.拆机检查发现运行传感器插头松动，导致运行信号传递异常，引发报警。 2.由于该设备已在医院使用7年，属于超预期寿命使用状态，长期使用导致内部插头松动。
140652801202100007 | 其他 | 注射器夹断裂，无法固定注射器，影响病人治疗 | 注射器夹断裂，无法固定注射器 | 注射器夹断裂，无法固定注射器 | 产品原因（包括说明书等）,操作原因 | 注射器夹断裂，无法固定注射器 | 注射器夹断裂，无法固定注射器，影响病人治疗 | 注射器夹断裂，无法固定注射器 | 注射器夹断裂，无法固定注射器 | 1.通过实验，使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次疲劳寿命测试，可能会出现开裂现象。在ABS中增加适量玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。 2.考虑设备已在医院使用2年多，推测应该是原先使用的ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
127420400202100047 | 其他 |  | 开机报错 | 正常使用，开机异常2 | 产品原因（包括说明书等） | 传感器松动 |  | 开机报错 | 正常使用，开机异常2 | 1.拆机检查发现运行传感器插头松动，导致运行信号传递异常，引发报警。 2.由于该设备已在医院使用6年，属于超预期使用状态（使用期限见附件说明书内容），长期使用导致内部插头松动。
138620409202100076 | 严重伤害 | 划伤病人皮肤 | 固定架损坏 | 在为病人使用注射本治疗时，由于注射泵后边固定架松动，导致突然坠落，在坠落的同时带动输液管以及针头，导致病人留置针针口位置撕裂划伤。 | 产品原因（包括说明书等）,操作原因 | 产品设计并不符合现在的输液支架，事情发生与输液泵并无直接关系，是应为输液支架经常被输液泵固定夹固定导致输液支架变形，所以固定不牢固导致的。 | 划伤病人皮肤 | 固定架损坏 | 在为病人使用注射本治疗时，由于注射泵后边固定架松动，导致突然坠落，在坠落的同时带动输液管以及针头，导致病人留置针针口位置撕裂划伤。 | 我公司认为该不良事件不属于严重伤害，应为其他。 由于该设备已在医院使用8年，属于超预期使用状态。长期使用输液支架固定注射泵造成输液支架变形，医护人员在固定注射泵紧固夹时没有注意该问题，导致注射泵紧固夹未拧紧。
138620409202100073 | 严重伤害 | 病人输液量不够导致预期治疗没达到，病人情况变严重 | 流量不准 | 急诊科3月19日晚，医生为一名抢救病人开出微量泵筋脉注射治疗，但由于流量不准，导致注射量不够，病人预期治疗没达到，并且导致病人病情加重。 | 产品原因（包括说明书等）,操作原因 | 注射泵没有防水功能，护士在使用时误将生理盐水撒至设备表面后，液体进入器械内部结晶，导致流量不准确。 | 病人输液量不够导致预期治疗没达到，病人情况变严重 | 流量不准 | 急诊科3月19日晚，医生为一名抢救病人开出微量泵筋脉注射治疗，但由于流量不准，导致注射量不够，病人预期治疗没达到，并且导致病人病情加重。 | 我公司认为该不良事件不属于严重伤害，应为其他。 该设备处于超预期寿命使用状态。初步分析是因为使用的注射器未进行校准，注射器参数与机器保存参数不一致，导致药液推进量不准确。
138620409202100008 | 其他 | 无 | 夹锁破裂 | 在使用时泵夹断裂。 | 产品原因（包括说明书等） | 泵夹材质不良导致泵夹断裂。 | 无 | 夹锁破裂 | 在使用时泵夹断裂。 | 1.通过实验，使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次疲劳寿命测试，可能会出现开裂现象。在ABS中增加适量玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。 2.考虑设备已在医院使用3年多，推测应该是原先使用的ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
129442560202011559 | 其他 |  | 滴速不准 | 护士在注射过程中，发现超时未注射完液体。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 滴速不准 | 护士在注射过程中，发现超时未注射完液体。 | 由于操作人员操作不当，评估运行时间错误，导致注射泵未按时完成注射。
127420400202100040 | 其他 |  | 固定一次性注射器的卡子断裂，机器无法使用。 | 固定一次性注射器的卡子断裂，机器无法使用。 | 操作原因,无法确定 | 机器受撞击或者摔到地上导致固定卡损坏。 |  | 固定一次性注射器的卡子断裂，机器无法使用。 | 固定一次性注射器的卡子断裂，机器无法使用。 | 由于设备已在医院使用超过5年，属于超预期使用状态。长期频繁使用捏柄，导致该部件磨损断裂。
125371101202100010 | 严重伤害 | 容易导致患者术中知晓 | 双道注射泵A通道报警：异常2 | 2020年1月18日，患者因甲状腺肿物在全身麻醉下行甲状腺肿物部分切除术，术中用双道注射泵泵注麻醉药，使用过程中A通道报警异常2，导致麻醉药品无法正常泵注，立即更换另一台注射泵。术中麻醉时不能及时给予病人所需要的镇静镇痛药物，麻醉深度减浅，使患者呼吸、循环系统波动，很容易导致病人知晓。 | 产品原因（包括说明书等） | 双道注射泵A通道报警：异常2 | 容易导致患者术中知晓 | 双道注射泵A通道报警：异常2 | 2020年1月18日，患者因甲状腺肿物在全身麻醉下行甲状腺肿物部分切除术，术中用双道注射泵泵注麻醉药，使用过程中A通道报警异常2，导致麻醉药品无法正常泵注，立即更换另一台注射泵。术中麻醉时不能及时给予病人所需要的镇静镇痛药物，麻醉深度减浅，使患者呼吸、循环系统波动，很容易导致病人知晓。 | 由于设备已处于超预期寿命使用状态，长期使用造成内部检测模块的线路松动，引发检测电路信号传递不通，导致报警。 该不良事件后果不符合“严重伤害”的定义，应为“其它”。
127420103202100011 | 其他 |  | 异常报警 | 开机后异常报警 | 产品原因（包括说明书等） | 主板系统故障 |  | 异常报警 | 开机后异常报警 | 1.使用时不慎将药液洒在设备上，且未及时清理，部分药液渗入设备的主控板中导致元器件短路，造成了误报警。 2.由于设备已在医院使用近7年，处于超预期使用状态，设备的部分防水措施因老化导致效果衰减，使得设备内部进液。
120321432202100003 | 其他 | 无 | 注射泵报警器不灵敏 | 器械维修人员在例行检查中发现注射泵报警不灵敏，无法正常使用 | 产品原因（包括说明书等）,无法确定 | 长期使用设备老化导致 | 无 | 注射泵报警器不灵敏 | 器械维修人员在例行检查中发现注射泵报警不灵敏，无法正常使用 | 由于设备在医院已使用8年，属于超预期寿命使用状态。设备内部喇叭因长期使用达到使用寿命，老化损坏。
125371703202100017 | 其他 | 无 | 无法固定注射器。 | 2021年1月14日，呼吸内一科医护人员使用注射泵为患者注射液体，使用前发现注射泵推注杆前端夹子断裂，无法固定注射器。更换注射泵继续为患者注射。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵推注杆前端夹子断裂。 | 无 | 无法固定注射器。 | 2021年1月14日，呼吸内一科医护人员使用注射泵为患者注射液体，使用前发现注射泵推注杆前端夹子断裂，无法固定注射器。更换注射泵继续为患者注射。 | 1.针对捏柄开裂的问题，技术人员使用出现开裂现象的同类捏柄（其材质为ABS硬塑料，内嵌金属预埋件）进行疲劳实验，在经过数万次捏合后部分会出现开裂现象。 2.将捏柄的注塑材质改为尼龙+玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。 3.结论：ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质注塑的捏柄强度不够，造成捏柄开裂。
125371703202011172 | 其他 | 无声音输出，影响使用效果。 | 无声音输出.影响使用效果 | 我院护士在设置参数准备给病人使用过程中.发现所有按键无响声.即感觉异常，速于我设备科联系，我科人员到场测试过程中发现当输液完成时也无法报警.联系厂家工程师.说是设备喇叭寿命已到，需更换喇叭.因未对病人使用故未造成伤害 | 产品原因（包括说明书等） | 分析产品质量问题.设备用一年多，厂家说喇叭寿命耗尽 | 无声音输出，影响使用效果。 | 无声音输出.影响使用效果 | 我院护士在设置参数准备给病人使用过程中.发现所有按键无响声.即感觉异常，速于我设备科联系，我科人员到场测试过程中发现当输液完成时也无法报警.联系厂家工程师.说是设备喇叭寿命已到，需更换喇叭.因未对病人使用故未造成伤害 | 1.拆机检查发现喇叭本身不发声，判断是喇叭不良。 2.可能是喇叭质量差异导致，调查同批次产品没有出现类似故障，属于偶发现象。
116210608202011084 | 其他 |  | D010501_准备启动失效 | 设备电池损坏，更换电池 | 无法确定 |  |  | D010501_准备启动失效 | 设备电池损坏，更换电池 | 注射泵配备的电池为可充电锂电池，该电池属于消耗品，随着使用年限的增加，电池性能会衰减。由于设备已经处于超预期使用状态，电池蓄电能力降低。
116210608202011127 | 其他 |  | D0305_松动连接 | 电源线损坏 | 无法确定 |  |  | D0305_松动连接 | 电源线损坏 | 由于该设备处于超预期使用，电源线因长时间使用，老化造成破损。
116210608202011126 | 其他 |  | D0102_意外停机 | 注射泵电池故障 | 无法确定 |  |  | D0102_意外停机 | 注射泵电池故障 | 1.设备已在医院使用8年，属于超预期使用状态。 2.电池本身属于消耗品，由于长期使用，已经处于耗尽衰竭状态，无法正常充放电。
124361000202011021 | 其他 | 注射泵螺丝卡住 | 不能正常使用 | 11月30日注射泵螺丝卡住，导致泵无法使用。 | 产品原因（包括说明书等） |  | 注射泵螺丝卡住 | 不能正常使用 | 11月30日注射泵螺丝卡住，导致泵无法使用。 | 由于此台注射泵已在医院使用超过8年，处于超预期使用状态。频繁使用导致螺孔内的螺纹磨损，不能与螺杆起到咬合的效果。
125371703202011348 | 其他 | 无 | 无法识别针管 | 2020年10月15日，心内二科打电话报修一台注射泵无法识别针管。工程师赶到现场检查发现内部程序设置不对。现场调试后恢复正常使用 | 操作原因 | 设置错误 | 无 | 无法识别针管 | 2020年10月15日，心内二科打电话报修一台注射泵无法识别针管。工程师赶到现场检查发现内部程序设置不对。现场调试后恢复正常使用 | 由于注射泵已使用6年，处于超预期寿命使用状态。设备使用多年，缺乏必要的维护及保养，导致之前校准的数值发生偏移，使用时不能够识别注射器规格。
125371703202011288 | 其他 | 无 | 注射泵不工作 | 2020年9月4日，骨二科打电话报修一条注射泵不工作。工程师赶到现场检查发现电源线损坏。随即更换后恢复正常使用 | 产品原因（包括说明书等） | 产品老化 | 无 | 注射泵不工作 | 2020年9月4日，骨二科打电话报修一条注射泵不工作。工程师赶到现场检查发现电源线损坏。随即更换后恢复正常使用 | 经检查发现使用后没有进行清洁，设备有异物，导致电源线短路，无法供电。
125371703202011306 | 其他 | 无 | 机器不工作 | 2020年8月6日，呼吸一科打电话报修一台机器能开机，但是无法才正常工作。工程师赶到现场检查发现程序设置出现问题。恢复默认后重启恢复正常使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 原因不明 | 无 | 机器不工作 | 2020年8月6日，呼吸一科打电话报修一台机器能开机，但是无法才正常工作。工程师赶到现场检查发现程序设置出现问题。恢复默认后重启恢复正常使用。 | 因为使用的注射器未进行校准，注射器参数与机器保存参数不一致，导致不识别注射器规格型号，无法启动运行。
125371703202011177 | 严重伤害 | 实际注射速度与设置不符 | 设置的注射速度与实际的注射速度不符合，经检测是设备内部元器件损坏从而影响设备的流速 | 2020年11月3日，科室护士在使用过程中，发现注射量与预设不符合，偏差较大，严重影响了病人的治疗进度，尤其对于重症患者，有可能危及性命。设备科工作人员对机器严格检查后，发现该系列注射泵故障频繁，属产品自身问题 | 产品原因（包括说明书等） | 经与厂家协商，乃机器本身电位器故障 | 实际注射速度与设置不符 | 设置的注射速度与实际的注射速度不符合，经检测是设备内部元器件损坏从而影响设备的流速 | 2020年11月3日，科室护士在使用过程中，发现注射量与预设不符合，偏差较大，严重影响了病人的治疗进度，尤其对于重症患者，有可能危及性命。设备科工作人员对机器严格检查后，发现该系列注射泵故障频繁，属产品自身问题 | 院方上报为“严重伤害”，我公司认为应改为“其他” 根据器械故障表现推测有可能是因为使用的注射器未进行校准，注射器参数与机器保存参数不一致，导致药液推进慢。
116210104202011056 | 其他 | 延误治疗时间 | 注射泵中途停止运行 | 巡视病房，发现注射泵各项指示灯正常，但注射器内液体未进入，仍为原刻度。 | 产品原因（包括说明书等） | 压杆于注射器连接不紧 | 延误治疗时间 | 注射泵中途停止运行 | 巡视病房，发现注射泵各项指示灯正常，但注射器内液体未进入，仍为原刻度。 | 由于设备在医院已使用7年，属于超预期使用状态。前壳压柄结构因长期频繁使用，老化开裂。
125371703202011223 | 其他 | 无 | 无法工作，提示注射器卡故障。 | 2020年5月26日，心内二科医护人员使用注射泵为患者注射液体，将注射器安装到注射泵后，注射泵提示故障，无法工作。更换注射泵继续为患者治疗。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵注射器夹故障。 | 无 | 无法工作，提示注射器卡故障。 | 2020年5月26日，心内二科医护人员使用注射泵为患者注射液体，将注射器安装到注射泵后，注射泵提示故障，无法工作。更换注射泵继续为患者治疗。 | 由于该设备处于超预期使用，长期使用设备的注射器左、右夹被药液浸入，不能灵活张开释放注射器尾翼。
125371703202011173 | 其他 | 使用时报警错误2 | 使用时报警错误2 | 2020.10.15我院内科护士在设置参数给病人使用过程中.发现报错异常2，速电话通知我设备科人员到场维修.我维修人员到场在测试过程中发现输液泵报错错误2，给予厂家联系 | 产品原因（包括说明书等） | 报错.错误2.厂家联系压力传感器错误.返厂维修 | 使用时报警错误2 | 使用时报警错误2 | 2020.10.15我院内科护士在设置参数给病人使用过程中.发现报错异常2，速电话通知我设备科人员到场维修.我维修人员到场在测试过程中发现输液泵报错错误2，给予厂家联系 | 推测是转运过程中受到外力影响，导致插头松动，造成信号接触不良，从而引发报警。
125371100202011543 | 其他 | 无 | 自动关机 | 2020年11月23日，在使用单道注射泵为患者泵入药物时，发生自动关机故障，立即停止使用，更换另外的注射泵为患者完成药物治疗，未对患者造成伤害，通知设备科为维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵内置电池故障 | 无 | 自动关机 | 2020年11月23日，在使用单道注射泵为患者泵入药物时，发生自动关机故障，立即停止使用，更换另外的注射泵为患者完成药物治疗，未对患者造成伤害，通知设备科为维修。 | 注射泵配备的电池为可充电锂电池，该电池属于消耗品，随着使用年限的增加，电池性能会衰减。由于设备已经处于超预期使用状态，电池蓄电能力降低，所以未连接交流电时会出现电量不足自动关机。
124361000202011047 | 严重伤害 | 输液不准。按键不灵 | 不能正常使用 | 该产品在使用过程中按键不灵，注射时还有三四十毫升就报已推完。立即检查并清洗按键板电路，并调整参数，经处理后机器已正常。 | 产品原因（包括说明书等） |  | 输液不准。按键不灵 | 不能正常使用 | 该产品在使用过程中按键不灵，注射时还有三四十毫升就报已推完。立即检查并清洗按键板电路，并调整参数，经处理后机器已正常。 | 经过调查、分析，该不良事件不属于严重伤害，应为其它。 由于设备已在医院使用7年，属于超预期寿命使用状态，在长期使用未进行清洁有异物，导致按键失灵。
120740324202011195 | 其他 | 未造成伤害 | 推杆断，内外壳破裂 | 推杆断，内外壳破裂 | 操作原因 | 机器被摔造成推杆断，内外壳破裂 | 未造成伤害 | 推杆断，内外壳破裂 | 推杆断，内外壳破裂 | 1.设备已在科室使用7年，处于超预期使用状态。 2.通过现场检查和调查得知，设备曾发生跌落，导致外壳及推拉盒部件损坏。
126410200202011120 | 其他 | 无 | 机器故障导致液体不滴，时间过长。导致输液部位针头回血，阻塞针管。 | 出现机器故障，导致液体不滴，时间延长，导致输液部位针头回血，阻塞针管。 | 产品原因（包括说明书等） | 机器故障 | 无 | 机器故障导致液体不滴，时间过长。导致输液部位针头回血，阻塞针管。 | 出现机器故障，导致液体不滴，时间延长，导致输液部位针头回血，阻塞针管。 | 该设备处于超预期寿命使用状态。初步分析是因为使用的注射器未进行校准，注射器参数与机器保存参数不一致，导致药液推进慢。
125371104202011391 | 其他 | M1916_漏液 | D0101_故障提示,D0102_意外停机,D020203_定位失效 | 患者为气管切开康复理疗患者，2020年12月17为患者进行常规泵入气道湿化，使用过程中，设备报警；注射器脱落，液体泄漏，护士查找原因发现固定架弹簧损坏，无法继续使用，为患者更换设备。 | 产品原因（包括说明书等） | 固定架弹簧断裂性故障 | M1916_漏液 | D0101_故障提示,D0102_意外停机,D020203_定位失效 | 患者为气管切开康复理疗患者，2020年12月17为患者进行常规泵入气道湿化，使用过程中，设备报警；注射器脱落，液体泄漏，护士查找原因发现固定架弹簧损坏，无法继续使用，为患者更换设备。 | 分析可能是压柄受到外力撞击，或未按操作提示使用导致压柄弹簧脱落。
124361000202011042 | 其他 | 微量泵报警功能失效 | 不能正常使用 | 到达现场测试设备发现设备A道没有报警功能，经维修后恢复正常。 | 产品原因（包括说明书等） | 1到达现场测试设备发现设备A道没有报警功能 2带回办公室维修打开设备内部从新拔插主板连接线 3从新测试反复测试各项报警都能正常出现 3问题排除安装好设备送回科室 | 微量泵报警功能失效 | 不能正常使用 | 到达现场测试设备发现设备A道没有报警功能，经维修后恢复正常。 | 1.由于此台设备已在医院使用7年，处于超预期使用状态。 2.经过拆机发现，喇叭线插头与主控板插座略有松动，因处接触不良导致喇叭不能正常发声。
125371703202011273 | 其他 | 无 | 无法准确识别针管 | 2020年6月20日，骨三科打电话报修注射泵无法识别针管。工程师赶到现场检查发现注射泵夹子松动，判断为内部破裂损坏。因没有备用配件，随即返厂维修。 | 产品原因（包括说明书等）,操作原因 | 疑似磕碰 | 无 | 无法准确识别针管 | 2020年6月20日，骨三科打电话报修注射泵无法识别针管。工程师赶到现场检查发现注射泵夹子松动，判断为内部破裂损坏。因没有备用配件，随即返厂维修。 | 经过分析和实验，我们发现使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次捏合后，可能会出现开裂现象。在ABS中增加适量玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。推测ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
125371803202011309 | 其他 |  | 注射泵报警 | 2020年11月10日在我院血液科使用注射泵时发现传感器报警。报修医工部，经检测发现传感器损坏，更换传感器，设备修复后正常使用。没有对病人造成不良后果。 | 产品原因（包括说明书等） | 传感器损坏 |  | 注射泵报警 | 2020年11月10日在我院血液科使用注射泵时发现传感器报警。报修医工部，经检测发现传感器损坏，更换传感器，设备修复后正常使用。没有对病人造成不良后果。 | 由于该设备已处于超预期寿命使用状态，设备部件已老化，造成传感器损坏。
123350300202012092 | 其他 | 无法正常工作 | 感应不到注射器 | 要准备给患者推注硝酸甘油等药物，准备给仪器上注射器时，发现无法识别该20ml的注射器。 | 无法确定,产品原因（包括说明书等） | 仪器内的感应器有问题。 | 无法正常工作 | 感应不到注射器 | 要准备给患者推注硝酸甘油等药物，准备给仪器上注射器时，发现无法识别该20ml的注射器。 | 由于设备使用多年，缺乏必要的维护及保养，导致之前校准的数值发生偏移，导致其不能够识别注射器。
116210200202011164 | 其他 |  | 正常使用过程中，报警 | 设备正常使用过程中，突然报警，经检查注射器，设备源均正常，使用人员撤下设备，并通知设备科 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 正常使用过程中，报警 | 设备正常使用过程中，突然报警，经检查注射器，设备源均正常，使用人员撤下设备，并通知设备科 | 由于设备已在医院使用7年，处于超预期使用状态，电路板因长期使用，老化故障。
120320300202011144 | 其他 | 无 | 仪器前壳损坏 | 护士抽拉短杆时，发现无法固定 | 产品原因（包括说明书等） | 短杆外壳破裂 | 无 | 仪器前壳损坏 | 护士抽拉短杆时，发现无法固定 | 1.检查发现注射泵前壳压柄通道处损坏。压柄是注射泵上用于固定并识别注射器规格的结构部件，与注射泵前壳压柄通道配合，达到预期功能。若前壳压柄通道损坏，则可能导致压柄不能正常使用。 2.怀疑是由于受到外力冲击，导致前壳压柄处损坏。
129441200202013899 | 其他 |  | 固定夹断裂 | 2020.10.20准备使用注射泵时，发现注射泵固定夹断裂，于是把故障注射泵送修。 | 无法确定 | 使用频繁 |  | 固定夹断裂 | 2020.10.20准备使用注射泵时，发现注射泵固定夹断裂，于是把故障注射泵送修。 | 经过疲劳测试，我们发现使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次捏合后，可能会出现开裂现象。然后我们在ABS中增加适量玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。
128431800202011570 | 其他 | 无 |  | 推杆坏 | 产品原因（包括说明书等） | 推杆坏 | 无 |  | 推杆坏 | 由于该设备在医院使用7年，处于超预期使用。长期频繁使用捏柄，导致该部件磨损断裂。
140654500202011287 | 其他 | 不能进行病情的治疗 | 双通道注射泵外科损坏 | 2020年10月30日，科室（综合内科二病区）在使用过程中开机时不慎将双通道注射泵损坏，导致该设备状态异常，无法对病人进行药液的治疗，可能会影响治疗，接到这个设备时，先对其进行了故障的初步判断，观察到是由于外力导致使其外科、压柄损坏，在对机器进行拆卸后，发现其内部的压柄感应器也有损坏，建议更换外科、压柄、以及内部的感应器，更换后可正常使用。 | 无法确定 | 接到这个设备时，先对其进行了故障的初步判断，观察到是由于外力导致使其外科、压柄损坏， | 不能进行病情的治疗 | 双通道注射泵外科损坏 | 2020年10月30日，科室（综合内科二病区）在使用过程中开机时不慎将双通道注射泵损坏，导致该设备状态异常，无法对病人进行药液的治疗，可能会影响治疗，接到这个设备时，先对其进行了故障的初步判断，观察到是由于外力导致使其外科、压柄损坏，在对机器进行拆卸后，发现其内部的压柄感应器也有损坏，建议更换外科、压柄、以及内部的感应器，更换后可正常使用。 | 由于该设备已在医院使用8年，处于超预期使用状态。前壳压柄结构因长期频繁使用，老化断裂。
140650110202011094 | 其他 | 精度不够影响治疗效果 | 注射速率不准确 | 护士发现使用中输注的液体和设定的液体在单位时间内有误差，后撤机通知设备科工程师检修 | 产品原因（包括说明书等） | 检修发现确实注射泵1.4通道存在误差 | 精度不够影响治疗效果 | 注射速率不准确 | 护士发现使用中输注的液体和设定的液体在单位时间内有误差，后撤机通知设备科工程师检修 | 由于设备已在医院使用超过6年，属于超预期使用状态。因缺乏必要的维护保养，设备本身校准的注射器参数发生偏移，导致流速过快。
138620409202011287 | 其他 | 无 | 空针夹子断裂 | 为患者输注药物液体固定空针时，夹子断裂 | 产品原因（包括说明书等）,操作原因,无法确定 |  | 无 | 空针夹子断裂 | 为患者输注药物液体固定空针时，夹子断裂 | 由于同一批次生产的注射泵未接到类似捏柄断裂的反馈，初步分析此故障与产品结构无关，可能是使用过程中频繁受力，导致该部件断裂。
137610400202011577 | 其他 | 无伤害 | 开机报低电压 | 开机时发现报低电压 | 无法确定 | 事故原因无法确定。 | 无伤害 | 开机报低电压 | 开机时发现报低电压 | 1.该设备已在医院使用7年，由于电池本身属于消耗品，所以目前电池电量属于枯竭状态，使得开机报警电压低。2.由于电池电量低引发的报警属于正常报警。
137610400202011575 | 其他 | 无伤害 | 报警：异常2 | 科室在使用过程中机器异常报警，无法使用 | 无法确定 | 事故原因无法确定。 | 无伤害 | 报警：异常2 | 科室在使用过程中机器异常报警，无法使用 | 由于设备已处于超预期寿命使用状态，长期使用造成内部检测模块的线路松动，引发检测电路信号传递不通，导致报警。
137610400202011505 | 其他 | 无 | 微量泵B通道不运行 | 患者血压低，遵医嘱使用多巴胺微量泵入，B通道界面显示运行正常，1小时后复测血压仍低，查看注射器中药液未减少，立即为患者更换微量泵泵入，患者血压升至正常。将此微量泵送设备科维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 微量泵故障 | 无 | 微量泵B通道不运行 | 患者血压低，遵医嘱使用多巴胺微量泵入，B通道界面显示运行正常，1小时后复测血压仍低，查看注射器中药液未减少，立即为患者更换微量泵泵入，患者血压升至正常。将此微量泵送设备科维修。 | 1.拆机检查发现长电位器插头松动，松动原因可能是由于设备在医院长期使用（已使用9年，属于超预期使用状态），转运过程中受到外力碰撞，导致内部长电位器插头松动。 2.长电位器是一种行程传感器，与注射泵实际能否向前运行推注药物有关。其插头松动会导致接触不良，设备无法推注药物。
134523000202011166 | 其他 | 无 | 及时停用 | 换其他微泵治疗，此事发现及时未造成后果。2020年12月14日护士为病人进行微泵泵入治疗，1小时后巡视微泵输液情况，发现液体仍然为起始量，未注入，未报警，显示残余堵塞。即停止使用 | 无法确定 | 换其他微泵治疗，此事发现及时未造成后果。2020年12月14日护士为病人进行微泵泵入治疗，1小时后巡视微泵输液情况，发现液体仍然为起始量，未注入，未报警，显示残余堵塞。即停止使用，更 | 无 | 及时停用 | 换其他微泵治疗，此事发现及时未造成后果。2020年12月14日护士为病人进行微泵泵入治疗，1小时后巡视微泵输液情况，发现液体仍然为起始量，未注入，未报警，显示残余堵塞。即停止使用 | 经过检查发现注射泵对使用的注射器规格不匹配，判断可能是未使用该款注射器对注射泵进行校准，导致注射泵内部没有记录该款注射器的相关参数，引发误报警。
134523000202011165 | 其他 | 血糖升高 |  | 2020年12月13日12：44时患者血糖明显增高，予加用普通胰岛素微量泵入降糖治疗，运行20分钟后测患者血糖不降反升，查看注射器内药物未见明显减少，予更换微量泵后运行正常，故予以上报医疗器械不良事件。 | 无法确定 | 2020年12月13日12：44时患者血糖明显增高，予加用普通胰岛素微量泵入降糖治疗，运行20分钟后测患者血糖不降反升，查看注射器内药物未见明显减少，予更换微量泵后运行正常，微量泵运行故障 | 血糖升高 |  | 2020年12月13日12：44时患者血糖明显增高，予加用普通胰岛素微量泵入降糖治疗，运行20分钟后测患者血糖不降反升，查看注射器内药物未见明显减少，予更换微量泵后运行正常，故予以上报医疗器械不良事件。 | 初步分析是因为使用的注射器未进行校准，注射器参数与机器保存参数不一致，导致药液推进慢。
125371700202011579 | 其他 |  | 泵速快 | 2020年11月16日11:02在检查仪器设备时发现此泵泵输过快，暂停使用，立即联系设备科。 | 产品原因（包括说明书等） | 机器正常故障 |  | 泵速快 | 2020年11月16日11:02在检查仪器设备时发现此泵泵输过快，暂停使用，立即联系设备科。 | 1.注射泵应进行定期校准，使内部参数与所用的注射器相匹配，才能保证输液精度。 2.此台注射泵已在医院使用近7年，处于超预期使用状态。由于定期维护不够，调查发现使用的注射器未进行校准，因此造成流速过快。
127740354202011249 | 其他 |  | 设备不工作 | 正常操作，设备异常 | 产品原因（包括说明书等） | 设备异常 |  | 设备不工作 | 正常操作，设备异常 | 分析是使用的注射器没有在注射泵上进行校准，因此注射泵内没有保存该款注射器的相关参数，造成内部检测的压力值过大，引发误报警。
128431103202011136 | 其他 | 患者输注药物未能按时输完，影响药物疗效。 | 输液泵未能按计划泵入药物量。 | 邱细兰，女，46岁，冠心病，在局麻下行CAG+PCI+溶栓术，遵医嘱予以注射替罗非班氯化钠注射液静脉注射，抗凝、抗血栓治疗，药物注射完时间预计是中午12：00，但实际完成时间是13：30。 | 产品原因（包括说明书等） | 输液泵精密度不准确，未能在规定时间内泵注完药液。 | 患者输注药物未能按时输完，影响药物疗效。 | 输液泵未能按计划泵入药物量。 | 邱细兰，女，46岁，冠心病，在局麻下行CAG+PCI+溶栓术，遵医嘱予以注射替罗非班氯化钠注射液静脉注射，抗凝、抗血栓治疗，药物注射完时间预计是中午12：00，但实际完成时间是13：30。 | 1.各厂家注射器卷边部位设计厚度不同，因此造成注射器与设备不匹配，导致注射器识别错误。 2.起初安装调试设备时，已经校准当时使用的注射器，后来使用中更换未校准的注射器导致设备识别错误。
128431800202011392 | 其他 | 无 |  | 报警异常 | 产品原因（包括说明书等） | 报警异常 | 无 |  | 报警异常 | 初步分析是因为使用的注射器未进行校准，注射器参数与机器保存参数不一致，导致药液未推注完成即触发报警，停止运行，送设备科重新校准后可正常使用，故障排除。
127740354202011245 | 其他 |  | 无法工作 | 注射药物中，无法使用 | 产品原因（包括说明书等） | 无法运行 |  | 无法工作 | 注射药物中，无法使用 | 推测是转运过程中受到外力影响，导致插头松动，造成信号接触不良，从而引发报警。
125371104202011379 | 其他 | 无 | D010301_操作失效,D010501_准备启动失效 | 患者12月5日入院治疗，诊断为肺癌，患者低钙，12月14日遵医嘱为患者微量泵泵入钙剂，用20ml针管放置时，设备报警显示阻塞，（针管未阻塞），更换50ml针管后正常运行，之后试验用20ml针管操作接显示故障。 | 产品原因（包括说明书等） | 设备老化，故障 | 无 | D010301_操作失效,D010501_准备启动失效 | 患者12月5日入院治疗，诊断为肺癌，患者低钙，12月14日遵医嘱为患者微量泵泵入钙剂，用20ml针管放置时，设备报警显示阻塞，（针管未阻塞），更换50ml针管后正常运行，之后试验用20ml针管操作接显示故障。 | 经过检查发现注射泵对使用的注射器规格不匹配，判断可能是未使用该款注射器对注射泵进行校准，导致注射泵内部没有记录该款注射器的相关参数，引发误报警。
113740457202000139 | 其他 | 影响患者使用 | 不走液 | 患者因右下肢疼痛一周入院治疗，患者疼痛难忍，遵医嘱泵入地左新止疼，在泵入过程中，突然不走液。护士发现后，重新连接注射器，仍然不走液，更换新注射泵给患者使用。问题注射泵送修器械科 | 产品原因（包括说明书等） | 推杆损坏 | 影响患者使用 | 不走液 | 患者因右下肢疼痛一周入院治疗，患者疼痛难忍，遵医嘱泵入地左新止疼，在泵入过程中，突然不走液。护士发现后，重新连接注射器，仍然不走液，更换新注射泵给患者使用。问题注射泵送修器械科 | 由于设备已在医院使用9年，属于超预期使用状态，可能是长期频繁使用导致捏柄老化。
122340103202011577 | 其他 |  | 给予患者使用注射泵时，输液速度不准确。 | 给予患者使用注射泵时，输液速度不准确。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 给予患者使用注射泵时，输液速度不准确。 | 给予患者使用注射泵时，输液速度不准确。 | 由于设备已在医院使用8年，属于超预期使用状态。因缺乏必要的维护保养，设备本身校准的注射器参数发生偏移，导致流速过快。
120321200202011492 | 其他 | 无法注射 | 无法注射 | 2020.11.3 8:15 护士遵医嘱，对病人进行注射泵输液，参数都调整好，按开始键无法启动，影响病人输液，注射泵压杆松动，无法使用，更换一台后正常输液。给病人带来痛苦。 | 产品原因（包括说明书等） | 产品质量问题，设计缺陷 | 无法注射 | 无法注射 | 2020.11.3 8:15 护士遵医嘱，对病人进行注射泵输液，参数都调整好，按开始键无法启动，影响病人输液，注射泵压杆松动，无法使用，更换一台后正常输液。给病人带来痛苦。 | 经判断应是设备正面受到撞击（可能是摔到地上），导致压柄受力过大开裂。
125370910202011130 | 其他 | 无 | 注射器固定夹裂，注射器无法固定 | 注射器固定夹裂，注射器无法使用，更换新注射泵使用 | 操作原因 | 用力过大，按坏固定夹 | 无 | 注射器固定夹裂，注射器无法固定 | 注射器固定夹裂，注射器无法使用，更换新注射泵使用 | 1.经过分析和实验，我们使用ABS玻纤材质制作的捏柄，在经过数万次捏合后，没有出现开裂现象。 2.初步分析此故障可能是医护人员操作不当，有力过大导致捏柄断裂。
125370910202011117 | 其他 | 无 | 注射器限位器加手柄使用时断裂，机器无法更换注射器，无法正常使用 | 遵医嘱护士使用注射泵为病人输液时，欲更换注射器发现夹子手柄断裂，无法更换 | 产品原因（包括说明书等） | 可能护士使用时用力过大。也可能产品本身质量原因 | 无 | 注射器限位器加手柄使用时断裂，机器无法更换注射器，无法正常使用 | 遵医嘱护士使用注射泵为病人输液时，欲更换注射器发现夹子手柄断裂，无法更换 | 1.经过分析和实验，我们使用ABS玻纤材质制作的捏柄，在经过数万次捏合后，没有出现开裂现象。 2.初步分析此故障可能是医护人员操作不当，有力过大导致捏柄断裂。
125371100202011638 | 其他 | 影响患者液体滴泵入 | 设备报警阻塞 | 2020年7月27日，患者崔丽华心衰入院进行治疗，遵循医嘱给予患者平喘药物静推，静推过程中注射泵反复阻塞报警，验证留置针通畅，更换注射泵后泵入通畅，未对患者造成伤害，通知设备科进行维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 设备故障 | 影响患者液体滴泵入 | 设备报警阻塞 | 2020年7月27日，患者崔丽华心衰入院进行治疗，遵循医嘱给予患者平喘药物静推，静推过程中注射泵反复阻塞报警，验证留置针通畅，更换注射泵后泵入通畅，未对患者造成伤害，通知设备科进行维修。 | 由于注射泵已使用6年，处于超预期使用状态。长时间使用压力参数发生了变化，而导致内部感知的压力值超出了机器校准的压力值，出现阻塞报警。
129291712202011315 | 其他 |  | 操作微量泵时一直报警 | 2020年11月15日在新市医院肿瘤一科因李瑞英患者癌痛需要用镇痛药治疗，使用注射泵控制流速，操作微量泵时一直报警，注射泵滑脱不能使用，及时更换其他微量泵使用，未给患者造成影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵滑脱不能使用 |  | 操作微量泵时一直报警 | 2020年11月15日在新市医院肿瘤一科因李瑞英患者癌痛需要用镇痛药治疗，使用注射泵控制流速，操作微量泵时一直报警，注射泵滑脱不能使用，及时更换其他微量泵使用，未给患者造成影响。 | 1.经拆机检查发现是用于检测行程的电位器插头脱落导致报警。 2.造成插头脱落的原因可能是由于设备在使用期间转运过程中发生碰撞，导致插头脱落。
129291712202011368 | 其他 |  | D0102_意外停机 | 患者于2020年11月30日因车祸伤术后转入ICU，遵医嘱给予舒芬太尼组液以5ml/h泵入，注射泵持续工作泵两小时后，突然自行停止，持续报警未接交流电，已及时更换注射泵并上报维修，未给患者造成影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 患者于2020年11月30日因车祸伤术后转入ICU，遵医嘱给予舒芬太尼组液以5ml/h泵入，注射泵持续工作泵两小时后，突然自行停止，持续报警未接交流电，已及时更换注射泵并上报维修，未给患者造成影响。 |  | D0102_意外停机 | 患者于2020年11月30日因车祸伤术后转入ICU，遵医嘱给予舒芬太尼组液以5ml/h泵入，注射泵持续工作泵两小时后，突然自行停止，持续报警未接交流电，已及时更换注射泵并上报维修，未给患者造成影响。 | 由于交流插座与电源线未连接好，注射泵在使用过程中由电池供电，且未能及时充电，导致电池电量不足而停止运行。
115152707202011151 | 其他 |  | 注射完毕后，无报警存在安全隐患 | 药物注射完毕后，无报警，存在安全隐患。 | 产品原因（包括说明书等） | 可能扬声器故障 |  | 注射完毕后，无报警存在安全隐患 | 药物注射完毕后，无报警，存在安全隐患。 | 经过拆机发现，喇叭线插头与主控板插座略有松动，因处接触不良导致喇叭不能正常发声。
116210200202011346 | 其他 | 影响治疗 | 使用过程中注射卡夹损坏。 | 使用过程中注射卡夹损坏。更坏卡夹、注射泵恢复正常 | 产品原因（包括说明书等） |  | 影响治疗 | 使用过程中注射卡夹损坏。 | 使用过程中注射卡夹损坏。更坏卡夹、注射泵恢复正常 | 由于产品已在医院使用8年，处于超预期使用状态，捏柄长期频繁使用，老化故障。
116210607202011105 | 其他 | 设备无法正常给患者使用 | 设备开机后一直报警，无法正常停止 | 给患者使用时发现，设备开机后一直报警 | 产品原因（包括说明书等） | 初步诊断报警复位开关故障 | 设备无法正常给患者使用 | 设备开机后一直报警，无法正常停止 | 给患者使用时发现，设备开机后一直报警 | 1.该设备已在医院使用7年，由于电池本身属于消耗品，所以目前电池电量属于枯竭状态，使得开机报警电压低。2.由于电池电量低引发的报警属于正常报警。
116210700202011687 | 其他 | 无法充电 | 无法充电 | 无法充电 | 产品原因（包括说明书等） | 无法充电 | 无法充电 | 无法充电 | 无法充电 | 由于操作人员操作不当，电源线与交流插座未连接好，导致无法充电。
116210608202011162 | 其他 |  | D020102_启动失效 | 无法开机 | 无法确定 |  |  | D020102_启动失效 | 无法开机 | 1.设备内部电池为消耗品，长期使用造成电池蓄电能力衰减，无法正常蓄电。 2.由于设备已在科室使用近8年，处于超预期使用状态，电源板因长时间使用，电路老化造成电路中断。
137610400202011361 | 其他 | 无 | 不开机 | 护士在早班交接班时发现设备不开机，随即联系设备科工程师维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 设备故障 | 无 | 不开机 | 护士在早班交接班时发现设备不开机，随即联系设备科工程师维修。 | 由于设备已在科室使用近6年，处于超预期使用状态，电源板因长时间使用，电路老化造成电路中断。
129291712202011136 | 其他 | M210202_给药不足 | 系统故障 | 患者血压不稳定需用升压药控制血压，需用注射泵控制流速，操作微量泵时发生微量泵报“系统故障”，及时更换其他微量泵使用，未给患者造成影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 患者血压不稳定需用升压药控制血压，需用注射泵控制流速，操作微量泵时发生微量泵报“系统故障”，及时更换其他微量泵使用，未给患者造成影响。 | M210202_给药不足 | 系统故障 | 患者血压不稳定需用升压药控制血压，需用注射泵控制流速，操作微量泵时发生微量泵报“系统故障”，及时更换其他微量泵使用，未给患者造成影响。 | 主控板显示部分出现故障。
140652801202011064 | 其他 |  | 使用该机器时出现交流电断电的情况 | 医护人员于2020年7月15日使用该机器时出现交流电断电的情况 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 使用该机器时出现交流电断电的情况 | 医护人员于2020年7月15日使用该机器时出现交流电断电的情况 | 1.由于电源模块是手工焊接，存在虚焊的可能。且此种现象不易检查，随着产品长期使用而显现。 2.跟踪同期投入使用以及过往的产品，没有出现类似故障，判断该现象属于生产过程中的偶发不良，发生概率极低。
140652811202011087 | 其他 | 故障类不良事件，设备不够用导致耽误治疗 | 注射器推杆推头断裂 | 于2020年10月15日CCU护士把故障注射泵自行送到设备科维修室要求尽快维修。设备科工程师通过检修发现，注射泵推杆推头断裂无法正常注射药物。使用塑料专用胶水凝固粘贴后恢复正常状态。 | 无法确定 | 可能设备老化或者操作不当引起断裂 | 故障类不良事件，设备不够用导致耽误治疗 | 注射器推杆推头断裂 | 于2020年10月15日CCU护士把故障注射泵自行送到设备科维修室要求尽快维修。设备科工程师通过检修发现，注射泵推杆推头断裂无法正常注射药物。使用塑料专用胶水凝固粘贴后恢复正常状态。 | 由于设备在医院已使用近7年，属于超预期使用状态。使用时存在旋转方向错误的情况，导致压柄断裂。
140654500202011156 | 其他 |  | D1016_电路故障 | 使用中黑屏，自动关机 | 产品原因（包括说明书等） | 电源充电电路故障 |  | D1016_电路故障 | 使用中黑屏，自动关机 | 1.经过拆机检查发现电源板焊盘脱焊。 2.产品年限超预期使用导致电源老化发生故障，非设计缺陷导致。
140650105202011054 | 其他 | 未对患者及他人造成任何伤害 | 注射器推杆手柄夹子断裂。 | 安装注射器时，推杆手柄夹子断裂。 | 产品原因（包括说明书等） | 长期使用，推杆手柄夹子老化，另外，夹子未塑料制品，易碎。属于，塑料夹子制造批次。 | 未对患者及他人造成任何伤害 | 注射器推杆手柄夹子断裂。 | 安装注射器时，推杆手柄夹子断裂。 | 1.通过实验，使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次疲劳寿命测试，可能会出现开裂现象。在ABS中增加适量玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。 2.考虑设备已在医院使用6年多，推测应该是原先使用的ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
120740324202011070 | 其他 |  | 连接电源状态下仍显示电压低，充不进电 | 使用时，连接电源状态下仍显示电压低，充不进电 | 无法确定 |  |  | 连接电源状态下仍显示电压低，充不进电 | 使用时，连接电源状态下仍显示电压低，充不进电 | 由于此台设备已在医院使用近9年，处于超预期寿命使用状态，设备的交流电源供电装置老化故障，不能正常导通，因此设备无法正常连接交流电源。
125370800202011106 | 其他 | 影响病人正常治疗 | 注射泵异常，报警 | 病人因急性心肌梗死，住院治疗，遵医嘱用输液泵精准输液。2020年8月27日护士19：00巡视病房，发现病人正在使用的注射泵异常报警，检查、调整输液器放置正确，故障仍不能排除，立即更换新的输液泵继续为患者治疗，故障机器报设备科维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 产品故障 | 影响病人正常治疗 | 注射泵异常，报警 | 病人因急性心肌梗死，住院治疗，遵医嘱用输液泵精准输液。2020年8月27日护士19：00巡视病房，发现病人正在使用的注射泵异常报警，检查、调整输液器放置正确，故障仍不能排除，立即更换新的输液泵继续为患者治疗，故障机器报设备科维修。 | 1.经拆机检查发现故障发生的原因是，传递该信号的FPC连接线磨损，造成检测信号中断，从而引发报警。 2.造成传感器连接线损坏的原因可能是由于连接线没有安装到位，与其他部件发生频繁摩擦，导致磨损。
125370909202011254 | 其他 |  | 固定座不能使用。 | 2020年9月20号8点44分因阵发性胸闷、憋喘2天入心内科一区，9月20号9点00分给予0.9%NS50ml+喘啶500mg静脉泵入时，发现注射泵的固定座不能使用的现象。9月20号9点05分给予更换注射泵，产生满意的效果。 | 无法确定 |  |  | 固定座不能使用。 | 2020年9月20号8点44分因阵发性胸闷、憋喘2天入心内科一区，9月20号9点00分给予0.9%NS50ml+喘啶500mg静脉泵入时，发现注射泵的固定座不能使用的现象。9月20号9点05分给予更换注射泵，产生满意的效果。 | 人为原因造成注射泵跌落，导致注塑的紧固夹旋钮损坏。
118230400202012135 | 其他 | 无 |  | 静推过程中无法识别注射器，机器一直报警 | 产品原因（包括说明书等） |  | 无 |  | 静推过程中无法识别注射器，机器一直报警 | 由于此台注射泵已在医院使用超过7年，处于超预期寿命使用状态，注射泵前壳的压柄处因长期使用老化开裂，导致注射泵识别功能失效。
113130105202011069 | 其他 |  | 微量注射泵不能开机 | 给患者使用微量注射泵进行扩血管药物治疗时，微量泵接通电源后，不能正常开机。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 微量注射泵不能开机 | 给患者使用微量注射泵进行扩血管药物治疗时，微量泵接通电源后，不能正常开机。 | 由于此台设备已在医院使用9年，处于超预期使用状态。因设备老化及维护保养不足，按键操作面板进水导致开机键损坏，无法开机。
125371101202011466 | 严重伤害 | 定时定量不准确，可能耽误病人治疗，造成伤害，影响病人恢复 | 注射泵报警完成注射，定时定量不准确 | 2020.12.11病人因脑出血在ICU住院，再给病人用注射泵推送药物时，发现机器报警“输液完毕”，经检查发现实际药物未全部注射，如没及时发现，可能耽误病人治疗恢复，造成伤害，联系设备科维修并更换其他注射泵进行治疗。 | 产品原因（包括说明书等） | 泵电机故障 机器内部位置电位器故障 | 定时定量不准确，可能耽误病人治疗，造成伤害，影响病人恢复 | 注射泵报警完成注射，定时定量不准确 | 2020.12.11病人因脑出血在ICU住院，再给病人用注射泵推送药物时，发现机器报警“输液完毕”，经检查发现实际药物未全部注射，如没及时发现，可能耽误病人治疗恢复，造成伤害，联系设备科维修并更换其他注射泵进行治疗。 | 1.由于该设备已在医院使用7年，处于超预期使用状态，因设备缺乏必要的维护保养，设备本身校准的注射器参数发生偏移，导致流速过快。 2.该不良事件后果不符合“严重伤害”的定义，应为“其它”。
113740457202000167 | 其他 | 影响患者使用 | 注射器卡口按钮断裂 | 护士在准备给患者使用注射泵泵入药物时，捏下注射器卡扣按钮，随后断裂，送修器械科，更换新注射器卡口按钮 | 产品原因（包括说明书等） | 注射器卡口按钮损坏 | 影响患者使用 | 注射器卡口按钮断裂 | 护士在准备给患者使用注射泵泵入药物时，捏下注射器卡扣按钮，随后断裂，送修器械科，更换新注射器卡口按钮 | 由于设备已在医院使用9年，属于超预期使用状态，可能是长期频繁使用加速老化，导致捏柄损坏。
128431800202011586 | 其他 | 无 |  | 错误报警 | 产品原因（包括说明书等） | 错误报警 | 无 |  | 错误报警 | 1.设备对于注射器的识别功能与校准参数和系统内部参数都有关，当校准参数与系统参数出现较大偏差时，会出现注射器识别错误。 2.经过售后工程师检测，判定是校准参数与系统参数不一致导致。
116210200202011403 | 其他 | 影响治疗 | 给患者注射药物时，突然报警，无法正常使用 | 给患者注射药物时，突然报警，无法正常使用，立即更换其他机器。 | 产品原因（包括说明书等） |  | 影响治疗 | 给患者注射药物时，突然报警，无法正常使用 | 给患者注射药物时，突然报警，无法正常使用，立即更换其他机器。 | 1.经拆机检查，发现长电位器和主板连线的插头松动。 2.由于设备已在医院使用8年，属于超预期使用状态。设备在科室长时间使用或移动，可能因振动或碰撞导致连接线插头松动。
129441906202011202 | 其他 |  | 恒速输液过程中，注射泵屏幕闪烁。 | 2020.11.22日下午4时，护士给病人用注射泵进行输液，恒速输液过程中，注射泵屏幕闪烁，无法正常使用，后立即更换另一台注射泵继续进行输液。 | 无法确定,产品原因（包括说明书等） | 可能由于设备接触不良或其他原因。 |  | 恒速输液过程中，注射泵屏幕闪烁。 | 2020.11.22日下午4时，护士给病人用注射泵进行输液，恒速输液过程中，注射泵屏幕闪烁，无法正常使用，后立即更换另一台注射泵继续进行输液。 | 怀疑设备在使用时，转运过程中出现磕碰，造成显示屏与主控板连接松动，导致显示屏闪烁。
140650110202011151 | 其他 | 无法正常使用 | 注射器尾夹断裂 | 护士早交接班时发现注射泵尾夹部分断裂，导致无法固定注射器，更换备用机后通知设备科工程师维护 | 无法确定 | 可能碰撞导致，也可能尾夹塑料老化导致断裂 | 无法正常使用 | 注射器尾夹断裂 | 护士早交接班时发现注射泵尾夹部分断裂，导致无法固定注射器，更换备用机后通知设备科工程师维护 | 由于该设备在医院使用7年，超过说明书提示的约三年的使用寿命（使用期限见附件说明书内容）。长期频繁使用捏柄，导致该部件磨损断裂。
137740347202011181 | 其他 | 不能正常使用 | 输液泵液体残留液过多就报警 | 2020年11月15日为患儿输液时使用注射泵，注射泵里有大约4ml液体时注射泵就报警输液完毕，导致残余4ml无法输入。需要人工缓慢推入剩余药液输完液体。 | 无法确定,产品原因（包括说明书等） | 设备故障 | 不能正常使用 | 输液泵液体残留液过多就报警 | 2020年11月15日为患儿输液时使用注射泵，注射泵里有大约4ml液体时注射泵就报警输液完毕，导致残余4ml无法输入。需要人工缓慢推入剩余药液输完液体。 | 由于设备已在医院使用5年，属于超预期使用状态。因缺乏必要的维护保养，设备本身校准的注射器参数发生偏移，医护人员使用前未及时校准，导致残余量大。
127740354202011187 | 其他 |  | 报警不工作 | 报警不工作 | 无法确定 |  |  | 报警不工作 | 报警不工作 | 该设备已在医院使用近7年，属于超预期使用状态（使用期限见附件说明书内容），设备排线松动。
127740353202011141 | 其他 |  | 微量泵捏柄断裂，不能自由分合，导致微量泵的拉杆无法伸缩，机器无法工作 | 微量泵捏柄断裂，不能自由分合，导致微量泵的拉杆无法伸缩，机器无法工作 | 产品原因（包括说明书等） | 微量泵捏柄老化，导致捏柄断裂，不能自由分合，致使微量泵的拉杆无法伸缩，机器无法工作 |  | 微量泵捏柄断裂，不能自由分合，导致微量泵的拉杆无法伸缩，机器无法工作 | 微量泵捏柄断裂，不能自由分合，导致微量泵的拉杆无法伸缩，机器无法工作 | 由于产品已在医院使用7年，处于超预期寿命使用状态，捏柄长期频繁使用，老化故障。
127420105202011274 | 其他 | 无 | 准备进行定点药物治疗前发现威高注射泵不能使用，仪器开机后报“仪器故障”。立即跟换微量泵。 | 准备进行定点药物治疗前发现威高注射泵不能使用，仪器开机后报“仪器故障”。立即跟换微量泵。 | 产品原因（包括说明书等）,操作原因,无法确定 | 准备进行定点药物治疗前发现威高注射泵不能使用，仪器开机后报“仪器故障”。立即跟换微量泵。 | 无 | 准备进行定点药物治疗前发现威高注射泵不能使用，仪器开机后报“仪器故障”。立即跟换微量泵。 | 准备进行定点药物治疗前发现威高注射泵不能使用，仪器开机后报“仪器故障”。立即跟换微量泵。 | 1. 经拆机检查，发现是负责传递离合检测信号的FPC线损坏，损坏后造成检测信号中断，发生报警。 2.因为FPC线成扁平状，且会随着注射泵推杆的推拉在注射泵内部来回移动。所以分析其损坏的原因可能是由于线束整体厚度偏薄，在移动过程中位置发生了偏移，从而与其他器件发生刮擦，导致磨损。
137610400202011594 | 其他 | 无 | 微量泵B通道不运行 | 白班患者血压低，遵医嘱使用多巴胺微量泵入，B通道界面显示运行正常，1小时后复测血压仍低，查看注射器中药液未减少，立即为患者更换微量泵泵入，患者血压升至正常。将此微量泵送设备科维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 微量泵B通道无法工作。 | 无 | 微量泵B通道不运行 | 白班患者血压低，遵医嘱使用多巴胺微量泵入，B通道界面显示运行正常，1小时后复测血压仍低，查看注射器中药液未减少，立即为患者更换微量泵泵入，患者血压升至正常。将此微量泵送设备科维修。 | 1.拆机检查发现长电位器插头松动，松动原因可能是由于设备在医院长期使用（已使用9年，属于超预期使用状态），转运过程中受到外力碰撞，导致内部长电位器插头松动。 2.长电位器是一种行程传感器，与注射泵实际能否向前运行推注药物有关。其插头松动会导致接触不良，设备无法推注药物。
125370612202011429 | 其他 | 无 | 通道不工作 | 2020.12.21，患者因心功能Ⅲ级、高血压病 、贫血来院治疗，护士遵医嘱给病人静脉泵入药物，发现微量泵通道不工作，调整无效，立即更换注射泵，重新为病人输液。 | 产品原因（包括说明书等） | 微量泵损坏 | 无 | 通道不工作 | 2020.12.21，患者因心功能Ⅲ级、高血压病 、贫血来院治疗，护士遵医嘱给病人静脉泵入药物，发现微量泵通道不工作，调整无效，立即更换注射泵，重新为病人输液。 | 1.由于设备在医院已使用7年，属于超预期寿命使用状态。长时间运行长电位器插头松动导致信号中断，无法启动运行。
128431800202011592 | 其他 | 无 |  | 推杆坏 | 产品原因（包括说明书等） | 推杆坏 | 无 |  | 推杆坏 | 由于设备已在医院使用7年，属于超预期使用状态，设备长期使用，齿轮间润滑油逐渐缺失，影响机械件之间的配合顺畅，导致部件回弹无法到位，使注射器推杆尾部的注射器夹不能正常打开。
120320307202011357 | 其他 | 无 | 开机压力报警 | 护士开机后发现压力报警 | 产品原因（包括说明书等） | 压力传感器故障 | 无 | 开机压力报警 | 护士开机后发现压力报警 | 1.经过拆机检查，发现压力传感器出现故障，造成误报警。 2.由于此台注射泵已在医院使用7年，处于超预期使用状态，压力传感器因老化而发生故障。
120320307202011356 | 其他 | 无 | 返回键不灵敏 | 护士接好管路，调好参数后准备使用，发现无法使用确认键 | 产品原因（包括说明书等） | 按键失灵 | 无 | 返回键不灵敏 | 护士接好管路，调好参数后准备使用，发现无法使用确认键 | 由于设备处于超预期使用状态，确认键在长期多次的使用过程中，已达到了设计使用寿命，因此失灵。
125370612202011398 | 其他 | 无 | 注射泵不工作，报警 | 2020.12.14，患者因脑出血入院治疗，在为患者使用注射泵进行输液时，调好流速开始后，注射泵不能正常输液，报警堵塞。立即更换注射泵。无上述现象发生。 | 产品原因（包括说明书等） | 质量原因 | 无 | 注射泵不工作，报警 | 2020.12.14，患者因脑出血入院治疗，在为患者使用注射泵进行输液时，调好流速开始后，注射泵不能正常输液，报警堵塞。立即更换注射泵。无上述现象发生。 | 由于设备已在医院使用8年，属于超预期使用状态。长期使用导致设备内部压力值出现偏差，引发报警。
124361000202011016 | 其他 | 不规则或偶发故障 | 机器报警， 不规则或偶发故障 | 该产品在使用过程中不规则或偶发故障。经检查发现内部感应器断了，重新胶固。 | 产品原因（包括说明书等） |  | 不规则或偶发故障 | 机器报警， 不规则或偶发故障 | 该产品在使用过程中不规则或偶发故障。经检查发现内部感应器断了，重新胶固。 | 由于设备已在医院使用7年，处于超预期使用状态。怀疑是转运过程中受到外力影响，导致插头松动，造成信号接触不良，从而引发报警。
125371806202011468 | 其他 |  | 注射器压柄断裂 | 提拉压柄更换注射器时压柄断裂 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 注射器压柄断裂 | 提拉压柄更换注射器时压柄断裂 | 分析可能是压柄受到外力撞击，或未按操作提示使用导致损坏。
125371806202011469 | 其他 |  | 当注射器中药量还剩接近5ml时，设备报警“注射器未顶紧”，药物不再输注。 | 设备使用过程中，当注射器中药量还剩接近5ml时，设备报警“注射器未顶紧”，药物不再输注 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 当注射器中药量还剩接近5ml时，设备报警“注射器未顶紧”，药物不再输注。 | 设备使用过程中，当注射器中药量还剩接近5ml时，设备报警“注射器未顶紧”，药物不再输注 | 1.经拆机检查，发现内部传递检测信号的线束发生破损，导致信号传递异常，引发报警。 2.怀疑线束在设备内部受到摩擦，导致破损。
125371806202011229 | 其他 |  | 设备开机报系统故障，并注射器推杆座手持操作部位断裂 | 准备给患者使用注射泵时，开机报系统故障，注射器推杆座手持操作部位断裂 | 产品原因（包括说明书等） | 产品质量问题 |  | 设备开机报系统故障，并注射器推杆座手持操作部位断裂 | 准备给患者使用注射泵时，开机报系统故障，注射器推杆座手持操作部位断裂 | 1.拆机检查时发现电机转动时，运行模块中的两个部件发生碰撞，导致运行异常，出现系统故障1报警。 2.经过疲劳测试，发现使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次捏合后，可能会出现开裂现象。在ABS中增加适量玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。推测ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
137610400202011596 | 其他 | 无 | 泵速不符合设定 | 患者在使用微量泵过程中泵入得泵速与预设量不相符，使用微量泵的目的主要是控制速度，泵速过快或过慢都会对患者病情的造成影响，发现异常后立即更换1台微量泵使用 | 无法确定 | 可能是泵的马达的问题 | 无 | 泵速不符合设定 | 患者在使用微量泵过程中泵入得泵速与预设量不相符，使用微量泵的目的主要是控制速度，泵速过快或过慢都会对患者病情的造成影响，发现异常后立即更换1台微量泵使用 | 经过检查发现注射泵对使用的注射器规格不匹配，判断可能是未使用该款注射器对注射泵进行校准，导致注射泵内部没有记录该款注射器的相关参数，引发注射速度偏快。
125370604202011243 | 其他 | 无 | 开机蜂鸣报警 | 2020年12月2日，护士使用威高注射泵时开机报警，未产生伤害，通知设备科进行维修，经工程师检查发现推头故障，维修调试后恢复正常使用。 | 无法确定 | 推头故障 | 无 | 开机蜂鸣报警 | 2020年12月2日，护士使用威高注射泵时开机报警，未产生伤害，通知设备科进行维修，经工程师检查发现推头故障，维修调试后恢复正常使用。 | 由于该设备已处于超预期寿命使用状态，设备部件已老化，加上受到了外力的冲击，更容易给设备造成伤害。
125371100202011401 | 其他 | 未对患者造成不良影响 | 自检不通过 | 2020年10月3日，设备科工程师在每月设备巡检时发现，单道注射泵不能正常开机，自检程序不通过。无法进行正常操作。未对患者造成任何伤害。立即安排维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 传感器故障。 | 未对患者造成不良影响 | 自检不通过 | 2020年10月3日，设备科工程师在每月设备巡检时发现，单道注射泵不能正常开机，自检程序不通过。无法进行正常操作。未对患者造成任何伤害。立即安排维修。 | 由于设备已处于超预期使用状态，开机键因反复使用而老化故障，导致不能开机。
120321432202011039 | 其他 | 无 | 注射泵开机屏闪，下泵识别器断裂 | 注射泵在准备开机时发现开机屏闪无法正常使用 | 无法确定 | 长期使用导致设备老化 | 无 | 注射泵开机屏闪，下泵识别器断裂 | 注射泵在准备开机时发现开机屏闪无法正常使用 | 由于设备于2012年生产，已在医院使用超过7年，该注射泵寿命约为5年，长期使用显示屏发生老化，因此出现显示故障。
125371801202011180 | 其他 |  | 夹持注射器的夹子断裂 | 呼吸内科送来一台注射泵，主诉在为患者静推药液时，正常操作，注射泵的夹子被捏断，判断为注射泵夹子塑料太薄所致 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵夹子塑料太薄设计原因 |  | 夹持注射器的夹子断裂 | 呼吸内科送来一台注射泵，主诉在为患者静推药液时，正常操作，注射泵的夹子被捏断，判断为注射泵夹子塑料太薄所致 | 经实验发现，目前使用的ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次捏合后，可能会出现开裂现象。在ABS中增加适量玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。分析是ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
125371801202011202 | 其他 |  | 夹持注射器的夹子断裂 | 注射泵在使用过程中，夹持注射器的夹子断裂，无法使用，原因是夹子的材料塑料太薄，长时间使用塑料老化所致 | 产品原因（包括说明书等） | 夹子塑料太薄老化 |  | 夹持注射器的夹子断裂 | 注射泵在使用过程中，夹持注射器的夹子断裂，无法使用，原因是夹子的材料塑料太薄，长时间使用塑料老化所致 | 1.经疲劳测试，我们发现使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次捏合后，可能会出现开裂现象。在ABS中增加适量玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。 2.根据以上实验结果，分析是ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
125371806202011201 | 其他 |  | 注射泵推杆夹断裂 | 在准备给患者使用注射泵时，往泵上安装注射器时，发现推杆夹断裂，设备无法使用。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 注射泵推杆夹断裂 | 在准备给患者使用注射泵时，往泵上安装注射器时，发现推杆夹断裂，设备无法使用。 | 经疲劳实验发现，使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次捏合后，可能会出现开裂现象。在ABS中增加适量玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。分析可能是ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
125371703202011167 | 其他 | 无 | 无法固定输液器。 | 2020年10月12日，呼吸内一科医护人员为患者使用注射泵注射液体，发现无法将输液器固定，随即更换仪器。 | 产品原因（包括说明书等） | 输液器固定夹断裂。 | 无 | 无法固定输液器。 | 2020年10月12日，呼吸内一科医护人员为患者使用注射泵注射液体，发现无法将输液器固定，随即更换仪器。 | 1.经过疲劳测试，我们发现使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次捏合后，可能会出现开裂现象。然后我们在ABS中增加适量玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。 2.考虑设备已在医院使用3年多，分析应该是ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
140654500202011335 | 其他 | 延误病人治疗 | 使用康德莱50ml注射器时，脱落报警，无法识别 | 2020年10月18日，我院淋巴瘤内科在病人化疗完后，将使用微量泵给病人注射氯化钾，使用山东威高微量注射泵，型号为WGS-1011，使用注射器为康德莱50ml注射器，在放入注射器以及开机后，设备不能设别到注射器的规格，因此报警脱落，不能正常给病人注射药液，延误病人的治疗时机，在发生此事件后，护士立刻使用其他品牌型号注射泵为病人继续治疗，且报修医学工程科。 | 无法确定 | 康德莱注射器为防止针管根部断裂，加粗了根部的厚度，导致注射泵无法识别注射器规格，因其他注射泵均能识别注射器规格，所以注射泵设计存在相关问题。 | 延误病人治疗 | 使用康德莱50ml注射器时，脱落报警，无法识别 | 2020年10月18日，我院淋巴瘤内科在病人化疗完后，将使用微量泵给病人注射氯化钾，使用山东威高微量注射泵，型号为WGS-1011，使用注射器为康德莱50ml注射器，在放入注射器以及开机后，设备不能设别到注射器的规格，因此报警脱落，不能正常给病人注射药液，延误病人的治疗时机，在发生此事件后，护士立刻使用其他品牌型号注射泵为病人继续治疗，且报修医学工程科。 | 由于该设备处于超预期使用。在医院频繁使用，没有进行定期维护及校准，导致不能识别注射器，因而未能正常启动运行。
125371101202011175 | 其他 | 进药快，伤害无法预期 | 注射泵推药快 | 2020年8月2日邢连华因消化道疾病在消化病房住院，在使用注射泵时，护士发现输液较快，经过一系列调整问题仍未解决，立即更换设备，并报设备科维修，未对患者造成伤害。 | 产品原因（包括说明书等） | 怀疑设备系统故障或主板故障，发厂家维修 | 进药快，伤害无法预期 | 注射泵推药快 | 2020年8月2日邢连华因消化道疾病在消化病房住院，在使用注射泵时，护士发现输液较快，经过一系列调整问题仍未解决，立即更换设备，并报设备科维修，未对患者造成伤害。 | 由于设备已在医院使用超过6年，属于超预期使用状态。因缺乏必要的维护保养，设备本身校准的注射器参数发生偏移，导致流速过快。
127740353202011055 | 其他 |  | 注射泵拉杆夹子损坏，无法夹住注射器 | 注射泵拉杆夹子损坏，无法夹住注射器 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵拉杆夹子根部是塑料的，老化损坏 |  | 注射泵拉杆夹子损坏，无法夹住注射器 | 注射泵拉杆夹子损坏，无法夹住注射器 | 由于设备已在医院使用超过6年，属于超预期使用状态，可能是长期频繁使用导致捏柄老化。
127420102202011261 | 其他 | 无 |  | 使用设备时无反应,经厂家工程师检测为电源损坏 | 无法确定 |  | 无 |  | 使用设备时无反应,经厂家工程师检测为电源损坏 | 1.由于该设备已在医院使用超过6年，处于超预期使用状态，设备前壳压柄因长期使用磨损，导致开裂。 2.此台注射泵为2014年前生产，属于前壳压柄导向柱变更前（2016年）的产品，此处压柄部位全部由硬塑料注塑而成，使用强度上有所欠缺。
125371101202011179 | 其他 | 无 | 不开机 | 2020年7月28日孙有才因甲状腺结节来我院内分泌住院治疗，在使用注射泵时设备无法开机，影响患者治疗过程，立即更换设备并报设备科维修，未对患者造成伤害。 | 产品原因（包括说明书等） | 电源线损坏 | 无 | 不开机 | 2020年7月28日孙有才因甲状腺结节来我院内分泌住院治疗，在使用注射泵时设备无法开机，影响患者治疗过程，立即更换设备并报设备科维修，未对患者造成伤害。 | 经过调查，应是与其他设备混用电源线，导致电源短路，无法正常供电。
125370701202011136 | 其他 | 无 | 微量注射泵的固定夹从根部断裂无法修复 | 2020年07月28日上午09：56，器械科接到泌尿脑外科报修电话，称科室内微量注射泵的固定夹断了，工程师到科室内查看设备，发现微量泵固定注射器推杆的固定夹，有一半从根部断裂，完全无法修复，只能更换配件，经过询问，得知操作护士并未存在过度用力现象，常规操作的情况下该部位不应该有断裂，建议生产厂家对该部位进行加固，或者更换材料加以改进，目前该泵已更换配件维修好，可正常使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 经过询问，得知操作护士并未存在过度用力现象，常规操作的情况下该部位不应该有断裂，建议生产厂家对该部位进行加固，或者更换材料加以改进，目前该泵已更换配件维修好，可正常使用。 | 无 | 微量注射泵的固定夹从根部断裂无法修复 | 2020年07月28日上午09：56，器械科接到泌尿脑外科报修电话，称科室内微量注射泵的固定夹断了，工程师到科室内查看设备，发现微量泵固定注射器推杆的固定夹，有一半从根部断裂，完全无法修复，只能更换配件，经过询问，得知操作护士并未存在过度用力现象，常规操作的情况下该部位不应该有断裂，建议生产厂家对该部位进行加固，或者更换材料加以改进，目前该泵已更换配件维修好，可正常使用。 | 1.针对捏柄开裂的问题，技术人员使用出现开裂现象的同类捏柄（其材质为ABS硬塑料，内嵌金属预埋件）进行疲劳实验，在经过数万次捏合后，会出现开裂现象。 2.将捏柄的注塑材质改为尼龙+玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。 3.结论：ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质注塑的捏柄强度不够，造成捏柄开裂。
134523000202011082 | 其他 |  | 尾夹断离 | 2020-07-16 10:00责任护士加药NS50ml+氯化钾2g,20ml/h,:泵完药更换注射器时尾夹断离。电话23233988报告设备科，同时报告护士长科主任。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 尾夹断离 | 2020-07-16 10:00责任护士加药NS50ml+氯化钾2g,20ml/h,:泵完药更换注射器时尾夹断离。电话23233988报告设备科，同时报告护士长科主任。 | 经过分析和实验，我们发现使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次捏合后，可能会出现开裂现象。然后我们改用尼龙+玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。因此怀疑ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
134523000202010066 | 其他 |  | 注射泵尾夹断离 | 2020-07-06 16:00责任护士加药NS40ml+奥美拉唑40mg,8ml/h,更换注射器时注射泵尾夹断离。电话7002报告设备科，同时报告护士长科主任。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 注射泵尾夹断离 | 2020-07-06 16:00责任护士加药NS40ml+奥美拉唑40mg,8ml/h,更换注射器时注射泵尾夹断离。电话7002报告设备科，同时报告护士长科主任。 | 经过分析和实验，我们发现使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次捏合后，可能会出现开裂现象。研发工程师调整了注塑材料，采用尼龙+玻纤材质，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。因此怀疑ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
134523000202011099 | 其他 |  | 报警故障 | 2020年8月29日23时48分，医生查看32床患儿，在患儿左侧肺部可闻及湿啰音，遵医嘱予多巴酚丁胺4.5mg+5%葡萄糖注射液10ml微泵泵入，护理人员遵医嘱按规范使用注射泵静脉输液治疗，因药物特殊必须使用注射泵行输液治疗，在使用前护理人员将注射泵开机检查是否完好，发现注射泵无储电功能及报警音，护理人员及时发现，未给患者造成影响，并立即更换输液泵，故障的输液泵按医院要求送设备科修检。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 报警故障 | 2020年8月29日23时48分，医生查看32床患儿，在患儿左侧肺部可闻及湿啰音，遵医嘱予多巴酚丁胺4.5mg+5%葡萄糖注射液10ml微泵泵入，护理人员遵医嘱按规范使用注射泵静脉输液治疗，因药物特殊必须使用注射泵行输液治疗，在使用前护理人员将注射泵开机检查是否完好，发现注射泵无储电功能及报警音，护理人员及时发现，未给患者造成影响，并立即更换输液泵，故障的输液泵按医院要求送设备科修检。 | 1.由于电源模块是手工焊接，存在虚焊的可能。且此种现象不易检查，随着产品长期使用而显现。 2.跟踪同期投入使用以及过往的产品，没有出现类似故障，判断该现象属于生产过程中的偶发不良，发生概率极低。
134523000202011101 | 其他 |  | 泵尾夹断离 | 2020-09-4 01:00责任护士加药NS50ml+胰岛素50单位泵5ml/h,更换注射器时，发现泵尾夹断离。电话7002报告设备科，同时报告护士长科主任。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 泵尾夹断离 | 2020-09-4 01:00责任护士加药NS50ml+胰岛素50单位泵5ml/h,更换注射器时，发现泵尾夹断离。电话7002报告设备科，同时报告护士长科主任。 | 1.经过疲劳测试，我们发现使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次捏合后，可能会出现开裂现象。 2.将捏柄注塑材质改为尼龙+玻纤，做对比实验，在相同实验条件下没有出现开裂现象。因此怀疑ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
125371806202011414 | 其他 |  | 设备“系统故障”报警 | 准备给患者使用注射泵时，开机，双道报“系统故障”。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 设备“系统故障”报警 | 准备给患者使用注射泵时，开机，双道报“系统故障”。 | 可能是设置的流速较低（≤1mL/h），启动后机械传动结构尚未完全咬合，导致软件系统判定为运行模块发生故障，引起的误报警。
125371703202011206 | 严重伤害 | 未造成伤害，可能会延误患者病情的治疗。 | 报警：阻塞，停止工作。 | 2020年12月2日，普外科医护人员使用注射泵为患者注射液体。使用过程中注射泵报警：阻塞。停止工作，医护人员调试后故障无法消除，更换设备继续为患者注射。 | 产品原因（包括说明书等） | 工程师到场检修发现注射条件可，判断为系统误报警。调试后无法解除故障。 | 未造成伤害，可能会延误患者病情的治疗。 | 报警：阻塞，停止工作。 | 2020年12月2日，普外科医护人员使用注射泵为患者注射液体。使用过程中注射泵报警：阻塞。停止工作，医护人员调试后故障无法消除，更换设备继续为患者注射。 | 院方上报为“严重伤害”，我公司认为应改为“其他”。 1.经过拆机检查，发现压力传感器出现故障，造成误报警。 2.由于此台注射泵已在医院使用超过7年，处于超预期使用状态，压力传感器因老化而发生故障。
129442557202011204 | 严重伤害 | 可能对患者造成严重伤害 | 设置时间及速度与实际入量不符 | 患者于2020-11-1512:10入院，诊断为急性心肌梗死，按医嘱予阿替普酶静脉内溶栓治疗，药物使用微泵控速，使用注射器及电源、仪器卡槽均无异常，使用过程中设置时间及速度与实际入量不符，影响药物治疗疾病的疗效，耽误病情的诊疗。 | 产品原因（包括说明书等） |  | 可能对患者造成严重伤害 | 设置时间及速度与实际入量不符 | 患者于2020-11-1512:10入院，诊断为急性心肌梗死，按医嘱予阿替普酶静脉内溶栓治疗，药物使用微泵控速，使用注射器及电源、仪器卡槽均无异常，使用过程中设置时间及速度与实际入量不符，影响药物治疗疾病的疗效，耽误病情的诊疗。 | 该设备在医院使用近6年，处于超预期使用状态。可能是设备在使用转运过程中受到碰撞导致压柄断裂，造成注射器规格的错误识别。 该不良事件后果不符合“严重伤害”的定义，应为“其它”。
113130100202012348 | 其他 |  | 堵塞报警 | 正常开机，正常使用中，突然报警，显示堵塞，立即联系维修 | 产品原因（包括说明书等） | 正常开机，正常使用中，突然报警，显示堵塞，立即联系维修 |  | 堵塞报警 | 正常开机，正常使用中，突然报警，显示堵塞，立即联系维修 | 由于此台注射泵已在医院使用超过8年，处于超预期使用状态。注射泵由于长期使用后维护保养不足，导致内部压力检测参数出现偏差，所以发生了误报警。
113130100202012245 | 其他 |  | 报堵塞 | 使用过程中突然报警，显示堵塞，立即联系维修，更换输液泵继续为患者治疗 | 产品原因（包括说明书等） | 使用过程中突然报警，显示堵塞，立即联系维修，更换输液泵继续为患者治疗 |  | 报堵塞 | 使用过程中突然报警，显示堵塞，立即联系维修，更换输液泵继续为患者治疗 | 由于设备已在医院使用8年以上，处于超预期使用状态，设备内部的压力检测值可能因缺乏校准维护导致出现偏差，引发了误报警。
113130100202012345 | 其他 |  | 控制板按键不能用 | 正常开机的情况下，控制板按键不能用，因此更换注射泵，并立即联系维修 | 产品原因（包括说明书等） | 正常开机的情况下，控制板按键不能用，因此更换注射泵，并立即联系维修 |  | 控制板按键不能用 | 正常开机的情况下，控制板按键不能用，因此更换注射泵，并立即联系维修 | 由于产品已在医院使用超过8年，处于超预期使用状态，启动键长期频繁使用，老化故障。
125370509202011524 | 其他 |  | D0101_故障提示,D040305_分配不准 | 2020.10.19白班期间，为降低患者血压，遵医嘱给予降压药物泵入，泵入的药物未达到设定速度且微量泵报警提示音消音。护理人员发现及时并及时更换并未给患者造成任何影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 输液泵剂量校准故障 |  | D0101_故障提示,D040305_分配不准 | 2020.10.19白班期间，为降低患者血压，遵医嘱给予降压药物泵入，泵入的药物未达到设定速度且微量泵报警提示音消音。护理人员发现及时并及时更换并未给患者造成任何影响。 | 1.由于此台设备已在医院使用超过6年，处于超预期使用状态，设备上的喇叭老化故障，不能正常发声。 2.设备长期使用，维护保养不足，没有进行定期校准，所以导致流速过快，提前完成给药。
125371703202011192 | 其他 |  | 注射推杆损坏。 | 内二科护士在给患者做注射治疗时，按正常规程操作，打开电源，准备好注射剂，发现注射推杆损坏，立即联系设备科人员维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 产品质量问题 |  | 注射推杆损坏。 | 内二科护士在给患者做注射治疗时，按正常规程操作，打开电源，准备好注射剂，发现注射推杆损坏，立即联系设备科人员维修。 | 1.经过疲劳测试，我们发现使用ABS+PC材质制作的捏柄，在经过数万次捏合后，可能会出现开裂现象。 2.将捏柄的注塑材质改为尼龙+玻纤，做对比实验，则没有出现开裂现象。因此怀疑原先使用的ABS+PC材质强度不够，会造成捏柄开裂。
125371104202011236 | 其他 | M210202_给药不足 | D05040502_输出低 | 患者诊断为癫痫，因呼吸困难留有气管导管，2020年9月24日遵医嘱持续应用微量泵行气道湿化，17:30给予患者更换湿化液以6ml/h持续泵入，18:20分发现微量泵注射实际数值为2ml/h，于实际数值不相符（影响患者治疗），立即为患者更换微量泵。 | 产品原因（包括说明书等） | 产品泵入问题，影响患者治疗 | M210202_给药不足 | D05040502_输出低 | 患者诊断为癫痫，因呼吸困难留有气管导管，2020年9月24日遵医嘱持续应用微量泵行气道湿化，17:30给予患者更换湿化液以6ml/h持续泵入，18:20分发现微量泵注射实际数值为2ml/h，于实际数值不相符（影响患者治疗），立即为患者更换微量泵。 | 由于此台设备已在医院使用近9年，处于超预期使用状态，缺乏定期校准维护，导致流速偏慢。
125371101202011262 | 其他 | 无 | 使用过程中报警异常2 | 2020.9.16姜淑英因出血性休克入院ICU治疗，在对病人使用注射泵输液时，注射泵报警 异常2 更换注射泵使用，然后联系设备科维修故障设备 | 无法确定 | 联系厂家可能是内部电路板问题，拆机发现电路板潮湿，可能是医护人员操作时不小心将液体洒在机器内部导致故障 | 无 | 使用过程中报警异常2 | 2020.9.16姜淑英因出血性休克入院ICU治疗，在对病人使用注射泵输液时，注射泵报警 异常2 更换注射泵使用，然后联系设备科维修故障设备 | 1.使用人员不慎将药液洒在设备上，且未及时清理，导致部分药液渗入设备的主控板中，造成了误报警。 2.由于设备已在医院使用近7年，处于超预期使用状态，设备的部分防水措施因老化导致效果衰减，使得设备内部进液。
125371100202011398 | 其他 | 无 | 药物提前应用 | 2020年7月20日 患者因反复眼睑、双下肢浮肿9年，胸闷、憋气5天入院，大夫医嘱应用呋塞米微量泵泵入，4小时泵完，给患者应用微量泵时，速度调的准确，结果药物提前应用，护士发现后给予更换微量泵，立即通知设备科给予维修。未造成不良影响 | 产品原因（包括说明书等） | 参数设置问题 | 无 | 药物提前应用 | 2020年7月20日 患者因反复眼睑、双下肢浮肿9年，胸闷、憋气5天入院，大夫医嘱应用呋塞米微量泵泵入，4小时泵完，给患者应用微量泵时，速度调的准确，结果药物提前应用，护士发现后给予更换微量泵，立即通知设备科给予维修。未造成不良影响 | 由于该设备已在医院使用近5年，处于超预期使用状态，设备缺少定期的维护保养，导致流速不准。
125370110202011079 | 其他 |  | 注射泵固定注射器处的卡扣断裂 | 病人因颅内感染入院，遵医嘱给予丙戊酸钠注射泵持续泵入，于2020.7.5号使用过程中出现固定注射器处的卡扣断裂，发现后立即更换注射泵，未对病人造成不良影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 产品材质问题 |  | 注射泵固定注射器处的卡扣断裂 | 病人因颅内感染入院，遵医嘱给予丙戊酸钠注射泵持续泵入，于2020.7.5号使用过程中出现固定注射器处的卡扣断裂，发现后立即更换注射泵，未对病人造成不良影响。 | 操作人员在取下注射器时，因设备的注射器左、右夹被药液浸入，不能灵活张开释放注射器尾翼。故在用力打开左、右夹时，把左、右夹别断。
125371410202011151 | 其他 | 无 | 注射器选择夹脱落晃动 | 2020年6月5日，内科ICU送修注射泵一台。据该科室反映，当天该科室进行日常设备维护保养时发现，该设备注射器夹出现晃动，随即送修，未对病人造成不良影响。 | 无法确定 |  | 无 | 注射器选择夹脱落晃动 | 2020年6月5日，内科ICU送修注射泵一台。据该科室反映，当天该科室进行日常设备维护保养时发现，该设备注射器夹出现晃动，随即送修，未对病人造成不良影响。 | 由于该设备已在医院使用7年，处于超预期使用状态。前壳压柄结构因长期频繁使用，老化开裂。
125371410202011236 | 其他 | 无 | 推拉盒损坏 | 2020年10月12日，内科ICU送修注射泵一台，据该科室反映，当日该科室进行日常设备维护保养时发现该设备推拉盒捏合柄断裂，随即送修，未对病人造成不良影响。 | 无法确定 |  | 无 | 推拉盒损坏 | 2020年10月12日，内科ICU送修注射泵一台，据该科室反映，当日该科室进行日常设备维护保养时发现该设备推拉盒捏合柄断裂，随即送修，未对病人造成不良影响。 | 1.由于设备已在医院使用近7年，属于超预期使用状态，捏柄反复受到按压，导致磨损开裂。 2.捏柄的注塑材质为ABS+PC，经过疲劳测试，发现频繁使用后可能造成开裂。
125371806202011265 | 其他 |  | 2通道确认键失灵，造成参数无法调整 | 在给患者输注药物治疗时，开机2通道输入相关参数后按确认键，发现确认键失灵，造成参数无法调整，该通道无法使用。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 2通道确认键失灵，造成参数无法调整 | 在给患者输注药物治疗时，开机2通道输入相关参数后按确认键，发现确认键失灵，造成参数无法调整，该通道无法使用。 | 1.拆机检查发现是主控板上位于“确认”键位置的按键失灵导致。 2.确认键因其功能因素会被反复使用，按键个体质量存在差异导致失灵。
125371806202011269 | 其他 |  | 注射泵注射器活塞卡座坏 | 护理人员准备给患者使用注射泵进行输注治疗时，发现注射器活塞卡座坏 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 注射泵注射器活塞卡座坏 | 护理人员准备给患者使用注射泵进行输注治疗时，发现注射器活塞卡座坏 | 1.经过疲劳测试，我们发现使用ABS+PC（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次捏合后，会出现应力变化，可能导致开裂现象。 2.更改捏柄的注塑材料，改用尼龙+玻纤，再按相同工艺（内嵌金属预埋件）制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。 3.根据以上两点，我公司分析是ABS+PC（内嵌金属预埋件）材质强度不够，长期频繁使用会造成捏柄开裂。
125371806202011312 | 其他 |  | 注射泵两个通道的注射器针栓固定夹断裂 | 护理人员在准备给患者进行注射泵药物注射时，发现两个通道针栓固定夹断裂，无法固定注射器针栓。 | 产品原因（包括说明书等） | 材质问题或设计缺陷 |  | 注射泵两个通道的注射器针栓固定夹断裂 | 护理人员在准备给患者进行注射泵药物注射时，发现两个通道针栓固定夹断裂，无法固定注射器针栓。 | 1.经过疲劳测试，我们发现使用ABS+PC（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次捏合后，可能会出现开裂现象。 2.将注塑材料改用尼龙+玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。分析是ABS+PC（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
125371806202011313 | 其他 |  | 注射泵1通道针栓固定夹断，2通道针栓固定夹有裂痕 | 准备给患者使用注射泵注射药物治疗时，发现注射泵针栓固定夹一个断掉，一个出现裂痕。设备无法使用 | 产品原因（包括说明书等） | 设备材质问题或设计缺陷 |  | 注射泵1通道针栓固定夹断，2通道针栓固定夹有裂痕 | 准备给患者使用注射泵注射药物治疗时，发现注射泵针栓固定夹一个断掉，一个出现裂痕。设备无法使用 | 经过实验，我们发现使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次捏合后，可能会出现开裂现象。改用尼龙+玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。因此推测ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
125371806202011407 | 其他 |  | 一通道报警时，指示灯闪烁，但喇叭不响。 | 注射泵使用过程中，医务人员发现该注射泵报警，报警时报警指示灯闪烁但喇叭不响。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 一通道报警时，指示灯闪烁，但喇叭不响。 | 注射泵使用过程中，医务人员发现该注射泵报警，报警时报警指示灯闪烁但喇叭不响。 | 经过拆机发现，喇叭线插头与主控板插座略有松动，因处接触不良导致喇叭不能正常发声。
113130100202012193 | 其他 | 未对患者造成身体伤害 | 设备无法充电 | 2020年11月3日患者肺癌术后，为给患者补钾使用注射泵，使用时发现注射泵无法充电，随后立即更换注射泵，联系设备处维修，上报不良事件。 | 产品原因（包括说明书等） | 2020年11月3日患者肺癌术后，为给患者补钾使用注射泵，使用时发现注射泵无法充电，随后立即更换注射泵，联系设备处维修，上报不良事件。 | 未对患者造成身体伤害 | 设备无法充电 | 2020年11月3日患者肺癌术后，为给患者补钾使用注射泵，使用时发现注射泵无法充电，随后立即更换注射泵，联系设备处维修，上报不良事件。 | 由于设备已在医院使用9年，处于超预期使用状态，电路板因长期使用，老化故障。
128431800202011263 | 其他 | 无 |  | 夹子断裂 | 产品原因（包括说明书等） | 夹子断裂 | 无 |  | 夹子断裂 | 经过分析和实验，我们发现使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次捏合后，可能会出现开裂现象。在ABS中增加适量玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。推测ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
128431800202011262 | 其他 | 无 |  | 夹子断裂 | 产品原因（包括说明书等） | 夹子断裂 | 无 |  | 夹子断裂 | 经过实验，使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次捏合后，可能会出现开裂现象。在ABS中增加适量玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。因此怀疑ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
128431800202011260 | 其他 | 无 | 无 | 夹子断裂 | 产品原因（包括说明书等） | 夹子断裂 | 无 | 无 | 夹子断裂 | 1.通过实验，使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次疲劳寿命测试，可能会出现开裂现象。在ABS中增加适量玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。 2.考虑设备已在医院使用3年多，推测应该是原先使用的ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
120320300202011087 | 其他 |  | 损坏压柄 | 损坏压柄 | 操作原因 | 设备碰撞，损坏压柄 |  | 损坏压柄 | 损坏压柄 | 由于维护不当导致设备受到外力撞击，损坏了设备部件。
125371410202011186 | 其他 | 无 | 把手折断 | 2020年8月8日，内科ICU送修注射泵一台，据该科室反映，当日该科室进行日常设备维护保养时发现该设备注射量拉杆处开关把手折断，随即送修，未对病人造成不良影响。 | 无法确定 |  | 无 | 把手折断 | 2020年8月8日，内科ICU送修注射泵一台，据该科室反映，当日该科室进行日常设备维护保养时发现该设备注射量拉杆处开关把手折断，随即送修，未对病人造成不良影响。 | 由于产品已达到设计的使用寿命， 长期频繁使用加速老化，造成捏柄损坏。
125371806202011190 | 其他 |  | 开机，2通道报系统故障 | 开机后，2通道报系统故障 | 产品原因（包括说明书等） | 该设备2020年1月采购，使用半年多，报系统故障，考虑产品质量问题 |  | 开机，2通道报系统故障 | 开机后，2通道报系统故障 | 查看该设备的生产记录，找到该工位组装人员，重新作业，发现该员工组装方法正确。因此分析应是员工组装此台设备时不慎将两部件位置装偏斜，使得部件位置之间发生干涉。
125371410202011153 | 其他 | 无 | 注射器夹具晃动，无法选中输液器规格。 | 2020年6月18日，内科ICU送修输液泵一台，据该科室描述，当日该科室在进行日常设备维护保养时发现该设备无法选中注射器规格，随即送修，未对病人造成不良影响。 | 无法确定 |  | 无 | 注射器夹具晃动，无法选中输液器规格。 | 2020年6月18日，内科ICU送修输液泵一台，据该科室描述，当日该科室在进行日常设备维护保养时发现该设备无法选中注射器规格，随即送修，未对病人造成不良影响。 | 由于设备已超预期寿命使用多年，缺乏必要的维护及保养，导致之前校准的数值发生偏移，导致其不能够识别注射器。
125371706202011213 | 其他 | 无 | 使用过程中提示下通道堵塞 | 2020年8月22日，责任护士遵医嘱使用注射泵为患者输注药液，连接管路后提示下通道堵塞，立即更换其他设备，未对患者造成伤害。 | 产品原因（包括说明书等） | 质量问题 | 无 | 使用过程中提示下通道堵塞 | 2020年8月22日，责任护士遵医嘱使用注射泵为患者输注药液，连接管路后提示下通道堵塞，立即更换其他设备，未对患者造成伤害。 | 1.经过检查，由于设备主控板功能异常，导致发生“完成”误报警。2.该台设备已在医院使用6年，处于超预期使用状态，设备的主控板已经达到设计使用寿命，发生故障。
125371706202011214 | 其他 | 无 | 注射药物时显示下通道堵塞 | 2020年8月24日责任护士遵医嘱使用注射泵为患者输注药物，过程中机器提示下通道堵塞，立即停用，更换其他设备继续输注药物，未对患者造成伤害。 | 产品原因（包括说明书等） | 设备故障 | 无 | 注射药物时显示下通道堵塞 | 2020年8月24日责任护士遵医嘱使用注射泵为患者输注药物，过程中机器提示下通道堵塞，立即停用，更换其他设备继续输注药物，未对患者造成伤害。 | 由于设备已在医院使用6年，处于超预期使用状态。怀疑是转运过程中受到外力影响，导致插头松动，造成信号接触不良，从而引发报警。
125370905202011116 | 其他 | 无 | 无 | 2020年8月26日，重症医学科8:00给患者用注射泵辅助输液时，无法调节参数。立即更换其他注射泵输液治疗。8:10送设备科维修，8:30恢复正常使用。未对患者造成影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 返回按键失灵 | 无 | 无 | 2020年8月26日，重症医学科8:00给患者用注射泵辅助输液时，无法调节参数。立即更换其他注射泵输液治疗。8:10送设备科维修，8:30恢复正常使用。未对患者造成影响。 | 由于设备处于超预期使用状态，确认键在长期多次的使用过程中，已达到了设计使用寿命，因此失灵。
125371806202011204 | 其他 |  | 设备使用过程中报“注射器脱落”，重启设备报警复位，该情况反复出现多次。 | 设备使用过程中报“注射器脱落”，重启设备报警复位。这种情况反复出现多次。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 设备使用过程中报“注射器脱落”，重启设备报警复位，该情况反复出现多次。 | 设备使用过程中报“注射器脱落”，重启设备报警复位。这种情况反复出现多次。 | 由于设备校准的参数与医院使用的注射器规格不匹配，导致未能正确识别注射器。
128431800202011175 | 其他 | 无 | 注射泵压柄断裂 | 压柄断裂 | 产品原因（包括说明书等） |  | 无 | 注射泵压柄断裂 | 压柄断裂 | 经判断应是设备正面受到撞击（可能是摔到地上），导致压柄受力过大开裂。
128431800202011261 | 其他 | 无 | 无 | 夹子断裂 | 产品原因（包括说明书等） | 夹子断裂 | 无 | 无 | 夹子断裂 | 1. 2019年中旬，结合我公司售后部门维修信息反馈和不良事件，发现注射泵捏柄部件存在高强度使用后开裂的可能，随后我公司技术人员对捏柄强度开展调查。 2.经过疲劳实验，我们发现使用ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质制作的捏柄，在经过数万次捏合后，可能会出现开裂现象。经过技术研发人员的讨论和实验，在ABS中增加适量玻纤，再按相同工艺制作捏柄，做对比实验，没有出现开裂现象。因此推测可能是ABS硬塑料（内嵌金属预埋件）材质强度不够，造成捏柄开裂。
137610803202011132 | 严重伤害 | 可能延误治疗 | 注射泵不能正常泵注药物 | 2020年9月20日在为该患者泵注头孢类抗生素，设置以50毫升每小时泵入，5分钟护士巡视时发现药物未泵入，立即给予更换其他注射泵，未对患者造成伤害。此事件的发生，因护士发现及时，未给患者造成严重伤害，考虑此产品经过维修再次使用，且用于输入急救药品时，如产品发生同类故障，有可能因输液不及时延误最佳治疗时间，给患者造成严重伤害。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵推注杆的夹子松动 | 可能延误治疗 | 注射泵不能正常泵注药物 | 2020年9月20日在为该患者泵注头孢类抗生素，设置以50毫升每小时泵入，5分钟护士巡视时发现药物未泵入，立即给予更换其他注射泵，未对患者造成伤害。此事件的发生，因护士发现及时，未给患者造成严重伤害，考虑此产品经过维修再次使用，且用于输入急救药品时，如产品发生同类故障，有可能因输液不及时延误最佳治疗时间，给患者造成严重伤害。 | 经过调查、分析，该不良事件不属于严重伤害，应为其它。 由于设备已在医院使用6年，属于超预期寿命使用状态，压柄导向柱因达到设计使用寿命而老化断裂。
125371101202000215 | 其他 | 无 | 无法固定注射器，无法打开后端的扳手 | 2020.7.7病人因肠梗阻住院，需要定量输药，使用机器时，发现安装注射器，注射器推进杆无法移动，推杆后端的手动扳手断掉，故无法使用，通知设备科维修 | 产品原因（包括说明书等） | 推进杆扳手断了，发现材质为塑料，多次使用后容易断裂，类似的机器已发生多次，系产品本身问题，建议改进。 | 无 | 无法固定注射器，无法打开后端的扳手 | 2020.7.7病人因肠梗阻住院，需要定量输药，使用机器时，发现安装注射器，注射器推进杆无法移动，推杆后端的手动扳手断掉，故无法使用，通知设备科维修 | 因设备已超预期寿命使用2年，部件达到了设备的设计使用寿命，频繁使用出现老化损坏。
125371703202011134 | 其他 | 无 | 注射器固定夹损坏。 | 2020年8月7日，神经内一科医护人员打电话报修，一台注射泵故障，无法使用。工程师到厂检修后，判断输液器固定夹损坏。 | 产品原因（包括说明书等）,操作原因 | 外力导致固定夹损坏。 | 无 | 注射器固定夹损坏。 | 2020年8月7日，神经内一科医护人员打电话报修，一台注射泵故障，无法使用。工程师到厂检修后，判断输液器固定夹损坏。 | 由于该设备已处于超预期寿命使用状态，设备部件已老化，加上受到了外力的冲击，更容易给设备造成伤害。
133513435202000007 | 其他 | 可能导致患者其他医疗事故发生 | 屏幕显示药物正常注入，实际药物未注入患者体内。 | 患者因慢性胆囊炎急发入我院治疗，遵医嘱使用双通道注射泵为患者静脉泵入药物。配置药液，启动仪器后，仪器屏幕显示药液正常泵入。护理人员观察10分钟后，发现注射器内药液计量并未改变，立即更换注射泵，观察确认正常注入，继续为患者进行治疗。此次事件的发生，延迟了患者的治疗，增加了医疗风险，事后护理人员加强对患者的病情观察及护理，至不良事件上报时，未发生更一周内严重伤害。 | 操作原因 | 操作原因，科室未进行设备的日常性能检查，，导致设备已出现故障未及时进行维修。 | 可能导致患者其他医疗事故发生 | 屏幕显示药物正常注入，实际药物未注入患者体内。 | 患者因慢性胆囊炎急发入我院治疗，遵医嘱使用双通道注射泵为患者静脉泵入药物。配置药液，启动仪器后，仪器屏幕显示药液正常泵入。护理人员观察10分钟后，发现注射器内药液计量并未改变，立即更换注射泵，观察确认正常注入，继续为患者进行治疗。此次事件的发生，延迟了患者的治疗，增加了医疗风险，事后护理人员加强对患者的病情观察及护理，至不良事件上报时，未发生更一周内严重伤害。 | 1.拆机检查发现设备主控板有进液迹象，进液导致主板损坏，使得启动后未能控制电机运转。 2.该设备使用时，通常会处于输液环境中，即设备上方悬挂有输液袋。操作时输液袋内药液流出，落在设备上未及时清理，随着长时间使用和药液累积增多，药液会渗入设备内部，损坏主控板等部件。
116210608202011012 | 其他 |  | D0101_故障提示 | 电池损坏 | 无法确定 |  |  | D0101_故障提示 | 电池损坏 | 注射泵配备的电池为可充电锂电池，该电池属于消耗品，随着使用年限的增加，电池性能会衰减。由于设备已经处于超预期使用状态，电池蓄电能力降低，所以未连接交流电时会报警电量低。
115152707202011027 | 其他 | 注射泵不能使用。 | 卡注射器卡子断裂 | 我院ICU使用威高注射泵，使用时卡注射器卡子断裂，不能使用，更换注射泵。 | 产品原因（包括说明书等） | 卡子强度不足，易坏。 | 注射泵不能使用。 | 卡注射器卡子断裂 | 我院ICU使用威高注射泵，使用时卡注射器卡子断裂，不能使用，更换注射泵。 | 初步分析此故障属于个别现象，可能是使用过程中受到外力影响，导致该部件断裂。
125371100202011214 | 其他 | 无 | 无法开机 | 2020年7月17日，护士在对设备进行例行检查时，发现该注射泵无法开机，无法正常使用，护士立即通知设备科进行维修，确保设备正常使用。 | 无法确定 | 无法确定 | 无 | 无法开机 | 2020年7月17日，护士在对设备进行例行检查时，发现该注射泵无法开机，无法正常使用，护士立即通知设备科进行维修，确保设备正常使用。 | 1.设备内部电池为消耗品，长期使用造成电池蓄电能力衰减，无法正常蓄电。2.由于设备已在科室使用近7年，处于超预期使用状态，电源板因长时间使用，电路老化造成电路中断。
140650105201900117 | 其他 | 无 | 不工作，报警 | 通电开机报警，不工作 | 产品原因（包括说明书等） | 开机不工作，报警 | 无 | 不工作，报警 | 通电开机报警，不工作 | 由于设备已处于超预期寿命使用状态，长期使用造成内部检测模块的线路松动，引发检测电路信号传递不通，导致报警。
125371100202000255 | 其他 | 无 | 注射泵屏幕暗 | 2020年7月8日，在准备使用注射泵为住院患者进行药物治疗时，开机发现注射泵屏幕发暗，影响识别注射参数数据，立即停止使用，更换另外的注射泵为患者治疗，未对患者造成伤害。通知设备科维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 背光屏坏 | 无 | 注射泵屏幕暗 | 2020年7月8日，在准备使用注射泵为住院患者进行药物治疗时，开机发现注射泵屏幕发暗，影响识别注射参数数据，立即停止使用，更换另外的注射泵为患者治疗，未对患者造成伤害。通知设备科维修。 | 由于设备频繁使用，达到设计的使用年限，显示屏正常老化，导致背光发暗。
125371101202000185 | 其他 | 无 | 拉杆故障 | 2020.6.29，于振海因心衰来院治疗，护士在给患者使用注射泵注射药物时，拉杆出现故障，导致输液泵从病床上摔下，更换注射泵，联系设备科维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 拉杆故障 | 无 | 拉杆故障 | 2020.6.29，于振海因心衰来院治疗，护士在给患者使用注射泵注射药物时，拉杆出现故障，导致输液泵从病床上摔下，更换注射泵，联系设备科维修。 | 由于设备已超预期寿命使用多年，部件已达到设计使用寿命，频繁使用导致螺孔内的螺纹磨损，不能与螺杆起到咬合的效果。（附说明书中关于使用期限的描述）
124360412202010245 | 其他 | 暂无 | 屏幕花屏 | 于20200417日在检查设备时发现一台注射泵的屏幕花屏，经联系器械科维修，工程师检查后发现屏幕排线损坏，经调取配件更换后，设备开机能够正常使用 | 无法确定 | 和设备使用期限有关 | 暂无 | 屏幕花屏 | 于20200417日在检查设备时发现一台注射泵的屏幕花屏，经联系器械科维修，工程师检查后发现屏幕排线损坏，经调取配件更换后，设备开机能够正常使用 | 由于设备已超预期寿命使用多年，内部电路超出设计使用寿命，老化损坏。
125371101202000220 | 其他 | 无 | 设备注射时间不准 | 2020.7.3 病人因心脏病入院治疗，需要定量定时输入药物治疗，在对其进行注射泵输药前发现设定时间和注射时间不一致，联系设备科进行维修，更换其他设备使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 时间重置 影响使用 | 无 | 设备注射时间不准 | 2020.7.3 病人因心脏病入院治疗，需要定量定时输入药物治疗，在对其进行注射泵输药前发现设定时间和注射时间不一致，联系设备科进行维修，更换其他设备使用。 | 由于设备已超预期寿命使用，缺乏必要的维护保养，设备本身校准的注射器参数发生偏移，导致注射器规格的错误识别。（附说明书中关于设备使用期限的描述）
140650110202000054 | 其他 | 无法正常使用 | 注射器尾夹断裂，推杆无法拔出 | 护士发现注射泵尾夹推杆无法拔出，随后送修设备科 | 无法确定 | 尾夹断裂导致推杆无法拔出 | 无法正常使用 | 注射器尾夹断裂，推杆无法拔出 | 护士发现注射泵尾夹推杆无法拔出，随后送修设备科 | 由于设备已超预期寿命使用多年，捏柄频繁使用，早已达到设计使用寿命，自然老化损坏。
125371703202000141 | 其他 | 无 | 注射器助推杆固定夹破损。 | 2020年7月2日，消化内科报修，一台注射泵故障，无法固定注射器。工程师检修后。判断为助推杆固定夹破裂损坏，无法使用。返厂维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 助推器固定夹破裂损坏。 | 无 | 注射器助推杆固定夹破损。 | 2020年7月2日，消化内科报修，一台注射泵故障，无法固定注射器。工程师检修后。判断为助推杆固定夹破裂损坏，无法使用。返厂维修。 | 分析可能是由于捏柄频繁使用，导致加速磨损，受力过大而损坏。
125371703202000124 | 其他 |  | 注射泵无法推注液体。 | 2020年6月23日，消化内科医务人员为患者使用注射泵注射液体，发现注射泵无法推注液体。工程师检修后，判断推注器齿轮固定架松动。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵无法推注液体，因为推注器固定支架松动。 |  | 注射泵无法推注液体。 | 2020年6月23日，消化内科医务人员为患者使用注射泵注射液体，发现注射泵无法推注液体。工程师检修后，判断推注器齿轮固定架松动。 | 推断可能是由于设备长期使用，齿轮间润滑油逐渐缺失，影响机械件之间的配合顺畅，导致部件回弹无法到位，使注射器夹不能正常打开。
129441200202000715 | 其他 |  | 固定夹损坏 | 2020.6.10上午，使用注射泵给12床患者注射药物，准备固定配置好药物的注射器时，发现固定夹损坏，不能固定注射器，立即更换另一台注射泵，并送故障设备维修。 | 无法确定 | 使用频繁、老化。 |  | 固定夹损坏 | 2020.6.10上午，使用注射泵给12床患者注射药物，准备固定配置好药物的注射器时，发现固定夹损坏，不能固定注射器，立即更换另一台注射泵，并送故障设备维修。 | 分析可能是压柄受到外力撞击，或未按操作提示使用导致损坏。
127740353202000051 | 其他 | 固定注射器推杆的夹子断裂，机器无法工作 | 固定注射器推杆的夹子断裂，机器无法工作 | 固定注射器推杆的夹子断裂，机器无法工作 | 产品原因（包括说明书等） | 固定注射器推杆的夹子断裂，机器无法工作 | 固定注射器推杆的夹子断裂，机器无法工作 | 固定注射器推杆的夹子断裂，机器无法工作 | 固定注射器推杆的夹子断裂，机器无法工作 | 由于该部件使用时需要频繁捏动，怀疑可能是受到药液腐蚀使该部件强度减弱，导致损坏。
137610400202000252 | 其他 | 无 | 注射泵固定夹子损坏，无法固定注射器。 | 2020-06-28，在给患者进行注射液体时，发现注射泵固定注射器的夹子损坏，导致无法固定注射器。立即予以更换，并上报设备科维修。 | 无法确定 |  | 无 | 注射泵固定夹子损坏，无法固定注射器。 | 2020-06-28，在给患者进行注射液体时，发现注射泵固定注射器的夹子损坏，导致无法固定注射器。立即予以更换，并上报设备科维修。 | 1.经拆机检查发现，是内部固定压柄的卡扣脱落，导致压柄与注射泵前壳脱离。 2.初步分析可能是在使用过程中转运时发生碰撞，导致卡扣脱落。
125371410202000126 | 其他 | 无 | 夹持座损坏 | 2020年5月6日，手术室送修注射泵一台，据该科室反映，当天该科室在进行日常设备维护保养时发现该设备的注射器夹持装置破损，决定更换，未对病人造成不良影响。 | 无法确定 |  | 无 | 夹持座损坏 | 2020年5月6日，手术室送修注射泵一台，据该科室反映，当天该科室在进行日常设备维护保养时发现该设备的注射器夹持装置破损，决定更换，未对病人造成不良影响。 | 通过现场检查和调查得知，设备曾发生跌落，导致推拉盒部件损坏。
134523000202000044 | 其他 | 屏幕白屏 |  | 2020年5月27日4时4床患者因“吐沫3天，咳嗽1天，气促半天，”入院，护理人员遵医嘱按规范使用注射泵静脉输液治疗，因患儿年龄小必须使用注射泵行输液治疗，在使用前护理人员将注射泵开机检查是否完好，发现注射泵的屏幕出现白屏，护理人员及时发现，未给患者造成影响，并立即更换输液泵，白屏的输液泵按医院要求送设备科修检。 | 产品原因（包括说明书等） |  | 屏幕白屏 |  | 2020年5月27日4时4床患者因“吐沫3天，咳嗽1天，气促半天，”入院，护理人员遵医嘱按规范使用注射泵静脉输液治疗，因患儿年龄小必须使用注射泵行输液治疗，在使用前护理人员将注射泵开机检查是否完好，发现注射泵的屏幕出现白屏，护理人员及时发现，未给患者造成影响，并立即更换输液泵，白屏的输液泵按医院要求送设备科修检。 | 因为屏幕采用焊接方式与主控板连接，分析可能是个别焊点存在虚焊情况，长期使用后导致虚焊处信号传递不通，从而引发白屏现象。
120321200202000177 | 其他 | 无 | 跳闸，断电 | 东院区37病区护士在使用注射泵正常对患者进行药物注射治疗时，中午时分机器突然断电，影响患者的治疗。 | 产品原因（包括说明书等） | 电源线短路，电源线老化。 | 无 | 跳闸，断电 | 东院区37病区护士在使用注射泵正常对患者进行药物注射治疗时，中午时分机器突然断电，影响患者的治疗。 | 1.因外部电源线插头处使用时不慎滴入药液，导致外部电源线短路，设备因无法正常供电而断电。 2.因设备已属于超预期使用状态，内部电池老化，不具备供电功能，因此在交流供电停止后直接断电。
125371803202000114 | 其他 |  | 注射泵报错，阻塞 | 2020年5月19日在我院消化科使用注射泵，使用过程中出现“阻塞”不良事件，无法给患者使用，当日采用更换设备方法，事件好转。经工程师检测发现注射泵选择后无匹配，返厂让厂家定标，校准 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵选择后无匹配 |  | 注射泵报错，阻塞 | 2020年5月19日在我院消化科使用注射泵，使用过程中出现“阻塞”不良事件，无法给患者使用，当日采用更换设备方法，事件好转。经工程师检测发现注射泵选择后无匹配，返厂让厂家定标，校准 | 经过检查发现注射泵对使用的注射器规格不匹配，判断可能是未使用该款注射器对注射泵进行校准，导致注射泵内部没有记录该款注射器的相关参数，引发误报警。
125370712202000359 | 其他 |  | 注射泵双通道的固定座频繁断裂，影响科室使用 | 科室在使用过程中，注射泵双通道的固定座发生断裂，无法使用。遂联系医工科更换配件。 | 操作原因,产品原因（包括说明书等） | 产品工艺问题；使用问题 |  | 注射泵双通道的固定座频繁断裂，影响科室使用 | 科室在使用过程中，注射泵双通道的固定座发生断裂，无法使用。遂联系医工科更换配件。 | 由于设备处于超预期寿命使用状态，长期频繁按压加剧了捏柄的磨损，导致损坏。
127420400202000068 | 其他 |  | 无法开机运行 | 药物注射治疗正常操作无法开机 | 无法确定 | 注射泵内部排线脱落 |  | 无法开机运行 | 药物注射治疗正常操作无法开机 | 拆机检查发现内部线路插头松动，导致电源线路不通，无法开机。分析是使用时在转移搬运过程中，发生磕碰导致插头松动。设备处于超预期寿命使用状态，没有进行及时检修和保养，因此发生故障。
137610400202000229 | 其他 | 无 |  | 2020年6月5日，在给患者用注射泵进行注射液体时，突然注射泵报错，立即予以更换，并上报设备科维修。 | 无法确定 |  | 无 |  | 2020年6月5日，在给患者用注射泵进行注射液体时，突然注射泵报错，立即予以更换，并上报设备科维修。 | 分析是使用的注射器没有在注射泵上进行校准，因此注射泵内没有保存该款注射器的相关参数，造成内部检测的压力值过大，引发误报警。
125371806202000142 | 其他 |  | 注射泵压杆根部断开，无法压紧注射器 | 准备使用注射泵时发现存在该故障，无法正常使用 | 产品原因（包括说明书等） | 设计缺陷导致容易出现碰撞，发生该类故障 |  | 注射泵压杆根部断开，无法压紧注射器 | 准备使用注射泵时发现存在该故障，无法正常使用 | 因放置问题导致设备从桌子上意外掉落，摔坏前壳压柄导向柱。
137610400202000231 | 其他 | 无 | 注射泵一通道报警，导致无法使用。 | 2020年5月28日，在给患者进行注射液体治疗时，发现注射泵一通道报警，导致无法使用。立即停止使用，并上报设备科维修。 | 产品原因（包括说明书等） |  | 无 | 注射泵一通道报警，导致无法使用。 | 2020年5月28日，在给患者进行注射液体治疗时，发现注射泵一通道报警，导致无法使用。立即停止使用，并上报设备科维修。 | 经检查发现，用于识别注射器的压柄部位脱落，导致注射器未能被设备正常识别。压柄脱落的原因可能是由于设备在转运过程中发生碰撞，导致用于固定压柄的卡扣脱落。
140654500202000030 | 其他 | 无 | 无法推药 | 正常使用 | 产品原因（包括说明书等） | 限位开关脱落 | 无 | 无法推药 | 正常使用 | 拆机发现设备的行程传感器插头脱落。由于设备已在医院使用7年以上，属于超预期寿命使用状态，可能是设备在使用转运过程中受到碰撞，导致插头脱落。
137610400202000246 | 其他 | 无 | 注射未完成，微量泵报警显示异常，并停止注射。 | 2020年06月24日09:00监3床患者下肢浮肿，遵医嘱给予患者使用0.9%氯化钠48毫升加呋塞米20毫克5毫升/小时微量泵入09:30患者微量泵药物剩余48毫升，微量泵报警提示异常，停止注射，立即调整注射器位置，重新启动该微量泵，依然报警并显示异常，停止注射。立即给予患者更换微量泵，继续为患者注射剩余药物。患者及家属知情，并无异议。 | 产品原因（包括说明书等） |  | 无 | 注射未完成，微量泵报警显示异常，并停止注射。 | 2020年06月24日09:00监3床患者下肢浮肿，遵医嘱给予患者使用0.9%氯化钠48毫升加呋塞米20毫克5毫升/小时微量泵入09:30患者微量泵药物剩余48毫升，微量泵报警提示异常，停止注射，立即调整注射器位置，重新启动该微量泵，依然报警并显示异常，停止注射。立即给予患者更换微量泵，继续为患者注射剩余药物。患者及家属知情，并无异议。 | 1.拆机检查发现是用于检测行程的电位器插头脱落导致报警。 2.造成插头脱落的原因可能是由于设备在使用期间转运过程中发生碰撞，导致插头脱落。
125370909202000131 | 其他 |  | 微量泵第一通道不工作 | 护士在巡视病房时，发现该微量泵第一通道不工作，报系统故障。关机重启也无法消除故障，立即更换另外一台微量泵为患者泵入药物。由于该设备为保修期内，联系售后工程师，告知此故障只能返厂维修。 | 无法确定 |  |  | 微量泵第一通道不工作 | 护士在巡视病房时，发现该微量泵第一通道不工作，报系统故障。关机重启也无法消除故障，立即更换另外一台微量泵为患者泵入药物。由于该设备为保修期内，联系售后工程师，告知此故障只能返厂维修。 | 经设备工程师现场检测，发现是设备内的压力传感器故障，从而引发报警。
125370509202000180 | 其他 |  | D040301_自动注入失效 | 2020.05.02为患者泵入胰岛素时，注射泵显示泵入状态，三十分钟后护士巡视病房发现药物未泵入，患者及家属情绪急躁，进行安抚后并更换注射泵。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵故障 |  | D040301_自动注入失效 | 2020.05.02为患者泵入胰岛素时，注射泵显示泵入状态，三十分钟后护士巡视病房发现药物未泵入，患者及家属情绪急躁，进行安抚后并更换注射泵。 | 由于设备已在医院使用近4年，属于超预期使用状态，压力检测参数出现偏差，需要重新校准。
125370509202000145 | 其他 | 症状未得到缓解 | 注射泵出现液体不输入状态 | 2020.04.10下午4时为患者泵入药物，护士规范操作正确，机器未出现不良状态。巡视病房时发现机器异常未出现报警，药物未泵入。更换注射泵继续为患者泵入药物。 | 产品原因（包括说明书等） |  | 症状未得到缓解 | 注射泵出现液体不输入状态 | 2020.04.10下午4时为患者泵入药物，护士规范操作正确，机器未出现不良状态。巡视病房时发现机器异常未出现报警，药物未泵入。更换注射泵继续为患者泵入药物。 | 由于设备在医院频繁使用，没有进行定期维护及校准，导致不能识别注射器，因而未能正常启动运行。
125371410202000109 | 其他 | 无 | 无法选中输液器规格 | 2020年5月6日，手术室送修注射泵一台，据该科室反映，当日科室进行日常设备维护保养时发现该设备正常夹持输液器后，屏幕不显示输液器规格且无法开始工作。未对病人造成不良影响。 | 无法确定 |  | 无 | 无法选中输液器规格 | 2020年5月6日，手术室送修注射泵一台，据该科室反映，当日科室进行日常设备维护保养时发现该设备正常夹持输液器后，屏幕不显示输液器规格且无法开始工作。未对病人造成不良影响。 | 由于设备在医院已使用6年，属于超预期使用状态。使用时存在旋转方向错误的情况，导致压柄断裂。
125371100202000142 | 其他 | 无 | 注射时报警 | 2020年5月8日，护士在对患者进行注射泵注射治疗时，该设备频繁误报警，护士在对患者更换设备后通知设备科进行维修，未对患者造成不良影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 设备参数问题 | 无 | 注射时报警 | 2020年5月8日，护士在对患者进行注射泵注射治疗时，该设备频繁误报警，护士在对患者更换设备后通知设备科进行维修，未对患者造成不良影响。 | 由于设备已在医院使用7年，属于超预期使用状态。长期使用导致设备内部压力值出现偏差，引发报警。
137610400201900621 | 其他 | 无 |  | 使用注射泵给患儿注射液体时，发现走液不准，立即停止使用并上报设备科维修，设备科工程师发现是注射器型号设置错误，修改后正常，并上报不良事件。 | 产品原因（包括说明书等） |  | 无 |  | 使用注射泵给患儿注射液体时，发现走液不准，立即停止使用并上报设备科维修，设备科工程师发现是注射器型号设置错误，修改后正常，并上报不良事件。 | 1.检查发现注射泵前壳压柄通道处损坏。压柄是注射泵上用于固定并识别注射器规格的结构部件，与注射泵前壳压柄通道配合，达到预期功能。若前壳压柄通道损坏，则可能导致压柄不能正常使用。 2.怀疑是由于受到外力冲击，导致前壳压柄处损坏。
137610400202000104 | 其他 | 无 | 微量泵报警不止，仪器故障 | 在给患者正常使用过程中，突然报警不止，显示遗忘操作。主管护士立即停止使用，并打电话给设备科维修。经查属于微量泵故障，予以维修，并上报不良事件。 | 产品原因（包括说明书等） |  | 无 | 微量泵报警不止，仪器故障 | 在给患者正常使用过程中，突然报警不止，显示遗忘操作。主管护士立即停止使用，并打电话给设备科维修。经查属于微量泵故障，予以维修，并上报不良事件。 | 由于操作人员将设备停留在待启动界面，2min后没有进行任何操作，引发设备启动“遗忘”报警，属于人为遗忘操作引发的正常报警。
125371101202000064 | 其他 | 无 | 注射泵拉杆拉不动 | 2020-4-16，患者因消化道出血静脉泵入生长抑素，泵完一支重新更换时，发现注射泵拉杆拉不动，更换注射泵并通知设备科维修，未对患者造成伤害。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵拉杆拉不动 | 无 | 注射泵拉杆拉不动 | 2020-4-16，患者因消化道出血静脉泵入生长抑素，泵完一支重新更换时，发现注射泵拉杆拉不动，更换注射泵并通知设备科维修，未对患者造成伤害。 | 由于设备已在医院使用超过6年，属于超预期使用状态，捏柄反复受到按压，导致磨损开裂。
137610400202000115 | 其他 | 无 | 微量泵报警，显示仪器运行故障 | 2020年03月28日患者7床张志平术后于15:45安返病房，当班护士遵医嘱给予患者使用微量泵泵入生长抑素，以达到抑制腺体分泌，预防出血的作用。于18:30微量泵报警，显示仪器运行故障。当班护士立即给予更换微量泵。患者治疗未受到影响。 | 产品原因（包括说明书等） |  | 无 | 微量泵报警，显示仪器运行故障 | 2020年03月28日患者7床张志平术后于15:45安返病房，当班护士遵医嘱给予患者使用微量泵泵入生长抑素，以达到抑制腺体分泌，预防出血的作用。于18:30微量泵报警，显示仪器运行故障。当班护士立即给予更换微量泵。患者治疗未受到影响。 | 分析可能是由于捏柄长时间频繁使用，或受到外力撞击后内部出现裂痕，再受力导致损坏。
125370604202000028 | 其他 | 无 | 注射器固定夹子断裂无法固定注射器 | 2020年4月18日，护理在使用威高注射泵产品，发现注射泵夹子断裂无法固定注射器,未对患者使用没产生伤害，经过报修设备科对夹子进行更换后恢复正常使用 | 产品原因（包括说明书等） | 2020年4月18日，护理在使用威高注射泵产品，发现注射泵夹子断裂无法固定注射器,未对患者使用没产生伤害，经设备科拆开发现夹子连接处窄小，使夹子强度不够，特别容易损坏。 | 无 | 注射器固定夹子断裂无法固定注射器 | 2020年4月18日，护理在使用威高注射泵产品，发现注射泵夹子断裂无法固定注射器,未对患者使用没产生伤害，经过报修设备科对夹子进行更换后恢复正常使用 | 由于同一批次生产的注射泵未接到类似捏柄断裂的反馈，故初步分析此故障与产品结构无关，可能是使用过程中受到外力影响，导致该部件断裂。
125371703202000063 | 其他 | 无 | 输液器夹断裂，针管无法固定。 | 2020年4月9日，呼吸内一科医务人员发现一台输液泵输液夹断裂，无法使用。 | 产品原因（包括说明书等）,操作原因 | 输液夹断裂，不排除外力碰撞导致。 | 无 | 输液器夹断裂，针管无法固定。 | 2020年4月9日，呼吸内一科医务人员发现一台输液泵输液夹断裂，无法使用。 | 怀疑收到外力碰撞，导致推拉盒破损。
120740324202000002 | 其他 | 电源短路，无法使用，并有安全隐患 | 电源短路，无法使用，并有安全隐患 | 使用时发现电源短路，无法使用，且有安全隐患 | 无法确定 |  | 电源短路，无法使用，并有安全隐患 | 电源短路，无法使用，并有安全隐患 | 使用时发现电源短路，无法使用，且有安全隐患 | 1.该设备已在医院使用近7年，属于超预期使用状态（使用期限见附件说明书内容），设备内部电路及器件已发生老化。 2.经检查发现内部电源正常，只有交流插座烧坏，应是使用时设备上方输液袋漏液，液体滴落到交流插座中，引发短路。
115152707202000005 | 其他 | 可能发生注射速率不准 | 注射器规格识别错误 | 我院肿瘤内科使用注射泵为患者进行药物注射，护士发现50ml注射器识别为5ml且无报警，注射器识别错误会导致速率加快，存在很大安全隐患。 | 产品原因（包括说明书等）,操作原因 | 1、注射泵故障错误识别注射器规格。2、操作规程要求使用前核对注射器是否识别正确，若护士不能及时发现，存在很大安全隐患。 | 可能发生注射速率不准 | 注射器规格识别错误 | 我院肿瘤内科使用注射泵为患者进行药物注射，护士发现50ml注射器识别为5ml且无报警，注射器识别错误会导致速率加快，存在很大安全隐患。 | 1.各厂家注射器卷边部位设计厚度不同，因此造成注射器与设备不匹配，导致注射器识别错误。 2.起初安装调试设备时，已经校准当时使用的注射器，后来使用中更换未校准的注射器导致设备识别错误。
125371801202000012 | 其他 |  | 注射泵电量不足 | 患者蒋德连因脑梗死于2020.2.17入住我科，为利尿治疗，使用注射泵泵入托拉塞米。2020.2.18日上午9:50分，护士卞毅敬在使用注射泵时发现电量不足，随即插入电源线接通电源使用 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵电池充不上电 |  | 注射泵电量不足 | 患者蒋德连因脑梗死于2020.2.17入住我科，为利尿治疗，使用注射泵泵入托拉塞米。2020.2.18日上午9:50分，护士卞毅敬在使用注射泵时发现电量不足，随即插入电源线接通电源使用 | 设备使用时没有连接交流电源，由内部电池供电，电池电量不足时引发报警，属于正常报警。
125370905202000018 | 其他 | 无 | 开机报警 | 2020年3月11日对注射泵日常保养时，开机发现报警。立即联系维修人员,未对患者造成影响！ | 无法确定 | 限位开关未弹起 | 无 | 开机报警 | 2020年3月11日对注射泵日常保养时，开机发现报警。立即联系维修人员,未对患者造成影响！ | 1.该设备已在医院使用超过7年，由于电池本身属于消耗品，所以目前电池电量属于枯竭状态，使得开机报警电压低。2.由于电池电量低引发的报警属于正常报警。
125370701202000009 | 其他 | 无 | 注射泵开机后报警，并提示报警信息”系统故障4“，重启后报警依然存在，无法使用 | 患者因低血糖于2020年02月01日到我院急诊留观病区就诊，上午8：00遵医嘱给予高渗糖微量泵入治疗，开机后发现机器报警，提示报警信息“系统故障4”，关机重启后机器依然报警，立即停止使用并更换新注射泵继续给予治疗，未对患者造成影响，及时向患者做好解释工作，取得患者理解，通知器械科工程师前来检修，事后对此事件予以记录上报。 | 产品原因（包括说明书等） | 经过咨询厂家工程师，得知该报错是由于通讯模块故障导致，等待发回厂家维修。 | 无 | 注射泵开机后报警，并提示报警信息”系统故障4“，重启后报警依然存在，无法使用 | 患者因低血糖于2020年02月01日到我院急诊留观病区就诊，上午8：00遵医嘱给予高渗糖微量泵入治疗，开机后发现机器报警，提示报警信息“系统故障4”，关机重启后机器依然报警，立即停止使用并更换新注射泵继续给予治疗，未对患者造成影响，及时向患者做好解释工作，取得患者理解，通知器械科工程师前来检修，事后对此事件予以记录上报。 | 1.拆机检查发现主、从道间通信线插头从插座上脱落。 2.怀疑是设备受到外力磕碰，导致插头脱落。
125371003202000001 | 其他 | 延长治疗时间 | 注射泵故障报警 | 2020.1.9 接收病区送修注射泵，科室反映该机开机后故障报警，无法使用。 | 无法确定 | 拆机检测为线路板故障。 | 延长治疗时间 | 注射泵故障报警 | 2020.1.9 接收病区送修注射泵，科室反映该机开机后故障报警，无法使用。 | 1.由于设备外壳下通道压柄处碎裂，导致设备无法正常识别注射器，从而引发“脱落”报警。 2.由于设备下通道推拉盒碎裂，导致推拉盒内部线路故障，运行模块信号传递异常，引发“异常2”报警。 3.两处碎裂可能是设备碰撞造成。
125371703202000062 | 其他 | 无 | 使用过程中自动停止。 | 2020年4月7日，心内二科医务人员使用注射泵为患者注射液体。使用过程中注射泵自动停止工作，医务人员重新启动注射泵，故障仍会出现。更换注射泵重新为患者注射。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵自动停止注射，工程师检修后怀疑为注射泵控制系统故障。 | 无 | 使用过程中自动停止。 | 2020年4月7日，心内二科医务人员使用注射泵为患者注射液体。使用过程中注射泵自动停止工作，医务人员重新启动注射泵，故障仍会出现。更换注射泵重新为患者注射。 | 1.由于压柄破损，影响注射器固定效果，导致不能正常推注药物。 2.该设备已在医院使用5年以上，属于超预期使用状态，设备的部件由于长期使用，老化损坏。
133513435201900020 | 其他 | 无（可能导致患者其他医疗事故发生） | 注射泵在使用过程中，屏幕出现闪烁 | 遵医嘱为患者进行治疗，使用注射泵的过程中出现屏幕闪烁。 | 产品原因（包括说明书等） | 遵医嘱为患者进行治疗，使用注射泵的过程中出现屏幕闪烁。立即更换注射泵为患者继续治疗。 | 无（可能导致患者其他医疗事故发生） | 注射泵在使用过程中，屏幕出现闪烁 | 遵医嘱为患者进行治疗，使用注射泵的过程中出现屏幕闪烁。 | 怀疑设备在使用时，转运过程中出现磕碰，造成显示屏与主控板连接松动，导致显示屏闪烁。
140654500201900222 | 其他 |  | 开机后报警异常5，注射推杆压力控制器故障 | 开机后报警异常5，注射推杆压力控制器故障 | 无法确定 | 开机后报警异常5，注射推杆压力控制器故障 |  | 开机后报警异常5，注射推杆压力控制器故障 | 开机后报警异常5，注射推杆压力控制器故障 | 由于设备已使用5年以上，属于超预期使用状态（使用期限见附件说明书内容）。长期使用后，原有的压力值参数发生偏移，导致压力检测异常。
140654500201900221 | 其他 |  | 开机后报警异常2，电机推动螺杆位置传感器线路脱落 | 开机后报警异常2，电机推动螺杆位置传感器线路脱落 | 无法确定 | 开机后报警异常2，电机推动螺杆位置传感器线路脱落 |  | 开机后报警异常2，电机推动螺杆位置传感器线路脱落 | 开机后报警异常2，电机推动螺杆位置传感器线路脱落 | 1.拆机检查发现运行传感器插头松动，导致运行信号传递异常，引发报警。 2.由于该设备已在医院使用5年以上，属于超预期使用状态（使用期限见附件说明书内容），长期使用导致内部插头松动。
140650110201900132 | 其他 | 断电后无法使用，会停止注射 | 断开电源线自动关机 | 护士使用中发现只要断开电源线就会导致机器关机，怀疑电池损坏，通知设备科检修 | 产品原因（包括说明书等） | 检修发现此注射泵电池仓内无电池，与厂家沟通发现是出厂将电池漏装 | 断电后无法使用，会停止注射 | 断开电源线自动关机 | 护士使用中发现只要断开电源线就会导致机器关机，怀疑电池损坏，通知设备科检修 | 1.设备内无电池，因此不能开机。 2.设备已在医院使用超过7年，处于超预期使用状态。经确认，由于医院保管不当，将电池丢失。
125371706202000003 | 其他 | 无 | 使用过程中报警、显示停机状态 | 于2020.1.4责任护士遵医嘱为患者定量泵入药物，安装注射器等准备工作就绪，开机检测设备显示正常。液体正常泵入过程中突然报警，显示停机状态。重复开机一段时间后仍出现此故障。立即停用、更换，为患者完成药物注射。耽误患者治疗时间，未造成不良影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 报警系统异常 | 无 | 使用过程中报警、显示停机状态 | 于2020.1.4责任护士遵医嘱为患者定量泵入药物，安装注射器等准备工作就绪，开机检测设备显示正常。液体正常泵入过程中突然报警，显示停机状态。重复开机一段时间后仍出现此故障。立即停用、更换，为患者完成药物注射。耽误患者治疗时间，未造成不良影响。 | 由于设备已在医院使用近6年，属于超预期寿命使用状态，主板和压力传感器因老化而发生故障，导致报警发生。
123350322201900032 | 其他 |  | D0305_松动连接 | 2019年4月30日患者因支气管扩张伴感染在仙游县总医院住院治疗，2019年4月30日我科室的医务人员使用注射泵对患者进行控制静脉注射量，在组装完好情况下，注射泵仍显示注射器脱落，及时停用该设备，更换另一台注射泵，未对患者产生影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 可能是注射泵卡槽设置问题 |  | D0305_松动连接 | 2019年4月30日患者因支气管扩张伴感染在仙游县总医院住院治疗，2019年4月30日我科室的医务人员使用注射泵对患者进行控制静脉注射量，在组装完好情况下，注射泵仍显示注射器脱落，及时停用该设备，更换另一台注射泵，未对患者产生影响。 | 由于使用的避光注射器外套卷边太厚，不能卡入注射泵卡槽，属于非正常安装状态，因此触发“注射器脱落”报警。
125371806202000001 | 其他 |  | 注射泵显示屏白屏 | 在准备给患者使用注射泵时，开机发现显示屏白屏，无法调节参数，无法使用 | 产品原因（包括说明书等） | 显示屏质量问题 |  | 注射泵显示屏白屏 | 在准备给患者使用注射泵时，开机发现显示屏白屏，无法调节参数，无法使用 | 显示屏本身出现故障。
125371803202000006 | 其他 |  | 注射泵报警 | 2020年1月8日在我院心内二科使用注射泵时发现设定12小时注射结束，结果推6小时就完成了。送修医工部反复检测后正常使用。没有对病人造成不良后果。 | 操作原因 | 人员误操作 |  | 注射泵报警 | 2020年1月8日在我院心内二科使用注射泵时发现设定12小时注射结束，结果推6小时就完成了。送修医工部反复检测后正常使用。没有对病人造成不良后果。 | 由于临床使用人员操作失误，参数设置错误，非产品本身问题。
127740353202000002 | 其他 |  | 注射泵手柄夹子损坏 | 注射泵手柄夹子损坏 | 产品原因（包括说明书等） | 塑料手柄老化 |  | 注射泵手柄夹子损坏 | 注射泵手柄夹子损坏 | 由于该设备在医院使用近5年，超过说明书提示的约三年的使用寿命（使用期限见附件说明书内容）。长期频繁使用捏柄，导致该部件磨损断裂。
120740324201900106 | 其他 | 泵运行，实际不走，无法使用 | 泵运行，实际不走，无法使用 | 使用过程中，发现正常运转，泵不走 | 无法确定 | 机械故障？ | 泵运行，实际不走，无法使用 | 泵运行，实际不走，无法使用 | 使用过程中，发现正常运转，泵不走 | 1.设备已在医院使用超过6年，属于超预期使用状态，见附件:注射泵使用期限(截自说明书)。 2.设备使用年限过长主控板线路老化导致。
125371101201900514 | 其他 | 无 | 注射泵充电后仍显示电量为零 | 2019-12-8,6床患者宋恩甫因胸外伤后吞咽困难入院后行胃造瘘术，CT示胆囊结石，使用注射泵持续泵入生长抑素，患者带注射泵下床活动时，拔掉电源后注射泵停止工作，电量显示为零，立即更换注射泵，联系设备科维修，未对患者造成伤害。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵充电后仍显示电量为零 | 无 | 注射泵充电后仍显示电量为零 | 2019-12-8,6床患者宋恩甫因胸外伤后吞咽困难入院后行胃造瘘术，CT示胆囊结石，使用注射泵持续泵入生长抑素，患者带注射泵下床活动时，拔掉电源后注射泵停止工作，电量显示为零，立即更换注射泵，联系设备科维修，未对患者造成伤害。 | 1.设备已在医院使用近6年，属于超预期使用状态。 2.电池本身属于消耗品，由于长期使用，已经处于耗尽衰竭状态，无法正常充放电。
125371101202000026 | 其他 | 无 | 使用过程中，注射泵报警 | 2020-2-27,15床患者潘咸光因肠梗阻泵入生长抑素，泵入过程中，注射泵报警，查看注射泵右上角显示：异常2，右下角显示：停止，查输液通路无异常，电路正常，注射泵各参数无异常，重新启动后几分钟注射泵又报警并自动停止，重新更换注射泵并通知设备科维修，未对患者造成伤害。 | 产品原因（包括说明书等） | 使用过程中，注射泵报警 | 无 | 使用过程中，注射泵报警 | 2020-2-27,15床患者潘咸光因肠梗阻泵入生长抑素，泵入过程中，注射泵报警，查看注射泵右上角显示：异常2，右下角显示：停止，查输液通路无异常，电路正常，注射泵各参数无异常，重新启动后几分钟注射泵又报警并自动停止，重新更换注射泵并通知设备科维修，未对患者造成伤害。 | 1.经拆机检查，发现长电位器和主板连线的插头松动。 2.由于设备已在医院使用近7年，属于超预期使用状态。设备在科室长时间使用或移动，可能因振动或碰撞导致连接线插头松动。（附说明书-产品使用期限说明）
125370712201900762 | 其他 | 无伤害 | 连续报警 | 为患者提供药物静脉泵入时,微量泵突然不停报警,但是观察药物仍然能够顺利输注,但是报警音不停,造成不必要的噪音.引起患者烦躁,责任护士遂立即更换微量泵,未发生再报警现象,安慰患者,保证治疗的顺利进行. | 产品原因（包括说明书等） | 系统问题。 | 无伤害 | 连续报警 | 为患者提供药物静脉泵入时,微量泵突然不停报警,但是观察药物仍然能够顺利输注,但是报警音不停,造成不必要的噪音.引起患者烦躁,责任护士遂立即更换微量泵,未发生再报警现象,安慰患者,保证治疗的顺利进行. | 使用时未连接交流电源，电池供电运行一段时间后，电量低引发报警。
116210200201900540 | 其他 |  | 正常运行一段时间后，注射器不再向前推进，机器报警 | 正常开机连接注射器，并设置参数，并连接到病人身上，开始工作，一段时间后机器报警，停止工作。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 正常运行一段时间后，注射器不再向前推进，机器报警 | 正常开机连接注射器，并设置参数，并连接到病人身上，开始工作，一段时间后机器报警，停止工作。 | 1.由于设备在医院已使用超过6年，属于超预期寿命使用状态。 2.检查电源线插头与交流电插座连接处、交流电插座连接部分均正常。 3.检查电源线发现有接触不良的现象，导致设备由电池供电工作，电池电量即将耗尽，从而触发报警。
127420400201900325 | 其他 | 微量泵无法固定容易下滑 | 微量泵无法固定容易下滑 | 注射泵固定不住，容易下滑，报修 | 产品原因（包括说明书等） | 微量泵使用过程中，在固定杆上无法固定，容易下滑，微量泵背部固定装置滑丝，无法紧固 | 微量泵无法固定容易下滑 | 微量泵无法固定容易下滑 | 注射泵固定不住，容易下滑，报修 | 由于该设备已在医院使用约6年，属于超预期使用状态。反复使用，导致紧固夹螺纹磨损。
113130658201900108 | 其他 | 延误治疗 | 注射泵上下显示时间不一致，上道泵设置好后重启仍恢复出厂设置时间 | 患者使用双道注射泵，注射泵上下显示时间不一致，上道泵设置好后重启仍恢复出厂设置时间 | 产品原因（包括说明书等） |  | 延误治疗 | 注射泵上下显示时间不一致，上道泵设置好后重启仍恢复出厂设置时间 | 患者使用双道注射泵，注射泵上下显示时间不一致，上道泵设置好后重启仍恢复出厂设置时间 | 设备时间由主板上的纽扣电池控制，由于纽扣电池电量用完，导致设备时间自动恢复成出厂设置时间，且无法保存更新。
125371100201900565 | 其他 | 未对患者造成任何伤害 | 注射泵报警 | 2019年12月8日，护士发现给患者精准输注药物的单道注射泵报警，无法继续为患者治疗。立即更换备用机，继续治疗。未对患者造成任何伤害。立即通知设备科工程师维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 传感器故障。 | 未对患者造成任何伤害 | 注射泵报警 | 2019年12月8日，护士发现给患者精准输注药物的单道注射泵报警，无法继续为患者治疗。立即更换备用机，继续治疗。未对患者造成任何伤害。立即通知设备科工程师维修。 | 1.经拆机检查发现，设备运行模块有关长电位器（行程传感器）插头松动导致。 2.由于设备在医院使用5年以上，可能是设备转运过程中受到外力碰撞，导致插头松动。
111231500201903260 | 其他 |  | 设备A通道数据丢失或者损坏 | 设备A通道数据丢失或者损坏 故障现象： 注射量与设置量不一致 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 设备A通道数据丢失或者损坏 | 设备A通道数据丢失或者损坏 故障现象： 注射量与设置量不一致 | 1.经拆机检查，发现内部传递检测信号的线束发生破损，导致信号传递异常，引发报警。 2.怀疑线束在设备内部受到摩擦，导致破损。
137610400201900507 | 其他 | 无 |  | 患者在使用微量泵过程中泵入得泵速与预设量不相符，使用微量泵的目的主要是控制速度，泵速过快或过慢都会对患者病情的造成影响，发现异常后立即更换1台微量泵使用。 | 产品原因（包括说明书等） |  | 无 |  | 患者在使用微量泵过程中泵入得泵速与预设量不相符，使用微量泵的目的主要是控制速度，泵速过快或过慢都会对患者的病情造成影响，发现异常后立即更换1台微量泵使用。 | 1.拆机发现设备内部离合信号传递线束破损，导致离合信号传递受阻，引发报警。 2.线束可能是由于受到内部其他部件的频繁磨损导致。
125371801201900229 | 其他 |  | 对注射器无反应 | 2019.11.30日计量院来院对注射泵进行计量检测，发现对注射器无反应，j经检测为注射泵压柄故障，建议厂家维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵压柄故障 |  | 对注射器无反应 | 2019.11.30日计量院来院对注射泵进行计量检测，发现对注射器无反应，j经检测为注射泵压柄故障，建议厂家维修。 | 自定义品牌1由于校准过其他品牌注射器，内部参数与康德莱注射器不同，所以未能识别。非设备故障。
125371202201900303 | 其他 | 无 | 注射泵报警失灵 | 2019年2月25日9:10患者因“憋喘”入院治疗，经过常规检查遵医嘱给予氯化钠注射液20ml+西地兰0.2mg+喘定0.25g，输液治疗20分钟后，针管内药液推注完成未报警，护理人员立即停止使用，更换其他注射泵，治疗正常进行。 | 产品原因（包括说明书等） | 产品故障问题 | 无 | 注射泵报警失灵 | 2019年2月25日9:10患者因“憋喘”入院治疗，经过常规检查遵医嘱给予氯化钠注射液20ml+西地兰0.2mg+喘定0.25g，输液治疗20分钟后，针管内药液推注完成未报警，护理人员立即停止使用，更换其他注射泵，治疗正常进行。 | 经过拆机检查，发现喇叭线插头松动，导致喇叭无法发声。
125371104201900391 | 其他 | 无 | 药物泵完后未报警 | 患者诊断为左下肢深静脉血栓，2019年10月21日为患者遵医嘱为患者泵入药物治疗，注射用完后未报警，发现及时，未对患者造成不良影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 机械工作能力损耗 | 无 | 药物泵完后未报警 | 患者诊断为左下肢深静脉血栓，2019年10月21日为患者遵医嘱为患者泵入药物治疗，注射用完后未报警，发现及时，未对患者造成不良影响。 | 经拆机检查，发现是喇叭不发声。
125370101201900164 | 其他 |  | 注射泵顶端卡扣无法完全闭合 | 2019年11月06日08时20分我院手术室护士在检查仪器时，发现品牌为山东威高的一台注射泵顶端卡扣无法完全闭合，考虑到可能会导致注射器推进不顺，容易造成液体计量不准，设备科人员拆卸后发现，卡扣及内部齿轮均为注塑材质，本身误差较大，容易产生彼此之间的阻碍。因此立即联系厂家，并于2019年11月10日收到厂家卡扣配件，经设备科人员更换后故障解除。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵卡扣无法完全闭合，设备科人员拆卸后发现，卡扣及内部齿轮均为注塑材质，本身误差较大，容易产生彼此之间的阻碍。 |  | 注射泵顶端卡扣无法完全闭合 | 2019年11月06日08时20分我院手术室护士在检查仪器时，发现品牌为山东威高的一台注射泵顶端卡扣无法完全闭合，考虑到可能会导致注射器推进不顺，容易造成液体计量不准，设备科人员拆卸后发现，卡扣及内部齿轮均为注塑材质，本身误差较大，容易产生彼此之间的阻碍。因此立即联系厂家，并于2019年11月10日收到厂家卡扣配件，经设备科人员更换后故障解除。 | 经过拆机检查，推拉盒内部摆齿轮位置偏离，由于注射器夹的状态与推拉盒内部摆齿轮有关，所以导致注射器夹子不能完全闭合。怀疑是安装注射器时按压注射器夹力量过大，导致内部摆齿轮位置偏离。
125371100201900398 | 其他 | 无 | D1201_设备或部件脱离 | 2019年11月5日患者因腹痛入院治疗，遵医嘱使用注射泵辅助治疗，在使用过程中拉杆脱落，无法使用，延误患者治疗 | 产品原因（包括说明书等） | 拉杆损坏，机械故障 | 无 | D1201_设备或部件脱离 | 2019年11月5日患者因腹痛入院治疗，遵医嘱使用注射泵辅助治疗，在使用过程中拉杆脱落，无法使用，延误患者治疗 | 1.压柄的正确的使用方法是将压柄上提至顶端，然后左旋90°。 2.由于临床使用时未按照产品使用要求进行操作，未将压柄上提至顶端就用力旋转，造成压柄处断裂。
140650110201900112 | 其他 | 影响病人使用，延缓病人康复时间 | 注射器尾夹断裂 | 护士在仪器表面消毒过程中发现注射器尾夹开裂 | 无法确定 | 注射泵不明原因尾夹开裂，导致仪器无法正常工作 | 影响病人使用，延缓病人康复时间 | 注射器尾夹断裂 | 护士在仪器表面消毒过程中发现注射器尾夹开裂 | 设备于2013年投入使用，已在医院使用6年，由于长期频繁使用，捏柄反复受到按压，导致磨损开裂。
127420105201900214 | 其他 | 无任何损害 | 注射过程中威高微量泵多次报离合未关闭且处理无效 | 注射过程中威高微量泵多次报离合未关闭且处理无效 | 无法确定 | 产品原因 | 无任何损害 | 注射过程中威高微量泵多次报离合未关闭且处理无效 | 注射过程中威高微量泵多次报离合未关闭且处理无效 | 1. “离合未闭”报警是为了检测注射泵内部运行状态的预防性报警，当该报警发生时，注射泵会停止运行。 2.可能为操作不当，注射器尾端没有正确的安装在注射泵上，造成注射泵内部传动部分没有完全接触，从而引发报警。
120740324201900055 | 其他 | 不开机，无法使用 | 无法使用 | 使用前，发现无法开机，不能使用 | 无法确定 | 电源板损坏？ | 不开机，无法使用 | 无法使用 | 使用前，发现无法开机，不能使用 | 1.注射泵由于工作年限较长（使用近6年），超出了正常设计使用年限，配件材质老化导致断裂。 2.说明书中关于产品使用寿命的描述为约3年，详见附件。
134523000201900080 | 其他 |  | D150101_断裂 | 2019年7月20日护士病人进行微量输注时，注射泵卡了断裂，无法卡紧注射器进行泵入液体，为注射泵故障。此事发现及时未造成后果。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | D150101_断裂 | 2019年7月20日护士病人进行微量输注时，注射泵卡了断裂，无法卡紧注射器进行泵入液体，为注射泵故障。此事发现及时未造成后果。 | 1.注射泵捏柄是用于固定注射器按手（连接活塞推药的部分）的机械结构件，在装夹注射器时，应捏住捏柄，使机器的注射器夹张开，装好注射器后，松开捏柄，使注射器夹加紧注射器按手。 2.初步分析是使用时转动所需的扭力过大，捏柄受力过大而断裂。
127420400201900299 | 其他 |  | 设备后固定器不能固定。 | 注射泵后固定器不能有效固定，螺杆滑扣。 | 产品原因（包括说明书等） | 固定器材料偏软，使用一段时间后出现滑扣现象。 |  | 设备后固定器不能固定。 | 注射泵后固定器不能有效固定，螺杆滑扣。 | 1.紧固夹是用于将注射泵固定在可移动支架上的部件，由紧固夹支架和螺杆（旋钮）组成，详见示意图。 2.该设备已在医院使用超过5年，由于长期反复使用，导致紧固夹螺纹磨损。
125371806201900257 | 其他 |  | 2通道报警，无法使用 | 设备开机后，2通道报警，该通道无法使用 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 2通道报警，无法使用 | 设备开机后，2通道报警，该通道无法使用 | 1.经检查内部压力值参数，发现注射泵检测到的压力值持续为0，即无法检测到压力，因此触发报警。 2.拆机发现压力传感器线插头松动，导致信号无法正常传递，使得压力值持续为0，无法检测到压力。 3.插头松动的原因可能是设备转运过程中受到外力碰撞，导致插头松动。
125371410201900255 | 其他 |  | 无法正常开机 | 2018年例行科室巡检时据科室反应，该设备在通电后无法正常开机，不能使用。未对患者造成不良影响。 | 无法确定 |  |  | 无法正常开机 | 2018年例行科室巡检时据科室反应，该设备在通电后无法正常开机，不能使用。未对患者造成不良影响。 | 由于设备超预期使用，按键老化失灵导致。
125371410201900268 | 其他 |  | 外壳开裂 | 2019年12月16日科室送修注射泵一台，据科室反应，护士在拿取设备时，此设备由高处坠落，外壳多处开裂，影响正常使用。未对患者造成不良影响。 | 操作原因 |  |  | 外壳开裂 | 2019年12月16日科室送修注射泵一台，据科室反应，护士在拿取设备时，此设备由高处坠落，外壳多处开裂，影响正常使用。未对患者造成不良影响。 | 由于使用不当，设备从高处跌落，导致外壳开裂。
125371801201900238 | 其他 |  | 注射器固定把手断 | 2019.12.9科室保修注射泵在使用过程中，注射器把手断裂，无法固定注射器，从而导致注射泵无法正确使用，更换另一台注射泵同时通知设备科给予维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射器把手塑料老化 |  | 注射器固定把手断 | 2019.12.9科室保修注射泵在使用过程中，注射器把手断裂，无法固定注射器，从而导致注射泵无法正确使用，更换另一台注射泵同时通知设备科给予维修。 | 因使用不当，设备跌落导致压柄受到强烈外力断裂。
125371410201900262 | 其他 |  | 把手摔断 | 2019年11月12日科室送修注射泵一台，据科室反映，护士在拿取该设备时滑落坠地，设备把手摔断，影响使用。未对患者造成不良影响。 | 操作原因 |  |  | 把手摔断 | 2019年11月12日科室送修注射泵一台，据科室反映，护士在拿取该设备时滑落坠地，设备把手摔断，影响使用。未对患者造成不良影响。 | 由于操作不当，拿取设备时不慎跌落，把手处受到猛烈撞击导致断裂。
128432500201900271 | 其他 | 不能得到准确的药物剂量 | 术中药物还未注射完，但注射泵报注射完毕 | 患者因盆腔包块性质待查于2019.11.20日行剖腹探查术，术中所泵液体还未泵完，但机器却报液体输注完毕，立即更换注射泵，并报告工程师维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 经检查为注射泵限位器故障 | 不能得到准确的药物剂量 | 术中药物还未注射完，但注射泵报注射完毕 | 患者因盆腔包块性质待查于2019.11.20日行剖腹探查术，术中所泵液体还未泵完，但机器却报液体输注完毕，立即更换注射泵，并报告工程师维修。 | 1. 经拆机检查，发现是负责传递离合检测信号的FPC线损坏，损坏后造成检测信号中断，发生报警。 2.FPC线损坏的原因可能是与内部器件发生磨损。
125371803201900264 | 其他 |  | 注射泵报错 | 2019.12.9,在我院心外科病房，给病人注射药物使用注射泵，注射泵报错，立即更换注射泵使用，未造成不良影响，经工程师检测发现尾夹传感器损坏，更换传感器设备恢复正常使用。 | 产品原因（包括说明书等） | 尾夹传感器损坏 |  | 注射泵报错 | 2019.12.9,在我院心外科病房，给病人注射药物使用注射泵，注射泵报错，立即更换注射泵使用，未造成不良影响，经工程师检测发现尾夹传感器损坏，更换传感器设备恢复正常使用。 | 1.经检查发现，设备固定注射器尾杆的捏柄损坏。捏柄是用于固定注射器按手（连接活塞推药的部分）的机械结构件，在装夹注射器时，应捏住捏柄，使机器的注射器夹张开，装好注射器后，松开捏柄，使注射器夹加紧注射器按手。 2.由于设备捏柄频繁使用，转动所需的扭力过大，导致磨损。磨损后注射器装夹不到位，内部传感器未感应，引发报警。
125371801201900299 | 其他 |  | 注射泵报警 | 患者吴世龙因脑梗死于2019.12.8入住我科，在12.8日上午10时护士王红红为其使用注射泵泵入托拉塞米以达到利尿的治疗效果时，家属反映注射泵报警，查看后得知注射泵电池储电量不足，立即连接电源线保证药物正常泵入。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵因使用过于频繁 ，电池储存电量能力不足 |  | 注射泵报警 | 患者吴世龙因脑梗死于2019.12.8入住我科，在12.8日上午10时护士王红红为其使用注射泵泵入托拉塞米以达到利尿的治疗效果时，家属反映注射泵报警，查看后得知注射泵电池储电量不足，立即连接电源线保证药物正常泵入。 | 因未接交流电源，使用时由电池供电，电池自然耗电引发报警，非设备自身故障。
129441200201900289 | 其他 |  | 报警失灵 | 患者因病情需要，使用注射泵注射药物，当护士巡查时，发现一组药物已注射完，注射泵未发出报警声提示已注射完，因药物已注射完，拆下设备送设备维修组维修。 | 无法确定 | 注射完药物，设备未发出报警声提示，经检修是喇叭故障。 |  | 报警失灵 | 患者因病情需要，使用注射泵注射药物，当护士巡查时，发现一组药物已注射完，注射泵未发出报警声提示已注射完，因药物已注射完，拆下设备送设备维修组维修。 | 经售后工程师去医院了解得知产品的喇叭使用寿命短，老化损坏，因此没有发出报警音。 附产品使用期限（截自说明书）
137610803201900094 | 其他 | M210202_给药不足 | D1207_机械故障 | 患者于18日10:30分输注前列地尔时，注射器20ML，注射泵报警停止工作，随后更换备用设备，重新泵入。 | 无法确定 | 初步判断为设备内部故障所致。 | M210202_给药不足 | D1207_机械故障 | 患者于18日10:30分输注前列地尔时，注射器20ML，注射泵报警停止工作，随后更换备用设备，重新泵入。 | 1. “离合未闭”报警是为了检测注射泵内部运行状态的预防性报警，当该报警发生时，注射泵会停止运行。 2.可能为FPC线故障或传感器故障导致。
125370800201900106 | 其他 | 时钟不准 | 记不住时间 | 2019-11-1号医疗设备科维修工程师按医院规定对设备进行巡检，发现儿科一台注射泵时钟不正确，工程师现场调整，关机重启后又回复到调整前的状态。设备还在保修期内，通知厂家售后维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 1 设备时钟故障 2 也可能是主板电池电压不足引起 | 时钟不准 | 记不住时间 | 2019-11-1号医疗设备科维修工程师按医院规定对设备进行巡检，发现儿科一台注射泵时钟不正确，工程师现场调整，关机重启后又回复到调整前的状态。设备还在保修期内，通知厂家售后维修。 | 经过拆机检查，发现主板纽扣电池电量为0，导致时间不保存。
125371806201900285 | 其他 |  | 注射泵2通道装好注射器设置好参数启动后报警，提示“阻塞中”，不能给患者输注。 | 医务人员给患者使用注射泵，注射泵2通道装好注射器设置好参数启动后报警，提示“阻塞中”，不能给患者输注。 | 产品原因（包括说明书等） | 出现该故障初步判断为内部阻塞传感器故障造成。医务人员按操作规程操作保养该设备，该设备仅仅使用两年出现此故障，考虑传感器质量问题。 |  | 注射泵2通道装好注射器设置好参数启动后报警，提示“阻塞中”，不能给患者输注。 | 医务人员给患者使用注射泵，注射泵2通道装好注射器设置好参数启动后报警，提示“阻塞中”，不能给患者输注。 | 经过检查，发现设备压力值偏低，处于持续为0的状态。拆机检查发现压力传感器线松动，导致压力值信号无法传输，造成误报警。
134523000201900186 | 其他 |  | D080105_无报警声 | 2019年11月07日护士为病人进行微泵泵入治疗，1小时后巡视微泵输液情况，发现液体仍然为起始量，未注入，未报警，显示残余堵塞。即停止使用，更换其他微泵治疗，此事发现及时未造成后果。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | D080105_无报警声 | 2019年11月07日护士为病人进行微泵泵入治疗，1小时后巡视微泵输液情况，发现液体仍然为起始量，未注入，未报警，显示残余堵塞。即停止使用，更换其他微泵治疗，此事发现及时未造成后果。 | 1.该设备在医院使用已超过5年，设备内部喇叭达到使用寿命，老化损坏，不能发声。 2.设备由于内部校准参数未更新，导致与使用的注射器不匹配，发生“阻塞”报警。
125371806201900282 | 其他 |  | 开机，安装好注射器后运行，注射泵报警，屏幕显示“注射器未顶紧”，无法使用 | 医务人员准备给患者使用注射泵，在将注射器安放好并完成参数设置后，启动注射泵，注射泵报警，提示“注射器未顶紧”，设备无法工作，更换注射器，反复安装，报警未消除。 | 产品原因（包括说明书等） | 该设备于2019年2月购置使用，该故障的出现系注射器顶紧传感器故障造成，考虑顶紧传感器质量问题 |  | 开机，安装好注射器后运行，注射泵报警，屏幕显示“注射器未顶紧”，无法使用 | 医务人员准备给患者使用注射泵，在将注射器安放好并完成参数设置后，启动注射泵，注射泵报警，提示“注射器未顶紧”，设备无法工作，更换注射器，反复安装，报警未消除。 | 1.经拆机检查发现，与该报警信号有关的一根连接线出现破损，导致信号传递失败，引起误报警。 2.导致连接线破损的原因可能是连接线没有安装到位，导致与内部其他部件频繁发生摩擦，导致磨损。
125371003201900348 | 其他 | 延长治疗时间 | A泵故障报警 | 2019年11月4日 接收科室送修注射泵，科室反映该泵开机后A泵故障报警。 | 无法确定 | 注射泵线路板故障 | 延长治疗时间 | A泵故障报警 | 2019年11月4日 接收科室送修注射泵，科室反映该泵开机后A泵故障报警。 | 1.经过拆机检查，发现注射泵的推拉盒损坏，推拉盒内部摆齿轮位置发生偏移。推拉盒是固定注射器尾部的部件，因此触发报警。 2.由于设备在医院已使用6年，长期使用时频繁按压推拉盒，导致推拉盒损坏，内部摆齿轮位置发生偏移。
137610803201900175 | 其他 | 无法使用 | D0101_故障提示 | 2019.10.23日患者使用注射泵时，使用中报警提示注射器错误，立即停止，及时更换注射器。 | 无法确定 | 厂家工程师已进行调试，但该故障仍多次出现，排除操作原因，多考虑设备质量内部故障 | 无法使用 | D0101_故障提示 | 2019.10.23日患者使用注射泵时，使用中报警提示注射器错误，立即停止，及时更换注射器。 | 1.注射器错误2 是一种检测注射器尾部推杆是否正确安装的预防性报警，目的是为了预防在安装时由于操作不当，造成注射器尾部推杆没有紧密的与注射泵安装部件接触。 2.经拆机检查发现故障发生的原因是，传递该信号的传感器连接线磨损断裂，造成检测信号中断，从而引发报警。造成传感器连接线损坏的原因可能是由于连接线没有安装到位，与其他部件发生频繁摩擦，导致磨损。
125370800201900098 | 其他 | 影响给药精准度和治疗效果 | 注射泵推动杆塑料层破裂 | 2019-10-29号护士长电话报修，注射泵不能正常使用。设备维修工程师前去查看，发现注射泵推动杆破裂，影响推动杆的滑动效果，进而影响给药精准度和治疗效果。更换能正常工作的注射泵，继续为病人治疗。 | 产品原因（包括说明书等） | 1 产品质量不达标 2 推动杆塑料层选材不适当 | 影响给药精准度和治疗效果 | 注射泵推动杆塑料层破裂 | 2019-10-29号护士长电话报修，注射泵不能正常使用。设备维修工程师前去查看，发现注射泵推动杆破裂，影响推动杆的滑动效果，进而影响给药精准度和治疗效果。更换能正常工作的注射泵，继续为病人治疗。 | 1.空心轴是推动注射器向前给药的连杆，其材质为金属。空心轴套管是套在空心轴外部的一层塑料管。 2.经调查，设备为2013年生产，已在医院使用6年时间，空心轴外部套管因长期使用老化导致开裂。
125370800201900112 | 其他 | 影响给药精准度和治疗效果 | 注射泵推动杆塑料层破裂 | 2019-11-06号医疗设备科维修工程对临床设备进行巡检，发现呼吸消化内科推动杆塑料层破裂、压柄出现裂纹，影响给药精准度和治疗效果，通知厂家售后进行维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 1 产品质量不达标 2 推动杆塑料层选材不适当 | 影响给药精准度和治疗效果 | 注射泵推动杆塑料层破裂 | 2019-11-06号医疗设备科维修工程对临床设备进行巡检，发现呼吸消化内科推动杆塑料层破裂、压柄出现裂纹，影响给药精准度和治疗效果，通知厂家售后进行维修。 | 经调查，该设备实际于2013年投入使用，设备在医院使用6年以上，由于设备的塑料部件长期与药液接触，导致被药液腐蚀，加速老化，出现裂纹。
137610803201900164 | 其他 | 无法给药 | D1204_机械卡塞 | 2019.10.8日9:40为患儿推注液体时，发现注射器卡槽夹不住 | 无法确定 | 注射器卡槽夹子断裂，初步分析长期液体滴漏至卡槽连接处易造成堵塞致夹子断裂。 | 无法给药 | D1204_机械卡塞 | 2019.10.8日9:40为患儿推注液体时，发现注射器卡槽夹不住 | 设备使用时维护保养不到位，导致安装注射器的压柄处长期受到液体侵染，造成压柄堵塞卡顿。使用时用力过大，导致断裂。
125370800201900097 | 其他 | 影响给药精准度和治疗效果 | 注射泵推动杆塑料层破裂 | 2019-10-28号护士长电话报修，注射泵不能正常使用。设备维修工程师前去查看，发现注射泵推动杆破裂，影响推动杆的滑动效果，进而影响给药精准度和治疗效果。更换能正常工作的注射泵，继续为病人治疗。 | 产品原因（包括说明书等） | 1 产品质量不达标 2 推动杆塑料层选材不适当 | 影响给药精准度和治疗效果 | 注射泵推动杆塑料层破裂 | 2019-10-28号护士长电话报修，注射泵不能正常使用。设备维修工程师前去查看，发现注射泵推动杆破裂，影响推动杆的滑动效果，进而影响给药精准度和治疗效果。更换能正常工作的注射泵，继续为病人治疗。 | 1.空心轴是推动注射器向前给药的连杆，其材质为金属。空心轴套管是套在空心轴外部的一层塑料管。 2.经调查，设备为2011年生产，已在医院使用近8年，空心轴外部套管因长期使用老化导致开裂。
125370800201900113 | 其他 | 影响给药精准度和治疗效果 | 注射泵推动杆塑料层破裂 | 2019-11-06号医疗设备科维修工程对临床设备进行巡检，发现呼吸消化内科推动杆塑料层破裂，影响给药精准度和治疗效果，通知厂家售后进行维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 1 产品质量不达标 2 推动杆塑料层选材不适当 | 影响给药精准度和治疗效果 | 注射泵推动杆塑料层破裂 | 2019-11-06号医疗设备科维修工程对临床设备进行巡检，发现呼吸消化内科推动杆塑料层破裂，影响给药精准度和治疗效果，通知厂家售后进行维修。 | 设备在医院使用5年，空心轴外表面经常与药液接触，长期受到药液污染影响，加速套管老化开裂。
121330607201900153 | 其他 | 影响治疗 | 护士准备给患者更换液体时，不能开机。 | 护士给患者注射液体过程中突然死机，中断输液。及时更换微泵，并给设备科检查。 | 操作原因,产品原因（包括说明书等）,无法确定 | 未按时定期检查维护，造成输液中断，影响治疗。 | 影响治疗 | 护士准备给患者更换液体时，不能开机。 | 护士给患者注射液体过程中突然死机，中断输液。及时更换微泵，并给设备科检查。 | 由于交流插座与电源线未连接好，注射泵在前一次使用过程中由电池供电，且未能及时充电。在本次使用时交流插座与电源线仍未连接好，持续使用电池供电，导致电池电量不足而自动关机。
129441943201900246 | 其他 |  | 拉杆推杆固定夹断了 | 2019年11月18日，我院呼吸科医护人员发现该注射泵拉杆推杆固定夹断了，立即送到设备科进行检修。由于发现及时，没有对人体造成伤害。经与厂家联系，本产品未有确定的有效期。 | 无法确定,产品原因（包括说明书等） | 拉杆推杆固定夹断了 |  | 拉杆推杆固定夹断了 | 2019年11月18日，我院呼吸科医护人员发现该注射泵拉杆推杆固定夹断了，立即送到设备科进行检修。由于发现及时，没有对人体造成伤害。经与厂家联系，本产品未有确定的有效期。 | 分析是由于长时间转动所需的扭力过大，导致磨损，捏柄受力过大而断裂。
125370800201900111 | 其他 | 影响给药精准度和治疗效果 | 注射泵推动杆塑料层破裂 | 2019-11-04医疗设备巡查过程中发现，注射泵推动杆（双通道，两个推动杆）塑料层破裂，影响推动杆的滑动效果，进而影响给药精准度和治疗效果。 | 产品原因（包括说明书等） | 1 产品质量不达标 2 推动杆塑料层选材不适当 | 影响给药精准度和治疗效果 | 注射泵推动杆塑料层破裂 | 2019-11-04医疗设备巡查过程中发现，注射泵推动杆（双通道，两个推动杆）塑料层破裂，影响推动杆的滑动效果，进而影响给药精准度和治疗效果。 | 由于设备在医院使用6年以上，超过说明书建议使用年限，空心轴部件经常与药液接触，长期受到腐蚀加速老化，导致出现裂纹。
120740324201900071 | 其他 | 泵运行，实际不走，无法使用 | 泵运行，实际不走，无法使用 | 使用时，发现泵运行，实际不走，无法注射 | 无法确定 | 设备故障 | 泵运行，实际不走，无法使用 | 泵运行，实际不走，无法使用 | 使用时，发现泵运行，实际不走，无法注射 | 1.拆机检查发现长电位器插头松动，松动原因可能是由于设备在医院长期使用（已使用6年，属于超预期使用状态），转运过程中受到外力碰撞，导致内部长电位器插头松动。 2.长电位器是一种行程传感器，与注射泵实际能否向前运行推注药物有关。其插头松动会导致接触不良，设备无法推注药物。
113131100201900081 | 其他 | 不能及时知晓完成时间 | 泵完后无报警 | 患者因急性淋巴细胞白血病合并真菌感染，用两性霉素控制感染，使用注射泵输入药物，连续使用8天，2019年10月31日8:00护士巡视病房发现液体已经泵完，报警声音不响，发现后，及时给患者更换液体，液路通畅，患者主诉无异常，故障输液泵报修器械科。器械科检查后发现为蜂鸣器损坏，更换新蜂鸣器后使用正常 | 产品原因（包括说明书等） | 蜂鸣器损坏 | 不能及时知晓完成时间 | 泵完后无报警 | 患者因急性淋巴细胞白血病合并真菌感染，用两性霉素控制感染，使用注射泵输入药物，连续使用8天，2019年10月31日8:00护士巡视病房发现液体已经泵完，报警声音不响，发现后，及时给患者更换液体，液路通畅，患者主诉无异常，故障输液泵报修器械科。器械科检查后发现为蜂鸣器损坏，更换新蜂鸣器后使用正常 | 设备报警无声音是因为设备内部喇叭因长期使用达到使用寿命，老化损坏。
116210200201900367 | 其他 | 影响治疗 | 正常开机，接病患后不久机器报警 异常2 并且停止工作。 | 正常开机，接病患后不久机器报警 异常2 并且停止工作。 | 产品原因（包括说明书等） |  | 影响治疗 | 正常开机，接病患后不久机器报警 异常2 并且停止工作。 | 正常开机，接病患后不久机器报警 异常2 并且停止工作。 | 1.拆机检查发现长电位器插头接触不良，导致运行信号传递受阻，引发报警。2.由于设备在医院长时间使用（约6年），长期运行导致设备内部部件松动。
111232400201900289 | 其他 |  | 注射泵中蓄电池不能进行充电，导致注射泵使用过程中如遇停电或移动后无法使用 | 注射泵中蓄电池不能进行充电，导致注射泵使用过程中如遇停电或移动后无法使用 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 注射泵中蓄电池不能进行充电，导致注射泵使用过程中如遇停电或移动后无法使用 | 注射泵中蓄电池不能进行充电，导致注射泵使用过程中如遇停电或移动后无法使用 | 由于操作不当，电源线没有插紧，所以没充上电。
125370800201900110 | 其他 | 时钟显示不准 | 时钟校准后，关机、重启又回到原来状态。 | 2019-11-01号医疗设备维修工程师在巡检过程中，发现一注射泵时钟显示不准，进行校准，关机重启后，注射泵显示时间又回到原来状态。通知厂家售后进行维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 1 设备发生故障 2 主板电池电量不足 | 时钟显示不准 | 时钟校准后，关机、重启又回到原来状态。 | 2019-11-01号医疗设备维修工程师在巡检过程中，发现一注射泵时钟显示不准，进行校准，关机重启后，注射泵显示时间又回到原来状态。通知厂家售后进行维修。 | 注射泵上的时间是否保存是由主控板上的纽扣电池决定的，经检查，设备主控板上的纽扣电池没电，导致时间无法保存。
127420400201900449 | 其他 |  | 开机运行立即报完成 | 注射药液，开机运行报完成 | 操作原因 | 数据线脱落 |  | 开机运行立即报完成 | 注射药液，开机运行报完成 | 长电位器线插头松动导致信号中断，设备未检测到长电位器信号，认为已经注射完毕，发出报警信号。推测可能是科室长时间使用，在转运过程中设备摇晃导致插头松动。
127420400201900324 | 其他 | 微量泵无法正常注射 | 微量泵阻塞，无法正常注射 | 设备检修中发现，微量泵无法注射，阻塞报警 | 无法确定 | 设备报修，检查发现微量泵注射杆有裂缝，导致活动杆膨胀无法正常进出，注射杆外杆损坏 | 微量泵无法正常注射 | 微量泵阻塞，无法正常注射 | 设备检修中发现，微量泵无法注射，阻塞报警 | 由于设备已在医院使用6年，属于超预期使用（附产品使用年限要求）。空心轴外表面经常与药液接触，长期受到药液污染影响，加速套管老化开裂。
134523000201900102 | 其他 |  | D020203_定位失效 | 2019-08-29 10:00责任护士加药5%GS50ml+乌拉地尔100mg,1-10ml/h,微泵持续报离合未闭，反复检查操作正确。电话7002报告设备科，同时报告护士长科主任。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | D020203_定位失效 | 2019-08-29 10:00责任护士加药5%GS50ml+乌拉地尔100mg,1-10ml/h,微泵持续报离合未闭，反复检查操作正确。电话7002报告设备科，同时报告护士长科主任。 | FPC线的功能之一是负责传递离合检测信号，损坏后造成检测信号中断，发生报警。报警后设备不能注射药物，无法正常使用。
134523000201900114 | 其他 |  | D010501_准备启动失效 | 2019年8月21日护士为病人进行微泵泵入治疗，1小时后巡视微泵输液情况，发现液体仍然为起始量，未注入，未报警，显示残余堵塞。即停止使用，更换其他微泵治疗，此事发现及时未造成后果。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | D010501_准备启动失效 | 2019年8月21日护士为病人进行微泵泵入治疗，1小时后巡视微泵输液情况，发现液体仍然为起始量，未注入，未报警，显示残余堵塞。即停止使用，更换其他微泵治疗，此事发现及时未造成后果。 | 1.位于注射泵前壳位置的安装注射器压柄的导向套断裂，导致注射器压柄功能失灵。 2.注射器压柄的作用是固定并识别注射器规格，故无法识别注射器，导致“脱落”报警。该报警发生时，设备不能启动。
137610400201900379 | 其他 | 无 | 微量泵压柄故障 | 2019.09.02日护士在交接班时发现注射泵手压柄拉不出来，无法装入注射器，随及联系设备科维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 设备故障 | 无 | 微量泵压柄故障 | 2019.09.02日护士在交接班时发现注射泵手压柄拉不出来，无法装入注射器，随及联系设备科维修。 | 由于医院长期使用该设备，导致捏柄处有堆积的药液，卡住捏柄，反复用力捏合造成捏柄断裂。
134523000201900128 | 其他 |  | D020102_启动失效 | 2019年9月12日护士为病人进行微泵泵入治疗，1小时后巡视微泵输液情况，发现液体仍然为起始量，未注入，未报警，显示残余堵塞。即停止使用，更换其他微泵治疗，此事发现及时未造成后果。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | D020102_启动失效 | 2019年9月12日护士为病人进行微泵泵入治疗，1小时后巡视微泵输液情况，发现液体仍然为起始量，未注入，未报警，显示残余堵塞。即停止使用，更换其他微泵治疗，此事发现及时未造成后果。 | 当注射泵内部传感器感知到的压力值超过标准值时，会发生“阻塞”报警。经分析是由于传感器位置发生偏移导致造成感知的压力值发生偏差，造成误报警，拆机检查发现喇叭本身不发声，判断是喇叭不良。
125371410201900174 | 其他 |  | 无法开机 | 2019年9月11日，科室送修微量注射泵一台，据科室反映，科室例行设备日常维护保养时发现，该设备插电后无法正常开机，不能正常使用。未对患者造成不良影响。 | 无法确定 |  |  | 无法开机 | 2019年9月11日，科室送修微量注射泵一台，据科室反映，科室例行设备日常维护保养时发现，该设备插电后无法正常开机，不能正常使用。未对患者造成不良影响。 | 经过检查，发现电源板故障导致无法正常供电，分析为电源板超预期使用加速老化导致发生故障。附产品使用期限（截自产品说明书）
116210700201900304 | 其他 | 开机报警 | 开机后机器持续报警 | 对病人进行注射药液治疗 | 产品原因（包括说明书等） | 机壳内电路板老化松动 | 开机报警 | 开机后机器持续报警 | 对病人进行注射药液治疗 | 经分析，由于设备已在医院使用6年以上，长期使用和转运导致内部电源线接头松动，继而导致设备无法检测到连接电源线，引发持续报警。
140650110201900089 | 其他 | 导致病人无法使用，影响治疗，并有造成火灾的隐患 | 机器突然断电，无法开机 | 护士反应在使用过程中机器突然断电冒烟，强行断电。后无法开机使用，报修设备科。 | 产品原因（包括说明书等） | 工程师现场检查发现由于设计缺陷导致电源板与主板接触不良打火烧蚀，导致此故障，此前有同型号机器发生过同样故障。 | 导致病人无法使用，影响治疗，并有造成火灾的隐患 | 机器突然断电，无法开机 | 护士反应在使用过程中机器突然断电冒烟，强行断电。后无法开机使用，报修设备科。 | 1.产品年限超预期使用导致电源老化发生故障，非设计缺陷导致。 2.附产品使用期限（截自说明书）
115151010201900243 | 其他 | 设备注速过快，患者无伤害 | 注速过快 | 患者吴国儒于2019年10月25日因胆总管结石于我院消化内科住院，需要进行手术治疗，准备手术时巡台护士发现该设备注速过快，导致手术暂时无法进行，巡台护士立即为患者更换另一台设备并继续手术。术后患者无伤害且情绪稳定。经医学装备科检查为设备故障，于是与厂家联系，返厂维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 此设备注速过快 | 设备注速过快，患者无伤害 | 注速过快 | 患者吴国儒于2019年10月25日因胆总管结石于我院消化内科住院，需要进行手术治疗，准备手术时巡台护士发现该设备注速过快，导致手术暂时无法进行，巡台护士立即为患者更换另一台设备并继续手术。术后患者无伤害且情绪稳定。经医学装备科检查为设备故障，于是与厂家联系，返厂维修。 | 1.设备使用前，首先要对使用的注射器进行校准，设备自动读取并记录注射器的长度、管径等参数，作为标准值。2.由于内部校准参数发生偏差，导致设备对注射器型号识别错误。3.校准参数发生偏差的原因可能是由于主控板发生故障导致。
127420400201900416 | 其他 | 无 |  | 正常操作，机器不运行 | 产品原因（包括说明书等） | 内部排线脱落 | 无 |  | 正常操作，机器不运行 | 经分析是由于长电位器插头松动导致信号中断，无法启动运行。科室长时间使用导致线路在转运过程中摇晃松动。
128431800201900367 | 其他 |  | 注射泵的拉杆开裂 | 在使用过程中拉杆开裂，导致A通道无法使用 | 产品原因（包括说明书等） | 在使用过程中拉杆开裂，导致A通道无法使用 |  | 注射泵的拉杆开裂 | 在使用过程中拉杆开裂，导致A通道无法使用 | 1.捏柄是用于固定注射器按手（连接活塞推药的部分）的机械结构件，在装夹注射器时，应捏住捏柄，使机器的注射器夹张开，装好注射器后，松开捏柄，使注射器夹加紧注射器按手。 2.分析是由于长时间转动所需的扭力过大，导致磨损，捏柄受力过大而开裂。
128431800201900368 | 其他 | 无伤害 | 注射泵的卡注射器的拉杆坏，拉杆开裂 | 注射泵的卡注射器的拉杆坏 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵的卡注射器的拉杆坏，拉杆直接开裂 | 无伤害 | 注射泵的卡注射器的拉杆坏，拉杆开裂 | 注射泵的卡注射器的拉杆坏 | 1.压柄是用于装夹注射器的结构组件，压柄损坏会导致无法装夹和识别注射器，导致设备无法正常运行。2.科室使用时可能用力过大导致断裂。
118230700201900185 | 其他 | 无 | 注射泵报警 | 患者付亚红脑出血术后入院，在使用注射泵的过程中，注射泵报警，在护士反复调整后，无法继续使用，更换其他注射泵使用，延误给药时间。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵系统故障。 | 无 | 注射泵报警 | 患者付亚红脑出血术后入院，在使用注射泵的过程中，注射泵报警，在护士反复调整后，无法继续使用，更换其他注射泵使用，延误给药时间。 | 1.由于到达现场时所使用的注射器批次与事件发生时所使用的注射器批次不同，判断应是由于不同批次注射器之间误差有关，或因为长期使用注射泵过程中更换过注射器品牌但并未重新校准新注射器导致。2.不同批次、不同品牌的注射器校准参数有差异，在使用注射泵前应先针对不同的注射器进行校准，将注射器的相关参数校准保存至注射泵内，才能保证注射过程正常，注射精度稳定。
128431800201900262 | 其他 | 患者表现焦虑 |  | 注射过程中报警 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵时间长，过程中报警 | 患者表现焦虑 |  | 注射过程中报警 | 1.阻塞、异常五报警是一种预防性报警。在注射过程中，注射泵会持续监测注射管路中的压力，当压力过高时，会触发阻塞、异常五报警，以便提醒操作人员进行干预，以保障患者的安全。 2.经过检测，注射泵泵体压力值异常，导致报警。
138621301201900057 | 其他 | 注射泵不运行，无法泵入，无法治疗，耽误患者治疗 | 注射泵不运行，无法泵入，无法治疗 | 2019-06-03患者苟俭由于呼吸衰竭在定西市人民医院入院治疗，遵医嘱，使用注射泵控制计量注射，执行护士连接好注射泵和输液器后，启动使用，发现注射泵出现报警现象，关机重新启动后任然不能启动，报错管路堵塞，报告护士长，立即更换备用注射泵，进行治疗，由于处理及时，未給患者造成严重后果，耽误患者治疗时间。上报设备部，等待处理结果。 | 产品原因（包括说明书等） | 由于使用时间较长，注射泵传感器出现故障 | 注射泵不运行，无法泵入，无法治疗，耽误患者治疗 | 注射泵不运行，无法泵入，无法治疗 | 2019-06-03患者苟俭由于呼吸衰竭在定西市人民医院入院治疗，遵医嘱，使用注射泵控制计量注射，执行护士连接好注射泵和输液器后，启动使用，发现注射泵出现报警现象，关机重新启动后任然不能启动，报错管路堵塞，报告护士长，立即更换备用注射泵，进行治疗，由于处理及时，未給患者造成严重后果，耽误患者治疗时间。上报设备部，等待处理结果。 | 1.阻塞报警是一种防止输液管路因打结等原因导致管路内压力过大，从而给患者造成伤害的预防性报警，当该报警发生时，说明机器检测到输液管路内压力过大，此时机器会自动停止运行，并发出声光信息，提醒操作者进行干预。 2.通过拆机检查，发现是长电位器插头脱落导致。长电位器是注射泵内部的一种传感器，与注射泵精度和管路的压力检测有关，因此该处脱落导致误报警。
127420400201900278 | 其他 |  | 注射器卡好后开启，显示离合未闭。 | 注射器卡好后开启，显示离合未闭，无法正常注射。 | 产品原因（包括说明书等） | 经检测发现注射器推动组件末端传感器挡片断裂导致。 |  | 注射器卡好后开启，显示离合未闭。 | 注射器卡好后开启，显示离合未闭，无法正常注射。 | 1.推拉盒后盖捏柄是用于固定注射器按手（连接活塞推药的部分）的机械结构件，在装夹注射器时，应捏住捏柄，使机器的注射器夹张开，装好注射器后，松开捏柄，使注射器夹加紧注射器按手。推拉盒内部有传感器，如果该处未装好，会触发“离合未闭”报警，以提醒操作者重新安装注射器。 2.分析是由于长时间转动所需的扭力过大，导致磨损，捏柄受力过大而断裂。
125371806201900224 | 其他 |  | 双道注射泵2道白屏，无显示，不能进行参数设置 | 在注射泵计量检定时，开机2道白屏，不显示参数，无法设置参数。 | 产品原因（包括说明书等） | 产品质量问题 |  | 双道注射泵2道白屏，无显示，不能进行参数设置 | 在注射泵计量检定时，开机2道白屏，不显示参数，无法设置参数。 | 售后工程师检修发现显示屏损坏导致不能正常显示。
120740324201900004 | 其他 | 阻塞报警 | 阻塞报警 | 正在使用，发生阻塞报警 | 无法确定 |  | 阻塞报警 | 阻塞报警 | 正在使用，发生阻塞报警 | 1.阻塞报警是为了提醒操作者，当前的注射管路中压力过大，为避免给患者造成伤害而形成的预防性报警。当报警发生时，注射泵会自动停止注射。一般出现阻塞报警的原因有以下几方面：管路打折、药物过于浓稠或者使用的注射器未进行参数校准，导致压力值不稳定。 2.产生堵塞报警的原因是：使用的注射器未进行参数校准，注射泵内部没有该注射器的压力值校准参数，以及注射管路打结导致出现阻塞报警。
127420102201900184 | 其他 | 无 |  | 准备使用时,发现前壳损坏机器裸露 | 无法确定 |  | 无 |  | 准备使用时,发现前壳损坏机器裸露 | 1.压柄是用于装夹注射器的结构组件，压柄损坏会导致无法装夹和识别注射器 2.由于未按照使用要求进行操作，临床使用不当造成。正确的使用方法是将压柄上提至顶端，然后左旋90°。操作人员未将压柄上提至顶端就用力旋转，造成压柄处断裂。
140650110201900037 | 其他 | M210202_给药不足 | D0409_设备内或器件内阻塞 | 护士设定参数完毕后注射半分钟显示阻塞并报警，通知设备科检修发现传动箱故障，更换后故障解决 | 无法确定 | 可能液体粘稠度或者传动齿轮老化导致 | M210202_给药不足 | D0409_设备内或器件内阻塞 | 护士设定参数完毕后注射半分钟显示阻塞并报警，通知设备科检修发现传动箱故障，更换后故障解决 | 该设备在医院长时间使用（约8年），长期运行导致设备内部传动部分一处螺丝松动，使设备无法正常运行，触发异常2报警。
134523036201900061 | 其他 | M210202_给药不足 | D040502_随意或无限制流动 | 2019年5月18日遵医嘱使用微量泵泵为患儿实施输液治疗时，开始前检查微量泵性能良好，开始输液，调节为20ml/h，5分钟后速度跳转为1ml/h，家属发现后呼叫责任护士，责任护士到达后立即换一台微量泵进行静脉输液至输液顺利完成。 | 产品原因（包括说明书等） | 设备自身问题。 | M210202_给药不足 | D040502_随意或无限制流动 | 2019年5月18日遵医嘱使用微量泵泵为患儿实施输液治疗时，开始前检查微量泵性能良好，开始输液，调节为20ml/h，5分钟后速度跳转为1ml/h，家属发现后呼叫责任护士，责任护士到达后立即换一台微量泵进行静脉输液至输液顺利完成。 | 1..正常情况下，注射泵可设置预置量，即患者将要输入的药量，然后将累积量清零。启动注射后，累积量会从0持续增加，当累积量＝预置量时，注射泵会发出完成报警，并进入KVO模式。本注射泵默认的KVO流速是1ml/h。 2.经调查，医院在使用时对注射泵设置了预置量，但未清除累积量，导致启动后机器在前次注射量的基础上继续注射，所以5min后发出报警，进入KVO模式，属于操作不当。
129441200201900842 | 其他 |  | 未能识别滴速 | 2019.6.9日为患者使用注射泵注射药物，发现注射泵速度与实际设置速度不符，使用的是50ml注射器，设备上识别是5ml，立即暂停，更换注射泵为患者注射。 | 无法确定 | 系统未能识别注射 |  | 未能识别滴速 | 2019.6.9日为患者使用注射泵注射药物，发现注射泵速度与实际设置速度不符，使用的是50ml注射器，设备上识别是5ml，立即暂停，更换注射泵为患者注射。 | 1.设备对于注射器的识别功能与校准参数和系统内部参数都有关，当校准参数与系统参数出现较大偏差时，会出现注射器识别错误。 2.经过售后工程师检测，判定是校准参数与系统参数不一致导致。
111232400201900101 | 其他 |  | 固定夹和固定杠杆断裂 | 在固定注射器时，固定夹和固定杠杆断裂。不能正常使用。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 固定夹和固定杠杆断裂 | 在固定注射器时，固定夹和固定杠杆断裂。不能正常使用。 | 1.注射泵由于工作年限较长（使用近6年），超出了正常设计使用年限，长期接触药液易腐蚀配件，配件材质老化导致断裂。 2.说明书中关于产品使用寿命的描述为约3年，详见附件。
125370500201900186 | 其他 |  | 出现系统故障1报警 | 2019年6月4日，为患者使用注射泵泵入尼莫地平时，出现系统故障1报警，随即更换另一台注射泵，未对病人造成影响。 | 产品原因（包括说明书等） | 系统程序故障 |  | 出现系统故障1报警 | 2019年6月4日，为患者使用注射泵泵入尼莫地平时，出现系统故障1报警，随即更换另一台注射泵，未对病人造成影响。 | 维修时发现电机转动时，运行模块中的两个部件发生碰撞，导致运行异常，出现系统故障1报警。
127420400201900122 | 其他 |  | 注射泵堵塞报警 | 病人使用前经测试发现医用注射泵堵塞报警 | 操作原因 |  |  | 注射泵堵塞报警 | 病人使用前经测试发现医用注射泵堵塞报警 | 注射泵由于工作年限较长，导致内部压力检测参数出现偏差，医护人员使用前未及时校准。
140650110201900038 | 其他 | 设备无法使用，影响治疗进程 | 注射器夹断裂 | 护士使用前发现注射器夹子断裂，导致注射器无法被识别 | 无法确定 | 可能使用者撞击导致，也可能材质过薄或者自然老化 | 设备无法使用，影响治疗进程 | 注射器夹断裂 | 护士使用前发现注射器夹子断裂，导致注射器无法被识别 | 经分析，压柄断裂的原因是由于该注射泵由于工作年限较长（使用近8年），超出了正常设计使用年限，造成压柄处长期使用磨损老化而断裂，因此无法识别注射器。
128431800201900071 | 其他 |  | 注射泵卡口损坏 | 正常使用过程中突然报警，无法正常使用 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵卡口损坏 |  | 注射泵卡口损坏 | 正常使用过程中突然报警，无法正常使用 | 由于注射泵长期使用且维护保养不足，导致前壳压柄处磨损断裂，压柄的作用是固定注射器，因压柄断裂故仪器无法识别注射器。
128431800201900070 | 其他 | 无 | 注射泵外壳夹注射卡口脱落 | 正常使用中突然出现无法推进的报警 | 产品原因（包括说明书等） |  | 无 | 注射泵外壳夹注射卡口脱落 | 正常使用中突然出现无法推进的报警 | 由于注射泵长期频繁使用，且使用时存在操作不规范、维护保养不足的现象，加速了注射泵前壳压柄处的磨损老化，导致断裂。而压柄的作用是固定并识别注射器，该处断裂后无法识别注射器从而发生报警。
134523000201900029 | 其他 | 无 | 报警无声音 | 2019-04-9 12:00责任护士加药NS50ml+头孢哌酮舒巴坦2g,50ml/h,13:药物泵完后报警灯闪烁，但无声音。电话7002报告设备科，同时报告护士长科主任。 | 产品原因（包括说明书等） | 产品质量问题 | 无 | 报警无声音 | 2019-04-9 12:00责任护士加药NS50ml+头孢哌酮舒巴坦2g,50ml/h,13:药物泵完后报警灯闪烁，但无声音。电话7002报告设备科，同时报告护士长科主任。 | 经分析，没有发出报警音的原因为仪器的喇叭老化。
127420400201900005 | 其他 |  | 仪器低电池电压低报警 | 使用中仪器出现低电压报警（电池电压低），停用。 | 产品原因（包括说明书等） | 未接通交流电或仪器电压板故障。 |  | 仪器低电池电压低报警 | 使用中仪器出现低电压报警（电池电压低），停用。 | 出现电池电量低报警的原因可能是此台仪器长时间使用（使用时间约5年），仪器中电气部件老化导致网电供电故障，因此出现了报警。
140652811201900011 | 其他 | 停止注射药物，耽误治疗时间 | 电源烧毁 | 于2019年3月26日上午10:30，重症医学科护士使用注射泵给患者注射药物时，使用过程中突然闻到烧糊的味道，护士立即关掉电源，立即停止注射药物。及时给设备科报修。设备科办公室到现场把注射泵带到办公室，拆机发现电源接口处烧毁。通过维修，设备能正常使用。 | 无法确定 | 设备电源出故障 | 停止注射药物，耽误治疗时间 | 电源烧毁 | 于2019年3月26日上午10:30，重症医学科护士使用注射泵给患者注射药物时，使用过程中突然闻到烧糊的味道，护士立即关掉电源，立即停止注射药物。及时给设备科报修。设备科办公室到现场把注射泵带到办公室，拆机发现电源接口处烧毁。通过维修，设备能正常使用。 | 经过现场检查，排除注射泵自身电路损坏造成插座烧毁这一原因，可能是医护人员在使用时交流插座处进入药液，导致电源短路，继而引发电源插座烧毁。
125370612201900059 | 其他 |  | D010301_操作失效 | 2019.05.22，为病人输液，使用注射泵，插入电源后，发现打不开注射泵，立即更换注射泵，输液正常。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵电源损坏 |  | D010301_操作失效 | 2019.05.22，为病人输液，使用注射泵，插入电源后，发现打不开注射泵，立即更换注射泵，输液正常。 | 由于仪器使用将近7年，超出设计使用年限，设备老化导致电源板电源模块焊接引脚松动，使电源接触不良无法开机。
117221230201900180 | 其他 | 注射泵对注射器不识别 | 不识别，报警 | 注射泵对注射器不识别，报警。未予以使用此注射泵。 | 产品原因（包括说明书等） |  | 注射泵对注射器不识别 | 不识别，报警 | 注射泵对注射器不识别，报警。未予以使用此注射泵。 | 可能是由于该台机器在医院长期使用，转运过程中发生震动或磕碰造成短电位器线接口松动，因此不能识别出注射器。
140654500201900048 | 其他 | 不能进行病情的治疗 | 双通道注射泵外科损坏 | 2019年2月13日，科室（综合内科二病区）在使用过程中开机时不慎将双通道注射泵损坏，导致该设备状态异常，无法对病人进行药液的治疗，可能会影响治疗，接到这个设备时，先对其进行了故障的初步判断，观察到是由于外力导致使其外科、压柄损坏，在对机器进行拆卸后，发现其内部的压柄感应器也有损坏，建议更换外科、压柄、以及内部的感应器，更换后可正常使用。 | 无法确定 | 接到这个设备时，先对其进行了故障的初步判断，观察到是由于外力导致使其外科、压柄损坏， | 不能进行病情的治疗 | 双通道注射泵外科损坏 | 2019年2月13日，科室（综合内科二病区）在使用过程中开机时不慎将双通道注射泵损坏，导致该设备状态异常，无法对病人进行药液的治疗，可能会影响治疗，接到这个设备时，先对其进行了故障的初步判断，观察到是由于外力导致使其外科、压柄损坏，在对机器进行拆卸后，发现其内部的压柄感应器也有损坏，建议更换外科、压柄、以及内部的感应器，更换后可正常使用。 | 注射泵压柄组件是由压柄、短电位器（压柄感应器）及前壳三部分组合构成，主要功能是夹装注射器并感应注射器规格。由于注射泵压柄处受到外力影响，导致前壳、压柄、及短电位器全部损坏，使得机器无法使用。
111231500201901254 | 其他 |  | 设备无法打开 | 使用时发现无法开机使用 | 操作原因 | 电源线老化 |  | 设备无法打开 | 使用时发现无法开机使用 | 无法开机的原因为前期使用时，电源线未插紧，使得注射泵由电池供电，当电池电量耗尽后关机，所以再次使用时电源线仍未插紧，交流/电池均不能供电，导致无法开机。
118230415201900003 | 其他 |  | 患者在使用注射泵时注射泵突然损坏 | 2018年9月3日患者在使用注射泵注射时候，注射泵突然损坏，联系工程师到现场后发现是零部件损坏，需要更换，联系厂家更换后正常。 | 无法确定 | 工程师到现场后发现是零部件损坏，需要更换，联系厂家更换后正常。 |  | 患者在使用注射泵时注射泵突然损坏 | 2018年9月3日患者在使用注射泵注射时候，注射泵突然损坏，联系工程师到现场后发现是零部件损坏，需要更换，联系厂家更换后正常。 | 经推测，注射泵捏柄断裂的原因是捏柄长期频繁使用，受外力影响而老化断裂。
140650110201900021 | 其他 | 影响患者使用 | 注射器尾推杆断裂损坏 | 护士通知设备科注射泵尾推杆断裂 | 产品原因（包括说明书等） | 尾推杆材质太薄，容易断裂 | 影响患者使用 | 注射器尾推杆断裂损坏 | 护士通知设备科注射泵尾推杆断裂 | 由于产品长时间使用（超过7年），捏柄频繁受到外力作用达到使用寿命导致老化断裂。
127420400201900034 | 严重伤害 | 通道注射器卡子损坏 | 无法识别 | 注射药物，无法识别注射器 | 产品原因（包括说明书等） |  | 通道注射器卡子损坏 | 无法识别 | 注射药物，无法识别注射器 | 设备使用时间过长设备老化，或者使用时用力过大，两种情况都可能导致注射器压柄损坏裂开，这种情况下夹装注射器处不能夹紧注射器，设备感应不到注射器，就会出现不识别的报警信号。
116211206201900039 | 其他 |  | 注射泵阻塞，设备停止运行 | 患者于2019年6月12日15:02入院，诊断为冠心病，遵医嘱给予注射泵静脉注射，泵入6小时发生注射泵阻塞，设备停止运行，立即更换新注射泵后，工作正常。 | 无法确定 |  |  | 注射泵阻塞，设备停止运行 | 患者于2019年6月12日15:02入院，诊断为冠心病，遵医嘱给予注射泵静脉注射，泵入6小时发生注射泵阻塞，设备停止运行，立即更换新注射泵后，工作正常。 | 注射泵由于工作年限较长（使用近8年），超出了正常设计使用年限，压力参数发生了变化，而导致内部感知的压力值超出了机器校准的压力值，出现阻塞报警。
111232400201900095 | 其他 |  | 固定注射器的固定夹和固定杆折裂 | 固定注射器时，固定夹和固定杆折裂。 | 产品原因（包括说明书等） |  |  | 固定注射器的固定夹和固定杆折裂 | 固定注射器时，固定夹和固定杆折裂。 | 注射泵由于工作年限较长（使用近8年），超出了说明书规定的正常设计使用年限，注射泵推拉盒捏柄处长期接触药液易腐蚀，材质老化导致。
125371400201900061 | 其他 | 无 | 不能正常充电 | 进行日常检测时注射泵不能正常充电。 | 无法确定 |  | 无 | 不能正常充电 | 进行日常检测时注射泵不能正常充电。 | 注射泵由于工作年限较长（使用近8年），电池已经超出了使用寿命，不能正常充电。
127420400201900039 | 严重伤害 | 堵塞 |  | 正常使用，堵塞报警 | 产品原因（包括说明书等） |  | 堵塞 |  | 正常使用，堵塞报警 | 产生堵塞报警的可能原因是管路打折、药物过于浓稠或者使用的注射器未进行参数校准，导致压力值不稳定。
114140200201900007 | 其他 | 注射泵注射完毕仍有20毫升残留。 | 注射泵注射完毕仍有20毫升残留。 | 2019年1月8日为患者使用注射泵泵入硝酸甘油，早上6:40更换硝酸甘油50毫升，泵速4毫升/小时，正常19:00应注射完毕，但药液仍有残留20毫升，下午班护士反应注射泵有自动停止现象，发现后重新启动，1月9日护士长将该泵撤除,检查发现确实有注射中自动停止现象，送设备科维修。 | 产品原因（包括说明书等） | 注射泵故障。 | 注射泵注射完毕仍有20毫升残留。 | 注射泵注射完毕仍有20毫升残留。 | 2019年1月8日为患者使用注射泵泵入硝酸甘油，早上6:40更换硝酸甘油50毫升，泵速4毫升/小时，正常19:00应注射完毕，但药液仍有残留20毫升，下午班护士反应注射泵有自动停止现象，发现后重新启动，1月9日护士长将该泵撤除,检查发现确实有注射中自动停止现象，送设备科维修。 | 初步分析是因为使用的注射器未进行校准，注射器参数与机器保存参数不一致，导致药液未推注完成即触发报警，停止运行，送设备科重新校准后可正常使用，故障排除。
125370512201900118 | 严重伤害 | 可能危及生命 | 注药结束报警故障 | 护士遵医嘱使用注射泵为病人注射降压药物，药物泵完后无报警声音提示。护士巡查时发现及时更换设备并续上药物，因发现及时，未造成严重后果。 | 产品原因（包括说明书等） | 报警喇叭损坏 | 可能危及生命 | 注药结束报警故障 | 护士遵医嘱使用注射泵为病人注射降压药物，药物泵完后无报警声音提示。护士巡查时发现及时更换设备并续上药物，因发现及时，未造成严重后果。 | 因使用不当使注射泵进液，导致喇叭损坏，无法报警。